## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3295
RS | Šifra | #1496-10
RN | Način | C
RO | Opis | Parc.endoproteza kolena
AO | Velja od | 2022-12-04
AD | Velja do | 2024-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004079 | PARC. ENDOPROTEZA KOLENA SKLOP 10 FEMORALNI DEL |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Parcialna kolenska endoproteza naj bo s fiksno nosilno površino ('fixed bearing') in mora biti sestavljena iz femoralnega, tibialnega dela ter iz polietilenskega vložka namenjena za menjavo obrabljenega tibifemoralnega kompartmenta kolena (medialnega ali lateralnega) in naj bo v cementni izvedbi. Ima naj visokoupogibni dizajn, omogoča naj normalno kolensko aksialno rotacijo in normalno posteriorno kotaljenje femurja. Proteza mora biti certificirana v Evropski skupnosti z ustreznimi srednjeročnimi do dolgoročnimi (vsaj 15 let) sledilnimi pooperativnimi študijami.Inštrumentarij naj nam omogoča več različnih tehnik implantacije: intramedularne, extramedularne, tehnike s spacer bloki ter tehnike s predizdelanim inštrumentarijem. Z vsemi tehnikami naj obstaja možnost miniinvazivnega pristopa. Femoralni del naj ima visoko-upogibni dizajn, ima naj zaobljene robove, tako da kljub manjšemu varus ali valgus nagibu femoralne komponente ne bo prihajalo do robnih obremenitev med femoralno komponento in polietilenom. Femoralni del mora obstajati v vsaj 6 velikostih in naj bo levi in desni. Naj bo narejen iz CoCr zlitine. Na kostnem delu naj ima vsaj dve nožici za boljšo fiksacijo na femoralno kost, ki naj bosta pod rahlim kotom zaradi boljše fiksacije. Vsi femoralni deli morajo biti kompatibilni s katerokoli velikostjo tibialnega dela ali poletilenskega vložka. Obstajati mora možnost kombinacije implantacije s patelofemoralno protezo. Slednja naj bo na razpolago. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004080 | PARC. ENDOPROTEZA KOLENA SKLOP 10 TIBIALNI DEL |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni del naj bo iz. titanijeve zlitine ter naj obstaja prav tako v vsaj 6 velikostih ter naj bo skupaj s polietilenskim vložkom kompatibilen z vsemi velikostmi femoralnih implantatov. Ima naj proksimalno obrobo kamor se vpne polietilenski vložek. Obstaja naj opcija s tibijo v celoti iz polietilena (all poly tibia). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004081 | PARC. ENDOPROTEZA KOLENA SKLOP 10 POLIETILENSKI VLOŽEK |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polietilenski vložek naj bo večih debelin z minimalno debelino 8 mm (zaradi možnosti varčevanja z resekcijo tibialne kostnine). Različne debeline naj se med sabo razlikujejo po 1 mm in naj bodo dostopne do vsaj 14 mm. | [7 empty] | komplet