## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3297
RS | Šifra | #1496-12
RN | Način | C
RO | Opis | Anatomska TEP kolena
AO | Velja od | 2022-12-04
AD | Velja do | 2024-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004090 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 FEMORALNI DEL |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (leva in desna različica). Obstajati mora tako različica za ohranjevanje zadnje križne vezi, kot različica za žrtvovanje zadnje križne vezi. Izdelan mora biti iz Co-Cr-Mo zlitine. Dobavljiv mora biti v vsaj 13 različnih velikostnih. Imeti mora tudi 4 najpogostejše velikosti v t.i. ožji obliki. Femoralna komponenta naj bo oblikovana tako, da se postopoma zmanjšuje polmer ukrivljenosti v stopnjevanju fleksije za optimalno stabilnost v celotnem gibanju in omogoča fleksijo do 150 stopinj. Femoralna komponenta naj bo lijakaste oblike za optimalno sledenje pogačice, pri katerem se kot Q zmanjšuje s vsako velikostjo. Interkondilarni box pri PS različici raste skladno z vsako velikostjo proteze. Dovoljevati mora vgradnjo mobilnega tibialnega dela (platoja), kot tudi fiksnega. Inštrumentarij za obe različici (CR in PS) mora biti univerzalen. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004091 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 TIBIALNI DEL |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni del mora biti univerzalen, simetričen za levo in desno različico in izdelan iz visoko poliranega Co-Cr-Mo zlitine. Obstajati mora v vsaj 9 velikostih in univerzalni za sprejem polietilenskega vložka za ohranjanje/žrtvovanje zadnje križne vezi. Vsebovati mora zaklepni sistem, ki dopušča možnost da je vložek lahko 2 velikost večji ali 2 velikosti manjši od tibialnega platoja. Obstajati mora fiksna in rotacijska različica. Obstajati mora tudi različica, ki ima hrapavo spodnjo površino in poudarjene žepke za cement. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004092 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 TIBIALNI VLOŽEK |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni vložek mora biti iz antioksidantnega polietilena in Gamma steriliziran na 8MRAd. Obstajati mora v vsaj 10 različnih velikostih, 4 od debelin se morajo razlikovati po le 1mm v prvih štirih zaporednih debelinah, nato pa po 2mm. Tibialni vložek se mora po velikosti prilagajati femuralnemu delu. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004093 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 PATELARNI DEL |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Patelarni del mora biti medializiran, narejen iz antioksidantnega polietilena in dobavljiv v vsaj 4 velikostih. Vse velikosti morajo biti kompatibilne z femoralnim delom. Obstajati mora tudi anatomska različica. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet