## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3287
RS | Šifra | #1496-2
RN | Način | C
RO | Opis | Brezcementna TEP kolka
AO | Velja od | 2022-12-04
AD | Velja do | 2024-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003982 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO RAVNO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vsaj 14 različnih dimenzij (dolžina od konice do ramena debla je 128 - 186 mm) ravnega konusnega debla s pravokotnim odsekom, izdelanega iz titanijeve zlitine Ti6Al4V, vrat zašiljen in gladek, površina zrnata, makro obdelana, pridobljena s projekcijo delcev korindona. Distalni del debla koničasto oblikovan in zaobljen, tako da preprečuje koncentracijo obremenitve na diafizo stegnenice. Površina proksimalnega dela očitne polkrožne oblike in ima lateralno stabilizacijski zavihek, opremljen z odprtino za vstavitev instrumentarija za eventualno odstranitev debla. Deblo na voljo v naslednjih izvedbah:Standardna izvedba CCD kot 131° ter znižan konus 12/14. Inštrumentarij naj omogoča uporabo pnevmatskega kladiva. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003983 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO RAVNO LATERALIZIRANO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vsaj 14 različnih dimenzij (dolžina od konice do ramena debla je 128 - 186 mm) ravnega konusnega debla s pravokotnim odsekom, izdelanega iz titanijeve zlitine Ti6Al4V, vrat zašiljen in gladek, površina zrnata, makro obdelana, pridobljena s projekcijo delcev korindona. Distalni del debla koničasto oblikovan in zaobljen, tako da preprečuje koncentracijo obremenitve na diafizo stegnenice. Površina proksimalnega dela očitne polkrožne oblike in ima lateralno stabilizacijski zavihek, opremljen z odprtino za vstavitev instrumentarija za eventualno odstranitev debla. Lateralizirana izvedba : CCD kot 124°, konus 12/14, pri vseh dimenzijah s 5 mm večjim offsetom kot pri standardnem deblu. Inštrumentarij naj omogoča uporabo pnevmatksega kladiva. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003984 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 REVIZIJSKO FEMORALNO DEBLO RAVNO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Revizijsko deblo (vgradnja z enakim instrumentarijem): vsaj 8 dimenzij s CCD kotom 131°, konusom 12/14, z enakimi vrednostmi offseta kot standardno kratko deblo. izdelanega iz titanijeve zlitine Ti6Al4V, vrat zašiljen in gladek, površina zrnata, makro obdelana, pridobljena s projekcijo delcev korindona. Distalni del debla koničasto oblikovan in zaobljen, tako da preprečuje koncentracijo obremenitve na diafizo stegnenice. Površina proksimalnega dela očitne polkrožne oblike in ima lateralno stabilizacijski zavihek, opremljen z odprtino za vstavitev instrumentarija za eventualno odstranitev debla. Inštrumentarij naj omogoča uporabo pnevmatskega kladiva. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003985 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 PRESS FIT PONVICA |  |  |  | 35 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hemisferična press fit acetabularna ponvica je izdelana iz Ti6Al4V s plasma spray površino iz poroznega titanija ter dodatno plastjo hidroksiapatita. Na ekvatorialnem delu ponvice so utori za boljšo retenzijo. Ponvica ima odprtino polarno ter nadalje še kranialno tri odprtine za dodatno fiksacijo s kostnimi vijaki iz Ti6Al4V, vse opremljene z zamaški, ki se jih po potrebi lahko odstrani. Rob kovinske ponvice je visoko poliran. Spajanje med ponvico in acetabularnim vložkom je konusno. Ponvice naj bodo na voljo v vsaj dvanajstih dimenzijah od 44 mm do 66 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003986 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 VLOŽEK ZA ACETABULARNO PRESS FIT PONVICO - CROSSLINKED UHMWPE |  |  |  | 35 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki za brezcementno ponvico so izdelani iz crosslinked UHMWPE v treh dimenzijah (Small, Medium in Large) za femoralne glave dia. 28 mm, 32 mm in 36 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003987 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 VLOŽEK ZA ACETABULARNO PRESS FIT PONVICO - CROSSLINKED UHMWPE ANTILUKSACIJSKI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki za brezcementno ponvico so izdelani iz crosslinked UHMWPE , Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003988 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 VLOŽEK ZA ACETABULARNO PRESS FIT PONVICO - KERAMIKA |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Iz keramike Biolox Delta v štirih dimenzijah (X-Small, Small, Medium in Large) za femoralne glave dia. 28, 32, 36 in 40mm . | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003989 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 SPONGIOZNI VIJAK |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijaki za dodatno fiksacijo pressfit acetabuluma so izdelani iz Ti6Al4V, diametra 6,5 mm v vsaj 9 dolžinah v razponu od 20 do 60 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003990 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 FEMORALNA MODULARNA GLAVA KERAMIČNA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelana iz keramike Biolox Delta v premerih 28 mm (dolžine vratu S, M, L), 32 mm (dolžine vratu S, M, L), 36 mm (dolžine vratu S, M, L, XL) in 40 mm (dolžine vratu S, M, L, XL). .Konus vseh femoralnih glav je 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003991 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 2 FEMORALNA MODULARNA GLAVA KOVINSKA |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinske femoralne glave iz CoCrMo so v premerih 28, 32 in 36 mm; v vsakem premeru 6 dolžin (S,M,L,XL, XXL in XXXL)..Konus vseh femoralnih glav je 12/14. | [7 empty] | komplet