## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3288
RS | Šifra | #1496-3
RN | Način | C
RO | Opis | Brezcementna TEP kolka
AO | Velja od | 2022-12-04
AD | Velja do | 2024-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003992 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO KLINASTO - MONOBLOK STANDARD |  |  |  | 16 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem ravnih klinasto oblikovanih femoralnih debel s pravokotnim odsekom ponuja tri različice:- brezcementno monoblok deblo v standardni ter lateralizirani varianti, brezcementno modularno deblo z utorom za 12 različic modularnega vratu, monoblok cementno deblo v standardni in lateralizirani varianti. Inštrumentarij naj omogoča intraoperativno odločanje o tipu debla in fiksacije (cementno, brezcementno, modularno). Omogoča naj tudi uporabo pnevmatskega kladiva. Vse tri različice imajo konus vratu 12/14. Standardno monoblok brezcemento deblo (CCD kot 134o) je izdelano iz kovane titanijeve zlitine Ti6Al4V (ISO 5832-3), ki je bila toplotno obdelana, da zagotovi boljše statične in dinamične mehanske lastnosti ter odlično biokompatibilnost. Zunanja površina ima makro obdelano površino z delci korunduma (enakomerna hrapava plast 3 – 6 µm), kar pospešuje vraščanje kosti. Z istim namenom je po elotni dolžini debla nanešena plast hidroxiapatita (55 µm). Prečni prerez proksimalnega dela je trapezoiden, prečni prerez distalnega dela je četverokoten. Proksimalno imata obe varianti brezcementnega debla utore, ki preprečujejo pogrezanje in pospešujejo sekundarno stabilnost. Distalno imata vertikalne utore, ki zagotavljajo dolgotrajno stabilnost debla.Vsaj 11 dimenzij. Dimenzije debel usklajeno rastejo po dimenzijah: frontalno gledano, širina narašča za 1 mm pri vsaki dimenziji; gledano lateralno, debelina se poveča za 0,5mm pri vsaki dimenziji. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003993 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO KLINASTO - MONOBLOK LATERALIZIRAJOČE |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem ravnih klinasto oblikovanih femoralnih debel s pravokotnim odsekom ponuja tri različice:- brezcementno monoblok deblo v standardni ter lateralizirani varianti, brezcementno modularno deblo z utorom za 12 različic modularnega vratu, monoblok cementno deblo v standardni in lateralizirani varianti. Inštrumentarij naj omogoča intraoperativno odločanje o tipu debla in fiksacije (cementno, brezcementno, modularno). Omogoča naj tudi uporabo pnevmatskega kladiva. Vse tri različice imajo konus vratu 12/14. Lateralizirajoče monoblok brezcemento deblo (CCD kot 131o) je izdelano iz kovane titanijeve zlitine Ti6Al4V (ISO 5832-3), ki je bila toplotno obdelana, da zagotovi boljše statične in dinamične mehanske lastnosti ter odlično biokompatibilnost. Zunanja površina ima makro obdelano površino z delci korunduma (enakomerna hrapava plast 3 – 6 µm), kar pospešuje vraščanje kosti. Z istim namenom je po elotni dolžini debla nanešena plast hidroxiapatita (55 µm). Prečni prerez proksimalnega dela je trapezoiden, prečni prerez distalnega dela je četverokoten. Proksimalno imata obe varianti brezcementnega debla utore, ki preprečujejo pogrezanje in pospešujejo sekundarno stabilnost. Distalno imata vertikalne utore, ki zagotavljajo dolgotrajno stabilnost debla. Vsaj 11 dimenzij. Dimenzije debel usklajeno rastejo po dimenzijah: frontalno gledano, širina narašča za 1 mm pri vsaki dimenziji; gledano lateralno, debelina se poveča za 0,5mm pri vsaki dimenziji. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003996 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 FEMORALNO CEMENTNO DEBLO KLINASTO - STANDARDNO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem ravnih klinasto oblikovanih femoralnih debel s pravokotnim odsekom ponuja tri različice:- brezcementno monoblok deblo v standardni ter lateralizirani varianti, brezcementno modularno deblo z utorom za 12 različic modularnega vratu, monoblok cementno deblo v standardni in lateralizirani varianti. Inštrumentarij naj omogoča intraoperativno odločanje o tipu debla in fiksacije (cementno, brezcementno, modularno). Omogoča naj tudi uporabo pnevmatskega kladiva. Vse tri različice imajo konus vratu 12/14. Cementno deblo je izdelano iz zlitine FeCrNiMnMoNbN, z visoko polirano površino. Standardna različica (CCD kot 134o). Vsaj 11 dimenzij. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003997 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 FEMORALNO CEMENTNO DEBLO KLINASTO - LATERALIZIRAJOČE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem ravnih klinasto oblikovanih femoralnih debel s pravokotnim odsekom ponuja tri različice:- brezcementno monoblok deblo v standardni ter lateralizirani varianti, brezcementno modularno deblo z utorom za 12 različic modularnega vratu, monoblok cementno deblo v standardni in lateralizirani varianti. Inštrumentarij naj omogoča intraoperativno odločanje o tipu debla in fiksacije (cementno, brezcementno, modularno). Omogoča naj tudi uporabo pnevmatskega kladiva. Vse tri različice imajo konus vratu 12/14. Cementno deblo je izdelano iz zlitine FeCrNiMnMoNbN, z visoko polirano površino. Lateralizirajoča različica (CCD kot 131o). Vsaj 11 dimenzij. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003998 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 PRESS FIT PONVICA Z EKVATORIALNIMI ZAVIHKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hemisferična press fit acetabularna ponvica je izdelana iz Ti6Al4V s plasma spray površino iz poroznega titanija ter dodatno plastjo hidroksiapatita. Ponvica ima odprtino polarno ter nadalje še kranialno tri odprtine za dodatno fiksacijo s kostnimi vijaki iz Ti6Al4V, vse opremljene z zamaški, ki se jih po potrebi lahko odstrani Na ekvatorialnem delu ponvice so vzdolžni zavihki, ki omogočajo večjo stabilnost vsadka kjer je to potrebno (displazije). Na voljo je v trinajstih zunanjih premerih od 42 do 66 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003999 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 FEMORALNA MODULARNA GLAVA KERAMIČNA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelana iz keramike Biolox Delta v premerih 28 mm (dolžine vratu S, M, L), 32 mm (dolžine vratu S, M, L), 36 mm (dolžine vratu S, M, L, XL) in 40 mm (dolžine vratu S, M, L, XL). .Konus vseh femoralnih glav je 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004000 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 FEMORALNA MODULARNA GLAVA KOVINSKA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinske femoralne glave iz CoCrMo so v premerih 28, 32 in 36 mm; v vsakem premeru 6 dolžin (S,M,L,XL, XXL in XXXL)..Konus vseh femoralnih glav je 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004001 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 VLOŽEK ZA ACETABULARNO PRESS FIT PONVICO - CROSSLINKED UHMWPE |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki za brezcementno ponvico so izdelani iz crosslinked UHMWPE , Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004002 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 VLOŽEK ZA ACETABULARNO PRESS FIT PONVICO - KERAMIKA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Iz keramike Biolox Delta v štirih dimenzijah (X-Small, Small, Medium in Large) za femoralne glave dia. 28, 32, 36 in 40mm . | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010335 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 KOVINSKI VLOŽEK ZA DVOJNO MOBILNOST V PRESSFIT PONVICI |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski vložek iz CoCrMo v 2 dimenzijah za brezcemento ponvico od 50 mm premera naprej, ki v kombinaciji s polietilenskim vložkom in glavico omogoča dvojno mobilnost. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010336 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 3 MOBILNI VLOŽEK ZA DVOJNO MOBILNOST V PRESSFIT PONVICI |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mobilni polietilenski vložek iz UHMWPE za glavice 28mm v vsaj 2 velikostih, ki v kombinaciji omogoča dvojno mobilnost.Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet