## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3290
RS | Šifra | #1496-5
RN | Način | C
RO | Opis | PEP kolka cementna trauma
AO | Velja od | 2022-12-04
AD | Velja do | 2024-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004012 | PEP KOLKA CEMENTNA TRAUMA SKLOP 5 CEMENTNO DEBLO TIP TRAUMA |  |  |  | 75 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ravno cementno stegnenično samozaklepno deblo, vsaj 11 različnih dimenzij (širine debla od 4,5 mm do 20 mm), izdelano iz Ti6Al4V, antero-posteriorno sploščeno z dvema vzdolžnima utoroma na anteriorni in posteriorni površini debla. CCD kot debla 135°. Konus 12/14 je kompatibilen s kovinskimi in keramičnimi glavami za totalne kolčne proteze oziroma z biartikularnimi glavami za uporabo v travmatologiji. Z istim instrumentarijem možnost vgradnje brezcementnega debla iz Ti6Al4V, delno prekritega s porotitanijem. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004013 | PEP KOLKA CEMENTNA TRAUMA SKLOP 5 CENTRALNA FEMORALNA GLAVICA |  |  |  | 85 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Femoralna glava je izdelana iz AISI 316/L, diametrov 22 mm (S,M,L), 28 in 32 mm v šestih dolžinah (S, M, L, XL, XXL, XXXL), konus vseh glav 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004014 | PEP KOLKA CEMENTNA TRAUMA SKLOP 5 BIARTIKULARNA GLAVA |  |  |  | 85 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samocentrirne biartikularne glave s polietilenskim vložkom so izdelane iz AISI 316/L v sedemnajstih različnih zunanjih diametrih od 41 mm do 57 mm z notranjim premerom za femoralne glave dia. 28 mm ter v treh različnih zunanjih diametrih (38, 39 in 40 mm) z notranjim premerom za femoralne glave dia. 22 mm. Polietilenski vložek je izdelan iz UHMWPE, z obročem za fiksacijo notranje glavice, ki omogoča zamenjavo glavice glede na različne dolžine vratu. Način spojitve vložka ter kupole je tipa Morse. Možnost dobave biartikularnih glav izdelanih iz zlitine CoCrMo v enakih dimenzijah. | [7 empty] | komplet