## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3291
RS | Šifra | #1496-6
RN | Način | C
RO | Opis | Revizijska endoproteza kolka
AO | Velja od | 2022-12-04
AD | Velja do | 2024-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004015 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 BREZCEMENTNO REVIZIJSKO MODULARNO DEBLO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementno revizijsko modularno deblo izdelano iz Ti6AI4V. Stem proteze se zabije v stegnenični kanal. Ima antitorzijska longitudinalna krilca ter anatomski nagib 4° po femoralnem kanalu. Stem naj ima vsaj 6 različnih premerov (14 do 24 mm) in vsak premer naj bo v dveh različnih dolžinah (140 in 200 mm). Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004016 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 MODULARNI VRAT ZA REVIZIJSKO DEBLO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Proksimalni del femoralnega revizijskega modularnega debla - vrat , ki se pričvrsti na distalni del proteze s spajanjem Morse,naj bo v obliki cilindra in naj se dodatno fiksira na stem z varnostnim vijakom: obe varianti modularnega vratu proteze naj imata vsaj 7 različnih dimenzij (50 mm do 110 mm, razmik po 10 mm). Vratovi naj bodo v standardni (CCD kot 135°) in lateralizirani (CCD kot 131°, offset +5 mm) varianti. Konus vseh vratov naj bo 12/14. Revizijskih vratovi naj imajo možnost uporabe z distančniki in cementnimi debli za primere velikih resekcij. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004017 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 REVIZIJSKA ACETABULARNA PRESS FIT PONVICA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Revizijska acetabularna press fit ponvica naj bo izdelana iz trabekularnega titanija TT (Ti6Al4V), polkrožnega profila, uporablja naj se kot primarni implantat in za revizije acetabularnega dela proteze. Na voljo naj bo v 17 zunanjih diametrih od 44 mm do 76 mm (po 2 mm razlike med posameznimi diametri).Ponvice naj omogočajo dodatno pričvrstitev s kostnimi vijaki iz Ti6Al4V. Ponvice naj omogočajo uporabo kovinskih distančnikov, v katere se kasneje namesti polietilenski ali keramični insert. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004018 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 REVIZIJSKA ACETABULARNA PRESS FIT PONVICA S PODPORNIM OBROČEM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Acetabularna pressfit ponvica s podpornim obročem (TT) naj bo izdelana iz trabekularnega titanija TT (čisti Ti) + PoroTi in se uporablja za vse vrste revizij acetabularnega dela proteze. Na voljo naj bo v 5 zunanjih diametrih od 50 do 66 mm (po 4 mm razlike med posameznimi diametri). Krilca na ponvici (podporni obroč) naj omogočajo boljšo stabilnost, kirurgu mora biti omogočeno, da lahko sam oblikuje njihov naklon, luknje na krilcih naj omogočajo fiksacijo z vijaki.Ponvica naj se uporablja s kovinskimi in X-UHMWPE inserti velikosti Large. Uporaba s keramičnimi inserti naj bo možna le ob uporabi distančnikov. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004019 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 REVIZIJSKA ACETABULARNA PRESS FIT PONVICA - KOVINSKI DISTANČNIKI |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski distančniki se uporabljajo za boljšo anteverzijo in pokrivanje obsega ponvice . Izdelane so iz zlitine Ti6Al4V, distančniki na voljo v naslednjih variantah: nevtralni, antiluksacijski +5mm,angulirani 10°,angulirani 20°,angulirani 10° + antiluksacijski +5mm,angulirani 20° + antiluksacijski +5mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004020 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 REVIZIJSKA ACETABULARNA PRESS FIT PONVICA - KRANIALNI HEMISFERIČNI MODULI |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | S ponvico se uporabljajo tudi augmenti (hemisferični kranialni moduli), ki zapolnijo kostne defekte. Ti kranialni moduli se na ponvico pritrdijo z vijaki pred namestitvijo ponvice v acetabularno votlino. Izdelani so iz trabekularnega titanija v štirih različnih diametrih (50, 54, 58 in 62 mm) in z dvema različnima ekscentričnostima (12 in 18 mm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004021 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 FEMORALNA MODULARNA GLAVA KERAMIČNA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelana iz keramike Biolox Delta v premerih 28 mm (dolžine vratu S, M, L), 32 mm (dolžine vratu S, M, L), 36 mm (dolžine vratu S, M, L, XL) in 40 mm (dolžine vratu S, M, L, XL). .Konus vseh femoralnih glav je 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004022 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 REVIZIJSKA MODULARNA KERAMIČNA GLAVA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Revizijske femoralne glave iz Biolox Delta keramike, za uporabo na že obstječem femoralnem deblu, obstajajo naj v velikostih 28, 32, 36 in 40 mm in se vgrajuje skupaj s kovinskimi zatiči (taper) iz zlitine Ti6Al4V. Obstajajo v dolžinah vratu S, M, L in XL | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004023 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 FEMORALNA MODULARNA GLAVA KOVINSKA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinske femoralne glave iz CoCrMo so v premerih 28, 32 in 36 mm; v vsakem premeru 6 dolžin (S,M,L,XL, XXL in XXXL)..Konus vseh femoralnih glav je 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004024 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 VLOŽEK ZA ACETABULARNO PRESS FIT PONVICO - CROSSLINKED UHMWPE |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki za brezcementno ponvico so izdelani iz crosslinked UHMWPE , Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004025 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 VLOŽEK ZA ACETABULARNO PRESS FIT PONVICO - KERAMIKA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Iz keramike Biolox Delta v štirih dimenzijah (X-Small, Small, Medium in Large) za femoralne glave dia. 28, 32, 36 in 40mm . | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004026 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 SPONGIOZNI VIJAKI |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijaki za dodatno fiksacijo pressfit acetabuluma so izdelani iz Ti6Al4V, diametra 6,5 mm v vsaj 9 dolžinah v razponu od 20 do 60 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010337 | REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA SKLOP6 MODULARNI SISTEM ZA CEMENTNI SPACER |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dinamični silikonski spacer za kolčni sklep naj bo v obliki silikonskega modula , ojačan naj bo s kovinsko sredico in se polni z antibiotično obogatenim kostnim cementom za enkratno uporabo pri dvo-ali večstopenjski obravnavi obproteznega vnetja. Na voljo naj bo tudi ustrezen inštrumentarij.Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet