Obrazec št. 3

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE-popravljene

1. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA NAKUP DVEH (2) MAMOGRAFSKIH APARATOV

| Zap št. | Zahtevani pogoji za oba mamografa | Izpolnjevanje pogoja DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1.RENTGENSKI GENERATOR |  |  |
| 1. | Visokofrekvenčni generator moči najmanj 5 kW. |  |
| 2. | Območje kV najmanj: 25 – 35 kV, koraki po 1 kV. |  |
| 3. | Območje mAs najmanj: 3 – 500 mAs |  |
| 4. | Rentgenski generator vgrajen v ohišje mamografskega aparata. |  |
| 5. | Ročni in samodejni izbor ekspozicije (AEC). |  |
| 2.RENTGENSKA CEV IN KOLIMATOR |  |  |
| 1. | Rotacijska anoda |  |
| 2. | Hitrost vrtenja najmanj 8500 vrtljajev/min |  |
| 3. | Vsaj dva fokusa |  |
| 4. | Toplotna kapaciteta cevi vsaj 150000 HU |  |
| 5. | Vsaj dva tipa filtracije RTG žarkov |  |
| 6. | Avtomatična kolimacija glede na izbran kompresorij |  |
| 3.STATIV IN C-LOK |  |  |
| 1. | Razdalja fokus-detektor najmanj 65 cm |  |
| 2. | Motoriziran pomik po višini vsaj 75 - 140 cm |  |
| 3. | Motorizirana rotacija C-loka z numeričnim prikazom kota |  |
| 4. | Kot rotacije C-loka v obsegu najmanj 350 st. |  |
| 5. | Avtomatska in ročna kompresija z numeričnim prikazom sile |  |
| 6. | Možnost izbire avtomatske ali ročne dekompresije po ekspoziciji |  |
| 7. | Nožna stikala za vertikalni pomik in kompresijo |  |
| 8. | Možnost 1.5 in 1.8 kratne povečave (lahko ponudite tudi aparat, ki ima samo 1,8X povečavo) |  |
| 9. | Kompresorija dimenzij vsaj 18x24 in 24x29 |  |
| 10. | Premična kompresijska plošča |  |
| 11. | Aparat mora omogočati izračun gostote dojke po BIRADS klasifikaciji, izračun mora biti na voljo v DICOM header-ju in operaterju mamografa takoj po rekonstrukciji slike |  |
| 4.DIGITALNI DETEKTOR |  |  |
| 1. | "Flat panel" digitalni detektor |  |
| 2. | Velikost aktivne površine detektorja najmanj 236.4 x 290.0 mm |  |
| 3. | Velikost pikslov mora biti v najdaljši stranici manjša ali enaka 85 mikronov |  |
| 4. | Tehnologija direktne konverzije RTG žarkov v el.signal |  |
| 5.NADZORNA KONZOLA |  |  |
| 1. | Upravljanje generatorja in detektorja integrirano v isto konzolo |  |
| 2. | LCD monitor za upravljanje aparata vsaj 17" |  |
| 3. | Dodatni slikovni LCD monitor vsaj 3 MP . Lahko tudi z enim LCD zaslonom 3MP, ki omogoča upravljanje aparata in pregled slik na istem zaslonu. 3MP zaslon je lahko barvni. |  |
| 4. | Prijava posameznih uporabnikov vsaj z uporabno osebnega gesla |  |
| 5. | Tipkovnica in miška za vnos podatkov |  |
| 6. | Ročno stikalno za ekspozicijo |  |
| 7. | Sistem za zaščito podatkov ob izpadu električne energije |  |
| 6.UPRAVLJANJE SISTEMA |  |  |
| 1. | Sistem mora omogočati registracijo pacientov z radiološkim informacijskim sistemom uporabnika (DICOM Get Worklist) |  |
| 2. | Sistem mora omogočati ročen oz. urgenten vnos pacientov |  |
| 3. | Sistem mora podpirati dvojno delovno listo |  |
| 4. | Sistem mora omogočati povezovanje v računalniško mrežo s sistemi drugih proizvajalcev na osnovi DICOM standardov in sicer najmanj: - DICOM Storage (Send/Recive) - DICOM Query/Retrive - DICOM Storage - DICOM Print - DICOM Getworklist (HIS/RIS) |  |
| 5. | Sistem mora vključevati vsa potrebna orodja za izvajanje testov kakovosti |  |
| 7.ZAŠČITA PRED SEVANJEM |  |  |
| 1. | Zaščita obraza za preiskovanko |  |
| 2. | Zaščitno steklo za operaterja |  |
| 8.OSTALO |  |  |
| 1. | Sistem mora ustrezati vsem standardom, ki so v veljavi v EU in Sloveniji in ki obravnavajo varnost delovanje sistemov v medicinskem okolju. |  |
| 2. | Ponujeni mamograf mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model, imeti mora naloženo zadnjo verzijo programske opreme. |  |
| 3. | Ponudnik mora poskrbeti za odmontažo in odvoz (v dogovru z naročnikom) obstoječih aparatov iz mobilnih enot na deponijo v skladu z veljavnimi predpisi v terminih, ki jih določi naročnik. Naročniku se preda evidenčne liste. |  |
| 4. | Poseg v mobilni enoti za potrebe odmontaže/montaže mora izvesti pooblaščeni izvajalec, ki jamči da bo poseg izveden na način da bosta mobilni enoti ostali primerni za nadaljno uporabo/transport. KONSTRUKCIJA: Poseg v konstrukcijo mobilnih enot za potrebe odmontaže/montaže mora izvesti pooblaščeni izvajalec, ki jamči da bo poseg izveden na način da bosta mobilni enoti ostali primerni za nadaljno uporabo/transport. |  |
| 5. | Ponudnik mora na svoje stroške posrbeti za prevoz (najmanj 1 mobilna enota bo izven lokacije na Onkološkem inštitutu) in zaščito pri morebitnem prevozu mobilnih enote za potrebe demontaže ali montaže mamografskih aparatov. |  |
| 6. | Ponudnik mora posrbeti za namestitev in montažo vse dobavljene opreme in morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih prilkjučkov v mobilne enote |  |
| 7. | Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre |  |
| 8. | Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in a-testno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje |  |
| 9. | Vsi stroški vezani na priklop aparata in delovne postaje na obstoječi RIS/PACS sistem morajo biti zajeti v ceni aparata |  |
| 10. | Sistem omogoča kalibracijo/prilagoditev mamografske slike glede na zahteve naročnika |  |
| 9.GARANCIJSKA DOBA IN DOKAZILA V ZVEZI S POGARANCIJSKEM VZDRŽEVANJEM |  |  |
| 1. | Garancijska doba ne sme biti krajša od 24 mesecev |  |
| 2. | Ponudnik mora na področju Slovenije vzdrževati vsaj 2 mamografa istega proizvajalca, za kar mora predložiti dokazila |  |

2. IZOBRAŽEVANJE/ŠOLANJE

Izobraževanje / šolanje za delo z aparatoma bo potekalo na lokaciji naročnika za vse uporabnike naročnika. Izobraževanje ponudnika ne sme biti krajše od 3 dni. Izobraževanje je potrebno izvesti takoj po inštalaciji aparata in pred končnim prevzemom. Stroški izobraževanja morajo biti vključeni v ceno aparata.

3. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE:

Naročnik želi od ponudnikov, da ponudijo možnost vzdrževanja v obliki »ALL INCLUSIVE« in »PREVENTIVA«.

Naročnik lahko po koncu garancijske dobe na podlagi določil pogodbe sam izbere opcijo vzdrževanja, ki bo v tistem trenutku za njega primerna in potrebna.

3.1. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE »ALL INCLUSIVE«:

Ponujeno pogarancijsko vzdrževanje mora biti kot »ALL INCLUSIVE«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za garancijsko vzdrževanje (kot je navedeno v pogodbi). V ceno vzdrževanja so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli,…).

Pogarancijsko vzdrževanje ALL INCLUSIVE mora obsegati:

- odpravo okvar ob normalni uporabi,

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca,

- izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov,

- stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- zagotavljati najnovejše verzije programske opreme za ves čas garancije,

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Ponudnik ne odgovarja za nedelovanje, ki je posledica naklepnih dejanj s strani naročnika ali tretjih oseb in v primeru, ko naročnik z opremo ne ravna skladno z navodili. Breme dokazovanja je na izbranem ponudniku.

3.2. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE »PREVENTIVA«:

Pogarancijsko vzdrževanje PREVENTIVA mora obsegati:

- preventivno  vzdrževanje oziroma posege po navodilih proizvajalca in se obračuna na podlagi mesečnega pavšala, ki ga mora ponudnik navesti v ponudbenem predračunu – obrazec 2A.

- odpravo okvar, ki nastanejo ob uporabi opreme vključno z dobavo in zamenjavo potrebnih nadomestnih delov in se obračuna na podlagi cene delovne ure, ki jo mora ponudnik navesti v ponudbeni predračun – obrazec 2A

Nadomestni/rezervni deli pri pogarancijskem vzdrževanju PREVENTIVA se zaračunajo posebej glede na veljavni cenik, ki ga mora ponudnik priložiti ponudbi za tem obrazcem.

Za ceno delovne ure naj ponudnik upošteva izvedbo del v času rednega delovnega časa naročnika in sicer med 7:00 in 19:30 uro.

Ponudnik mora v ponudbeni predračun navesti tudi ceno delovne ure, ki jo bo zaračunal naročniku. Naročnik je v obrazcu ponudbeni predračun navedel 1 delovno uro, ker naročnik ne more prevideti število ur, ki bodo dejansko izvedena. Ne glede na število opravljenih ur vzdrževanja se cena delovne ure ne sme spremeniti.

V ceno delovne ure morajo biti všteti vsi stroški dela, torej delo, potni stroški, stroški dnevnic in podobno. Obračunajo se za čas, ko servisno osebje opravlja storitev vzdrževanja na lokaciji, kjer se nahaja predmetna oprema.

Ponudnik mora priložiti lastno izjavo z navedbo:

- koliko preventivnih pregledov predvideva proizvajalec in bodo zajeti v pavšalu,

- višino popusta, ki ga bo priznal naročniku pri nakupu rezervnih delov na podlagi veljavnega cenika rezervnih delov.

PONUDNIK MORA V PONUDBI PREDLOŽITI PROSPEKTE/KATALOGE, IZ KATERIH MORA BITI JASNO RAZVIDNO IZPOLNJEVANJE VSEH TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |