RAZPISNA DOKUMENTACIJA

NAJEM BIOKEMIČNO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM, TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM (7) LET

Št.: JR/B-6/2022

Julij 2022

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

KAZALO

1.	NAROČNIK	4

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	4

4.	rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	4

5.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	5

6.	PRAVNA PODLAGA	5

7.	TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	5

7.1	Dostop do razpisne dokumentacije	5

7.2	Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	5

8.	ugotavljanje sposobnosti	5

8.1	Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila	5

8.1.1	Razlogi za izključitev	6

8.1.2	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	7

8.1.3	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za finančno sposobnost	7

8.1.4	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	8

8.1.5	Drugi pogojii	8

9.	merila	9

10.	ponudba	10

10.1	Ponudbena dokumentacija	10

10.2	Sestavljanje ponudbe	10

10.2.1	Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij	10

10.2.2	Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte	10

10.2.3	Obrazec »Predračun«	10

10.2.3.1	Navodila za izpolnitev ponudbenega predračuna 1	12

10.2.3.2	Navodila za izpolnitev ponudbenega predračuna 2	12

10.2.4	Finančna zavarovanja	14

10.2.4.1	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih pobveznosti	14

10.2.4.2	Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku	14

10.3	Druga določila za pripravo ponudbe	14

10.3.1	Skupna ponudba	15

10.3.2	Ponudba s podizvajalci	15

10.3.3	Variantne ponudbe	16

10.3.4	Jezik ponudbe	16

10.3.5	Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN	16

10.3.6	Veljavnost ponudbe	16

10.3.7	Stroški ponudbe	16

10.3.8	Protikorupcijsko določilo	16

11.	obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	16

12.	odstop od izvedbe javnega naročila	17

13.	pogodba	17

14.	PRAVNO VARSTVO	17

NAROČNIK

Naročnik Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 40. člena ZJN-3 (Ur.l.RS št.: 91/2015, 14/18, 121/21), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je:

• najem biokemično-imunokemijskega analiznega sistema z vključenim vzdrževanjem za obdobje 7 let;

•  dobava sistema za pripravo deionizirane, demineralizirane vode, redne in izredne servise ter ves potrošni material z vzdrževanjem za obdobje 7 let;

•  dobava pripadajočega potrošnega materiala  v ustreznih količinah za izvedbo navedenega števila preiskav za obdobje 7 let;

V nadaljevanju besedila najem sistema.

Podrobnejša opredelitev naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij (Obrazec 6).

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 10.8.2022 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15986

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.8.2022 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno do 2.8.2022 do 8.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

ugotavljanje sposobnosti

Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.4 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.4 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.4 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za finančno sposobnost

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb, ni imel

blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj«).

Naročnik lahko po oddaji ponudb od tistega ponudnika za katerega bo v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi zahteva:

- predložitev potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte račune, iz katerih izhaja izpolnjevanje pogoja te točke ali

-	predložitev ustreznega BON obrazca, izdanega s strani AJPES, iz katerega je razviden podatek, da v zadnjih šestih (6) mesecih ponudnik ni imel neporavnanih obveznosti.

### 8.1.4	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

- Reference

Ponudnik je v zadnjih (3) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil (izdobavil, oz. izvedel najem) za vsaj 1 enakovreden sistem v vrednosti ponujenega blaga skupaj s potrošnim materialom. (Višina reference mora biti v višini oddane ponudbe brez DDV).

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročilo blaga).

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen Obrazec 7 »Referenca«

    - Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- merila

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo po formuli:

| Merila | Maksimalno število točk |
| --- | --- |
| Skupna ponudbena vrednost brez DDV za obdobje 7-ih let | 70 točk |
| Kakovostna merila | 30 točk |
| SKUPAJ | 100 točk |

- Skupna ponudbena vrednost brez DDV za obdobje 7-ih let

Pri merilu »Skupna ponudbena vrednost brez DDV za obdobje 7-ih let«, lahko ponudnik prejme največ 70 točk.

Formula za izračun števila točk:

najnižja ponujena vrednost

število točk =                                                                  X 70

ponudnikova ponujena vrednost

Po tej formuli dobi ponudba z najnižjo ponudbeno vrednostjo 70 točk, ostale ponudbe pa

sorazmerno manjše število točk.

Vrednost ponudbe (Skupna ponudbena vrednost brez DDV za obdobje 7-ih let), mora biti oblikovana, upoštevaje pogoje in zahteve te razpisne dokumentacije ter skladno z Navodili za izpolnitev/pripravo ponudbenega predračuna.

- Kakovostna merila

Ponudnik bo na podlagi dodatnih tehničnih kriterijev razvidnih in ovrednotenih v Obrazcu 6 Tehnične specifikacije, Kakovostna merila prejel dodatne točke, ki bodo prištete številu točk pridobljenih na podlagi merila »Skupna ponudbena vrednost brez DDV za obdobje 7-ih let«

Ponudnik lahko dobi v primeru izpolnjevanja vseh dodatnih tehničnih kriterijev v okviru meril največ 30 točk.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo imel najvišji seštevek točk s strani ponudbene vrednosti (Skupna ponudbena vrednost brez DDV za obdobje 7-ih let) in kakovostnih meril. V kolikor bi imelo več ponudnikov enako število točk, bo naročnik izbral ponudnika z najnižjo ponujeno ceno pri ponudbeni vrednosti.

- ponudba

  - Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Izpolnjen Obrazec 1 »Podatki o ponudniku«:

-Obrazec 1a Podatki o partnerju v primeru skupne ponudbe;

-Obrazec 1b Podatki o podizvajalcu v primeru nastopa s podizvajalci;

-Obrazec 1c Izjava in soglasje podizvajalca;

- Izpolnjen Obrazec 2 »Povzetek predračuna - rekapitulacija«;

- Priloga : izpolnjen Obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);

- Izpolnjen Obrazec 3 »Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«;

- Izpolnjen Obrazec 4 »Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«;

- Izpolnjen Obrazec 5 »Izjava o lastniških deležih«;

- Potrjen Obrazec 6 »Tehnične specifikacije«;

- Parafiran Obrazec 7: Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- Parafiran Obrazec 7/1: Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- Potrjen Obrazec 8 »Reference«;

- Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe;

- Priloga tabela Excel.

- Tehnična dokumentacija pdf. ponujenega sistema.

Ponudnik v ponudbi priloži obrazce, ki so navedeni v tej točki (izjema Obrazec 5). Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku dveh dni od prejema poziva, posredovati  (Obrazec 5) podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

  - Sestavljanje ponudbe

    - Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

    - Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

    - Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora pripraviti v tabeli Excel Ponudbeni predračun 1: Najem biokemično-imunokemijskega analiznega sistema z vključenim vzdrževanjem, ter Ponudbeni predračun 2: za pripadajoče reagente, potrošni material, standarde in kontrole. Ponudnik izpolni vse postavke v Obrazcu 2 »Povzetek predračuna - rekapitulacija«

Ponudnik mora v Obrazcu 2 »Povzetek predračuna« ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun /Obrazec 2 »Povzetek predračuna – rekapitulacija«/ naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen Obrazec 2 »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun Excel in dokazila o izpolnjevanju tehničnih specifikacij« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

10.2.3.1

Navodila za izpolnitev Excel (PONUDBENI PREDRAČUN 1)

Ponudnik v ponudbeni predračun vpiše ponudbeno vrednost za Najem biokemično-imunokemijskega analiznega sistema z vključenim vzdrževanjem, ki vključuje: (najem, postavitev, priklop in zagon analiznega sistema, potrošni material za zagon in verifikacijo metod; garancijski rok in servisno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let, priklop/povezava na LIS, šolanje osebja, demontaža in odvoz stare opreme):

10.2.3.2

Navodila za izpolnitev Excel  (PONUDBENI PREDRAČUN 2)

PREDRAČUN PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA BIOKEMIČNO-IMUNOKEMIJSKI ANALIZNEGA SISTEMA

Naročnik je za izdelavo ponudbe v predračun (Excel) navedel letno število/vrste preiskav.

Naročnik v predračun (Excel) namenoma ni vpisal potreben material zaradi možnosti različnih ponujenih sistemov.

Ob koncu tabele se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupna cena (za ves ponujeni material) za eno leto (v evrih z DDV) in za sedem let .

Formule so v Excelu vnesene, vendar vas v primeru dodajanja novih vrstic prosimo, da vse formule še enkrat preverite.

Navodila za pripravo ponudbenega predračuna pri vseh vrstah ponujenih reagentov za preiskave, kalibratorjev in kontrol ter potrošnega materiala:

- Zavihka Reagenti za preiskave CC + ISE in Reagenti za preiskave IM

- Stolpec A - Kataloška številka - Vpišite ustrezno kataloško številko za naročanje.

- Stolpec B – Vpisati ime preiskave

- Stolpec C – Vpisati ime artikla - Vpišete ime artikla;

- Stolpec D -  Navesti število testov v 7-ih letih - Ocena števila testov za preiskave za obdobje 7-ih let;

- Stolpec E - Število testov potrebnih za kontrolo kakovosti v  7-ih letih - Ocena števila testov potrebnih za kontrolo kakovosti za obdobje 7-ih let;

- Stolpec F - Število testov potrebnih za kalibracije po navodilih proizvajalca  v 7-ih letih -  Ocena števila testov potrebnih za kalibracije po priporočilih proizvalca  za obdobje 7-ih let;

- Stolpec G - Skupno število testov - Ocena števila testov za preiskave, kontrole in kalibracije za obdobje 7-ih let ( seštevek stolpcev D, E in F)

- Stolpec H - Število testov v pakiranju - Vpišite število testov v enem nedeljivem pakiranju s svojo kataloško številko.

- Stolpec I - Obstojnost reagenta na analitskem sistemu [dni] - Vpišite število dni obstojnosti celotnega nedeljivega pakiranja reagenta po odprtju na analitskem sistemu;

- Stolpec J - Količina za obdobje 7-ih let. Vpišite število pakiranj, ki so potrebne za izvedbo posameznih analiz za obdobje 7-ih let, zaokroženo navzgor na celo število; Pri tem upoštevajte obstojnost reagenta po odprtju na analitskem sistemu!!! Pri izračunu potrebne količine glede na stabilnost reagenta po odprtju na analitskem sistemu upoštevajte 2.555 dni za obdobje 7-ih let.

- Stolpec K - Cena enega pakiranja v € brez DDV - Vpišite cena enega pakiranja v € brez DDV na dve decimalki natančno;

- Stolpec L - Stopnja DDV [9,5 ali 22 %] - Vpišite stopnjo DDV-ja;

- Stolpec M - Cena pakiranj v € brez DDV za obdobje 7-ih let - Vpišite ceno nedeljivih pakiranj v € brez DDV za obdobje 7-ih let;

- Stolpec N - Cena pakiranj v € z DDV za obdobje 7-ih let - Vpišite ceno nedeljivih pakiranj v € z DDV za obdobje 7-ih let.

- Zavihek Kalibratorji in kontrole

- Stolpec A - Kataloška številka - Vpišite ustrezno kataloško številko za naročanje.

- Stolpec B - Ime kalibratorja in kontrole

- Stolpec C - Proizvajalec kalibratorja ali kontrole - Vpišite ime proizvajalca kalibratorja ali kontrole

- Stolpec D - Opis artikla - Opišite ali gre za kalibrator, ali za kontrolo.

- Stolpec E - Količina v pakiranju - Vpišite količino (volumen, kos,…) v enem nedeljivem pakiranju s svojo kataloško številko.

- Stolpec F - Obstojnost artikla na analitskem sistemu [dni] - Vpišite število dni obstojnosti celotnega nedeljivega pakiranja artikla po odprtju na analitskem sistemu.

- Stolpec G- Količina za obdobje 7-ih let. Vpišite število pakiranj, ki so potrebne za izvedbo analiz za obdobje 7-ih let, zaokroženo navzgor na celo število. Pri tem upoštevajte obstojnost artikla po odprtju na analitskem sistemu in morebitno možnost zamrzovanja po odprtju/rekonstrukciji kalibratorja ali kontrole Pri izračunu potrebne količine glede na stabilnost artikla po odprtju na analitskem sistemu upoštevajte 2.555 dni za obdobje 7-ih let.

- Stolpec H - Cena enega pakiranja v € brez DDV - Vpišite cena enega pakiranja v € brez DDV na dve decimalki natančno.

- Stolpec I - Stopnja DDV [9,5 ali 22 %] - Vpišite stopnjo DDV-ja.

- Stolpec J - Cena pakiranj v € brez DDV za obdobje 7-ih let - Vpišite ceno nedeljivih pakiranj v € brez DDV za obdobje 7-ih let.

- Stolpec K - Cena pakiranj v € z DDV za obdobje 7-ih let - Vpišite ceno nedeljivih pakiranj v € z DDV za obdobje 7-ih let. - Zavihek Potrošni material - Stolpec A - Kataloška številka - Vpišite ustrezno kataloško številko za naročanje. - Stolpec B - Ime artikla - Stolpec C - Opis artikla - Opišite vrsto artikla. - Stolpec D - Količina v pakiranju - Vpišite količino (volumen, kos,…) v enem nedeljivem pakiranju s svojo kataloško številko. - Stolpec E - Obstojnost artikla na analitskem sistemu [dni] - Vpišite število dni obstojnosti celotnega nedeljivega pakiranja artikla po odprtju na analitskem sistemu. - Stolpec F - Količina za obdobje 7-ih let. Vpišite število pakiranj, ki so potrebne za izvedbo analiz za obdobje 7-ih let, zaokroženo navzgor na celo število. Pri tem upoštevajte obstojnost artikla po odprtju na analitskem sistemu. Pri izračunu potrebne količine glede na stabilnost artikla po odprtju na analitskem sistemu upoštevajte 2.555 dni za obdobje 7-ih let - Stolpec G - Cena enega pakiranja v € brez DDV - Vpišite cena enega pakiranja v € brez DDV na dve decimalki natančno. - Stolpec H - Stopnja DDV [9,5 ali 22 %] - Vpišite stopnjo DDV-ja. - Stolpec I - Cena pakiranj v € brez DDV za obdobje 7-ih let - Vpišite ceno nedeljivih pakiranj v € brez DDV za obdobje 7-ih let. - Stolpec J - Cena pakiranj v € z DDV za obdobje 7-ih let - Vpišite ceno nedeljivih pakiranj v € z DDV za obdobje 7-ih let.

    - Finančna zavarovanja

Naročnik finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne zahteva.

      - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje.

Izbrani ponudnik mora v roku 10 dni od podpisa pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, za ves čas trajanja pogodbe. Uporabi se oblika finančnega zavarovanja, ki je navedena v razpisni dokumentaciji (vzorec). Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.

Predložitev finančnega zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po zadnjem dnevu veljavnosti pogodbe.

Naročnik ga lahko unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in količini. Vzorec finančnega zavarovanja je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik parafira vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer jamči, da se je seznanil z vsebino garancije, ki jo bo moral izročiti naročniku v primeru, da bo izbran.

Ponudnik predloži parafiran vzorec finančnega zavarovanja (s strani ponudnika), ki je priložen v razpisni dokumentaciji.

10.2.4.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Ob primopredaji opreme mora dobavitelj naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik predloži na unovčenje, če ponudnik:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak;

- če dobavljeno blago nima lastnosti/certifikatov h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

V kolikor ponudnik naročniku ob primopredaji ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, si naročnik pridržuje pravico zadržati plačilo v višini 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV dokler finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ne bo predloženo.

  - Druga določila za pripravo ponudbe

V primeru, da skupina ponudnikov predloži (Obrazec 1a) skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.3. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah 8.1.4 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec 2 »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

    - Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.3.  teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (Obrazec 1b in 1c):

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

    - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

    - Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema je tehnična dokumentacija, ki je lahko tudi v angleškem jeziku, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah.

    - Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

    - Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- pogodba

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

- pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen na naslov: Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, elektronsko na portal eRevizija https://www.portalerevizija.si/ .

Direktorica:

Metka Petek Uhan,dr.med.spec.

Obrazec 1

PODATKI O PONUDNIKU

Podatki o ponudniku, izvajalcih v skupnem nastopu, podizvajalcih

Na podlagi Obvestila o naročilu za najem sistema,  ki ga je naročnik Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, objavil na Portalu javnih naročil z dne  ______________, pod št. objave: ______________________, dajemo ponudbo in prilagamo dokumentacijo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

- Podatki o ponudniku /samostojni ponudnik, glavni izvajalec, poslovodeči partner pri skupni ponudbi/

- SMO vodilni partner   (ponudnik obkroži, v kolikor je vodilni partner pri skupni ponudbi)

| FIRMA OZIROMA IME: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: | _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |  |
| Ponudnik je MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje): DA NE (ustrezno obkroži) Zakoniti zastopniki ponudnika (potrebno je navesti vse zastopnike z navedbo morebitnih omejitev): 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Za izvedbo predmetnega naročila dajemo (ustrezno obkroži): - samostojno ponudbo – kot samostojni ponudnik, brez podizvajalcev in brez drugih izvajalcev v skupni izvedbi naročila; - skupno ponudbo – pri izvedbi naročila bomo sodelovali z izvajalci v skupni izvedbi in sicer: 1.. 2.. 3.. (ponudnik – vodilni partner mora k ponudbi priložiti (Obrazec 1a) – priloga Partner v skupni ponudbi k obrazcu 1 za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi) - ponudbo s podizvajalci 1.. 2.. 3.. (ponudnik mora ponudbi priložiti (Obrazec 1b) – priloga Podizvajalec k obrazcu 1 za vsakega od podizvajalcev) Z oddajo svoje ponudbe potrjujemo, da sprejemamo vse zahteve naročnika, navedene v Dokumentaciji za oddajo in javni objavi predmetnega naročila. Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični ter da fotokopije predloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnosti, in ustreznost fotokopij, prevzemamo popolno odgovornost. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila – nakup sistema za potrebe Zdravstvenega doma Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj |

Ponudnik potrdi obrazec z elektronskim podpisom.

Priloge:

- Obrazec 1a: Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik predloži, v kolikor daje ponudbo skupina izvajalcev)

- Obrazec 1b: Podatki o podizvajalcu (ponudnik predloži, v kolikor nastopa s ponudbo s podizvajalci)

Obrazec 1a

- Podatki o partnerju v skupni ponudbi:

- NISMO vodilni partner   (označi in v nadaljevanju izpolni ponudnik ki je eden izmed partnerjev, vendar ni vodilni partner pri skupni ponudbi)

| POPOLNI NAZIV: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |
| E-POŠTA: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PARTNERJA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Področje oz. vrsta ter obseg del, za katerega bo zadolžen partner v skupni ponudbi: |  |  |

Obrazec 1b

- Podatki o podizvajalcu:

| POPOLNI NAZIV: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |  |
| E-POŠTA: |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| DEL IZVEDBE NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |  |  |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec: |  |  |  |
| Obseg v %: |  |  |  |
| Vrednost: |  |  |  |
| Kraj izvedbe: |  |  |  |
| Rok izvedbe: |  |  |  |

Obrazec 1c

- IZJAVA in soglasje podizvajalca

- izpolnjevanje pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom za najem sistema, ki ga je naročnik Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, objavil na Portalu javnih naročil z dne  ______________, pod št. objave: ______________________,

podizvajalec (naziv in naslov):  _______________________________________________________________

občina sedeža podizvajalca: ________________________

matična številka: _____________________, ID za DDV: _____________________________

izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z Navodili za izdelavo ponudb po Dokumentaciji za oddajo naročila s pogoji za izvedbo ter merili za dodelitev naročila in da z njimi v celoti soglašamo.

- zahtevamo neposredna plačila:       DA        NE          (podizvajalec ustrezno označi)

Strinjamo se, da lahko naročnik v fazi oddaje tega naročila od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, da iz uradnih evidenc, za namen izvedbe tega javnega naročila, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje v tej izjavi oziroma predmetni dokumentaciji za oddajo naročila postavljenih pogojev. Na zahtevo naročnika in v kolikor bo to potrebno bomo naročniku predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila – najem sistema za Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe podizvajalca: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Priloga ESPD podizvajalca.

Obrazec 2

- Naziv gospodarskega subjekta:

.............................................................................................

- PONUDBa

Merilo 1. Skupna ponudbena vrednost brez ddv za obdobje 7-ih let

| Ponudbeni predračun 1 (Excel) | Najem biokemično-imunokemijskega analiznega sistema z vključenim vzdrževanjem | ……… ………...…………..EUR ……………………………..EUR |
| --- | --- | --- |
| Ponudbeni predračun 2 (Excel) | Nakup reagentov, potrošnega materiala, standardov in kontrol za ponujen sistem za 7 let | .……………..……..……...EUR |
| S K U P A J brez DDV (merilo 1: je najnižja ponudbena cena vseh postavk skupaj brez DDV) |  | ……………….………..…..EUR |
| DDV – 22 % DDV – 9,5 % |  | ……………..……………..EUR ……………..……………..EUR |
| S K U P A J z DDV |  | ……………………………..EUR |

MERILO 2.

| Merilo | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| Zmogljivost fotometričnih preiskav na biokemijskem modulu nad 600 preiskav/uro |  |  |
| Zmogljivost imunokemijskih preiskav nad 150 preiskav/uro |  |  |
| Shranjevanje kontrol kakovosti je omogočeno na sistemu. Kontrolni material mora biti shranjen posamezno, zaščiten pred svetlobo, individualno pokrit (da se prepreči prenos med materialom in izhlapevanje) in hlajen. Omogočeno mora biti samodejno izvajanje kontrol in kalibracij ob določenem časovnem obdobju ali glede na pravila, ki jih postavi naročnik/uporabnik. |  |  |
| Kalibracija elektrolitov se izvaja samodejno brez posega uporabnika/naročnika. |  |  |

***Merilo 2: Ponudnik ponuja dodatne zmogljivosti (ponudnik v zgornjo tabelo označi z DA/NE dodatno ponujene parametre).

Ponudnik potrdi predračun z elektronskim podpisom.

Priloga Obrazec ESPD

- ESPD

Zahtevan dokument elektronsko podpišete in ga dodate na portal eJN pod rubriko drugi dokumenti.

Vsak dokument mora biti elektronsko podpisan ali pa ročno podpisan in žigosan in potem skeniran v pdf obliki (če ni elektronsko podpisan) ter priložen v razdelek drugo.

Ponudnik potrdi predračun z elektronskim podpisom

Obrazec 3

- Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(firma), _________________(naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 4

- Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 5

- Izjava o lastniških deležih

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/11, v nadaljevanju: ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/glavni izvajalec pri ponudbi s podizvajalci/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. ...................., katerega predmet je  najem sistema za Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

____________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opombe: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika ____________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

_________________________________________________   ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE / DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da  s ponudnikom ______________________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

____________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Kraj: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Žig: |  |
|  | Podpis zakonitega zastopnika: |

Obrazec 6

- Tehnične specifikacije

SPLOŠNE ZAHTEVE

| Zap. št. | Splošne zahteve |
| --- | --- |
| 1. | Ponudnik mora zagotavljati brezplačno: - šolanje laboratorijskega osebja, - servisno podporo (redne vzdrževalne in izredne servise), - potrošni material (žarnice, merilne celice in kivete), - rezervne dele in - tehnično podporo (posodobitve programske opreme) ter - aplikativno podporo Ponudnik mora v ponudbo vključiti brezplačen sistem za pripravo deionizirane, demineralizirane vode, redne vzdrževalne in izredne servise. Ponudnik mora v ponudbo vključiti brezplačni prenosni računalnik in namensko mobilno tablico. |
| 2. | Ponudnik mora v primeru okvar analitskega sistema ali težav s programsko opremo zamenjati analitski sistem (novi ali enakovredni) oz. odpraviti napake najkasneje v 48 urah od prijave. Odzivni čas serviserja mora biti krajši od dveh ur po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko preko klicnega centra. Servis mora biti zagotovljen v Sloveniji. |
| 3. | Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analitskega sistema v 90 dneh od datuma veljavnosti (podpisa) pogodbe. |
| 4. | V ponudbo mora biti brezplačno vključen ves potrebni material (reagenti, kalibratorji, kontrole, sistemski reagenti, čistilne raztopine) za zagon ob postavitvi analitskih sistemov in šolanje laboratorijskega osebja ter verifikacijo metod in priprava statističnih poročil po priporočilih CLSI (The Clinical & Laboratory Standards Institute) vezano na dokument EP09 za primerjavo analitičnih metod in določitev biasa, kot so: - pripraviti statistična poročila za primerjavo dveh metod (verifikacija), ki zajemajo najmanj analize kot so: linearna regresija, utežena linearna regresija, Passing Bablok, - določiti korelacijske koeficiente (Pearsonov, Spearmanov, Kendallov, - določiti razlike (procentualne in absolutne) med metodama z Bland Altman, - pripraviti opisno statistiko analiziranih podatkov in grafični prikaz distibucije meritev (histograme). Primerjava mora slediti priporočilom CLSI (The Clinical & Laboratory Standards Institute) . |
| 5. | Ponudnik mora zagotoviti brezplačen priklop analitskega sistema na obstoječi LIS (Labis). |
| 6. | Ponudnik mora priskrbeti kratka navodila za delo in redno vzdrževanje analitskega sistema v slovenskem jeziku ob postavitvi analitskega sistema. |
| 7. | Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v treh (3) delovnih dni od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev. |
| 8. | Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema nova in nerabljena ter da bo ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije. |
| 9. | Ponudnik mora v primeru zamenjave obstoječih reagentov, kalibratorjev, kontrol in ostalega materiala vključno s programsko opremo brezplačno zagotoviti potreben material / nadgradnje za namen verifikacije. Cena na test / enoto mora ostati nespremenjena. |
| 10. | Ponudnik mora redno obveščati naročnika o novih metodah in zagotavljati strokovno ter aplikativno (tudi IT) podporo v slovenskem jeziku. |
| 11. | V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu ne navede katerega koli materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, ki ga zahteva analizator, ga je dolžan naročniku dobavljati brezplačno vseh 7 let. |

SPECIFIKACIJA ZAHTEV - ANALITSKI SISTEM

| Zap. št. | Opis zahteve | Dokazilo | Ustreza [da/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Popolnoma avtomatiziran nov modularni analitski sistem za biokemijo z ISE (ion selektivne elektrode) enoto in imunokemijo, moduli povezani v enoten analitski sistem, ki ga je mogoče upravljati preko ene kontrolne postaje. |  |  |
| 2. | Naročnik ima na voljo prostor dimenzij 4,8 × 3,8 m, ponudnik mora svoj sistem funkcionalno umestiti v prostor z navedenimi dimenzijami. Če je potrebna prilagoditev prostora, krije stroške prilagoditve ponudnik. |  |  |
| 3. | Analitski sistem mora imeti hladilni del, kjer so shranjeni reagenti. |  |  |
| 4. | Analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vzorcev z možnostjo dodajanja nujnih vzorcev, omogočati mora neprekinjeno dodajanje vzorcev in zbiranje pomerjenih vzorcev na enem skupnem mestu |  |  |
| 5. | Analitski sistem mora omogočati mrežni priklop na LIS. |  |  |
| 6. | Analitski sistem mora omogočati za vzorce uporabo različnih velikosti standardnih epruvet s premerom 13 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 500 ul, s premerom 16 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 1000 ul in posodic za vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 100 ul ter posodic za pediatrične vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 50 ul. |  |  |
| 7. | Analitski sistem mora omogočati prepoznavanje vzorcev, kalibratorjev in kontrol preko črtnih kode. |  |  |
| 8. | Analitski sistem mora omogočati prepoznavanje reagentov preko črtnih in/ali RFID kode. |  |  |
| 9. | Analitski sistem mora omogočati pri aspiraciji vzorcev zaznavanje strdkov in samodejno spiranje igle v primeru zaznave strdka, zaznavanje nivoja tekočine ter zaznavanje prisotnosti pene |  |  |
| 10. | Analitski sistem mora omogočati pripravo seznama reagentov, ki jih sam določi na podlagi povprečne dnevne porabe v zadnjih 4-ih tednih, za nadaljnjo 24-urno nemoteno delovanje analitskega sistema brez posredovanja uporabnika. |  |  |
| 11. | Celokupni čas dnevnega vzdrževanja operaterja na analitskem sistemu ne sme presegati 10minut. Rutinska opravila kot so: shranjevanje podatkov rezultatov preiskovancev, pregled stanja fotometrične žarnice, spiranje ISE enote, sistemsko spiranje, spiranje vzorčne igle, shranjevanje sistemskih podatkov se morajo opraviti avtomatsko. Analitski sistem mora omogočati nastavitev časa za avtomatski vklop, ob vklopu se morajo vzdrževalna opravila izvesti avtomatsko. |  |  |
| 12. | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko pripravo seznama tistih testov, ki kalibracijo potrebujejo. |  |  |
| 13. | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko redčenje vzorcev in ponovno meritev ob preseženih koncentracijah merilnega območja analita. Pri ISE modulu to velja le za urinske vzorce. |  |  |
| 14. | Ponudniki morajo v svojih preračunih upoštevati čas obstojnosti reagentov po odprtju na analitskem sistemu in ponuditi ustrezno količino reagentov v primeru da se celotni reagent ne porabi do poteka obstojnosti po priporočilih proizvajalca. |  |  |
| 15. | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja). Naročnik dopušča možnost da se pri največ 5 preiskavah reagenti pripravljajo ročno (prelivanje, raztapljanje). |  |  |
| 16. | Analitski sistem mora omogočati uporabo dnevnih kontrol v dveh nivojih in spremljanje vrednosti kontrol z grafičnim in tabelaričnim prikazom z osnovnimi statističnimi podatki (srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti). |  |  |
| 17. | Ponudnik naj poleg analitskega sistema zagotovi tudi dodatno programsko opremo, ki omogoča samodejni (brez posredovanja uporabnika) prenos dnevne kontrole kakovosti vsakega vzorca v programsko opremo za zunanjo medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. »peer group« primerjalno skupino proizvajalca Bio-Rad Unity Real Time, katerega naročnik trenutno uporablja v laboratoriju in ima z njim sklenjeno veljavno pogodbo. |  |  |
| 18. | Ponudnik mora v skladu z zahtevami ISO 15189 v svoji ponudbi ponuditi neodvisni kontrolni material za vse razpisane preiskave |  |  |
| 19. | Analitski sistem mora omogočati shranjevanje podatkov na zunanjo enoto (USB ključ ali disk, ne CD/DVD). |  |  |
| 20. | Analitski sistem mora omogočati zavarovan oddaljeni dostop za servisne potrebe. |  |  |
| 21. | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko preko spletnega omrežja in/ali preko črtnih kod in/ali preko prenosnih medijev (USB-ključ) nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol. |  |  |
| 22. | Preko namenske mobilne tablice in/ali prenosnega računalnika je mogoče spremljati informacije o analitskem sistemu, kot so: - informacije o stanju sistema (v pripravljenosti, v delovanju…), - informacije o opozorilih (prikaz in opis opozorila, navodilo za odpravo napake), - informacije o reagentih (preostali volumen, rok uporabe, stanje kalibracij in kontrol). - neposredno upravljanje s sistemom. |  |  |
| 23. | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko obveščanje o morebitnih novih vrednostih kalibratorjev in kontrol. Naročnik dopušča tudi možnost da se obveščanje o morebitnih novih vrednostih kalibratorjev in kontrol opravi preko e-pošte ali telefonsko in njihova posodobitev preko oddaljenega dostopa s strani ustrezno usposobljene osebe ponudnika. |  |  |
| 24. | Ponudnik mora zagotoviti storitev, ki omogoča časovno neomejen (24/7) dostop do navodil za uporabo, varnostnih listov, dokumentov s tarčnimi vrednostmi, dokumentov o sledljivosti, dokumentov o CE skladnosti reagentov. |  |  |
| 25 | Ponudnik mora preko spleta z uporabo uporabniškega imena in gesla zagotoviti: - dostop in pregled vseh zabeleženih zahtev za podporo, - ustvarjanje novih zahtev za servisno / aplikativno podporo, vezanih na serijsko številko analizatorja, - spremljanje stanja posamezne zahteve, - arhiviranje delovnih nalogov in njihov izpis v digitalni obliki. |  |  |
| 26. | Analitski sistem mora imeti CE oznako. |  |  |
| 27. | Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani osebi za aplikativno podporo. |  |  |
| 28. | Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega certificiranega serviserja. |  |  |
| 29. | Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega certificiranega IT specialista. |  |  |
| 30. | Rezultati pacientov, ki so shranjeni izven analitskega sistema, morajo biti sledljivi po lotih reagentov, kontrol in kalibratorjev. |  |  |

SPECIFIKACIJA ZAHTEV ZA BIOKEMIJSKI (+ ISE) DEL ANALITSKEGA SISTEMA

| Zap. št. | Opis zahteve | Dokazilo | Ustreza [da/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
| 31. | Principi merjenja na analitskem delu biokemijskega + ISE modula morata biti: fotometrija, imunoturbidimetrija in potenciometrija (ISE - ion selektivne elektrode). |  |  |
| 32. | Biokemijski del analitskega sistema mora omogočati vsaj 450 fotometričnih testov na uro in vsaj 450 ISE testov na uro, v skupnem načinu (fotometrija + ISE) vsaj 750 testov na uro. |  |  |
| 33. | Biokemijski del analitskega sistema mora imeti na voljo vsaj 40 prostih mest za reagente, ki omogočajo sočasno izvedbo vsaj 30 različnih testov. |  |  |
| 34. | Biokemijski del analitskega sistema mora omogočati merjenje HIL indeksa (hemolitičnosti, ikteričnosti in lipemičnosti) vsakega vzorca. |  |  |
| 35. | Biokemijski del analitskega sistema mora imeti kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto. |  |  |
| 36. | Biokemijski del analitskega sistema mora imeti vpeljane ustrezne protokole za zmanjševanje navzkrižne kontaminacije med vzorci (»carry-over«). Ustrezno spiranje igle, čim manj korakov pipetiranja, ustrezno spiranje mešalnih mehanizmov ali uporaba ultrazvočnega mešanja |  |  |
| 37. | Analitski sistem mora omogočati biokemijske preiskave iz seruma ali plazme, kot so: albumin, ALP, ALT, alfa-amilaza, AST, direktni bilirubin, celokupni bilirubin, kalcij, holesterol, kreatinin (encimatska), CRP, gama-GT, glukoza, HDL-holesterol, železo, elektroliti (Na, K, Cl), LDL-holesterol, lipaza, magnezij, fosfat, RF, proteini celokupni, trigliceridi, transferin, sečna kislina, sečnina. |  |  |
| 38. | Analitski sistem mora omogočati določitev HbA1c iz polne krvi. |  |  |
| 39. | Analitski sistem mora omogočati določitev albuminov iz urina. |  |  |
|  | Ponudniki morajo v svoji kalkulaciji upoštevati potrebno število testov za kalibracije glede na priporočila proizvajalca in jih dodati k razpisanemu številu testov. V svoji ponudbi morajo točno navesti koliko testov se v 7 letih porabi za posamezno razpisano preiskavo in v ponudbi ponuditi zadostno količino dodatnih reagentov in kalibratorjev za izvedbo vseh kalibracij. V kolikor ponudnik pri določenih analitih ne potrebuje kalibracije in se kalibracijska krivulja avtomatsko prilagaja tovarniški kalibraciji naj le-to jasno prikaže v ponudbi in upošteva v svojih izračunih. Vsekakor pa mora biti iz ponudbe vseh ponudnikov jasno razvidno kakšen je kalibracijski interval, koliko testov se porabi za kalibracijo in le-to upoštevano tako da ponudnik ponudi zadostno količino reagentov in kalibracijskega materiala. |  |  |

SPECIFIKACIJA ZAHTEV ZA IMUNOKEMIJSKI DEL ANALITSKEGA SISTEMA

| Zap. št. | Opis zahteve | Dokazilo | Ustreza [da/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
| 40. | Princip merjenja na imunokemijskem delu analitskega sistema mora biti: kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca. |  |  |
| 41. | Imunokemijski del analitskega sistema mora omogočati vsaj 120 imunokemijskih testov / uro. |  |  |
| 42. | Imunokemijski del analitskega sistema mora imeti na voljo vsaj 25 prostih mest za reagente. |  |  |
| 43. | Imunokemijski del analitskega sistema mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo za vsak vzorec. |  |  |
| 44. | Imunokemijski del analitskega sistema mora uporabljati največ 2-točkovno kalibracijo. |  |  |
| 45. | Imunokemijski del analitskega sistema mora omogočti imunokemijske kot so: feritin, folati, fT3, fT4, tPSA, TSH, Vit B12, Vit D (25-OH). |  |  |
| 46. | Ponudniki morajo v svoji kalkulaciji upoštevati potrebno število testov za kalibracije glede na priporočila proizvajalca in jih dodati k razpisanemu številu testov. V svoji ponudbi morajo točno navesti koliko testov se v 7 letih porabi za posamezno razpisano preiskavo in v ponudbi ponuditi zadostno količino dodatnih reagentov in kalibratorjev za izvedbo vseh kalibracij. V kolikor ponudnik pri določenih analitih ne potrebuje kalibracije in se kalibracijska krivulja avtomatsko prilagaja tovarniški kalibraciji naj le-to jasno prikaže v ponudbi in upošteva v svojih izračunih. Vsekakor pa mora biti iz ponudbe vseh ponudnikov jasno razvidno kakšen je kalibracijski interval, koliko testov se porabi za kalibracijo in le-to upoštevano tako da ponudnik ponudi zadostno količino reagentov in kalibracijskega materiala. |  |  |

KAKOVOSTNA MERILA

|  |  |  | Dokazilo | Ustreza [da/ne] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | Merilo | Točke |  | DA | NE |
| 47. | Zmogljivost fotometričnih preiskav na biokemijskem modulu nad 600 preiskav/uro | 10 točk (10%) |  |  |  |
| 48. | Zmogljivost imunokemijskih preiskav nad 150 preiskav/uro | 10 točk (10%) |  |  |  |
| 49. | Shranjevanje kontrol kakovosti je omogočeno na sistemu. Kontrolni material mora biti shranjen posamezno, zaščiten pred svetlobo, individualno pokrit (da se prepreči prenos med materialom in izhlapevanje) in hlajen. Omogočeno mora biti samodejno izvajanje kontrol in kalibracij ob določenem časovnem obdobju ali glede na pravila, ki jih postavi naročnik/uporabnik. | 5 točk (5%) |  |  |  |
| 50. | Kalibracija elektrolitov se izvaja samodejno brez posega uporabnika/naročnika. | 5 točk (5%) |  |  |  |

Ponudnik zahteve ustrezno označi po točkah in dokazila priloži v ponudbi.

Ponudnik potrdi obrazec z elektronskim podpisom.

Obrazec 7

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:   Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene na podlagi izvedenega javnega naročila št. ……………………………., objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave: JN__________/2022, katerega predmet je najem sistema.

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče  po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.)

garant											           (žig in podpis)

Obrazec 7/1

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:   Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi izvedenega postopka

z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec 8

- Reference

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

REFERENCE

| Naročnik | Naziv blaga in lokacija dobave | Vrednost v EUR brez DDV /leto | Vrednost v EUR brez DDV / 3 leta | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Opomba:

Ponudnik je v zadnjih (3) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil (izdobavil, oz. izvedel najem) za vsaj 1 enakovreden sistem v vrednosti ponujenega blaga skupaj s potrošnim materialom. (Višina reference mora biti v višini oddane ponudbe brez DDV).

Ponudnik potrdi obrazec z elektronskim podpisom.

- Vzorec pogodbe

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ,  Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktorica Metka Petek Uhan,dr.med.,spec.,

Identifikacijska št. za DDV: SI………………………..

Matična št.: ……………………………

(v nadaljnjem besedilu naročnik oz. kupec)

in

ki jo/ga zastopa .....................................................................

Identifikacijska št. za DDV: ...................................

Matična št.: ..............................................

(v nadaljnjem besedilu prodajalec oz. ponudnik) sklepata

POGODBO

NAJEM BIOKEMIČNO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM, TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM (7) LET

l.	Podlaga za sklenitev pogodbe

- člen

Podlaga za sklenitev pogodbe je:

- izveden postopek oddaje javnega naročila za »……………………………………..« po odprtem postopku, št. …………….-	ponudba ponudnika, z dne ………………..,

-	dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, potrjena s strani izbranega ponudnika.

II.	Predmet pogodbe

- člen

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da:

- kupcu za določeno kupnino dobavi in izroči v najem ter v funkcionalno uporabo BIOKEMIČNO-IMUNOKEMIJSKI ANALIZNI SISTEM Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM, TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM (7) LET. (v nadaljevanju: najem sistema) v skladu s Tehničnimi specifikacijami (Obrazec 6) in Povzetkom predračuna- Rekapitulacija (Obrazec 2),

- zagotovi dobave vsega potrebnega potrošnega materiala vezanega na opremo za obdobje sedmih (7) let. Specifikacije potrošnega materiala so navedene v Ponudbenem predračunu št.: ……….z dne…

- člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da priskrbi primerno embalažo in transport ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

- člen

Prodajalec izvede dostavo, priključitev (montažo) in prvi testni zagon s preizkusom funkcionalnega delovanja pogodbene opreme ob prisotnosti osebja naročnika.

- člen

Tehnični prevzem:

Po uspešno opravljenem prvem testnem zagonu se opravi tehnični prevzem. Za datum tehničnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda dobave, postavitve in zagona ter izvedbe del, in sicer:

- prvi zagon in preizkus funkcionalnega delovanja opreme,

- dobavljen potrošni material za zagon in verifikacijo metod.

Tehnični  prevzem  mora  biti  opravljen  najkasneje  v  10  delovnih  dneh  od  dobave  opreme.  Za datum uspešno opravljenega tehničnega prevzema se smatra datum, ko pooblaščena predstavnika pogodbenih strank podpišeta zapisnik o tehničnem prevzemu.

Ob tehničnem prevzemu mora ponudnik predložiti potrdilo proizvajalca o tovarniški kontroli kakovosti dobavljene serijske številke opreme.

Naročnik mora izvesti verifikacijo metod v roku 10 delovnih dneh po podpisu zapisnika o tehničnem prevzemu.

- člen

Poskusno delovanje (verifikacija metod):

Dobavitelj med uspešno opravljenim tehničnim prevzemom in končnim prevzemom omogoči naročniku izvedbo verifikacije metod na oddelku. Za verifikacijo metod dobavitelj zagotovi ves potreben potrošni material, in sicer v obsegu kot izhaja iz razpisne dokumentacije naročnika. Stroške potrošnih materialov, ki so potrebni za verifikacijo metod krije ponudnik.

V primeru, da gre za večjo napako na opremi in je ponudnik ne odpravi v dveh (2) delovnih dneh se verifikacija metod prične znova. V kolikor napake izvajalec ne bo odpravil v roku 30 dni mora zagotoviti novo, nerabljeno opremo, za katero bodo veljali enaki pogoji po pogodbi.

V kolikor pride do napak pri delovanju opreme med verifikacijo metod, jih mora izvajalec odpraviti po določilih in pod pogoji pogodbe, ki veljajo za garancijsko vzdrževanje.

Dobavitelj mora zagotoviti šolanje strokovnega osebja naročnika. Vse stroške izobraževanja krije dobavitelj in morajo biti vključeni v ceno nakupa opreme.

Ponudnik mora naročniku zagotoviti brezplačno strokovno in aplikativno podporo v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij.

- člen

Prodajalec mora najkasneje do končne primopredaje kupcu izročiti:

- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

- garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno oziroma montirano opremo;

- navodila za uporabo in vzdrževanje  opreme v angleškem jeziku in navodila za uporabo v slovenskem jeziku (vse v tiskani in elektronski obliki);

- poimenska potrdila o izobraževanju osebja;

- varnostne lite v slovenskem jeziku v elektronski in tiskani obliki;

- CE certifikate in izjave o skladnosti za opremo in vse pripadajoče blago (vse v tiskani in elektronski obliki);

- vse certifikate, ki dokazujejo ustreznost glede na priložene tehnične specifikacije;

- izjavo, da je bilo izvedeno ustrezno izobraževanje kadrov pri kupcu.

Končni prevzem:

Končni prevzem je lahko izveden po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu, verifikaciji metod in končanem izobraževanju zaposlenih.

Za datum končnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda izvedbe celotnega predmeta pogodbe in odpravo vseh ugotovljenih napak. Podpis končnega primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank mora biti izveden najkasneje v 30 dneh po opravljenem tehničnem prevzemu.

- člen

Predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odpravo le-teh v dogovorjenih rokih vključno s preventivnimi pregledi in potrebnim vzdrževanjem v garancijskem obdobju v skladu s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije kupca.

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Prodajalec jamči, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena. Prodajalec tudi jamči, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti.

- člen

Obveznosti prodajalca za predmet pogodbe, ki so zajete v ceni, so torej vsa intelektualna in fizična, strojna, organizacijska in druga strokovna ter pomožna dela oziroma opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo celotnega predmeta pogodbe, z instalirano, priključeno, zagnano in preizkušeno opremo, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi ali ne - vse po načelu »funkcionalni ključ v roke«.

- člen

Prodajalec se obvezuje, da bo za ves čas najema zagotovil kupcu rezervne dele, servis opreme in potreben potrošni material najmanj za 7-letno obdobje po sklenitvi te pogodbe.

III.	Pogodbena cena

- člen

Najem biokemično-imunokemijskega analiznega sistema z vključenim vzdrževanjem

Pogodbena cena Z VKLJUČENIM 7 LETNIM VZDRŽEVANJEM (VSE VKLJUČENO) znaša:

……………………………………	EUR z DDV

in   je   fiksna   ter   vsebuje   vse  elemente    cene   vključno   s   taksami,   carino,   dobavo, postavitvijo, priklopom in zagonom opreme, potrošnim materialom za zagon in verifikacijo metod, garancijskim rokom in servisnim vzdrževanjem opreme (vse vključeno) za obdobje 7 let, priklopom – povezavo na LIS, šolanjem osebja, demontažo in odvozom stare opreme in vsemi drugimi stroški za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati.

Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s končno primopredajo.

CENA POTROŠNEGA MATERIALA

Predvidena (ocenjena) vrednost vsega potrebnega potrošnega materiala vezanega na opremo za obdobje sedem (7) let znaša………………………………..	EUR z DDV in vsebuje vse elemente cene. Ves potrebni potrošni material vezan na opremo se naroča sukcesivno po potrebi naročnika. Cene so določene in razvidne iz prilog, ki so sestavni del te pogodbe.

Cene potrošnega materiala morajo biti fiksne za obdobje treh (3) let, izražene v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Po poteku treh (3) let veljavnosti pogodbe, se cene lahko revalorizirajo v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. list RS, št. 1/2014), in sicer na način, kot je to določeno 6. členu pravilnika. Kot podlago za valorizacijo cen se uporabi indeks cen življenjskih stroškov v RS. Predlog za spremembo cen lahko pošlje katerakoli od strank v pogodbi vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za spremembo cen. Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po predhodnih pogajanjih uskladita ceno. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k pogodbi v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen. Nove cene morajo biti potem fiksne do konca veljavnosti te pogodbe.

V primeru, da proizvajalec (reagentov, potrošnega materiala, standardov, kontrol) v obdobju veljavnosti pogodbe cene zniža, mora prodajalec o tem obvestiti naročnika ter dobavljati blago po nižji ceni.

Za naročnika je poraba potrošnega materiala v trenutku sklenitve te pogodbe objektivno neugotovljiva.

- člen

Vrednost blaga z DDV se spremeni v primeru, ko se v skladu z zakonom, ki določa DDV, spremeni stopnja DDV.

IV.	Dobavni roki, rok uporabe potrošnega materiala in lokacija dobave

- člen

Dobava opreme

Dobavni rok za dobavo in zagon opreme ter priklop na LIS je 90 dni od podpisa pogodbe.

Dobavni rok za ves potreben material vezan na opremo (reagenti, kalibratorji, kontrolni in potrošni material) je (3) dni, v nujnih primerih 24 ur od oddaje vsakokratnega naročila s strani naročnika. Ob vsakem posameznem naročilu mora biti dobavljena celotna količina naročenega blaga.

V primeru, da ponudnik ne bo mogel dobaviti naročenega blaga v roku iz prejšnjega odstavka, mora ponudnik po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, da naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem roku; če pa gre za nujno naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku treh (3) ur po prejemu naročila.

Dobavljeno blago vezano na opremo (reagenti, kalibratorji, kontrolni in potrošni material) mora imeti rok uporabe še najmanj šest ( 6) mesecev po dobavi.

- člen

Lokacija dobave za opremo in pripadajoče blago je: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ,  Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj

V.	Zamuda pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti

- člen

Če ponudnik ne izvede obveznosti v rokih, ki so navedeni v tej pogodbi oziroma v naknadno podaljšanih rokih, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% pogodbenega zneska za opremo za vsak rok posebej in za vsak dan zamude, vendar največ 10% vrednosti opreme.

Maksimalni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% skupne vrednosti opreme.

Naročnik lahko znesek pogodbene kazni odtegne od zneskov, ki jih mora po pogodbi plačati izvajalcu.

Naročnik in ponudnik soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom  škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je zaradi zamude nastala škoda večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico  zahtevati razliko do popolne odškodnine.

VI.	Plačilni pogoji

- člen

Naročnik bo blago plačal v roku 60 dni (vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP) oz. v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa. Priloga računa je podpisana dobavnica in podpisan zapisnik o tehničnem prevzemu s strani pooblaščene osebe kupca in prodajalca. Ponudnik mora po končnem prevzemu opreme naročniku predložiti tudi z obeh strani podpisan končni primopredajni zapisnik, ki je tudi podlaga za plačilo analiznega sistema.

Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun prodajalca številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _pri _ _ _ _ _ _

Kupec se obveže, da bo potrebni potrošni material vezan na opremo plačal enkrat mesečno za pretekli mesec, in sicer 30. dan od dneva prejetega računa s strani prodajalca.

- člen

V primeru zamude plačila je kupec dolžan prodajalcu na njegovo pisno zahtevo plačati zakonite zamudne obresti za čas zamude.

VII.	Garancija in servisno vzdrževanje

- člen

Prodajalec zagotovi garancijo ter redno in izredno vzdrževanje in servisiranje opreme za obdobje 7 let, ki vključuje:

-preventivno vzdrževanje celotnega sistema po navodilih proizvajalca,

-izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov,

-preverjanje pravilnosti delovanja opreme,

-stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

-ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Če kupec v tem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu.

Prodajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani kupca odzval  z intervencijo znotraj odzivnega časa.

Odzivni čas pooblaščenega servisa mora biti krajši od dveh ur, čas od prijave okvare do prihoda serviserja oziroma začetka odpravljanja okvare je največ 4 ure po prejemu obvestila o okvari. Čas za odpravo napake je največ 48 ur po prejemu obvestila o okvari.

Če prodajalec v roku 48 ur ne more odpraviti večje napake, zaradi katere uporaba analiznega sistema ni mogoča, mora prodajalec prevzeti stroške povezane s pošiljanjem in analizo vzorcev v drugem laboratoriju. Prodajalec je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj  bo napaka odpravljena.

V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti, bo ponudnik zamenjal opremo z enakovredno ali novo nerabljeno.

Prodajalec mora pogodbene obveznosti izpolnjevati strokovno, kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Naročnik se obvezuje:

-	izvršiti količinski in kvalitetni prevzem opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo,

-	poravnati pogodbeno vrednost v skladu z določili te pogodbe,

-	v času garancije ravnati s prevzeto opremo s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje dobavljene opreme,

-	v času garancije tekoče obveščati predstavnika prodajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave opreme potrebno.

- člen

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev.

VIII.	Zavarovanje pogodbe

- člen

Prodajalec predloži kupcu najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, za ves čas trajanja pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po zadnjem dnevu veljavnosti pogodbe. Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini, zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

IX. Podizvajalci

- člen

Prodajalec bo izpolnil obveznosti, prevzete s to pogodbo, z/brez podizvajalcev (ustrezno označi):

1.	podizvajalec:	……………………………………………..(navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

2.	podizvajalec:	……………………………………………..(navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

-	glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

-	podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

-	glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

X.	Sodelovanje, višja sila, pooblaščene osebe

- člen

Kupec se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti prodajalca zagotovil takoj po podpisu pogodbe sodelovanje oseb, ki bodo v stiku s prodajalcem.

- člen

Prodajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil kupcu in predlagal, kako jih razrešiti v okviru pogodbenih določil. Kupec se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

- člen

V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil se bosta kupec in prodajalec sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve.

- člen

Pogodbeni predstavnik naročnika po tej pogodbi oziroma skrbnik pogodbe je: …………………………,

Telefon: ……………………. E-naslov: ………………………………

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Pogodbeni predstavnik prodajalca po tej pogodbi oziroma skrbnik pogodbe je:…………………………...

Telefon…………………………………E-naslov:………………………………………

Prodajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa prodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe.

XI.	Protikorupcijska in socialna klavzula, reševanje sporov, dokumentacija

- člen

Odstop te pogodbe tretjemu v primeru statusnih sprememb prodajalca je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Prodajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku , zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba še ni bila sklenjena.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali prvenstveno sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo pristojno stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

upoštevajo kot sestavni deli pogodbe tudi:

•	razpisna dokumentacija,

•	ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji.

XII.	Odstop od pogodbe

- člen

Odstop od pogodbe je možen na podlagi določil, ki jih ureja Obligacijski zakonik.

XIII.	Veljavnost pogodbe, končne določbe

- člen

Pogodba prične veljati, ko jo podpišejo zastopniki vseh pogodbenih strank in ko izvajalec dostavi zavarovanje v skladu z 20. členom te pogodbe in velja sedem (7) let po podpisu pogodbe.

Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe bo opravljeno v slovenskem jeziku ali kadar bo to za naročnika oz. uporabnika sprejemljivo, tudi v angleškem jeziku.

Če v dokumentih pride do dvoumnosti, mora prodajalec, naročnik oz. uporabnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije. Vse spremembe in dopolnitve pogodbe so možne samo v pisni obliki in veljajo z dnem podpisa pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko ostane brez ničnega določila in če nično določilo ni bil ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno - lastninskih sprememb.

32. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Priloge:

-	Ponudbeni predračun

-	Tehnične specifikacije

Datum:

Št. pogodbe:………………….

Datum:

Prodajalec:                                                                                    Naročnik:

………………..                                                                              Zdravstveni dom Ptuj

Direktor:                                                                                        Direktorica:

…………………                                                                            Metka Petek Uhan,dr.med.,spec.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)