Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Tehnične specifikacije aparature za superkritično sušenje

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nabava aparature za superkritično sušenje, vključno z visokotlačno črpalko, ogrevanjem in nadzorom pretoka (Coriolis).

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Ponudnik mora za opremo zagotoviti:

- da je vsa ponujena oprema združljiva in medsebojno povezljiva,

- da je mogoče vso zahtevano opremo povezati v enoten, brezhibno delujoč sistem, v skladu s tehničnimi specifikacijami;

V ponudbi mora biti zajeti ves droben material, ki je potreben za priključitev naprav, tudi če ni izrecno naveden.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Aparatura za superkritično sušenje

Oprema se nabavlja kot celota in mora biti sestavljena iz vseh treh instrumentov (a, b in c).

Ponudba mora vključevati:

- dobavo opreme v prostor naročnika (D1-006),

- on-line usposabljanje v trajanju 8 ur,

- vso tehnično dokumentacijo,

- garancijo najmanj 12 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

Vsi sestavni deli opreme oziroma instrumenti morajo biti novi in od enega proizvajalca.

Rok dobave opreme je največ tri (3) mesece od začetka veljavnosti pogodbe. Naročnik zahteva enkratno/sočasno dobavo vseh instrumentov oziroma komponent.

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve pri tem sklopu.

| Številka postavke | Število kompletov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Aparatura za superkritično sušenje - Ekstraktor Osnovne zahteve - Volumen: minimalno 500 mL. - Minimalni obratovalni tlak: 350 bar. - Minimalna obratovalna temperatura: 150°C. - Odprtina za vstavljane vzorca zgoraj in spodaj. - Preprosto odpiranje in zapiranje (z roko) pokrova za vstavljanje vzorcev. - Material: nerjaveče jeklo 316 L. - Pred ekstraktorjem mora biti nameščeno predgretje vstopajočega medija. - Posebno stojalo s štirimi policami iz poroznega materiala (frite) nameščenih v etaže za sušenje štirih vzorcev naenkrat. Dimenzije stojala morajo ustrezati notranjim dimenzijam ekstraktorja, posamezna etaža mora biti dimenzionirana za sušenje vzorca velikosti: premer 30 mm, višina 20 mm. - 4 x kalup za izdelavo aerogelov z notranjimi dimenzijami: premer 30 mm, višina 20 mm. - Separator Osnove zahteve - Volumen: minimalno 300 mL. - Minimalni obratovalni tlak: 200 bar. - Minimalna obratovalna temperatura: 100°C. - Material: nerjaveče jeklo 316 L. - Ročni ventil za izpust topila na ekstraktorja (tudi med sušenjem). - Omogočati mora recikliranje CO2 (celotna naprava mora biti zgrajena tako, da omogoča recikliranje CO2). - Visokotlačna črpalka Osnovne zahteve - Minimalni delovni tlak: 400 bar. - Minimalni pretok: 100 g/min CO2 pri 400 barih. - Hlajenje glave črpalke pod temperaturo 5°C s pripadajočim hladilnim agregatom minimalne moči 2 Kw. - Avtomatična kontrola pretoka. - Črpalka mora imeti integriran neodvisen coriolis merilec pretoka. Dodatne zahteve naprave Material: - Visokotlačne posode morajo biti narejene iz nerjavečega jekla 316 L. - Vsa tesnila morajo biti narejena iz materialov, ki so kemijsko in fizikalno odporni na stik s CO2 in organskimi topili (kot so: aceton, etanol, metanol), ter vzdržijo temperature do 150°C. Regulacija, kontrola in shranjevanje podatkov: - Pretok črpalke se nastavlja v območju od 0 do 100 g/min. - Tlak v ekstraktorju je nastavljiv v območju od 0 do 350 barov. - Nastavljeni tlak v ekstraktorju se sam vzdržuje z natančnim avtomatsko reguliranim ventilom. - Temperatura ekstraktorja in predgretja medija se nastavlja v območju 20°C do 150°C. - Temperatura separatorja se nastavlja v območju 20°C do 100°C. - Pretok CO2 se meri s coriolis merilcem pretoka, ki se nahaja v sami črpalki. - Pretok medija, temperatura in tlak v ekstraktorju in separatorju se beležijo ter izpisujejo na pripadajočem zaslonu. - Omogočen mora biti izvoz teh podatkov za nadaljnjo obdelavo na računalniku v programu excel. - Naprava mora podpirati tudi spremljanje trenutnih parametrov na daljavo preko mobilnega telefona, računalnika ali tablice. Priključki: - Napajanje 230 V – 50 Hz. - Priključek za CO2 iz jeklenke s potopljeno cevjo (tekoča faza). - Priključek za izpust medija iz sistema. - USB 3.0 priključek za izvoz podatkov. - Wi-Fi modul ali mrežni priključek za komunikacijo z računalnikom, telefonom ali tablico. Varnost: - Naprava mora biti narejena po EU varnostnih standardih za naprave in gradnjo, predvsem mora ustrezati PED 2014/68/EU, ki se nanaša na visokotlačne posode in sklope visokotlačne opreme. - Vsi grelni elementi morajo biti opremljeni s termo varnostnimi stikali za prekoračitev temperature. - Tlačne posode morajo biti varovane pred previsokim tlakom z razpočnimi diski (rupture disc) ali varnostnimi ventili (relief valve). - Visokotlačna črpalka mora imeti stikalo za izklop ob previsokem tlaku. - Priložena morajo biti varnostna navodila. |
| 1.2 | 1 | Dobava v prostore naročnika (FKKT UM, Maribor). Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava opreme v prostor naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije: - Navodila za delo (sestavljanje naprave, delo z napravo in vzdrževanje naprave) - Shemo celotne naprave in posameznih komponent - Električno shemo - Diagram poteka za vse procese - Varnostne certifikate - Certifikat o testiranju - Certifikate visokotlačnih posod - Seznam rezervnih delov - Varnostna navodila - on-line usposabljanje v trajanju 8 ur. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.