SPECIFIKACIJE za avtomatizirani sistem (AS) za imunohematološke (IH) predtransfuzijske preiskave pacientov

Pripravili: 	A. Rakušček, dr.med., dr. V. Galvani, univ.dipl.kem., I. Kramar, dr.med.

14. julij 2022

1. SPECIFIKACIJE:

| Št. postavke | ZAHTEVANO | ODGOVOR PONUDNIKA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uvodne določbe |  |
| 1.1. | Definicija sistema |  |
|  | Avtomatizirani sistem (AS) je sestavljen iz analizatorjev, pripadajoče programske opreme analizatorjev in po potrebi vmesnega informacijskega sistema. Po vstavitvi pripravljenega in označenega vzorca pacientove krvi v analizator le-ta samostojno, na avtomatiziran način, izvede naročene laboratorijske preiskave (preverjanje identitete vstavljenih vzorcev preko črtne kode, preverjanje vrste in primernosti reagentov s preverjanjem ustreznosti rezultatov laboratorijskih kontrol, izvedenih na analizatorju, pipetiranje, inkubacija, centrifugiranje); analizator poda izvajalcu rezultate v slikovni in besedni obliki na zaslonu po predhodno nastavljenih parametrih; analizator poda opozorilo, če rezultati odstopajo. AS mora omogočati poleg dvosmerne elektronske povezave z laboratorijskim informacijskim sistemom tudi popolno sledljivost in tiskanje rezultatov. AS mora omogočati odčitavanje/potrjevanje rezultatov in vpogled v morebitne pacientove podatke na AS ( npr. arhiv predhodnih rezultatov) tudi na daljavo, tj. tudi zunaj laboratorija, v katerem je nameščen analizator. Ponudnik mora zagotoviti sistem, ki je validiran in kompatibilen ter vključen v obstoječo mrežo transfuzijske telemedicine v Sloveniji po Pravilniku o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji (Ur.l. RS, št. 09/07 in 32/18). |  |
| 1.2. | Metoda testiranja |  |
|  | CAT (angl. Column Agglutination Technology). |  |
| 1.3. | Splošne zahteve |  |
| 1.3.1. | AS mora biti redno vzdrževan. V primeru okvare mora ponudnik zagotoviti popravilo ali nadomestni AS v roku enega tedna (7 dni). |  |
| 1.3.2. | AS mora biti ponujen v kompletu z reagenti in potrošnim materialom. |  |
| 1.3.3. | AS mora imeti CE certifikat (Conformité Européene), izdan od pristojne ustanove v EU. |  |
| 1.3.4. | AS mora biti dobavljen z lastnim UPS. |  |
| 1.4. | Reference |  |
| 1.4.1. | Potencialni dobavitelj AS mora navesti vsaj 5 laboratorijev v EU, kjer se AS uporablja za IH pred-transfuzijske preiskave pacientov. |  |
| 2. | Nabor preiskav/obseg testiranj |  |
| 2.1. | Vrsta testiranja/preiskav |  |
|  | AS mora omogočati popolnoma avtomatizirano določanje krvnih skupin oz. eritrocitnih antigenov, protiteles in navzkrižnega preizkusa v vzorcu krvi pacienta na istem analizatorju za vse naročene teste do končnega rezultata (predvideno število izvedenih testov je podano v Dodatnem opisu). Za vse teste, ki jih izvaja AS, mora ponudnik dobaviti kontrole (okvirna ocena potrebnih laboratorijskih kontrol je podana v Dodatnem opisu). AS mora omogočati izvajanje naslednjih testov: - Krvna skupina ABO, RhD (z zaznavo kat. VI in brez zaznave kat. VI), antigen K, fenotip RH (C,c,E,e) in ostali eritrocitni antigeni (Cw, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb, Kpa, Kpb, Lua, Lub…) na ustreznih CAT za vse starostne skupine pacientov. - Potrditev krvne skupine ABO in RhD v navzkrižnem preizkusu. - Presejalno testiranje na prisotnost protiteles z antiglobulinskim testom (IAT) s setom (treh) različnih reagenčnih eritrocitov, ki ustrezajo standardom navedenim v AABB Technical Manual, 20th edition. - Presejalno testiranje na prisotnost protiteles z antiglobulinskim testom (IAT) s setom (treh) različnih z encimom obdelanih reagenčnih eritrocitov, ki ustrezajo standardom navedenim v AABB Technical Manual, 20th edition. - Direktni antiglobulinski test (DAT) in monospecifikacija DAT. - Test specifikacije eritrocitnih protiteles s setom 11 različnih reagenčnih eritrocitov. - Test specifikacije eritrocitnih protiteles s setom 11 različnih z encimom obdelanih reagenčnih eritrocitov. - Avto-kontrola z IAT. - Navzkrižni preizkus (NP) z IAT. - Titracija protiteles. |  |
| # 3. | Funkcionalne lastnosti sistema |  |
| 3.1. | AS mora omogočati: - izvedbo različnih testov iz istega vzorca, - istočasno izvedbo različnih testov v različnih vzorcih, - dodajanje preiskav, ko je vzorec še v procesu obdelave v analizatorju. - pridobitev vzorca iz AS med testiranjem brez večjih motenj preostalega procesa, - kontinuirano testiranje posameznih vzorcev (»continuous loading«) z možnostjo testiranja v nastavitvah (»batch processing«), - kontinuirano nalaganje potrošnega materiala tudi medtem, ko AS dela, - sprotno sproščanje rezultatov testiranja in prenos rezultatov ter možnost prenosa drugih podatkov (n.pr. LOT reagenta, datum zapadlosti reagenta, operater, št. nastavitve, test, serijska št. aparata, čas začetka in konca testiranja ipd.) v lokalni transfuzijski informacijski sistem ali vmesnik, - prednostno testiranje vzorcev brez intervencije uporabnika, za katere so naročene preiskave nujne, - spremembo statusa nujnosti testiranega vzorca iz ne-nujno v nujno, - avtomatsko interpretacijo rezultatov z možnostjo nastavitve, - dvostopenjsko potrjevanje rezultatov s prvim in drugim potrjevalcem, - popolno sledljivost in arhiviranje podatkov ter opravljenih preiskav, - signale o poteku dela oz. o napakah (alarm), - delovanje brez omejitev na sobni temperaturi, - direktno povezavo odpadlih tekočin v komunalni odtok (v kolikor je odpadne tekočine iz analizatorja glede na okoljevarstvene kriterije varno odstranjevati v komunalni odtok). |  |
| 3.2. | Velikost AS mora ustrezati prostorskim danostim, kamor bomo postavili AS. Površina celotnega laboratorija je 40 m2, razpoložljiva površina za postavitev analizatorja je 10 m2. |  |
| 3.3. | Sistemu morajo biti priložena osnovna navodila za uporabo v slovenskem jeziku, originalna navodila za ravnanje z analizatorjem in za reagente (»Package Insert«) so lahko v angleščini. |  |
| 4. | Reagenti in potrošni material |  |
| 4.1. | AS, reagenti, tekočine in potrošni material morajo biti primerni za testiranje pacientov. |  |
| 4.2. | Reagenti morajo biti proizvedeni in razdeljeni po zahtevah Uredbe (EU)2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta o in-vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih. |  |
| 4.3. | Imeti morajo CE certifikat (Conformité Européene), izdan od pristojne institucije v EU. |  |
| 4.4. | Ponudbi morajo biti priloženi vsi varnostni listi za reagente. |  |
| 4.5. | Ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo proizvajalca testa o izvedenih validacijah z izračunano merilno negotovostjo za vsak ponujeni test. |  |
| 4.6. | Vsi reagenti, vključno z reagenti za izvajanje laboratorijskih kontrol, morajo biti označeni s kodo (črtna, matrična…). |  |
| 4.7. | Vsi reagenti in vzorci za izvajanje laboratorijskih kontrol morajo biti pripravljeni za takojšnjo uporabo, brez predhodne priprave reagenta (»ready to use«). |  |
| 4.8. | Omogočeno mora biti testiranje vzorcev plazme (CPD, EDTA, heparin) ali seruma. |  |
| 4.9. | Omogočeno mora biti procesiranje epruvet različnih velikosti in tipov. Ponudnik naj navede, ali analizator omogoča testiranje mikro-epruvet (vzorci krvi novorojenčkov, dojenčkov,…) in ponuja nastavke za njihovo testiranje. |  |
| 4.10. | Dobavitelj mora predložiti podatke objavljene v strokovni literaturi glede občutljivosti in specifičnosti ponujene tehnologije oz. podatke glede ujemanja rezultatov pridobljenih s ponujeno tehnologijo v primerjavi z drugimi tehnologijami (reference). |  |
| 4.11. | Dobavitelj pripravi izračun t.i. (angl.) Reagent Utilization Factor (RUF), in sicer izračun porabe potrebnih količin reagentov, potrošnega materiala in kontrol glede na obseg dela in delovne tokove opisane pod »Dodatni opis« in preračunano za potrebe enega leta. |  |
| 4.12. | Reagenti in potrošni material morajo ustrezati okoljevarstvenim kriterijem, veljavnim v Republiki Sloveniji tako, da je možno njihovo enostavno odstranjevanje: npr. odpadne tekočine iz analizatorja se sme odstranjevati v komunalni odtok. Dobavitelj mora glede načina varnega odstranjevanja odpadnih tekočin oz. odpadkov predložiti ustrezna dokazila. V kolikor je narava odpadkov takšna, da jih je potrebno odstranjevati pod posebnim režimom, mora dobavitelj v ponudbo vključiti tudi varno odstranjevanje odpadkov. |  |
| 4.13. | Naročanje reagentov bo pisno, po potrebi, predvidoma enkrat mesečno z dobavnim rokom 14 dni po naročilu. |  |
| 4.14. | Dobavljeni reagenti morajo biti obstojni vsaj še 2/3 celotnega roka uporabnosti. Dobavljeni reagenčni eritrociti morajo biti obstojni vsaj 7 tednov po dostavi na CTD Izola. |  |
| 4.15. | Dostava reagentov mora biti pravočasna in brez zamud, v skladu z dobro distribucijsko. V izjemnih primerih mora biti omogočena urgentna dobava v največ 3 delovnih dneh za premostitvene količine. V primeru izrednih dogodkov nas je dobavitelj dolžan obvestiti o morebitnih zamudah pri dobavi reagentov/potrošnega materiala ter nam zagotoviti nadomestilo. |  |
| 5. | Obseg testiranja |  |
| 5.1. | Kapaciteta ponujenih AS mora omogočati tekoče izvajanje testiranja vzorcev pacientov v laboratoriju CTD Izola. |  |
| 5.2. | V letu 2021 smo na CTD Izola v povprečju dnevno opravili 22 NP, 14 določitev krvnih skupin ABO, RhD in K, 21 IAT ter dodatno DAT in specifikacijo eritrocitnih protiteles, kar skupno znaša 60 preiskav na dan (podrobneje v dodatnem opisu). |  |
| 5.3. | Izvajalec imunohematoloških testiranj z analizatorjem mora imeti pri obravnavi rezultatov, ki jih poda analizator, na razpolago naslednje možnosti: - potrditi ponujeni rezultat - spremeniti ponujeni rezultat - zavrniti ponujeni rezultat - zahtevati ponovitev testiranja - zahtevati dodatne teste |  |
| 5.4. | Programska oprema analizatorja (angl. software, SW) mora zagotavljati sledljivost potrjevanja, spreminjanja, zavrnitve ponujenih rezultatov ter sledljivost zahtev po ponovitvi oz. dodatnih testih in arhiviranje. |  |
| 6. | IT lastnosti |  |
| 6.1. | AS mora biti neposredno ali preko vmesnika dvosmerno povezljiv z lokalnim transfuzijskim informacijskim sistemom (IS), ki je v uporabi. |  |
| 6.2. | Ponudnik mora brezplačno nuditi vso potrebno podporo usposobljenega strokovnjaka pri integraciji avtomatiziranega sistema z lokalnim transfuzijskim informacijskim sistemom. |  |
| 6.3. | AS mora podpirati uporabo črtnih kod s Codabar, ISBT128 in drugimi kodnimi sistemi. |  |
| 6.4. | Programska oprema analizatorja mora imeti možnost spremljanja rezultatov kontrol kakovosti in možnost izvoza podatkov kontrol kakovosti v lokalni QC modul. |  |
| 6.5. | Ponudnik mora pokriti vse stroške (tudi nepredvidene stroške naročnika), ki nastanejo pri integraciji sistema v lokalni IS ter zagotoviti integracijo v maksimalnem časovnem roku treh mesecev od dostave AS na lokacijo. |  |
| 6.6. | Dobavitelj AS mora v ponudbo vključiti tudi software za razreševanje identifikacije (specifikacije) eritrocitnih protiteles. |  |
| 6.7. | AS mora biti ponujen v kompletu z vmesnikom, če je to potrebno, in z vsemi dodatnimi hardware napravami (tiskalniki, čitalci črtnih kod, ipd.). |  |
| 7. | Vzdrževanje |  |
| 7.1. | Ponudnik mora zagotavljati popolno podporo za naročanje in komunikacijo glede rednih in izrednih vzdrževanj. |  |
| 7.2. | Ponudnik mora zagotavljati popravila AS na lokaciji vse dni v letu in podporo v živo 24/7. |  |
| 7.3. | V primeru okvare mora ponudnik zagotoviti popravilo ali nadomestni AS v sedmih dneh od nastanka okvare. |  |
| 7.4. | Ob vsakem posegu, vzdrževanju ali servisu na aparatu mora biti izdano poročilo o posegu in dodana izjava o ustreznosti delovanja aparata v rutinski rabi. |  |
| 7.5. | Servisni inženirji morajo predložiti certifikat o usposobljenosti in pooblastilo za delo na ponujenem aparatu. |  |
| 7.6. | Dobavitelj naj navede, ali obstaja možnost povezave analizatorja s tehnično službo proizvajalca preko varne, kriptirane internetne povezave s ciljem hitrega razreševanja morebitnih tehničnih nepravilnosti v delovanju analizatorja oz. nadzorom nad pravilnostjo delovanja analizatorja. |  |
| 8. | Postavitev AS in usposabljanje |  |
| 8.1. | Ponudnik mora zagotoviti brezplačno dostavo in postavitev AS na lokaciji CTD Izola. |  |
| 8.2. | Kvalifikacija AS pred prevzemom se opravi na lokaciji. Stroške kvalifikacije nosi dobavitelj. Protokol in vzorce za kvalifikacijo pripravimo na CTD Izola. |  |
| 8.3. | Ponudnik mora zagotoviti brezplačno usposabljanje zaposlenih, ki bodo rokovali z AS, pred pričetkom dela zaposlenega ter po večjih posegih v AS, ki spremeni delovanje AS. Usposabljanje zaposlenih vključuje uporabo AS in interpretacijo slikovnih prikazov rezultatov testiranja s poudarkom na interpretaciji šibkih oz. dvomljivih rezultatov. Usposabljanje izvaja ustrezno usposobljeni strokovnjak s področja imunohematoloških preiskav izvedenih z AS. Ponudnik mora po uspešno izvedenem usposabljanju zaposlenemu izdati certifikat za delo z AS. |  |
| 8.4. | Vsako nadgradnjo mora ponudnik implementirati v soglasju z naročnikom po predhodnem dogovoru ter validaciji/kvalifikaciji postopka. Če je razlog za nadgradnjo AS na strani ponudnika, krije nastale stroške implementacije v celoti ponudnik. |  |

DODATNI OPIS

PRILOGA 1 - OBSEG TESTIRANJA NA CTD IZOLA:

PACIENTI:

Tabela 1. Imunohematološko testiranje pacientov bo izvedeno v predvidenem dnevnem in letnem (petletnem) obsegu.

| Test | Povprečno letno število vzorcev | Povprečno petletno število vzorcev | Povprečno dnevno število vzorcev* |
| --- | --- | --- | --- |
| krvna skupina ABO (antigensko in reverzno), RhD in Kell | 5.000 | 25.000 | 14 |
| Antigen Rh D | 160 | 800 | 0,5 |
| Rh fenotip | 120 | 600 | 0,3 |
| IAT (z in brez encima) | 7.400 | 37.000 | 20 |
| DAT | 210 | 1.050 | 0,6 |
| DAT mono-specifikacija | 70 | 350 | 0,2 |
| Navzkrižni preizkus (NP) | 8.200 | 41.000 | 22,5 |
| Specifikacije eritrocitnih protiteles | 240 | 1.200 | 0,7 |

*V izračunu so všteti vsi dnevi v letu, čeprav so določeni dnevi bolj obremenjeni.

Tabela 2: Okvirna ocena potrebnih laboratorijskih kontrol IH pred-transfuzijskih preiskav pacientov.

| Laboratorijska kontrola | opis | količina |
| --- | --- | --- |
| Dnevne kontrole (365 dni na leto) |  |  |
| krvna skupina, KS: AB0, RhD in reverzni del | dnevna kontrola dveh različnih KS | 2 kartici |
| Eritrocitni antigen K | pozitivna in negativna kontrola | 2 mikrokoloni, 2 celici |
| Indirektni antiglobulinski test (IAT) | pozitivna in negativna kontrola | 2 mikrokoloni, 2 celici |
| Tedenske kontrole (1-krat na teden) |  |  |
| krvna skupina (AB0, RhD in reverzni del) |  | 1 kartica |
| krvna skupina (potrditev ABD) |  | 1 kartica |
| krvna skupina (»za novorojenčke«) |  | 1 kartica |
| Eritrocitni antigen RhD | pozitivna in negativna kontrola | 2 mikrokoloni, 2 celici |
| direktni antiglobulinski test (DAT) | pozitivna/negativna kontrola | 1 celica |
| navzkrižni preizkus | pozitivna in negativna kontrola | 2 mikrokoloni, 2 celici |
| indirektni antiglobulinski test (IAT) | celoten IAT | 3 mikrokolone, 3 celice |
| IAT (eritrociti obdelani z encimom papainom) | celoten IAT | 3 mikrokolone, 3 celice |
| Presejalno testiranje na prisotnost iregularnih eritrocitnih protiteles (eritrociti obdelani z encimom, bromelinom) | celoten IAT | 3 mikrokolone 3 celice |
| Specifikacija eritrocitnih protiteles |  | 11 celic |
| Občasne kontrole (vsakič, ko uporabljamo reagent, veljavnost kontrole 24 ur) vsaj 20-krat na leto |  |  |
| kontrole različnih eritrocitnih antigenov | pozitivna in negativna kontrola | 2 mikrokoloni 2 celici |

PRILOGA 2 – POTEK DELA:

PACIENTI:

Laboratorij za pred-transfuzijske preiskave deluje 24 ur na dan, 7 dni na teden.

Opomba: d – delovnik; v – konec tedna.

V mesecu marcu 2022 je bilo skupno število opravljenih preiskav za paciente 4393. Od tega jih je bilo ob delovnikih (d) opravljenih 3811 in ob koncih tedna (v) 589.

Tabela 3: Analiza podatkov je izvedena na izboru naključnega meseca (marec 2022). Podatki so razdeljeni na delovni dan (d) in dela prost dan (v).**

| Opis | Marec 2022 |
| --- | --- |
| povprečno število preiskav na dan (d) | 176 |
| povprečno število preiskav na dan (v) | 74 |
| maksimalno število preiskav na dan (d) | 203 |
| maksimalno število preiskav na dan (v) | 124 |

**Po pandemiji COVID-19 predvidevamo, da bodo izračunani podatki obveljali na podanih vrednostih.

Tabela 4: Primer maksimalne dnevne obremenitve Laboratorija za pred-transfuzijske preiskave

(25. 03. 2022, med 00:00 in 24:00):

| Ime testa |  | Št. testov |
| --- | --- | --- |
| Krvna skupina ABO in RhD |  | 84 |
| Določitev eritrocitnega antigena K |  | 28 |
| IAT (3 celice) |  | 35 |
| Avtokontrola, z indirektnim anti-globulinskim testom (IAT) |  | 20 |
| Navzkrižni preizkus, z indirektnim anti-globulinskim testom (IAT) |  | 36 |
| Število vzorcev pacientov: | 38 |  |
| Število vzorcev krvodajalcev za navzkrižni preizkus: | 36 |  |
| Celokupno število vzorcev: | 74 |  |
| Imamo različne stopnje nujnosti testiranja. Trenutni standard je, da testiranje za nujna naročila zaključimo v 60 minutah, za ne-nujna naročila pa v 4-urah od sprejema vzorca v laboratorij. |  |  |

2. KRITERIJI ZA IZBOR PONUDBE

| KRITERIJ | PONUDBA | MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK |
| --- | --- | --- |
| Cena ponudbe | 70% | 70 |
| Robustnost / prijaznost proizvoda /dodatni stroški | 20% | 20 |
| Kakovost | 10% | 10 |

CENA PONUDBE

Maksimalno število točk: 70

Cena ponudbe se ovrednoti:

- nižja cena dobi več točk, višja cena dobi manj točk.

- Razpon v oceni se določi glede na delež razlike v ceni.

ROBUSTNOST / PRIJAZNOST PROIZVODA / DODATNI STROŠKI

Maksimalno število točk: 20

| PARAMETER | OBMOČJE | MOŽNO ŠT. TOČK |  | DOSEŽENO ŠT. TOČK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prilagodljivost za majhen volumen vzorca | Omogoča preiskave pri volumnu ˂ 0,5 mL | DA 1 točka NE 0 točk |  |  |
| Za spiranje analizatorja se uporablja | fiziološka raztopina komercialna raztopina proizvajalca | 2 točka 0 točk |  |  |
| Ali AS omogoča uporabo reagentov drugih proizvajalcev? |  | DA 1 točka NE 0 točk |  |  |
| Zvočno onesnaženje | ˂ 65 dB | 2 točka |  |  |
|  | ≥ 65 dB | 0 točk |  |  |
| Odvod odpadnih tekočin direktno v komunalni odtok? |  | DA 1 točka NE 0 točk |  |  |
| Možnost povezave analizatorja s tehnično službo proizvajalca preko varne, kriptirane internetne povezave s ciljem hitrega razreševanja morebitnih tehničnih nepravilnosti v delovanju analizatorja oz. nadzorom nad pravilnostjo delovanja analizatorja. |  | DA 2 točka NE 0 točk |  |  |
| Ponudba vključuje tudi software za razreševanje identifikacije (specifikacije) eritrocitnih protiteles. |  | DA | 1 točka |  |
|  |  | NE | 0 točk |  |
| Software iz prejšnje alineje je integriran s ponujenim AS. |  | DA | 1 točka |  |
|  |  | NE | 0 točk |  |
| Dodatni stroški za uporabnika (glej Prilogo 4 -Tabela za izračun dodatnih stroškov za uporabnika) | 35% srednje vrednosti ponudnikov | 9 točk |  |  |
|  | 35-65% srednje vrednosti ponudnikov | 6 točk |  |  |
|  | ˃ 65% srednje vrednosti ponudnikov | 0 točk |  |  |
| Skupaj |  | 20 točk |  |  |

KAKOVOST

Maksimalno število točk: 10

| PARAMETER | REFERENCE | MOŽNO ŠT. TOČK | DOSEŽENO ŠT. TOČK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kakovost – zanesljivost AS | Dobavitelj ponudi statistične podatke iz strokovne in znanstvene literature | od 0 do 4 točke |  |
| Kakovost – zanesljivost testnega materiala (gelske kartice, reagenti itd.) | Dobavitelj ponudi statistične podatke iz strokovne in znanstvene literature. Podatki iz laboratorijev v Sloveniji – če obstajajo | od 0 do 3 točke |  |
| Kakovost – zanesljivost testnih eritrocitnih kompletov | Dobavitelj ponudi statistične podatke iz strokovne in znanstvene literature. Podatki iz laboratorijev v Sloveniji – če obstajajo | od 0 do 3 točke |  |
| SKUPAJ |  |  |  |

PRILOGA 4: Tabela za izračun dodatnih stroškov za uporabnika

| PARAMETER (preračunani za 1 leto na analizator) | ODGOVOR PONUDNIKA | IZRAČUN STROŠKOV (izpolni CTD IZ) |
| --- | --- | --- |
| Izračun porabe električne energije za (kWh) - izvedbo testiranja - mrtvi tek |  |  |
| Izračun porabe vode (litri) |  |  |
| Izračun porabe demineralizirane vode (litri) |  |  |
| Izračun porabe fiziološke raztopine (litri) |  |  |
| Količina odpadkov v kg letno | Vrsta odpadka; Količina (kg). mešani. medicinski. papir. plastika, kovina. steklo. |  |
| SKUPAJ |  |  |