Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Številka javnega naročila: 302/33 – RIUM79-P2-21-FS09-1/2022

Tehnične specifikacije za javno naročilo:

»Nabava prenosne laserske sledilne naprave«

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo obsega nabavo sestavnih delov za izgradnjo pilotne pametne tovarne in izvajanje raziskav na področju obdelovalnih sistemov. Sistem obsega merilne naprave vrhunske natančnosti in napredno senzoriko za nadzor, vodenje in optimalizacijo. Integrirana celota omogoča razvijanje in testiranje novih kognitivnih pristopov tovarn prihodnosti.

Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti:

- oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika, istočasno in v celoti;

- ustrezen transport opreme od proizvajalca/dobavitelja do kraja namestitve, zavarovanje prevoza, razkladanje, postavitev v laboratorij C101 uporabnika (pritličje, Smetanova 17, 2000 Maribor);

- namestitev, instaliranje in povezavo vseh elementov oz. enot opreme na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 18, 2000 Maribor, v laboratoriju C101;

- priključitev vseh enot, ki za delovanje zahtevajo priključitev na obstoječe instalacije/sisteme;

- združljivost in medsebojno povezljivost vseh enot ponujene opreme;

- odpravo vseh napak, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem;

- preizkusni zagon v skladu s tehničnimi specifikacijami, z vsem potrošnim materialom, ki/če se potrebuje za obratovanje;

- demonstracijo z usposabljanjem, ki vključuje vse strojne in programske enote, na dobavljenem predmetu pogodbe,

- predati tehnično dokumentacijo proizvajalca in navodila za rokovanje z opremo v elektronski in fizični obliki za strojno in programsko opremo ter uporabniške programe, vse vsaj v angleškem jeziku.

V ponudbi mora biti zajet ves drobni/podporni material, ki je potreben za namestitev in zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden.

Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (oprema po postavkah in spremljajočih storitvah, garancijsko obdobje, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave in montaže, stroške namestitve, zagona in demonstracije delovanja, zavarovanja, stroške usposabljanja, navodila, ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila. Ponudbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2010 – Delivery Duty Paid).

Ponudniki morajo podati ponudbo za vse postavke opreme.. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki se nanašajo le na del opreme oz. bo takšne ponudbe zavrnil kot nedopustne.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Prenosna laserska sledilna naprava je laserski sistem za določanje lege materiala v prostoru. Naprava omogoča integracijo v robotske in obdelovalne celice, s čimer zagotovimo zahtevane tolerance procesa, kar omogoča izdelavo in montažo izdelkov prostorsko razgibanih oblik z visoko natančnostjo. Oprema je povezljiva s sistemom CAD/CAM in je prilagojena za integracijo novih komponent, na primer robotske obdelave.

Oprema bo nameščena v laboratoriju C101 članice univerze v Mariboru Fakultete za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; v bližini mesta namestitve je elektro razdelilna omarica za direktni priklop in polnjenje baterije, vtičnice 230 V in 400 V (5-polna, 16-amperska), ethernet mrežni priključek ter brezžična (WI-FI) povezava ter priključek za komprimiran zrak (6 bar).

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Prenosna laserska sledilna naprava

Oprema vključuje prenosno lasersko sledilno napravo za absolutno meritev šestih prostostnih stopenj lege merjenega telesa v prostoru in osnovno programsko opremo za izvedbo in nadzor meritev.

| 1.1 | 1 | Prenosna laserska sledilna naprava s konfiguracijo in dodatno opremo: - Absolutni interferometer za meritev šestih prostostnih stopenj lege merjenega telesa (6DoF). - Območje zajema podatkov s pomočjo reflektorjev vsaj 6 m. - Območje ročnega zajema podatkov vsaj 5 m. - Samodejna kompenzacija temperature, vlage in tlaka. - Neobčutljivost na osvetlitev okolice. - Doseganje IP54 standarda. - Možnost orientacije glede na gravitacijsko polje. - Prenosna izvedba z brezžično povezavo (Wi-Fi). - Kovček za transport in hranjenje. - Tehnična dokumentacija proizvajalca in navodila za rokovanje s strojno in programsko opremo, vsaj v angleškem jeziku v natisnjeni in elektronski obliki. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 1 | - Stojalo za stabilno namestitev laserske enote. |
| 1.3 | 1 | - Senzor za prostoročno avtomatsko dinamično določanje šestih prostostnih stopenj lege merjenega telesa (6DoF) z natančnostjo določanja dolžine do 60 mikrometrov pri polmeru merilnega volumna vsaj 5 m. |
| 1.4 | 1 | - Brezžično ročno tipalo z dodatno baterijo, polnilcem baterij in transportnim kovčkom. |
| 1.5 | 1 | - Komplet prijemal za namestitev reflektorjev. |
| 1.6 | 1 | - Reflektor s snemljivim obročem. |
| 1.7 | 1 | - Širokokotni reflektor z merilnim območjem vsaj +/- 65° glede na os. |
| 1.8 | 1 | - Komplet tipal za brezžično ročno tipalo, ki vsebuje tipali s polmera 3 mm in 6 mm in ročici z dolžino 100 mm in 200 mm. |
| 1.9 | 1 | - Programska oprema za zajem in obdelavo podatkov (načrtovanje in izvedba meritev, poravnave geometrij, delo s sklopi oz. sestavi, analiza podatkov, izdelava poročila, uvoz CAD-geometrije vsaj v standardiziranem CAD-formatu STEP, izvoz podatkov vsaj v standardiziranem CAD-formatu STEP). |
| Dobava, namestitev, zagon in usposabljanje |  |  |
| 1.10 | 1 | Usposabljanje (skupaj vsaj 3 dni po 8 ur/dan za vsaj 5 udeležencev), ki vključuje: - šolanje za uporabo programske opreme (vsaj 1 dan po 8 ur/dan za vsaj 5 udeležencev), - šolanje za praktično delo (vsaj 1 dan po 8 ur/dan za vsaj 5 udeležencev) in - asistenca pri zagonu (vsaj 1 dan po 8 ur/dan). Dobava: - dostava in namestitev opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor, v laboratorij v C-101. Testni zagon. |

| Garancijsko obdobje in dobavni rok |  |
| --- | --- |
| Garancijsko obdobje | 1 leto |
| Dobavni rok | Največ 120 dni od pričetka veljavnosti pogodbe |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Neposredna potrditev operacije se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.