## Sklop 1
JNMV37/2022 |  | »SARS-Cov-2« testi po sklopih
PONUDNIK:
Ponudba je veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb
Skladnost s standardi za vso razpisano opremo:
- Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
- drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Ponudnik mora v stolpec G (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
ter stran v ponudbeni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevnje zahtevanih pogojev-Stoplec H. Ponudnik Označi izponjevanje meril DA/NE in priloži ustrezna dokazila o izpolnjevanju.
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme-celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov vsakega kompleta-v barvno označene celice (za kasnejše potrebe uporabnika) Cene se vpisujejo v stolpec I. Stopnja % DDV se vpiše v stoplec K. Vrednosti v stolpcu J in L se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra | OPIS | enota mere | količina | Razpisana letna količina | proizvajalec, tip ponujene opreme, | izpolnjevanje pogojev v ponudbeni dokumentaciji (da/ne, stran v tehnični dokumentaciji) | cena/enoto brez DDV | vrednost brez DDV | DDV % (22 ali 9,5) | SKUPAJ z DDV
1. |  | Sklop 1: hitri antigenski testi za SARS-Cov-2 | Kos | 1 | 48000 |  |  |  | 0 |  | 0
Opis zahtev:
Hitri testi Ag-SARS-CoV-2 in kontrolni material s kompatibilno pozitivno in negativno kontrolo za izvedbo notranje kontrole kakovosti morajo biti skladni z veljavnimi predpisi EU, ki veljajo na področju in vitro diagnostike.
TEHNIČNE ZAHTEVE(ponudnik izpolni stolpec H):
1. Hitri testi Ag-SARS-CoV-2 morajo omogočati kvalitativno določitev nukleokapsidnega proteina virusa z imunokromatografsko metodo na testni ploščici in možnostjo vizualnega vrednotenja rezultatov.
2. Reakcija na testni ploščici lahko traja največ 15 minut.
3. Časovni interval za odčitanje rezultata je najmanj 5 minut.
4. Test je namenjen za profesionalno uporabo.
5. Vzorec: suhi bris nazofarinksa.
6. Po podatkih proizvajalca mora biti občutljivost testa ≥ 95% in specifičnost testa ≥ 97% v primerjavi s PCR testi.
7. Ekstrakcijski pufer mora biti že odmerjen v vsaki ekstrakcijski epruveti za analizo posameznega vzorca.
8. Brisi za izvajanje nazofaringealnega brisa morajo biti sestavni del testnega kompleta in označeni v skladu z EU zakonodajo.
9. Nanos ekstrahiranega vzorca je lahko največ 5 kapljic.
10. Dobavitelj mora ponuditi kontrolni material s kompatibilno pozitivno in negativno kontrolo za izvedbo notranje kontrole kakovosti.
11. Predpisana temperatura za transport in shranjevanje mora biti 2-30 °C.
12. Testni komplet in kontrolni material morata imeti veljaven rok uporabe še najmanj 6 mesecev od datuma dobave.
13. Navodilo za uporabo testa mora biti v slovenskem jeziku.
14. Navodilo za izvedbo notranje kontrole mora biti v slovenskem jeziku.
15. V navodilih za uporabo testa morajo biti navedeni podatki o navzkrižni reaktivnosti in seznam snovi, ki bi potencialno lahko motile potek reakcije.
16. Testni komplet in kontrolni material morata imeti CE oznako.
17. Ponudnik mora predložiti Izjavo ES o skladnosti (Declaration of Conformity), s katero zagotavlja, da je test skladen z zahtevami Direktive sveta 98/79/ES oziroma zagotavlja, da je test varen in učinkovit
18. Test mora biti enostaven za izvedbo in primeren za izvajanje preiskave ob pacientu.
19. Proizvajalec testa mora biti registriran za proizvodnjo IVD.
20. Proizvajalec testa mora imeti uveden sistem zagotavljanja kakovosti (npr. ISO 13485).
21. Ustrezni so antigenski testi, ki so na seznamu testov EU, da se za njih izpiše EU digitalno potrdilo in so navedeni na spletni strani NIJZ.
22. Ponudnik mora k ponudbi priložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da test izpolnjuje tehnične zahteve ter v dokumentaciji označiti dokazilo o izpolnjevanju posamezne zahteve.
IZPOLNJEVANJE MERIL(ustrezno označiti DA/NE):
|  | Prospektivna klinična validacija na vsaj 60 vzorcih v slovenskem prostoru | DA / NE | 10 točk
|  | Reference 3 (treh) bolnišnic v Sloveniji | DA / NE | 5 točk
|  | Občutljivost testa ≥ 96,4% in specifičnost ≥ 99%, | DA / NE | 20 točk
|  | Standard ISO 2015:9001 | DA / NE | 5 točk
Ponudnik mora priložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno izponjevanje meril, katere izpolnjuje.

## Sklop 2
JNMV37/2022 |  | »SARS-Cov-2« testi po sklopih
PONUDNIK:
Ponudba je veljavna do najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb
Skladnost s standardi za vso razpisano opremo:
- Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
- drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Ponudnik mora v stolpec G (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
ter stran v ponudbeni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevnje zahtevanih pogojev-stoplec H. Ponudnik Označi izponjevanje meril DA/NE in priloži ustrezna dokazila o izpolnjevanju.
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme-celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov vsakega kompleta-v barvno označene celice (za kasnejše potrebe uporabnika) Cene se vpisujejo v stolpec I. Stopnja % DDV se vpiše v stoplec K. Vrednosti v stolpcu J in L se avtomatsko izračunajo.
zap.št. | šifra | OPIS | enota mere | količina | Razpisana letna količina | proizvajalec, tip ponujene opreme, | izpolnjevanje pogojev v ponudbeni dokumentaciji (da/ne, stran v ponudbeni dokumentaciji) | cena/enoto brez DDV | vrednost brez DDV | DDV % (22 ali 9,5) | SKUPAJ z DDV
1. |  | Sklop 2: hitri antigenski testi za samotestiranje na SARS-Cov-2 | Kos | 1 | 36800 |  |  |  | 0 |  | 0
TEHNIČNE ZAHTEVE(ponudnik izpolni stoplec H):
1. Test mora biti na dan oddaje ponudbe vpisan v Centralno bazo zdravil;
2. Test mora biti namenjen za domačo uporabo pri posameznikih, za samotestiranje;
3. Na testu mora biti poleg oznake CE tudi štirimestna številka priglašenega organa, ki je ocenjevanje opravil;
4. Rok uporabe ob dobavi blaga mora biti še najmanj 6 mesecev od datuma dobave;
5. Ob ponudbi je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika:
- izjava ES o skladnosti, iz katere je razvidno, da gre za test namenjen samotestiranju (razred tveganja: IVD – samotestiranje, z navedbo številke CE certifikata);
- CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU;
- Navodila za uporabo testa v slovenskem jeziku.