SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA OPREMO IN VZDRŽEVANJE

- Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti oziroma mora biti iz ponudbe razvidno: naziv proizvajalca, naziv opreme in leto proizvodnje.

- Izbrani ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme najkasneje v roku dvestodesetih (210) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

- Garancijska doba opreme mora biti najmanj 12 mesecev. V času garancijske in pogarancijske dobe (60 mesecev) mora biti zagotovljeno preventivno in kurativno vzdrževanje

- Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti Navodila za uporabo in vzdrževanje v angleškem ali slovenskem jeziku, ob primopredaji pa mora priložiti tudi Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

- Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo še najmanj 5 let po preteku garancijske dobe opreme.

- Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati:

  - natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran v  ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

- Ponudnik mora v ponudbi priložiti dokazilo iz katerega je razvidno, da ima ponujena oprema veljaven CE certifikat za medicinski pripomoček proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi.

- Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna sredstva.

STROKOVNE ZAHTEVE

HIPERBARIČNA KOMORA:

- Večprekatna mobilna, trda komora z upravljalnim pultom (zunaj in znotraj komore, povezana s hardware računalniškim sistemom in mora omogočati monitoriranje/komuniciranje(slika in zvok med operaterjem in bolniki v komori) s transfernim prekatom (z možnostjo upravljanja) in z banko plinskih medijev,  kompresorjem ter podpornim sistemom in z vsemi potrebnimi priključki za dovod elektrike za napajanje iz stacionarnega vira, in drugimi priključki, v skladu s EN 14931 in ISO 13485 standardom za takojšnje delovanje komore

- Večmestna za 6 oseb (6 sedišč) + 1 sedišče v transfernem prekatu.

- Z  možnostjo nadgradnje oziroma dodajanja modulov in s tem razširitev za več oseb

- Omogočati mora možnost namestitve 1 ležišča in v tem primeru mora biti zagotovljeno tudi  1 sedišče (oseba za nadzor)

- Zagotavlja zdravljenje do 3 ATA

- Vsako sedišče, tako v glavnem kot transfernem prekatu mora biti opremljeno z BIBS sistemom za dihanje.

- S servisnim modulom, ki omogoča podajanje zdravil v komoro, pri glavnih vstopnih vratih v komoro.

- Z vrati, ki omogočajo vstop tako pokretnim kot nepokretnim bolnikom oziroma ležišču in zasilni izhod skozi transferni prekat.

- Dolžina komore ne sme presegati 3,7 m, širina do 2,2 m

- Teža komore do 7000 kg

- Med kompresijo in dekompresijo jakost hrupa ne sme presegati 69 decibelov

- Ustrezno osvetljena po standardu EN 14931

- Opremljena z ustreznim požarnim sistemom za gašenje v komori in detektorjem za primer požara

- Opremljena z detektorji kisika

- Urejeno ogrevanje/hlajenje komore med zdravljenjem

- Vsi materiali v komori oziroma njene komponente (izolacija, premazi, polnila, tesnila, instrumenti, tkanine, …) morajo ustrezati požarnim varnostnim standardom in standardu EN 14931

- Obstajati morajo priključki oziroma možnost za eventuelno nadgradnjo  z WIFI sistemom, wireless,..

- Sistem upravljanja komore mora biti avtomatski in ročen

- Dovod plinov (kisik/zrak) po BIBS maskah mora biti avtomatičen. Za vsaj eno osebo pa avtomatičen in ročen, da je možno nastavljati močnejši pretok za lažje dihanje starejših oseb.

- Spremembo mešanice plinov mora biti možno spreminjati kadarkoli, ne glede na avtomatske nastavitve

- Dovod zraka mora biti urejen iz priložene zračne banke/kompresorja, da zadosti potrebam standarda EN 14931

Hiperbarična komora mora ustrezati zahtevam v skladu z Direktivo sveta 93/42/EGS z dne 14.6.1993 o medicinskih pripomočkih, ki veljajo za razred IIb. Vsa oprema mora biti nova in testirana v skladu z najnovejšimi smernicami in standardi. Predvidena življenjska doba komore s sistemi za upravljanje je 20 let.

VZDRŽEVANJE:

- Preventivno vzdrževanje: zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli …) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda

- Kurativno vzdrževanje : servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

V ceno vzdrževanja mora biti vključeno tudi usposabljanje in tehnična podpora.