Priloga A – STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE ZA RTG APARAT

Ponujamo RTG aparat:

Znamka: ________________

Model: _________________

Kataloška številka: _______________________

| Zap. št. | Tehnične specifikacije za rentgenski aparat | Izpolni ponudnik: Ponujena oprema izpolnjuje zahteve (DA/NE) | Ponudnik navede mesto v katalogu, oz. dokumentaciji, kjer je razvidno, da izpolnjuje zahteve. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Komponente sistema |  |  |
| 1 | Generator, ki mora biti v celoti integriran v digitalni sistem tako, da je možen nadzor generatorja preko glavne konzole digitalnega slikovnega sistema. |  |  |
| 2 | Stropni nosilec z RTG cevjo. |  |  |
| 3 | Sistem mora imeti integrirano kamero za nadzor pacienta, ki omogoča kolimacijo slikovnega področja. Tak sistem omogoča korekcijo nenatančne kolimacije ter zmanjša nepotrebno obsevanje zaradi ponovitev slikanja ob premikih preiskovancev po prvotni kolimaciji. |  |  |
| 4 | Stenski stativ z vgrajenim direktnim digitalnim slikovnim sprejemnikom. |  |  |
| 5 | Motorizirana miza z vgrajenim direktnim digitalnim slikovnim sprejemnikom. |  |  |
| 6 | Delovna postaja za prevzem bolnika, obdelavo in postprocesiranje pridobljenih slik. |  |  |
| B | Generator |  |  |
| 1 | Visokofrekvenčni generator z nominalno močjo vsaj 80 kW. |  |  |
| 2 | Omogočena mora biti izbira toka v obsegu vsaj od 10 mA do 1000 mA. |  |  |
| 3 | Najmanjši mAs produkt ne sme biti večji kot 0,5 mAs. |  |  |
| 4 | Omogočene morajo biti napetosti toka v obsegu vsaj od 40 do 150 kV. |  |  |
| 5 | Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti več od 1 ms. |  |  |
| C | Stropni nosilec RTG cevi in RTG cev |  |  |
| 1 | Nominalna moč RTG cevi vsaj 150 kV. |  |  |
| 2 | RTG cev mora imeti dve gorišči, od katerih manjše ne sme biti večje od 0,6 mm, večje pa ne sme presegati velikost več kot 1,3 mm. |  |  |
| 3 | Sistem ima rotirajočo anodo, katere rotacija mora biti vsaj 9000 vrtljajev na minuto. |  |  |
| 4 | Toplotna kapaciteta anode mora biti vsaj 300 kHU. |  |  |
| 5 | V kolimatorju mora biti vgrajen svetlobni prikaz slikovnega polja vključno z laserskim pokazateljem sredine slikovnega polja. |  |  |
| 6 | Vzdolžni pomik mora biti najmanj 200 cm. |  |  |
| 7 | Prečni pomik mora biti najmanj 150 cm. |  |  |
| 8 | Vertikalni pomik mora biti najmanj 166 cm. |  |  |
| 9 | Motorizirana rotacija okoli horizontalne osi mora biti najmanj +/- 120°, signalizirano pri 0°, +90°, -90°. |  |  |
| 10 | Motorizirana rotacija okoli vertikalne osi mora biti najmanj +/- 135°, signalizirano pri 0°, +90°, -90°. |  |  |
| 11 | Sistem mora vsebovati ročno ali motorizirano nastavljiv kolimator z možnostjo ročne in/ali motorizirane rotacije za +/- 45°. |  |  |
| 12 | V kolimatorju morajo biti vgrajeni filtri mehkih žarkov, ki se avtomatsko vstavljajo glede na izbrani klinični protokol. |  |  |
| 13 | Sistem mora omogočati tudi pregled nad pacientom in preiskavo z možnostjo sprememb na monitorju, ki je pozicioniran na ohišju RTG cevi. Preko zaslona na dotik mora omogočati spremembe vsaj glede: - izbire delovnega mesta, - prilagoditve ekspozicijskih parametrov, - izbor ionizacijskih celic za avtomatski nadzor ekspozicije in prikazovati podatke o pacientu. Omenjen prikaz in opravljanje mora biti omogočeno pri slikanju vertikalno in horizontalno. |  |  |
| 14 | Sistem mora omogočati avtomatsko centriranje, sledenje položaju detektorskega sistema in avtomatsko prilagajanje razdalje fokus – detektor (SID). Za zagotavljanje učinkovitega delovnega procesa se mora sistem premikati v vseh premikajočih se oseh sočasno, premiki v vseh oseh (x, y, z ter rotacija okoli horizontalne in vertikalne osi). |  |  |
| 15 | Sistem mora omogočati svetlobni prikaz slikovnega polja, hkrati pa mora imet vgrajen tudi laserski pokazatelj sredine slikovnega polja. |  |  |
| D | Stenski stativ |  |  |
| 1 | Stenski stativ mora imeti vgrajen direktni digitalni detektor. |  |  |
| 2 | Vertikalni pomik (centralni RTG žarek od tal) mora biti v obsegu najmanj od 35 cm – 170 cm. |  |  |
| 3 | Naklon detektorja mora biti v obsegu najmanj od -20° do + 90°. |  |  |
| 4 | Sistem mora omogočati avtomatsko sinhronizirano premikanje RTG cevi v skladu z nastavitvijo višine stenskega stativa. |  |  |
| 5 | Stativ mora imeti tudi držala za roke, ki so v pomoč pri slikanju pljuč (PA in LAT projekcij). |  |  |
| E | Vgrajen/fiksni slikovni sprejemnik na stenskem stativu |  |  |
| 1 | Direktni digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi). |  |  |
| 2 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 42 cm x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2800 x 2800. |  |  |
| 3 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150 μm. |  |  |
| 4 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit. |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot 6 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike). |  |  |
| 6 | Rešetka, ki omogoča slikanje na razdalji vsaj od 1,15 m do 1,8 m. |  |  |
| 7 | Stenski stativ mora imeti vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC), od tega najmanj dve stranski in eno sredinsko. |  |  |
| F | Miza za preiskovanca |  |  |
| 1 | Miza mora imeti vgrajen direktni digitalni detektor. |  |  |
| 2 | Širina mize mora biti vsaj 75 cm. |  |  |
| 3 | Dolžina mize mora biti vsaj 240 cm. |  |  |
| 4 | Omogočen mora biti motoriziran vertikalni pomik mize v območju vsaj od 52 cm do 82 cm (razpon je lahko tudi večji). |  |  |
| 5 | Vzdolžni pomik mize mora biti vsaj v območju od -48 cm do + 48 cm. |  |  |
| 6 | Prečni pomik mize mora biti vsaj v območju od -14 cm do + 14 cm. |  |  |
| 7 | Sistem mora omogočati avtomatsko zaznavanje položaja mize. |  |  |
| G | Vgrajen/fiksni slikovni sprejemnik v mizi za preiskovanca |  |  |
| 1 | Direktni digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi). |  |  |
| 2 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 42 cm x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2800 x 2800. |  |  |
| 3 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150 μm. |  |  |
| 4 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit. |  |  |
| 5 | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot 6 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike). |  |  |
| H | Prenosni slikovni sprejemnik |  |  |
| 1 | Direktni digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi). |  |  |
| 2 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 34 cm x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2300 x 2800. |  |  |
| 3 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150 μm. |  |  |
| 4 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit. |  |  |
| 5 | Polnilec za prenosni detektor. |  |  |
| I | Delovna postaja |  |  |
| 1 | Monitor diagonale vsaj 23ˮ. |  |  |
| 2 | Shranjevanje vsaj 10 000 slik. |  |  |
| 3 | Omogočati mora vnos programov slikanja in nadzor rentgenskega generatorja ter vseh ekspozicijskih parametrov. |  |  |
| 4 | Avtomatski digitalni sistem mora omogočati obdelavo digitalnih slik z izjemno visoko dinamično občutljivostjo ter izjemnim razmerjem signal šum. |  |  |
| 5 | Omogočena je naknadna obdelava pridobljenih slik (zoomiranje, dodajanje komentarjev, rotacija) z možnostjo izbora različnih filtrov za izboljšanje razmerja signal šum. |  |  |
| 6 | Sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov: - DICOM Send, - DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist Management. |  |  |
| J | - Ostalo |  |  |
| 1 | Sistem vsebuje brezžični daljinski upravljalnik. |  |  |
| 2 | Sistem vsebuje stensko držalo za rešetke. |  |  |
| 3 | Sistem mora omogočati shranjevanje ekspozicijskih položajev (RTG cevi in detektorskega sistema) glede na preiskovano anatomijo ter omogočati hitro postavitev sistema v željeni položaj. |  |  |
| 4 | Možnost kasnejše nadgradnje za slikanje dolgih struktur s samodejnim lepljenjem slik in prepoznavanjem ukrivljenosti anatomij. |  |  |
| 5 | Željena je funkcionalna izmenjava prenosnih slikovnih sprejemnikov med RTG diagnostičnimi sistemi istega proizvajalca, ki so že v uporabi v SB Trbovlje. |  |  |
| 6 | Sistemu mora biti dodan dodaten računalnik (velikost zaslona: 24'', 10th Generation (ali novejši) Intel Core i5, 8GB (1x8GB) DDR4 non-ECC Memory, Windows 10 Pro 64bit - SLO, žična miška, žična tipkovnica Slovenian (QWERTZ)) za prevzemanje napotitev iz RIS-a na modaliteto, ter možnostjo dostopa v PACS. |  |  |
| 7 | Zvočna povezava (interkom) med kontrolno in preiskovalno sobo. |  |  |
| 8 | Svinčeni zaščitni predpasniki za paciente v štirih velikostih na stenskem nosilcu ( debelina Pb 0,50 mm). |  |  |
| 9 | Svinčen zaščitni plašč za osebje v velikosti M ( debelina Pb spredaj 0,35 mm). |  |  |
| 10 | Blazina za podlaganje glave |  |  |
| 11 | Po končani montaži ponudnik preko pooblaščene institucije izvede pregled in meritve tehničnih lastnosti dobavljenega RTG aparata po Evropskih smernicah (izvede pooblaščeni izvajalec-ZVD; priložiti poročilo). |  |  |
| 12 | Ponudba mora vsebovati podatke o predvideni dolžini izobraževanja. |  |  |
| 13 | Pred pričetkom šolanja mora ponudnik, oz. njihov aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve aparata. |  |  |
| 14 | Ponudnik mora ob koncu šolanja udeležencem izdati potrdila o usposobljenosti za delo z aparatom. |  |  |