SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 252-3/2022 |
| Predmet javnega naročila | Laparoskopski videostolp z opremo |

Predmet javnega naročila zajema dobavo opreme: Laparoskopski videostolp z opremo (v nadaljevanju oprema/aparat) in vzdrževanje opreme za čas pričakovane življenjske dobe (7 let).

Ponudba mora zajemati ves material potreben za montažo in povezavo opreme, ki mora biti zajet v ponudbeno ceno.

Ponujeno: Proizvajalec: _____________________________________

Model: ______________________________

| Zahtevana tehnična specifikacija | IZPOLNI PONUDNIK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokazilo DA/NE | Dokument in številka strani na kateri je razvidno izpolnjevanje zahteve. | Opomba |
| - 4K/ICG endoskopski videoprocesor |  |  |  |
| 1. Polna 4K kvaliteta slike z resolucijo vsaj 3840x2160 točk, razmerje slike 16:9 |  |  |  |
| 2. V kombinaciji z ICG glavo kamere naj omogoča hkratni prikaz klasične svetlobe in NIR/ICG na eni sliki |  |  |  |
| 3. Videoizhodi, kompatibilni s ponujenim monitorjem, za 4K prenos slike |  |  |  |
| 4. Vsaj en 3G SDI video izhod |  |  |  |
| 5. Možnost shranjevanja slike preko USB vhoda v HD kvaliteti na izmenljiv medij (USB ključ, zunanji disk) |  |  |  |
| 6. Funkcije in nastavitve kamere naj bodo dostopne iz sterilnega polja |  |  |  |
| - Endoskopski izvor svetlobe NIR/ICG |  |  |  |
| 1. LED izvor hladne svetlobe |  |  |  |
| 2. Omogoča naj hkratno osvetlitev s klasično (belo) svetlobo in spektrom blizu infrardeči svetlobi (NIR/ICG) |  |  |  |
| 3. Kompatibilen s ponujenim procesorjem |  |  |  |
| 4. Življenjska doba žarnice vsaj 15.000 ur |  |  |  |
| - 4K Monitor |  |  |  |
| 1. Velikost ekrana vsaj 55” |  |  |  |
| 2. Certifikat MDD |  |  |  |
| 3. Ločljivost slike 4K – vsaj 3840x2160 točk |  |  |  |
| - Kompatibilen s ponujenim videoprocesorjem |  |  |  |
| 4. 4K glava kamere |  |  |  |
| 1. 4K glava kamere, resolucija zajete slike vsaj 3840x2160 točk, razmerje slike 16:9 |  |  |  |
| 2. Kompatibilna s ponujenim videoprocesorjem |  |  |  |
| 3. Vsaj dva gumba, preko katerih je možen dostop do željenih funkcij |  |  |  |
| 4. Možnost sterilizacije v avtoklavu ali plazma sterilizaciji (Sterrad), plinski ali kemijski sterilizaciji. |  |  |  |
| 5. Vgrajen ali odstranljiv adapter za optiko z okularjem |  |  |  |
| 6. Če je glava kamere avtoklavirna, naj bo v ponudbi tudi sterilizacijska kaseta |  |  |  |
| 5. ICG/NIR glava kamere |  |  |  |
| 1. Prikaz slike na monitorju v kombinaciji s ponujenim procesorjem in monitorjem vsaj 3840x2160 točk, razmerje slike 16:9 |  |  |  |
| 2. Omogoča naj hkratni prikaz klasične svetlobe in NIR/ICG na eni sliki |  |  |  |
| 3. Kompatibilna s ponujenim videoprocesorjem |  |  |  |
| 4. Vsaj dva gumba, preko katerih je možen dostop do željenih funkcij |  |  |  |
| 5. Možnost sterilizacije v avtoklavu ali plazma sterilizaciji (Sterrad), plinski ali kemijski sterilizaciji. |  |  |  |
| 6. Vgrajen ali odstranljiv adapter za optiko z okularjem |  |  |  |
| 7. Če je glava kamere avtoklavirna, naj bo v ponudbi tudi sterilizacijska kaseta |  |  |  |
| 6. Laparoskopske optike in svetlobni kabli |  |  |  |
| 1. 2x 0°optika, premera 10 mm, lečni sistem, omogočati mora prikaz 4K slike in prikaz ICG slike |  |  |  |
| 2. 1x 30°optika, premera 10 mm, lečni sistem, omogočati mora prikaz 4K slike in prikaz ICG slike |  |  |  |
| 3. 1x 0°optika, premera 5 mm (možnost odstopanja 10%), lečni sistem, omogočati mora prikaz 4K slike |  |  |  |
| 4. Dolžina optik 300 mm (možnost odstopanja 5%), s standardnim okularjem |  |  |  |
| 5. 4x kaseta za sterilizacijo ponujenih optik |  |  |  |
| 6. 4x svetlobni kabel velikosti 5 mm (možnost odstopanja 5%), kompatibilen s 4K in NIR/ICG, prilagojen za boljšo svetlobno prevodnost, dolžina vsaj 3m |  |  |  |
| 7. 2x svetlobni kabel velikosti 2,5 mm (možnost odstopanja 5%), dolžina vsaj 3m |  |  |  |
| 7. Insuflator |  |  |  |
| 1. Za insuflacijo CO2 med laparoskopskimi posegi |  |  |  |
| 2. Z ogrevanjem insufliranega dima, možnost priklopa cevi z ogrevanjem ali brez ogrevanja |  |  |  |
| 3. Najvišji pretok plina vsaj 45 L/min |  |  |  |
| 4. Z zaslonom ki jasno prikazuje aktualne in nastavljene vrednosti pretoka in pritiska ter porabo plina |  |  |  |
| 5. Nastavitve ciljnega tlaka plina vsaj 0-30 mmHg |  |  |  |
| 6. Alarm ob prekoračenem nastavljenem intraabdominalnem tlaku CO2 |  |  |  |
| 8. Črpalka |  |  |  |
| 1. Primerna za sukcijo in irigacijo pri laparoskopiji in za histeroskopske posege |  |  |  |
| 2. Za histeroskopske posege nastavljiv irigacijski tlak vsaj od 0-200 mm Hg |  |  |  |
| 3. Nastavljiv pretok, nastavljiva sukcija |  |  |  |
| 9. Endoskopski voziček |  |  |  |
| 1. Omogoča namestitev vseh naprav iz razpisa, je mobilen z zavoro. |  |  |  |
| 2. Vsi potrebni kabli in priključki za napajanje in povezovanje vseh naprav v tem razpisu, ki omogočajo normalno in varno delovanje naprav. |  |  |  |
| 3. Nosilec CO2 jeklenke |  |  |  |
| 4. Nosilec za tekočine |  |  |  |
| 5. Nosilec za glavo kamere |  |  |  |
| 6. Vgrajena potrebna oprema za varnost električne napeljave (galvanski ločilni transformator) |  |  |  |
| 10. Manipulator |  |  |  |
| 1. Primeren za laparoskopske histerektomije, ki omogoča lažjo identifikacijo kupole vagine, varno kolpotomijo in zatesnitev vagine za preprečevanje uhajanja plina ob kolpotomiji |  |  |  |
| 11. Potrošni material za obdobje 7 let po opravljeni primopredaji |  |  |  |
| - Ponudba mora vključevati ves potrebni potrošni material za izvedbo 700 LPSC, 350 HSC in 140 histerektomij (količine kot jih naročnik planira opraviti v obdobju 7-ih let). - Cevi za dovod plinov, kompatibilne s ponujenim insuflatorjem, z gretjem plina, za enkratno ali večkratno uporabo, s potrebnimi filtri (za 700 LPSC v obdobju 7-ih let). - Cevi za odvajanje dima s potrebnimi filtri (za 700 LPSC v obdobju 7-ih let). - Irigacijska cev za črpalko, kompatibilna s ponujeno črpalko – za irigacijo, sukcijo, histeroskopije (za 700 LPSC in 350 HSC v obdobju 7-ih let). - Potrošni material za ponujeni manipulator, če je potreben. (za 140 histerektomij letno). - Morebitni drugi potrošni material, ki je nujno potreben za uporabo ponujene opreme za LPSC in HSC (za 700 LPSC in 350 HSC v obdobju 7-ih let). - Omenjeni potrošni material je lahko za enkratno ali večkratno uporabo, izračun za omenjeno število posegov letno, za 7 let Ponudnik, ki v ponudbo ne bo vključil vsega potrebnega potrošnega materiala, bo za obdobje 7-ih let po opravljeni primopredaji, brezplačno zagotavljal potrošni material, katerega ne bo vključil v ponudbo. Ponudniki ponudbi predložijo lastni obrazec oz. predračun iz katerega bo razviden predvideni potrošni material za obdobje 7-ih let po posamezni postavki. Vsaka posamezna postavka mora poleg cene v EUR brez DDV in EUR z DDV, vsebovati tudi enoto mere, predvideno količino in pripadajočo kataloško številko. |  |  |  |
| 12. Vzdrževanje ponujene opreme za obdobje 7 let po opravljeni primopredaji |  |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |