## Opis opreme
objekt: |  | Zdravstveni dom Slovenj Gradec |  |  |  | investitor:
vrsta del: |  | OPREMA |  |  |  | uporabnik:
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  |  | datum: |  | Julij 2021, Februar 2022-rev.1b
OPREMA
Zap. | Koda | Opis | Kos |  | Izpol. | Proizvajalec | Tip | Katal. | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  |  | zah. |  |  | št. | (brez DDV) | (brez DDV)
[5 empty] | DA/NE |  |  |  | v EUR | v EUR
Bolniški aluminjast parapetni kanal- dvoprekatni (el. Inštalacije in plinske inštalacije so ločene)
Skladno s standardom ISO EN 11197, oblika doze mora omogočati vgradnjo energetskih vtičnic in plinskih odvzemnih mest (sklopk), barvan po RAL, npr. Medicop - MEDICOMPACT
| PK 1 | Skupna dolžina kanalov (tm). | 14 tm | Slika je simbolična. | [5 empty] | 0
|  | Priključna mesta: 8x vtičnica jaki tok, 6x šibki tok ( 1 kos= 1 komplet priključkov) | 6 | [6 empty] | 0
| PK 2 | Skupna dolžina kanalov (tm). | 23 tm | [6 empty] | 0
|  | Priključna mesta: 6x vtičnica jaki tok, 2x vtičnica jaki tok agregat, 4x šibki tok, 1x nujni klic ( 1 kos= 1 komplet priključkov) | 12 | [6 empty] | 0
| PK 3 | Skupna dolžina kanalov (tm). | 209 tm | [6 empty] | 0
|  | Priključna mesta: 4x vtičnica jaki tok, 2x vtičnica jaki tok-agregat, 4x šibki tok ( 1 kos= 1 komplet priključkov) | 34 | [6 empty] | 0
| PK 4 | Skupna dolžina kanalov (tm). | 12tm | [6 empty] | 0
|  | Priključna mesta: 6x vtičnica jaki tok, 2x vtičnica jaki tok-agregat, 4x šibki tok, 1x nujni klic s komunikacijsko napravo, 1x priključna sklopka - kisik, 1x komprimiran zrak( 1 kos= 1 komplet priključkov) | 6 | [6 empty] | 0
SPLOŠNE ZAHTEVE
1. garancija minimalno 36 mesecev
2. Ponudnik mora vršiti izvengarancijsko vzdrževanje in preventivne preglede 24 mesecev po preteku garancijske dobe
3. Ponudnik mora nuditi šolanje za uporabnika
4. Uporabnik mora nuditi šolanje za servisnega inženirja
5. Ponudnik mora priložiti spisek serviserjev
PREGLEDNE MIZE, ZDRAVNIŠKI IN OPERATERSKI STOLI
| OPM | Operacijska miza mobilna | 1 | [6 empty] | 0
kot na primer Getinge Maquet Meera CL:
Mobilna modularna operacijska miza namenjena za splošno kirurgijo, elektrohidravlični pogon, električno napajanje 220V 50Hz in baterijsko napajanje z avtonomijo cca 7 dni z enim polnjenjem, ki se izvaja preko priključnega kabla za napajanje, elektronska kontrola kapacitete baterij z optičnim indikatorjem, IEC 60601-1, Class II, Type B.
Stabilno ogrodje mize s štirimi dvojnimi kolesi. Upravljanje vseh funkcij mize se izvaja preko kabelskega upravljalnika. Tehnične informacije:
- dolžina mize brez dodatkov 765 mm
- širina mize brez stranskih tirnic 540 mm
- širina čez stranske tirnice 590 mm
- teža operacijske mize 291 kg
- nosilnost operacijske mize 454 kg v NORMAL in 250kg v REVERSE poziciji
- višina brez blazin 600 - 1050 mm
- debelina blazin 80mm SFC material
- Trendelenburg / reverzni Trendelenburg položaj +25/- 35°
- stranski nagib levo/ desno maks. 20°
- hrbtna plošča +75/-40°
- nožna plošča -90 °
- doseganje 0 položaja z eno operacijo
- ročna izbira detekcije OP plošče Normal/Reverse orientacija
- osnovna plošča po celoti dopušča intraoperativno fluoroskopijo
- hrbtna, sedežna plošča se uravnavata na motorni pogon, nožne plošče in vzglavna plošča sta nastavljivi ročno
- vzglavno ploščo je mogoče pritrditi k obema koncema OP mize
Dodatki mize:
- 1 kos vzglavna plošča (odstranljiva)
- 1 kos druga hrbtna plošča
- 1 par 2 delna nožna plošča
- 1 kos daljinski upravljalec na kablu z displajem ki prikazuje obvestila
o statusu mize, opozorilna sporočila itd.
- 2 kos deska za roko dolžine 450 mm
- 1 kos zaslon anastezijski
- 1 kos raztezni podaljšek za anastezijski zaslon
- 2 kos infuzijsko stojalo s štirimi kljukicami
- 4 kos radialna pritrdilna sponka
- 2 kos zapestnik z velcro pasom
| ZS | Zobozdravstveni stol | 1 | [6 empty] | 0
kot na primer Stern Weber S320 TR
- anatomsko oblikovano oblazinjenje stola
- širok razpon gibanja stola in zelo nizka pozicija
- vgrajena kontrolna plošča na dotik
- integriran dezinfekcijski sistem
Oprema - terapevtova stran: • 1 puster, 2 el. mikromotor, 3 el. mikromotor, 4 turbinski bič, 5 čistilec zobnega kamna • W.H.E sistem za kontinuirano dezinfekcijo • Sanaspray sistem za ločen dovod vode • dvojno artikulirano naslonjalo za glavo • pladenj in držalo za pladenj
Oprema - asistentova stran: • 1 puster, 2 HVE, 3 sesalec za slino Amalgam separator na stolu • LED luč • Nosilec za monitor • Multimedia - kabli • Električna stopalka • Keramičen ali steklen pljuvalnik
| PM | Pregledna miza mobilna, nastavljiva višina cca 47 - 94 cm | 18 | [6 empty] | 0
kot na primer pregledna miza Novak S Basic (Model: ETS-B-65/75):
- dim. 2050mm x 650 / 750 mm
- višina se prilagaja med 470 in 940 mm
- omogoča ležeč položaj in glede na dolžino vzglavnega dela tudi pol-sedeč in sedeč položaj
- vpotegljiva kolesa (4 mala kolesa za manjše premike po prostoru in ročica za upravljanje na obeh straneh mize)
- nožno stikalo za električno nastavljanje (preprosto nožno upravljanje, nastavljanje višine med 47 in 94 cm)
- standardna nosilnost 200 kg
- podnožje mize zaščiteno s pokrovom iz trpežne ABS plastike, pokrov pritrjen brez vijakov za lažje čiščenje
- brezšivno oblazinjenje, 6 cm debelo iz kakovostnega umetnega usnja, barva 1280 Porcelain
- možnost različnih dodatkov
| S2 | Stol, na kolesih, hidravlični, brez naslonjala, nastavljiva višina cca 46 - 58cm | 7 | [6 empty] | 0
kot na primer okrogli stolček Novak model SO:
- nastavljiva višina: 46 - 58 cm (opcijsko: 53 - 73 cm)
- vrtljiv 360 stopinj
- nosilnost stolčka 150 kg
- oblazinjen sedež, 6 cm debelo iz kakovostnega umetnega usnja, barva 1280 Porcelain
- umetno usnje je visoko kakovostno od najboljših evropskih proizvajalcev. Je odporno na urin, kri, dezinfekcijska sredstva, slano vodo, UV žarke, mikroorganizme in plesen.
- 5x kolešček, črne barve, za mehko ali trdno talno površino.
PISARNIŠKI STOLI IN SESTAVI
| S1 | Konferečni stol, z naslonjalom | 31 | [6 empty] | 0
kot na primer RIM Sitty SI 4101:
- štirinožni leseni konferenčni stol s plastičnim pokrovom na spodnjem delu stola, ki preprečuje praske sedeža med zlaganjem
- na voljo s tablico za pisanje, kovinskimi spojniki za povezovanje v vrste ali varnostnimi napravami, ki se ne prevrnejo.
- možnost črnega ali belega laminata, stisnjenega pod visokim pritiskom na obeh straneh bukove lupine ali lakirana bukova lupina.
- spodnji plastični pokrov.
- črni cevasti okvir nogice ∅ 20 x 1,5 mm.
- možnost izreza ročaja v naslonu
| S3 | Pisarniški stol, na kolesih, hidravlični, z naslonjalom, nastavljiva višina cca 43 - 55cm | 4 | [6 empty] | 0
kot na primer RIM Zero G ZG 1352
- vrtljiv pisarniški stol za operaterja, na koleščkih z možnostjo zaklepanja v osnovnem položaju, z lahko plastično konstrukcijo in fiksnimi nasloni za roke.
- nastavljiv po višini 43-55 cm
- okvir stola, vključno z vgrajenimi nasloni za roke, je izdelan iz poliamida, za večjo trdnost pa so dodana steklena vlakna.
- stabilna os, ø68 cm, narejeno iz poliamida. Črna plinska vzmet.
- sedež in naslonjalo oblazinjena z zračno mrežico, svetle barve, Shrinx z visoko trdnostjo. Mrežasti material - 70% poliester, 30% poliamid.
- trdi ali mehki dvojni koleščki, Ø 60 mm, črni, zavirani - odvisno od obremenitve, za mehko ali trdo talno površino (po DIN EN 12529). Stol se ob sprostitvi ne premika, kar zmanjšuje tveganje za nesrečo.
- 5 let garancije
| S4 | Stoli v čakalnici - trosedi/štirisedi | 4 | [6 empty] | 0
kot na primer RIM Sitty Bench:
- dvo-, tri- in štirisedežna klop z vsemi lesenimi sedeži na črni traverzi s črnimi kovinskimi nogami.
- možnost črnega ali belega laminata, stisnjenega pod visokim pritiskom na obeh straneh bukove lupine ali lakirana bukova lupina.
- noge okvirja kromirane
- možnost rokonaslonov
| S5 | Stoli v jedilnici | 4 | [6 empty] | 0
kot na primer RIM Sitty SI 4102:
- štirinožni leseni konferenčni stol s plastičnim pokrovom na spodnjem delu stola, ki preprečuje praske sedeža med zlaganjem
- na voljo s tablico za pisanje, kovinskimi spojniki za povezovanje v vrste ali varnostnimi napravami, ki se ne prevrnejo.
- možnost črnega ali belega laminata, stisnjenega pod visokim pritiskom na obeh straneh bukove lupine ali lakirana bukova lupina.
- oblazinjena z 10 mm debelo PUR peno
- spodnji plastični pokrov.
- črni cevasti okvir nogice ∅ 20 x 1,5 mm
- možnost izreza ročaja v naslonu
| Sestav 1 | Sestav sedežnih elementov v predprostoru | 1 | [6 empty] | 0
kot na primer od ponudnika Žakelj ali enakovredno:
- 1x element sedežne garniture, nepravilnih oblik, tip EOR 1/0, dim. L = 180 cm, D = 135 cm, višine 42 cm
- 1x element sedežne garniture, nepravilnih oblik, tip EOR 2/0, dim. L = 180 cm, D = 135 cm, višine 42 cm
- 2x tabure T70, dim. L = 70 cm, D = 70 cm, višine 42 cm.
- noge: 12cm kovinske noge, RAL 9005
- žepkaste vzmeti
- oblazinjeno z mikrotkanino
- možnost dodatkov (premični naslon, premični rokonaslon)
| Sestav 2 | Sestav mizice z dvema stoloma za otroke | 2 | [6 empty] | 0
kot na primer Nolik KID sestavljiva mizica s stolčki ali enakovredno
- 2x stolček Nolik KID dim. klovn – 310 x 305 x 485 mm, mačka – 314 x 305 x 486 mm, medo – 312 x 305 x 488 mm
- 1x mizica Nolik KID dim. 663 x 508 x 420 mm
- masivna bukovina, bukov furnir
- Možnost prilagajanja izdelkov Nolik KID trenutni višini otrok prispeva k zdravemu in pravilnemu fizičnemu razvoju otroka.
- 4 možnosti izbire barv
- zaobljeni robovi zmanjšujejo možnost poškodb
SVETILKE, PREGLEDOVALNE SVETILKE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Ponudnik opreme mora zagotoviti izdelavo in montažo nosilne podkonstrukcije v medstropovju, upoštevati mora vse dodatne obremenitve, ki so vezane na ponujeno opremo (dodatne aparature, dodatne ročice za monitorje in pod.). Višino mestropovja je potrebno preveriti pred dobavo in montažo svetilk;
Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi preddeli, montažo in finalnimi deli (event. demontaža in ponovna montaža že izvedenih spuščenih stropov, event. izrezi v stenah za potrebe vgradnje in montaže opreme, event. dodatni razvodi instalacij, dodatne ojačitve in pod.).
Pri vseh OP lučeh zagotoviti rezervno napajanje - modul za neprekinjeno napajanje moči ustrezne OP lučem.
Roke svetilk morajo omogočati neovirano namestitev položaja svetilke. Dimenzije rok morajo zagotavljati neovirano manipuliranje oz. uporabo (približevanje in oddaljevanje od pacienta) z upoštevanjem vseh pogojev v prostoru - površina prostora, višina stropa, dispozicija OP mize, preglednih miz, stropnih stativov, upihovalcev zraka itd.
Izbrani ponudnik opreme mora v okviru ponudbene cene izvesti šolanje osebja o varnem in pravilnem ravnanju z opremo na lokaciji uporabe in predložiti vsa navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
Slika je simbolična
| PS | Stenska preiskovalna svetilka | 15 | [6 empty] | 0
Pregledni reflektor pritrjen na steno (na nosilno podkonstrukcijo v steni)
- LED tehnologija
- življenska doba žarnic min 35.000 ur
- homogena distribucija svetlobe, brez vročih mest, krogov svetlobe in drugih motečih pojavov
- vrednost barvnega indeksa: 95
- pozicijsko območje roke: min 185 cm
- stikalo na glavi svetilke
- svetilnost: min. 40.000 lux
- premer najširšega snopa na razdalji 1 m: < 24 cm
- barva svetlobe: 4500K
- transformator
- pridobljen certifikat IEC 60601 , EN 60601
Directive 93 / 42 / EEC ( Medical Device )
Slika je simbolična
| SS | Stropna preiskovalna svetilka | 1 | [6 empty] | 0
Stropni reflektor pritrjen na podkonstrukcijo v tehničnem stropu,
- nosilna podkonstrukcija v medstropovju
- LED tehnologija
- centralna svetilnost koncentriranega snopa vsaj: 85.000lx na razdalji 1m
- stopenjska nastavitev osvetlitve (dimming range): minimalno od 5% do 100%,
- premer koncentriranega svetlobnega snopa na razdalji 1m: minimalno 200mm..
- zvezna nastavitev barvne temperature najmanj v območju od 3.000K do 5.000K
- stikalo na glavi svetilke
- upravljanje temperature barve
- vrednost barvnega indeksa Ra, > 96
- brez UV sevanja
- brez IR sevanja
- globinska ostrina po EN60601-2-41 L1+ L2 (60% Ec) ≥ 800mm
- napajanje 24V, enosmerno
- največ 40W poraba
- življenjska doba vira svetlobe, vsaj 50.000ur
- funkcija Endo-light
- sterilni ročaj, 1x
- upravljanje preiskovalne brez dotika gumba s senzorsko tehnologijo
RAZNA SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA, VOZIČKI IN POMAGALA
| B | Blazina za razvojno terapijo | 2 | [6 empty] | 0
kot na primer Soča oprema Blazina AIREX ATLAS ali enakovredno
- velikosti 200 x 125 x 1,5 cm
- na voljo v dveh barvah (zelena in rdeča)
- zaprto celičen material Airex
| ST1 | Stopnica – enovišinska, iz nerjaveče pločevine, 21cm | 1 | [6 empty] | 0
kot na primer Soča oprema stopnica-enojna ali enakovredno
- Stopnica za pomoč pri vstopu in izstopu iz kopalne kadi, posedanju na ali vstajanju iz postelje
- Višina: stopnica na višini 21,0 cm
- Dimenzije podstavka: 28 x 39 cm
- Dimenzija stopalne ploskve: 19,5 × 37,5 cm.
- Noge z nedrsečimi gumijastimi natiki
- Material: ogrodje nerjavno iz kromirane kovine, nastopna ploskev nedrseca iz plastične mase
| ST2 | Stopnica - dvovišinska iz nerjaveče pločevine, 43 cm | 1 | [6 empty] | 0
kot na primer Soča oprema stopnica-dvojna ali enakovredno
- Dvo-delne stopnicke: dve loceni stopnicki razlicnih višin,
- Višina: 1. stopnica na višini 21,0 cm, 2. stopnica na višini 43,0 cm
- Dimenzija podstavka: 38,0 x 52,0
- Dimenzija stopalne ploskve: 19,5 × 37,5 cm.
- Noge z nedrsečimi gumijastimi natiki
- Material: ogrodje nerjavno iz kromirane kovine, nastopna ploskev nedrseca iz plastične mase,
VOZIČKI ZA ČISTI IN NEČISTI MATERIAL
1. izdelani iz materialov enostavnih za cišcenje in razkuževanje - odpornih na razkužila, iz materialov, ki ne rjavijo;
2. konstrukcija vozickov iz nerjavnega jekla št.14301 oznaka X5CrNi 18-10, SIST EN 10088, AISI 304 H,
3. vsi vozicki in oprema v OP bloku iz nerjavnega jekla, kislinsko odpornega jekla št. 14404 oznaka X2CrNiMo17-12-2, SIST EN 10088, AISI 316
4. površine iz nerjavne jeklene plocevine obdelane tako, da ne odbijajo svetlobe,
5. elektroprevodna dvojna kolesa po IEC 601/1, ISO 471, ISO 1853, ISO 2878,
6. vsa kolesa vrtljiva v vse smeri, razen, kjer ni navedeno drugace,
7. vsa kolesa s kroglicnimi ležaji,
8. kolesa in odbojniki iz materialov, ki ne pušca sledov na dotiku z drugim materialom (npr. na talni oblogi, stenah in drugo),
9. zavorni mehanizem za kolesa mora biti enostaven, zanesljiv ter lahek za zaviranje in sprostitev zavor,
10. pri manipulaciji vozicka kolesa ne smejo povzrocati hrupa,
11. vozicki tekoce in enostavno vodljivi,
12. na izpostavljenih delih, vozicek ali kolesa, opremljeni z odbojniki,
13. nerjavno jeklo (plocevina, profili, mreže in pod.) jeklo št.14301 X5CrNi 18-10,
14. vozicki s predali - centralno zaklepanje, neslišno in tekoce odpiranje/zapiranje predalov, kovinska vodila s kolešcki,
15. barve vozickov, kjer ni navedeno v besedilu, izbere in potrdi projektant,
SANITARNA OPREMA
| SK1 | Konzolni umivalnik z dodatno opremo | 15 | [6 empty] | 0
kot na primer Geberit Selnova Square ali enakovredno
- Šifra izdelka: 500.300.01.1
- Material: sanitarna keramika, bele barve
- Dimenzije: 60 (B) x 54,5 (B1) cm
- Ostale dimenzije: 18cm (H), 85cm (H1), 14.5cm (H2), 79.5cm (H3), 46cm (T), 21cm (T1), 30.5cm(T2)
- Možnost vgradnje spodnje omarice, širine 49,3 cm
- Dodatno dobaviti: Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen
- Dodatno dobaviti: Pritrdilni material Geberit za umivalnik
- fiksna omarica z ogledalom dimenzije cca 70cm x 75cm, višina montaže: spodnji rob ogledala 150cm od tal, z vgradnim LED trakom na spodnjem robu.
- polica pod ogledalom, dolž. 75cm x 11cm, material: kerrock, višina montaže: 139cm od tal
- enoročna armatura s podaljšano ročko, kot npr.: Hansamedipro artikel št. 0171 2192
| SK2 | Straniščna školjka | 9 | [6 empty] | 0
kot na primer Geberit Selnova Square ali enakovredno
- Sanitarna keramika, bele barve
- Delno zaprta oblika, rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Za podometne splakovalnike
- Stenska izvedba
- Dodatno dobaviti WC-sedež s pokrovom
- Dodatno dobaviti priključni set Geberit za stensko WC-školjko, dolžina 30 cm
| SK3 | Pisoar | 8 | [6 empty] | 0
kot na primer Geberit Selnova ali enakovredno
- Trioglate oblike, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani, s splakovalnim robom
- Sanitarna keramika, bele barve
- Stenska izvedba, skrita pritrditev
- Za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem je potreben električni priključek
- Dodatno dobaviti sifon, pokriti sifon
- Dodatno dobaviti pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix
| SK4 | Tuš kad z dodatno opremo | 4 | [6 empty] | 0
kot na primer Kolpasan Evelin Tray Q ali enakovredno
- Dimenzije 90x90 cm
- Liti Sanitarni akril
- Možnost vgradnje tuš kabine, kot npr. Kolpasan Terra
- Tuš stenska armatura, kot npr.: Hansacare, thermostatic bath mixer, DN15, višina montaže: osno 90cm od tal
- Tuš ročka, kot npr.: Hansaprojet, DN15, premer ročke 75mm, možnost dezinfekcije, tuš cev
- Stenski nosilec za tuš ročko, kot npr.: Hansajet, v celoti izdelan iz kovine, dolžina 95cm
- Stensko držalo za milo iz brušenega inoxa
| SK5 | Trokadero s poklopno rešetko | 2 | [6 empty] | 0
kot na primer Geberit Publica ali enakovredno
- Za podometne splakovalnike
- Za odstranjevanje odpadne vode, tekočih odpadkov in človeških izločkov
- Nagibna rešetka iz nerjavnega jekla, z blažilniki
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Dimenzije: 40 cm x 37 cm x 49 cm
| SK7 | WC školjka za gibalno ovirane | 2 | [6 empty] | 0
kot na primer Geberit Selnova Comfort ali enakovredno
- Sanitarna keramika, bele barve, delno zaprta oblika, daljša dimenzija
- Za podometne splakovalnike
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Stenska izvedba, Rim free
- Podaljšana splakovalna cev
- Dodatno naročilo: WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj
| SK8 | Umivalnik za gibalno ovirane | 2 | [6 empty] | 0
kot na primer Geberit Selnova Comfort ali enakovredno
- Sanitarna keramika, bele barve
- Ergonomsko oblikovana sprednja stran
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen
- Podometni sifon za umivalnik Geberit, z vgradnim ohišjem, setom za fino montažo, ventilom s sitom in stoječo cevjo, vodoravni odcep
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik
| Ro | Oprijemalni ročaj za gibalno ovirane | 2 | [6 empty] | 0
kot na primer KOIN BG0801CS ali enakovredno
- material inox
- mere 30 × 10 × 75 cm
- pregibno dvižno držalo
| DM | Dispenzer za milo / razkužilo | 43 | [6 empty] | 0
kot na primer Tork Elevation S1 ali enakovredno
- Dimenzije (V x Š x G): 296 x 112 x 114 mm
- Do 1000 doziranj
- Kapaciteta 1,0 L
- Za doziranje mila ali razkužila.
- Na razpolago je tudi model s komolčno ročko: Kjer je visoka higijena izjemno pomembna.
| PB | Senzorski podajnik brisačk | 41 | [6 empty] | 0
kot na primer Tork Matic Elevation ali enakovredno
- Dimenzije (D x Š x V) = 20,6 x 33,1 x 36,8 cm.
- Avtomatski odrez brisače omogoča večstopenjsko nastavitev dolžine med 20 cm in 45 cm.
- Podajalnik deluje na baterije - za delovanje potrebuje 3 baterije LR20 (ident 128048).
- Podajanje je mogoče nastaviti tako, da brisačka vedno visi iz podajalnika, pripravljena na uporabo, ali tako, da podajanje aktivira gib pred senzorjem.
- Garancija 2 leti.
| PT | Podajnik toaletnega papirja | 11 | [6 empty] | 0
kot na primer Tork JUMBO MAX Elevation, T1 ali enakovredno
- Dimenzije: V X Š X G = 360 mm x 437 mm x 133 mm.
- Polnilo jumbo z visoko kapaciteto je po količini navitja primerljivo s 15 konvencionalnimi rolicami.
- Garancija 2 leti.
| Kr | Sanitarna ščetka | 11 | [6 empty] | 0
kot na primer KOIN NEX805 ali enakovredno
- Dimenzije 37 × 10 × 10 cm.
- Kromirana kovina v kombinaciji s steklom
| Ko | Koš za smeti | 16 | [6 empty] | 0
kot na primer KOIN 8034 ali enakovredno
- 2 L
- Brez pokrova
- Kromirana kovina
POHIŠTVENA OPREMA PO MERI
SPLOŠNE ZAHTEVE
1. Garancija minimalno 36 mesecev
2. Ponudnik mora vršiti izvengarancijsko vzdrževanje in preventivne preglede 24 mesecev po preteku garancijske dobe
3. Ponudnik mora nuditi šolanje za uporabnika
4. Uporabnik mora nuditi šolanje za servisnega inženirja
5. Ponudnik mora priložiti spisek serviserjev za vsak aparat
DODATNE ZAHTEVE
Omare so izdelane iz 18 mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom.
Robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm. Vsi robovi morajo biti obdelani na enak način.
Stiki omar s steno se zatesnijo z gumijastim profilom. Stiki med posameznimi omarami so tesnjeni.
Obešene omare morajo biti na steno pritrjene preko kovinskih kotnih profilov vijačenih v stranske dele korpusa.
Omara se mora statično nositi preko stranic in ne hrbtišča. Detajl pritrjevanja omaric pripravi izvajalec, potrditi ga morajo nadzor, uporabnik in projektant.
Sidranje opreme se izvede z vijaki primernimi za posamezni tip stene, na katero se pritrjuje oprema.
Omare so v prostor postavljene na dva načina:
- na cokel
- vijačene v steno
Cokli stoječih omar v nizu s koritom/umivalnikom imajo višino 10 cm. Izdelani so iz vodoodporne iverice, površinsko obdelane z Alu pločevino.
Cokli pisarniški omar in predalnikov imajo višino 5 cm. Izdelani so iz vodoodporne iverice, površinsko obdelane z Alu pločevino.
Zagotoviti je potrebno kvalitetno in tesno izdelavo stika s talno oblogo zaradi mokrega čiščenja tal (gumi profil - sanitarni - v primeru neravne izvedbe tlaka).
Hrbtišče omare se mora dotikati stene.
Vrata visokih omar so montirana na korpus s štirimi odmičnimi tečaji, vrata nizkih zidnih omaric so montirana na korpus z dvema odmičnima tečajema. Možno naj bo tiho zapiranje. Odpiranje vratnih kril do 90 stopinj.
Vrata morajo biti opremljena s cilindrično ključavnico.
Predali imajo teleskopska vodila s stop zavoro in tihim zapiranjem, nosilnost cca 40 kg.
Vse police v omarah širine 90 cm in več morajo biti ojačane za nosilnost 50 kg/m. Police morajo biti premične, višina nastavljiva.
Pri vgradnji hladilnikov ter kuhalnih plošč je potrebno omare izvesti tako, da je zagotovljeno primerno prezračevanje aparata ter omare.
Izvajalec opreme mora dobaviti in vgraditi tudi vgradne aparate.
Delavniške risbe izdelane s strani izvajalca mora potrditi projektant. Tip in barvo laminata, barve ter furnirja potrdi projektant opreme.
Prav tako mora projektant potrditi vse morebitne dodatne elemente kot so košare, zavihki, rešetke ipd.
Izvajalec je dolžan dostaviti vzorčni komad, ki ga potrdijo nadzor, uporabnik in projektant.
Za vse elemente je potrebno dimenzije preveriti na mestu vgradnje.
| SK 6 | Korito za umivanje nog, izdelano iz inox pločevine 316 in zunaj oblečeno s kerrock ploščami | 4 | [6 empty] | 0
Dimenzije 60x60cmx25cm
- inox korito je zaradi kemične odpornosti izdelano iz inoxa razreda 316
- kerrock plošče - barva po izboru projektanta
- kerrock plošče lepljenene
| M1 | Pisarniška miza z dodatnimi elementi | 3 | [6 empty] | 0
- miza narejena po meri dimenzij 150x70 cm, višine 75 cm
- sklop pisarniške mize vključuje nizek predalnik širine 40 cm ter stenske konzolne police z vgradnimi LED trakovi, dolžine 150 cm ter globine 25cm.
- Robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm. Vsi robovi morajo biti obdelani na enak način.
- Omare so izdelane iz 18 mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom, bele barve
- Predalnik ima brezročajno odpiranje.
| M2 | Miza jedilnica dim. 120x80 cm | 2 | [6 empty] | 0
kot na primer RIM UN 8012
- plošča iz laminata
- noge dimenziij 50x50 mm
- podnožje v barvani kovini RAL 9006
| P1 | Pult | 1 | [6 empty] | 0
- pult narejen po meri dimenzij 340 x 65 cm
- pult nameščen na višini 75cm od tal
- debelina plošče pulta 4-5cm
- Robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm. Vsi robovi morajo biti obdelani na enak način.
- V sklopu pulta sta vključena dva predalnika širine 60cm, izdelana iz 18mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom, bele barve.
- Predalnik ima brezročajno odpiranje.
| P2 | Pult | 1 | [6 empty] | 0
- pult narejen po meri dimenzij 345 x 65 cm
- pult nameščen na višini 75cm od tal
- debelina plošče pulta 4-5cm
- Robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm. Vsi robovi morajo biti obdelani na enak način.
- V sklopu pulta sta vključena dva predalnika širine 60cm, izdelana iz 18mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom, bele barve.
- Predalnik ima brezročajno odpiranje.
- Predalnik ima cokel višine 5cm
- v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni izrezi za vgradnjo rešetk (glej načrt SI)
- maske konvektorjev je potrebno prilagodti dimenzijam konvektorjev (glej načrt SI); v ceni mora biti zajeta izdelava in montaža podkonstrukcije, maska mora biti snemljiva, obdelava maske po zgornjem opisu
| P3 | Pult | 1 | [6 empty] | 0
- pult narejen po meri dimenzij 255 x 65 cm
- pult nameščen na višini 75cm od tal
- debelina plošče pulta 4-5cm
- Robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm. Vsi robovi morajo biti obdelani na enak način.
- V sklopu pulta je vključen en predalnik širine 60cm, izdelan iz 18mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom, bele barve.
- Predalnik ima brezročajno odpiranje.
- Predalnik ima cokel višine 5cm
- v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni izrezi za vgradnjo rešetk (glej načrt SI)
- maske konvektorjev je potrebno prilagodti dimenzijam konvektorjev (glej načrt SI); v ceni mora biti zajeta izdelava in montaža podkonstrukcije, maska mora biti snemljiva, obdelava maske po zgornjem opisu
| O1 | Garderobna omara | 81 | [6 empty] | 0
- narejena po meri
- dimenzije: 60 x 54,2 cm
- višine 220 cm
- z obešalno palico za obešalnike
- s premičnimi policami, debeline 18mm, obojestransko obdelane z laminatom
- vrata so montirana na korpus s štirimi odmičnimi tečaji. Odpiranje vratnih kril do 90 stopinj.
- vrata omare se odpirajo z ročajem
- cokel višine 10cm
| O2 | Pisarniška omara | 10 | [6 empty] | 0
- narejena po meri
- dimenzije: 50 x 50 cm
- višine 220 cm
- s premičnimi policami, debeline 18mm, obojestransko obdelane z laminatom
- vrata so montirana na korpus s štirimi odmičnimi tečaji. Odpiranje vratnih kril do 90 stopinj.
- vrata omare se odpirajo brezročajno
- cokel višine 5cm
| AO | Arhivska omara | 67 | [6 empty] | 0
- kot na primer tip KIT: K.P. 162.41.62_5P_A4
- dim.:h 1625 × g 415 × d 620 mm
- št. predalov: 5
- barva RAL 7035
| K1 | Nizka premična klop | 8 | [6 empty] | 0
- narejena po meri
- dimenzije: 120 x 50 cm
- višina: 45 cm
- robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm. Vsi robovi morajo biti obdelani na enak način.
- polica je izdelana iz 18mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom, bele barve
| NIZ 1 | Niz s koritom in zaprtimi omaricami | 6 | [6 empty] | 0
- narejeno po meri
delovni niz je sestavljen iz: - korita - koša za smeti pod koritom - visečih omaric - nizkih omaric - parapetnega kanala pod visečimi omaricami
- robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm. Vsi robovi morajo biti obdelani na enak način.
- premične police izdelane iz 18mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom, bele barve
- vgradni LED trakovi pod visečimi omaricami
- brezročajno odpiranje vseh omaric
- cokel višine 10 cm
- NIZ 1.1 je zrcaljena postavitev NIZA 1
| NIZ 2 | Niz s koritom in zaprtimi omaricami | 20 | [6 empty] | 0
- narejeno po meri
delovni niz je sestavljen iz: - korita - koša za smeti pod koritom - visečih omaric - nizkih omaric - parapetnega kanala pod visečimi omaricami
- robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm. Vsi robovi morajo biti obdelani na enak način.
- premične police izdelane iz 18mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom, bele barve
- vgradni LED trakovi pod visečimi omaricami
- brezročajno odpiranje vseh omaric
- cokel višine 10 cm
- NIZ 2.1 je zrcaljena postavitev NIZA 2
| NIZ 3 | Niz s koritom in zaprtimi omaricami | 1 | [6 empty] | 0
- narejeno po meri
delovni niz je sestavljen iz: - korita - koša za smeti pod koritom - visečih omaric - nizkih omaric - parapetnega kanala pod visečimi omaricami
- robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm. Vsi robovi morajo biti obdelani na enak način.
- premične police izdelane iz 18mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom, bele barve
- vgradni LED trakovi pod visečimi omaricami
- brezročajno odpiranje vseh omaric
- cokel višine 10 cm
| NIZ 4 | Niz s koritom in zaprtimi omaricami | 2 | [6 empty] | 0
- narejeno po meri
delovni niz je sestavljen iz: - korita - koša za smeti pod koritom - visečih omaric - nizkih omaric - parapetnega kanala pod visečimi omaricami - umivalnika za umivanje nog
- robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm. Vsi robovi morajo biti obdelani na enak način.
- premične police izdelane iz 18mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom, bele barve
- vgradni LED trakovi pod visečimi omaricami
- brezročajno odpiranje vseh omaric
- cokel višine 10 cm
| NIZ 5 | Kuhinjski niz z aparati | 2 | [6 empty] | 0
- narejeno po meri
delovni niz je sestavljen iz: - korita - koša za smeti pod koritom - visečih omaric - nizkih omaric - parapetnega kanala pod visečimi omaricami - podpultnega hladilnika - kuhalne plošče - vgradne nape
- robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm. Vsi robovi morajo biti obdelani na enak način.
- premične police izdelane iz 18mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom, bele barve
- vgradni LED trakovi pod visečimi omaricami
- brezročajno odpiranje vseh omaric
- cokel višine 10 cm
| PS 1-11 | Pisarniški sestavi | 12 | [6 empty] | 0
- narejeni po meri
- robovi morajo biti obdelani z ABS nalimki, v stiku fino brušeni pod kotom. Radij zaobljenega robu mora biti min. 0.5cm. Vsi robovi morajo biti obdelani na enak način.
- premične police znotraj omar izdelane iz 18mm debelega iverala obojestransko obdelanega z laminatom, bele barve
- vgradni LED trakovi v konzolnih stenskih policah
- brezročajno odpiranje vseh predalnikov in omaric
- cokel omaric in predalnikov višine 5 cm
- v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni izrezi za vgradnjo rešetk (glej načrt SI)
- maske konvektorjev je potrebno prilagodti dimenzijam konvektorjev (glej načrt SI); v ceni mora biti zajeta izdelava in montaža podkonstrukcije, maska mora biti snemljiva, obdelava maske po zgornjem opisu
| SS1 | Sestav sterilizacija - čisti del | 1 | [6 empty] | 0
- narejen po meri
delovni niz je sestavljen iz: - inox pulta z vgradnim koritom in stensko oblogo - visečih omaric - parapetnih kanalov
| SS1 | Sestav sterilizacija - nečisti del | 1 | [6 empty] | 0
- narejen po meri
delovni niz je sestavljen iz: - inox pulta z vgradnim koritom in stensko oblogo - visečih omaric - parapetnih kanalov
| PP | Premični inox pult 100x100cm | 1 | [6 empty] | 0
- narejen po meri
- v celoti iz inox materiala
- na 4 koleščkih
- polica na višini cca 38-40 cm
APARATI
| Sterili. | Sterilizator parni samostoječ | 1 | [6 empty] | 0
kot npr.: Getinge, HS33 60l
| 1 | VOLUMEN: komora mora biti kapacitete 1 STU (cca. 63 litrov), skladno s standardom EN 285
| 2 | DIMENZIJE: maksimalno 60x90x1600 mm
| 3 | KOMORA: izdelana iz visokokvalitetnega nerjavečega jekla AISI 316 l ali boljšega, primerno izolirana , visoko poliranja zaradi lažjega čiščenja. Cevi in priključki naj bodo narejeni iz visokokvalitetnega nerjavečega jekla AISI 316 l. ali boljšega.
| 4 | VRATA: popolnoma avtomatska z električnim pogonom vertikalno pomična. Mehanizem odpiranja vrat mora zagotavljati preprečevanje odpiranja vrat, dokler se tlak v komori ne zmanjša na tlak okolice.
Vrata morajo imeti varnostni mehanizem za preprečevanje zapiranja vrat s prekomerno silo.
| 5 | UPRAVLJANJE STERILIZATORJA: sterilizator naj bo opremljen z lastno mikroprocesorsko krmilno enoto-PLC za avtomatsko vodenje vseh procesov sterilizacije. Komunikacija uporabnika s kontrolno enoto sterilizatorja naj poteka preko uporabniškega vmesnika, ki naj bo na strani za nalaganje - upravljalna plošča z barvnim zaslonom na dotik.
Dostop do programov/ciklov nastavitev, kalibracij, servisa in vzdrževanja mora biti zaščiteno z gesli na različnih vnaprej določenih ravneh dostopa s čimer se izognemo dostopu nepooblaščenim osebam. Nameščeno varnostno stikalo za izklop sterilizatorja v sili. Sistem mora omogočati avtomatsko prikazovanje / indikacijo o potrebnem vzdrževanju.
| 6 | GENERATOR PARE: lasten vgrajen električni parni generator primerne kapacitete. Vgrajen parni generator in cevovodi in vsa potrebna armatura mora biti izdelana iz nerjavečega jekla. Generator mora samodejno dovajati visokotlačno parno vodo, v skladu s standardom EN 285. Električni generator mora biti opremljen z vso potrebno varnostno-regulacijsko opremo za nemoteno delovanje. Parni generator se priključi na lasten vgrajen mehčalec vode. kapaciteta pare: 420l / min
| 7 | LOVILNA POSODA: pod komoro mora biti nameščena lovilna posoda iz nerjavečega jekla za potrebe izločanja kondenza.
| 7 | ZRAČNI FILTRI: za vstopni zrak naj omogočajo 99,95% filtracijo delcev.
| 8 | VAKUUMSKA ČRPALKA: sterilizator naj bo opremljen z visoko zmogljivo vakuumsko črpalko. Zaželeno je, da je opremljena s sistemom varčevanja z vodo.
ZAHTEVE NAROČNIKA – STERILIZACIJSKI PROGRAMI
| 1 | Zapakirani inštrumenti in tekstil pri 134 °C (z možnostjo prilagoditve sušenja na koncu procesa) testiran v skladu z MDD (direktivami za medicinske pripomočke).
Zapakirani inštrumenti in tekstil pri 121 °C (z možnostjo prilagoditve sušenja na koncu procesa) testiran v skladu z MDD (direktivami za medicinske pripomočke).
| 3 | Program posebno 134 °C / najmanj 18 min – PRIONI
| 4 | Bowie & Dick testni program. Ponudniku se za integriran Bowie & Dick dodelijo dodatne 3 točke.
| 5 | Avtomatski test testnosti sterilizatorja
| Termodez. | Termodezinfektor s sušenjem - prehodni | 1 | [6 empty] | 0
Polno avtomatski termodezinfektor namenjen za pranje in termično
dezinfekcijo kirurških inštrumentov in anestezijskega materiala s sušenjem,
- zunanje dim: 70x70x190 cm (šxgxv) +/- 10% zaradi prostorske omejitve
- kapacitete 10 DIN košar (košara dim: 480x250x50/70 mm),
- termična dezinfekcija 90 - 93°C (po Ao 3000/600 konceptu)
- gretje z vgrajenim električnim grelcem za gretje vode,
- sušenje z vgrajenim HEPA filtrom; po končanem procesu mora biti
material 100% suh,
- opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča avtomatsko vodenje in kontrolo
pranja in dezinfekcije, alarmni sistemi, prikazovanje kod napak, servisni
program itd,
- vgrajen tiskalnik za izpis procesa,
- predviden kot prostostoječ, prehodni model z dvojimi vrati, ki imajo vgrajeno
transparentno okno po celi površini vrat, zaradi lažje vizualne kontrole
procesa,
- odpiranje vrat ročno iz zaprtega vertikalnega položaja v odprti horizontalni
položaj,
- polnjenje / praznenje na stojni višini,
- vrata naj služijo kot vložna polica za vozičke v termodezinfektor,
- v komori razsvetljava (lučka) za lažjo vizualno kontrolo procesa,
- dva priključka za dovod vode v komori in priključek za brizgalno ročico v
vsakem nivoju vložnega vozička,
- opremljen z avtomatsko dozirno napravo za detergente s kontrolo nivoja
dozirnih sredstev,
- 3 mikroprocesorsko vodene dozirne črpalke s kontrolo doziranja,
- prostor za shranjevanje detergentov v termodezinfektorju,
- hlajenje iztoka na max 60°C,
- termodezinfektor izdelan iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla 316L
Zahtevana skladnost s standardi in direktivami za aparat:
- EC certifikat pristojnega organa za proizvajalca opreme v skladu z
Direktivo Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
- deklaracija o ustreznosti proizvoda z Direktivo Sveta 93/42/EGS
Priključki na objektu:
- elektrika max 10 kW, 380V, 3 N
- UTP priključek,
- voda mrzla 1-8 bar, z vgrajenim grelcem in mehčalcem vode
- odtok v tleh Ø 50 mm,
Dodatna oprema:
pet (5) etažni vložni voziček za pranje inštrumentov za 10 DIN košar
Dodatna zahteva:
- pralne ročice in police v vložnem vozičku morajo biti odstranljive v
vsakem nivoju, zaradi možnosti fleksibilnega polnjenja;
OPOMBA:
Ponudbi priložiti sliko uporabe vozička z odstranjenimi policami.
| HZ | Hladilnik 300l, za zdravila s tipalom in elementom za nadzor temperature | 10 | [6 empty] | 0
1. cca 300 l - dim. cca 70/70/2200 cm - samostoječi
2. Vrata: steklena
3. Alarm (optični in akustični) pri izpadu električne energije ali v primeru nepravilnega delovanja aparata
4. Digitalni prikaz temperature, zunanji
5. Nastavitev temperature od + 2 stopinji C do 20 stopinj C, zunanji termostat in zunanja regulacija temperature
6. Predpriprava za vgradnjo temperaturnega tipala
7. Ključavnica za zaklepanje
8. Dobavitelj mora zagotoviti 24-urno servisiranje
9. V primeru dolgotrajnejšega servisa mora dobavitelj zagotoviti nadomestni aparat
10. Barva: bela
11. Avtomatsko odtaljevanje
12. Mehanska upravljalna enota
13. Avtomatsko izparevanje kondenzata
14. Ventilatorsko hlajenje
15. Hladilniki morajo imeti zaščito pred minus temperaturo
16. Samodejno zapiranje vrat
17. Zvočni in optični alarm ob predolgo odprtih vratih
18. Držalo za etikete
19. Osvetlitev notranjosti
20. Prestavljive police, vsaj 2
21. Plitve vratne poličke, vsaj 2
22. Energijski razred: min. A
23. Nivo hrupa: do 40dB
24. tipalo in komplet za povezavo z nadzornim sistemom
| H | Hladilnik | 2 | [6 empty] | 0
kot na primer CANDY Hladilnik CRU 160 NE/N ali enakovredno
- Podpultni vgradni hladilnik
- Neto prostornina hladilnika:135 litrov
- Širina:59.6 cm
- Višina:82.6 cm
- Globina:55.6 cm
- Energijski razred:F
| KP | Kuhalna plošča | 2 | [6 empty] | 0
kot na primer Gorenje EC321BCSC ali enakovredno
- Dve ogrevalni površini
- Upravljanje z gumbi
- Priključna moč: 2900 W
- Mere: 30 x 8,5 x 52cm
| N | Vgradna napa | 2 | [6 empty] | 0
kot na primer Candy CBG 640/2 X kuhinjska napa ali enakovredno
- Vgradna napa z LED osvetlitvijo in s hitrostmi delovanja
- Nerjaveče jeklo
- Upravljanje z gumbi
- Dimenzije: 280 × 520 × 283 mm
- Premer odvodne cevi 150mm
- Pretok zraka: 620 m3/h
RAČUNALNIŠKA OPREMA
SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA
1. Vsa oprema mora biti v skladu s Prilogo 3 (Temeljne in dodatne okoljske zahteve za elektronsko opremo)
Uredbe o zelenem javnem naročanju (EVA: 2009·1611·0078) z dne 18.1.2010, ki jo je sprejela Vlada RS.
2. Ponudnik mora na zahtevo naročnika zagotoviti testno opremo.
3. Ponudnik je vsaj tri leta pred objavo predmetnega naročila prisoten na področju računalniške opreme na slovenskem trgu.
in je certificiran s strani principala za ponujeno računalniško opremo.
4. Ponudnik mora zagotoviti on·line dostop do tehničnih specifikacij, nadgradenj programske opreme ter baz znanja o
uporabi in odpravi problemov v zvezi s ponujeno opremo.
5. Za čas veljavnosti garancije mora ponudnik zagotoviti odzivni čas na lokaciji ob delavnikih ne daljši od 2 ur po prijavi
napake na opremi.
6. Za čas veljavnosti garancije mora ponudnik odpraviti napako na opremi najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni od
prijave napake. Pri odpravi napak mora ponudnik sodelovati s centrom za podporo uporabnikov UKC Ljubljana.
7. Za čas veljavnosti garancije mora ponudnik za čas servisiranja opreme zagotoviti na lokaciji naročnika nadomestno
opremo z enako funkcionalnostjo.
8. Za čas veljavnosti garancije mora ponudnik, v primeru dvakratne okvare na isti opremi (ponovitev iste napake)
ali če popravilo ni izvedeno v roku dveh (2) delovnih dni od prijave napake, opremo zamenjati z novo v roku
petih (5) delovnih dni.
9. Ponudnik mora zagotoviti, da ima certifikat za opravljanje servisne dejavnosti na področju servisne dejavnosti ali,
da ima sklenjeno pogodbo z izvajalcem, ki ima certifikat za opravljanje servisne dejavnosti.
10. Ponudnik mora zagotoviti priklop nove opreme na lokacijah naročnika, vključno z:
· postavitvijo okolja MS Windows
· postavitev delovne postaje v domeno
· označitev opreme s kodami naročnika (nalepke)
· nastavitev tiskalnikov
| T | Tiskalnik | 2 | [6 empty] | 0
· Format: A4, A5
· Hitrost (A4): vsaj 33 strani/minuto črno in barvno
· Hitrost izpisa prve strani: največ 10 sekund črno in barvno
· Resolucija: minimalno 1200 x 1200 dpi (strojno)
· Priključki: USB in Ethernet 10/100
· Procesor: 800MHz ali več
· Emulacija: PCL 6 (lahko emulacija), PS 3 (lahko emulacija), PDF
· Vhodni predal za papir: vsaj 250 listov
· Dodatni predal: možnost dodatnega predala za vsaj 500 listov
· Dodatek za obojestransko tiskanje: serijsko
· Spomin: vsaj 256MB z možnostjo razširitve
· Toner: zmogljivost največjega možnega tonerja za vsaj 8.000 strani
· Glasnost: največ 54dBA med delovanjem
· Predvidena količina izpisa: 80.000 izpisov na mesec
· Gonilniki: Windows (2000/XP/7), MacOS, Linux,Novell,UNIX
· Ostalo: priložena programska oprema za celostno upravljanje tiskalnika na daljavo
· Garancija proizvajalca najmanj 24 mesecev
| R | (Prenosni) računalnik z dodatki | 14 | [6 empty] | 0
Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost,veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde.
Osebni računalniki z ohišji: – »small form factor«, – »mini tower faktor« ali – »convertible mini tower«2 morajo biti zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja.
Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk . Podatek mora biti označen z oznako LpAm4 v dB.
Prenosni računalniki morajo biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je mogoče zamenjati.
Gonilniki: Windows (7/8/10), MacOS, Linux,Novell,UNIX
Garancija proizvajalca najmanj 24 mesecev
0
[8 empty] | ddv |  | 0
[8 empty] | SKUPAJ |  | 0