## EF pot mat
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik: ____________________________________________________
Sukcesivna dobava elektrofiziološkega potrošnega materiala
Št. sklopa | SKLOP | Komisijski način dobave | Naziv | Opis | Dodaten opis | Proizvajalec | Kataloška številka oz. tip in naziv opreme | Enota mere | Količina za obdobje 48 mesecev | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | DDV | Cena na enoto mere v EUR z DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR brez DDV | DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR z DDV | Končna ponudbena vrednost za sklop v EUR brez DDV | DDV | Končna ponudbena vrednost za sklop v EUR z DDV
1 | Radiofrekvenčni ablacijski katetri z irigirano konico | DA | Radiofrekvenčni ablacijski katetri z irigirano konico dolžine 90-115 cm | EF kateter ablacijski z irigirano ablacijsko elektrodo, premer 7 ali 8F, 4-elektrodni, ablacijska elektroda 3,5-4 mm, razmik med elektrodami od 1 mm do vsaj 4 mm, več velikosti krivin. | Zaželeno: ročka z vzdolžnim pomikom za vodenje konice in enosmerna pomičnost konice v eni ravnini. |  |  | kos | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 10
2 | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s hlajenjem konice | DA | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s počasnim hlajenjem konice dolžine 90-115 cm | EF kateter ablacijski s počasno irigacijo ablacijske elektrode prek večjega števila odprtinic, ročka z vzdolžnim pomikom za vodenje konice, enosmerno vodenje konice, premer 7-8 F, 4-elektrodni, ablacijska elektroda 4 mm, več velikosti krivin. |  |  |  | kos | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 10
|  |  |  | Cevka za hlajenje |  |  |  | kos | 200
3 | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s standardno konico I | DA | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s standardno konico dolžine 90-115 cm | EF kateter ablacijski z neirigirano ablacijsko elektrodo, premer 7 F, 4-elektrodni, ablacijska elektroda 3,5-4 mm, razmik med elektrodami od 1 ali 2 mm do 5 mm, več velikosti krivin, vključno s krivinami A, B, D, F. | Zaželeno: ročka z vzdolžnim pomikom za vodenje konice in dvosmerna pomičnost konice v eni ravnini. |  |  | kos | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 10
4 | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s standardno konico II | DA | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s standardno konico dolžine 90-115 cm | EF kateter ablacijski z neirigirano ablacijsko elektrodo, premer 7 F, 4-elektrodni, ablacijska elektroda 4 mm, razmik med elektrodami od 1 mm do 5 mm, več velikosti krivin, vključno s krivinami A, B, D, F. Zlata konica. | Zaželeno: ročka z vzdolžnim pomikom za vodenje konice in enosmerna pomičnost konice v eni ravnini. |  |  | kos | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 10
5 | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s standardno konico III | DA | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s standardno konico dolžine 90 -115 cm | EF kateter ablacijski z neirigirano ablacijsko elektrodo, asimetrično ali simetrično dvosmerno vodenje konice, premer 7 F, 4-elektrodni, ablacijska elektroda 4 mm |  |  |  | kos | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 10
6 | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s standardno konico IV | DA | Radiofrekvenčni ablacijski katetri s standardno konico dolžine 90 -115 cm | EF kateter ablacijski za atrijske undulacije, velikost konice 8mm, konica iz platine ali zlata, enosmerna pomičnost. |  |  |  | kos | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 10
7 | Večelektrodni diagnostični katetri z vodljivo konico | DA | Večelektrodni diagnostični katetri z vodljivo konico, za koronarni sinus s femoralnim pristopom, dolžine 90-115 cm, delovni. | EF kateter diagnostični, premer 6 F, 4- in 10-elektrodni za koronarni sinus, razmik med elektrodami od 2-5-2 mm. Bistvena je stabilna lega v koronarnem sinusu in uspešen dostop v distalni koronarni sinus. |  |  |  | kos | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 10
8 | Večelektrodni diagnostični katetri, cirkularni I | DA | Večelektrodni diagnostični katetri, cirkularni, dolžine 90-115 cm | EF kateter diagnostični cirkularni, vodljivi, spremenljiv premer 15-25 mm, debelina 7F, 20 elektrodni |  |  |  | kos | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 10
9 | Večelektrodni diagnostični katetri, cirkularni II | DA | Večelektrodni diagnostični katetri, cirkularni, dolžine 90-115 cm | EF kateter diagnostični cirkularni premer 12 in 15 mm, debelina 7 F, 10-elektrodni. |  |  |  | kos | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 10
10 | Diagnostični katetri, 4-elektrodni | DA | Diagnostični katetri, 4-elektrodni, dolžine od 90 do vsaj 115 cm, delovni. | EF kateter diagnostični za desni atrij, desni ventrikel ali Hisov položaj, premer 6 F, 4-elektrodni, razmik med elektrodami 2-5 mm, več velikosti in oblike krivin |  |  |  | kos | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 10
11 | Dolgo uvajalo brez vodljive konice | NE | Dolgo uvajalo brez vodljive konice | Dolga uvajala za podporo ablacijskega katetra in za prehod prek atrijskega pretina, premera 8F in 8,5F, s hemostatsko valvulo in stranskim prepiranjem, uporabna dolžina vsaj 63 cm; v setu z dilatatorjem in vodilno žico dolžine med 140 in 180 cm. | Zaželeno: velik izbor krivin - SR 0-4, SL 1-4, v kompletu tudi ustrezna dolga igla za punkcijo atrijskega pretina |  |  | kos | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Igla za punkcijo atrijskega pretina | NE | Igla za punkcijo atrijskega pretina | Standardna igla za punkcijo atrijskega pretina z jekleno stileto, premer 0,711-1,27 mm (18-22 G), uporabne dolžine 70-90 cm, več velikosti krivine. |  |  |  | kos | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Set za perkutani perikardni pristop | NE | Set za perkutani perikardni pristop | Set mora vsebovati igle z ukrivljeno konico (Tuohy) premera 18-21G ter dolžine 8-15 cm, vodilno žico z mehko konico oblike J, dilatator, drenažni kateter z mehko, zavito konico. |  |  |  | kos | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Set za perikardno drenažo | NE | Set za perikardno drenažo | Set mora vsebovati igle (18-21G), žico ki ima mehko konico oblike J, dilatator, dren z mehko, zavito konico. |  |  |  | kos | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Referenčne elektrode za radiofrekvenčno ablacijo | NE | Referenčne elektrode za radiofrekvenčno ablacijo | Prilepne referenčne elektrode za priklop na radiofrekvenčne ablacijske generatorje različnih proizvajalcev. |  |  |  | kos | 560 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Dolga uvajala z vodljivo konico | NE | Dolga uvajala z vodljivo konico | Dolga uvajala za podporo ablacijskega katetra z vodljivo konico, mehko atravmatsko konico, s hemostatsko valvulo in stranskim prepiranjem, na rentgenu vidnim markerjem na konici, premera 7,5-9 F, uporabne dolžine vsaj 71 cm, na voljo v vsaj treh velikostih krivin; v setu z dilatatorjem in vodilno žico 180 cm. | Zaželeno: prehod prek atrijskega pretina z istim uvajalom, v tem primeru priložena tudi dolga igla za punkcijo pretina. |  |  | kos | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Set dolgo uvajalo z vodljivo konico | NE | Set dolgo uvajalo z vodljivo konico | Dolga uvajala za podporo ablacijskega katetra z vodljivo konico, mehko atravmatsko konico, s hemostatsko valvulo in stranskim prepiranjem, na rentgenu vidnim markerjem na konici, premera 7,5-9 F, uporabne dolžine vsaj 71 cm, na voljo v vsaj treh velikostih krivin; v setu z dilatatorjem, vodilno žico 180 cm in ustrezno daljšo iglo, ki omogoča punkcijo atrijskega pretina. |  |  |  | kos | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Sistem za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje | DA | Sistem za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja | Ablacijski kateter s hlajeno ablacijsko elektrodo velikosti 3.5 mm, z možnostjo merjenja sile potiska v gramih, premer 7.5 F ali 8 F, 4- ali 6-elektrodni, razmik med elektrodami od 1 do max 6 mm, dolžine 115 cm, z možnostjo enosmernega ali dvosmernega vodenja konice, več različnih krivin. Omogočati mora običajno ali počasno hlajenje ablacijske elektrode skozi večje število odprtinic. Prisotnost senzorja, ki omogoča uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja. |  |  |  | kos | 280 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel kateter - sistem |  |  |  | kos | 10
|  |  |  | Mapirni kateter za levi atrij z vsaj 11 elektrodami, irigiran, eno ali dvosmerna pomičnost. Prisotnost senzorja, ki omogoča uporabo v sistemu za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja. |  |  |  | kos | 280
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel kateter - sistem |  |  |  | kos | 10
|  |  |  | Prilepne referenčne elektrode s pripadajočimi kabli za sistem za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi električnega in magnetnega polja. |  |  |  | kos | 280
|  |  | Sistem za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje | Brezplačna dobava ene premične konzole - sistema za tridimenzionalno navigacijo in mapiranje z delovanjem na osnovi kombinacije uporabe električnega in magnetnega polja za uporabo z navedenimi diagnostičnimi in ablacijskimi katetri iz tega sklopa ter brezplačna dobava irigacijske pumpe in generatorja. |  |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Krioablacija | DA | Kriobalonska ablacija | EF balon ablacijski zadnje generacije, za zamrzovanje tkiva, premer balona 28 mm, pripadajoče vodilo 12 F in dolga vodilna žica. |  |  |  | kos | 120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel in cevke za hladilni plin in vakuum, za priklop na hladilno konzolo. |  |  |  | kos | 120
|  |  |  | EF kateter diagnostični, cirkularni 15 in 20 mm, fiksni, premer 3,3 F, 8-elektrodni. |  |  |  | kos | 120
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 10
|  |  | Konzola za krioablacijo | Brezplačna dobava ene konzole za krioablacijo. |  |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DODATNE ZAHTEVE:
- v brezplačni uporabi opreme morajo biti vključeni vsi stroški vzdrževanja in servisiranja po navodilih proizvajalca in morebitne odprave napak in okvar vključno s potrošnim materialom za izvedbo navedenih storitev-vse brez stroškov za naročnika
- za vse artikle morajo biti ponujene zadnje verzije artiklov, enako velja tudi za opremo v brezplačni uporabi,
- ponudnik blaga iz sklopa 18 mora zagotavljati pri vsaki proceduri prisotno osebo, ki izvaja tehnično podporo za sistem v slovenskem jeziku.
Datum:_______________________