## OBR-10
|  |  |  | MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | [9 empty] | Ponudnik: |  | OBR-10
Nivo2 | Nivo3 | Nivo4 | Nivo5 | ARTIKEL | DVOLETNA KOLIČINA | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | Vrednost brez DDV | VREDNOST z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1. SKLOP | 07.03.01 - SETI ZA POKRIVANJE OPERATIVNEGA POLJA | 07.03.01.01 - SETI ZA POKRIVANJE OPERATIVNEGA POLJA | 07.03.01.01.001 | HIP SET-kolčni set: -1x rjuha za bazično instrumentarsko mizico min cca150x200 cm -1x pregrinjalo za mizico Mayo z ojačanim zgornjim delom 80x145 cm -1x U rjuha dodatno ojačana ob U odprtini z lepilnim robom 100 cm v sredini pregrinjala velikosti 220x300cm, -1x U rjuha z lepilnim robom brez absorbcijske cone 150x180 cm , -1x kompresa dvoslojna 75x90 cm, -1x navadno pregrinjalo 270x160 cm, z lepilno cono na sredini dolžine 100 cm, za pritrditev , -1x kirurški plašč XL 150cm, -2x ojačan kirurški plašč XXL cca170cm, -stockineta elastična, nepropustna,čvrsta namestitev s potegom traku, 25x120cm, - 1x lepilni trak,netkani, neelastični,10x50cm, 1x- velcro ježek za fiksacijo kablov, -1x- brizga 3-delna 50ml, -1x prekrivalo okroglo z gumico za RTG opremo cca 55cm, -10x zloženci netkani 10x60cm s kontrolno nitko, -10x tamponi št. 6, -1x posodica 250ml, -1x aspirator cev CH30,dolžine cca.2,5m, - 4x brisačke | 1300 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.01.01.002 | SET ZA KOLENO -1x rjuha za bazično instrumentarsko mizo cca150x200 cm -1x pregrinjalo za mizico Mayo z ojačanim zgornjim delom 80x145 cm -1x rjuha z elastično centralno odprtino velikosti 7 cm, 260(zg.razširjen del)x190x320 cm T rjuha -1x stockineta elastična,nepropustna, čvrsta, namestitev s potegom traku,20x75 cm - 1x velcro ježek za pritrditev cevi -2x lepilni trak, netkani, neelastični 10x50 cm | 350 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
2.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.003 | EKSTREMITETNI SET: -1x rjuha za bazično instrumentarsko mizo 150x200 cm z ojačanim vpojnim delom, -1x prevleka za mizico Mayo z dvojno ojačanim zgornjim delom 80x145 cm, -1x spodnja rjuha dvoslojna, brez lepilnega roba 150x180 cm, -1x kompresa z lepilnim robom po celotni širini 75x75 cm, -1x ekstremitetna rjuha 225x320 cm z okroglo elastično odprtino premera 7 cm, integriranim velkro pritrdilnim trakom , -1x stockineta nepropustna, čvrsta, 25x80 cm, - 1x lepilni trak, netkani, neelastični 10X50cm , -1x velcro ježek, -1x kirurški plašč XL 150cm, -2x kirurški plašč XXL cca170cm, -1x- brizga 3-delna 50ml, -1x prekrivalo okroglo z gumico za RTG opremo cca 55cm, -10x zloženci netkani 10x60cm s kontrolno nitko, -10x tamponi tkani št. 6, -1x posodica 250ml, -1x vata sintetična 15cmx2,7m, -4x brisačke | 2400 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.01.01.004 | BAZIČNI SET:– 1x rjuha za bazično instrumentarsko mizo cca150x200 cm – 1x prevleka za Mayo mizico 80x145 cm – 1x operacijska rjuha z lepilnim robom, z vpojnim delom 190x190 cm– 1x operacijska rjuha z lepilnim robom, z vpojnim ojačanim delom 150x270 cm– 2x operacijska kompresa z lepilnim robom in vpojnim ojačanim delom 90x100 cm– 2x velcro ježek ali op. trak, | 6300 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
3.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.005 | LAPAROSKOPSKI SET: – 1x prevleka za instrumentarsko mizo cca 150x200 cm, – 1x prevleka za Mayo mizico z ojačanim zgornjim delom 80x145 cm, – 1x laparoskopska rjuha z integriranimi všitki za noge 250x300 cm, z odprtino 28x32 cm, s stranskimi vrečami za instrumente, - 1x lepilni trak, netkani, neelastični 10x50 cm , -2x velcro ježek, -1x kirurški plašč XL 150cm, -2x kirurški plašč XXL cca170cm, - 1x rezilo za skalpel št.11 (jeklo), -1x brizga LL 10ml, -1x brizgalka trodelna kateter nastavek 50ml, -10x zloženci netkani 10x60cm s kontrolno nitko, -10x tamponi tkani z RTG nitko št. 6, -1x aspirator cev CH30,dolžine cca.2,5m, -1x obliž cca 8x10cm, -3x obliž cca 5x7, -1x abdominalni dren CH15 s pripadajočo vrečko, - 4x brisačke | 2000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
4.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.006 | SET ZA RECTUM: - 1x prevleka za instrumentarsko mizo cca 150x200 cm , - 1x prevleka za Mayo mizico 80x145cm z ojačanim zgornjim delom, - 1x operacijska kompresa 75x90 cm , -1x rectum rjuha 250x300 cm, z abdom. odprtino 28x32 cm in rektalno odprtino s prekrivalom 12x15cm, ojačana ob odprtinah, z integriranimi všitki za noge, s stranskimi vrečami za instrumente, - 1x lepilni trak, netkani, neelastični 10x50 cm, -1x velcro ježek ali op.trak , -2x kirurški plašč ojačani XL 150cm, -2x kirurški plašč ojačani XXL cca170cm, -1x- brizga trodelna kateter nastavek 50ml, -10x zloženci netkani 10x60cm s kontrolno nitko, -20x tamponi tkani z RTG nitko št. 6, - 10x tamponi tkani z RTG nitko št.3, -8x trebušna kompresa netkana z RTG nitko 40x40cm, -1x aspirator cev CH30,dolžine cca.2,5m, -1x-abdominalni nastavek za aspirator, -1x 7,3 nastavek za aspirator, - 4x brisačke, -1x kožni spenjalnik | 900 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
5.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.007 | SET ZA ROKO: - 1x prevleka za instrumentarsko mizo 150x200 cm - 1x operacijska rjuha 100x150 cm -1x operacijska rjuha z elastično odprtino 3 cm, T oblika cca 290x350 cm,- 1x lepilni trak, netkani, neelastični 10x50 cm ali velcro ježek | 2100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
6.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.008 | VERTIKALNI IZOLACIJSKI SET: –1x prevleka za instrumentarsko mizo 150x200 cm– 1x prevleka za Mayo mizico z ojačanim zgornjim delom 80x145 cm– 1x operacijska rjuha za vertikalno izolacijo dim. cca. 250x320, z incizijsko folijo cca 30x70cm, in zbiralno vrečko brez izpusta za tekočine - 1x lepilni trak, netkani, neelastični 10x50 cm | 800 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
7.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.009 | ABDOMINALNI SET: -1x rjuha za bazično instrumentarsko mizo cca150x200 cm, -1x prevleka za Mayo mizico 80x145 cm, - 1x operacijska rjuha z lepilnim robom, z vpojnim delom 190x190 cm, - 1x operacijska rjuha z lepilnim robom, z vpojnim ojačanim delom 150x270 cm, - 2x operacijska kompresa z lepilnim robom in vpojnim ojačanim delom 90x100 cm, -2x velcro ježek ali op. trak, -2x kirurški plašč ojačani XL 150cm, -2x kirurški plašč ojačani XXL cca170cm, -10x zloženci netkani 10x60cm s kontrolno nitko, -10x tamponi tkani z RTG nitko št. 6, - 10x tamponi tkani z RTG nitko št.3, -6x trebušna kompresa netkana z RTG nitko 40x40cm, -1x aspirator cev CH30,dolžine cca.2,5m, -1x-abdominalni nastavek za aspirator, -1x 7,3 nastavek za aspirator, - 4x brisačke, -1x kožni spenjalnik, -1x abdominalni dren CH24 s pripadajočo vrečko, -1x obliž 30x10cm, - 1x obliž 10x8cm, - 1xrezilo za skalpel jeklo št.21, -1x rezilo za skalpel jeklo št.11 | 850 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
8.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.010 | TUR SET: 1 kos prevleka za inštrumentarsko mizo 150x190cm, 1 kos op. TUR rjuha 175/270x240cm z integriranimi všitki za noge, z zbirno vrečko z izpustom, naprstnikom in odprtinama 5 in 8cm, 1 kos op. prevleka za kamero 14x250cm, 1 kos posodica 250 ml, 2 kos posodica 120 ml, 2 kos ntk kompresa 20x10 s KN (6 slojna), 9 kos tampon iz gaze št.5 s KN, 1 kos ojačan op. plašč XXL, 4 kos brisačka, urinska vrečka 2000ml, brizgalka 3 delna 20ml s kateter nastavkom, zamašek za urinski kateter,4x brisačke za roko | 1300 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
9.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.011 | UROLOŠKI SESTAVLJEN OP. SET : - 1 x prevleka za inštrumentarsko mizo 150x190cm, 1x prevleka za Mayo mizo, 1x op. rjuha 240x150cm z lepilnim robom (3 slojna z dodatno ojačitvijo), 1x op. rjuha 200x200cm z lepilnim robom (3 slojna z dodatno ojačitvijo), 2 x op. rjuha 100x100cm (3 slojna z dodatno ojačitvijo), 1 x držalo za kable 2,5x30cm (velkro/ježek), 3x op. trak 10x50cm, 1x pladenj 28x25x5cm,3150ml,20x tampon iz gaze št. 5 s KN, 20x tampon iz gaze št. 4 s KN, 20x tampon iz gaze št. 3 s KN, 10x visokovpojne ntk komprese 10x60cm s KN), 1x op. plašč XL, 3x op. plašč XXL, pladenj, 4x brisačke za roko, 1x dvokanalni nelatonov(ravna konica) foley lateks urinski kateter ch18;1x brizga 3 delna 20ml; 2x navadna urinska vrečka 2000ml; 1x povezovalna asp.cev ch30(2m); 1x yankauer nastavek maxi ,22fg; set za umivanje(3xposodicain9 kosov tamponov iz gaze št.69; 1x rezilo za skalpel št.20; 1x rezilo za skalpel št.11 | 170 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
10.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.012 | Operacijska rjuha za carski rez, velikosti 225X320 cm (+- 15 cm), z integrirano kolekcijsko obrobo za tekočino, ter gubo za ginekološki položaj. | 450 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
11.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.013 | SET ORL osnovni vsebuje: kompresa za pokrivanje mize 150x190 cm, kompresa 75x80 cm , kompresa 75x80 cm (samolepilni rob) , kompresa za pokrivanje Mayo mizice 145x 80cm, U samolepilna komresa 250x150 cm, brisačke 30x40 cm. | 1500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
12.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.014 | Pokrivalo C loka, PE okrogla vreča z elastiko, sterilno, za 1x uporabo, dim.cca 55cm/80cm | 1440 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
13.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.015 | Pokrivalo C loka, 3 delno,2 PE vreči z elastiko 91x76 cm, in pokrivalo za vrat z integriranimi sponkami za namestitev 41x224 cm, sterilno, za enkratno uporabo (Siemens Cios Fusion) | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
14.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.016 | Pokrivalo C loka -Avantic, sterilno, trodelno, 2 Pe vreči in pokrivalo za vrat,sterilno, za enkratno uporabo. (17660) | 80 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
15.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.017 | Pokrivalo C loka – Orbic sterilno, za enkratno uporabo, trodelno, 2 PE vreči in pokrivalo za vrat, z integriranimi sponkami. (17656) | 40 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
16. SKLOP |  |  | 07.03.01.01.018 | Pokrivalo C loka – Flouroscan hologic mini C lok, cca 137 cm x 160 cm, U oblike, s trakovi za fiksacijo okli loka, sterilno specialno oblikovano, v enem delu, za enkratno uporabo. ( 110788) | 442 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
17.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.019 | Prevleka sterilna za Leica kirurški mikroskop LEICA F20 z zaščitno rotacijsko lečo pod naklonom. Prevleka naj bo prilagojena ročajem in okularjem. Leča mora lepo tesniti in biti nastavljena pod kotom, da se prepreči dodaten odboj svetlobe, imamo pa tudi doddoten okular za asistenta. | 210 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
18.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.020 | SET INKO PLASTIKA: -1x rjuha za bazično inštrumentarsko mizo 150x200 cm z ojačanim vpojnim delom 75x190, 6x brisačke iz celuloze 33x30, 1x kirurški plašč standard velikosti XL oz. dolžine 140 cm, 3x kirurški plašč standard velikosti XXL oz. dolžine 155 cm, 20x preparirni tamponi iz gaze št. 2 (8x8) z rtg nitko, 10x tampon iz gaze št.6 z rtg nitko brez silikonske gumice, 1x sukcijski set Yancauer 24Ch/8mm, prelomljen in cev 30Ch/10 mm, dolžine min. 350 cm, 1x velcro ježek 2x23 cm, 1x rjuha 75x75 nelepljiva, 1x rjuha 100x90 lepljiva v dolžini 96 cm z vpojnim delom po celotni površini, 1x perinealna TVT rjuha 260x290 cm z lepljivo odprtino 15x20 cm, integrirano zbiralno vrečko in všitki za noge za ginekološki položaj, 3x posoda plastična 250 ml graduirana, 8x tampon iz gaze št.6 z rtg nitko brez silikonske gumice, zloženi v 250 ml posodice, 1x op trak 10x50 cm, 10x zloženec 10x20 cm, netkan, 4 slojni, 1x brizga 3 delna 20 ml, 1x navadna urinska vrečka 2000 ml, 1x dvokanalni nelaton foley latex urinski kateter 18Ch , 1x rezilo za skalpel št.10, 1x rezilo za skalpel št 20 | 25 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
19.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.021 | SET OP. ZA ROBOTSKO PROSTATEKTOMIJO: -2x prevleka za inštrumentarsko mizo 150x190cm; 2x prevleka za Mayo mizo; 1x op. rjuha dim. 300/200/270x295 z integriranimi všitki za noge, z abdominalno odprtino 25x30cm in obojestransko vrečko ter z perinealno odprtino 13x24cm, 1x op. plašč XL, 3x op. plašč XXL, 1x op. kompresa 75x100cm z lepilnim robom, 1x op. kompresa 100x115cm, 12 kos brisača, 2x držalo za kable 2,5x30cm (velkro/ježek), 5x ntk. kompresa 5x5cm(4-6 slojna), 10x ntk. kompresa 10x60cm s KN (6 slojna), 2x visokovpojna ntk abd. kompresa 40x40cm s KN (130g/m2, 3 slojna), 1x op. trak 10x50cm, 4x ntk. obliž 5x7cm z blazinico,2x ntk. obliž 9x10cm z blazinico, pladenj 28x25x5cm,3150ml;1x brizga 50ml s kat.nast.; 1x navadna urinska vrečka 2000ml; 1x urosid urinska vrečka 2000ml; 1x dvokanalni nelatonov(ravna konica) foley lateks kateter ch18; 1x dvokanalni nelatonov (ravna konica) foley silikonski urinski kateter ch18; 1x redon dren CH14; 1x redon steklenica 200ml; 1x povezovalna asp.cev CH30/2m; 1x yankauer nastavek maxi 22FG;1x set za umivanje (3x posodica in 9x tampon št.6); 1x rezilo za skalpele št.11 | 700 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
20.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.022 | SET ZA KOLČNO PROTEZO: -1x prevleka za mizo cca150x200cm ojačana, -2x brisačke, -1x kirurški plašč L 140cm, -1x ojačan kirurški plašč XL 150cm, -2x ojačan kirurški plašč XXL cca170cm,- 2x prevleka za mayo mizo ojačana 80x145cm, -4x skalpel št. 22,- 1x kožni stapler 35sponk, - 1x brizga 3-delna 50ml, -prekrivalo okroglo z gumico za RTG opremo 55cm, -1x rjuha lepljiva 2-slojna+dodatno ojačitvijo min. dimezije 300x170cm, -1x U-rjuha lepljiva 2-slojna+dodatno ojačana min. dimenzije 245x300cm in 20x120cm,- 1x U-rjuha lepljiva min. dimenzije 170x200cm, -1x vrečka dvodelna 43x38cm, -3x prekrivalo 90x100cm, -1x velcro ježek 2x23cm, -15x zloženci 10x20cm 24-plastni s kontrolno nitko, -15x tamponi št. 6, -1x samolepilni trak 10x50cm, -1x vpojna obloga 20x40cm, -2x posodica 250ml, -1x aspirator cev CH30,dolžine cca.2,5m, -3x bombažne rokavice XL, -1Xkrep povoj 15cmx10m | 300 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.01.01.023 | SET ZA KOLENSKO PROTEZO: -2x prevleka za mizo 150x200cm ojačana, -2x brisačke, -1x kirurški plašč L 140cm, -1x ojačan kirurški plašč XL 150cm, -2x ojačan kirurški plašč XXL cca 160cm- 2x prevleka za mayo mizo ojačana 80x145cm, -1xsamolepilni trak 10x50cm, 1x ekstremitetna T rjuha ojačana z elastnično odprtino 7cm, dimenzije cca 200/350x320cm, - 1x spodnja rjuha cca 150x200cm -2x rezilo za skalpel št. 20,- 4x rezilo za skalpel št. 10,- 1x aspirator cev CH30 250cm, -1x kožni stapler 35sponk, -15x tamponi št.6, -15x zloženci 10x20cm 24-plastni, -1x brizga 3-delna 50ml, -1x velcro ježek 2x23cm, -1x vrečka dvodelna 43x38cm,-1xredon dren z RTG kontrolno črto CH12 - 2x posodica 250ml -2x vata sintetična 15x200cm,-1xpovoj elastični bombažni cca 150% elastičnost,v skupni dolžini 15cmx10m -3x bombažne rokavice XL, | 250 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
21.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.024 | Set za male op. posege( fimoze, cistoskopije): -1x sterilna kompresa z odprtino 75X90cm, dimenzija odprtine 12x9cm, -1x sterilna kompresa 75x90cm | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.01.01.025 | MALI BAZIČNI SET: -4x sterilna kompresa 75cmx75cm, - 1xkompresa 90x75cm | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
22.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.026 | Sterilne prevleke za UZ sondo Safersonic Conti, 18cmx120cm,. Prevleke omogočajo sterilni pristop pri perifernih živčnih blokadah. | 1800 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
23.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.027 | SET ZA LCA (artr. križ. ligamenti) -1x prevleka za mizo 150x200cm ojačana, -2x brisačke, -1x kirurški plašč L 140cm, -2x ojačan kirurški plašč XXL cca 160cm- 2x prevleka za mayo mizo ojačana 80x145cm, -2xsamolepilni trak 10x50cm, - 1x ekstremitetna T rjuha ojačana z elastnično odprtino 7cm, dimenzije cca 200/350x320cm, -2x rezilo za skalpel št. 20,- 1x rezilo za skalpel št. 10, -1x rezilo za skalpel št. 11,- 1x aspirator cev CH30 250cm, -1x zaščita za kamero cca 14x250cm, - 1x prevleka za stol cca 40x25cm, -10x zloženci 10x20cm netkani, -1x brizga 3-delna 50ml, -1x velcro ježek 2x23cm, -1xredon dren z RTG kontrolno črto CH12, -1x vata sintetična 15x200cm, -1xpovoj elastični bombažni cca 150% elastičnost,v skupni dolžini 15cmx10m , | 300 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
24.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.028 | SET ZA VARICE - 1x rjuha za bazično instrumentarsko mizo cca140x190cm -1x spodnja rjuha brez lepilnega roba cca 150x200cm -1x rjuha samolepilna cca200x240cm, -1x rjuha z razporkom cca 10cm, samolepilna cca150x240cm | 1600 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
25.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.029 | SET SESTAVLJEN ZA CARSKI REZ 1 kos pokrivalo za inštrumentarsko mizo150x240cm, 1 kos prevleka za Mayo mizo 155 cmx 80 cm, 1 kos op. rjuha za carski rez 250/175/270x275cm z okroglo abd. odprtino z incizijsko folijo 38x32cm (predizrez 18x16cm) in integrirano odtočno vrečko, 4 kos brisačka, 2 kos op. plašč L, 1 kos op. plašč XXL, 30 kos tampon iz gaze št. 6 s KN, 4 kos visokovpojne abd. ntk komprese 40x40cm (130g/m2, 3 slojne) s KN, 1 kos rezilo za sklapel št. 22 , 1 kos PU obliž 9x25cm z blazinico. | 950 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
26.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.030 | SET GINEKOLOŠKI – VAG.1kos prevleka za inštrumentarsko mizo 150x190cm, 1 kos držalo za kable (velcro/ ježek), 1 kos prevleka za Mayo mizo, 1 kos gin. op. rjuha 200/270x280cm z integriranimi všitki za noge, z lep. vag. odprtino 8x11cm, z odtočno vrečko, 4 kos brisačka, 1 kos vpojna op. kompresa 75x100cm, z gubo. | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
27.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.031 | Set za pacemaker: pokrivalo za inštrumentarsko mizo, 140x190 cm 2x, tamponi iz gaze št.5, 2 mala lončka, 1 velik lonček, papirnata brisačka 57x33 cm 1x, gaza, netkana, 10x20 cm, 24 slojna10x20 netkana, BREZ RADIOPAČNE NITKE 25 kosov, brizga 20 ml S 2x, igla hipodermalna 18Gx50 mm, roza 1x, igla hipodermalna, 21Gx50 mm, zelena 1x, zaščita za rtg opremo - premer 55x80 z elastiko, škatla za ostre predmete s peno in magnetom 1x, plašč XL 1x, L 1x, pacing rjuha cc 200x370,iz 2 plastnega vpojnega materiala in dodatna ojačitev v okolici odprtine cc 100 cm, premer okrogle odprtine cc 12 cm prekrita s samolepilno folijo. | 650 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
28.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.032 | Set sestavljen za CVK za enkratno uporabo (vstavitev OVK): 1x prekrivalo za inš. mizico cc. 150x100 cm, 1x plašč standard XL 140 cm,4x celulozna brisačka cc. 33x30 cm, 1x igla G18=1,2x 50, 1x igla G 21=0,80x 50, 1x prekrivalo za pacienta150x220cm, odprtina z lepilnim robom 12x12 cm, 6x netkani tampon fi 5 cm, 4x netkani zloženec 10x10 cm, 1x PVC posoda transparentna 250 ml, 1x PVC ledvička 700 ml, 1x pean za čiščenje 24 cm, 1x brizgalka 5ml 3 delna L/S, Sterilen. K ponudbi priložite skladnost s standardom EN 13795, CE ter izjavo o skladnosti materialov. | 4700 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
29.SKLOP |  |  | 07.03.01.01.033 | DENTALNI SET namenjen je za MFK/dentalne kirurške posege: Sterilen set vsebuje: 1 x prevleko za mizo dim. 75x100 cm,2 x prevleko za cev dim. 8x120cm, 1 x troslojno op. kompreso 100x150 cm z nelepljivo odprtino v obliki puščice dim. 13x9,5cm. ,1 x op. trak dim. 9x24,5cm. Material op. komprese: vrhnji vpojni sloj, srednji za tekočine nepropustni sloj, spodnji celulozni sloj za večje udobje bolnika in ugodnejši temp. režim. Pakiranje: Set mora omogočati aseptično odpiranje. Na osnovni in zunanji embalaži so prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v sekundarnem/ transportnem pakiranju, rok uporabe, oznaka za sterilnost, CE oznaka, 2 x nalepka za sledljivost izdelkov. EU norme in standardi: EN 1041, EN 556-1, EN 13795, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, ISO 14001. Medicinski pripomoček razreda I steril, CE certifikat in je v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC ali Uredbo (EU) 2017/745. | 1500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
30.SKLOP | 07.03.02 - MATERIAL ZA POKRIVANJE OPERATIVNEGA POLJA | 07.03.02.01 - MATERIAL ZA POKRIVANJE OPERATIVNEGA POLJA | 07.03.02.01.001 | Operacijska rjuha U kolčna, velikosti cca 300x220 z ojačanim in lepljivim razporkom, velikim cca 10 x 100 cm | 400 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.02.01.002 | Operacijska kolenska rjuha cca 320x225 cm, s 7 cm okroglo fenestracijo,ojačan sredinski del, odprtine za cevi | 400 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
31.SKLOP |  |  | 07.03.02.01.003 | Komprese 45x45 cm, tri slojna vlakonovina, nesterilne. | 30000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
32.SKLOP |  |  | 07.03.02.01.004 | Sterilna operacijska kompresa z lepilnim robom po celotni širini, ustreza standardu EN13795, 75x75cm | 41000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
33.SKLOP |  |  | 07.03.02.01.005 | Prevleka za operacijsko mizo 150x100 cm. | 64000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
34.SKLOP |  |  | 07.03.02.01.006 | Sterilna op.rjuha za enkratno uporabo, z lepilnim robom cca 190x190 | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
35.SKLOP |  |  | 07.03.02.01.007 | OP. VPOJNA PODLOGA 75x100cm, z gubo za nameščanje, dvoslojna (vrhnji vpojni sloj, spodnji za tekočine neprepusten sloj) | 16000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
| 07.03.03 - PLAŠČI | 07.03.03.01 - PLAŠČI |  | Operacijski plašči - medicinski pripomočki. Ustrezati morajo naslednjim zahtevam: -izdelki različnih dimenzij so narejeni iz netkanih materialov in za enkratno uporabo; - skladni z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in sveta o medicinskih pripomočkih ali Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC ali Uredbo (EU) 2017/745.; oznako CE in izpolnjevati zahteve evropskega standarda EN 13795-1; - ponudnik mora na morebitno zahtevo naročnika predložiti tudi informacijo o uporabljenih testnih metodah in rezultatih testiranj za katerikoli ponujeni proizvod (EN 13795); - zagotavljajo nepropustnost za mikroorganizme in so vodoodbojni; - materiali so nevtralnega vonja in ustrezno prijetne barve, zagotavljajo trdnost v suhem in mokrem stanju, ne puščajo delcev; - plašči se zavezujejo z velcro trakom na zatilju in okoli pasu tako, da zagotavljajo tudi na hrbtu sterilno zaščito. Z manšeto v zapestnem delu. Sterilizirani so v skladu z EN normami, pakirani posamezno v primarnih zavojih in omogočajo aseptično odpiranje. Vzpostavljen mora biti sistem zagotavljanja kakovosti, ki bo zagotavljal sledenje zavojev (nalepka s črtno kodo za bolnikovo dokumentacijo).Osnovno pakiranje z določenim številom primarnih zavojev mora biti zaščiteno s transportno embalažo. Na zavitku in embalaži so vidni podatki: oznaka CE, proizvajalec, kataloška številka, ime izdelka, velikost, način sterilizacije, rok uporabe, označeno mesto in smer odpiranja. | [7 empty] | 0 | 0
36.SKLOP |  | zmanjšala količine, ker je velikoplaščev v setih | 07.03.03.01.001 | M plašč operacijski standarden, dolžina minimalno 130 cm, EN 13795, izjava o skladnosti CE | 4200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.03.01.002 | L plašč operacijski dolžine minimalno 140 cm, EN 13795 izjava o skladnosti CE | 10000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.03.01.003 | XL plašč operacijski, dolžina minimalno 150 cm, EN 13795,. izjava o skladnosti CE | 45000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.03.01.004 | XXL plašč operacijski, dolžina minimalno 150 cm, EN 13795,. izjava o skladnosti CE | 25000 | kos | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
37.SKLOP |  |  | 07.03.03.01.005 | L plašč operacijski za operaterja, ojačani rokavi in prednji trebušni in prsni del, dolžine minimalno 140 cm, EN 13795 izjava o skladnosti CE | 1000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.03.01.006 | XL plašč operacijski, za operaterja, ojačani rokavi in prednji trebušni in prsni del, dolžina od 150 cm, EN 13795 izjava o skladnosti CE | 3000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.03.01.007 | XXL plašč operacijski, za operaterja, ojačani rokavi in prednji trebušni in prsni del, dolžina od 170 cm EN 13795 izjava o skladnosti CE | 1500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.03.01.008 | XL/XLong plašč operacijski, za operaterja, ojačani rokavi in prednji trebušni in prsni del, , dolžina od 160 cm , EN 13795 izjava o skladnosti CE | 1000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.03.01.009 | M plašč operacijski, za operaterja, ojačani rokavi in prednji trebušni in prsni del, sicer SMS troslojni, polipropilen, dolžina od 130 cm , EN 13795 izjava o skladnosti CE | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
38.SKLOP |  |  | 07.03.03.01.010 | WARM UP JAKNE- ZAŠČITNA FILTER OBLAČILA za 1x uporabo,jakna z dolgim rokavom, patent na rokavu, z žepom | 2500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
39.SKLOP | 07.03.04 - KAPE | 07.03.04.01 - KAPE OPERACIJSKE | 07.03.04.01.001 | Kapa astronavtska, modra ali zelena, gramatura najmanj 17g/m2, perforirana, s trakovi za zavezovanje na vratu, pokriva v celoti lasišče in vrat, za enkratno uporabo, hipoalergenska, povečana vpojnost na čelnem predelu (pivnik). Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. V skladu z zahtevami EN 13795-2019 ter direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC ali Uredbo (EU) 2017/745(MD razred I) ter prisotna oznaka CE | 4000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.04.01.002 | Moška kapa s trakovi za zavezovanje na zatilju glave, krovni del kape ustrezno stanjšan, vrh pokrivala gramature: najmanj 17 g/ m2, stranski del in trakovi gramature najmanj 25 g/ m2 . Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Velikost: univerzalna, Barv: zelea, modra. V skladu z zahtevami EN 13795-2019 ter direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC ali Uredbo (EU) 2017/745.(MD razred I) ter prisotna oznaka CE | 25000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.04.01.003 | Kapa bareta, netkana, zračna, gramatura vsaj cca 14 g/m2, modra ali zelena, neperforirana, latex-free, material se ne sme kosmatiti, odpuščeti delcev in dražiti kože, cca 53cm, z mehko gumico, V skladu z zahtevami EN 13795-2019 ter direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC ali Uredbo (EU) 2017/745.(MD razred I) ter prisotna oznaka CE | 30000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.04.01.004 | Ženska kapa s trakovi za zavezovanje na zatilju glave, netkan material, vrh pokrivala gramature: najmanj 17 g/ m2, stranski del in trakovi gramature najmanj 25 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Velikost: univerzalna, primerna za dolge lase. V skladu z zahtevami EN 13795-2019 ter direktivoo medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC ali Uredbo (EU) 2017/745.(MD razred I) ter prisotna oznaka CE | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.04.01.005 | Ženska kapa z gumico oz. elastiko na zatilju glave, netkan material, gramature najmanj 17 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Velikost: univerzalna, primerna za daljše lase. V skladu z zahtevami EN 13795-2019 ter direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC ali Uredbo (EU) 2017/745.(MD razred I) ter prisotna oznaka CE. | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
40.SKLOP | 07.03.05 - MASKE OBRAZNE | 07.03.05.01 - MASKE OBRAZNE | 07.03.05.01.001 | Otroška zaščitna maska, tip II, z gumico za uhlje, standard EN 14683, izjava o skladnosti CE, z otroškim motivom | 2500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
41.SKLOP | 07.03.06 - DODATKI | 07.03.06.01 - DODATKI | 07.03.06.01.001 | Prevleka za Mayo mizo, nepropustna 80x145 cm, z ojačanim vrhnjim slojem, sterilna | 700 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
42.SKLOP |  |  | 07.03.06.01.002 | Prevleka za kamero, sterilna, za 1x uporabo, 14X 250 cm, prednost ima dodano samolepilo na traku in dodanim trakom za pokrivanje odprtine ob kameri, CE. | 5500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
43.SKLOP |  |  | 07.03.06.01.003 | Stockinetta, elastična,nepropustna , čvrsta, možnost namestitve s potegom traku, 20x75 | 2100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.06.01.004 | Stockinetta, elastična,nepropustna, čvrsta, možnost namestitve s potegom traku ,25x120 | 900 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
44.SKLOP |  |  | 07.03.06.01.005 | Stockinetta, nepropustna, čvrsta, primerno prožna , z lepilnim trakom v setu , 22x75 | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.06.01.006 | Stockinetta, nepropustna, čvrsta, primerno prožna , z lepilnim trakom v setu , 32x120 | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
45.SKLOP |  |  | 07.03.06.01.007 | Lepilni trak 10x50 cm (± 1cm) z akrilatno lepilno podlogo, trak ne odpušča delcev laminata. | 12000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.06.01.008 | Lepilni velcro ježek za pritrjevanje kablov cca 2x20cm | 1000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
46. SKLOP |  |  | 07.03.06.01.009 | Prevleka za noge v obliki škornja, visoka, flis, brez trakov ali gumice | 3650 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
47.SKLOP |  |  | 07.03.06.01.010 | Naprstnik kirurški št. 4, sterilni. | 8800 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
48.SKLOP |  |  | 07.03.06.01.011 | Prevleka za kamero coupler 18x246 cm, z možnostjo aseptične menjave kamere med op. posegom | 250 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
49.SKLOP |  |  | 07.03.06.01.012 | vrečka op. za diatermijo 35x40 cm, z lepilnim robom za pritrditev | 1800 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
50.SKLOP |  |  | 07.03.06.01.013 | Set za odvzem hemokulture, sterilen. | 7000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
| 07.03.07 - ROKAVICE | 07.03.07.01 - ROKAVICE KIRURŠKE LATEKS |  | KIRURŠKE LATEKS NEPUDRANE STERILNE ROKAVICE SPLOŠNE ZAHTEVE: Proizvajalec mora imeti ISO 13485. Medicinske kirurške rokavice so medicinski pripomočki razreda IIa. Ponudnik mora predložiti: Certifikat ISO 13485, tehnični list, Certifikat ES, Izjavo ES o skladnosti (Declaration of Conformity), skladno z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih ali Direktivo Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in navodila za uporabo. SKLADNOST S STANDARDI: SIST EN 455-1:2001, SIST EN 455-2:2015, SIST EN 455-3:2015, SIST EN 455-4:2009, SIST EN ISO 21171:2006, ASTM F1671/F1671M-13 ali ISO 16604:2004, ASTM D6978-05 (2019), SIST EN ISO 10993-10:2013, SIST EN 556-1:2001/AC:2006, SIST EN 420:2003+A1:2010, SIST EN 388:2016+A1:2018, SIST EN 421:2010, SIST EN 374-1:2017/A1:2018, SIST EN 374-2:2020, SIST EN 374-4:2013, SIST EN 375-5:2017, SIST EN 16523-1:2015+A1:2018 Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa.
51.SKLOP |  |  | 07.03.07.01.001 | Rokavice sterilne operativne v paru za ortopedsko kirurgijo, brez pudra, kirurške rokavice morajo biti iz naravnega lateksa; ustrezati obliki kot ANSEL Encore Ortho® kirurške rokavice, dober oprijem v mokrem, odpornost proti utrgu najmanj 10N po EN 455-2; ustrezati zahtevam ISO 10993-11; enostavno oblačenje v mokrem in suhem, AQL 0,65. Velikost št. 6,5 - 8,5. | 1800 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
52.SKLOP |  |  | 07.03.07.01.002 | Rokavice sterilne operativne v paru, lateks, brez pudra, ojačana količina lateksa v smeri zapestje/dlan, model s splošno anatomsko prilagojenostjo, rokavice kot operativne ustrezno embalirane ( not. +zun.) ter označene na zunanjem ovitku, manšeta v zapestju podaljšana vsaj 10 cm, AQL 0,65, osnovna embalaža mora omogočati aseptično odpiranje ter varno in enostavno izvlečenje izdelkov, vsebnost največ 50 µg vodotopnih lateksovih proteinov na gram rokavice. Velikost št. 6 | 22000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.01.003 | Rokavice sterilne operativne v paru, lateks, brez pudra, ojačana količina lateksa v smeri zapestje/dlan, model s splošno anatomsko prilagojenostjo, rokavice kot operativne ustrezno embalirane ( not. +zun.) ter označene na zunanjem ovitku, manšeta v zapestju podaljšana vsaj 10 cm, AQL 0,65, osnovna embalaža mora omogočati aseptično odpiranje ter varno in enostavno izvlečenje izdelkov, vsebnost največ 50 µg vodotopnih lateksovih proteinov na gram rokavice. Velikost št. 6,5 | 110000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.01.004 | Rokavice sterilne operativne v paru, lateks, brez pudra, ojačana količina lateksa v smeri zapestje/dlan, model s splošno anatomsko prilagojenostjo, rokavice kot operativne ustrezno embalirane ( not. +zun.) ter označene na zunanjem ovitku, manšeta v zapestju podaljšana vsaj 10 cm, AQL 0,65, osnovna embalaža mora omogočati aseptično odpiranje ter varno in enostavno izvlečenje izdelkov, vsebnost največ 50 µg vodotopnih lateksovih proteinov na gram rokavice. Velikost št. 7 | 120000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.01.005 | Rokavice sterilne operativne v paru, lateks, brez pudra, ojačana količina lateksa v smeri zapestje/dlan, model s splošno anatomsko prilagojenostjo, rokavice kot operativne ustrezno embalirane ( not. +zun.) ter označene na zunanjem ovitku, manšeta v zapestju podaljšana vsaj 10 cm, AQL 0,65, osnovna embalaža mora omogočati aseptično odpiranje ter varno in enostavno izvlečenje izdelkov, vsebnost največ 50 µg vodotopnih lateksovih proteinov na gram rokavice. Velikost št. 7,5 | 110000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.01.006 | Rokavice sterilne operativne v paru, lateks, brez pudra, ojačana količina lateksa v smeri zapestje/dlan, model s splošno anatomsko prilagojenostjo, rokavice kot operativne ustrezno embalirane ( not. +zun.) ter označene na zunanjem ovitku, manšeta v zapestju podaljšana vsaj 10 cm, AQL 0,65, osnovna embalaža mora omogočati aseptično odpiranje ter varno in enostavno izvlečenje izdelkov, vsebnost največ 50 µg vodotopnih lateksovih proteinov na gram rokavice. Velikost št. 8 | 62000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.01.007 | Rokavice sterilne operativne v paru, lateks, brez pudra, ojačana količina lateksa v smeri zapestje/dlan, model s splošno anatomsko prilagojenostjo, rokavice kot operativne ustrezno embalirane ( not. +zun.) ter označene na zunanjem ovitku, manšeta v zapestju podaljšana vsaj 10 cm, AQL 0,65, osnovna embalaža mora omogočati aseptično odpiranje ter varno in enostavno izvlečenje izdelkov, vsebnost največ 50 µg vodotopnih lateksovih proteinov na gram rokavice. Velikost št. 8,5 | 24000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.01.008 | Rokavice sterilne operativne v paru, lateks, brez pudra, za potrebe mikrokirurgije, gladke, mehke in udobne glede na dolgotranjost posega, visoka taktilna občutljivost ter primerno dolgo zapestje, ki ne moti operaterja, AQL 0,65. Velikost št. 6,5 - 8,5 | 1200 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
53. SKLOP |  | 07.03.07.02 - ROKAVICE KIRURŠKE NEOPREN/IZOPREN |  | KIRURŠKE NEOPREN/IZOPREN NEPUDRANE STERILNE ROKAVICE SPLOŠNE ZAHTEVE: Proizvajalec mora imeti ISO 13485. Medicinske kirurške rokavice so medicinski pripomočki razreda IIa. Ponudnik mora predložiti: Certifikat ISO 13485, tehnični list, Certifikat ES, Izjavo ES o skladnosti (Declaration of Conformity), skladno z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih ali Direktivo Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in navodila za uporabo. SKLADNOST S STANDARDI: SIST EN 455-1:2001, SIST EN 455-2:2015, SIST EN 455-3:2015, SIST EN 455-4:2009, SIST EN ISO 21171:2006, ASTM F1671/F1671M-13 ali ISO 16604:2004, ASTM D6978-05 (2019), SIST EN ISO 10993-10:2013, SIST EN 556-1:2001/AC:2006, SIST EN 420:2003+A1:2010, SIST EN 388:2016+A1:2018, SIST EN 421:2010, SIST EN 374-1:2017/A1:2018, SIST EN 374-2:2020, SIST EN 374-4:2013, SIST EN 375-5:2017, SIST EN 16523-1:2015+A1:2018 Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa.
|  |  | 07.03.07.02.001 | Rokavice sterilne operativne v paru, neopren/izopren, nepudrane, anatomska prilagojenost, niso zlepljene, delno elastične, rokavice v notranjem zavitku vložene z varno zahtevanimi manšetami, ki so vsaj 10 cm daljše od zapestja, vložene so v notranji ovoj z oznako levo/desno, zunanja embalaža je ustrezno označena, AQL 0,65. Velikost št. 6 | 650 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.02.002 | Rokavice sterilne operativne v paru, neopren/izopren, nepudrane, anatomska prilagojenost, niso zlepljene, delno elastične, rokavice v notranjem zavitku vložene z varno zahtevanimi manšetami, ki so vsaj 10 cm daljše od zapestja, vložene so v notranji ovoj z oznako levo/desno, zunanja embalaža je usrezno označena, AQL 0,65. Velikost 6,5 | 3400 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.02.003 | Rokavice sterilne operativne v paru, neopren/izopren, nepudrane, anatomska prilagojenost, niso zlepljene, delno elastične, rokavice v notranjem zavitku vložene z varno zahtevanimi manšetami, ki so vsaj 10 cm daljše od zapestja, vložene so v notranji ovoj z oznako levo/desno, zunanja embalaža je ustrezno označena, AQL 0,65. Velikost št. 7 | 1000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.02.004 | Rokavice sterilne operativne v paru, neopren/izopren, nepudrane, anatomska prilagojenost, niso zlepljene, delno elastične, rokavice v notranjem zavitku vložene z varno zahtevanimi manšetami, ki so vsaj 10 cm daljše od zapestja, vložene so v notranji ovoj z oznako levo/desno, zunanja embalaža je ustrezno označena, AQL 0,65. Velikost št. 7,5 | 2000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.02.005 | Rokavice sterilne operativne v paru, neopren/izopren, nepudrane, anatomska prilagojenost, niso zlepljene, delno elastične, rokavice v notranjem zavitku vložene z varno zahtevanimi manšetami, ki so vsaj 10 cm daljše od zapestja, vložene so v notranji ovoj z oznako levo/desno, zunanja embalaža je ustrezno označena, AQL 0,65. Velikost št. 8 | 900 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.02.006 | Rokavice sterilne operativne v paru, neopren/izopren, nepudrane, anatomska prilagojenost, niso zlepljene, delno elastične, rokavice v notranjem zavitku vložene z varno zahtevanimi manšetami, ki so vsaj 10 cm daljše od zapestja, vložene so v notranji ovoj z oznako levo/desno, zunanja embalaža je ustrezno označena, AQL 0,65. Velikost št. 8,5 | 120 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
54. SKLOP |  | 07.03.07.03 - KIRURŠKE POLIIZOPREN STERILNE ROKAVICE ZA DELIKATNE MIKROKIRURŠKE POSEGE |  | KIRURŠKE POLIIZOPREN NEPUDRANE STERILNE ROKAVICE BREZ LATEKSA ZA DELIKATNE MIKROKIRURŠKE POSEGE SPLOŠNE ZAHTEVE: Proizvajalec mora imeti ISO 13485. Kirurške rokavice so medicinski pripomoček razreda IIa in osebna varovalna oprema kategorije III. Ponudnik mora predložiti: Certifikat ISO 13485, tehnični list, Certifikat ES, Izjavo ES o skladnosti (Declaration of Conformity), skladno z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih ali Direktivo Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in Izjavo ES o skladnosti, skladno z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi ter navodila za uporabo. SKLADNOST S STANDARDI: SIST EN 455-1:2001, SIST EN 455-2:2015, SIST EN 455-3:2015, SIST EN 455-4:2009, SIST EN ISO 21171:2006, ASTM F1671/F1671M-13 ali ISO 16604:2004, ASTM D6978-05 (2019), SIST EN ISO 10993-10:2013, SIST EN 556-1:2001/AC:2006, SIST EN 420:2003+A1:2010, SIST EN 388:2016+A1:2018, SIST EN 421:2010, SIST EN 374-1:2017/A1:2018, SIST EN 374-2:2020, SIST EN 374-4:2013, SIST EN 375-5:2017, SIST EN 16523-1:2015+A1:2018 Na ovojnini morajo biti vidni podatki: naziv izdelka, kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa.
|  |  | 07.03.07.03.001 | Kirurške sterilne rokavice v paru iz poliizoprena, brez lateksa, nepudrane, anatomsko prilagojene, gladka zunanja površina in mikrotekstura za lažje rokovanje in boljši oprijem, visoka taktilna občutljivost, notranja površina mora omogočati gladko oblačenje, primerne za delikatne mikrokirurške posege; dolžina rokavice vsaj 300 mm; AQL 0,65. Velikosti št. 6,5-8,5. | 8000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
55. SKLOP |  | 07.03.07.04 - ROKAVICE PREISKOVALNE STERILNE |  | PREISKOVALNE NEPUDRANE STERILNE ROKAVICE SPLOŠNE ZAHTEVE: Proizvajalec mora imeti ISO 13485. Preiskovalne sterilne rokavice so medicinski pripomočki razreda I. Ponudnik mora predložiti: Certifikat ISO 13485, tehnični list, Izjavo ES o skladnosti (Declaration of Conformity), skladno z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih ali Direktivo Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in navodila za uporabo. SKLADNOST S STANDARDI: EN 455-1:2001, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, ASTM F1671-97b ali ISO 16604:2004, sterilnost zagotovljena po EN 556-1:2001/AC:2006, EN ISO 21171:2006 Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka.
|  |  | 07.03.07.04.001 | Rokavice sterilne preiskovalne v paru, iz nitrila, brez pudra, rahlo teksturiran predel otipa, obarvane, manšeta sega vsaj 5 cm preko zapestja, embalaža ima potrebne oznake, omogoča gladko orokavičenje, niso zlepljene. Velikost S | 2000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.04.002 | Rokavice sterilne preiskovalne v paru, iz nitrila, brez pudra, rahlo teksturiran predel otipa, obarvane, manšeta sega vsaj 5 cm preko zapestja, embalaža ima potrebne oznake, omogoča gladko orokavičenje, niso zlepljene. Velikost M | 2000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.04.003 | Rokavice sterilne preiskovalne v paru, iz nitrila, brez pudra, rahlo teksturiran predel otipa, obarvane, manšeta sega vsaj 5 cm preko zapestja, embalaža ima potrebne oznake, omogoča gladko orokavičenje, niso zlepljene. Velikost L | 2000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.04.004 | Rokavice sterilne preiskovalne v paru, ustrezna količina lateksa, brez pudra, vsebnost topnih proteinov lateksa ne sme presegati 50 µg/gram rokavice, ne sme biti zlepljena, omogoča gladko orokavičenje, na osnovni embalaži in sterilnem zavitku morajo biti podatki: ime izdelka, kataloška številka, velikost rokavice, ime proizvajalca, datum in čas sterilnosti, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja, rokavice so v zavitku vložene v notranji zavoj z zavihano manšeto in z vidno oznako levo/desno, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in enostavno izvlačenje posamezne sterilne rokavice. AQL 1,5. Velikost S. | 6600 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.04.005 | Rokavice sterilne preiskovalne v paru, ustrezna količina lateksa, brez pudra, vsebnost topnih proteinov lateksa ne sme presegati 50 µg/gram rokavice, ne sme biti zlepljena, omogoča gladko orokavičenje, na osnovni embalaži in sterilnem zavitku morajo biti podatki: ime izdelka, kataloška številka, velikost rokavice, ime proizvajalca, datum in čas sterilnosti, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja, rokavice so v zavitku vložene v notranji zavoj z zavihano manšeto in z vidno oznako levo/desno, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in enostavno izvlačenje posamezne sterilne rokavice. AQL 1,5. Velikost M. | 17750 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.04.006 | Rokavice sterilne preiskovalne v paru, ustrezna količina lateksa, brez pudra, vsebnost topnih proteinov lateksa ne sme presegati 50 µg/gram rokavice, ne sme biti zlepljena, omogoča gladko orokavičenje, na osnovni embalaži in sterilnem zavitku morajo biti podatki: ime izdelka, kataloška številka, velikost rokavice, ime proizvajalca, datum in čas sterilnosti, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja, rokavice so v zavitku vložene v notranji zavoj z zavihano manšeto in z vidno oznako levo/desno, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in enostavno izvlačenje posamezne sterilne rokavice. AQL 1,5. Velikost L. | 6000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
56. SKLOP |  | 07.03.07.05 - ROKAVICE OSTALE | 07.03.07.05.001 | Rokavice bombažne bele za uporabo v službi prehrane in pod gumijastimi rokavicami, velikost št. 8. | 500 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.05.002 | Rokavice bombažne bele za uporabo v službi prehrane in pod gumijastimi rokavicami, velikost št. 9. | 1000 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.05.003 | Rokavice bombažne bele za uporabo v službi prehrane in pod gumijastimi rokavicami, velikost št. 10. | 250 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.05.004 | Rokavice bombažne bele za uporabo v službi prehrane in pod gumijastimi rokavicami, velikost št. 11. | 1300 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.05.005 | Rokavice bombažbe bele, možnost sterilizacije, ustrezna velikost in dolžina, manšeta podaljšana vsaj 7 cm čez zapestje , velikost št. 11. | 4400 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
57. SKLOP |  | 07.03.07.06 - KIRURŠKE STERILNE ROKAVICE ZA UPORABO V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU |  | KIRURŠKE STERILNE ROKAVICE ZA UPORABO V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU SPLOŠNE ZAHTEVE: Proizvajalec mora imeti ISO 13485. Kirurške rokavice so medicinski pripomoček razreda IIa in osebna varovalna oprema kategorije III. Ponudnik mora predložiti: Certifikat ISO 13485, tehnični list, Certifikat ES, Izjavo ES o skladnosti (Declaration of Conformity), skladno z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih ali Direktivo Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in Izjavo ES o skladnosti, skladno z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi ter navodila za uporabo. SKLADNOST S STANDARDI: SIST EN 455-1:2001, SIST EN 455-2:2015, SIST EN 455-3:2015, SIST EN 455-4:2009, SIST EN ISO 21171:2006, ASTM F1671/F1671M-13 ali ISO 16604:2004, ASTM D6978-05 (2019), SIST EN ISO 10993-10:2013, SIST EN 556-1:2001/AC:2006, SIST EN 420:2003+A1:2010, SIST EN 388:2016+A1:2018, SIST EN 421:2010, SIST EN 374-1:2017/A1:2018, SIST EN 374-2:2020, SIST EN 374-4:2013, SIST EN 375-5:2017, SIST EN 16523-1:2015+A1:2018 Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa.
|  |  | 07.03.07.06.001 | Rokavice sterilne ginekološke v paru, brez lateksa in brez pudra, zaščitijo podlaket in dolžina manšete vsaj 40 cm, AQL 0,65. Velikosti M, L, XL. | 200 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.06.002 | Rokavice sterilne ginekološke v paru, z lateksom in brez pudra, zaščitijo podlaket in dolžina manšete vsaj 40 cm, AQL 0,65. Velikosti M, L, XL. | 200 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
58. SKLOP |  | 07.03.07.07 - KIRURŠKE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED RENTGENSKIM SEVANJEM |  | KIRURŠKE STERILNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED RENTGENSKIM SEVANJEM SPLOŠNE ZAHTEVE: Kirurške rokavice za zaščito pred sevanjem so medicinski pripomoček razreda IIa in osebna varovalna oprema kategorije III. Ponudnik mora predložiti: Certifikat ISO 13485, tehnični list, Certifikat ES, Izjavo ES o skladnosti (Declaration of Conformity), skladno z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih ali Direktivo Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in Izjavo ES o skladnosti, skladno z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi ter navodila za uporabo. SKLADNOST S STANDARDI: SIST EN 455-1:2001, SIST EN 455-2:2015, SIST EN 455-3:2015, SIST EN 455-4:2009, SIST EN ISO 21171:2006, ASTM F1671/F1671M-13 ali ISO 16604:2004, ASTM D6978-05 (2019), SIST EN ISO 10993-10:2013, SIST EN 556-1:2001/AC:2006, SIST EN 420:2003+A1:2010, SIST EN 388:2016+A1:2018, SIST EN 374-1:2017/A1:2018, SIST EN 374-2:2020, SIST EN 374-4:2013, SIST EN 375-5:2017, SIST EN 16523-1:2015+A1:2018 in za zaščito pred celotnim spektrom ionizirajočega sevanja skladnost z EN 61331-1:2014 ter SIST EN 421:2010 Na ovojnini morajo biti vidni podatki: ime izdelka (blagovna znamka), kataloška številka, podatki o proizvajalcu (oziroma o njegovem pooblaščenem predstavniku v EU), velikost izdelka, število kosov v pakiranju, serijska številka, rok uporabe, CE oznaka z identifikacijsko številko priglašenega organa.
|  |  | 07.03.07.07.001 | Kirurške sterilne rokavice brez lateksa v paru za zaščito pred rentgenskim sevanjem, brez pudra, ustrezno debele, dolžina manšete vsaj 10 cm in ustrezno elastične, AQL 0,65. Velikost št. 8. | 50 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.03.07.07.002 | Kirurške sterilne rokavice brez lateksa v paru za zaščito pred rentgenskim sevanjem, brez pudra, ustrezno debele, dolžina manšete vsaj 10 cm in ustrezno elastične, AQL 0,65. Velikost št. 8,5. | 50 | PAR | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
59. SKLOP | 07.03.08 - PREDPASNIKI | 07.03.08.01 - PREDPASNIKI | 07.03.08.01.001 | Predpasnik iz umetne vlaknine, plastificiran, 170 cm x75 cm. | 7500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
60. SKLOP | 07.03.09 - SREDSTVA PROTI ROSENJU | 07.03.09.01 - SREDSTVA PROTI ROSENJU | 07.03.09.01.001 | Komplet z gobico proti rosenju, sterilno, 6 ml | 1300 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
61. SKLOP |  |  | 07.03.09.01.002 | Sredstvo proti rosenju, sterilno, 30 ml | 700 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
62. SKLOP | 07.03.10 - ŠČETKE | 07.03.10.01 - ŠČETKE | 07.03.10.01.001 | Ščetka kirurška za enkratno uporabo z detergentom, sterilna, CE. | 55000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | 0 | [6 empty] | 0 | 0
63. SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.01 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- TEKOČINE | 07.13.06.01.001 | Cement kostni z orig. Antibiotikom ( 0,5 g gentamicina na 40g) visoke viskoznosti, obarvan, tako tekočina kot prah, vsebovati mora radiopačno sredstvo, 1x40g, | 1500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.01.002 | Visoko viskozni kostni cement z dvema antibiotikoma Gentamicynom in Klindamicynom ,1x40 mg | 125 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
64. SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.02 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- KLIPI | 07.13.06.02.001 | Klip ligaturni velikosti 100, Ti.Endoskopski.Ohišje s 6 titanovimi klipi, ki imajo zareze za boljšo stabilnost v klip aplikatorju in so kompatibilni z obstoječim instrumentarijem. | 80 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.02.002 | Klip ligaturni velikosti 200, Ti.Endoskopski.Ohišje s 6 titanovimi klipi, ki imajo zareze za boljšo stabilnost v klip aplikatorju in so kompatibilni z obstoječim instrumentarijem. | 2500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.02.003 | Klip ligaturni velikosti 300, Ti.Endoskopski.Ohišje s 6 titanovimi klipi, ki imajo zareze za boljšo stabilnost v klip aplikatorju in so kompatibilni z obstoječim instrumentarijem. | 1500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.02.004 | Klip ligaturni velikosti 400, Ti.Endoskopski.Ohišje s 6 titanovimi klipi, ki imajo zareze za boljšo stabilnost v klip aplikatorju in so kompatibilni z obstoječim instrumentarijem. | 180 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
65. SKLOP |  |  | 07.13.06.02.005 | Klip hemoststski HX-610-090L | 6000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
66.SKLOP |  |  | 07.13.06.02.006 | Endopolnila za obstoječi ( Weck) klip aplikator, neresorbitvni polymer, z varnostno zaponko,več velikosti | 20000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
67.SKLOP |  |  | 07.13.06.02.007 | Endoskopske sponke, titan, sterilne, polnilo za obstoječi klip aplikator Microline, vel.M/L, cca 10 sponk v polnilu | 720 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
68.SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.03 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV-HEMOSTATI | 07.13.06.03.001 | Resorbtivni hemostat, oksidirana regenerirana celuloza iz rajonskih vlaken, enakomerna prepletenost vlaken, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami, vrednost pH pod 4, čas resorbcije 7-14 dni, gosto pletena mrežica/krpica, z možnostjo prišitja na mesto krvavitve (primerna za endoskopske posege ter močnejše krvavitve grodnice, jeter, aorte, ter v ginekologiji), 7,5 cmx10 cm. | 200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.03.002 | Resorbtivni hemostat, oksidirana regenerirana celuloza iz rajonskih vlaken, enakomerna prepletenost vlaken, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami, vrednost pH pod 4, čas resorbcije 7-14 dni, redko pletena mrežica, gostota pletenosti vlaken min 40, sterilen, 5cmx7,5 cm. | 1800 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.03.003 | Resorbtivni hemostat, oksidirana regenerirana celuloza iz rajonskih vlaken, enakomerna prepletenost vlaken, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami, vrednost pH pod 4, čas resorbcije 7-14 dni, redko pletena mrežica, gostota pletenosti vlaken min 40, sterilen, 10cmx20 cm. | 1800 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.03.004 | Resorbtivni hemostat, oksidirana regenerirana celuloza iz rajonskih vlaken, enakomerna prepletenost vlaken, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami, vrednost pH pod 4, čas resorbcije 7-14 dni, redko pletena mrežica, gostota pletenosti vlaken min 40, sterilen, 1,25cmx5 cm. | 240 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.03.005 | Resorbtivni hemostat, oksidirana regenerirana celuloza iz rajonskih vlaken, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami, vrednost pH pod 2,5, čas resorbcije 7-14 dni, slojevita krpica iz 7 plasti, ki se celovito razslojijo (enostavno razslojevanje vseh 7ih plasti)hemostiptik za težje dostopne predele (nevrokirurgija), velikost 2,5x2,5 cm. | 550 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
69.SKLOP |  |  | 07.13.06.03.006 | Gobice hemostatske, sterilne, analne, 8x3 cm. | 650 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.03.007 | Gobice hemostatske, sterilne, ob manipulaciji se stisnjen del gobe vrne v prvotni položaj, velikost 7X5X1 CM. | 700 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.03.008 | Hemostatska gobica iz svinjske želatine, dimenzije 20x7x0,05cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.03.009 | Hemostatska matrica s trombinom in resorbtivno svinjsko želatino, s pripadajočim setom za mešanje, sterilna. | 25 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.03.010 | hemostatsko lepilo,ki ob stiku s krvjo tvori želirano snov,razgradljivo | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
70.SKLOP |  |  | 07.13.06.03.011 | Gobice v obliki traku za vpijanje tekočine v stegneničnem kanalu, v kanalu ima samo mehanični učinek hemostiptika. Tampon za vpijanje tekočine v stegneničnem kanalu pred cementiranjem proteze, s trakom za poteg, dolžine cca 150mm | 300 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
71.SKLOP |  |  | 07.13.06.03.012 | Kostni vosek za hemostazo, sterilen 12x 2,5 g. | 1200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
72.SKLOP |  |  | 07.13.06.03.013 | Resorbscijski želatinozni antiadhezivni gel, sintetičen polimer, sestavljen iz karboksimetilceluloze in polietilenoksida, sterilni v aplikacijskem setu za preprečevanje zlepljena tkiv, volumen 3 ml. | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
73.SKLOP |  |  | 07.13.06.03.014 | Polysaharidni hemostatski sistem, 3G amp., 200 mm aplikator. | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
74.SKLOP |  |  | 07.13.06.03.016 | gobica z lepilom za tkiva, s fibrinogenom in trombinom, za hemostazo velikost 9x5cm | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.03.017 | gobica z lepilom za tkiva, s fibrinogenom in trombinom, za hemostazo velikost 3x2,5cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.03.018 | gobica z lepilom za tkiva, s fibrinogenom in trombinom, za hemostazo, v že pripravljenem zvitku za lap. operacije | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
75.SKLOP |  |  | 07.13.06.03.019 | Gobica fina smirkova za čiščenje pribora za monokoagolacijo med operacijo, samolepilna, sterilna, za 1x uporabo, velikost 4,5x4,5 cm. | 2800 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
76.SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.04 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- MATERIAL ZA LAPAROSKOPSKE OPERACIJE | 07.13.06.04.001 | Igla VERESS za vpihovanje CO2 v trebuh pri laparoskopiji, 120 mm, igla 2,1 mm ali 14G. | 300 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
77. SKLOP |  |  | 07.13.06.04.002 | Kljukica endo, za abdominalne laparoskopske operacije , 5 mm.. | 3 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
78.SKLOP |  |  | 07.13.06.04.003 | Prijemalka endoskopska,vrtljiva, v ročaju BABCOOK 5 mm. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
79.SKLOP |  |  | 07.13.06.04.004 | Endoskopske ukrivljene škarje, premer 5mm, monopolarne, rotirajoče, dolžine 36cm, za enega pacienta | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
80.SKLOP |  |  | 07.13.06.04.005 | Univerzalna 11 mm fiksacijska protidrsna prozorna kanila z reduktorjem kompatibilna s trokarjem. Dolžina 100mm . Vsebuje reduktor od 5-11 mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin. | 1200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.006 | Trokar 11 mm sterilen, za enkratno uporabo.Trokar je prozoren z nožem in varovalom, velikosti 11 mm, fiksacijska protidrsna kanila dolžine 100 mm . Vsebuje nizko profilni reduktor 5-11mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin. Na glavi obturatorja je prikaz lege varovala noža. | 40 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.007 | Univerzalna 5 mm fiksacijska protidrsna prozorna kanila z reduktorjem kompatibilna s trokarjem. Dolžina 100mm . Vsebuje reduktor od 5mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin. | 1080 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.008 | Trokar 5 mm sterilen, za enkratno uporabo.Trokar je prozoren z nožem in varovalom, velikosti 5 mm, fiksacijska protidrsna kanila dolžine 100 mm . Vsebuje nizko profilni reduktor 5mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin. Na glavi obturatorja je prikaz lege varovala noža. | 40 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.009 | Trokar 5 mm sterilen, za enkratno uporabo.Trokar je prozoren brez noža in varovalom, velikosti 5 mm, fiksacijska protidrsna kanila dolžine 150 mm . Vsebuje nizko profilni reduktor 5mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin. Na glavi obturatorja je prikaz lege varovala noža. | 60 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.010 | Trokar 5 mm sterilen, za enkratno uporabo.Trokar je prozoren z nožem in varovalom, velikosti 5 mm, fiksacijska protidrsna kanila dolžine 70 mm . Vsebuje nizko profilni reduktor 5mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin. Na glavi obturatorja je prikaz lege varovala noža. | 6 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.011 | Trokar 5 mm sterilen, za enkratno uporabo.Trokar je prozoren brez noža in varovalom, velikosti 5 mm, fiksacijska protidrsna kanila dolžine 70 mm . Vsebuje nizko profilni reduktor 5mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin. Na glavi obturatorja je prikaz lege varovala noža. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.012 | Univerzalna 5 mm fiksacijska protidrsna prozorna kanila z reduktorjem kompatibilna s trokarjem . Dolžina 70mm . Vsebuje reduktor od 5mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.013 | Trokar 12 mm sterilen, za enkratno uporabo.Trokar je prozoren z nožem in varovalom, velikosti 12 mm, fiksacijska protidrsna kanila dolžine 100 mm . Vsebuje nizko profilni reduktor 5-12 mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin. Na glavi obturatorja je prikaz lege varovala noža. | 40 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.014 | Univerzalna 12 mm fiksacijska protidrsna prozorna kanila z reduktorjem kompatibilna s trokarjem. Dolžina 100mm . Vsebuje reduktor od 5-12 mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin. | 40 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.015 | Trokar prozoren z nožem in varovalom velikost 12 mm, podaljšana fiksacijska protidrsna kanila 150 mm . Vsebuje univerzalni reduktor od 5-12mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin in stranski fiksacijski odprtini. Na glavi obturatorja je prikaz lege varovala noža | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
81.SKLOP |  |  | 07.13.06.04.016 | Optični trokar prozoren velikost 11 mm, fiksacijska protidrsna kanila dolžine 100 mm . Vsebuje univerzalni reduktor od 5-11mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin in stranski fiksacijski odprtini | 6 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.017 | Optični trokar prozoren velikost 5 mm, fiksacijska protidrsna kanila dolžine 100 mm . Vsebuje univerzalni reduktor od 5 mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin in stranski fiksacijski odprtini | 6 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.018 | Optični trokar prozoren velikost 12 mm, fiksacijska protidrsna kanila dolžine 100 mm . Vsebuje univerzalni reduktor od 5-12mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin in stranski fiksacijski odprtini | 6 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.019 | Optični trokar prozoren velikost 15 mm, fiksacijska protidrsna kanila dolžine 100 mm . Vsebuje univerzalni reduktor 15mm s prilagodljivo membrano in dvema pahljačastima zaklopkama za preprečevanje izgube plina . Na reduktorju je tristopenjski ventil za plin in stranski fiksacijski odprtini | 60 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
82.SKLOP |  |  | 07.13.06.04.020 | Vrečka endoresekcijska, konus oblike, volumen do 250 ml brez povečanja, integrirana s start/stop prijemalko, rokovanje z vrečko, nameščeno v telesni votlini, poteka izven trebušne votline, dolžine 26 cm, za trokar 10 mm. | 1000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.021 | Vrečka endoresekcijska, konus oblike, volumen do 400 ml brez povečanja, integrirana s start/stop prijemalko, rokovanje z vrečko, nameščeno v telesni votlini, poteka izven trebušne votline, dolžine 26 cm, za trokar 10 mm. | 1000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
83.SKLOP |  |  | 07.13.06.04.022 | Vrečka endoresekcijska, konus oblike, volumen do 500 ml brez povečanja, integrirana s start/stop prijemalko, rokovanje z vrečko, nameščeno v telesni votlini, poteka izven trebušne votline, dolžine do 34 cm, za trokar 15 mm. | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
84.SKLOP |  |  | 07.13.06.04.023 | Endoskopska vrečka za ekstrakcijo večjih tkiv pri laparoskopskih posegih, premer 12mm, volumen min 1600ml, možnost ponovnega odpiranja vrečke z drsnikom za dodajanje tkiva v trebuhu ali enakovredno | 200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
85.SKLOP |  |  | 07.13.06.04.024 | Obroč za zaščito pri laparoskopskih operacijah kolona, za laparoskopske reze 2-6 cm, diameter obroča 8 cm. | 35 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.025 | Obroč za zaščito laparotomijskih ran za klasične operacije z rigidnim retrakcijskim obročem za stabilnost, za incizijske rane dolžine 9-14 cm, +/- 2cm | 75 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.026 | Obroč za zaščito laparotomijskih ran za klasične operacije z rigidnim retrakcijskim obročem za stabilnost, za incizijske rane dolžine 11-17 cm, +/- 2cm | 65 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
86.SKLOP |  |  | 07.13.06.04.027 | Igla za endoskopsko aplikacijo snovi v sečni mehur, 50 cm. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
87.SKLOP |  |  | 07.13.06.04.028 | 5 MM inštrument za lap.fiksacijo mrežic za kilo, resorbtivni klipi | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
88.SKLOP |  |  | 07.13.06.04.030 | Hassan trokar za odprt pristop, topa konica, premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in stožcem iz gel-a za atraumatsko artikulacijo inštrumentov, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.031 | Kit trokarja z nožem, 2x kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.032 | Disekcijski balonski sistem za kontrolirano separacijo tkiva pri laparoskopskih operacijah, kanula premera 11mm, okrogli poliuretanski balon zagotavlja integriteto tudi ob morebitnem predrtju, tlačilka za kontrolirano polnjenje&praznjenje balona | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.033 | Disekcijski balonski sistem za kontrolirano separacijo tkiva pri laparoskopskih operacijah, kanula premera 11mm, ovalni poliuretanski balon zagotavlja integriteto tudi ob morebitnem predrtju, tlačilka za kontrolirano polnjenje&praznjenje balona | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
89. SKLOP |  |  | 07.13.06.04.034 | Optični trokar; kanula premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.035 | Optični trokar; kanula premera 11mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.036 | Optični trokar; kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.037 | Trokar z nožem; kanula premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.038 | Trokar z nožem; kanula premera 11mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.039 | Trokar z nožem; kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.040 | Kanula premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.041 | Kanula premera 11mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.04.042 | Kit optičnega trokarja, 2x kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
90. SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.05 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- MATERIAL ŽILNO KRG. | 07.13.06.05.001 | Kateter za embolektomijo, 3F, 40 cm. | 80 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.05.002 | Kateter za embolektomijo, 3F, 80 cm. | 120 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.05.003 | Kateter za embolektomijo, 4F, 40 cm. | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.05.004 | Kateter za embolektomijo, 4F, 80 cm. | 180 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.05.005 | Kateter za embolektomijo, 5F, 80 cm. | 30 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.05.006 | Kateter za embolektomijo, 6F, 80 cm. | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.05.007 | Kateter za embolektomijo, 7F, 80 cm. | 80 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
91.SKLOP |  |  | 07.13.06.05.008 | Vein striper-dva striperja dolžine 1,10 m in štiri olive fi 6,9,11 in 13, sterilno pak za 1xuporabo. | 25 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
92.SKLOP |  |  | 07.13.06.05.009 | Tournique plastične cevke pakirane z žično zanko za hitro postavitev traku | 30 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
93.SKLOP |  |  | 07.13.06.05.010 | Lock adapter za umerjanje fibre | 130 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.05.011 | Kateter in vodilna žica za aplikacijo laserske fibre, 1 lumenski, 14G, 70 cm, kanila 18G, 7 cm, dilatator 7 F, 10 cm, 0,035 ˝, žica 150 cm, J tip, 0,035˝. | 1000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.05.012 | Cev lipostat basic | 40 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
94.SKLOP |  |  | 07.13.06.05.013 | Nož za valvulotome, 1,5 MM, 98 cm | 4 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
95.SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- Potrošni material za ingvinofemoralno kilo. | 07.13.06.06.001 | Mrežica iz polipropilena.Set dveh mrežic za klasično hernioplastiko, sestavljen iz anatomsko oblikovane trde mrežice z odprtino za strukture, iz okroglega čepka brez odprtine s premerom 7cm. Robovi mrežic so zataljeni, tako da se hitro inkorporirajo. Material je bio. Dimenzije 4,5x10cm | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.06.002 | Mrežica (čep) iz polipropilena.Tridimenzionalni čep za odprto operacijo femoralnih kil z obsegom baze 5 cm. Dimenzija/obseg baze 5 cm | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.06.003 | Mrežica iz polipropilena.Anatomsko oblikovana poltrda mrežica brez odprtine za ženske za klasično hernioplastiko. Robovi mrežic so zataljeni, tako da se hitro inkorporirajo. Material je bio. Dimenzije 4,5x10cm | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
96.SKLOP |  |  | 07.13.06.06.004 | Mrežica iz PVDF polimera.Za klasično tehniko, anatomsko oblikovana z podolžno zarezo za strukture, pošiti, atravmatski robovi zareze, vrh zareze dodatno ojačan in elastičen. dimenzije 6x11cm | 150 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
97.SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.07 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- Potrošni material za ingvinofemoralno kilo - laparoskopska tehnika(TAPP). | 07.13.06.07.001 | Mrežica iz PVDF polimera.Za laparoskopsko tehniko, anatomske tridimenzionalne oblike, markerji za standardizirano pozicioniranje za vse tri možne kile. Dimenzije 10x15cm | 60 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
98.SKLOP |  |  | 07.13.06.07.002 | Za laparoskopsko tehniko, tridimenzionalna, anatomsko oblikovana (leva, desna), makroporozna, z zaključenim robom, orientacijski marker medialno.Dimenzije 7,9x13,4cm | 35 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.07.003 | Za laparoskopsko tehniko, tridimenzionalna, anatomsko oblikovana (leva, desna), makroporozna, z zaključenim robom, orientacijski marker medialno. Dimenzije 10,3x15,7cm | 35 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.07.004 | Mrežica iz polietilena in monofilamet PLA. Za laparoskopsko tehniko, samostoječa ("self gripping") z resorbilnimi kaveljčki za samooprijemanje. Dimenzije 10x15cm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
99.SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.08 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- Potrošni material za ventralno kilo. | 07.13.06.08.001 | Mrežica iz polipropilena in resorbtivnega poliglekaprona. Za klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, velikost por 2,7mm, fleksibilnost mrežice 2:1, pore v obliki 6-kotnika. Dimenzije 6x12cm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.08.002 | Mrežica iz polipropilena in resorbtivnega poliglekaprona. Za klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, velikost por 2,7mm, fleksibilnost mrežice 2:1, pore v obliki 6-kotnika. Dimenzije 10x15cm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.08.003 | Mrežica iz polipropilena in resorbtivnega poliglekaprona. Za klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, velikost por 2,7mm, fleksibilnost mrežice 2:1, pore v obliki 6-kotnika. Dimenzije 15x30cm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
100.SKLOP |  |  | 07.13.06.08.004 | Mrežica iz PVDF polimera. Za klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, različna elastičnost v tri smeri, ki posnema biomehaniko treb. stene. Dimenzije 15x25cm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.08.005 | Mrežica iz PVDF polimera. Za klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, različna elastičnost v tri smeri, ki posnema biomehaniko treb. stene. Dimenzije 20x30cm. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.08.006 | Mrežica iz PVDF polimera. Za klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, različna elastičnost v tri smeri, ki posnema biomehaniko treb. stene. Dimenzije 18x40cm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
101.SKLOP |  |  | 07.13.06.08.007 | Tanka, fleksibilna mrežica iz resorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze. Za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s črevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno.Ovalna, dimenzije 10x15cm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.08.008 | Tanka, fleksibilna mrežica iz resorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze. Za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s črevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno. Ovalna, dimenzije 15x20cm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
102.SKLOP |  |  | 07.13.06.08.009 | Zgornja plast iz polipropilena, spodnja plast resorbtivna iz oksigenirane regenerirane celuloze. Za klasično ali lap. IPOM tehniko, z integriranimi fiksacijskimi šivi. Dimenzije 20x30cm. | 12 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
103.SKLOP |  |  | 07.13.06.08.010 | Mrežica iz PVDF polimera. Za klasično ali laparoskopsko IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice. Dimenzije 15x15cm | 12 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.08.011 | Mrežica iz PVDF polimera. Za klasično ali laparoskopsko IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice. Dimenzije 20x20cm | 6 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
104.SKLOP |  |  | 07.13.06.08.012 | Lahka polipropilenska mrežica z pozicijskim sistemom.Za laparoskopsko tehniko IPOM, z resorbilno hidrogelno bariero in vpetim pozicijskim balonskim sistemom, ki omogoča, da se mrežica razpre in ustrezno pozicionira. Dimenzije 15,2x20,3 cm | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.08.013 | Lahka polipropilenska mrežica z pozicijskim sistemom.Za laparoskopsko tehniko IPOM, z resorbilno hidrogelno bariero in vpetim pozicijskim balonskim sistemom, ki omogoča, da se mrežica razpre in ustrezno pozicionira. Dimenzije 20,3x25,4cm | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.08.014 | Lahka polipropilenska mrežica z pozicijskim sistemom.Za laparoskopsko tehniko IPOM, z resorbilno hidrogelno bariero in vpetim pozicijskim balonskim sistemom, ki omogoča, da se mrežica razpre in ustrezno pozicionira. Dimenzije 25,4x33 cm | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
105.SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.09 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- potrošni material za umbilikalno kilo | 07.13.06.09.001 | Makroporna polipropilenska oblikovana mrežica, z dodanim resorbtivnim slojem iz poliglaktina, polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze. Za klasično tehniko, s trakovoma za aplikacijo in fiksacijo, velikost por>1mm. Dimenzije 4,3x4,3cm | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.09.002 | Makroporna polipropilenska oblikovana mrežica, z dodanim resorbtivnim slojem iz poliglaktina, polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze. Za klasično tehniko, s trakovoma za aplikacijo in fiksacijo, velikost por>1mm. Dimenzije 6,4x6,4cm | 70 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.09.003 | Mrežica iz 3D pletenega monofilamentnega poliestra. Za klasično tehniko, s fiksacijskimi trakovi. Premer 8,6 cm | 22 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
106.SKLOP |  |  | 07.13.06.09.004 | Makroporna polipropilenska oblikovana mrežica, z dodanim resorbtivnim slojem iz poliglaktina, polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze. Za klasično tehniko, s trakovoma za aplikacijo in fiksacijo, velikost por>1mm. Dimenzije 15X15 cm | 7 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.09.005 | Makroporna polipropilenska oblikovana mrežica, z dodanim resorbtivnim slojem iz poliglaktina, polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze. Za klasično tehniko, s trakovoma za aplikacijo in fiksacijo, velikost por>1mm. Dimenzije 7,5X15 cm | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
107.SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.10 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- Potrošni material za parastomalno kilo. | 07.13.06.10.001 | Mrežica iz PVDF polimera. Za klasično ali laparoskopsko tehniko. Dimenzije 16cmx16cmx3cm | 2 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
108.SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.11 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- MATERIAL ZA NEVROKIRURGIJO | 07.13.06.11.001 | Aplikator sponk za skalp se uporablja pri nevrokirurških operacijah. Sistem je namenjen uporabi pri kraniotomijah za zagotavljanje hemostaze. Njegova konstrukcija omogoča enostaven nanos z uporabo ene roke, v aplikatorju je 12 leroy-Raney sponk. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
109.SKLOP |  |  | 07.13.06.11.002 | Nevrokirurške vatice, sterilne,vidne pod rentgenom, 13x52 mm. | 1200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.003 | Nevrokirurške vatice, sterilne,vidne pod rentgenom, 25X76 mm | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
110.SKLOP |  |  | 07.13.06.11.004 | Obloga polyesterurethane za manjkajočo možgansko opno, 4x5 cm. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.005 | Obloga polyesterurethane za manjkajočo možgansko opno, 6x8 cm. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.006 | Obloga polyesterurethane za manjkajočo možgansko opno, CCA 10X12,5 cm. | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
111.SKLOP |  |  | 07.13.06.11.007 | absorbativen kolagenski implantat za nanašanje brez šivanja pri popravilu dure; z lastnostmi: 30% bolj odporen na trganje, nameščanje na duro (on lay), z minimalnim prepuščanjem CSF, kolagensko osnovana struktura, goveji kolagen tipa 1, lahko nanašanje na obe strani, mokro ali suho, možna fiksacija z »breztenzijskimi« šivi, se absorbira v 6-8 tednih od implantiranja, dimenzije 10cm x 12,5cm | 14 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.008 | Absorbativen kolagenski implantat za nanašanje brez šivanja pri popravilu dure; z lastnostmi: 30% bolj odporen na trganje, nameščanje na duro (on lay), z minimalnim prepuščanjem CSF, kolagensko osnovana struktura, goveji kolagen tipa 1, lahko nanašanje na obe strani, mokro ali suho, možna fiksacija z »breztenzijskimi« šivi, se absorbira v 6-8 tednih od implantiranja, dimenzije 7,5cm x 7,5cm. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.009 | Absorbativen kolagenski implantat za nanašanje brez šivanja pri popravilu dure; z lastnostmi: 30% bolj odporen na trganje, nameščanje na duro (on lay), z minimalnim prepuščanjem CSF, kolagensko osnovana struktura, goveji kolagen tipa 1, lahko nanašanje na obe strani, mokro ali suho, možna fiksacija z »breztenzijskimi« šivi, se absorbira v 6-8 tednih od implantiranja, dimenzije 5cm x 5cm. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
112.SKLOP |  |  | 07.13.06.11.010 | Codman Microsensor basic kit se uporablja za merjenje intrakranialnega pritiska. Senzor pritiska se nahaja v ohišju iz titana na konici katetra iz najlona dolžine 100 cm. Na distalnem delu katetra so markerji v razmaku 1 cm za enostavnejšo vstavitev. Premer senzorja je <1mm. Mikrosenzor je kompatibilen izključno z Codman ICP EXPRESS monitorjem 82-6635. | 110 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.011 | Drenažni sistem za terapevtsko drenažo cerebro-spinalne tekočine (CSF) z libelo za natančno postavitev višine sistema glede na višino orientacijske točke na pacientu, ki omogoča natančnejšo nastavitev želene višine ICP in zbiralnikom tekočine z volumnom 75 ml, kompatibilen z zbiralno vrečko pod identom 07.13.06.11.010. | 70 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.012 | Zbiralne vrečke kompatibilne z drenažnim sistemom pod 07.13.06.11.009 | 140 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.013 | dural sealant system, tesnilo za hermetizacijo dure | 70 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.014 | Kateter za ventrikulo peritonealno drenažo, distalni (peritonealni) del, brez zaklopke, dolžine 120 cm, silikonski kateter impregniran z barijem, lumen 1.0mm, prevlečen z dvema antibiotikoma (klindamicin in rifampicin). | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.015 | Kateter za ventrikulo periotnealno drenažo, ventrikularni del, brez zaklopke, dolžine 14cm, silikonski kateter impregniran z barijem, z dvema globinskima markerjema, na 5cm in 10cm, tri vrstice perforacij proksimalno, z vodilom in pravokotnim adapterjem, lumen 1.4mm, prevlečen z dvema antibiotikoma (klindamicin in rifampicin). | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.016 | Kateter za zdravljenje hidrocefalusa. Kateter set peritonealnega in ventrikularnega katetra. Silikonski kateter je impregniran z dvema antibiotikoma (Clindamycin, Rifampicin). Peritonealni kateter dolžine 120 cm, I.D. 1.0mm, O.D. 2.2mm. Ventrikularni kateter dolžine 14 cm, I.D. 1.4mm, O.D. 2.7mm. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.017 | Kateter za zunanjo ventrikularno drenažo CSF, impregniran z DVEMA antibiotikoma; Clindamycin in Rifampicin. Notranji premer katetra 1,9mm, prosojne barve za spremljanje pretoka CSF, globinski markerji na dolžini od 15cm do 3cm. | 60 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.018 | Nastavljiva valvula za ventrikulo peritonealno drenažo, brez katetra, omogoča povezavo na kateter z lumnom 1,4 mm. Valvula omogoča izbiro odpiralnega tlaka v vsaj sedmih stopnjah z dodatno možnostjo še višje stopnje (virtual off stopnja). Nastavljanje valvule poteka ob bolniku, preko kože. Nastavljanje mora biti možno z magnetnim nastavkom, brez elektrike, brez dodatnih aparatur. Zaklopka mora biti primerna za zdravljenje odraslih oseb. | 2.5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.019 | Sterilen set za ventrikulostomijo pri vstavljanju ventrikularnega katetra. Komponente: Ročni vrtalnik, britvica, 2x brizga 12ml, 2x igla 18G x 1-1/2 inch, dolžine 3,8 cm, igla 25G x 5/8 inch, dolžine 1,6 cm, spinalna igla 18G x 3-1/2 inch, dolžine 8,9 cm, ventrikularna igla 12G x 5-1/2 inch, dolžine 12,7 cm, fenestrirano prekrivalo, 3x vpojna brisačka, 10 x gaza, skalpel z ročajem št. 11, skalpel z ročajem št. 15, 2x pinceta, pean, 2x lonček, retraktor, škarjice, sveder, 2x šiv, marker, ravnilo, imbus (heksagonalni) ključ. | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.020 | TI konektor za podaljšanje ali skrajšanje katetra, ravni, radiopačni, plastičnii, sterilni, z notranjim diametrom 1.0mm in zunanjim premerom 1.9mm | 25 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.021 | Uni shunt valvula za oskrbo bolnikov pri poškodbi možganov, 102 cm, low,medium, high closing pressure | 7.5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.022 | Valvula s fiksnim odpiralnim tlakom (low, medium, high), ki omogoča vstavitev valvule v trepanacijsko vrtino velikosti 16mm, valvula je v setu z ventrikularnim in peritonealnim katetrom, z rezervoarjem. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.023 | Vodilo za postavitev katetra za zdravljenje hidrocefalusa, dolžine 55 in36 cm | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
113.SKLOP |  |  | 07.13.06.11.024 | Set treh nastavkov (pinov) z ostro konico za enkratno uporabo, ki omogočajo fikascijo glave z uporabo mayfieldovega fiksaterja. Pini morajo biti primerni za odrasle osebe. Pini imajo nameščen plastičen/gumijast pokrov, ki omogča varno vstavitev v pripravljene odprtine na mayfieldovem okvirju. | 75 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
114.SKLOP |  |  | 07.13.06.11.025 | Nevrokirurški nastavek za aspirator 3mm, dolžine 160mm, s kovinsko konico | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.11.026 | Nevrokirurški nastavek za aspirator 4mm, dolžine 160mm, s kovinsko konico | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
115.SKLOP |  |  | 07.13.06.11.027 | Zbiralna vrečka za prestrezanje tekočine, s samolepilnim robom, trikotne oblike, možnost izpusta tekočine | 30 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
116.SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.12 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- RAZNO | 07.13.06.12.001 | Set ureter stent, iz poliuretana in prevlečen s hidrogelom, širine 6 ali 7 CH s podaljškom in vodilno žico, dolžine od 22-30 cm s centimetersko označbo, perforiran, različne oblike konice, enostaven način ločevanja stenta od podaljška, RTG viden, za cistoskopsko in operativno uvajanje. | 410 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
117.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.002 | Set za izpiranje kostnih kanalov, za koleno,s tipičnimi nastavki za endo op. kolena, set je vezan na pištolo in izpir. steklenico, izpiranje s pomočjo kompr. zraka (ponudba vključuje po 2 kosa pripadajočih pištol)- ponudnik mora ponuditi set za koleno in za kolk. | 400 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.003 | Set za izpiranje kostnih kanalov, za kolk, s tipičnimi nastavki za endo op. kolka, set je vezan na pištolo in izpir. steklenico, izpiranje s pomočjo kompr. zraka (ponudba vključuje po 2 kosa pripadajočih pištol)- ponudnik mora ponuditi set za koleno in za kolk. | 200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
118.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.004 | Set za vakuumsko mešanje cementa, dvojni (ponudba mora vključevati po 2 kosa pripadajočih pištol in črpalk). Ponudnik mora ponuditi tudi set za enojno mešanje. | 170 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.005 | Set za vakuumsko mešanje cementa, enojni (ponudba mora vključevati po 2 kosa pripadajočih pištol in črpalk). Ponudnik mora ponuditi tudi set za dvojno mešanje. | 800 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
119.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.006 | Zaščitna kapa iz plastike z odprtino,kompatibilna s setom za izpiranje kostnih kanalov, za koleno in kolk | 40 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
120.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.007 | Set za moško inkontinenco, sterilno, trak "sling" iz monofilamentnega polipropolena, set za uvajanje. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
121.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.008 | Nastavek za biopsijo prostate za 8818 transducer | 950 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
122.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.009 | Set za umivanje op. polja, sterilni,vsebuje: plastični lonček 1,5 dcl-2 kos, tampon št. 5- 2 kosa v vsakem lončku, plastični lonček 2,5 dcl-1 kos, v lončku je 5 tamponos št. 5. Vsabina je embalirana v folijo/papir, tako da folija predstavlja nepropustno ledvičko in hkrati dno seta. Set je embaliran v dveh slojih z oznakami sledljivosti izdelka. | 6200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
123.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.010 | Ultrazvočni ablator, ukrivljen, 90 stopinj, 3,2 mmx150 mm. | 160 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
124.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.011 | Set za moško inkontinenco, sterilno, trak "sling" iz monofilamentnega polipropolena, set za uvajanje, moznost prilagoditve tenzije ali pritiska. ( adjustable sling). | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
125.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.012 | Dermacarrier – ploščica z zarezami za pripravo odvzetega kožnega transplantata. | 1200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
126.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.013 | Nadomestek za tetive,sterilni,6x25 cm | 2 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.014 | Nadomestek za tetive,sterilni,3x25cm | 2 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.015 | Nadomestek za tetive,sterilni,4x25cm | 2 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.016 | Nadomestek za tetive,sterilni,5X25 mm | 2 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
127.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.017 | Sistem samodržca za kolorektalno kirurgijo | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
128.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.018 | Podloga za vpijanje tekočin,nepremočljiva,nedrseča po vpitju tekočine cca 80x100cm | 16000 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
129.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.019 | Tihi talni aspirator za vpijanje tekočin s plastično gibljivo cevjo z možnostjo priključitve na vakumski aspirator. Dolžina gibljive cevi s plastičnim nastavkom : dimenzije cevi : dolžina 3,5 m in fi- premer 10 mm . Dolžina nastavka = 32 mm in fi –premer 14 mm. | 180 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
130.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.020 | SISTEM AVTOTRANSFUZIJSKI :aspiracijska cevka je iz prozorne, srednje trde plastike s tripolom nastavkom, ki se da prilagoditi debelini drenažne cevke (2,3 mm, 3,1 mm, 4,7 mm, 6,3 mm), s stiščkom in luer-lock nastavkom. Zbirna posoda je iz prozorne, trdne plastike Polikarbonata, graduirana in služi po pretečenem času za vračanje krvi za zbirno posodo, kjer se da narediti vakuum. Rezervoar ima vgrajen 120 µm makrofilter, katerega namen je zadrževanje koagulov. Elektronsko dinamicni supernatant separator, ki oddvoji krvne celice, plazmo in maščobe in tako omogoči le vračanje bolnikove krvi, bogate z eritrociti. Na rezervoarju je pokazatelj vakuuma v posodi in regulator, s katerim prilagajamo vakuum. Rezervoar ima nastavek za priključitev mikro generatorja, ki omogoča izbiro vakuuma v zbirni posodi vseh vrednosti v intervalu 0 – 120 cm H2O. Vakuum ni kostanten, ampak niha, tako da omogoci koagulacijo in sproti ne pride do hematoma. Električni sistem aspiracije je ločen od zbirne posode »stand alone«. Rezervoar ima držalo za pritrditev posode na bolniško posteljo. Sistem je zaprt sistem zaradi večjega zagotavljanja sterilnosti. Vračana kri ne sme priti v stik z zrakom, v telo se vrača istočasno, ko se v sistemu nabira kri. Reinfuzijska vrečka je prozorna, iz mehke plastike, graduirana z dovodnim in odvodnim izvodilom, s stiščkoma. Eno vodilo omogoča povezavo s cevko do rezervoarja, drugo z transfuzijskim sistemom, po katerem se bo transfundirala zbrana kri v bolnikovo telo. Transfuzijski sistem je dolg 150 cm, ima luer-lock nastavek, s 40 µm filtrom in stiščkom, ki se premika po celotnem sistemu in omogoča uravnavanje hitrosti pretoka avtotransfuzije. Noben del sistema vsebuje lateksa. Noben del sistema vsebuje ftalatov. | 50 | KOS | [5 empty] | 4266 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 4266 | 0
131.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.021 | Obroč za razširitev rektuma pri operaciji hemeroidov | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
132.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.022 | Sredstvo za povečanje volumna tkiv za zdravljenje vesicouretralnega refluksa ( vantris ) | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.023 | Igla 5f z nastavkom luer lock na eni strani in inzulinsko iglo na drugi strani, za aplikacijo gela ( vantris) | 200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.024 | Igla za endoskopsko aplikacijo snovi v sečni mehur, 70 cm. | 3 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
133.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.025 | Intraosalna igla za 1xuporabo, otroška, 18 G | 180 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Intraosalna igla za 1xuporabo, 15 G | 130 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
134.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.026 | Hidravlični sistem za zdravljenje moške urinarne inkontinence vseh stopenj , ki omogoča vstavitev tudi po radioterapiji. | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
135.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.027 | Vrečka za fistule s čepom, 245x160 mm , XL | 85 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.028 | Vrečka za fistule s čepom, 175X110 mm , L | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
136.SKLOP |  |  | 07.13.06.12.029 | Nastavek abdominalni, luknjast za aspiracijo z gladkimi robovi odprtin, raven ,v enem kosu 300 mm. | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.030 | Nastavek aspiracijski, YANKAUER, dolgi 25 cm CH 18 | 1100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.031 | Nastavek aspiracijski ,fin, YANKAUER,dolgi 27 cm CH 12, delno ukrivljen | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.032 | Nastavek aspiracijski ,fin, YANKAUER,delno ukrivljen 16 cm, CH 16. | 500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.033 | Nastavek aspiracijski ,fin, YANKAUER,dolgi 26 cm CH 12, delno ukrivljen | 1900 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.12.034 | Nastavek aspiracijski ,grob, YANKAUER,delno ukrivljen 25 cm, CH 22. | 3700 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
137.SKLOP | 07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV | 07.13.06.13 - URETERORENOSKOPIJA | 07.13.06.13.001 | Zanka iz nitinola, odporna na laser, nitinol spirala je oblikovana za preprečevanje mogracije kamnov med litotripsijo in ima sposobnost, da pomete večje drobce navzdol v sečevod, izdelana tako, da se samodejno sprosti kamenje na odpornost med umikom. Dimenzija uvajala zunanji diameter 3F (1mm). Delovna žica 115 cm. Spirala dimenzije 7 mm. | 10 | kos | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.13.002 | Zanka iz nitinola, odporna na laser, nitinol spirala je oblikovana za preprečevanje mogracije kamnov med litotripsijo in ima sposobnost, da pomete večje drobce navzdol v sečevod, izdelana tako, da se samodejno sprosti kamenje na odpornost med umikom. Dimenzija uvajala zunanji diameter 3F (1mm). Delovna žica 115 cm. Spirala dimenzije 10 mm. | 150 | kos | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.13.003 | Košarica ekstrakcijska za odstranjevanje kamnov iz štirih žic, narejena iz nitinola, z "zero tip" konico in ergonomskim razstavljivim ročajem. Dimenzija uvajala 1.9, 2.4 in 3.0 F, dolžina 90 cm in 120 cm, košarica 12 mmin 16 mm. | 10 | kos | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.13.004 | Hibirdna vodilna žica, ki nudi dostop hidrofilne žice iz nitinola in rokovanje ter varnost PTFE žice. PTFE prekritje, konstrukcija "flat wire" iz nerjavečega jekla zagotavlja trdo žico, sredica iz nitinola onemogoča knikanje, hidrofilna fleksibilna konica na distalnem delu, 10 cm fleksivbilna konica na proksimalnem delu, radiopačna konica, Tungsten radiopačna konica. Dimenzije: 0,035 inch, 150 cm dolžine, ravna, konica 3 cm fleksibilna. | 300 | kos | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.13.005 | Hibirdna vodilna žica, ki nudi dostop hidrofilne žice iz nitinola in rokovanje ter varnost PTFE žice. PTFE prekritje, konstrukcija "flat wire" iz nerjavečega jekla zagotavlja trdo žico, sredica iz nitinola onemogoča knikanje, hidrofilna fleksibilna konica na distalnem delu, 10 cm fleksivbilna konica na proksimalnem delu, radiopačna konica, Tungsten radiopačna konica. Dimenzije: 0,035 inch, 150 cm dolžine, ukrivljena, konica 3 cm fleksibilna. | 10 | kos | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.13.006 | Ureteralno uvajalo omogoča ureteralno dialtacijo in delovni kanal za uvajanje ureteroskopa in pripomočke med ureteroskopsko proceduro. Fleksibilna konica, uvajalo ojačano s spiralo iz nerjavečega jekla, da omogoča stabilnost in moč skozi zavito anatomijo. Hidrofilna prevleka na uvajalu in dilatorju. Radiopačni marker, fleksibilna "tapered" konica. Dvojni durometer dilator. "Hub design" zagotavlja enoten zaklep (mehanizem), ki omogoča enoročno delovanje brez uskladitve vrtenja. Dimenzije: notranji diameter/zunanji diameter: 11F/13F, 12F/14F, 13F/15F, dolžine 28 cm, 36 cm in 46 cm. | 5 | kos | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
138.SKLOP |  |  | 07.13.06.13.007 | Uretro cistoskop s srajčko z mandrenom 22,5 ali 23 Fr | 4 | kos | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.13.008 | Mostiček z dvojnim delovnim kanalom in ALBARRANom | 4 | kos | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.13.06.13.009 | Škarje za ostiotomijo | 4 | kos | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
139.SKLOP | 07.07.01 - ABDOMINALNA DRENAŽA | 07.07.01.01 - ABDOMINALNA DRENAŽA | 07.07.01.01.001 | Dren abdominalni CH 14, 50 cm, silikonski, atravmatična konica, možnost priključitve na zbiralnik-vrečko, radiopačen, sterilen, CE. | 60 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.01.01.002 | Dren abdominalni CH 15, 50 cm, silikonski, atravmatična konica, možnost priključitve na zbiralnik-vrečko, radiopačen, sterilen, CE. | 2200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.01.01.003 | Dren abdominalni CH 16, 50 cm, silikonski, atravmatična konica, možnost priključitve na zbiralnik-vrečko, radiopačen, sterilen, CE. | 650 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.01.01.004 | Dren abdominalni CH 18, 50 cm, silikonski, atravmatična konica, možnost priključitve na zbiralnik-vrečko, radiopačen, sterilen, CE. | 250 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.01.01.005 | Dren abdominalni CH 20, 50 cm, silikonski, atravmatična konica, možnost priključitve na zbiralnik-vrečko, radiopačen, sterilen, CE. | 200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.01.01.006 | Dren abdominalni CH 21, 50 cm, silikonski, atravmatična konica, možnost priključitve na zbiralnik-vrečko, radiopačen, sterilen, CE. | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.01.01.007 | Dren abdominalni CH 24, 50 cm, silikonski, atravmatična konica, možnost priključitve na zbiralnik-vrečko, radiopačen, sterilen., CE | 1700 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.01.01.008 | Dren abdominalni CH 26, 50 cm, silikonski, atravmatična konica, možnost priključitve na zbiralnik-vrečko, radiopačen, sterilen, CE. | 350 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.01.01.009 | Dren abdominalni CH 27, 50 cm, silikonski, atravmatična konica, možnost priključitve na zbiralnik-vrečko, radiopačen, sterile, CE | 90 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.01.01.010 | Dren abdominalni CH 30, 50 cm, silikonski, atravmatična konica, možnost priključitve na zbiralnik-vrečko, radiopačen, sterilen, CE. | 180 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.01.01.011 | Dren abdominalni CH 33, 50 cm, silikonski, atravmatična konica, možnost priključitve na zbiralnik-vrečko, radiopačen, sterilen, CE. | 150 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
140.SKLOP |  |  | 07.07.01.01.012 | Dren T po KHERU, silkolateks, 3 mm, sterilen, CE. | 150 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.01.01.013 | Dren T po KHERU, silkolateks, 4 mm, sterilen, CE. | 200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.01.01.014 | Dren T po KHERU, silkolateks, 5 mm, sterilen, CE. | 200 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
141.SKLOP |  |  | 07.07.01.01.015 | Drenažna vrečka za T drene, 2L, z luer lock nastavkom in konektom za T dren, sterilna. | 14500 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
142.SKLOP | 07.07.02 - TORAKALNA DRENAŽA | 07.07.02.01 - TORAKALNA DRENAŽA | 07.07.02.01.001 | Kateter torakalni: Trokar, CH 12, sterilen, CE. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.02.01.002 | Kateter torakalni: Trokar, CH 16, sterilen, CE. | 30 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.02.01.003 | Kateter torakalni: Trokar, CH 20, sterilen, CE. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.02.01.004 | Kateter torakalni: Trokar, CH 24, sterilen, CE. | 30 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.02.01.005 | Kateter torakalni: Trokar, CH 28, sterilen, CE. | 70 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 07.07.02.01.006 | Kateter torakalni: Trokar, CH 32, sterilen, CE. | 40 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
143. SKLOP |  |  | 07.03.10.01.002 | Ščetka kirurška za enkratno uporabo brez detergenta, sterilna, CE. | 1500 | kos | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
144. SKLOP |  |  | 07.13.06.03.015 | Polysaharidni hemostatski sistem, 3G amp., 380 mm aplikator. | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0
145. SKLOP |  |  | 07.13.06.04.029 | inštrument za fiksacijo mrežic za ventralne kile za odprto tehniko, zavit za lažjo fiksacijo pod kotom, resorbtivni fiksacijski material | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VREDNSOT SKLOPA: | [7 empty] | 0 | 0