POSEBNE ZAHTEVE IN POGOJI ZA CT APARAT IN PRIPADAJOČO OPREMO

- CT aparat

  - CT miza

| ZAHTEVANI POGOJI, KARAKTERISTIKE IN OPREMA | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- |
| B.1.1. Natančnost nastavitve mize in njena ponovljivost mora biti ± 1 mm ali boljša. |  |  |
| B.1.2. Največja dovoljena obremenitev mize mora biti ≥ 200 kg. |  |  |
| B.1.3. Horizontalni premik mize mora biti ≥ 150 cm. |  |  |
| B.1.4. Vrhnja plošča mize CT skenerja (“table top”) mora biti ravna, izdelana iz karbonskih vlaken in indeksirana. Kompatibilna mora biti z vrhnjimi ploščami miz, ki so na linearnih pospeševalnikih nameščenih na OIL (linearni pospeševalniki proizvajalcev Elekta in Varian). Ponudnik mora navesti širino ponujene vrhnje plošče. |  |  |

  - Gantry

| B.2.1. Fizična odprtina gantry-ja mora biti ≥ 85 cm. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.2.2. Gantry mora omogočati nagibe (“tilt”) do kota ± 30º. |  |  |
| B.2.3. Gantry mora biti opremljen z vgrajenim laserskim sistemom za pozicioniranje z natančnost boljšo ali enako ±0.5 mm v centru gantry-ja. |  |  |
| B.2.4. Minimalni čas skeniranja za eno rotacijo gantry-ja (360º) mora biti ≤ 0.5 s. |  |  |
| B.2.5. Sistem mora omogočati zaustavitev vseh premikov z varnostnimi STOP stikali. |  |  |

  - Generator visoke napetosti in rentgenska cev

| B.3.1. Toplotna kapaciteta rentgenske cevi mora biti ≥ 6 MHU. Ponudnik mora podati toplotno kapaciteto rentgenske cevi glede na hitrost hlajenja cevi, če je cev konstruirana na kak poseben način. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.3.2. Hitrost hlajenja rentgenske cevi mora biti ≥ 1.5 MHU/min. Ponudnik mora podati hitrost hlajenja rentgenske cevi z ozirom na toplotno kapaciteto rentgenske cevi, če je cev konstruirana na kak poseben način. |  |  |
| B.3.3. Po preteku splošne garancijske dobe in ob morebitni kasnejši menjavi rentgenske cevi se zahteva, da je popolna garancija za cev najmanj 1 leto. |  |  |
| B.3.4. Maksimalna moč generatorja visoke napetosti mora biti najmanj 70 kW. |  |  |
| B.3.5. Nastavljive vrednosti anodne napetosti (kV) morajo biti najmanj v področju od 90 kV do 140 kV. |  |  |
| B.3.6. Območje nastavitve toka skozi rentgensko cev naprave (mA) mora biti najmanj v področju od 30 mA do 400 mA. Najmanjši korak nastavitve ne sme biti večji od 5 mA. |  |  |

  - Detektorski sistem

| B.4.1. Detektorski sistem mora omogočati različne konfiguracije detektorskih elementov oziroma različne načine skeniranja. Ponudnik mora navesti, katere. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.4.2. Minimalno število hkratnih podatkovnih linij (rezin, »number of slices – NS«) mora biti ≥ 32. |  |  |
| B.4.3. Največje pokritje sistema pri eni rotaciji mora biti ≥ 19 mm. |  |  |
| B.4.4. Minimalna debelina rezine, ki jo mora sistem omogočati, mora biti ≤ 0,75 mm tako za aksialni, kakor tudi za spiralni način skeniranja. Pri spiralnem skeniranju mora biti omogočena kolimacija 32 x 0,75 mm ali boljša. |  |  |

  - Parametri skeniranja

| B.5.1. Najdaljše trajanje neprekinjenega skeniranja mora biti ≥ 200 s. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.5.2. Maksimalna dolžina področja skeniranja pri debelini rezine 1 mm in »pitch« 1.5 mora biti ≥ 150 cm. |  |  |
| B.5.3. Izbira nastavitve »pitch« mora biti vsaj v območju od 0,5 do 1,5. |  |  |

  - Avtomatska kontrola ekspozicij

| B.6.1. Sistem mora omogočati avtomatsko kontrolo ekspozicije. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.6.2. Sistem mora omogočati modulacijo toka v smeri osi z. |  |  |
| B.6.3. Sistem mora omogočati modulacijo toka pri posamezni rotaciji gantry-a (smer XY). |  |  |
| B.6.4. Zaželeno je, da sistem omogoča hkratno modulacijo toka v smeri osi Z in pri posamezni rotaciji (smer XY). |  |  |
| B.6.5. Sistem mora omogočati ročno izbiro parametrov za kontrolo ekspozicij. |  |  |
| B.6.6. Sistem mora omogočati avtomatsko prilagajanje napetosti. |  |  |

  - Rekonstrukcije slik

| B.7.1. Najmanjše rekonstruirano vidno polje (FOV) mora biti ≤ 10 cm. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.7.2. Maksimalni premer resničnega vidnega polja (true field of view – TFOV) mora biti ≥ 60 cm. |  |  |
| B.7.3. Največje rekonstruirano vidno polje (FOV) mora biti ≥ 70 cm. |  |  |
| B.7.4. Zahtevano je, da je povečano rekonstruirano vidno polje (extended FOV) čim večje oziroma največje, ki ga ponujeni CT aparat lahko doseže. |  |  |
| B.7.5. Rekonstruirana slika v področju povečanega vidnega polja (extended FOV) mora zagotavljati natančnost ±25 HU ter natančnost zunanje konture pacienta ±3 mm. |  |  |
| B.7.6. Največja velikost matrike rekonstruirane slike mora biti najmanj 1024 x 1024. Zahtevana je največja dimenzija matrike, ki je možna pri ponujenem tipu aparature. |  |  |
| B.7.7. Hitrost rekonstrukcije za slike 512 x 512 mora biti najmanj 10 slik/s. Zahtevamo čim višjo hitrost rekonstrukcije slik. |  |  |

  - Procesiranje podatkov

| B.8.1. Sistem mora omogočati rekonstruiranje zajetih podatkov s filtrirano povratno projekcijo (FBP). |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.8.2. Sistem mora omogočati rekonstruiranje z iterativno rekonstrukcijsko metodo. Iterativna rekonstrukcijska metoda mora temeljiti na naprednejših metodah optimizacije in statističnem modeliranju - iterativne rekonstrukcijske metode, ki so naprednejše in učinkovitejše (za boljši prikaz podrobnosti z nižjo dozo) od prvih generacij ponujenih na trgu in uporabljenih v klinične namene. |  |  |
| B.8.3. Sistem mora vsebovati najnovejšo verzijo programske opreme za zmanjšanje artefaktov pri rekonstrukciji slik (Metal artefact reduction - MAR). Ti artefakti so posledica kovinskih vsadkov, zobnih zalivk, kontrastnega sredstva visoke elektronsko gostote in ostalega, kar bi utegnilo vplivati na nenatančno (napačno) izdelavo obsevalnih načrtov. Če to ni omogočeno na osnovni konzoli, mora biti omogočeno na neodvisni delovni postaji. Sistem mora omogočiti pregledovanje in shranjevanje originalnih rekonstruiranih rezov brez uporabe MAR ter rezov, kjer je bil MAR uporabljen. |  |  |
| B.8.4. Sistem mora omogočati izbiro rekonstrukcijskih filtrov kot npr. sharp, smooth, itd. Ponudnik mora navesti seznam ponujenih filtrov. |  |  |

  - Zahtevano umerjanje sistema

| B.9.1. Trajanje ogrevanja rentgenske cevi ne sme biti daljše od 5 minut. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.9.2. Zahteva se, da ponovno ogrevanje rentgenske cevi ni potrebno, tudi če se sistem ne uporablja 2 uri. |  |  |
| B.9.3. Zahtevano umerjanje detektorskega sistema mora biti avtomatsko in ne sme biti pogosteje kot enkrat dnevno. |  |  |
| B.9.4. Umerjanje detektorskega sistema ne sme presegati 30 minut tekom enega tedna, ne glede na pogostost umerjanja po specifikacijah proizvajalca. |  |  |

  - Osnovna delovna konzola

| B.10.1. Zahteva se zmogljiv računalniški sistem, ki je v skladu s priporočili proizvajalca ali boljši, in omogoča hitro zajemanje, rekonstrukcijo ter shranjevanje (arhiviranje) slik. Velikost diagonale pripadajočega ploskega računalniškega zaslona mora biti ≥ 21 palcev (≥ 53 cm). Zasloni morajo biti primerni za pregled diagnostičnih slik. Računalnik mora imeti vgrajeno giga bitno mrežno kartico. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.10.2. Sistem mora vsebovati programsko opremo za pregledovanje in obdelavo slik. |  |  |
| B.10.3. Sistem mora vsebovati programsko opremo za multi-planarno rekonstrukcijo v poljubni ravnini (MPR), 3D rekonstrukcijo s senčenjem površine in t.i. »offline« rekonstrukcijo ali podobno. |  |  |
| B.10.4. Sistem mora vsebovati programsko opremo za merjenje razdalj na posamezni CT sliki z natančnostjo ± 1 mm za slike z velikostjo pikslov ≤ 0,5 mm. |  |  |
| B.10.5. Sistem mora omogočati zajem in prikaz CT slik z razponom HU od –1000 do 30000 ali več. |  |  |
| B.10.6. Sistem mora vsebovati DICOM print in DICOM 3 format (licence). Omogočen mora biti prenos CT podatkov iz CT aparata v načrtovalne sisteme (Monaco podjetja Elekta, iPlan podjetja Brainlab in Eclipse podjetja Varian), ki so inštalirani na Oddelku za radioterapijo. CT aparat mora biti povezan z HIS/RIS/PACS bolnišničnim sistemom. Vključene morajo biti vse potrebne licence, nujne za prenos podatkov. |  |  |
| B.10.7. Sistem mora vsebovati programsko opremo za avtomatsko proženje z bolusom kontrastnega sredstva in protokole za skeniranje posameznih anatomskih področij za sekvenčni in spiralni način slikanja. Omogočena mora biti določitev optimalnega časa za skeniranje po injiciranju kontrastnega sredstva. |  |  |
| B.10.8. Sistem mora vsebovati popolno programsko opremo za spremljanje krvnega pretoka (t.i. »brain perfusion«). |  |  |
| B.10.9. Sistem mora vsebovati programsko opremo, ki omogoča analizo in obdelovanje podatkov, potrebnih za natančno določitev in prikaz morebitnih arterio-venskih nepravilnosti (anevrizem). |  |  |

  - Neodvisna delovna postaja (NDP)

| B.11.1. Zahteva se zmogljiv računalniški sistem (v skladu s priporočili proizvajalca ali boljši), ki omogoča hitro rekonstrukcijo, obdelavo in shranjevanje (arhiviranje) slik neodvisno od osnovne delovne postaje. Velikost ploskega računalniškega zaslona mora biti ≥ 23 palcev (58 cm). Zasloni morajo biti ustrezno certificirani za pregled diagnostičnih slik (IEC 60601-1 in/ali FDA 510 (k) in kalibrirani po standardu DICOM 3.14). Zaradi potreb arhiviranja mora imeti sistem velikost trdega diska vsaj 2 TB. Računalnik mora imeti vgrajeno giga bitno mrežno kartico. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.11.2. Sistem mora vsebovati programsko opremo za multi-planarno rekonstrukcijo v poljubni ravnini (MPR), 3D rekonstrukcijo s senčenjem površine in ostalo dodatno programsko opremo, kot je zahtevana pri osnovni delovni konzoli, če to omogoča proizvajalec. |  |  |
| B.11.3. NDP mora biti povezana z lokalnim računalniškim omrežjem sektorja za radioterapijo. Imeti mora DICOM 3 licence. Omogočen mora biti prenos CT podatkov iz CT aparata v načrtovalne sisteme (Monaco podjetja Elekta, iPlan podjetja Brainlab in Eclipse podjetja Varian), ki so inštalirani na Oddelku za radioterapijo. Vključene morajo biti vse licence, nujne za prenos podatkov. |  |  |
| B.11.4. Neodvisna delovna postaja mora biti omrežno povezana z osnovno konzolo. |  |  |

  - Specifične funkcionalnosti za radioterapijo

| B.12.1. Sistem mora vsebovati popolno programsko in strojno opremo potrebno za zajem in rekonstrukcijo t.i. 4DCT. Omogočati mora rekonstrukcijo CT slik posameznih faz, rekonstrukcijo povprečne CT slike (Average) in slike projekcije maksimalne intenzitete (MIP). Sistem mora vsebovati programsko opremo za fazni in amplitudni »binning« zajetih podatkov. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.12.2. Sistem mora vsebovati sistem za nadzor dihanja RGSC podjetja Varian, ki ga naročnik že ima na oddelku. Vsebovati mora popolno programsko in strojno opremo ter licence za retrospektivno 4D in prospektivno proženo slikanje (fazno, amplitudno in z zadržanim vdihom) ter izvažanje dihalnih krivulj v obstoječ sistem Aria. |  |  |
| B.12.3. V kolikor ima ponudnik sistem, ki omogoča 4D slikanje pri katerem se zajemanje podatkov avtomatsko prilagaja pacientovi dihalni krivulji: - prepreči manjkajoče dele zajetih podatkov, ki nastanejo zaradi podaljšane periode med vdihi pri nepravilnem dihanju, - izloči podatke oz. prepreči zajem podatkov zajetih pri preglobokih in preplitkih vdihih, mora ponuditi vso potrebno programsko in strojno opremo ter vse potrebne licence. |  |  |

  - Oprema za preverjanje kakovosti

| B.13.2. Oprema mora vsebovati vse potrebne fantome in pripomočke za izvajanje predpisanih postopkov kontrole kakovosti in kalibracije s strani proizvajalca. |  |  |
| --- | --- | --- |

  - Specifična oprema za radioterapijo

| B.14.1. Oprema mora vsebovati podlago za prsni koš z nastavitvijo kota ter oporo za roke v položaju odročenja in glavo. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.14.2. Oprema mora vsebovati podpore za glavo: 5 standardnih (1set), komplet 3 konturiranih podpor (1set), podporo za glavo v trebušni (PA) legi, otroško podlago v trebušni (PA) in hrbtni (AP) legi. Material je polietilen ali podobno. |  |  |
| B.14.3. Oprema mora vsebovati sistem podpor za kolena in stopala s pritrditvenim priborom. |  |  |
| B.14.4. Oprema mora vsebovati večnamenske podložne blazine za namestitev bolnikov (komplet šestih blazin). |  |  |
| B.14.5. Oprema mora vsebovati visoko in nizko podporo za kolena s pritrditvenim priborom. |  |  |
| B.14.6. Oprema mora vsebovati mehko podložno blazino za bolnika (couchtop cover). |  |  |
| B.14.7. Oprema mora vsebovati set karbonskih klinov in podlag za kline. Set naj vsebuje kline (wedges): 2.5° in 5°, ter podloge za kline (spacers) 20mm in 30mm. |  |  |
| B.14.8. Oprema mora vsebovati karbonsko ploščo za fiksacijo glave in ramen in podložno blazino za ramena. |  |  |
| B.14.9. Oprema mora vsebovati karbonsko nagibno osnovno ploščo za fiksacijo glave s šestimi možnimi položaji nagiba. |  |  |
| B.14.10. Oprema mora vsebovati karbonsko podlago za glavo s kompletom podpor za roke. |  |  |
| B.14.11. Oprema mora vsebovati set nagibnih podpor za roke (Height Adjustable Arm Supports). |  |  |
| B.14.12. Oprema mora vsebovati osnovno ploščo za ekstrakranialno stereotaksijo iz materiala, ki znatno ne oslabi žarkov, in mora biti CT/MR kompatibilna, dolžine 1429mm. | 2kom |  |
| B.14.13. Oprema mora vsebovati podaljšano podlago za prsni koš z nastavitvijo opore za roke v položaju odročenja in za glavo. Podlaga mora biti kompatibilna z osnovno ploščo za ekstrakranialno stereotaksijo in CT/MR kompatibilna. Držala za roke morajo biti U-grip. | 1kom |  |
| B.14.14. Oprema mora vsebovati pas za kompresijo in imobilizacijo abdomna, kompatibilen s podlago opisano v B.14.12. | 2kom |  |
| B.14.15. Oprema mora vsebovati ustrezni montažni pribor za pritrditev dodatnih obsevalnih pripomočkov za nastavitev in fiksacijo bolnika glede na ponujeno obsevalno mizo oziroma vrhnjo ploščo. |  |  |
| B.14.16. Oprema mora vsebovati blazino za odraslega bolnika (oblika črke T), katero je možno oblikovati po obliki telesa bolnika in zadrži obliko; kompatibilna mora biti z obliko podlage za prsni koš. CT/MR kompatibilna. | 4kom |  |
| B.14.17. Oprema mora vsebovati kratko blazino, katero je možno oblikovati po obliki telesa bolnika in zadrži obliko; kompatibilna mora biti z obliko podlage za prsni koš. CT/MR kompatibilna | 2kom |  |
| B.14.18. Oprema mora vsebovati dolgo blazino, katero je možno oblikovati po obliki telesa bolnika in zadrži obliko; kompatibilna mora biti z obliko podlage za prsni koš. CT/MR kompatibilna | 1kom |  |
| B.14.19. Oprema mora vsebovati ustrezne stenske nosilce za specifično opremo oziroma pribor (nosilec za podlage za podporo glave ni potreben). |  |  |
| B.14.20. Specificiran obsevalni pribor mora biti iz materialov, ki znatno ne oslabijo žarkov (karbonska vlakna ali podobno) in mora omogočati obsevanje pod katerimkoli kotom roke pospeševalnika (gantry). |  |  |
| B.14.21. Ves dodatni obsevalni pribor mora biti kompatibilen s sistemom, ki ga uporabljamo na Onkološkem inštitutu (oprema podjetja Civco). |  |  |

  - CT Injektor

| B.15.1. Zahteva se avtomatski troglavi injektor za injiciranje kontrastnega sredstva z visokotlačno batno tehnologijo Ponujeni injektor mora imeti rezervoarje po 200 ml (dva za KS iste učinkovine in en za fiziološko raztopino) in integrirano posodo za odpadne tekočine. Ponujeni injektor mora omogočati ogrevanje kontrastnega sredstva. Ponujeni injektor mora imeti detektorje za zaznavanje vstopnega in izstopnega zraka ter mora omogočati samodejno odstranjevanje zraka. Imeti mora nastavljiv limit pritiska injiciranja in večfazno preverjanje prehodnosti kanala. Imeti mora čitalnik črtnih kod za vnos in sledljivost kontrastnega sredstva. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Sistem gibljivih laserjev

| ZAHTEVANI POGOJI, KARAKTERISTIKE IN OPREMA | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- |
| C.1. Sistem mora vsebovati tri gibljive laserje in sicer enega stropnega in dva stranska. Stranska laserja morata biti montirana na steni in mehansko zaščitena pred udarci. |  |  |
| C.2. Laserji morajo biti računalniško krmiljeni, računalnik pa mora biti povezan z načrtovalnimi sistemi znotraj računalniškega omrežja Oddelka za radioterapijo. Ponudnik mora zagotoviti povezljivost ter licenco, ki omogoča elektronski prenos podatkov o izocentru iz načrtovalnega sistema v nadzorni računalniški sistem. Celotni laserski sistem mora ponudnik po montaži ter pred prevzemom ustrezno nastaviti, da sovpadajo s slikovnim izocentrom. Stranska laserja morata biti kongruentna in nivelirana v vodoravni ravnini. Stropni laser mora biti poravnan z navpično ravnino, ki sovpada s smerjo premikanja mize. Toleranca za odstopanje v področju 50 cm od izocentra je lahko ≤ 1 mm. |  |  |
| C.3. Oprema mora omogočati daljinsko upravljanje z laserji. |  |  |
| C.4. Širina laserskih črt mora biti < 1 mm na razdalji do 4 m od laserja, natančnost pozicioniranja pa najmanj 0.5 mm ali boljša. |  |  |
| C.5. Laserji morajo biti zeleni (valovna dolžina v območju 532 nm). |  |  |
| C.6. Oprema mora vsebovati ustrezni tablični zaslon po specifikacijah proizvajalca laserskega sistema in tipkovnico, miško ter ploski računalniški zaslon z diagonalo najmanj 21 palcev (53 cm), ki so priklopljeni na “docking” priklopno postajo. |  |  |

- Onkološki informacijski sistem

| ZAHTEVANI POGOJI, KARAKTERISTIKE IN OPREMA | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- |
| D.1. CT aparat mora biti dobavljen z dvema delovnima postajama, ki morata omogočati povezavo odjemalec-strežnik z obstoječima OIS sistemoma z obstoječimi licencami na radioterapiji (MOSAIQ podjetja Elekta in ARIA podjetja Varian). Ponudnik mora zagotoviti, da bo na prvi postaji nameščena programska oprema podjetja Varian. Programsko opremo podjetja Elekta bo na drugo postajo namestil naročnik. Dobavljeni delovni postaji morata ustrezati zahtevanim specifikacijam za namestitev vsakega od obeh OIS. Obe delovni postaji mora imeti vgrajeno gigabitno omrežno kartico. Ponudnik mora obstoječo mrežo nadgraditi oziroma posodobiti brez dodatnih stroškov za naročnika, če je to potrebno. Vsi potrebni vmesniki in povezave, ki so potrebne za nemoteno in pravilno delovanje, morajo biti vsebovane v ponudbi in ne smejo predstavljati dodatnih stroškov za naročnika. |  |  |
| D.2. Sistem mora omogočati primerjavo portalnih slik dobljenih z EPID-i na linearnih pospeševalnikih, primerjavo z DRR-ji iz načrtovalnih sistemov XiO, Eclipse in iPlan ter digitaliziranih slik iz simulatorja. Vse potrebne licence (DICOM 3.0, DICOM RT ali druge) oziroma povezave morajo biti vključene v ponudbo. Primerjava slik mora biti omogočena tudi s prekrivanjem (t.i. “overlay function”). |  |  |
| D.3. Vsa ponujena strojna oprema mora biti nova in najnovejša ter iz redne proizvodnje. Karakteristike strojne opreme morajo presegati minimalne zahteve proizvajalca programske opreme. |  |  |
| D.4. Ponujen monitor mora biti tipa LED z diagonalo ekrana ≥ 23 palcev (58 cm). |  |  |
| D.5. Oprema mora vsebovati vse potrebne periferne enote (npr. tiskalniki). |  |  |
| D.6. Periferne enote morajo preko KVM stikala omogočati upravljanje katerekoli od obeh dobavljenih delovnih postaj |  |  |
| D.7. Oprema mora vsebovati digitalni fotoaparat srednjega kakovostnega razreda in ustrezno programsko ter strojno opremo za vnos slik v verifikacijski sistem. |  |  |

- Ostali pogoji in zahteve

| ZAHTEVANI POGOJI, KARAKTERISTIKE IN OPREMA | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- |
| E.1. Ponudba mora vsebovati vse tehnične specifikacije, ki so potrebne za pravilno in varno delovanje vse ponujene opreme. |  |  |
| E.2. Vsa ponujena oprema mora imeti oznako CE. Ponudnik mora predložiti dokument iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo. |  |  |
| E.3. Sistem mora biti nov (tekoče leto) in še nikoli uporabljen za klinične ali raziskovalne namene. |  |  |
| E.4. Garancijska doba za CT aparat in pripadajočo opremo ter vso ostalo dobavljeno opremo mora biti najmanj 1 leto od uspešnega prevzema. V garancijski dobi je ponudnik dolžan odpraviti vse napake in okvare ter zamenjati vse okvarjene dele z novimi. Izbrani ponudnik je dolžan opravljati periodične preventivne preglede CT aparata in ostale opreme. |  |  |
| E.5. Izbrani ponudnik mora ob dobavi dostaviti dve kopiji navodil za vso dobavljeno strojno in programsko opremo, ki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. |  |  |
| E.6. Vsi ponujeni ploski računalniški zasloni morajo biti barvni na osnovi LED tehnologije, visoke ločljivosti in z diagonalo zaslona ≥ 21 palcev (53 cm), razen če je specificirano drugače. |  |  |
| E.7. Izbrani ponudnik mora ob prevzemu naročniku predložiti in predati t.i. teste za zagotavljanje kakovosti delovanja CT aparata in ostale opreme, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja strojne in programske opreme. |  |  |
| E.8. Proizvajalec mora izkazati interes za vzpostavitev referenčnega centra ter navesti možne oblike in pogoje znanstvenega in izobraževalnega sodelovanja z Onkološkim inštitutom Ljubljana. |  |  |
| E.9. Izbrani ponudnik mora ob prevzemu predložiti in predati tovarniške teste za CT aparat. |  |  |
| E.10. Ponudnik mora vključiti ponudbo (s ceno) za pogarancijsko vzdrževanje (servisiranje) CT aparata s pripadajočo opremo z natančnimi specifikacijami za 10 let, ki jo naročnik lahko sklene s ponudnikom po preteku garancijske dobe. Ponujena servisna pogodba mora biti po principu »full option«, »all inclusive« ali temu ustrezno, kar pomeni popolno servisiranje, zajemati pa mora sledeče pogoje oziroma zahteve: - Načrtovane preventivne preglede vsaj dvakrat letno s potrebnim vzdrževanjem. V ponudbi mora biti jasno navedeno trajanje in število pregledov. - Vse servisne obiske na klic in telefonsko podporo serviserjev v času rednih delovnih ur. - Vse stroške servisiranja in vzdrževanja (pot, delo, namestitev) ter vse stroške za popravilo ali zamenjavo vseh rezervnih delov vključno z rentgensko cevjo in z detektorskim sistemom brez dodatnih stroškov za uporabnika. - Zahteva se, da nepredvideno nedelovanje sistema ne presega 2% letno (t. i. 98% up-time). Če nepredvideno nedelovanje presega omenjeno mejo (2% je ekvivalentno 40 uram), se ponudniku ob koncu vsakega leta obračuna penale in sicer po formuli: Px pomeni ceno servisne pogodbe preračunano na eno leto v € (EUR), x pomeni število neplaniranih ur nedelovanja sistema nad 40-imi urami, yx pa pomeni penale v € (EUR). Ure nedelovanja se štejejo od trenutka, ko se napaka javi servisnemu centru. - Če ima ponudnik (ali proizvajalec) že sklenjeno vzdrževalno pogodbo z OIL, naj to finančno ustrezno upošteva. - Cena servisne pogodbe mora veljati še najmanj 6 mesecev po preteku garancijskega roka. V tem času lahko uporabnik sklene pogodbo pod ponujenimi pogoji in po ponujeni ceni iz razpisa. - Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani naročnika odzval z intervencijo znotraj delovnega časa. Za odzivni čas se šteje čas od pisne prijave (elektronska pošta) do pričetka odpravljanja okvare. Odzivni čas je lahko največ štiri ure. Izvajalec je dolžan odpraviti okvaro v najkrajšem možnem času. V primeru, ko je okvara daljša od enega dneva, se za ta čas podaljša garancijski rok aparata. |  |  |
| E.11. Ponudnik mora ob ponudbi predložiti t.i. prevzemni protokol, po katerem se bo oprema prevzemala. |  |  |
| E.12. V ponudbo mora biti vključeno »on site« izobraževanje na Onkološkem inštitutu za radiološke inženirje, fizike, zdravnike in vzdrževalce za vso ponujeno opremo. Ponudba mora vsebovati podatke o dolžini predvidenega izobraževanja za posamezne sklope. Izbrani ponudnik krije vse stroške takega izobraževanja. |  |  |
| E.13. Ponudnik mora zagotoviti poleg osnovnega tudi dodatno izobraževanje za enega fizika, enega radioterapevta in enega radiološkega inženirja v trajanju najmanj 5 delovnih dni v enem od svojih referenčnih centrov po dogovoru. Zagotovljeno mora biti tudi izobraževanje za enega vzdrževalca po programu proizvajalca v trajanju najmanj enega tedna. Stroški izobraževanj (šolnine) v referenčnem centru morajo biti vključeni v ponudbo in prikazani posebej v ponudbenem predračunu in so za ponudnika zavezujoči za čas, ko naročnik lahko zahteva izvedbo takega izobraževanja. Vse ostale stroške (dnevnice, potne stroške, stroške namestitve) krije naročnik. Izvedbo izobraževanj lahko uporabnik zahteva kadarkoli, še najmanj eno leto po preteku garancijske dobe za opremo. Izbrani ponudnik je dolžan izobraževanje izvesti v roku najmanj 3 mesecev po pisni zahtevi. Stroški izobraževanja morajo biti v ponudbi specificirani za vsak profil posebej. |  |  |
| E.15. Prostor v katerem bo nameščen CT aparat in ostala oprema, kakor tudi nadzorni prostor, morata biti pripravljena v skladu z mednarodnimi standardi in v skladu z navodili in zahtevami proizvajalcev ter dogovorom z OIL. |  |  |
| E.16. Sistem prezračevanja mora biti napeljan tako, da ne povzroča obremenitve s hrupom v sosednjem prostoru (planirnica 1). |  |  |