TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PRIPRAVO PROSTOROV

Zahteve naročnika za GOI dela za pripravo prostora CT simulatorja 2

Naročnik želi zamenjati obstoječi CT simulator 2 z novim. Prostor je potrebno pripraviti v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca izbranega aparata in zahtevami naročnika.

Izbrani ponudnik mora pridobiti mnenje glede radiološke zaščite pri pooblaščeni ustanovi  ZVD.

Ponudnik mora zagotoviti:

- Pripravo prostora za montažo nove opreme, vključno z demontažo in odvozom obstoječega aparata in ostale opreme ( staro pohištvo, stare talne obloge, stare luči, stari spuščeni stropovi s konstrukcijo, in ostali predmeti .

- Dobavo in montažo opreme ter izdelavo vseh potrebnih projektov za vse faze (IDZ, PZI, PID) ter tehnične dokumentacije (DZO, NOV).

Stara obstoječa oprema postane last izbranega ponudnika. Ponudnik mora poskrbeti za demontažo in odvoz v deponijo v skladu z veljavnimi predpisi (predložiti mora tudi dokumentacijo o zakonsko ustreznem uničenju RTG cevi) v terminih, ki jih določi naročnik. Naročniku se preda evidenčne liste.

- SPLOŠNE ZAHTEVE

  - Prostor, v katerem bo nameščen CT simulator 2 in ostala oprema, kakor tudi komandni prostor morata biti pripravljena v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca in druge ponujene opreme kot tudi naročnika - Onkološki inštitut.

  - Prostor mora biti urejen v skladu z mnenjem pooblaščene slovenske ustanove (ZVD). Mnenje bo pridobil ponudnik.

  - Izdelava projektne in tehnične dokumentacije, potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila, mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in razpisnimi pogoji ter zahtevami proizvajalca opreme. Dokumentacija mora biti potrjena s strani naročnika.

  - Celoten predmet javnega naročila mora biti izveden najkasneje v roku 10 mesecev od sklenitve pogodbe. Od začetka del (prenehanje obratovanja obsevalnega aparata) do končne primopredaje in vseh testiranj  lahko preteče največ 2 meseca.

  - Garancijska doba za kakovost izvedenih GOI del je 5 let.

- DEMONTAŽA

  - Naročnik bo izvajalcu predal prostor in aparat po koncu obratovanja obstoječega aparata. Vso opremo v prostorih mora izvajalec demontirati in odstraniti. Oprema postane last izvajalca.

  - Demontirati je potrebno tudi vse obstoječe  razvode (kot npr. električne in strojne inštalacije,…), ki niso v uporabi in njihove podkonstrukcije.

  - Predvideti je potrebno vse potrebne postopke ravnanja z gradbenimi in nevarnimi odpadki.

- STROJNE INSTALACIJE

3.1 Energetska in druga infrastruktura

Za namene hlajenja naprave (CT Simulatorja) se predvidi svoj hladilni agregat v kolikor ga aparat potrebuje. Za potrebe prezračevanja nadzornega in obsevalnega prostora se predvidi klimat s svojim hladilnim agregatom. Prezračevanje mora biti izvedeno na način, da se ločeno krmili-nadzoruje temperatura in pretok zraka v nadzornem in obsevalnem prostoru (omogočati hlajenje in gretje vsakega prostora posebej, dodati štiri cevne konvektorje v povezavi z ERP-i). Prostori so priključeni na vodovodno ter kanalizacijsko omrežje ter razvod medicinskih plinov (zrak in kisik) z vsemi pripadajočimi dodatki – opremo za klinično uporabo (dozator za kisik, aspirator in ejektor s pogonom na komprimiran zrak, ker vakuma ni).

3.2 Požarna varnost

Upoštevati se morajo zahteve, ki izhajajo iz obstoječe zasnove požarne varnosti predmetne stavbe. To pomeni predvsem, da je pri prehajanju skozi stene požarnih sektorjev z instalacijami potrebno poskrbeti za ustrezne požarno odporne zatesnitve. Vsi prostori, ki so predmet projekta, morajo biti ustrezno požarno varovani, upoštevajoč požarno študijo objekta. Obstoječ sistem gašenja (sprinkler sistem) naprave povsem nadomestiti s sistemom inertnega plina vrste Novec 1230. Izdelati je potrebno tudi vso projektno dokumentacijo in zagotoviti, da projektant študije požarne varnosti pripravi dopolnitev študije oz. presojo požarne varnosti. Pred pričetkom izvedbe GOI del mora biti vsa potrebna dokumentacija za izvedbo požarne varnosti dokončana in potrjena s strani nadzora in naročnika.

3.3 Krmiljenje in navezava na centralni nadzorno/krmilni sistem

Za krmiljenje temperatur po prostorih se uporabijo stenski temperaturni nastavljalniki, praviloma nameščeni ob vratih v posamezno sobo. Ponudnik mora vgraditi sistem za elektronsko regulacijo dotoka zraka –ERP, ki ima možnost regulacije iz komandnega prostora. Integracija v CNS sistem OIL.

- ELEKTRO INSTALACIJE

  - Pri elektro instalacijah bo izvajalec uredil priklop novih porabnikov na obstoječe elektro vodnike po vnaprejšnji projektantski preverbi ustreznosti.  V kolikor obstoječi dovodi tehnično ne ustrezajo, jih je potrebno nadomestiti z novimi.

  - Za vso kritično opremo (glavna delovna postaja) , je potrebno dobaviti in vgraditi UPS (brezprekinitveno napajanje).

  - Vgrajuje se izključno nova elektro oprema (luči, vtičnice, stikalna tehnika,…), ki jo je predhodno naročnik potrdil kot ustrezno, ker mora biti usklajena z opremo že uporabljeno v OIL. Tako bodo lahko novo elektro opremo vzdrževali že izbrani pogodbeni pooblaščeni izvajalci.

  - Izvajalec je dolžan izvesti priklop novega aparata s pripadajočo opremo na lokalno RT računalniško omrežje. Izvajalec mora zagotoviti najmanj dve omrežni povezavi med obsevalnim prostorom in komandnim prostorom. Priložiti je potrebno meritve računalniškega omrežja, ki dokazujejo pravilno inštalacijo ožičenja.

  - Izvajalec mora zagotoviti ustrezno število omrežnih priključkov do TRT serverske sobe.

  - Izvajalec mora vgraditi kable, ki ne vsebujejo halogena.

  - Razsvetljava: Obveznost izvajalca je vgradnja vseh luči v prostoru z novimi vgradnimi LED, ki imajo možnost zvezne regulacije zatemnitve v območju od 30 % jakosti do 100 % jakosti. LED luči morajo imeti mikroprizmatični polikarbonatni difuzor, ki omejuje bleščanje. V skladu z zakonodajo mora biti urejena varnostna razsvetljava. Vgradijo se LED luči, ki jih predhodno potrdi naročnik.

  - Izvajalec mora dobaviti in vgraditi »sky window« v preiskovalni in nadzorni prostor.

  - V komandnem prostoru se predvidi komunikacijska omara, ki mora biti ustrezno hlajena. V njej bodo nameščene vse delovne postaje, ki bodo povezane z monitorji na delovnem pultu s pomočjo KVM stikal ali podobne stabilno delujoče tehnološke rešitve.

  - Izvajalec je dolžan izvesti priklop novega aparata s pripadajočo opremo na lokalno RT računalniško mrežo. Priložiti je potrebno meritve računalniške mreže, ki dokazujejo pravilno inštalacijo ožičenja.

  - Izvajalec mora zagotoviti ustrezno število mrežnih priključkov. V primeru, da naročnik nima ustreznih kapacitet-mrežna stikala, jih mora izvajalec dobaviti. Dobavljena mrežna stikala morajo biti od proizvajalca Cisco  (Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base z Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module in Cisco FlexStack 50cm stacking cable). Ustreznost mrežnega stikala mora potrditi služba za informatiko OIL. V primeru, da naročnik nima dovolj »patch« panelov jih mora izvajalec dobaviti in vgraditi.

  - Ponudnik mora dobaviti delovno postajo  Lenovo M70q Tiny,  ki ima sledeče tehnične zahteve:

- Tip ohišja USFF (Ultra Small Form Factor)

- Dimenzije naj ne presegajo 19x19x4cm

- Procesor vsaj Intel i5 12. generacije, i5-12400T

- 16 GB RAMa z možnostjo razširitve na 48 GB brez menjave modulov

- Trdi disk 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe

- Možnost vgradnje dodatnega notranjega 2.5in diska, vgrajeni vsi potrebni adapterji, nosilci in kabli

- Intel Ethernet 10/100/1000Mbps, Wifi 802.11ac, Bluetooth, zvočna kartica, vgrajen zvočnik

- Priključki: skupno na sprednji in zadnji strani vsaj 6 integriranih USB-A priključkov in 1 USB-C, DP, HDMI, Ethernet RJ-45

- Priloženo: optična miška s koleščkom, podloga za miško, Slovenska tipkovnica (dogravura ali nalepke slovenskih znakov niso dovoljene). Miška in tipkovnica naj bosta iste znamke kot ponujeni računalnik

- Nameščena programska oprema proizvajalca

- Operacijski sistem Windows 10 ali 11 64bit Pro

- Usb tipkovnico,

- Usb optično miško

- Zaslon dimenzije 24 palcev z IPS panelom, HDMi prikljulček.

- VIDEO-AVDIO OPREMA

  - Izvajalec mora dobaviti in vgraditi barvno IP kamero, ki jo električno krmilimo po sistemu PTZ (Pan/Tilt/Zoom).  Kamera morajo biti priključene na  monitor velikosti diagonale vsaj 22 palcev.

  - Ohraniti je potrebno obstoječo telefonsko številko.

- ZAHTEVE ZA VKLJUČITEV NOVIH NAPRAV V OBSTOJEČI CNS

## Pogoji za izvedbo

Izvajalec mora poskrbeti za povezavo vseh naprav, ki so predmet projekta, na obstoječi centralno nadzorni sistem - CNS. Pri tem mora slediti tehničnim smernicam in zahtevam tehnično vzdrževalne službe (TVO) Onkološkega Inštituta. Krmilni panel za krmiljenje delovanja klimata mora biti nameščen v tehničnem prostoru CT simulatorja 2, v 1.kleti TRT oddelka.

## Komunikacijski protokoli in povezave

Povezava naprav na CNS mora biti izvedena s komunikacijskim protokolom Modbus in sicer za ethernet povezavo po komunikacijskem protokolu Modbus TCP, ter za RS485 povezavo po komunikacijskem protokolu Modbus RTU. Izvajalec lahko izbere eno ali drugo vrsto Modbus komunikacije, pri čemer je zaželena ethernet Modbus TCP povezava. V primeru, da bo na CNS priključenih več različnih naprav, lahko izvajalec izbere tudi kombinacijo obeh povezav.

Za naprave, katerih izpad bi lahko povzročil večjo škodo oziroma motnjo pri delovanju drugih naprav oziroma sistemov, je potrebno poleg Modbus komunikacije dodati tudi digitalne signale za vzporedno signalizacijo osnovnih alarmov in delovanja. Pri tem je pomembno poudariti, da se digitalni signali uporabljajo le vzporedno z Modbus komunikacijo, ter je nikakor ne zamenjujejo.

Izvajalec mora poskrbeti za ethernet povezavo do najbližjega komunikacijskega vozlišča. To velja ne glede na to ali so naprave na CNS priključene z neposredno ethernet povezavo ali pa z PLC vmesnikom (v primeru RS485 oziroma digitalne povezave). V električnem razdelilniku nadzorovane naprave, mora biti za potrebe CNS na voljo vsaj ena ethernet vtičnica.

Izvajalec mora vse ethernet povezave uskladiti s tehnično vzdrževalno službo (TVO) Onkološkega Inštituta. Glede na število teh povezav bo TVO-OIL ocenil, ali bo izvajalec komunikacijsko stikalo vgradil v najbližje komunikacijsko vložišče, ali pa bo izvajalec moral komunikacijsko stikalo vgraditi poleg nadzorovanih naprav oziroma v njihovem električnem razdelilniku.

Izvajalec mora za potrebe RS485 Modbus RTU ter vzporedne digitalne povezave, dobaviti krmilno (PLC) opremo skladno z obstoječim centralno nadzornim sistemom Onkološkega Inštituta.

Izvajalec mora za potrebe ethernet povezave dobaviti komunikacijsko opremo skladno z obstoječim komunikacijskim omrežjem Onkološkega Inštituta.

## Tehnična dokumentacija

Izvajalec mora pred integracijo v CNS, tehnično vzdrževalni službi (TVO) Onkološkega Inštituta predati sledečo dokumentacijo:

- Ažurno dokumentacijo strojnih shem

- Ažurno dokumentacijo električnih povezav

- Ažurno Modbus tabelo z:

  - Označenimi aktivnimi signali

  - Označenimi signali, ki jih izvajalec označuje kot signale vitalnega pomena

## Krmilna oprema

Za povezavo RS485 Modbus RTU in vzporedno digitalno signalizacijo, mora izvajalec v električno omarico naprave (v kolikor v njej ni prostora, pa poleg postaviti novo električno omarico), vgraditi PLC krmilnik. Krmilnik mora imeti ločeno napajanje oziroma lasten 24 V DC napajalnik.

Krmilnik mora biti modularen, narejen izključno za montažo na din letev. Procesorski del mora predstavljati samostojno enoto brez t.i. rack ohišja. Krmilniki, ki za povezavo med procesorjem in razširitvenimi moduli uporabljajo vezne plošče ali t.i. rack enote, niso dovoljeni. Krmilnik mora biti prosto-programabilen, nuditi mora programske jezike skladne s standardom IEC61131-3. Glavno napajanje celotnega krmilnika (procesorske enote ter njegovih razširitvenih modulov, itd…), mora biti izvedeno z 24 V DC napajanjem. 24 V DC napajalnik ne sme biti del perifernih enot PLC-ja. Razširitvene enote morajo imeti lastno pritrditev na DIN letev, sam krmilni sklop pa mora omogočati poljubno delitev.

Procesorska enota, ki jo štejemo kot prosto-programabilni krmilnik (PLC) integriran v t.i. »Embeded Computer« mora vsebovati in ustrezati sledečim zahtevam…

Tehnične karakteristike procesorske enote:

- Embeded Computer

- Zmogljivost procesorja 32bit, 400Mhz

- 2× Ethernet komunikacijski port.

- K-BUS interno vodilo z možnostjo priklopa 64 modulov

- UPS vgrajen v procesorsko enot z zmogljivostjo minimalno 1 sekunde.

Kot naprimer BECKHOFF CX8090

## Komunikacijska oprema

Izvajalec se mora pred dobavo in integracijo komunikacijske opreme za ethernet omrežje uskladiti s tehničnim osebjem TVO Onkološkega inštituta. Oprema mora vsebovati oziroma ustrezati sledečim zahtevam…

Tehnične karakteristike:

- popolna kompatibilnost z CISCO ISE nadzornim sistemom.

- Zadostno število portov.

## Tehnični podatki za povezavo

Ethernet komunikacija

| Tehnični podatki |  |
| --- | --- |
| Vrsta komunikacijske povezave: | Ethernet |
| Ožičenje: | FTP (STP) Cat 6 |
| Komunikacijski protokol: | Modbus TCP |

RS485 komunikacija

| Tehnični podatki |  |
| --- | --- |
| Vrsta komunikacijske povezave: | RS485 |
| Ožičenje: | liycy 4x0,75 (opleten) |
| Komunikacijski protokol: | Modbus RTU |

Digitalna signalizacija

| Tehnični podatki |  |
| --- | --- |
| Vrsta komunikacijske povezave: | Digitalna vhodno izhodna povezava. |
| Ožičenje: |  |
| Komunikacijski protokol: | Povezava je dovoljena le kot vzporedna signalizacija RS485 Modbus RTU ali Ethernet Modbus TCP. Uporabljajo se lahko zgolj brezpotencialni kontakti. Napetostni nivo signalov je lahko le 24Vdc Vsi signali morajo biti vezani NO (Normalno odprt), pri čemer velja za normalno stanje alarmnega signala sklenjen signal. |

- GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

  - PREDLOG POSTAVITVE

    - Ponudnik mora v ponudbi predložiti skico postavitve aparata, ostale opreme in pohištva v prostore, ki so na razpolago. Upoštevati mora že vse odmike od sten, zaradi delovanja aparata, nemotene klinične uporabe in servisnih posegov.

    - DOKAZILO: Predložitev skice postavitve aparata, ostale opreme in komandnih pultov.

    - Izvajalec bo na podlagi skice postavitve pod točko 6.1.1., ki jo potrdi naročnik, dolžan izdelati načrte za izvedbo in na koncu predati projekt izvedenih del (PID). Naročnik bo izvajalcu omogočil izvajanje GOI del šele takrat, ko bodo izdelani in s strani naročnika ter nadzora potrjeni PZI projekti.

  - GRADBENA DELA

    - Izvajalec bo na podlagi potrjenega projekta za izvedbo izvedel vsa dela, potrebna za nemoteno delo in tudi postavitev obsevalnega aparata in ostale opreme ter pohištva. Pri tem je dolžan upoštevati vse zahteve proizvajalca ponujenega aparata, naročnika ter pravil stroke (tudi pri vseh delih, ki vplivajo na statično stabilnost obstoječe konstrukcije).

    - Izvajalec mora upoštevati omejitve glede izvajanja hrupnih, transportnih in ostalih za naročnika motečih del, ki so predvidoma dovoljena vsak dan od 21:00 do 6:30 ure, izven tega časa pa po dogovoru z naročnikom. Ostala manj hrupna dela je možno izvajati kadar koli. Paziti je potrebno, da pri tem ne motijo osnovne dejavnosti naročnika. Za delo ob sobotah in nedeljah se je potrebno predhodno dogovoriti z vodjo radioloških inženirjev.

    - Izvajalec mora generalno obnoviti obsevalna vrata (med kontrolnim pultom in preiskovalnim prostorom):

- Material zunanje plasti in barva vrat  morata biti usklajena z naročnikom,

- Zamenjati vsa vodila in ostale pogonske sklope vrat kot so ležaji in podobno, …

- Zamenjati ročko za odpiranje in zapiranje vrat po izboru naročnika.

    - Izvajalec mora vgraditi nova vrata, ki mejijo iz obsevalnega-preiskovalnega prostora na čakalnico. Vrata morajo imeti ustrezno radiološko zaščito!

    - Izvajalec mora vgraditi nova vrata, ki mejijo iz komandnega prostora na čakalnico.

    - Vsa nova vrata morajo biti dobavljena po odobritvi naročnika ( barva in material ).

    - Obstoječe svinčeno steklo lahko ostane, v kolikor bo zadoščalo radiološki zaščiti novega aparata. V nasprotnem primeru ga je potrebno zamenjati z novim, ki ustreza vsem zahtevam radiološke zaščite.

    - Izvajalec mora namestiti po koncu vseh del pripomoček za dvigovanje bolnikov, na lokacijo, ki jo določi uporabnik (nad obsevalno mizo).

  - POSTAVITEV

    - Izbrani ponudnik mora pred postavitvijo obsevalnega aparata zagotoviti ustrezno pripravljenost prostorov, ki jo izkaže z uspešno opravljenim internim tehničnim pregledom.

    - Izbrani izvajalec mora organizirati transport aparata na lokacijo postavitve tako, da ob tem ne moti dejavnosti naročnika in da ne poškoduje objektov in opreme naročnika.

    - Sama postavitev in nivelacija ter priklop morajo biti izvedeni po navodilih proizvajalca opreme.

    - Izvajalec mora ves čas poteka priprave prostora, montaže in priklopa aparata in opreme omogočiti dostop nadzornikom, določenim s strani naročnika.

  - SPLOŠNA NAVODILA

    - Po izvršenih popravilih sten je potrebno izvesti oplesk z latex barvo po celotni površini sten, v barvnem tonu po izboru naročnika.

    - Zamenjava obstoječega stropa za novi mavčno kartonski strop tipa Armstrong v komandnem in obsevalnem prostoru.

    - Zamenjava talnih oblog v vseh prostorih.

    - Zamenjava stropa v vseh prostorih obdelave: obsevalni prostor aparata , komandni prostor aparata .

    - Dobava in vgradnja novih zaščit sten (stenski odbojniki) v dveh višinah. Dobava in vgradnja zaščitnih vogalnikov na izpostavljenih mestih.

    - Pri projektiranju in izvedbi sten je potrebno prostore ustrezno urediti: radiološko zaščito, požarno zaščito ter ustrezno zvočno izolirati.

  - POHIŠTVO

    - Predvidi se nova pohištvena oprema v celoti. Načrt postavitve kakor tudi kakovost in količino pohištvene opreme potrdi naročnik po predložitvi skice postavitve s strani ponudnika pred oddajo ponudbe. Celotno obstoječe pohištvo izbrani ponudnik demontira v celoti in odstrani v trajno deponijo.

    - Umivalniki - v skladu z zahtevami za bolnišnice, brez preliva, s polnogo. Mešalna baterija je stenske izvedbe, izlivna garnitura in sifon sta kovinske izvedbe.

  - TALNA OBLOGA

    - Izvajalec mora zamenjati vso talno oblogo v vseh prostorih (obsevalni in komandni). Na ustreznih mestih je nujno predvideti novo elektro prevodno talno oblogo, položeno na bakreno mrežo, ter izvesti meritve. Pozitivni izkaz meritev je treba predložiti naročniku, kjer je to potrebno skladno z veljavno zakonodajo in predpisi. Barvo talne obloge potrdi naročnik. Kvaliteta talne obloge kot v ostalih obsevalnih prostorih.

    - Predhodno mora izvajalec izvesti vsa dela od odstranitve do izravnave in polaganja nove bakrene mreže ter lepljenja s prevodnim lepilom.

    - Spoji morajo biti zavarjeni in izdelana mora biti zaokrožnica ob stenah.

- TERMINSKI PLAN

Izbrani ponudnik mora izdelati in naročniku predložiti terminski plan za dela potrebna za izvedbo javnega naročila v programu, ki omogoča sledenje realizacije  (npr. MS Project).

DOKAZILO: predložitev lastnega terminskega plana v skladu z zahtevami naročnika.

OPOMBA: pri izvedbi je potrebno nujno upoštevati:

- NAVODILA IN UKREPE PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL Z VIDIKA PREPREČEVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB (sprejeto na seji KOBO 11.10.2013),

- NAVODILA ZA OSEBE, KI V PROSTORIH ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA OBČASNO OPRAVLJAJO STORITVE IN DRUGE DEJAVNOSTI, KI LAHKO POVZROČIJO POŽAR,

- NAVODILA ZA IZVAJANJE GOI DEL NA OI LJUBLJANA.

- Izvajalec mora upoštevati dokument POŽARNI RED ZA OBJEKTE OI.

- VARSTVO PRI DELU

    - Izvajalec mora pri izvedbi upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu ter o tem skleniti

pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih.

    - Izvajalec mora upoštevati vse hišne predpise iz področja požarne varnosti, ki veljajo na Onkološkem inštitutu.

V ponudbi in na računu mora izvajalec navesti ceno za vsako od ponujenih postavk.

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum: ____________                            			Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

Podpis:                                                                                         ________________________________