OBR_3_3_POGOJI DOBAVE

Predmet naročila:  DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA IN

REAGENTOV

- SPLOŠNE  ZAHTEVE

- V specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oziroma kataloško številko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo raven kakovosti oziroma ustrezno strokovno paralelo.

- Naročnik z besedo »enakovredno« zahteva, da ponujeni reagenti in potrošni material zagotavljajo enake rezultate, kot jih naročnik dosega z razpisanimi reagenti ali potrošnim materialom, z enako metodo, kot je definirana za  razpisane reagente.

- Vsi reagenti, vezani na analizatorje, morajo biti opremljeni s črtno kodo, ki jo analizator prepozna.

- Potrošni material za obstoječo opremo mora biti kompatibilen z obstoječo opremo naročnika. Ponudniki bodo na morebiten poziv naročnika dostavili ustrezna dokazila v 8 dneh od poziva.

- Vse ponujene vrste blaga morajo imeti CE oznako, ki jo bo ponudnik na zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih dokumentov.

- Ponudnik mora zagotavljati temperaturno verigo – transport materiala oz. reagentov v temperaturnih pogojih do prejemnika, kot so predpisani s strani proizvajalca.

- Ponudnik mora zagotavljati rok uporabnosti reagentov, kontrol in kalibratorjev minimalno 6 mesecev od datuma prevzema blaga. Rok uporabnosti je lahko krajši, v kolikor ima blago v osnovi krajši rok uporabnosti (na podlagi navodil proizvajalca), ponudniki pa bodo morali na podlagi morebitnega poziva naročnika predložiti dokazila, iz katerih je to razvidno. Ponudniki lahko dobavijo blago s krajšim rokom uporabnosti le na podlagi predhodne odobritve predstavnika naročnika.

- Ponudnik mora zagotoviti, da ob dobavi na zahtevo prejemnika priloži certifikat o ustreznosti, kakovosti in varnostni list.

- Ponudnik mora na zahtevo naročnika za vse ponujene artikle priložili kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis artikla s kazalom, po katerem lahko naročnik v priloženem kataloškem materialu najde ponujene artikle.

- STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE  ZA ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI

Splošne zahteve naročnika

- Celoten program artiklov za vakuumski odvzem venske krvi mora biti od istega proizvajalca zaradi zagotavljanja medsebojne kompatibilnosti komponent in zagotavljanja varnosti v skladu s standardi CLSI H1-A5 in H3-A6 ter priporočil EFLM (ponudnik mora priložiti dokazilo).

- Ponujeni artikli morajo izpolnjevati zahteve za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih, imeti morajo CE oznako, izdelani in označeni morajo biti v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami in mednarodnimi standardi (ponudnik mora predložiti EC certifikat skladnosti).

- Ponujeni izdelki morajo biti v skladu z EU direktivo 2010/32/EU in Uredbo Vlade RS o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodbe z ostrimi pripomočki (UL RS, št. 46/13), ki predpisuje uporabo izdelkov z izboljšavami za preprečevanje poškodb z ostrimi medicinskimi predmeti in  prenosom okužbe v zdravstvu.

- Ponujeni izdelki morajo biti v skladu z uredbami EU (MDD), določili Pravilnika o medicinskih pripomočkih (UL RS št. 37/2010) in s Kriteriji za izbor pribora in epruvet za odvzem krvi (RSK za laboratorijsko diagnostiko, 9.3.2006)

- Medicinski pripomočki za vakuumski odvzem venske krvi, ki so v kontaktu z bolniki in medicinskim osebjem ne smejo vsebovati lateksa (ponudnik mora predložiti dokazilo).

- Medicinski pripomočki za vakuumski odvzem venske krvi morajo biti kompatibilni z naslednjimi analizatorji: Olympus AU 480, Abbott ARCHITECT ci4100, Sysmex XN 1000, Biorad D-100, Siemens Atellica NEPH 630, Siemens Sysmex CA 500 (dokazilo o kompatibilnosti proizvajalca analizatorja) in s centrifugami Centric 400R, Centric 350 proizvajalca Tehtnica Železniki.

- Naročnik si pridržuje pravico do naknadne zahteve vzorcev za ponujene artikle ter dodatne dokumentacije (kot npr. navodil za uporabo, dodatnih opisov artiklov, originalne tehnične dokumentacije, certifikatov, študij,..), če je to potrebno za ocenjevanje ponudbe. Ponudnik mora vzorce oz. dokumentacijo predložiti oz. dostaviti v največ 3 delovnih dneh od prejema poziva (po elektronski pošti na naslov, naveden v ponudbi), drugače bo njegova ponudba spoznana za nedopustno in bo izključena iz nadaljnjega ocenjevanja.

- Ponudnik mora za vse ponujene izdelke zagotoviti brezplačno testiranje in strokovno izobraževanje, ki bo zajemalo natančno predstavitev, praktičen prikaz in uvajanje v uporabo, v kolikor bo naročnik to zahteval.

Strokovne zahteve naročnika za pripomočke za vakuumski odvzem venske krvi

Zaprt vakuumski sistem za odvzem venske krvi za enkratno uporabo in izboljšavami za varno delo pred vbodom

Epruvete: dimenzije morajo biti standardne oz. prilagojene analizatorjem, stojalom in centrifugam. Vakuum in aditivi v epruvetah morajo biti stabilni. V epruvetah mora biti ustrezen podtlak za optimalno polnjenje. Dodatki v epruvetah morajo biti v skladu z veljavnimi standardi, epruvete morajo imeti standardne barvne kode zamaškov. Epruvete morajo zadostiti zahtevam standardov CLSI H1-A5 in H3-A5. Epruvete morajo biti klinično preskušene (ponudnik bo moral v primeru dodatne zahteve naročnika ponudbi predložiti dokazila).

Epruvete s prosojno etiketo: epruvete morajo imeti prosojno etiketo,  kjer naročnik to zahteva

Epruvete: sterilne, iz patentirane prosojne plastike (PET), s standardnimi dimenzijami 13x75 mm in 13x100 mm, različnih volumnov in z različnimi aditivi. Na vsaki epruveti mora biti oznaka CE, datum uporabe, vrsta epruvete. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priložiti certifikat kontrole kakovosti  za lot.

Zamaški epruvet: epruvete morajo imeti barvno kodirane, varne zamaške z enostavnim odpiranjem. Zamaški morajo biti prevlečeni s silikonom, ki preprečuje lepljenje krvi na njihovo notranjost. Narejeni morajo biti  iz  kakovostne gume, ki se ne lušči pri prebadanju in preprečuje izgubo vakuuma in aditivov.

Epruvete z inertnim gelom:  gel mora po ustreznem centrifugiranju tvoriti stabilno pregrado med celicami in krvno tekočino in se ne sme luščiti. Epruvete z gelom morajo biti primerne tudi za določanje hormonov (ponudnik bo moral ponudbi priložiti dokazila o inertnosti gela in dokazilo o stabilnosti gelske bariere).

Epruvete KEDTA: s suhim K2EDTA ali K3EDTA (1,5-2,0 mg EDTA/ml krvi) zaradi manjšega vpliva na razredčitev vzorca.

Epruvete LiH: koncentracija Li Heparina mora biti 10-30 USP enot/ml krvi

Epruvete za teste hemostaze: vsebovati morajo 0,105-0,109 M 3,2 % pufran Na citrat. Epruvete morajo imeti dvojno steno (epruveta v epruveti ali sendvič) iz dveh različnih materialov in optimalnim polnjenjem (oznaka polnjenja na steni epruvete) tako, da po odvzemu krvi ostane v epruveti čim manj rezidualnega volumna, tudi pri manjšem volumnu epruvete.

Epruvete s trombinom: serumska epruveta 5 ml brez gela, ki vsebuje trombin in omogoča hitro procesiranje serumskega vzorca.

Igle: sterilne, obojestranske, z gladko površino in za enkratno uporabo. Ponudnik mora ponuditi  navadne igle in varne igle z nameščenim varnostnim zaklepom  treh standardnih dimenzij. Varne igle morajo biti v skladu z določili uredbe vlade RS iz tč.3. Varna igla mora imeti nameščen zaklep na igli, ta pa ne sme ovirati postopka odvzema, mora se enoročno zakleniti, tako da se prepreči ponovni kontakt s konico igle in ostanki krvi.

Metuljčki za odvzem krvi: sterilni, za enkratno uporabo, z integriranim luerjem, dveh standardnih dimenzij (21 in/ali 23 G). Metuljček mora imeti varnostni mehanizmom na sprožilo, ki po končanem odvzemu krvi, ko je igla še v veni, omogoča poteg igle iz vene v telo metuljčka navznoter. Metuljček dimenzije 23G, se zahteva za odvzeme iz manjših, poškodovanih, težko dostopnih ven, zato morajo biti oblikovani tako, da omogočajo pridobitev najoptimalnejšega vzorca – stanjšana stene igle ter atravmatska konica igle, ki zagotavlja dober pretok brez vpliva na pojav hemolize, minimalna sila vboda (ponudnik mora priložiti dokazila o zagotavljanju zahtevanih kriterijev). Metuljček mora izpolnjevati zahteve za varen pripomoček v skladu z EU Direktivo in uredbe vlade RS in  iz tč. 3.

Metuljčki morajo biti kompatibilni z držalom za igle (holderjem) in epruvetami.

Držala za igle (holder): ponudnik mora ponuditi držala za enkratno uporabo. Pozicija navoja igle mora biti centralna, kar preprečuje nastanek hemolize in koagulov.

Strokovne zahteve naročnika za lancete za odvzem kapilarne krvi

Lancete se uporabljajo za odvzem kapilarne krvi. Pri tem je pomembno, da za različne preiskave dobimo zadostno količino krvi pri različnih pacientih z različno debelino kože.

Naročnik mora za lancete zagotoviti naslednje zahteve:

- lancete morajo zadostiti zahtevam varnih pripomočkov, retrakcija igle/rezila v notranjost,

- lancete morajo biti samosprožilne ob dotiku

- konica lancete mora imeti obliko igle in rezila,

- lancete morajo zagotavljati predpisano globino vboda in zadostno količino krvi,

- lancete z iglo morajo biti globine 1,5 mm (30G) in 2,0 mm (21 G),

- lancete z rezilom morajo biti globine 1,8mmm (18G), zagotavljati morajo večjo količino krvi >175 µL.

- ZAHTEVE ZA POCT KOAGULACIJA

Splošne zahteve

- Ponudnik mora zagotavljati šolanje, servisno in tehnično (IT) ter aplikativno podporo za čas uporabe merilnikov, s sedežem v Sloveniji.

- Ponudnik mora v primeru okvar z merilniki ali težav s programsko opremo zamenjati merilnike (novi ali enakovredni) oz. odpraviti napake najkasneje v 48 urah od prijave okvare ali težave.

- Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja merilnikov v 30 dneh od datuma veljavnosti (podpisa) pogodbe.

- Ponudnik mora priložiti pisna navodila za delo v slovenskem jeziku ob inštalaciji merilnikov.

- Ponudnik mora zagotavljati dobavo materiala 3 delovne dni od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti še vsaj 6 mesecev.

- Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema nova in nerabljena ter da bo ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije.

- V primeru spremembe tehnologije proizvajalca mora ponudnik, skladno z razvojem novih tehnologij, zagotoviti zamenjavo pogodbene opreme z novejšo ter ponuditi nov ustrezen originalni potrošni material po veljavni ceni.

- Ponudnik mora zagotoviti razpisano količino testnih lističev in kontrolni material za kvantitativno določanje protrombinskega časa (PČ/INR) z brezplačno uporabo merilnikov (7 kosov).

- Ponudnik mora v primeru povečanega obsega dela zagotoviti brezplačno nove merilnike za določanje protrombinskega časa. Količina se določi v dogovoru s ponudnikom.

- Ponujeno blago mora imeti oznako CE.

- Ponujeno blago mora ustrezati vsem predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi RS ali EU.

Strokovne in tehnične zahteve:

- Testni lističi morajo omogočati kvantitativno določanje protrombinskega časa (PČ/INR) v sveži kapilarni, venski ali arterijski polni krvi brez antikoagulantov vzeti iz prsta.

- Protrombinski čas mora biti merjen elektrokemijsko.

- Rezultat merjenja mora biti prikazan v enotah INR, sek in %.

- Merilni razpon mora biti vsaj med 0,8 – 8,0 INR.

- Vsak testni listič mora imeti za nadzor kakovosti vgrajeno funkcijo, ki zazna morebitne poškodovane testne lističe.

- Tromboplastin uporabljen v testnih lističih mora biti umerjen na WHO referenčni tromboplastin.

- Normalne vrednosti hematokrita (15 – 55%) ne smejo vplivati na testne lističe.

- Testne lističe je moč hraniti na sobni temperaturi med 20 in 25 °C.

- Volumen vzorca mora biti  ≤10 µL.

- Testni lističi in merilniki morajo biti namenjeni profesionalni uporabi in morajo dosegati kriterije za pridobivanje mednarodnih akreditacijskih standardov.

- Pravilno delovanje merilnika je moč preveriti preko dvonivojskih kontrolnih tekočin.

- Nanos vzorca na testni listič mora biti omogočen z vrha ali s strani na testno polje neposredno brez pipetiranja in dodatnih nastavkov.

- Merilnik mora biti prenosljiv in zaslon občutljiv na dotik.

- Merilnik mora imeti vgrajeno baterijo za večkratno polnjenje (menjava baterij ni več potrebna).

- Merilnik, testni lističi in kontrolni material mora biti skladen z IVD direktivo (CE oznaka).

- Merilnik mora imeti integriran čitalec črtnih kod za identifikacijo preiskovancev, uporabnikov in kontrolnih materialov.

- Merilnik se mora polniti in prenašati rezultate preko namenske bazne postaje na različnih lokacijah v okviru zdravstvene ustanove.

- Merilnik je moč povezati v HIS (hišni informacijski sistem) in LIS (laboratorijski informacijski sistem). Stroški povezave vračunani v ponudbo.

- Merilnik je moč povezati preko mrežnega kabla in brezžično v enoten sistema za upravljanje podatkov (s programsko opremo) v okviru zdravstvene ustanove.

- Merilnik mora omogočati shranjevanje  pacientovih rezultatov skupaj s podatki o ID operaterja, ID pacienta, vrednosti meritve, času izvedbe meritve ter podatki o uporabljenem lotu testnih lističev. Imeti mora možnost dodajanja komentarjev k posameznemu rezultatu.

- Merilnik mora omogočati prenos rezultatov skupaj z vsemi omenjenimi podatki v namenski program za upravljanje POCT.

- Merilnik mora omogočati shranjevanje rezultatov kontrol kakovosti skupaj s podatki o lotu kontrolnega materiala, lotu testnih lističev, ID pacienta, ID uporabnika, času izvedbe meritve. Imeti mora možnost dodajanja komentarjev k posameznemu rezultatu.

- Merilnik mora omogočati prenos rezultatov skupaj z vsemi omenjenimi podatki v namenski program za upravljanje POCT.

- Merilnik mora omogočati zaklep merilnika po preteku vnaprej določenega intervala za izvedbo kontrole kakovosti. Ob zaklepu pa mora omogočati nastavljivo število STAT meritev.

Po pregledu  ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali le-ti izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Ponudniki morajo za veljavnost ponudbe izpolniti excelovo preglednico za vse razpisane artikle, ki jih je naročnik predvidel za obdobje enega leta.

Naročnik za veljavnost ponudbe zahteva 100 % pokritost ponujenih artiklov v sklopu.

V preglednico morajo ponudniki izpolniti vsa polja posameznega stolpca, kjer je v vrstici navedena zaporedna številka in je dodan opis artikla. Prazne vrstice ali naslovi ostanejo neizpolnjeni tudi v postavki ponudbene cene.

Ponudniki naj vpišejo sledeče:

- Ponudbeno ceno v EUR brez DDV za EM – cena za enoto mere

- Ponudniki naj izračunajo ponudbeno vrednost za ocenjeno količino v EUR brez DDV, seštevek tega stolpca se vpiše v ponudbeni predračun

- Stopnja DDV

- Ponudbena cena za EM v EUR z DDV

- Šifra dobavitelja

- Naziv dobavitelja kot bo naveden na računu

- Kataloško številko proizvajalca

- proizvajalca

Ponudniki naj seštevke ponudbenih vrednosti za razpisano količino brez DDV vpišejo v obrazec predračuna. Ponudniki morajo excelovo preglednico, ki jo elektronsko podpišejo, oddati na portal eJN in sicer v pdf foramtu in obvezno v excel formatu.   Naročnik ima pravico, da od ponudnika v času ocenjevanja ponudb zahteva predložitev preglednice tudi v elektronski obliki na svoj e-naslov.

Naročnik ne dopušča odstopanj v navedenih količinah ali dimenzijah, razen pri artiklih, kjer to izrecno navaja.

Naročnik ne dopušča spreminjanja razpisanih podatkov v excel preglednici, ki jih je pripravil naročnik. Vsaka sprememba s strani ponudnika pomeni njegovo izločitev iz ocenjevanja.

- NAČIN VZORČENJA

Ponudnik mora v času preverjanja ponudb zagotoviti vzorce in sicer na sledeč način:

- Naročnik bo pisno zahteval predložitev vzorcev. Rok za predložitev vzorcev je 3 (tri) delovne dni od prejema poziva.

- Vsi vzorci so za naročnika brezplačni.

- Vsi vzorci bodo predloženi v originalni embalaži in s priloženo dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo razvidna kvalitetna ustreznost glede na zahteve naročnika. Dokumentacija proizvajalca mora biti BERLJIVA in predložena v jeziku proizvajalca. Na zahtevo naročnika bo ponudnik zagotovil laični slovenski prevod.

- Vsi ponujeni artikli morajo imeti CE certifikat in ustrezna dovoljenja za promet v EU.

- Naročnik bo opredelil potrebno količino vzorcev v pozivu, pri čemer je obseg vzorcev v izključni pristojnosti naročnika.

- Način testiranja bo naročnik opredelil v pozivu.

- Naročnik lahko od ponudnika zahteva predložitev tudi drugih dokazil, vezanih na lastnosti in uporabo ponujenih artiklov, kar bo naročnik opredelil v povabilu k predložitvi vzorcev.

- POGOJI IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA

Izbrani ponudnik- dobavitelj bo moral:

- izpolnjevati vse obveznosti, ki so navedene v razpisni dokumentaciji;

- dobavljati naročeno v roku tri delovne dni od prejema naročila;

- rok uporabnosti dobavljenih artiklov bo praviloma vsaj 6 mesecev od dne dobave. V primeru, da tega roka trajanja ni mogoče zagotoviti iz objektivnih razlogov, bo dobavil tudi artikel s krajšim rokom, ob predhodnem pisnem soglasju naročnika;

- za artikle, ki se shranjujejo na hladnem, je dobavitelj dolžan zagotavljati hladno verigo v transportu artiklov do predaje naročniku;

- dobavitelj bo zagotavljal ustrezno skladiščenje, transport in ravnanje z blagom, ki je predmet sklenjenih sporazumov, v skladu s pravili stroke;

- vse naročene artikle dostavljati na lokacijo naročnika in sicer ZD KOPER, centralna stavba - Dellavallejeva ulica 3, Koper  LABORATORIJ;

- dobave z oznako NUJNO bo dobavitelj  dostavil naslednji delovni dan od dneva prejema naročila,

- vse dostave bo izvršil v celotnem obsegu naročenih artiklov, le v izjemnih primerih, če naročila ne bo mogoče izvesti z eno dobavo v celoti, se zavezuje predhodno pisno obvestiti o terminih dobave in v skladu s termini izvršiti delne dobave;

- o morebitni nezmožnosti dobave (npr. zaradi težav/zamud v proizvodnji) obvestiti naročnika takoj po prejemu naročila;

- Dostava blaga se opravi v dopoldanskem času, razen po vnaprejšnjem dogovoru

- V primeru, da izvajalec ne dobavi blaga v dogovorjenem roku, lahko naročeno naročnik poišče kjerkoli na trgu na stroške izvajalca.

- Izvajalec se obvezuje blago, ki je predmet te pogodbe, dobavljati naročniku tudi v primeru izrednih razmer v kolikor ima za to objektivne možnosti.

- Naročnik naroča posamezno blago z naročilnico 3x tedensko po e pošti ali po faksu.

- Dobavitelj bo na vsak račun navedel zahtevane podatke, ki sestavni del vsake dobavnice, in sicer: številko naročilnice,  seznam artiklov po šifrah naročnika, ter šifro dobavitelja iz javnega naročila;

- Dobavitelj bo račune izstavljal praviloma enkrat mesečno.

Datum                                                                                               Podpis ponudnika