###### JN9-B/6/22

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

###### PO ODPRTEM POSTOPKU

ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

ČISTOPIS

###### Poslano na portal javnih naročil: 28. 10. 2022

###### V S E B I N A

I.   	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI  IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

III.1. Obrazec:    PONUDBA

III.2. Obrazec:    PODATKI O PONUDNIKU

III.3. Obrazec:    PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

III.4. Obrazec:    IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

III.5. Obrazec:    VZOREC POGODBE – OKVIRNI SPORAZUM

III.6. Obrazec:    PREDRAČUN

III.7. Obrazec:    IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

III.8. Obrazec:    IZJAVA PONUDNIKA O ČASU IN NAČINU DOBAVE BLAGA

III.9. Obrazec:    IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN PODPORI

III.10. Obrazec:  STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

III.11. Obrazec:  OGLED PROSTOROV

III.12. Obrazec:  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

III.13. Obrazec:  IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

III.14. Obrazec:  IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO

IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

III.15. Vzorec     MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

III.16. Obrazec:  POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PODJETJE

PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA

III.17. Obrazec: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA ZAKONITE

ZASTOPNIKE PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: javna.narocila@zd-mb.si

3. Spletna stran: www.zd-mb.si

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode.

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku za obdobje sedmih let. Sklenjen bo okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.

DOBAVA BLAGA

Uporaba analitskega sistema in dobava potrošnega materiala za obdobje sedmih let.

Rok dobave analitskega sistema za določanje biokemijskih in imunokemijskih preiskav: 90 delovnih dni od podpisa pogodbe, zahtevamo pa, da se zaključi montaža, zagon ter preizkus delovanja celotnega analitskega sistema v 120 dneh od dneva podpisa pogodbe. Rok dobave potrošnega materiala je 15 dni od pisnega naročila.

## POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

prim. doc. dr. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med., spec., svetnik

###### II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/2021), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, na portalu javnih naročil (EU obrazec), objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za dobavo blaga:

ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode.

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Naročnik bo z enim gospodarskim subjektom sklenil pogodbo – okvirni sporazum za obdobje sedmih let.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti »Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih minimalnih zahtevah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

- ponudbo - priloga 1;

- podatke o ponudniku - priloga 2;

- podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

- izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

- vzorec pogodbe – okvirnega sporazuma - priloga 5;

- Predračun  - priloga 6;

- izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;

- izjavo ponudnika o času in načinu dobave blaga - priloga 8;

- izjavo ponudnika o servisiranju in podpori – priloga 9;

- strokovna priporočila (reference) – priloga 10;

- ogled prostorov – priloga 11;

- posebno prilogo ponudbe – priloga 12;

- izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika – priloga 13,

- izjava o predložitvi menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznsoti - priloga 14;

- menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – priloga 15;

- pooblastilo ponudnika/partnerja/podizvajalca (za podjetje) – priloga 16;

- pooblastilo ponudnika/partnerja/podizvajalca (za zakonite zastopnike) – priloga 17.

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec

(gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega registra, npr. Ministrstva za pravosodje, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev, ki ni starejše od štirih mesecev od dneva poteka roka za oddajo ponudb

ALI

izpolnjeno in podpisano priloženo pooblastilo, s katerim bo naročnik lahko ustrezno potrdilo pridobil sam (velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca).

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec in podatki iz uradne evidence (e-Dosje)

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: ESPD obrazec in podatki iz uradne evidence (e-Dosje)

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec in podatki iz uradne evidence (e-Dosje)

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

  - Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za izvajanje javnega naročila v zvezi s tehničnimi in/ali strokovnimi sposobnostmi

Dokazilo: Strokovna priporočila (reference), Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, Izjava ponudnika o času in načinu izvedbe in Izjava o servisiranju in podpori.

#### FINANČNA ZAVAROVANJA - GARANCIJE:

- Ponudnik mora predložiti menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih oveznosti, da bo ob podpisu pogodbe predložil menico in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo menice še najmanj 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe –– priloga 14;

- Izpolnjen vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – priloga 15.

Menico bo priložil izbrani ponudnik.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Podatke iz uradne evidence (e-dosje) pridobi naročnik.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 15. 11. 2022, do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe

je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun

»Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Zaradi sledljivosti naj bodo dokumenti naloženi v posamezne mape, po vrstnem redu in poimenovanju ter po alinejah, in sicer:

PRILOGA 1 - PONUDBA

PRILOGA 2 - PODATKE O PONUDNIKU

PRILOGA 3 - PODATKE O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

PRILOGA 4 - IZJAVO PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

PRILOGA 5 - VZOREC POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA

PRILOGA 6 - PREDRAČUN

PRILOGA 7 - IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PRILOGA 8 - IZJAVA PONUDNIKA O ČASU IN NAČINU DOBAVE BLAGA

PRILOGA 9 - IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN PODPORI

PRILOGA 10 - STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

PRILOGA 11 - OGLED PROSTOROV

PRILOGA 12 - POSEBNO PRILOGO PONUDBE

PRILOGA 13 - IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

PRILOGA 14 - IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO

IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PRILOGA 15 - MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI I – VZOREC;

PRILOGA 16 - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PODJETJE

PONUDNIKA/ PARTNERJA/PODIZVAJALCA

PRILOGA 17 - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA

ZAKONITE ZASTOPNIKE PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA

- OSTALA DOKUMENTACIJA

V primeru razhajanj med podatki naloženimi v razdelku »Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«, del »Predračun«, in naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 15. 12. 2022, do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

# VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 15. 12. 2022 in se bo začelo ob 13.00. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, končni ponudbeni vrednost v EUR (z DDV in popustom).

VII. VRSTA, OPIS  IN OBSEG

Vrsta blaga

ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode.

Naročnik bo z gospodarskim subjektom sklenil pogodbo – okvirni sporazum za obdobje sedmih let.

Količina je razvidna iz specifikacije predračuna.

Opis blaga

Tehnične zahteve naročnika za ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode so razvidne iz Priloge III.12 Posebna priloga ponudbe, in sicer iz tabele Minimalne tehnične zahteve.

Preureditev laboratorijskega prostora v smislu izvedbe strojnih in elektroinštalacij je v domeni naročnika (odtoki, ureditev tal, električna dela in manjša gradbena dela,…).

Ponudnik mora zagotoviti ustrezen UPS sistem in morebitni kompresor ter ostalo opremo, glede na specifikacijo ponujenega analitskega sistema.

Ponudnik mora zagotoviti delovanje med UPS sistemom, morebitnim kompresorjem ter ostalo opremo in postavljenim analitskim sistemom.

Podatki, ki se nanašajo na nosilnost objekta – PID Načrt gradbenih konstrukcij, kakor tudi tloris laboratorija, kjer se bo nahajal analitski sistem, so sestavni del dokumentacije  v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik bo  naročniku v roku 12 mesecev po začetku rutinskega dela predložil rezultate  analize reprezentativnega vzorca odpadne vode iz analitskega sistema, nastale pri rutinskem delu v dovolj dolgem obdobju, da se izvedejo vse običajno predvidene faze dela. Nabor  analiznih parametrov odpadne vode  je določen v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti ( UL RS 10/1999, priloga 1, tabela 1). Analizo odpadne vode naj izdela laboratorij  akreditiran po EN ISO / EIC 17025.

Rezultati analize odpadne vode morajo ustrezati zahtevam za iztok v javno kanalizacijo, skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti ( UL RS 10/1999, priloga 1, tabela 1).

Če ponudnik v celoti ne more zagotoviti zahteve Uredbe, bo moral naročniku redno mesečno povrniti vse stroške nastale zaradi  zakonsko predpisanega  odstranjevanja nastalega tekočega odpadka za nazaj.

Ponudnik naj zagotovi Informacijo o  nastalem volumnu odpadne vode v 8 urah rutinskega dela z analitskim sistemom.

Laboratorijski material

Ponudnik bo izpolnil ponudbeni predračun za laboratorijski material:

- Reagenti

- Kalibratorji in kontrole

- Potrošni material

Ponudniki naj upoštevajo, da laboratorij deluje 5 dni v tednu. Večino preiskav se v laboratoriju dela od ponedeljka do petka. Manj pogoste preiskave se delajo enkrat ali dvakrat tedensko, kar je razvidno iz podatka  v predračunu Reagenti. V tabeli je navedeno: v podatku »+«, koliko testov bomo porabili na leto za izvedbo kontrole kakovosti (normalni in patološki nivo).

Kalibracije naročnik izvaja po protokolu proizvajalca.

Navedeno število preiskav v predračunu Reagenti je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja. Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega laboratorijskega materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo. Kar ne bo vključeno, bo potrebno dobavljati brezplačno za vso obdobje uporabe analitskega sistrema.

Ogled prostorov

Lokacija prostora za postavitev analitskega sistema: Centralni laboratorij, Sodna ulica 13, Maribor.

Naročnik bo omogočil ogled prostora, kjer se bo nahajal analitski sitem najkasneje do roka za oddajo vprašanj.  Ogled ponudnik najavi na e-naslov kontaktnih oseb: anja.finzgar@zd-mb.si in jasmin.mujkic@zd-mb.si, od katerih bo prejel datum ogleda.

Ponudnik, ki se ogleda ne udeleži, se kasneje ne more sklicevati na nepoznavanje okoliščin, ki bi mu lahko bile znane, če bi se ogleda udeležil.

Obseg 	blaga

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti – to je 100 % razpisane vrste blaga.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb. Očitne in nebistvene napake bo naročnik spregledal.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

- ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

- ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi edinega merila  »Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Uporaba analitskega sistema je brezplačna v celotnem sedemletnem pogodbenem obdobju. Dobava analitskega sistema - fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem). Ponudnik nosi materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške demontaže in montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja in servisiranja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja, zavarovanje naročnikove lastnine, stroške analiz odpadne vode, stroške odstranjevanja tekočega odpadka in podobno.

Cene na pakiranje so za potrošni material fiksne za obdobje enega leta in morajo biti oblikovane po pariteti fco lokacija naročnika, v laboratorij – razloženo. Cene ne smejo biti višje od cen na trgu.

Vzdrževanje je v domeni ponudnika. Naročnik nima stroškov vzdrževanja, razen v primeru odprave napak, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe, v primeru odprave napak zaradi posegov nepooblaščenih oseb. Za vse ostale napake, ki bi nastale zaradi atmosferskih razelektrenj (strela), v primeru odprave napak zaradi višje sile (poplava, potres, požar in drugo), je dolžan poskrbeti ponudnik in zavarovati opremo, ki jo daje v uporabo naročniku.

Po preteku enega leta bo naročnik v primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo smiselno upošteval določila 95. člen ZJN, in sicer skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 1/2004), pri čemer bo za potrošni material, možna valorizacija cene, če kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Vsi popusti in ostale prvotno dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.

Povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opravičujejo povišanje cen.

Na podlagi 8. člena (znižanje denarnih obveznosti) se bodo določbe tega pravilnika smiselno uporabljale tudi za:

- znižanje denarnih obveznosti in

- spremljanje denarnih obveznosti v pogodbah

Znižanje denarnih obveznosti se prizna na pisni predlog naročnika, po preteku enega leta.

Nadaljnja povišanja/znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje/znižanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja/znižanja denarnih obveznosti, vendar ne več kot 80 % povišanja/znižanja prvotnega indeksa cen.

O morebitnih akcijskih popustih je dolžan ponudnik sproti obveščati naročnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN.

Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če predložena dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, lahko naročnik tako ponudbo zavrne.

# XII.  MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

# IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

# 1. Ocenjevanje ponudb in izbira najugodnejše ponudbe

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi edinega merila »Končna ponudbena vrednost v EUR (z DDV in popustom)«.

V kolikor bo imelo več ponudnikov enako Končno ponudbeno vrednost v EUR (z DDV in popustom), bo naročnik izbral ponudnika na podlagi žreba.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/2021 in 10/22).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/2021 in 10/22).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila. V fazi oddaje ponudbe ponudnik s sedežem izven RS obvezno predloži ESPD ter potrdila o nekaznovanosti, ki odražajo zadnje stanje.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

- če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

- če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/2021 in 10/22).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 15. 5. 2023.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z ZGD.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Teh podatkov naročnik ne bo obravnaval kot zaupne dokumente, tudi če bi bili označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka  ter kontaktno osebo,

- ime naročnika

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o naročilu

- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

- 2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;

- 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

- Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.

- Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.

- V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

- Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

DIREKTOR

prim. doc. dr. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med., spec., svetnik

Priloga:

- Obrazci: 17 x

- PID – Načrt gradbenih konstrukcij

- Tloris laboratorija

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN9-B/22	OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.:………..………, z dne …………….,  za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: …………….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

Opis blaga: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

Končna vrednost: ……………………………… € z DDV Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): …………………… v % Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Navedba podizvajalcev ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ……………………………………………………. ……………………………………………………. Veljavnost ponudbe: 15. 5. 2023

Kraj:

Datum:                                                                                        Podpis odgovorne osebe  		                     	                   Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/22	OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Kontaktna oseba: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Skrbnik pogodbe: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži DA NE

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/22	OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:                                                                                             Podpis odgovorne osebe

Datum:                                                                                                        Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/22	OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

I z j a v l j a m o ,

- da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

| Naziv in sedež podizv./partn. | Vrsta, opis dela podizv./partn. | Količina (delež v %) | Rok izvedbe del | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

- da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

- da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:                                                                                             Podpis odgovorne osebe

Datum:                                                                                                        Žig

ZAHTEVA PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

z a h t e v a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode, namesto ponudniku:

___________________________________________________________________________

poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za plačila ponudniku)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

s o g l a š a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode, naše terjatve poravnal ponudniku:

__________________________________________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN9-B/22	OBRAZEC

III.5.  VZOREC

POGODBA

O UPORABI ANALITSKEGA SISTEMA  ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV

IN

OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI LABORATORIJSKEGA MATERIALA

ki  jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med., spec., svetnik, kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/2021. 10/2022) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………,  z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe – okvirnega sporazuma (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet pogodbe: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in pripravo demineralizirane vode.

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da bo naročniku za obdobje sedmih (7) let izročil v razpolaganje in brezplačno uporabo novo nerabljeno opremo, vključno z montažo.

Sestavni del je vsa strojna, programska in druga oprema, ki je potrebna za nemoteno uporabo analitskega sistema, kot tudi vse ostalo, kot izhaja iz ponudbene dokumentacije in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da poskrbi za ustrezen transport opreme in odvoz transportne in ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakršnim škodljivim vplivom oz. poškodbam in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do izteka pogodbe.

Obveznost prodajalca je, da ob primopredaji opreme predloži:

- Kratka navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku;

- Originalna navodila za uporabo in v vzdrževanjem so lahko v angleškem jeziku;

- Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana skladno s predpisanimi varnostnimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi;

- Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami – nalepka tudi na opremi.

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja.

Prodajalčeva obveznost je, da bo brezplačno in na lastne stroške zagotovil potrebno izvedbo izobraževanja uporabnikov pri naročniku glede pravilne in varne uporabe opreme ter njene nege. Uporabnike je potrebno zadostno izobraziti.

Prav tako je obveznost prodajalca, da na lastne stroške zagotovi analize odpadne vode in poskrbi za odstranjevanje tekočega odpadka.

Servis in vzdrževanje sta v domeni prodajalca in naročnik nima v zvezi s tem nobenih stroškov.

Predmet pogodbe – okvirnega sporazuma je:  STALNA NABAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA ZA ANALITSKI SISTEM  V OBDOBJU 7 LET.

Naročnik izjavlja, da blago prevzema za lastno uporabo.

II. VRSTA IN OBSEG BLAGA

4. člen

Vrsta in obseg blaga sta natančno opredeljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in specifikaciji predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

5. člen

Količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma naročal količino in vrsto laboratorijskega materiala, ki ga bo dejansko potreboval.

III. KVALITETA BLAGA

6. člen

Dobava blaga mora biti izvedena kvalitetno, strokovno,  pravočasno in v dogovorjenem obsegu ter v skladu z zahtevami naročnika. Ponujeni analitski sistem mora biti nov, narejen iz standardnih prvorazrednih materialov. Analitski sistem mora ustrezati namenu, navedenem v navodilu za uporabo in deklarirani kvaliteti ter proizvajalčevemu atestu in tehnični dokumentaciji. Analitski sistem mora biti izdelan skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

Rezultati analize odpadne vode morajo ustrezati zahtevam za iztok v javno kanalizacijo, skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti ( UL RS 10/1999, priloga 1, tabela 1).

Če prodajalec v celoti ne more zagotoviti zahteve, bo moral naročniku redno mesečno povrniti vse stroške nastale zaradi  zakonsko predpisanega  odstranjevanja nastalega tekočega odpadka.

Prodajalec je dolžan naročniku zagotavljati laboratorijski material, ki ustreza vsem tehničnim, kakovostnim in drugim zahtevam naročnika. Prodajalec se zavezuje, da bo ob spremembi tehnologije proizvajalca katerega laboratorijskega materiala, skladno z razvojem novih tehnologij zagotovil ter ponudil nove laboratorijske materiale po veljavni ceni.

Dobavljeni laboratorijski material mora imeti rok uporabe najmanj 6 mesecev.

# IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE IN VRAČILO

7. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil analitski sistem v roku ……… dni, oz. najkasneje v roku 90 delovnih dni od prejema pisnega naročila, fco lokacija naročnika – laboratorij.

Montažo, zagon ter preizkus delovanja celotnega analitskega sistema bo prodajalec zagotovil v roku …… dni, oz. najkasneje v roku 120 dni od dneva podpisa pogodbe.

Prodajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil posamezni laboratorijski material v roku ………. oz. najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema pisnega naročila, fco lokacija naročnika.

Naročnik naroči laboratorijski material s pisno naročilnico s točno navedbo lokacije.

8. člen

Kontaktna oseba s strani naročnika: …………………………………..., tel.: ………………

e-naslov: …………………………..

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: ………………………………, tel.: …………………….. e-naslov: ……………………………

Skrbnik pogodbe in odgovorna oseba s strani prodajalca: ………………………………….., tel.: ……………………….., e-naslov: ……………………………….

9. člen

Naročnik bo po prenehanju veljavnosti pogodbe vrnil prodajalcu analitski sistem. Izročitev oz. vračilo pogodbena partnerja izvedeta skrbnika iz 8. člena zapisniško, v prostorih naročnika.

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM, REKLAMACIJE

10. člen

Naročnik  se obvezuje naročen analitski sistem prevzeti na podlagi dobavnice oz. zapisnika o primopredaji, laboratorijski material pa na podlagi dobavnice.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Kvaliteto blaga mora naročnik reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

VI. UPORABA ANALITSKEGA SISTEMA

11. člen

Uporaba analitskega sistema je brezplačna v celotnem sedemletnem pogodbenem obdobju. Dobava analitskega sistema - fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem). Ponudnik nosi materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške demontaže in montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja in servisiranja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja, zavarovanje naročnikove lastnine, stroške analiz odpadne vode, stroške odstranjevanja tekočega odpadka in podobno.

Naročnik prodajalcu ne bo plačal uporabnine ali drugih morebitnih stroškov nastalih z uporabo analitskega sistema. Naročnik se zaveže plačati prodajalcu le laboratorijski material, ki ga bo naročal v obsegu in količini, kot ga bo v sedemletnem pogodbenem obdobju dejansko potreboval.

VII. CENE LABORATORIJSKEGA MATERIALA

12. člen

Cene laboratorijskega materiala (reagenti, kalibratorji in kontrole) na pakiranje, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna, so fiksne za obdobje enega leta in morajo biti izražene v evrih, oblikovane po pariteti fco lokacije naročnika - razloženo. Vsebovati morajo vse stroške (materialne, prevozne, špediterske in druge), popuste in DDV.

Po preteku enega leta je možna valorizacija, če kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Valorizacija je možna skladno s 6. členom Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 1/2004). Vsi popusti in ostale prvotno dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.

Povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opravičujejo povišanje cen.

Na podlagi 8. člena (znižanje denarnih obveznosti) se bodo določbe tega pravilnika smiselno uporabljale tudi za:

- znižanje denarnih obveznosti in

- spremljanje denarnih obveznosti v pogodbah

Znižanje denarnih obveznosti se prizna na pisni predlog naročnika, po preteku enega leta.

Nadaljnja povišanja/znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje/znižanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja/znižanja denarnih obveznosti, vendar ne več kot 80 % povišanja/znižanja prvotnega indeksa cen.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3.

Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

O morebitnih znižanih cenah blaga oz. akcijskih popustih je dolžan prodajalec sproti obveščati naročnika in jih zaračunavati po nižjih cenah.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

VIII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

13. člen

Naročnik se zaveže blago plačati v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa,  na račun prodajalca, št.: ………………………………..

IX. ZAVAROVANJE

14. člen

V primeru nastanka škodnega primera ureja vsa razmerja prodajalec, ki je tudi zavarovalniški upravičenec. Naročnik za analitski sistem ne bo sklepal zavarovanja.

X. ZAUPNOST PODATKOV

15. člen

Prodajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Prodajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

XI. SERVIS IN PODPORA ANALITSKEGA SISTEMA

16. člen

Vzdrževanje in servisiranje je v domeni prodajalca in naročnik nima nobenih stroškov, nastalih iz naslova servisiranja in vzdrževanja, razen v primeru odprave napak, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe oz. v primeru odprave napak zaradi posegov nepooblaščenih oseb. Za vse ostale napake, tudi tiste, ki bi nastale zaradi atmosferskih razelektrenj (strela), v primeru odprave napak zaradi višje sile (poplava, potres, požar in drugo), bo poskrbel prodajalec in zavaroval opremo, ki jo daje v uporabo naročniku.

Prodajalec zagotavlja brezplačno vzdrževanje in servisiranje v času garancije, kakor tudi v pogarancijskem obdobju, to je ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Prodajalec mora za celotno obdobje uporabe (7 let) v ponudbo vključiti servisiranje in vzdrževanje, ki mora biti ponujeno kot »full kasko« v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja, kar pomeni, da veljajo enaki ali boljši pogoji za naročnika kot to velja za garancijsko servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme (vključno s programsko), s strani proizvajalca. V ponujeno ceno so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli, vzdrževanje UPS, sistema za pripravo demineralizirane vode,..).

Ponudnik mora zagotoviti ustrezen UPS sistem in morebitni kompresor ter ostalo opremo, glede na specifikacijo ponujenega analitskega sistema.

Ponudnik mora zagotoviti delovanje med UPS sistemom, morebitnim kompresorjem ter ostalo opremo in postavljenim analitskim sistemom.

Prodajalec bo brezplačno zagotovil odpravo napak, rezervne dele in servis ter popravilo.

17. člen

Pooblaščeni serviser:……………………………………………………………………………

Naslov pooblaščenega serviserja: ………………………………………………………………

Kontaktni podatki serviserja:

- Ime in pirimek: ………………………………………….

- e-pošta: ………………………………………………….

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost: ……………………………………………

- člen

Po priporočilih in zahtevah proizvajalca je prodajalec dolžan izvesti kalibracije analitskega sistema, nastavitve overitve, redne letne servise, preventivno vzdrževanje, popravila ipd. Storitve so za naročnika brezplačne vključno s laboratorijski materialom ali drugim materialom, potrebnim za storitev (kalibracije, overitve, redni letni servis, preventivno vzdrževanje,…).

- člen

Po prejemu obvestila naročnika o napaki se mora izvajalec vzdrževanja odzvati po telefonu najkasneje v roku 1 ure in odpraviti napako v roku 24 ur. Naročnik s servisom in vzdrževanjem oz. popravili nima nobenih stroškov. Vse stroške krije prodajalec.

Odzivni čas: …………ur oz. maksimalno 1 uri od naročnikovega obvestila o napaki.

Odzivni čas je čas od prijave napake do povratnega klica serviserja. Kot odziv se smatra klic serviserja, ki mora nuditi takojšnjo telefonsko pomoč pri odpravljanju težave. Dosegljivost servisne službe: od 6.30 do 15.00 ure.

Rok za odpravo napak ……..… ur oz. največ 24 ur od  prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile.

Uporabnik naročnika je dolžan vse okvare in napake ter pomanjkljivosti, vezane na kvaliteto aparata, takoj, ko jo odkrije, javiti izvajalcu pisno po e-pošti ali telefonsko.

20. člen

Prodajalec bo naročniku v času pogodbenega obdobja omogočili brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v  zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje analitskega sistema.

21. člen

Navedba cene servisne ure: …………., ki bi veljala v primeru odprave napak, nastalih zaradi nepravilne uporabe naročnika oz. v primeru odprave napak zaradi posegov nepooblaščenih oseb. Cene rezervnih delov in potrošnega materiala bodo izhajale iz uradnega cenika prodajalca, ki ga bo moral predložiti naročniku pri tovrstnih popravilih. Primere takšne odprave napak bosta prodajalec in naročnik posebej dokumentirala in potrdila.

XII. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

22. člen

Prodajalec se obvezuje, da:

- da bo naročniku ob podpisu pogodbe izročil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni dokumentaciji.

XIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

23. člen

Naročnik se obvezuje:

- opraviti oddajo, prevzem in nadzor nad dobavo blaga;

- da bo prevzeti analitski sistem uporabljal kot dober gospodar v skladu z navodili izvajalca;

- da bo v času uporabe analitskega sistema, izvajalca obvestil o morebitnih napakah;

- da bo poskrbel za preureditev laboratorijskega prostora v smislu izvedbe strojnih in elektroinštalacij (odtoki, ureditev tal, električna dela in manjša gradbena dela,…);

- da bo poravnal račune za laboratorijski material.

XIV. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

24. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,

- posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XV. PODIZVAJALCI/PARTNERJI

25. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/2021 in 10/22).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/2021 in 10/22).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XVI. VELJAVNOST POGODBE

26. člen

Pogodba se sklepa za sedemletno obdobje in se uporablja od vzpostavitve delovanja celotnega analitskega sistema (maksimalno 120 dni od podpisa pogodbe). Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja od…………………………. do………………………

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

27. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije,  opredelita s pisnim aneksom.

XVII. KONČNE DOLOČBE

28. člen

Sestavni del  te pogodbe so naslednje priloge:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

- ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

- predračun

29. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

30. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

31. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

32. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Pogodba in priloge so podpisane in žigosana s strani obeh strank.

Št.:                                                                          	Št.:

Datum:                                                                         	Datum:

PRODAJALEC:	NAROČNIK:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN9-B/22	OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

- Ponudnik izpolni priložene predračune za laboratorijski material:

- Reagente

- Kalibratorje in kontrole

- Potrošni material

- Ponudniki naj upoštevajo, da laboratorij deluje 5 dni v tednu. Večino preiskav se dela od ponedeljka do petka. Manj pogoste preiskave pa enkrat ali dvakrat tedensko, kar je razvidno iz podatka  v priloženi specifikaciji predračuna. V specifikaciji so navedeni v podatku »+«, koliko testov bo porabljenih na leto za izvedbo kontrole kakovosti (normalni in patološki nivo). Kalibracije naročnik izvaja po protokolu proizvajalca. Ponudnik naj upošteva število preiskav za paciente in navedeno število meritev za izvedbo notranjih kontrol in v stolpec doda število testov za kalibracije. Ponudniki morajo pri izračunu števila testov, potrebnih za kalibracijo, upoštevati »pack« kalibracijo, ki jo je potrebno izvesti po preteku določenega časa odprtega reagenta na analitskem sistemu.

- Predračun Reagenti: Ponudnik mora na predračunu: Reagenti najprej vnesti ves potreben material in predračun izpolniti po navodilih, napisanih na predračunu.

- Predračun Kalibratorji in kontrole: Ponudnik mora na predračunu: Kalibratorji in kontrole najprej vnesti ves potreben material in predračun izpolniti po navodilih, napisanih na predračunu. Kar ne bo vključeno, bo potrebno dobavljati brezplačno za vso obdobje uporabe analitski sistem.

- Predračun: Potrošni material: Ponudnik mora na predračunu: Potrošni material najprej vnesti ves potreben material in predračun izpolniti po navodilih, napisanih na predračunu. Kar ne bo vključeno, bo potrebno dobavljati brezplačno za vso obdobje uporabe analitski sistem.

- Na predračunu, kjer se vpisujejo cene pakiranj, ki jih bo naročnik dejansko kupoval, se zahteva zaokroževanje na štiri decimalna mesta. Končne vrednosti se zaokrožijo na dve decimalni mesti.

- Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja. Navedena količina preiskav in s tem poraba reagentov in vsega laboratorijskega materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo.

- Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati vse manjkajoče podatke.

- Končno ponudbeno vrednost laboratorijskega materiala mora ponudnik navesti za obdobje 7 let in jo vpisati v spodnjo tabelo.

- V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.

- V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

- Naročnik bo za celotno vrednost dobave laboratorijskega materiala za obdobje 7 let upošteval končno ponudbeno vredost v EUR (z DDV in popustom) za reagente, kalibratorje in kontrole (brez potrošnega materiala).

- Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun

| A. CENA | KONČNA PONUDBENA VREDNOST v EUR (z DDV in popustom) |
| --- | --- |
| ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV - UPORABA V OBDOBJU 7 LET | BREZPLAČNA UPORABA |
| KOMPLETNO VZDRŽEVANJE IN SERVIS OPREME V OBDOBJU 7 LET | NAROČNIK NIMA STROŠKOV VZDRŽEVANJA IN SERVISIRANJA |
| VREDNOST DOBAVE LABORATORIJSKEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET: - Reagenti - Kalibratorji in kontrole | __________________________________ |

- Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži excell tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Priloga:

- Specifikacija predračuna: Regenti, Kalibratorji in kontrole, Potrošni material

- Rekapitulacija

Kraj: 	Podpis odgovorne osebe

Datum		    žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/22	OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

I z j a v l j a m o ,  d a

- izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- bomo naročniku ob naknadni zahtevi predložili vzorce artikla in morebitno dodatno dokumentacijo za ponujene artikle;

- se zavedamo, da količina laboratorijskega materiala za naročnika ni obvezujoča. Naročnik bo v skladu z okvirnim sporazumom naročal le takšno količino laboratorijskega materiala, kot ga bo potreboval;

- bomo priložili pisna, kratka navodila za delo v slovenskem jeziku;

- bomo priložili originalna navodila za uporabo in vzdrževanjem v angleškem jeziku;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave;

- bomo, na osnovi naročnikove zahteve, podali podpisano izjavo oz. podatke v skladu s 6. odstavkom 14. člena  ZIntPK;

- bomo naročniku priložili  rezultate analize reprezentativnega vzorca odpadne vode iz analitskega sistema, nastale pri rutinskem delu v dovolj dolgem obdobju, da se izvedejo vse običajno predvidene faze dela analitskega sistema. Nabor  analiznih parametrov odpadne vode  je določen v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (UL RS 10/1999, priloga 1 , tabela 1). Analizo odpadne vode naj izdela laboratorij  akreditiran po EN ISO / EIC 17025;

- bodo rezultati analize odpadne vode ustrezali zahtevam za iztok v javno kanalizacijo, skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti ( UL RS 10/1999, priloga 1 , tabela 1).

- bomo, v kolikor v celoti ne bomo mogli zagotoviti zahtev iz Uredbe, naročniku redno mesečno povrnili vse stroške, nastale zaradi  zakonsko predpisanega  odstranjevanja nastalega tekočega odpadka;

i n   p r i l a g a m o

- obrazec ESPD (enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. in v elektronski obliki podpisan xml;

- potrdilo Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet (kot npr. BON, BON2, S.BON). Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od odpiranja ponudb niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb;

- rezultate analize reprezentativnega vzorca odpadne vode iz analitskega sistema s strani proizvajalca analitskega sistema, nastale pri rutinskem delu v dovolj dolgem obdobju, da se izvedejo vse običajno predvidene faze dela aparata. Glede na to, da gre za ekološko oceno odpadne vode pa so tipični parametri, katerih analizo pričakujemo: pH, temperatura, KPK, BPK 5, TOC, AOX, vsebnost  tenzidov, celotnega in prostega klora;

- informacijo o nastalem volumnu odpadne vode v 8 urah rutinskega dela z analitskim sistemom.

Kraj:

Datum:                                                                                             Podpis odgovorne osebe

Žig

Priloge:

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/22	BRAZEC

III.8. IZJAVA PONUDNIKA O ČASU IN NAČINU DOBAVE BLAGA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

I z j a v l j a m o ,

- da bomo zagotovili dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analitskega sistema v ………….. dneh oz. najkasneje v 90  delovnih dneh od datuma veljavnosti pogodbe in zaključili montažo, zagon ter preizkus delovanja celotnega analitskega sistema v 120 dneh od dneva podpisa pogodbe.

- da zagotavljamo dobavo laboratorijskega materiala v ……………. delovnih dneh oz. najkasneje v 15 dneh od prejema pisnega naročila.

Kraj:			Podpis odgovorne osebe

Datum:				Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/22	BRAZEC

III.9. IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN PODPORI

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

I z j a v l j a m o ,

- da je vzdrževanje in servisiranje v domeni ponudnika in naročnik nima nobenih stroškov, nastalih iz naslova servisiranja in vzdrževanja, razen v primeru odprave napak, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe oz. v primeru odprave napak zaradi posegov nepooblaščenih oseb. Za vse ostale napake, ki bi nastale zaradi atmosferskih razelektrenj (strela), v primeru odprave napak zaradi višje sile (poplava, potres, požar in drugo), bo poskrbel ponudnik in zavaroval opremo, ki jo daje v uporabo naročniku;

- da zagotavljamo brezplačno vzdrževanje in servisiranje analitskega sistema v času garancije, kakor tudi v pogarancijskem obdobju, to je ves čas trajanja pogodbenega razmerja;

- ponudnik mora za celotno obdobje uporabe (7 let) v ponudbo vključiti servisiranje in vzdrževanje, ki mora biti ponujeno kot »full kasko« v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja, kar pomeni, da veljajo enaki ali boljši pogoji za naročnika kot to velja garancijsko servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme (vključno s programsko), s strani proizvajalca. V ponujeno ceno so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli, vzdrževanje UPS, sistema za pripravo demineralizirane vode,..).

- ponudnik mora zagotoviti ustrezen UPS sistem in morebitni kompresor ter ostalo opremo, glede na specifikacijo ponujenega analitskega sistema. Ponudnik mora zagotoviti delovanje med UPS sistemom, morebitnim kompresorjem ter ostalo opremo in postavljenim analitskim sistemom.

- da bomo zagotovili analitski sistem, ki bo zagotavljal popolni backup;

- da bomo zagotovili odpravo napak, rezervne dele in servis ter popravilo;

- da bo odzivni čas: …………ur oz. maksimalno  1 ura od naročnikovega obvestila o napaki; Odzivni čas je čas od prijave napake do povratnega klica serviserja. Kot odziv se smatra klic serviserja, ki mora nuditi takojšnjo telefonsko pomoč pri odpravljanju težave. Dosegljivost servisne službe: od 6.30 do 15.00 ure

- bo rok za odpravo napak ……..… ur oz. največ 24 ur od  prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile;

- da bomo naročniku v času pogodbenega obdobja omogočili brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v  zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje aparata;

- da za primer odprave napak, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe oz. v primeru odprave napak zaradi posegov nepooblaščenih oseb navajamo ceno servisne ure:………………., cene rezervnih delov in potrošnega materiala bodo izhajale iz uradnega cenika ponudnika, ki ga bo moral predložiti naročniku pri tovrstnih popravilih. Primeri takšne odprave napak bodo posebej dokumentirani in potrjeni;

- navedba pooblaščenega serviserja: …………………………………………………………..

- kontaktni podatki serviserja: Ime in priimek:………………………………………………. e-naslov:……………………………………………… GSM:……………………………….

- dosegljivost: navedba dni v tednu in čas dosegljivosti od-do:……………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Kraj:			Podpis odgovorne osebe

Datum:				Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/22	OBRAZEC

III.10. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

I z j a v l j a m o ,

- da smo sami in/ali proizvajalci iz EU in ostalih držav Evrope v preteklih treh letih  poslovnim partnerjem - referenčnim laboratorijem dobavili podobno ali enakovredno blago, ki se nanaša na predmet javnega naročila in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba vsaj dveh referenčnih laboratorijev:

## Referenčni laboratorij

## z navedbo kontaktne osebe						         Poslovno sodelovanje

## tel. št. in e-naslova                             Predmet posl. sodelovanja                         (od – do)

Kraj:

Datum: 	                                Podpis odgovorne osebe

Žig

PONUDNIK: _______________________________________________________________

PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/22	          OBRAZEC

III.11.  OGLED PROSTOROV

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM  ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

#### I z j a v l j a m o :

- da smo v pripravi ponudbe javnega naročila ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode, dne …………………………………….., opravili ogled prostorov z naročnikom in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.

Ogleda so se udeležili:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………………………, kot izhaja iz priloženega potrdila o ogledu, ki smo ga prejeli ob samem ogledu.

Glede na to, da je naročnik omogočil ogled, se zavedamo, da se v primeru neudeležbe ogleda kasneje ne bomo mogli sklicevati na nepoznavanje okoliščin, ki nam bi lahko bile znane, če bi se ugleda udeležili.

Priloga:

- potrdilo o ogledu

Kraj:	                                                                                                 Podpis odgovorne osebe                                                                                                                                    Datum	              				   Žig

POTRDILO O OGLEDU

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode,

Na podlagi javnega naročila za aparat: ANALITSKI SISTEM  ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode, je bil opravljen ogled prostora, s potencialnim ponudnikom :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., dne …………………….. med ……… in …….. uro.

Udeleženci ogleda so bili:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Potencialni ponudnik:                                                                    Predstavnik naročnika:

………………………                                                                   ……………………………..

………………………                                                                   ……………………………..

PRILOGA 12 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/22	OBRAZEC

III.12.  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

#### P r i l a g a m o

- tehnične podatke in slike/skice s podrobnim opisom ponujenega analitskega sistema– njene funkcionalne lastnosti, z natančno označbo podatkov iz zaporedja v spodnji tabeli. Tehnični podatki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku

in  izpolnjujemo tabelo

- v kateri so označene strani iz tehnične dokumentacije, iz katere je razvidno, da ponujeni analitski sistem izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika. V priloženi  tehnični dokumentaciji je z zaporedno št. označena in podčrtana ali obkrožena strokovna in tehnična zahteva naročnika, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve. Za zahteve, ki jih ni mogoče označiti, oziroma dokazovati v katalogu, zadošča lastna izjava ponudnika ali podizvajalca (npr. zahteva pod zap. št. 37).

V kolikor iz proizvajalčeve tehnične dokumentacije ni razvidno ali ponujeni analitski sistem izpolnjuje vse zahteve naročnika, ponudnik priloži še lasten opis analitskega sistema, iz katerega bo jasno razvidno, da ponujeni analitski sistem izpolnjuje vse zahteve naročnika. Tehnična dokumentacija je lahko v angleškem jeziku.

Naročnik si v fazi ocenjevanja ponudb pridržuje pravico zahtevati od ponudnika dodatno dokumentacijo.

Priloga:

- tabela

- prospekti/katalogi/tehnični podatki

Kraj:

Datum:	                                 Podpis odgovorne osebe

Žig

MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA:

ANALITSKI SISTEM  ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demioneralizirane vode

| I. | Analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave | Izpolnjevanje strokovne zahteve DA/NE | Stran v dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje pogoja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dva identična analitska sistema (biokemični modul z elektroliti in imunokemijski modul), vsak s svojim sistemom za vodo, povezana s preanalitičnim delom. Celotna kapaciteta mora zagotavljati sledečo minimalno zmogljivosti: Preiskave elektrolitov minimalno 600 testov/uro Biokemijske preiskave minimalno 1800 testov/uro Imunokemijske preiskave minimalno 400 testov/uro Predvideno število vzorcev na leto je 200000. |  |  |
| 2. | Naročnik ima na voljo določen prostor Centralnega laboratorija, Sodna ulica 13, Maribor (možen ogled). Ponudnik mora prikazati (načrt možne postavitve) postavitev analitskega sistema v navedeni prostor. Načrt naj vsebuje mere analitskega sistema z merami, ki bodo potrebne za servisne posege. |  |  |
| 3. | Principi merjenja biokemijskega in ISE modula morajo biti: fotometrija, imunoturbidimetrija in potenciometrija. Princip merjenja imunokemijskega modula mora biti: luminiscenca (elektrokemuminiscenca, kemuminiscenca, floroimunoluminiscenca ali enakovredne metode). |  |  |
| 4. | Preanalitični del sistema mora omogočati: - odpiranje epruvet (decapper) - arhiviranje analiziranih vzorcev v arhivska stojala, ki morajo imeti lasten pokrov ali drug način pokritja epruvet, ki preprečuje kontaminacijo in izhlapevanje vzorcev. - sistem mora imeti informacijo o lokaciji vzorca v stojalu, - sistem mora ločiti vzorce s tistimi preiskavami, ki jih ne delamo vsak dan, v ločena stojala |  |  |
| 5. | Dva identična analitska sistema, vsak s svojim sistemom za vodo, sta lahko povezano s preanalitičnim delom na dva načina: - da je vsak od obeh identičnih analitski sistem povezan s svojim preanalitičnim delom, ali - da sta oba identična analitska sistema povezana z enim skupnim preanalitičnim delom |  |  |
| 6. | Analitski sistem mora imeti možnost prednostne obravnave nujnih vzorcev (STAT). |  |  |
| 7. | Analitski sistem mora omogočati mrežni priklop in dvosmerno komunikacijo z LIS. Prenos vključuje možnost prenosa podatkov pacienta (ime, priimek, starost, spol). Priklop in povezava analitskega sistema z vso programsko opremo na obstoječi LIS morajo biti vključeni v ponudbeno ceno. V laboratoriju se uporablja LIS - Kobis. Povezava ponudnika s Kobisom je brez stroškov. |  |  |
| 8. | Analitski sistem mora omogočati analizo vseh razpisanih preiskav ali pa ponudnik zagotovi sistem od drugega proizvajalca, da je omogočena izvedba vseh preiskav. Dovolimo največ 4 imunološke preiskave na ločenem sistemu, v tem primeru dopuščamo, da za te preiskave nista potrebna 2 analitska sistema. Za ta sistem ne zahtevamo preanalitičnega dela. |  |  |
| 9. | Ponujeni sistem mora v primeru okvare na katerikoli komponenti omogočati, da se analize lahko izvajajo vsaj na enem analiznem sistemu (s polovično kapaciteto celotnega sistema). |  |  |
| 10. | Analitski sistem mora omogočati dodajanje vzorcev direktno v analitski sistem ali pa je potrebno ponuditi dva modula za dodajanje vzorcev v analitski postopek. |  |  |
| 11. | Analitski sistem mora omogočati identifikacijo vzorcev, reagentov, kontrolnih vzorcev, kalibratorjev preko črtnih in/ali preko RFID kod. Ostali potrošni material (npr. kivete, čistila...) lahko sistem spremlja preko črtnih in/ali preko RFID kod ali na drugačen način. |  |  |
| 12. | Analitski sistem mora imeti na vseh pipetorjih detektorje za nivo tekočine ter avtomatski sistem opozarjanja na potrebo po menjavi katerekoli komponente (reagenti, sistemski reagenti, potrošni material), potrebne za analizo vzorcev. Analitski sistem mora imeti možnost spremljanja porabe reagentov in imeti možnost nastavljanja alarmov, ki opozarjajo, da bo reagentov zmanjkalo. |  |  |
| 13. | Analitski sistem mora omogočati določanje serumskih indeksov za lipemijo, hemolizo in ikteričnost ter avtomatsko vrednotiti rezultate preiskav glede na izmerjene vrednosti serumskih indeksov. Ponudnik mora ponuditi zadostno količino reagentov za določanje 200.000 serumskih indeksov na leto. Ponudnik mora ponuditi kontrolni material za serumski indeks, ki mora imeti enako HIL enoto kot jo ima ponujeni analitski sistem. |  |  |
| 14. | Celokupni čas dnevnega, samodejnega (brez posega uporabnika) vzdrževanja posameznega analitskega sistema ne sme presegati 45 minut. Dnevno, ročno (s posegom uporabnika) vzdrževanje posameznega analitskega sistema ne sme presegati 10 minut. |  |  |
| 15. | Analitski sistem mora omogočati kontinuirano dodajanje reagentov med njegovim delovanjem, tako na biokemijskem, kot na imunokemijskem modulu. Zahteva ne velja za reagente, ki zahtevajo predpripravo (največ 5 preiskav). |  |  |
| 16. | Analitski sistem mora omogočati analizo različnih tipov vzorca: serum, plazma, kri, urin, feces (ektrakt vzorca). |  |  |
| 17. | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko dodajanje in/ali ponavljanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize („reflex in rerun testing”). |  |  |
| 18. | Analitski sistem mora omogočati detekcijo strdkov v vzorcu in premalo količino vzorca. |  |  |
| 19. | Analitski sistem mora omogočati uporabo reagentov v originalnem pakiranju, brez predhodne priprave (obračanje reagenta ne smatramo za predhodno pripravo reagenta). Naročnik dopušča enostavno ročno pripravo (prelivanje,raztapljanje) za največ 5 različnih preiskav. |  |  |
| 20. | Analitski sistem mora omogočati uporabo dnevnih kontrol kakovosti v najmanj dveh nivojih in spremljanje vrednosti kontrol kakovosti z grafičnim in tabelaričnim prikazom z osnovnimi statističnimi podatki (srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti). Za spremljanje kontrol kakovosti v daljšem časovnem obdobju mora ponudnik zagotoviti programsko opremo (spremljanje Levey-Jennings grafov za vsak posamezen test). |  |  |
| 21. | Sistem mora omogočati shranjevanje vseh podatkov, možnost tiskanja (na navaden papir). |  |  |
| 22. | Analitski sistem (program) omogoča možnost uporabe kontrolnih vzorcev drugega proizvajalca. |  |  |
| 23. | Analitski sistem omogoča shranjevanje vseh podatkov na trdem disku računalnika, možnost varnostne kopije („back-up”) trdega diska ter možnost izvoza podatkov na CD/USB flash spominsko enoto. Ne shranjevanje na disketi. |  |  |
| 24. | Analitski sistem omogoča možnost oddaljenega servisnega dostopa do analitskega sistema (z ustreznim zagotavljanjem varnosti podatkov). |  |  |
| 25. | Ponudnik se zavezuje k rednemu obveščanju kupca o novih metodah, ter strokovni in aplikativni podpori uporabljenih metod za ves čas uporabe analitskega sistema v slovenščini. |  |  |
| 26. | Ponudnik mora zaradi zagotavljanja nemotenega dela v laboratoriju zagotoviti dobavo, postavitev in vzdrževanje dveh ustreznih, identičnih sistemov za pripravo demineralizirane vode in jih vključiti v ponudbeno ceno. Dodatno mora ponudnik zagotavljati ustrezne količine potrebnega potrošnega materiala za sistem za pripravo demineralizirane vode in jih vključiti v ponudbeno ceno. V primeru okvare enega sistema za vodo, mora drugi delujoči sistem omogočiti oskrbo z vodo za oba analitska sistema, da normalno delujeta. Razen tega želimo, da lahko manjše količine vode dobimo iz sistema z odtočno pipo. |  |  |
| 27. | Ponudnik mora v skladu z zahtevami ISO 15189 v svoji ponudbi ponuditi kontrolni material neodvisnega proizvajalca. Prav tako mora ponuditi kontrolni material za merjenje serumskega indeksa. |  |  |
| 28. | Ponudnik naj poleg analitskega sistema zagotovi tudi dodatno programsko opremo, ki omogoča samodejni (brez posredovanja uporabnika) prenos dnevne kontrole kakovosti vsakega vzorca v programsko opremo za zunanjo medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. »peer group« primerjalno skupino. Ponudnik nosi stroške šolanja in strošek licenc za celotno obdobje uporabe analitskega sistema. Kadar pa to za določene teste ni mogoče, pa lahko ponudnik ponudi lasten kontrolni material. Ponudnik lahko ponudi lasten kontrolni material za sledeče preiskave: teste za COVID, HIV, teste za hepatitis, dvojni hormonski test, sifilis, Lipoprotein (a) in HIL. |  |  |
| 29. | Posamezni analitski sistem mora imeti na voljo vsaj 60 prostih mest za biokemijske reagente, ki omogočajo sočasno izvedbo vsaj 45 različnih biokemijskih preiskav in vsaj 40 prostih mest za imunokemijske reagente, ki omogočajo sočasno izvedbo vsaj 30 različnih imunokemijskih preiskav. |  |  |
| 30. | Analitski sistem mora imeti možnost postavitve specifičnih aplikacij uporabnika na biokemijskem modulu (vsaj 5 odprtih kanalov). |  |  |
| 31. | Imunokemijski del analitskega sistema mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) in uporabo reakcijskih posodic za enkratno uporabo za vsak vzorec. Naročnik ne zahteva nastavkov za pipetiranje vzorcev, zahteva pa rešitve, ki zagotavljajo navzkrižno kontaminacijo (carry over) med vzorci manjšo od 0,1 ppm. |  |  |
| 32. | Ponudnik mora priskrbeti kratka navodila za delo in redno vzdrževanje analitskega sistema v slovenskem jeziku in originalna navodila za delo in vzdrževanje v angleškem ali slovenskem jeziku, ob postavitvi analitskega sistema. |  |  |
| 33. | V primeru novih generacij reagentov ali potrošnega materiala mora ponudnik zagotoviti brezplačno škatlo reagentov in pripadajočega potrošnega materiala za verifikacijo. Cena na test mora ostati nespremenjena. |  |  |
| 34. | V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu ne navede katerega od materialov, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, ki ga zahteva analitski sistem, ga je dolžan naročniku dobavljati brezplačno za obdobje razpisa. |  |  |
| 35. | V ponudbo mora biti brezplačno vključen ves potreben laboratorijski material (reagenti, kalibratorji, kontrole in potrošni material) za zagon ob postavitvi analitskih sistemov in za verifikacijo metod ter šolanje laboratorijskega osebja. |  |  |
| 36. | Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani usposobljeni osebi za aplikativno podporo in vsaj dve certificirani usposobljeni osebi za servisno podporo. |  |  |
| 37. | Ponudnik mora zagotoviti brezplačne nadgradnje programske opreme za ves čas uporabe opreme. |  |  |
| 38. | PAPP-A in prosti beta HCG morata biti izmerjena na analitskih sistemih, ki so veljavni za FMF licenco, ki jo ima ginekolog in uporablja Astraia program. |  |  |
| 39. | Ponudnik mora za celotno obdobje uporabe (7 let) v ponudbo vključiti servisiranje in vzdrževanje, ki mora biti ponujeno kot »full kasko« v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja, kar pomeni, da veljajo enaki ali boljši pogoji za naročnika kot to velja za garancijsko servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme (vključno s programsko), s strani proizvajalca. V ponujeno ceno so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli, vzdrževanje UPS, sistema za pripravo demineralizirane vode,..). |  |  |
| 40. | Sistem mora omogočiti na biokemičnem modulu izvedbo preiskav, ki jih ponudnik nima, ima pa jih drug proizvajalec. V primeru neustreznosti stekleničk drugega proizvajalca, ponudnik brezplačno dobavlja ves material potreben za izvedbo analize (npr. FOB). |  |  |
| 41. | Ponudnik predloži navodila za uporabo reagentov, kalibratorjev in kontrolnega materiala. |  |  |
| 42. | Ponudnik mora zagotoviti ustrezen UPS sistem, glede na specifikacijo ponujenega aparata. |  |  |
| 43. | V primeru, da analitski sistem potrebuje komprimiran zrak, mora ponudnik ponuditi ustrezen kompresor. |  |  |
| 44. | Analitski sistem mora omogočati sprejemanje zaprtih in odprtih epruvet. |  |  |
| 45. | Ponudnik priloži rezultate analize reprezentativnega vzorca odpadne vode iz analitskega sistema s strani proizvajalca analitskega sistema, nastale pri rutinskem delu v dovolj dolgem obdobju, da se izvedejo vse običajno predvidene faze dela aparata. Analizo odpadne vode naj izdela laboratorij akreditiran po EN ISO / EIC 17025. Glede na to, da gre za ekološko oceno odpadne vode pa so tipični parametri, katerih analizo pričakujemo pH, temperatura, KPK, BPK 5 , TOC, AOX, vsebnost tenzidov, celotnega in prostega klora. |  |  |
| 46. | Ponudnik bo kupcu zagotovil enkratno analizo reprezentativnega vzorca odpadne vode iz analizatorja v roku največ 12 mesecev rednega dela z analizatorjem; nabor analiznih parametrov je določen v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti ( UL RS 10/1999, priloga 1, tabela 1).Analizo odpadne vode bo izdelal laboratorij akreditiran po EN ISO / EIC 17025. |  |  |
| 47. | Rezultati analize odpadne vode iz zahteve št. 48 morajo ustrezati zahtevam za iztok v javno kanalizacijo, določenih v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti ( UL RS 10/1999, priloga 1, tabela 1). |  |  |
| 48. | Ponudnik naj zagotovi Informacijo o nastalem volumnu odpadne vode v 8 urah rutinskega dela z aparatom |  |  |
| 49. | Ponudnik naj zagotovi program MedCalc za uporabo v celotnem 7 letnem obdobju. |  |  |

PRILOGA 13 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/22	OBRAZEC

III.13. IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

ANALITSKI SISTEM  ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. člena  ZIntPK, UL RS, št. 69/2011)

pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- da so z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv | Sedež | Matična štev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Kraj:		 Podpis odgovorne osebe

Datum: 				Žig

PRILOGA 14 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/22	OBRAZEC

III.14. IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO    IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

ANALITSKI SISTEM   ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijskim materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

I Z J A V A

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, št.: ………..…………., z dne  ………..…,  za nabavo blaga: ANALITSKI SISTEM  ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijski materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode, pogodbena vrednost € .............................., pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu, ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

VZOREC  - k ponudbeni dokumentaciji  JN1-B/22	           VZOREC

III.15. MENIČNA IZJAVA IN MENICA ZA DOBRO IZVEDBO

POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK: _____________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

ANALITSKI SISTEM  ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijski materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

Naročniku: …………………………………………………………………………… izročamo v skladu z …….. točko javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: ……………., z dne  …………, menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, na kateri je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje menic:

……………………………                 kot  ………………………                ………………….

(ime in priimek)                                         (dela in naloge)                                      (podpis)

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjenega javnega naročila in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo v višini …………… € (z besedo …………………….……….. ………………………………€) in pooblaščamo naročnika, da predloži menico na unovčenje.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno dovoljujemo in pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ………………………. € in menični znesek nakaže na račun naročnika.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Veljavnost menične izjave z menico je še najkasneje do ……………………………….

Priloga:

- menica

Datum in podpis prejema menice:

PRILOGA 16 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/22	OBRAZEC

III.16.  POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE

EVIDENCE ZA PODJETJE PONUDNIKA/PARTNERJA/

PODIZVAJALCA

(V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci se obrazec izpolni za vsakega posebej)

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijski materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

P O O B L A S T I L O

S podpisom in žigom zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca dovoljuje naročniku skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika/partnerja/podizvajalca (pri Ministrstvu za pravosodje), in sicer za:

POLNO IME PODJETJA: ……………………………………..………….…………………

SEDEŽ PODJETJA: ………………………………………………………………………….

OBČINA SEDEŽA PODJETJA: ………………………………………………………………

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER (ŠT. VLOŽKA): ………………………………………...

MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: …………………………………….…………………….

NAMEN IZDAJE POTRDILA: ………………..………………………………………………

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

OPOMBA: V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik/partner/podizvajalec predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino, ki ni starejše od štirih mesecev od dneva poteka roka za oddajo ponudb.

V primeru predložitve dokazila Ministrstva za pravosodje, pooblastilo ni potrebno.

PRILOGA 17 - k ponudbeni dokumentaciji JN9-B/22	OBRAZEC

III.17. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE

EVIDENCE ZA ZAKONITE ZASTOPNIKE PONUDNIKA/

PARTNERJA/PODIZVAJALCA

(V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci in v primeru več zakonitih zastopnikov, se obrazec izpolni za vsakega posebej)

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila: ANALITSKI SISTEM ZA DOLOČANJE BIOKEMIJSKIH IN IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV s pripadajočim laboratorijski materialom, servisom in sistemom za pripravo demineralizirane vode

P O O B L A S T I L O

S podpisom in žigom zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca dovoljuje naročniku skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na zakonite (-ga) zastopnike (-a) (pri Ministrstvu za pravosodje), in sicer za:

IME IN PRIIMEK: ………………………………………..………, roj. .…………………

(prejšnji priimek)

EMŠO: …………………………..…… DATUM ROJSTVA: ……………………………...

KRAJ ROJSTVA: ………………………………………………………………………….

OBČINA ROJSTVA: ………………………………………………………………………

DRŽAVA ROJSTVA: ……………………………………………………………………...

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: …………………………………….…………………….

(ulica in hišna številka ter  poštna številka in pošta)

NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA: ………………………………….……………….…….

(ulica in hišna številka ter  poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO: ………………………………………………………………………

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

OPOMBA: V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik/partner/podizvajalec predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino, ki ni starejše od štirih mesecev od dneva poteka roka za oddajo ponudb.

V primeru predložitve dokazila Ministrstva za pravosodje, pooblastilo ni potrebno.