Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava torefikacije 2. del

Oznaka javnega naročila: 302/51 – RIUM65-P27-FKKT01/2021

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava torefikacije 2. del« in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 komplet | - Cevna peč |  |  |
|  | - Vodoravna cevna peč : Dimenzije cevi 60 mm Maksimalna temp. (°C) 1200 Operativna temp.(°C) 1100 Grelna dolžina (mm) 150 Dolžina delovne cevi 600 mm, notranja mera 50mm in zunanja 60mm. Sestava in material delovne cevi IAP. Temperaturna uniformiranost peči +/-5 °C. El. priključek 220-240 V , eno fazni priklop |  |  |
|  | - Kontroler mora imeti možnost programiranja 10 programov s 24 segmenti za posamezen program. Možnost zapisovanja delovnih procesov direktno na Usb medij v obliki csv. datoteke Ethernet priključek. Možnost programiranja in rokovanja večjega števila uporabnikov. |  |  |
|  | - Peč mora vsebovati temperaturno zaščito pred pregrevanjem elementov. |  |  |
|  | - Ponudba naj vsebuje delovni set s cevjo za delo v inertni atmosferi iz materiala IAP. |  |  |
|  | - Set naj vsebuje izolacijska čepa za vsako stran in priključna tesnila s prirobnicami. |  |  |
|  | - Garancijska doba vsaj 1 leto. |  |  |
|  | - Ponudnik ob dobavi instrumenta zagotovi postavitev in zagon ter vsaj 3 urno šolanje vsaj 2 uporabnikov. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne strani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije