TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

ZAMENJAVA MERILNIKA NOX, CO IN O2 PRED DENOX NA BLOKU 6 / REPLACING THE NOX, CO AND O2 METER BEFORE DENOX

Vsebina

- Tehnični opis storitev ……………….………………………………………..3

- Obseg projekta ………………………….…………………………………….3

- Splošne zahteve…………………………………….………………………….3

- Zahteve za analizator…………………………………………………….…….4

- Zahtevana dokumentacija v ponudbi………………………………………..…4

- Dokazila………………………………………………………………………..4

- Reference……………………………………………………………………….4

- Časovnica……………………………………………………………………….4

- Tehnični opis storitev:

Ponudba naj vsebuje inštalacijo, material, izdelavo dokumentacije in zagon.

V obstoječi analizni omari za ekstraktivno meritev NOx, CO in O2 v dimnih plinih, je potrebno zamenjati obstoječi analizator SIEMENS ULTRAMAT 23, ki meri CO, NOx in O2 (elektrokemična celica). Novi merilnik naj bo SIEMENS ULTRAMAT 7E / OXYMAT 7E. Sistem za pripravo analiznega vzorca ostaja enak in se ne bo menjal. Potrebno bo dograditi še sistem za referenčni plin, katerega potrebuje OXYMAT 7E. Plin za referenčni zrak je lahko instrumentalni zrak, z vsebnostjo O2 = 20.95 vol.%. Instrumentalni zrak bo priskrbel naročnik sam. Tlak instrumentalnega zraka je 6 – 7 barov.

- Obseg projekta

Cel projekt obsega zamenjavo analizatorja in dopolnitev  sistema za trajni tehnološki monitoring dimnih plinov pred deNOx napravo na Bloku 6 Termoelektrarne Šoštanj. Vsebuje oceno, naročilo, izdelavo, pripravo za dostavo, dostavo, inštalacijo, skupaj s potrebnimi spremembami, zagon, testiranje, šolanje in dokumentacijo sistema za trajni tehnološki monitoring. Vključuje kompletno certificiranje, testiranje in poskusni zagon celotnega sistema in redne servise na ponujenih sistemih. Za izdelavo nove dokumentacije, bo na voljo že ostoječa dokumentacija od sedaj delujočega sistema v pdf obliki.

- Splošne zahteve

- Izvajalec del naj zagotovi celotno načrtovanje, inženiring, dizajn, naročila, inštalacijo in zagon merilnega sistema skupaj z vsem potrebnim osebjem in testno opremo. Zagon vsebuje nastavitev, kalibracijo, odpravo napak in začetno delovanje.

- Vsa vgrajena merilna oprema vključno z dobavitelji opreme, postopki in osebjem, ki bo opremo dajala v pogon, mora izpolnjevati vse zahteve v skladu z evropskim standardom EN14181 »Emisije nepremičnih virov – Zagotavljanje kakovosti avtomatskih merilnih sistemov« in EN13284-2 »Stationary source emissions – Determination of low range mass concentration of dust Part 2: Automated measuring systems«.

- Ponudnik naj vključi vse podporne storitve (načrtovanje, sestavo, analize, poročila certifikate, testiranja itd.), opremo in kadre, povezane z zahtevami QAL1 v EN14181 in kot je opredeljeno v tem dokumentu.

- Ponudnik mora omogočiti šolanje TEŠ–evega osebja za možnost nastavitev, kalibracij, testiranja, upravljanja z instrumenti in vzdrževanje celotnega sistema. Osebje mora dobiti potrdilo, da je usposobljeno za upravljanje in vzdrževanje avtomatskega merilnega sistema

- Ponudnik mora omogočiti podporo na licu mesta ali telefonu ali elektronski pošti itd. vsaj za prvih pet let obratovanja.

- Celotna dokumentacija PID vključno z opisi delovanja, vzdrževanja & odpravljanja težav in upravljanja AMS.

- Dokazilo s certifikati o vgrajeni opremi povezano z zahtevami EN15267 QAL1 v EN14181. Certificirano po standardni referenčni metodi certificirano po ISO/IEC/EN 17025 Splošne zahteve za usposobljenost preizkuševalnih in kalibracijskih laboratorijev.

- Ponudnik naj preveri primernost obstoječe opreme in prilagodi vgraditev instrumenta v obstoječo omaro.

- Zahteve za analizator

Analizator SIEMENS ULTRAMAT/ OXYMAT 7E, naj bo v izvedbi za montažo na vodila.

Merilno območje merilnika naj bo:

NO: 0 – 750 mg/m3

CO: 0 – 1000 mg/m3

O2 : 0 – 25 vol.%

Analogni izhodi: 4 – 20 mA

Referenčni zrak: Instrumentalni zrak (O2: 20.95 vol. %)

Digitalni izhodi: napako merilnika, zahteva za vzdrževanje in kalibracija

Napajanje: 220 V 50 Hz

- Zahtevana dokumentacija v ponudbi

V ponudbi mora ponudnik upoštevati priložene skice in izrisati osnovne postavitve AMS v obliki skice.

Dokumentacija za ponudbo mora biti narejena v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku.

Ponudnik mora skupaj s svojo ponudbo predložiti tudi risbe, diagrame, grafe, reference in vse informacije potrebne za popolno razumevanje ponudbe s tehničnega vidika.

Tehnična ponudba, mora vsebovati vse tehnične lastnosti in projektne posebnosti, skupaj z osnovnimi risbami, brošurami vgrajene opreme. Če ponudba tega ne bo vsebovala bo ponudba zavrnjena.

Ponudba mora vsebovati:

- Podroben opis vse opreme, materialov in storitev, ki jih bo ponudnik zagotovil za ta projekt

- Seznam vseh alarmov in opozoril, ki jih bo sistem omogočal za kvaliteten nadzor delovanja sistema

- Dokumentacijo in certifikate, ki dokazujejo ponudnikovo usposobljenost za postavitev in testiranje  CEMS

- Seznam in funkcijo vseh podizvajalcev

- Podroben razpored projekta s časovnimi roki izvedbe od podpisa pogodbe naprej

- Reference ponudnika z podobnimi ali enakimi projekti

- Ponudbo za obvezne redne servise vključno z rezervnim materialom in cenami.

- Dokazila

Ponudnik je dolžan k ponudbi priložiti listino s katero dokazuje, da je pooblaščen za izvajanje servisa na SIEMENS ULTRAMAT 7 analizatorjih.

- Reference

Ponudnik mora imeti vsaj eno (1) referenco za obdobje zadnjih 5 let, s področja emisijskih meritev na velikih kurilnih napravah večjih od 100 MW, z enako ali generacijo starejšo merilno opremo kot jo ponuja naročniku.

- Časovnica

Remont bloka je predviden v letu 2024 z začetkom v maju in zaključkom najkasneje konec junija. Točni datumi bodo objavljeni naknadno,