Obrazec št. 11

Tehnične zahteve za linearni pospeševalnik s pripadajočo opremo

| # Tehnične zahteve za linearni pospeševalnik |  |
| --- | --- |
| ## Linearni pospeševalnik mora omogočati obsevanje s fotonskimi energijami 6 MV, 10 MV (z izravnalnim filtrom) ter 6 MV (brez izravnalnega filtra). |  |
| ## Omogočati mora obsevanje z elektronskimi energijami 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV, 15 MeV in 18 MeV. |  |
| ## Za žarek s fotonsko energijo 6 MV brez izravnalnega filtra mora omogočati izsevanje z višjo dozno hitrostjo (dose rate): 1200 MU/min ali več. ## Opomba: MU je definirana v razponu 0,8 – 1,2 cGy merjeno v referenčnih pogojih. |  |
| ## Omogočati mora izsevanje: - statičnih obsevalnih polj oblikovanih z MLC kolimatorjem, - intenzitetno moduliranih (IMRT) polj v t.i. načinu »Step&Shoot« in »Sliding window«, - ločno in intenzitetno moduliranih (VMAT) polj - SBRT in SRT obsevalnih načrtov. |  |
| ## Linearni pospeševalnik mora imeti MLC sistem, ki ima najmanj 120 lističev; širina centralnih lističev merjena v izocentru mora biti 5 mm, pri ostalih pa ≤ 10 mm. Omogočena mora biti interdigitacija lističev. |  |
| ## Omogočati mora obsevanja polj vse do dimenzije 40 cm × 40 cm (merjeno v izocentru) z uporabo MLC lističev. Natančnost pozicioniranja čeljusti mora biti ±2 mm. Natančnost pozicioniranja MLC lističev pa ±1 mm. |  |
| ## Natančnost sevalnega izocentra mora ustrezati priporočenim standardom za stereotaktično (SBRT) obsevanje: natančnost sevalnega izocentra (gantry in kolimator) mora biti znotraj sfere z radijem ≤ 0,75 mm in natančnost sevalnega izocentra (gantry in kolimator in miza) mora biti znotraj sfere z radijem ≤ 1 mm. Omenjena natančnost se preveri z Winston-Lutz testom ali le temu enakovrednem testu. |  |
| ## Obsevalna miza linearnega pospeševalnika mora omogočati 6D premike - v vseh treh kartezičnih smereh (longitudinalno, lateralno in vertikalno) kot tudi v treh smereh rotacije (nagib, naklon in odklon). Premikanje ter nastavljanje obsevalne mize mora biti avtomatsko ter vodeno iz kontrolne sobe. Vrhnja plošča obsevalne mize mora biti iz karbonskih vlaken ter mora imeti nosilnost vsaj 200 kg. |  |
| ## Linearni pospeševalnik mora imeti sistem za slikovno vodeno radioterapijo (image guided radiotherapy – IGRT). Ta mora vsebovati sledeče slikovne sisteme: EPID detektor za MV žarke, ki omogoča tudi zajem slike pri nizkih MV energijah (tipično 2,5MV), detektor za kilovoltne žarke ter izvor kilovoltnih žarkov. Slednja morata omogočati zajem planarnih ter CBCT slik. ## Mehanski nadzor in kontrola gibanja MV in kV detektorja ter kV vira (RTG cev) mora biti popolnoma avtomatiziran in delujoč v povezavi s krmilno enoto nameščeno na komandnem pultu. |  |
| ## Slikovni kV sistem mora omogočati naslednje načine planarnega slikanja: na sprožilec ter samodejno periodično intrafrakcijsko slikanje. |  |
| ## CBCT sistem mora omogočati naslednje načine slikanja: 4D CBCT, fazno ter amplitudno proženo slikanje CBCT (gated CBCT). |  |
| ## CBCT sistem mora omogočati rekonstrukcijo CT slik z naprednim iterativnim rekonstrukcijskim algoritmom, ki zmanjša šum in artefakte na slikah. |  |
| ## Linearni pospeševalnik mora omogočati proženo obsevanje in proženo slikanje s strani sistema za nadzor dihanja (npr. tehnika zadržanega diha ter tehnika proženega obsevanja - gating) in proženo slikanje s strani avtomatske prepoznave fiducialnih markerjev (npr. tehnika auto-beam hold). Izbrani ponudnik mora dostaviti in namestiti vso potrebno programsko in strojno opremo ter ustrezne licence. |  |
| ## MV EPID sistem mora omogočati »dozimetrično« verifikacijo VMAT in IMRT obsevalnih načrtov. Izbrani ponudnik mora dobaviti in namestiti vso potrebno strojno in programsko opremo ter ustrezne licence, tako da bo sistem integriran z obstoječimi sistemi linearnega pospeševalnika. |  |
| ## Linearni pospeševalnik mora biti opremljen s sistemom za ne-invazivno 3D površinsko sledenje bolnika v realnem času (SGRT/ SIGRT), in sicer s sistemom OSMS proizvajalca Vision RT. Sistem mora v celoti vsebovati opremo za sledenje bolnika pri obsevanju, med drugimi tudi pri obsevanju SBRT tehnike z odprto masko in pri obsevanju v zadržanem dihu. ## Izbrani ponudnik mora dobaviti in namestiti vso potrebno strojno in programsko opremo ter ustrezne licence (OSMS base, EXGI, 3Dphoto, 6DoF, Postural Alignment, ROI Metrics) tako, da bo novi sistem integriran z obstoječimi sistemi. Dobavljena mora biti tudi oprema (strojna in programska) za kalibracije, preverjanje sistema in nadzor kakovosti . Vključeno mora biti izobraževanje osebja OIL. |  |
| ## Linearni pospeševalnik in vsa pripadajoča oprema morajo biti povezani z obstoječimi sistemi oddelka RT (CT simulatorji, MRI simulatorjem, PET simulatorjem, načrtovalnimi sistemi in OIS sistemi). Izbrani ponudnik mora dobaviti vse licence, ki so potrebne za popolno integracijo aparata v oddelek. Izbrani ponudnik mora povezati linak z dobavljeno opremo v načrtovalni in OIS sistem, ki je na OIL. |  |
| ## Izbrani ponudnik mora dobaviti in namestiti delovno postajo z vso pripadajočo strojno opremo in z vsemi potrebnimi licencami in programsko opremo za razvrščanje bolnikov v OIS (kot npr. Appointment Scheduling). |  |
| ## Izbrani ponudnik mora dobaviti posodobljeno strojno opremo za obstoječi sistem za načrtovanje obsevanja ter izpeljati namestitev že obstoječega načrtovalnega sistema na novo strojno opremo. ## Posodobitev mora vključevati dobavo večuporabniške delovne postaje za načrtovanje obsevanja, ki mora zadoščati za normalno delo treh hkratnih uporabnikov. ## Delovna postaja mora omogočati načrtovanje obsevanja v enem od dveh glavnih sistemov za načrtovanje, ki sta v uporabi na Onkološkem inštitutu (Eclipse, Monaco). ## Omogočena mora biti uporaba grafičnega procesorja (GPU) za izračun dozne porazdelitve. ## V ponudbo morajo biti vključene vse licence za večuporabniško okolje (npr. Windows Server CAL, Citrix Virtual Apps Term License), pri uporabi programa za načrtovanje pa sistem vsakemu od treh uporabnikov dodeli že obstoječe licence. ## Ponudba mora vsebovati tudi tri računalnike kliente za delo preko oddaljenega dostopa (npr. preko Remote Desktop Connection ali preko Citrix Application Delivery). Računalniki morajo biti kompaktne velikosti (največ 20×20×5 cm), opremljeni morajo biti s procesorjem Intel Core 10. ali novejše generacije, z diskom SSD NVMe M.2 velikosti najmanj 500 GB, z najmanj 16 GB pomnilnika, z operacijskim sistemom Windows 11 Professional, imeti morajo najmanj 2 video izhoda (vsaj 1 video izhod DisplayPort), priloženi morata biti miška in tipkovnica, omrežna kartica mora omogočati prenos najmanj 1 Gbit/s. |  |
| ## Izbrani ponudnik mora dobaviti štiri zelene pozicijske laserje: tri s pravokotnima črtama ter enega sagitalnega z eno črto. Nastavljanje pozicije laserjev mora biti izvedeno s pomočjo daljinskega upravljalnika. |  |
| ## Če ponudnikov načrtovalni sistem zahteva modeliranje linearnega pospeševalnika s strani ponudnika, mora ponudnik verificirati in potrditi popolnost in pravilnost dozimetričnih meritev opravljenih s strani osebja naročnika, pa tudi opraviti modeliranje načrtovalnega sistema za vse fotonske in elektronske energije ter za vse algoritme računanja, ki jih ima ponudnikov načrtovalni sistem. Omenjeno mora izbrani ponudnik opraviti najkasneje v roku 30 dni od predaje meritev, stroški pa morajo biti vključeni v ponudbo. |  |
| ## Izbrani ponudnik mora ponuditi desetletno vzdrževalno pogodbo po principu »all inclusive« za linearni pospeševalnik s pripadajočo opremo. Zahteva se, da nepredvideno nedelovanje sistema ne presega 3% letno (t.i. 97% »up-time« oziroma 3% »down time«). Če nepredvideno nedelovanje presega omenjeno mejo 3% (to je ekvivalentno 90 uram), se ponudniku ob koncu vsakega leta obračuna penale in sicer po formuli: , ## V pomeni ceno ponujene petletne vzdrževalne (servisne) pogodbe preračunano na eno leto v € (EUR), x pomeni število nenačrtovanih ur nedelovanja sistema nad 90-imi »dovoljenimi urami« (»down time«), y pa pomeni penale v € (EUR). ## Ure nedelovanja, ki se zavedejo kot »down-time« se pričnejo šteti 4 ure po tem, ko se nedelovanje javi servisnemu centru. Nenačrtovane ure nedelovanja se beležijo med 7.00 in 20.00 vsak delovni dan, podatki o nedelovanju pa se bodo pošiljali ponudniku (ali proizvajalcu) ob koncu leta. V kolikor nepredvideno delovanje preseže mejo 90-ih ur med letom, se o tem takoj obvesti ponudnika in se vse nadaljnje redne servisne preglede prestavi v termine izven delovnega časa (sobota ali/in nedelja). Pogodbena kazen se obračuna/odšteje od pogodbene cene v naslednjem letu. |  |
| - V ponudbo morajo biti vključena izobraževanja osebja naročnika in sicer: ## - izobraževanju za osebje naročnika v bolnišnici (“on – site”) za vso opremo v trajanju vsaj 5 delovnih dni (40 ur); priložen mora biti natančen program, za potrditev termina je potrebno soglasje naročnika (Ponudbeni predračun, točka B 2.1.); ## - izobraževanje v referenčni bolnišnici z enako opremo za dva radiološka inženirja v trajanju 5 delovnih dni; za potrditev termina in kraja je potrebno soglasje naročnika (Ponudbeni predračun, točka B 2.2.); ## - izobraževanje za radioterapevta in medicinskega fizika v referenčni bolnišnici v dogovoru z naročnikom v trajanju 5 delovnih dni; za potrditev termina in kraja je potrebno soglasje naročnika (Ponudbeni predračun, točka B 2.3.) ## - šolanje za enega vzdrževalca v izobraževalnem centru proizvajalca linearnega pospeševalnika po programu proizvajalca (Ponudbeni predračun, točka B 2.4.); ## - šolanje za enega fizika v izobraževalnem centru proizvajalca linearnega pospeševalnika po programu proizvajalca (Ponudbeni predračun, točka B 2.5.) ## - vsa izobraževanja nujna za pravilno rokovanje z vso v ponudbi navedeno opremo, kot jih predvideva ponudnik-proizvajalec. ## Cene izobraževanj mora ponudnik vpisati v ponudbeni predračun (Obrazec št. 2). Pri tem mora upoštevati navodila za izpolnjevanje ponudbenega predračuna, ki so del obrazca 2 (Opomba: vključeni so vsi stroški za posamezna izobraževanja (šolnine), vendar brez stroškov poti, nastanitve in dnevnic osebja naročnika). ## »On site« izobraževanje mora biti izvedeno po končnem prevzemu in ob pričetku kliničnega dela. Željene termine in vsebino izobraževanja sporoči naročnik izbranemu ponudniku po končnem prevzemu. ## Vsa izobraževanja (B 2.2., B 2.3., B 2.4., B 2.5.) morajo biti izvedena v roku enega leta od začetka kliničnega delovanja aparata. ## Željene termine in vsebino izobraževanja sporoči naročnik izbranemu ponudniku po končnem prevzemu. |  |
| # Specifična oprema za radioterapijo |  |
| ## Oprema mora vsebovati podlago za prsni koš z nastavitvijo kota ter oporo za roke v položaju odročenja in glavo. | 2 kom |
| ## Oprema mora vsebovati podpore za glavo: 5 standardnih (1set), komplet 3 konturiranih podpor (1set), podporo za glavo v trebušni (PA) legi, otroško podlago v trebušni (PA) in hrbtni (AP) legi. Material je polietilen ali podobno. |  |
| ## Oprema mora vsebovati večnamenske podložne blazine za namestitev bolnikov (komplet šestih blazin). | 1kompl |
| ## Oprema mora vsebovati sistem podpor za kolena in stopala s pritrditvenim priborom. | 1kompl |
| ## Oprema mora vsebovati visoko in nizko podporo za kolena s pritrditvenim priborom. | 2 kompl |
| ## Oprema mora vsebovati mehko podložno blazino za bolnika (couchtop cover). | 1kom |
| ## Oprema mora vsebovati set karbonskih klinov in podlag za kline. Set naj vsebuje kline (wedges): 2.5° in 5°, ter podloge za kline (spacers) 20mm in 30mm. | 2 seta |
| ## Oprema mora vsebovati karbonsko ploščo za fiksacijo glave in ramen in podložno blazino za ramena. | 1kom |
| ## Oprema mora vsebovati karbonsko nagibno osnovno ploščo za fiksacijo glave s šestimi možnimi položaji nagiba. | 1kom |
| ## Oprema mora vsebovati karbonsko podlago za glavo s kompletom podpor za roke. | 1kompl |
| ## Oprema mora vsebovati set nagibnih podpor za roke (Height Adjustable Arm Supports). | 1kompl |
| ## Oprema mora vsebovati osnovno ploščo za ekstrakranialno stereotaksijo iz materiala, ki znatno ne oslabi žarkov, in mora biti CT/MR kompatibilna, dolžine 1829mm. | 2 kom |
| ## Oprema mora vsebovati podaljšano podlago za prsni koš z nastavitvijo opore za roke v položaju odročenja in za glavo. Podlaga mora biti kompatibilna z osnovno ploščo za ekstrakranialno stereotaksijo in CT/MR kompatibilna. Držala za roke morajo biti U-grip. | 1kom |
| ## Oprema mora vsebovati pas za kompresijo in imobilizacijo abdomna, kompatibilen s podlago opisano v B.14.12. | 2kom |
| ## Oprema mora vsebovati ustrezni montažni pribor za pritrditev dodatnih obsevalnih pripomočkov za nastavitev in fiksacijo bolnika glede na ponujeno obsevalno mizo oziroma vrhnjo ploščo. |  |
| ## Oprema mora vsebovati blazino za odraslega bolnika (oblika črke T), katero je možno oblikovati po obliki telesa bolnika in zadrži obliko; kompatibilna mora biti z obliko podlage za prsni koš. CT/MR kompatibilna. | 4kom |
| ## Oprema mora vsebovati kratko blazino, katero je možno oblikovati po obliki telesa bolnika in zadrži obliko; kompatibilna mora biti z obliko podlage za prsni koš. CT/MR kompatibilna | 2kom |
| ## Oprema mora vsebovati dolgo blazino, katero je možno oblikovati po obliki telesa bolnika in zadrži obliko; kompatibilna mora biti z obliko podlage za prsni koš. CT/MR kompatibilna | 2 kom |
| ## Oprema mora vsebovati ustrezne stenske nosilce za specifično opremo oziroma pribor (nosilec za podlage za podporo glave ni potreben). |  |
| ## Specificiran obsevalni pribor mora biti iz materialov, ki znatno ne oslabijo žarkov (karbonska vlakna ali podobno) in mora omogočati obsevanje pod katerimkoli kotom roke pospeševalnika (gantry). |  |
| ## Ves obsevalni pribor mora biti kompatibilen s sistemom, ki ga uporabljamo na Onkološkem inštitutu (oprema podjetja Civco). |  |

| # Dozimetrična oprema |  |
| --- | --- |
| ## Digitalni merilni sistem za merjenje doze SRS obsevalnih planov z vso pripadajočo strojno in programsko opremo ter licencami kot na primer myQA SRS proizvajalca IBA - Ponudba mora vsebovati plastični fantom z znano elektronsko gostoto v katerega je mogoče vstaviti merilne detektorje - Vsebovati mora vsaj eno ravnino z 2D matriko detektorjev - Prostorska ločljivost detektorjev mora biti ≤ 1 mm - Velikost posameznega detektorja mora biti ≤ 1 mm - Ponudba mora vključevati še dodatni vstavek, ki omogoča filmsko dozimetrijo - Ponudba mora vključevati še dodatni vstavek, ki omogoča meritev majhnih obsevalnih polj z ionizacijsko celico - Omogočati mora meritev pri zasuku matrike detektorjev okoli longitudinalne osi - Primeren mora biti za meritev nekoplanarnih pri zasukih mize do ±90° - Programska oprema mora omogočati primerjavo merjene doze z izračunano | 1 kom |

OPOZORILO:

Ponudnik mora za vsako od zgoraj navedenih točk predložiti natančen opis ponujene opreme iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika in sicer po vrstnem redu, kakor so zahteve zapisane. Naročnik ima tudi po prevzemu pravico zahtevati takojšnjo odpravo napak v času garancijske dobe, če napake odkrije. Če se v času garancijske dobe izkaže, da oprema na kakršenkoli način ne izpolnjuje zahtev po popolni funkcionalnosti (predvsem brezhibno delovanje povezanih sistemov OIS, TPS, linak, CT, …), je dolžnost izbranega ponudnika takojšnja vzpostavitev popolne funkcionalnosti brez dodatnih stroškov za naročnika.