JN19-B/6/22

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

po odprtem postopku

MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov:

- sklop: Audiometer

- sklop: Oprema za objektivne avdiološke meritve OAE - otoakustične emisije

- sklop: Heidelberg OCT

- sklop: Aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja

- sklop: Premična špranjska svetilka s pripadajočo mizico

- sklop: Oftamaloške leče

- sklop: Prenosni tonometer za otroško/šolska očesna ambulanta

- sklop: Prenosni refrakto-keratometer za pregled otrok

- sklop: Probni set leč in testni okvirji

- sklop: Roženični topograf

- sklop: Sinoptofor

- sklop: UZ aparat za ginekologijo

- sklop: UZ aparat za specialistične ambulante

- sklop: UZ aparat za Center za medicinsko rehabilitacijo

- sklop: UZ aparat za antikoagulantno ambulanto

- sklop: UZ aparat za PTD –  stacionarni

- sklop: UZ aparat za PTD –  prenosni

- sklop: UZ za kardiološko ambulanto

- sklop: EKG – 12 kanalni za PTD

- sklop: 12 kanalni HOLTER večdnevni za PTD

- sklop: 3 kanalna prenosna snemalna enota

- sklop: 24 urni merilnik krvnega tlaka

- sklop: EKG aparati s spirometrom

- sklop: Defibrilator

- sklop: Aparata za merjenje NO v izdihanem zraku

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z integrirano toplotno kamero

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije s tremi valovnimi dolžinami

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z minimalno delovno močjo 15W

- sklop: Aparat za izvajanje tarčne radiofrekvenčne terapije

- sklop: Multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok

- sklop: Sistem za funkcionalni prikaz reakcijskih sil med hojo

- sklop: Miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo

Poslano na portal javnih naročil: 30. 12. 2022

V S E B I N A

I.   	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI  IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| III.1. Obrazec: | PONUDBA |
| --- | --- |
| III.2. Obrazec: | PODATKI O PONUDNIKU |
| III.3. Obrazec: | PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| III.4. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH |
| III.5. Obrazec: | VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE |
| III.6. Obrazec: | PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA |
| III.7. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD |
| III.8. Obrazec: | STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE) IN POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA |
| III. 9. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA |
| III.10. Obrazec: | POSEBNA PRILOGA PONUDBE |
| III.11. Obrazec: | IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI + VZOREC GARANCIJE |
| III.12. Obrazec: | IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI + VZOREC GARANCIJE |
| III.13. Obrazec: | POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA (ZA PODJETJE) |
| III.14. Obrazec: | POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA (ZA ZAKONITE ZASTOPNIKE) |

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: javna.narocila@zd-mb.si

3. Spletna stran: www.zd-mb.si

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov:

- sklop: Audiometer

- sklop: Oprema za objektivne avdiološke meritve OAE - otoakustične emisije

- sklop: Heidelberg OCT

- sklop: Aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja

- sklop: Premična špranjska svetilka s pripadajočo mizico

- sklop: Oftamaloške leče

- sklop: Prenosni tonometer za otroško/šolska očesna ambulanta

- sklop: Prenosni refrakto-keratometer za pregled otrok

- sklop: Probni set leč in testni okvirji

- sklop: Roženični topograf

- sklop: Sinoptofor

- sklop: UZ aparat za ginekologijo

- sklop: UZ aparat za specialistične ambulante

- sklop: UZ aparat za Center za medicinsko rehabilitacijo

- sklop: UZ aparat za antikoagulantno ambulanto

- sklop: UZ aparat za PTD –  stacionarni

- sklop: UZ aparat za PTD –  prenosni

- sklop: UZ za kardiološko ambulanto

- sklop: EKG – 12 kanalni za PTD

- sklop: 12 kanalni HOLTER večdnevni za PTD

- sklop: 3 kanalna prenosna snemalna enota

- sklop: 24 urni merilnik krvnega tlaka

- sklop: EKG aparati s spirometrom

- sklop: Defibrilator

- sklop: Aparata za merjenje NO v izdihanem zraku

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z integrirano toplotno kamero

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije s tremi valovnimi dolžinami

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z minimalno delovno močjo 15W

- sklop: Aparat za izvajanje tarčne radiofrekvenčne terapije

- sklop: Multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok

- sklop: Sistem za funkcionalni prikaz reakcijskih sil med hojo

- sklop: Miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Sklenjena bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave je naveden v razpisni dokumentaciji. Dobava se izvrši na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke.

POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, na portalu javnih naročil (EU obrazec), objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za nabavo blaga: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 16 sklopov:

- sklop: Audiometer

- sklop: Oprema za objektivne avdiološke meritve OAE - otoakustične emisije

- sklop: Heidelberg OCT

- sklop: Aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja

- sklop: Premična špranjska svetilka s pripadajočo mizico

- sklop: Oftamaloške leče

- sklop: Prenosni tonometer za otroško/šolska očesna ambulanta

- sklop: Prenosni refrakto-keratometer za pregled otrok

- sklop: Probni set leč in testni okvirji

- sklop: Roženični topograf

- sklop: Sinoptofor

- sklop: UZ aparat za ginekologijo

- sklop: UZ aparat za specialistične ambulante

- sklop: UZ aparat za Center za medicinsko rehabilitacijo

- sklop: UZ aparat za antikoagulantno ambulanto

- sklop: UZ aparat za PTD –  stacionarni

- sklop: UZ aparat za PTD –  prenosni

- sklop: UZ za kardiološko ambulanto

- sklop: EKG – 12 kanalni za PTD

- sklop: 12 kanalni HOLTER večdnevni za PTD

- sklop: 3 kanalna prenosna snemalna enota

- sklop: 24 urni merilnik krvnega tlaka

- sklop: EKG aparati s spirometrom

- sklop: Defibrilator

- sklop: Aparata za merjenje NO v izdihanem zraku

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z integrirano toplotno kamero

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije s tremi valovnimi dolžinami

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z minimalno delovno močjo 15W

- sklop: Aparat za izvajanje tarčne radiofrekvenčne terapije

- sklop: Multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok

- sklop: Sistem za funkcionalni prikaz reakcijskih sil med hojo

- sklop: Miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Sklenjena bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

- ponudbo - priloga 1;

- podatke o ponudniku - priloga 2;

- podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

- izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

- vzorec kupoprodajne pogodbe - priloga 5;

- predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;

- izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD + izjavo/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - priloga 7;

- strokovna priporočila (reference) in potrdila referenčnega naročnika - priloga 8;

- izjavo ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga - priloga 9;

- posebno prilogo ponudbe - priloga 10;

- izjava o predložitvi bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - priloga 11;

- izjava o predložitvi bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi - priloga 12;

- pooblastilo ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugega subjekta (za podjetje) - priloga 13;

- pooblastilo ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugega subjekta (za zakonite zastopnike) - priloga 14

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec

(gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega registra, npr. Ministrstva za pravosodje, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev, ki ni starejše od štirih mesecev od dneva poteka roka za oddajo ponudb ALI izpolnjeno in podpisano priloženo pooblastilo s katerim bo naročnik lahko ustrezno potrdilo pridobil sam

(velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca).

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

  - Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od dneva pridobitve potrdila ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb).

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

4.1 Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za izvajanje javnega naročila v skladu z izjavo

ponudnika o izpolnjevanju pogojev, strokovnimi priporočili, potrdili referenčnega

naročnika, izjavo ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga in posebno prilogo

ponudbe.

Dokazilo: ESPD, izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, strokovna priporočila, potrdila referenčnega naročnika, izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga, posebna priloga ponudbe.

GARANCIJE – velja za vsak posamezni sklop v skupni vrednosti nad 50.000 EUR z DDV:

- Ponudnik mora predložiti izjavo ponudnika, da bo ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV – priloga 11.

- Ponudnik mora predložiti izjavo ponudnika, da bo ob uspešni končni primopredaji predložil menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV – priloga 12.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 19. 1. 2023 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –

OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III. 6. Predračun v .pdf datoteki.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Prav tako naloži v razdelek »Dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v Excel tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Zaradi sledljivosti naj bodo dokumenti naloženi v posamezne mape, po vrstnem redu in poimenovanju ter po alinejah, in sicer:

| PRILOGA 1 | – PONUDBA |
| --- | --- |
| PRILOGA 2 | – PODATKI O PONUDNIKU |
| PRILOGA 3 | – PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| PRILOGA 4 | – IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| PRILOGA 5 | – VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE |
| PRILOGA 6 | – PREDRAČUN – SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA (v Excel tabeli) |
| PRILOGA 7 | – IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV – ESPD (tudi v pdf) – BON oz. potrdilo – IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA |
| PRILOGA 8 | – STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE) IN POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA |
| PRILOGA 9 | – IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA |
| PRILOGA 10 | – POSEBNA PRILOGA PONUDBE |
| PRILOGA 11 | – IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |
| PRILOGA 12 | – IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI |
| PRILOGA 13 | – POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA (ZA PODJETJE) |
| PRILOGA 14 | – POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA (ZA ZAKONITE ZASTOPNIKE) – OSTALA DOKUMENTACIJA |

V primeru razhajanj med podatki naloženimi v razdelku »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 17. 2. 2023, do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 17. 2. 2023 in se bo začelo ob 13.00. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

VII. VRSTA, OPIS  IN OBSEG BLAGA

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov:

- sklop: Audiometer

- sklop: Oprema za objektivne avdiološke meritve OAE - otoakustične emisije

- sklop: Heidelberg OCT

- sklop: Aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja

- sklop: Premična špranjska svetilka s pripadajočo mizico

- sklop: Oftamaloške leče

- sklop: Prenosni tonometer za otroško/šolska očesna ambulanta

- sklop: Prenosni refrakto-keratometer za pregled otrok

- sklop: Probni set leč in testni okvirji

- sklop: Roženični topograf

- sklop: Sinoptofor

- sklop: UZ aparat za ginekologijo

- sklop: UZ aparat za specialistične ambulante

- sklop: UZ aparat za Center za medicinsko rehabilitacijo

- sklop: UZ aparat za antikoagulantno ambulanto

- sklop: UZ aparat za PTD –  stacionarni

- sklop: UZ aparat za PTD –  prenosni

- sklop: UZ za kardiološko ambulanto

- sklop: EKG – 12 kanalni za PTD

- sklop: 12 kanalni HOLTER večdnevni za PTD

- sklop: 3 kanalna prenosna snemalna enota

- sklop: 24 urni merilnik krvnega tlaka

- sklop: EKG aparati s spirometrom

- sklop: Defibrilator

- sklop: Aparata za merjenje NO v izdihanem zraku

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z integrirano toplotno kamero

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije s tremi valovnimi dolžinami

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z minimalno delovno močjo 15W

- sklop: Aparat za izvajanje tarčne radiofrekvenčne terapije

- sklop: Multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok

- sklop: Sistem za funkcionalni prikaz reakcijskih sil med hojo

- sklop: Miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

OPIS BLAGA:

OPREMA ZA ORL AMBULANTO

1. sklop: Audiometer - 1 kos

Omogoča meritve sluha:

- zračno prevodnost (supra auralno, circum auralno in sluhovodno - insert)

- kostna avdiometrija

- test sluha v prostem polju

- govorni test z vgrajenim besednim naborom

- z maskiranjem ali brez

- slušalke za zračno prevajanje

- slušalke za kostno prevajanje

- shranjevanje podatkov, vsaj 20.000 preiskav

- avtonomna naprava, ki pa se lahko povezuje z računalnikom

- kalibriran

- naprava mora biti samostojna (ni v sklopu npr. timpanometra)

Ostale zahteve naročnika:

Oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene.

Garancija na vso opremo: najmanj 24 mesecev.

Ob namestitvi opreme je potrebno predstaviti način uporabe in vzdrževanja opreme.

Dobavitelji opreme morajo zagotoviti servis oz. popravilo opreme čim prej oz. najkasneje v roku 3 delovne dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile.

2. sklop: Oprema za objektivne avdiološke meritve OAE - otoakustične emisije - 1kos

Glavne lastnosti OAE modula oz. aparature:

- uporablja zanesljivo in hitro testiranje Bayesian tehtano povprečenje,

- samodejna kalibracija stimulusa v ušesu za visoko točnost pravilno prezentacijo signala

- samodejno preverjanje pravilne namestitve sonde v ušesu

- uporabnik lahko uporabi pred-definirane kriterije za Pass/Refer ali pa jih določi sam

- poleg grafa in Pass/Refer kriterija je dodana podrobna tabela iz katere je mogoče razbrati razlog za Refer oz. Fail

- primerjava zgodovine rezultatov pacienta s prekrivanjem

- binauralni prikaz rezultatov na zaslonu in na izpisu

- DPOAE v območje med 500Hz in 10kHz.

- TEOAE v območju med 500Hz in 5,5kHz

- naprava mora biti samostojna (ni v sklopu npr. timpanometra).

Ostale zahteve naročnika:

Oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene.

Garancija na vso opremo: najmanj 24 mesecev.

Ob namestitvi opreme je potrebno predstaviti način uporabe in vzdrževanja opreme.

Dobavitelji opreme morajo zagotoviti servis oz. popravilo opreme čim prej oz. najkasneje v roku 3 delovne dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile.

OPREMA ZA OČESNE AMBULANTE

3. sklop: Heidelberg OCT:

Heidelberg SPECTRALIS OCT modul za angiografijo (OCTA) – 1 kom

- kompatibilen s Heidelberg Spectralis OCT

- lateralna resolucija 5.7 µm/pix

- aksialna resolucija 3.9 µm/pix

- programska oprema za analizo na 4 dodanih računalnikih

Licenca za Heidelberg OCT aparat – 2 KOM

4. sklop: Aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja – 1 kom

- s programom za statično analizo vidnega polja s strategijami 10-2 treshold, 24-2 treshold, 30-2 treshold, macula treshold in hitrimi strategijami (fast treshold)

- z analizo SITA – SITA standard je standardiziran algoritem preiskave in analize vidnega polja, ki ga priporoča Evropsko glavkomsko združenje (EGS) in ga ima v svojih smernicah za preiskave glavkomskih bolnikov (Terminology and guidelines for glaucoma, 4th ed)

- s kinetičnim programom za analizo vidnega polja (stimulus po Goldmannu I-V) z možnostjo samostojne izbire velikosti in jakosti dražljaja

- z avtomatsko meritvijo velikosti zenice, s čimer je eliminiran vpliv različnih širin zenic na rezultate preiskave

- z možnostjo analize trenda zaporednih preiskav vidnega polja (analiza progresije)

- s programsko opremo za izvoz na mrežo in programsko opremo za pregled, shranjevanje ter analizo rezultatov na 4 dodatnih računalnikih

- s tiskalnikom za izpis rezultata

- z vertikalno pomično električno mizico

5. sklop Premična špranjska svetilka s pripadajočo mizico – 1 kom

- z možnostjo povečave vsaj 10x, 16x, 25x

- s pripadajočo premično električno mizico

6. sklop:  Oftamaloške leče:

Trozrcalna diagnostična kontaktna leča – 4 kom

Opis:

- zrcalna leča gonio fundusa.

- Primarna aplikacija – pregled in zdravljenje sprednjega prekata ter centrala in perifernega fundusa.

- Stekla kot npr. ali enakovredno Volk 3 vključujejo 3 Mirror pod kotom 76*, 66* in 60*. Ogledalo 3 Mirror (kot npr. ali enakovredno) je idealno za pregledovanje in zdravljenje sprednjega očesnega očesa ter centralnega in perifernega fundusa.

- Osrednji del leče omogoča tudi neposredno opazovanje osrednjega dela zadnjega pola. Objektiv Volk 3 Mirror (kot npr. ali enakovredno) ima tudi lasersko okno, zaščitno stekleno prevleko, prevlečeno z laserjem/AR, ki zagotavlja natančen prenos laserskega žarka in dolgotrajno vzdržljivost.  Na voljo je bodisi v Volkovi ekskluzivni 18 mm ANF+ (Advanced No Fluid), kot npr. ali enakovredno, kontaktni obliki ali novi 15,5 mm različici »brez prirobnice« za uporabo pri dojenčkih in bolnikih z ozkimi palpebralnimi razpokami.

Specifikacije:

- vidno polje: 26*

- povečava slike: .9X

- kot zrcala: 60*/66*/76*

90D nekontaktna leča – 2 KOM

Širokotna nekontaktna leča – 2 KOM

7. sklop: Prenosni tonometer za otroško/šolsko očesno ambulanto – 1 kom

- prenosni kontaktni tonometer

- na akumulator/baterijo s polnilcem

- izračunati mora povprečje vsaj 3 meritev

8. sklop: Prenosni refrakto-keratometer za pregled otrok – 1 kom

- prenosni refrakto-keratometer na akumulator/baterijo in polnilcem

- skupaj s tiskalnikom

9. sklop: Probni set leč in testni okvirji

Probni set leč in testni okvirji za otroke – 2 kom

- razpon leč vsaj od + do – 20 Dsph

- razpon leč vsaj od + do – 6 Dcyl

- z okluderjem

- s stenopejko premera 1,25 mm

Probni set leč in testni okvirji za odrasle – 2 kom

- razpon leč vsaj od + do – 20 Dsph

- razpon leč vsaj od + do – 6 Dcyl

- z okluderjem

- s stenopejko premera 1,25 mm

10. sklop: Roženični topograf – 1 kom

- nekontaktna topografija roženic

- pahimetrija

- avtomatizirana detekcija keratokonusa

11. sklop: Sinoptofor – 1 kom

- določanje objektivnega in subjektivnega škiljnega kota, ortoptične vaje

ULTRAZVOČNI APARATI

12. sklop: UZ aparat za ginekologijo – 3 kpl

Splošne zahteve:

- ultrazvočni aparat mora biti visokega kakovostnega razreda, z maksimalno ločljivostjo. občutljivostjo, priročnostjo in prilagodljivostjo v vseh načinih prikaza

- aparat mora imeti najsodobnejšo popolnoma digitalno tehnologijo in širokopasovno multifrekvenčno tehnologijo

- aparat mora ustrezati visokim ergonomskim kriterijem, uporaba mora biti varna za izvajalca in za paciente

- aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen in ne sme biti demonstracijski model

Zahtevane minimalne tehnične lastnosti:

- velikost najmanj 23,8 palični LED zaslon

- najmanj 14 palični LED dotikalni zaslon

- minimalno 3 priključna mesta za sonde in TV sprejemnik 40''

- tipkovnica

- nastavljiv po višini

- vrtljiv v desno in levo

- z možnostjo nagiba naprej in nazaj

- programska oprema Clear Vision, Multi Vision

- programska oprema za trajno shranjevanje UZ slik, sekvenc, volumskih 3D sekvenc, meritev in pacientovih podatkov v aparatu

- programska oprema za hitro skeniranje Quick-scan na 2D in PW prikazu

- programska oprema HQ-VISION, Biometry Assist in SHADOW HDR

- programska oprema za avtomatizirani multiplanarni 3D zajem (velja za 3D sonde)

- vgrajeno gretje toplega gela, temperaturno nastavljivo

- arhiviranje in izvoz podatkov na integrirani trdi disk in DVD pekač

- DICOM komunikacije (Dicom Storage, Dicom MWM (Modality Worklist Management, Dicom Structured Reporting)

- realistični prikaz 3D anatomije z realno globinsko predstavo

- programska oprema za 4D prikaz

- črno beli termični videotiskalnik

- SSD disk 512GB

UZ sonde:

- endokavitarna širokopasovna 2-11 MHz 10R/150D/192E – 3 KOM

- volumska abdominalna 1-8 MHz 41R/70D/192E 3D sonda – 3 KOM

- linearna širokopasovna 2-14 MHz 50mm/256E sonda – 1 KOM

Ostali pogoji:

- ponudnik mora uporabnika usposobiti za delo z aparatom

- garancija: 12 mesecev po primopredaji

- rok dobave: do 30 dni od naročila

- ponudnik mora zagotoviti, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika, navedene v tehnični specifikaciji

- iz priložene prospektne in tehnične dokumentacije mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila) – posebna priloga.

13. sklop: UZ aparat za specialistične ambulante – 2 kpl

Ponujeni ultrazvočni aparat – osnovna enota je lahko rabljena – obnovljena enota, vse ponujene - pripadajoče ultrazvočne sonde pa morajo biti nove.

Zahtevane minimalne tehnične lastnosti:

- diagnostični ultrazvočni aparat z popolnoma digitalizirano tehnologijo

- vsaj štirje enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom in vsaj dva pasivna vhoda za shranjevanje sond

- čas zagona aparata ne sme biti daljši kot 100 sekund, čas preklopa iz stanja pripravljenosti (standby način) pa ne sme biti daljši kot 35 sekund

- upravljanje s pomočjo LCD dotikalnega zaslona, velikosti najmanj 10''

- vsaj 19'' visokoresolucijski LCD zaslon na fleksibilni roki, nastavljiv po višini, levo/desno, možnost nagiba naprej in nazaj, vidni kot minimalno 170°

- monitor mora na frontalnem delu imeti ergonomsko držalo – ročaj za enostavno postavitev monitorja v želeno pozicijo

- možnost premikanja upravljalnega panela gor/dol

- poljubno programiranje gumbov na upravljalnem panelu aparata in možnost premikanja po upravljalnem panelu (postavitev na želeno mesto)

- odlagalna mesta za sonde in ultrazvočni gel na obeh straneh aparata

- nosilec za kable ultrazvočnih sond

- izvlečna alfanumerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata

- enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko

- penetracija – globina UZ sektorja do vsaj 40cm

- Zahtevani prikazi:

- visokoresolucijski prikaz slik z možnostjo prikaza slike čez cel ekran

- črno-bela slika (B mode)

- pulzni Doppler (PW)

- M-mode in barvni M-mode

- anatomski M-prikaz

- barvni in barvni angio Doppler (Color Doppler in Power Doppler)

- barvni prikaz tkiva (stene žil) – tkivni doppler

- CW Doppler (Continuous Doppler)

- simultani real time triplex mode (z nespremenjeno velikostjo B mode slike) in možnostjo B mode slike nad Doppler spektrom z različnimi razmerji

- trapezoidni prikaz

- THI (harmonični prikaz tkiva) s PS THI (Pulse Subtraction THI) - omogočen na vseh ponujenih ultrazvočnih sondah

- write zoom funkcija (zumiranje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike

- možnost zoomiranja izbranega področja (spot zoom)

- retrospektivni spomin (cineloop), B mode in M mode istočasno

- neodvisni zamik linearnega snopa linearne sonde pri čb sliki

- neodvisni zamik color box pri delu z linearno sondo

- neodvisni zamik doppler linije pri delu z linearno sondo

- avtomatična meritev debeline stene žil (Auto IMT)

- referenčna enota s EKG trigerjem

- pri delu z linearno sondo, oz. pri punkciji naj aparat omogoča avtomatsko ojačanje igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami

- avtomatska optimizacija 2D UZ slike in PW Dopplerja s pritiskom na eno tipko

- programska oprema za vrhunsko diferenciacijo posameznih tkiv v večjih globinah (simultano oddajanje dveh pulzov z različnima frekvencama; sprejemni signal vsebuje odboje seštevka in razlike teh dveh oddajnih frekvenc kot tudi njenih višjih harmonikov)

- programska oprema za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi z visokim osveževanjem barvne ultrazvočne slike, na osnovi Dopplerja in s širokim DR – dinamičnim območjem, kot pri B-mode sliki (kot na primer Advanced Dynamic Flow). Tehnologija omogoča visoko dinamiko slikovnega prikaza brez uporabe kontrastnih sredstev, in v primerjavi s klasičnim barvnim Dopplerjem omogoča natančnejšo in lažjo diagnostiko žilne patologije

- programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – ''Compound Imaging'', ki omogoča prikaz UZ slike s povečanim kontrastom in eliminacijo šuma, kar izboljša vizualizacijo prikaz

- programska oprema, ki omogoča detajlni prikaz tkiva v visoki ločljivosti, ostrenje robov tkiv ter odstranitev šumskih artefaktov, kar pomeni vrhunsko kvaliteto slike na vseh globinah

- programska oprema za analizo srca (Strain, Strain rate, Displacement, Velocity,…) – kot na primer 2D Wall

- Motion Tracking

- shranjevanje surovih (raw data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni disk ter možnost kasnejše obdelave

- dokumentiranje na ČB tiskalnik – zaradi priročnosti se naj tiskalnik nahaja pod kontrolnim panelom UZ aparata s prednje strani

- dokumentiranje na interni DVD/CD (CD-R/DVD+R)

- USB izhod – vsaj 5x, za shranjevanje na zunanje spominske medije

- polna Dicom komunikacija, ki mora omogočati shranjevanje slik, printanje, prenos liste naročenih pacientov na aparat in ogled slik iz serverja:

- DICOM Media Storage

- DICOM Verification

- DICOM Storage

- DICOM Print

- DICOM Storage Commitment

- DICOM Multiframe (Network transfer)

- DICOM MWM (Modality Worklist Management)

- DICOM Query&Retrieve

- DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step)

- DICOM Structured Reporting

Zahtevane sonde (dovoljeno odstopanje +/- 5%):

- aparat mora omogočati hiter preklop med sondami, manj kot 2 sekundi

- vse ponujene ultrazvočne sonde morajo biti nove

- konveksna ultrazvočna sonda za preglede abdomna, vidni kot vsaj 70°, radius  vsaj 50 mm, frekvenčni razpon vsaj od 1 do 6 MHz

- kardiološka ultrazvočna sonda za odrasle, frekvenčni razpon vsaj od 2 do 5 MHz

- kardiološka ultrazvočna sonda za otroke, frekvenčni razpon vsaj od 3 do 6 MHz

Kompatibilnost ultrazvočnega aparata:

Ponujeni ultrazvočni aparat mora omogočati priklop že obstoječih ultrazvočnih sond na oddelku (PLT-805AT, PLT-704AT in PST-30BT).

Kompatibilnost obstoječih ultrazvočnih sond Toshiba s ponujenim ultrazvočnim aparatom omogoča naročniku uporabo že obstoječih ultrazvočnih sond tudi na novem aparatu, in s tem lažjo izvedbo samega programa. Prav tako je to pomembno z vidika servisiranja oz. v primeru izpada dela, bodisi zaradi okvare katere izmed ultrazvočnih sond ali ultrazvočnega aparata.

V kolikor ponudnik ne more zagotoviti kompatibilnosti z obstoječimi sondami, mora ponudnik dodatno ponuditi še dve novi linearni ultrazvočni sondi (eno širine vsaj 58mm za pregled mehkih delov ter eno širine vsaj 38 mm za pregled ožilja).

Zahtevane možnosti nadgradnje aparata:

- programska oprema – posebna Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, mikro ožilja – posebno primerno pri pregledovanju, ocenjevanju cist in tumorjev. Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz z visokim osveževanjem slike (kot na primer SMI – Superb Micro-Vascular Imaging)

- programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi (Hi, Low, Mi index – obojesmerni pretok v realnem času v kombinaciji s parenhimsko perfuzijo, mikro flow imaging – tri-barvni prikaz kontrasta, vstop in izstop ožilja v rdeči ali modri barvi, odvisno od smeri, in parenhimska perfuzija prikazana v zeleni barvi, v enem zajemu

- programska oprema za kvantifikacijo kontrastov

- programska oprema za Strain elastografijo – raw data (abdomen in mehki deli), z indikatorjem kvalitete pravilne amplitude kompresije ter izvoz raw data podatkov na delovno postajo ali aparat. Strain elastografija mora biti omogočena na konveksni in linearni ultrazvočni sondi

- programska oprema za Panoramski prikaz B slike (za prikaz daljših področij mišičnih in ostalih struktur)

- programska oprema za prostoročni – ''Freehand'' 3D, (kot na primer Smart 3D) - omogočeno na  konveksni in linearnih ultrazvočnih sondah

- programska oprema za detekcijo mikro kalcifikacij z visoko senzitivnostjo – na UZ sliki se prikažejo samo

- mikro kalcifikacije (kot na primer MicroPure)

- programska oprema za avtomatsko spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva z eno tipko (kot na primer Tissue Specific Optimization)

Ostali pogoji:

- Garancija: 12 mesecev po inštalaciji

- Rok dobave: 75 dni od naročila

- Iz priložene prospektne in tehnične dokumentacije, mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih  zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila) – posebna priloga ponudbe.

14. sklop: UZ aparat za Center za medicinsko rehabilitacijo – 1 kpl

Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model in mora imeti naloženo zadnjo razpoložljivo verzijo programske opreme (ne starejše kot leto 2021).

Zahtevane minimalne tehnične lastnosti:

- popolnoma digitalna tehnologija

- sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10

- ultra širokopasovna multifrekvenčna tehnologija, ki omogoča superiorno senzitivnost in resolucijo prikaza, ne glede na globino

- čas zagona aparata ne sme biti daljši kot 55 sekund, čas preklopa iz stanja pripravljenosti (Standby način) pa ne sme biti daljši kot 20 sekund

- najmanj trije aktivni priključni konektorji za priklop UZ sond

- teža osnovne – ultrazvočne enote naj ne presega 95kg

LCD monitor:

- high definition LCD monitor, velikosti najmanj 23"

- resolucija: najmanj 1920x1080 (FULL HD)

- vidni kot minimalno 178°

- monitor nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno, z zmožnostjo nagiba naprej in nazaj; neodvisno od upravljalnega panela

- na frontalnem delu monitorja mora biti ergonomsko držalo – ročaj za enostavno postavitev monitorja v želeno pozicijo

- zaradi večje fleksibilnosti ter lažjega transporta naj bo možno monitor položiti

Upravljalni panel:

- LCD dotikalni zaslon, velikosti najmanj 12,1" z možnostjo listanja (swipe funkcija).

- resolucija LCD dotikalnega zaslona najmanj sxga 1280 x 800

- poljubno programiranje upravljalnih gumbov aparature in možnost premikanja po upravljalnem panelu

- možnost premikanja upravljalnega panela gor/dol za vsaj 36 cm

- možnost premikanja upravljalnega panela levo/desno

- digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparature

- enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko

- grelec gela integriran – vgrajen v upravljalnem panelu aparata

Pripadajoča ultrazvočna sonda:

- Linearna ultrazvočna sonda za pregled mehkih delov, muskoloskeleta,…

- Frekvenčno območje vsaj 5-14 MHz

- Širina vsaj 58mm

- Pripajoč biopsijski nastavek z začetnim kompletom vodil za ultrazvočno vodeno punkcijo

Ponujena ultrazvočna sonda naj bo lahka, ergonomsko oblikovana in primerna za vsakodnevno delo z ultrazvočnim aparatom.

Ponujeni ultrazvočni aparat mora omogočati priklop že obstoječih ultrazvočnih sond na radiološkem oddelku naročnika (PVT-375BT, PVT-674BT, PLT-1204BT, PLT-1005BT). Kompatibilnost obstoječih ultrazvočnih sond s ponujenim ultrazvočnim aparatom bo naročniku omogočila uporabo že obstoječih ultrazvočnih sond tudi na novem aparatu, kar pomeni večjo fleksibilnost pri organizaciji dela v več različnih ambulantah, možnost dela v primeru okvare katere izmed ultrazvočnih sond ali ultrazvočnega aparata in racionalizacijo nabave ultrazvočne opreme.

Načini prikaza in ostala programska oprema:

- črno-bela slika (b mode)

- globina 2d uz prikaza vsaj 50 cm

- m-mode in barvni m-mode

- dual mode prikaz levo/desno, zgoraj/spodaj (b-mode in color mode)

- pulzni doppler (pw)

- visoko pulzirna frekvenca dopplerja (hprf)

- barvni prikaz toka (cdi, power doppler)

- barvni prikaz tkiva (stene žil) – tkivni doppler

- write zoom funkcija (zoomiranje uz slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike

- možnost zoomiranja izbranega področja (spot zoom)

- simultani real time triplex mode (z nespremenjeno velikostjo b mode slike) in možnostjo b mode slike nad doppler spektrom z različnimi razmerji

- retrospektivni spomin (cineloop), b mode in m mode istočasno

- avtomatična meritev debeline stene intime media (auto imt)

- pri delu z linearno sondo, oz. pri punkciji naj aparat omogoča avtomatsko ojačanje igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami

- harmonični prikaz tkiva (thi) s ps thi (pulse subtraction thi)

- programska oprema za vrhunsko diferenciacijo posameznih tkiv v večjih globinah (simultano oddajanje dveh pulzov z različnima frekvencama; sprejemni signal vsebuje odboje seštevka in razlike teh dveh oddajnih frekvenc kot tudi njenih višjih harmonikov)

- avtomatska "real-time" optimizacija 2d ultrazvočne slike brez pritiska na tipko

- avtomatska optimizacija dopplerja z eno tipko

- trapezoidni prikaz pri delu z linearno sondo

- programska oprema za prikaz majhnega ožilja z visokim osveževanjem barvne ultrazvočne slike, na osnovi dopplerja in s širokim dr – dinamičnim območjem, kot pri b-mode sliki

- programska oprema za sestavljeni uz prikaz - "compound imaging"

- programska oprema, ki omogoča detaljni prikaz tkiva v visoki ločljivosti, ostrenje robov tkiv ter odstranitev šumskih artefaktov, kar pomeni vrhunsko kvaliteto slike na vseh globinah

- programska oprema za avtomatsko in ročno spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva z eno tipko

- programska oprema za prostoročni - "freehand" 3d, (kot na primer smart 3d)

- programska oprema  - posebna dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi (manj kot 1mm/sek.), mikro ožilja – posebno primerno pri pregledovanju – ocenjevanju cist in tumorjev. tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz, z visokim frame-ratem do 60 slik na sekundo.

- programska oprema za panoramski prikaz b slike (za prikaz daljših področij mišičnih in ostalih struktur)

- programska oprema za shearwave elastografijo, enojen pulz ali več pulzov, prikaz žive slike med meritvijo. meritev hitrosti, elastičnosti v kpa in časovni prikaz vala širjenja preko konture, ki jo opazujemo.

- omogočeno mora biti tudi sledeče: naknadne meritve z raw data in avtomatska evaluacija področja, ki se uporablja za izračun elastičnosti (measurement area detection)

Arhiviranje:

- ČB termični tiskalnik

- interni slikovni arhiv na trdem disku, kapacitete: vsaj 500GB (HDD) in 128GB (SSD)

- možnost priklopa zunanjega trdega diska s kapaciteto do 6TB – USB 3.0 (vsaj 7200rpm)

- dokumentiranje na interni DVD/CD

- DVI izhod

- USB izhod – najmanj 5x, za shranjevanje slik na zunanje spominske medije, od tega vsaj 2x USB 3.0

- polna DICOM komunikacija, aparat mora biti povezljiv v lokalno omrežje, DICOM 3 standard, pošiljanje in shranjevanje slik, tiskanje, prenos liste naročenih pacientov na aparat in ogled slik iz serverja:

- DICOM data type:

- US image (still image)

- US Multi Frame (dynamic image)

- SC image (storage in a separate file)

- Enhanced US Volume (Volume data image)

- Structured Report (measurement result information)

- Server connection:

- Storage (Server/Media)

- MWM (Modality Worklist Management)

- MPPS (Modality Performed Procedure Step)

- Storage function

- Storage Commitment

- Query/retrieve

- Standard conformity  check function

- Verification (export/import)

- Print function:

- DICOM Print

Možnosti nadgradnje ultrazvočnega aparata:

(strojna in programska oprema mora biti pri proizvajalcu že dobavljiva):

- programska oprema, ki pri Shearwave elastografiji omogoča tudi meritev trdih lezij, do 700 kPa

- programska oprema za detekcijo mikro kalcifikacijo z visoko senzitivnostjo – na UZ sliki se prikažejo samo mikro kalcifikacije

- možnost nadgradnje s sistemom, ki omogoča sinhronizacijo zajetih volumnov iz CT/MRI naprave z živo ultrazvočno sliko ter simultani prikaz obeh na monitorju in UZ punkcijo (kot na primer Smart Fusion)

- možnost nadgradnje z vsaj 18 MHz visokofrekvenčno linearno ultrazvočno sondo ter z vsaj 17 MHz "Hockey-Stick" linearno ultrazvočno sondo

Vse zahtevane tehnične specifikacije morajo biti razvidne iz priložene prospekte in tehnične dokumentacije ponujenega aparata (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila) – posebna priloga ponudbe.

Ostali pogoji:

- Rok dobave: 90 dni od naročila

- Garancija: 12 mesecev

15. sklop: UZ aparat za antikoagulantno ambulanto – 1 kpl

Vrhunski ultrazvočni aparat z napredno programsko opremo, proizvodno leto 2022 in mora imeti naloženo zadnjo verzijo programske opreme.

Zahtevane aplikacije:

- Kardiološke aplikacije odrasli in otroci

- Žilne aplikacije, TCD

- Abdominalne aplikacije odrasli in otroci

- Majhni deli

- MSK

- Urologija

Zahteve za UZ aparat:

- Širokopasovni oblikovalec snopa (beamformer).

- Najmanj 21” visoko resolucijski LCD monitor s kotom gledanja najmanj 175° v obeh oseh. Monitor naj bo pritrjen na premični roki, katera omogoča premikanja monitorja v obeh smereh, neodvisno od kontrolne plošče. Možnost preklopa (vodoravni položaj) monitorja med transportom.

- Nastavitev položaja kontrolne plošče s sukanjem (najmanj 170°v vsako smer) ter nastavitvijo višine (najmanj 20cm).

- Upravljanje z aparatom preko barvnega dotikalnega zaslona - vsaj 12 palcev

- Interaktivna osvetlitev kontrolne plošče.

- Najmanj 4.500.000 delovnih kanalov.

- Najmanj 270 dB dinamično območje.

- Možnost skeniranja do najmanj 40 cm globine, odvisno od sonde.

- Najmanj 4 enakovredni brezpinski aktivni priključki za sonde.

- Načini prikaza: 2D, M-Mode, anatomski M-Mode, barvni Doppler, pulzni Doppler, CW Doppler, angio-power Doppler, smerni angio-power Doppler, tkivni harmonski prikaz, pulzni inverzni harmonski prikaz, tkivni Doppler (TDI – barvni, M-Mode, PW), hkratni prikaz 2D in 2D+barvni Doppler, triplex prikaz, prikaz ultrazvočne slike preko celega zaslona.

- Hitrost prikaza (frame rate) najmanj 1800 slik/sekundo.

- Samodejno detektiranje najhitrejšega pretoka na sliki ter ustrezna samodejna nastavitev pozicije in usmerjenosti barvnega okna ter pozicije, usmerjenosti in velikosti skale spektralnega Dopplerja.

- Slikovni compound (sestavljeni) prikaz z najmanj 8 zajetimi slikami v prikazani sliki.

- Program za dinamično detektiranje in eliminacijo šuma na nivoju točk v 2D ultrazvočni sliki z najmanj 5 nastavljivimi nivoji.

- Optimizacija 2D slike, PW in CW Doppler sledi s pritiskom ene tipke in tudi optimizacija 2D slike samodejno permanentno.

- Neodvisen nadzor ojačenja za 2D, Power Doppler, M-način, Dopplerjev način (barvni, PW, CW)

- Write in read zoom s najmanj 15 nivoji.

- Najmanj 2000 slik v Cineloop sekvenci.

- Samodejne Doppler meritve in analiza v realnem času in na zamrznjenih posnetkih. Prikaz merilnih točk.

- Najmanj 30 uporabniško definiranih prednastavitev (presets) na sondo.

- Možnost nastavljanja lateralnega ojačanja (LGC) sive slike in TDI prikaza.

- Sistem mora omogočati prehod v spalni način v roku do 5 sekund in zagon iz spalnega načina v roku do 30 sekund (zaradi potreb mobilnega dela).

- Sistem mora omogočiti transportiranje aparata v spalnem načinu v trajanju najmanj 30 minut.

- Teža aparata do 85kg, širine do 60cm (zaradi mobilnega dela).

- Štiri smerno vrtljiva kolesa (manipuliranje na majhnem prostoru), vsaj dva kolesa naj imata možnost smernega fiksiranja (vožnja po hodniku).

- ECG priključek z elektronskim preklopom med odvodi. Vhod za ECG signal tudi iz eksternih naprav.

- Programska oprema za popolnoma avtomatski 2D strain za LV

Zahtevane sonde:

- Širokopasovna sektorska sonda s frekvenčnim območjem vsaj  od 1-5 MHz in vidnim kotom vsaj 90°.

- Širokopasovna konveksna sonda frekvenčnega območja od 1 do 5 MHz.  Minimalno vidno polje 110 °. Vsaj 160 kristalnih elementov. Podpira 2D preglede abdomna,Shear wave elastografijo

- Linearna sonda s frekvenčnim območjem 3-12 MHz, z najmanj 160 kristali, širine vsaj 38mm.

- Fleksibilno držalo za kable sond.

Aparat mora podpirati sonde narejene v syngle chriystal tehnologiji , sektorske matrične sonde z več vrstami kristalov ali sondami "syngle chyristal", 3D  TEE matrične sonde (za odrasle in pediatrične), konveksne in mikrokonveksne sonde, linearne sonde. Konektorji vseh ponujenih sond morajo biti brez vrtljivih delov.

Zahtevano arhiviranje na aparatu:

- Interni HDD velikosti najmanj 500 GB.

- Hranjenja dinamičnih in statičnih slik na internem HDD.

- Neposredno primerjanje slik aktualne in predhodnih preiskav.

- Možnost dodajanja napisov ter izvajanja meritev na shranjenih slikah.

- Prenašanje slik in sekvenc po DICOM protokolu (DICOM print, store, commit, worklist, MPPS, Structured reporting (kardiologija odrasli, kardiologija otroci, fetal eho, ožilje) preko mreže, žično in brezžično (zaradi mobilnega dela),  na vsaj 2 arhivski enoti hkrati.

- Možnost prenašanja posnetkov v DICOM ali PC obliki, z in brez  podatka o pacientu, na DVD in USB spominsko enoto. Hkratno snemanje DICOM čitalca.

- Možnost izvoza poročil v PDF formatu.

- Vgrajen DVD pogon.

- USB priključek za izvoz DICOM in PC datotek na kontrolni paneli.

Zahteve glede varnosti:

- zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo na mreži

- enkripcija trdega diska in uporabniška gesla

Zahtevane možnosti nadgradnje UZ aparata:

- Shear wave  elastografija

- Možnost uporabe kontrastnih sredstev v kardiologiji in abdomnu.

- Možnost uporabe matrične TEE UZ sonde z najmanj 2500 kristalnimi elementi

Ostale zahteve:

- Garancija: min 12 mesecev

16. sklop: UZ aparat za PTD –  stacionarni – 1 kpl

Vrhunski ultrazvočni aparat z napredno programsko opremo, proizvodno leto 2022 in mora imeti naloženo zadnjo verzijo programske opreme

Zahtevane aplikacije:

- Kardiološke aplikacije odrasli in otroci

- Žilne aplikacije, TCD

- Abdominalne aplikacije odrasli in otroci

- Majhni deli

- MSK

- Urologija

Zahteve za UZ aparat:

- Širokopasovni oblikovalec snopa (beamformer).

- Najmanj 21” visoko resolucijski LCD monitor s kotom gledanja najmanj 175° v obeh oseh. Monitor naj bo pritrjen na premični roki, katera omogoča premikanja monitorja v obeh smereh, neodvisno od kontrolne plošče. Možnost preklopa (vodoravni položaj) monitorja med transportom.

- Nastavitev položaja kontrolne plošče s sukanjem (najmanj 170°v vsako smer) ter nastavitvijo višine (najmanj 20cm).

- Upravljanje z aparatom preko barvnega dotikalnega zaslona - vsaj 12 palcev

- Interaktivna osvetlitev kontrolne plošče.

- Najmanj 4.500.000 delovnih kanalov.

- Najmanj 270 dB dinamično območje.

- Možnost skeniranja do najmanj 40 cm globine, odvisno od sonde.

- Najmanj 4 enakovredni brezpinski aktivni priključki za sonde. Konektorji sond morajo biti brez vrtljivih mehanskih delov.

- Načini prikaza: 2D, M-Mode, anatomski M-Mode, barvni Doppler, pulzni Doppler, CW Doppler, angio-power Doppler, smerni angio-power Doppler, tkivni harmonski prikaz, pulzni inverzni harmonski prikaz, tkivni Doppler (TDI – barvni, M-Mode, PW), hkratni prikaz 2D in 2D+barvni Doppler, triplex prikaz, prikaz ultrazvočne slike preko celega zaslona.

- Hitrost prikaza (frame rate) najmanj 1800 slik/sekundo.

- Samodejno detektiranje najhitrejšega pretoka na sliki ter ustrezna samodejna nastavitev pozicije in usmerjenosti barvnega okna ter pozicije, usmerjenosti in velikosti skale spektralnega Dopplerja.

- Slikovni compound (sestavljeni) prikaz z najmanj 8 zajetimi slikami v prikazani sliki.

- Program za dinamično detektiranje in eliminacijo šuma na nivoju točk v 2D ultrazvočni sliki z najmanj 5 nastavljivimi nivoji.

- Optimizacija 2D slike, PW in CW Doppler sledi s pritiskom ene tipke in tudi optimizacija 2D slike samodejno permanentno.

- Neodvisen nadzor ojačenja za 2D, Power Doppler, M-način, Dopplerjev način (barvni, PW, CW)

- Write in read zoom s najmanj 15 nivoji.

- Najmanj 2000 slik v Cineloop sekvenci.

- Samodejne Doppler meritve in analiza v realnem času in na zamrznjenih posnetkih. Prikaz merilnih točk.

- Najmanj 30 uporabniško definiranih prednastavitev (presets) na sondo.

- Možnost nastavljanja lateralnega ojačanja (LGC) sive slike in TDI prikaza.

- Sistem mora omogočati prehod v spalni način v roku do 5 sekund in zagon iz spalnega načina v roku do 30 sekund (zaradi potreb mobilnega dela).

- Sistem mora omogočiti transportiranje aparata v spalnem načinu v trajanju najmanj 30 minut.

- Teža aparata do 85kg, širine do 60cm (zaradi mobilnega dela).

- Štiri smerno vrtljiva kolesa (manipuliranje na majhnem prostoru), vsaj dva kolesa naj imata možnost smernega fiksiranja (vožnja po hodniku).

- ECG priključek z elektronskim preklopom med odvodi. Vhod za ECG signal tudi iz eksternih naprav.

- Programska oprema za popolnoma avtomatski 2D strain za LV, LA in RV.

Zahtevane sonde:

- Širokopasovna sektorska sonda s frekvenčnim območjem vsaj  od 1-5 MHz in vidnim kotom vsaj 90°.

- Širokopasovna konveksna sonda frekvenčnega območja od 1 do 5 MHz.  Minimalno vidno polje 110 °. Vsaj 160 kristalnih elementov. Podpira 2D preglede abdomna,Shear wave elastografijo

- Linearna sonda s frekvenčnim območjem 3-12 MHz, z najmanj 160 kristali, širine vsaj 38mm.

- Fleksibilno držalo za kable sond

Aparat mora podpirati sonde narejene v syngle chriystal tehnologiji , sektorske matrične sonde z več vrstami kristalov ali sondami "syngle chyristal", 3D  TEE matrične sonde (za odrasle in pediatrične), konveksne in mikrokonveksne sonde, linearne sonde, visokofrekvenčne linearne sonde ≥ 20 MHz. Konektorji vseh ponujenih sond morajo biti brez vrtljivih delov.

Zahtevano arhiviranje na aparatu:

- Interni HDD velikosti najmanj 500 GB.

- Hranjenja dinamičnih in statičnih slik na internem HDD.

- Neposredno primerjanje slik aktualne in predhodnih preiskav.

- Možnost dodajanja napisov ter izvajanja meritev na shranjenih slikah.

- Prenašanje slik in sekvenc po DICOM protokolu (DICOM print, store, commit, worklist, MPPS, Structured reporting (kardiologija odrasli, kardiologija otroci, fetal eho, ožilje) preko mreže, žično in brezžično (zaradi mobilnega dela),  na vsaj 2 arhivski enoti hkrati.

- Možnost prenašanja posnetkov v DICOM ali PC obliki, z in brez  podatka o pacientu, na DVD in USB spominsko enoto. Hkratno snemanje DICOM čitalca.

- Možnost izvoza poročil v PDF formatu.

- Vgrajen DVD pogon.

- USB priključek za izvoz DICOM in PC datotek na kontrolni paneli

Zahteve glede varnosti:

- Zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo na mreži.

- Enkripcija trdega diska in uporabniška gesla

Zahtevane možnosti nadgradnje UZ aparata:

- Biplani prikaz z uporabo matrične sektorske in 3D TEE sonde

- 3D/4D prikaz z uporabo matrične 3D TEE sonde

- Shear wave in strain elastografija

- Možnost uporabe kontrastnih sredstev v kardiologiji in abdomnu

Ostale zahteve:

- Garancijska doba: min. 12 mesecev

17. sklop: UZ aparat za PTD –  prenosni – 1 kpl

Vrhunski prenosni digitalni ultrazvočni aparat

Zahtevane minimalne tehnične lastnosti:

- Maksimalna teža aparata z baterijo do 8 kg.

- Popolna alfa numerična tipkovnica, integrirana na nadzorni plošči.

- LCD ekran velikosti najmanj 15 inch.

- Aparat mora podpirati UZ sonde frekvenčnega območja od 1 do 15 MHz ali več.

- Aparat mora podpirati uporabo UZ sond, narejenih v  single crystal tehnologiji in matričnih UZ sond.

- Dinamično območje min 170 dB, vsaj 500.000 digitalnih kanalov.

- Globina skeniranja vsaj 30 cm.

- Podprte aplikacije: Kardiologija odrasli, Ožilje, Abdomen.

- Vsaj 500 GB internega spomina, osveževanje slike v 2D načinu vsaj 750 slik/sek

- Aparat mora biti opremljen z baterijo, ki omogoča min vsaj 40 min avtonomije brez priklopa na izvor električne energije.

- Podpirati mora naslednje načine dela: 2D, M način, anatomski M način, Color M način, barvni Dopler, visoko občutljivi barvni Dopler način dela in direktni visoko občutljivi barvni Dopler način dela za prikaz pretoka skozi majhne krvne žile, Tkivni dopler, barvni Tkivni dopler, PW Tkivni dopler, CW dopler, PW Dopler, Duplex in Triplex način dela.

- Kontinuirana avtomatska optimizacija ojačenja (gain) in TGC v realnem času za doseganja optimalne svetilnosti tkiva.

- V PW načinu velikost okna od 0,8 do 24 mm ali več, možnost avtomatske analize Dopler signala

- DVI in Ethernet priključek

- Možnost žičnega in brezžičnega povezovanja v Dicom omrežja.

- En brezpinski konektor za slikovno sondo in en konektor za neslikovno (svinčnik) sondo.

- Minimalno 3 kanalni EKG priključek

Mobilno stojalo za UZ aparat

- Pomično mobilno stojalo, kompatibilno z UZ aparatom, ne sme biti težje od 48kg.

- Možnost pomika po višini od 90cm do 108cm.

- Stojalo mora imeti možnost priklopa vsaj treh UZ sond ali več.

- Integriran termični ČB tiskalnik na stojalu

Zahtevane UZ sonde:

- Širokopasovna sektorska sonda, minimalnega frekvenčnega razpona od vsaj od 1,5-4,5 MHz, z vsaj 80 kristalnimi elementi, kot vidnega polja 90 stopinj. Podpora kontrastnim sredstvom.

- Širokopasovna linearna sonda, frekvenčnega razpona od 3-12 MHz, širine 38 mm z vsaj 160 kristalnimi elementi.

- Širokopasovna  abdominalna sonda, frekvenčnega razpona od 1-5 MHz z vsaj 160 kristalnimi elementi

Aparat mora podpirati vse tipe UZ sond: sektorske, linearne, konveksne, matrične TEE sonde, interoperativne in sonde narejene v Single Crystal (monokristalni) tehnologiji.

Možnost nadgradnje

- Možnost nadgradnje z 2D ICE

- Možnost nadgradnje z 3D Live TEE sondo. z najmanj 2500 kristalnimi elementi.

- Možnost integracije z X-Ray

18. sklop: UZ za kardiološko ambulanto – 1 kpl

Vrhunski 3D/4D ultrazvočni aparat z napredno programsko opremo. Aparat je lahko tudi demostracijski, vendar mora imeti naloženo zadnjo verzijo programske opreme in ne sme biti starejši od leta 2022.

Ultrazvočni aparat s programsko opremo za preglede srca za odrasle in za pediatrijo, ožilje in abdomen.

Aparat mora imeti napredno tehnologijo, ki omogoča vrhunsko ločljivost in ostrenje na ravni slikovnih točk ne glede na globino.

Zahtevane minimalne tehnične lastnosti:

- Ultrazvočni aparat, na kolesih, z vgrajeno baterijo, ki omogoča "transportni način" naprave za lažji transport; baterija v transportnem načinu mora imeti vir energije min. 30 minut. Naprava iz načina "transport" je pripravljena za delo v največ 25 sekundah;

- Teža naprave največ 110 kg.

- Min. 4 enakovredni aktivni priklopi za sonde (v brezpinski tehnologiji)

- "OLED" monitor, diagonala najmanj 21,5 " na mobilni roki, visoka ločljivost.

- Sposobnost prikaza slike v celozaslonskem načinu v formatu 16: 9, full HD. Kot pogleda vsaj 178°.

- Integrirani barvni "LCD-zaslon na dotik" z diagonalo vsaj 12 ", z možnostjo prikazovanja slike z monitorja ultrazvočne naprave v realnem času na" LCD-zaslonu na dotik ".

- Nadzorna plošča z alfanumerično tipkovnicona na izvlek in interaktivno osvetlitvijo ozadja, nastavljivo višino in globino, vrtljivo min. 170 ° od središča, za lažje delo ob pacientu.

- Globina skeniranja najmanj 40 cm, odvisno od sonde

- Hitrost osveževanja (frame rate) najmanj 2.600 slik/sek

- Aparat naj  ima dinamični razpon  min. 310 db, število digitalnih procesnih kanalov min. 7.000.000

- Samodejna optimizacija slike v 2D in spektralnem prikazu v Dopplerjevem načinu, s pritiskom na samo en gumb.

- 2D slika, pridobljena z eno od sodobnih metod s sodobno metodo harmonike tkiva (Tissue Harmonic Imaging)

- Zmanjšanje artefaktov "Speckle" (ali drugo ustrezno ime za isto tehnologijo), na voljo v načinu 2D. Najmanj 4 stopnje optimizacije.

- Tehnika prostorske kompozicije - združevanje slik, dobljenih z različnih zornih kotov, v eno sliko v realnem času, "Compound Imaging" ali ustrezno

Sistem naj podpira naslednje sonde:

Sektorske sonde narejene v syngle chriystal (monokristalni) tehnologiji, sektorske matrične sonde z več vrstami kristalov, 3D  TEE matrične sonde (za odrasle in pediatrične), konveksne in mikrokonveksne sonde, linearne sonde,visokofrekvenčne linearne sonde ≥ 20 MHz.Konektorji vseh ponujenih sond morajo biti brez vrtljivih delov.

Načini dela:

- 2D-način (B-način)

- 3D v živo (4D)

- "M-Mod"; Anatomski "M-Mod";

- "Barvni način M";

- "PW Doppler", "PW s HPRF Dopplerjem", "CW Doppler"

- "2D barvni doppler"; "3D / 4DColor Doppler";

- Spektralni tkivni doppler, tkivni doppler

- Biplani prikaz, Biplani barvni prikaz, Biplani prikaz z pulznim doplerjem

- Hkratna vizualizacija v min. dveh ravnih odsekih v realnem času, z možnostjo uporabe Color Dopplerja, s stranskim in višinskim vrtenjem

- Neodvisna nastavitev vzorčnega okna v vzdolžni in prečni ravnini žive slike v dopler načinu. Velikost vzorčnega okna od 1-20mm.

- Neodvisen nadzor ojačenja za 2D, Power Doppler, M-način, Dopplerjev način (barvni, PW, CW)

- Tridimenzionalni program za volumen srca v realnem času: na voljo na sondah za odrasle, pediatrični volumen in na ultrazvočni sondi za transezofagealni volumen za odrasle. Prikaz v realnem času s polno volumnom (najmanj 1,2,4,6 srčnih ciklov). Prikaz volumna barvnega Dopplerja v realnem času v 3D-načinih. Prikaz  volumnov visokih hitrosti. Retrospektivna izbira 3D volumnih posnetkov po posameznih srčnih ciklih. Osredotočeno pridobivanje enega samega srčnega cikla. Nadzor kota prikaza v načinih volumna; rotacija celotne prostornine. Prikaz najmanj 90 ° x 90 ° v realnem času. Napreden prikaz dinamične obarvanosti in kroma. Sprememba preglednosti in osvetlitve upodobljenih količin. Trije 2D referenčni prerezi skupaj s prikazom volumna v 3D prikazu, 3D prikazom v realnem času in naslednjim prikazom. Najmanjša hitrost prikaza in pridobivanja 95 volumnov na sekundo. Hiter dostop s pritiskom na gumb z vnaprej določenimi anatomskimi položaji za "obrezovanje". Upravljanje z algoritmi za tehniko obdelave slik za izboljšanje kontrastne ločljivosti, zmanjšanje artefaktov in izboljšanje ločljivosti, ne da bi v realnem času spreminjali ločljivost slike na ravni slikovnih pik. Nadzor bočne in višinske širine. Samodejno obrezovanje 3D-zvezkov v 4 večplanarnih odsekih (MPR) z uporabo standardnih protokolov ali protokolov, ki jih izdela uporabnik. Barvni 3D zoom.

- Programska oprema za popolnoma avtomatski 2D strain za LV, LA in RV.

- Napredna programska oprema, ki samodejno zazna segmente in kvantificira levi prekat in levi atrij srca med celotnim ciklom na podlagi 3D zajema srca.Avtomatski prikaz oblike srčne votline in mej v ASE/ESE prikazu; dinamični prikaz u polnem srčnem ciklu. Prikaz naslednjih rezultatov: ED LV dolžina, ES LV dolžina, ED LV volumen, ES LV volumen, ES LA volumen, frekvenca delovanja srca, udarni volumen.

Arhiviranje in povezave

- "Shramba" in formati prenosa: "PC formati in DICOM" na USB, CD/DVD

- Povezava "Ethernet omrežje", žično, brezžično

- DICOM Viewer za uvoz slik (s CT / MRI / X-Ray) za možnost primerjave v dvojnem načinu z aktivno sliko na napravi.

- "DICOM 3.0", povezovanje in pošiljanje podatkov iz naprave v PACS.

- 3 kanalni EKG

- Proaktivno spremljanje z možnostjo opozarjanja ključnih sistemskih parametrov.

Zahtevane UZ sonde:

- Pediatrična monokristalna UZ sonda v frekvenčnem razponu min od 2-9 MHz ali širše, z vsaj 128 kristalnimi elementi. Vidni kot minimalno 120°.

- Matrična UZ sonda v frekvenčnem območju min od 1 - 5 MHz ali širše, z najmanj 3.000 kristalnimi elementi, ki omogoča ultrazvočno vrtenje ultrazvočnega žarka od 0 °do 360° na ultrazvoku brez premikanja sonde po korakih 5 stopinj.

- Širokopasovna monokristalna UZ konveksna sonda frekvenčnega območja od 2 do 9 MHz.  Minimalno vidno polje 102°. Vsaj 190 kristalnih elementov. Podpira 2D preglede fetalne ehokardiografije. Možnost uporabe punkcijskega nastaveka z vsaj 4 koti.

Možnost nadgradnje naprave

- Možnost nadgradnje z matrično linearno  sondo za 2D in 3D preiskave, frekvenčno območje od vsaj 3 do 14 MHz ali širše, min. 55.000 kristalnih elementov.

- Možnost nadgradnje z pediatrično matrično TTE sondo, frekvenčnega območja vsaj 2-7MHz, min 2500 kristalnimi elementi.

- Fotorealistični 3D prikaz prostornine (vključno s "steklenim" zaslonom za poudarjanje struktur znotraj krvnega obtoka) in namestitev svetlobnega vira neodvisno znotraj vseh 3 ravnin v prostornini; možnost premikanja vira svetlobe tudi po vrtenju volumna. manipulacije z virom svetlobe s premikanjem gor / dol levo / desno – možnost  upravljanja tudi z zaslona na dotik.

EKG APARATI, DEFIBRILATORI, HOLTERJI

19. sklop: EKG – 12 kanalni za PTD – 2 kom

Tehnična specifikacija za EKG aparat:

- Biti mora 12 - kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf za snemanje EKG za otroke in odrasle v frekvenčnem območju od 0 do 250 Hz.

- delovanje: napajanje iz omrežja 100 do 240 Vac (50-60 HZ) in iz vgrajenega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata. Akumulator mora omogočati 8 ur normalnega delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 minut (2 strani).

- imeti mora naslednje vmesnike: 2x USB, LAN (Ethernet 1 Gbit), WiFi 802.11a, b, g, n z varnostnimi protokoli WPA2 Enterprise / ieee802.1, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP64/128-PSK in enkripcijo AES in TKIP.

- omogočati mora izvoz in izpis podatkov v PDF. PDF / A-1a ali b preko USB na tiskalnik in na USB stik.

- imeti mora interni pomnilnik za 350 EKG posnetkov in 100 posnetkov ritma v mirovanju.

- EKG prikaz in izpis  krivulje  filtriran ali brez 25Hz, 40Hz, 150, in  250Hz

- omogočati mora snemanje 12 simultanih odvodov in manualnega snemanj 12 odvodov hkrati.

- omogočati mora predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina.

- opozarjanje na pravilnost namestitve elektrod (kvaliteta kontakta koža elektroda in pravilnosti položaja elektrod) pred ustvarjanjem posnetka

- omogočati mora naslednje konfiguracije odvodov: Standardni 12 odvodov, pediatrični, desni prekordialni, standardni C4r, levi posteriorni, Nehb, uravnoteženi

- omogočati mora snemanje vseh 12 odvodov (fulldisclosure) ritma v mirovanju 10 ali več minut v spomin.

- možnost korekcije QT (Qtc)po : Bazett, Fredericia, Framingham ali Hodges

- Ustrezati mora naslednjim standardom:

- IEC 60601-2-25 in ANSI/AAMI EC11, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-2-25, IEC/EN 60601-1-2, CE/IIa skladno z direktivo 93/42/EEC, Class I glede na to IEC/EN 60601-1.

- imeti mora barvni LCD zaslon velikosti diagonale najmanj 8 inčev in resolucijo 1024x768 točk. Na zaslonu mora biti mogoče prikazati 6 in vseh 12 odvodov. Upravljanje aparata z dotikom na zaslon in direktimi tipkami na vgrajeni tipkovnici.

- imeti mora vgrajen termični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir s snemanjem 12 odvodov hkrati

- imeti mora alfanumerično tipkovnico za vnos pacientovih podatkov (ime, starost, višina, masa, krvni tlak) z možnostjo vnosa in prikaza tudi slovenskih znakov (č, š, ž).Tipkovnica mora biti zaščitena pred prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje.

- uporabniški vmesnik (zaslon, izpis, tipkovnica) mora biti v slovenskem jeziku

- imeti mora program za meritve na EKG in interpretacijo EKG za odrasle in otroke ter interpretacijo za športnike

- možnost priključitve senzorja za spirometrijo oziroma možnost spirometrije

- imeti mora možnost uvoza delovne liste (spisek opravil) iz informacijskega sistema uporabnika  in prikaz delovne liste na zaslonu.

- omogočati mora integracijo v informacijski sistem  uporabnika. Uvoz delovne liste (podatki pacienta, vrsta preiskave, izvoz posnetkov v podatkovno bazo uporabnika.

- Aparat mora omogočati možnost avtorizacije, oziroma prijavo različnih uporabnikov.

- v priboru aparata mora biti

- 10 polni EKG - pacient kabel,

- 4 ekstremitetne elektrode,

- 6 prekordialnih elektrod – pumpic,

- EKG kontaktni sprej ali gel,

- napajalni kabel,

- zavoj papirja za vgrajen tiskalnik,

- navodila za uporabnika v slovenskem jeziku

Tehnična specifikacija za vakuumske elektrode z vozičkom:

- nastavitev jakosti vakuuma z vsaj 5 stopnjami jakosti in sicer od 80, 120, 160, 200, 220 mbar, upravljanje kar na glavi sistema

- vakuumski sistem mora omogočati delovanje preko napajalne napetosti 230V pri 50 Hz

- omogočena mora biti menjava posamezne elektrode v primeru, če se posamezna elektroda pokvari,

- glava vakuumskih elektrod je nameščena na teleskopski roki, ki se poljubno nastavlja od 80 cm do 110 cm

- pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop posameznih elektrod,

- pomik (teleskopske roke) v radiusu 300° v vertikalni smeri in gibljive v horizontali

- elektrode morajo biti prevlečene s srebrovim kloridom, da omogočajo čim boljšo prevodnost,

- vakuumski sistem mora biti zaščitnega razreda I.

- voziček 4 kolesni z zavorami (4x) premera najmanj100 mm

- Višina mizice za aparatmora biti  nastavljiva prilagodljiva

- Nosilnosti najmanj 30kg

- s košaro alo posodo za pribor, pričvrščeno na stebru in poljubno nastavljivo po višini

- Možnost pričvrstitve vakuumskih elektrod in spirometra.

Ponujena oprema mora zagotavljati skladnost z direktivo EN 2017/745. Ponujena oprema mora imeti imeti ES izjave o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).

20. sklop: 12 kanalni HOLTER večdnevni za PTD – 2 kom

- vgrajen LCD zaslon, ki omogoča vpogled krivulje in kontrolo kvalitete signala

- zaščita pred vodo

- vgrajen senzor gibanja

- omogoča snemanje 3-12 kanalov EKG

- nastavitev snemanja do 72 h

- posebno neprekinjeno snemanje 7 dni brez menjave baterije

- detekcija P in T vala v realnem času

- detekcija dihanja in apneje

21. sklop: 3 kanalna prenosna snemalna enota – 1 kom

Kompatibilna s programsko opremo Medilog Darwin. Mora imeti  vgrajen LCD zaslonom, ki omogoča vpogled krivulje in posebej impedance priključenih elektrod na pacienta.

Tehnične zahteve:

- majhnih dimenzij in potrošnje (manj kot 200g brez baterije)

- napajan z eno baterijo ali akumulatorjem ( AAA)

- bluetooth vmesnik za on-line prikaz EKG krivulje na zaslon računalnika

- vgrajen mikrofon za snemanje zvočnih sporočil

- vodoodporen (zdržati mora morebitno prhanje pacienta)

- možnost sinhrone, brezžične povezave s SpO2 senzorjerm

- vgrajen akumulator za morebitni backup pri zamenjavi baterije

- vgrajen senzor gibanja (3 osni senzor pospeška)

- vgrajen USB vmesnik, ki služi za prenos podatkov snemanja v računalnik

- omogoča  snemanje  3 kanalov EKG 24, 48, 72 ur,  do 14 dnevnega snemanja EKG-ja brez zamenjave baterije

- frekvenca zajemanje (Sampling rate) minimalno 30000 Hz po kanalu

- Minimalna 15 bitna resolucija digitalno obdelanega signala

- Omogočat priklop  5 ali 7 žilnega pacientkabla

- detekcijo P in T vala v realnem času

- visoko resolucijsko HRV analizo in analizo pacemakerja

- preprosto uporabo in rokovanje

- samodejno detekcijo priklopljenih elektrod

- možnostjo priklopa SpO2 senzorja – enote

22. sklop: 24 urni merilnik krvnega tlaka – 5 kom

Merilnik krvnega tlaka za periodično merjenje v daljšem časovnem obdobju

Tehnične zahteve:

- čas snemanja 24 ur ali 48 ur

- preprosto upravljanje aparata s tipkami preko menijev

- zvočno snemanje pacientovih podatkov

- programiranje različnih intervalov merjenja krvnega tlaka

- pacientu, da lahko sproži dodatne meritve, kadar koli

- metode merjenja: Korotkoff/Riva-Rocci in oscilometrično

- merilni interval 10-120 min

- območje merjenja krvnega tlaka 30-300 mmHg

- območje merjenja srčne frekvence 25-300 bpm

- pomnilnik za vsaj 400 meritev in 30 s posnetega glasu

- barvni, grafični LCD zaslon

- USB vmesnik za prenos podatkov in nastavitev

- masa manjšo od 200 g skupaj z baterijami

- napajanje s ponovno ponljivimi baterijami

- manšeto za odrasle z mikrofonom

- ponljive baterije (akumulatorje)

- polnilec akumulatorjev

- prenosno torbico s pasom

- programsko opremo za prenos in hranjenje podatkov, ki omogoča:

- vse nastavitve enote preko PC-ja

- ob startu meritve z PC-jem prenos pacientovih podatkov v enoto

- shranjevanje rezultatov in izvoz v CSV ali MS EXCEL

- generiranje PDF dokumenta

- obširno statistični obdelavo merilnih rezultatov

- različne numerične in grafične predstavitve

- izpise rezultatov

- delovno listo za povezavo v HIS

- kreiranje pacientovega dnevnika z avtomatskim vnosom pacientovih podatkov

- avtomatska klasifikacijo vrednosti krvnega tlaka po smernicah BHS-IV (interpretacija)

23. sklop: EKG aparati s spirometrom– 5 kom

Tehnična specifikacija za EKG aparat:

- biti mora 12 - kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf za snemanje EKG za otroke in odrasle v frekvenčnem območju od 0 do 250 Hz.

- delovanje: napajanje iz omrežja 100 do 240 Vac (50-60 HZ) in iz vgrajenega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata. Akumulator mora omogočati 8 ur normalnega delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 minut (2 strani).

- imeti mora naslednje vmesnike: 2x USB, LAN (Ethernet 1 Gbit), WiFi 802.11a, b, g, n z varnostnimi protokoli WPA2 Enterprise / ieee802.1, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP64/128-PSK in enkripcijo AES in TKIP.

- omogočati mora izvoz in izpis podatkov v PDF. PDF / A-1a ali b preko USB na tiskalnik in na USB stik.

- imeti mora interni pomnilnik za 350 EKG posnetkov in 100 posnetkov ritma v mirovanju.

- EKG prikaz in izpis  krivulje  filtriran ali brez 25Hz, 40Hz, 150, in  250Hz

- omogočati mora snemanje 12 simultanih odvodov in manualnega snemanj 12 odvodov hkrati.

- omogočati mora predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina.

- opozarjanje na pravilnost namestitve elektrod (kvaliteta kontakta koža elektroda in pravilnosti položaja elektrod) pred ustvarjanjem posnetka

- omogočati mora naslednje konfiguracije odvodov: Standardni 12 odvodov, pediatrični, desni prekordialni, standardni C4r, levi posteriorni, Nehb, uravnoteženi

- omogočati mora snemanje vseh 12 odvodov (fulldisclosure) ritma v mirovanju 10 ali več minut v spomin.

- možnost korekcije QT (Qtc)po : Bazett, Fredericia, Framingham ali Hodges

- Ustrezati mora naslednjim standardom:

- IEC 60601-2-25 in ANSI/AAMI EC11, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-2-25, IEC/EN 60601-1-2, CE/IIa skladno z direktivo 93/42/EEC, Class I glede na to IEC/EN 60601-1.

- imeti mora barvni LCD zaslon velikosti diagonale najmanj 8 inčev in resolucijo 1024x768 točk. Na zaslonu mora biti mogoče prikazati 6 in vseh 12 odvodov. Upravljanje aparata z dotikom na zaslon in direktimi tipkami na vgrajeni tipkovnici.

- imeti mora vgrajen termični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir s snemanjem 12 odvodov hkrati

- imeti mora alfanumerično tipkovnico za vnos pacientovih podatkov (ime, starost, višina, masa, krvni tlak) z možnostjo vnosa in prikaza tudi slovenskih znakov (č, š, ž).Tipkovnica mora biti zaščitena pred prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje.

- uporabniški vmesnik (zaslon, izpis, tipkovnica) mora biti v slovenskem jeziku

- imeti mora program za meritve na EKG in interpretacijo EKG za odrasle in otroke ter interpretacijo za športnike

- možnost priključitve senzorja za spirometrijo oziroma možnost spirometrije

- imeti mora možnost uvoza delovne liste (spisek opravil) iz informacijskega sistema uporabnika  in prikaz delovne liste na zaslonu.

- omogočati mora integracijo v informacijski sistem  uporabnika. Uvoz delovne liste (podatki pacienta, vrsta preiskave, izvoz posnetkov v podatkovno bazo uporabnika.

- Aparat mora omogočati možnost avtorizacije, oziroma prijavo različnih uporabnikov.

- v priboru aparata mora biti

- 10 polni EKG - pacient kabel,

- 4 ekstremitetne elektrode,

- 6 prekordialnih elektrod – pumpic,

- EKG kontaktni sprej ali gel,

- napajalni kabel,

- zavoj papirja za vgrajen tiskalnik,

- navodila za uporabnika v slovenskem jeziku

Tehnična specifikacija za vakuumske elektrode

- nastavitev jakosti vakuuma z vsaj 5 stopnjami jakosti in sicer od 80, 120, 160, 200, 220 mbar, upravljanje kar na glavi sistema

- vakuumski sistem mora omogočati delovanje preko napajalne napetosti 230V pri 50 Hz

- omogočena mora biti menjava posamezne elektrode v primeru, če se posamezna elektroda pokvari,

- glava vakuumskih elektrod je nameščena na teleskopski roki, ki se poljubno nastavlja od 80 cm do 110 cm

- pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop posameznih elektrod,

- pomik (teleskopske roke) v radiusu 300° v vertikalni smeri in gibljive v horizontali

- elektrode morajo biti prevlečene s srebrovim kloridom, da omogočajo čim boljšo prevodnost,

- vakuumski sistem mora biti zaščitnega razreda I.

- voziček 4 kolesni z zavorami (4x) premera najmanj100 mm

- Višina mizice za aparat mora biti  nastavljiva prilagodljiva

- nosilnosti najmanj 30kg

- s košaro alo posodo za pribor, pričvrščeno na stebru in poljubno nastavljivo po višini

- možnost pričvrstitve vakuumskih elektrod in spirometra

Spirometer

- spirometer mora biti mogoče priključiti na EKG aparat in po potrebi tudi direktno na PC Windows

- imeti mora ultrazvočni senzor pretoka

- omogočati mora samodejno BTPS-korekcija

- spirometra ni potrebno dnevno kalibrirati

- omogočati mora izvajanje inspiratornih in ekspiratornih testov: FVC, SVC, MV in MVV

- omogočati mora pre in post meritve ter njihovo primerjavo

- omogočat mora prikaz (na izpisu in zaslonu) grafov pretok/volumen, volumen v odvisnosti od časa (V(t)) in prikaz krivulje pretoka v realnem času ter tabele z izmerjenimi vrednosti

- omogočat mora avtomatsko interpretacijo rezultatov

- omogočat mora prikaz normativov in razmerja med izmerjenimi in normiranimi vrednostmi, ki so v uporabi v Sloveniji GLI

- Program spirometrije mora imeti asistenčni algoritem za ugotavljanje sodelovanja pacienta skladno z ATS/ERS kriteriji

- v kompletu mora biti: spirometer s pripadajočim priborom

merjenje pretoka:

- imeti mora merilno območje od 0 ±18m l/s

- točnost do ± 2%

- merjenje volumnov:

- merilno območje: neomejeno

- točnost do ± 2%

Merilni sistem naj ne presega 20 cm³ mrtvega prostora in upornosti sistema 0,002 kPa/l/s.

Ponujena oprema mora zagotavljati skladnost z direktivo EN 2017/745.

Ponujena oprema mora imeti ES izjave o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).

24. sklop: Defibrilator:

Polavtomatski defibrilator s pripadajočo prenosno torbo (odrasli) - 14 kom

Tehnične zahteve:

- aparat mora imeta slikovna in zvočna navodila v slovenskem jeziku

- delovati mora v skladu z ERC  smernicami

- ustrezati mora naslednjim standardom (IEC 60601-2-4, IEC 60601-1-11, IEC 60601-1-12, EN 1789, IEC/EN 60601-1-2 in CISPR 11 class B)

- aparat ne sme presegati dimenzij 80 x 210 x 210 mm (H x W x W)

- imeti mora vsaj 5 palčni barvni visoko resolucijski ekran

- aparat z baterijo in elektrodami ne sme presegati mase  1,8 kg

- imeti mora zaščito pred vlago in prahom (stopnja zaščite najmanj IP55)

- omogočati mora delovanje na litijsko baterijo na zahtevo pa tudi na ponovno polnjive akumulatorje

- zagotavljati mora 6 let delovanja z tedenskim samotestiranjem

- baterija mora zagotavljati minimalno 300 šokov pri maksimalni energiji oziroma 12h kontinuiranega  delovanja pri uvajanju šokov na vsaki 2min

- čas cikla od analize ritma ter do razpoložljivosti za šok pri maksimalni energiji mora biti manjši od 24s

- čas polnjenja za uvedbo šoka mora biti manjši od 14s

- imeti mora možnost  priklopa senzorja za vodenje pri oživljanju in prikaz povratnih informacij o (hitrost, globina in odboj)

- možnost  merjenja frekvence masaže z defibrilacijskimi elektrodami

- imeti mora možnost spremembe iz odraslega v otroški način brez menjave elektrod

- imeti mora možnost preklapljanja med jeziki

- možnost shranjevanja EKG ja in dogodkov najmanj za 24 ur kontinuirano

- imeti mora prikaz krivulje EKG 87,7 x 12 mm (nastavljivo)

- imeti mora vmesnik za USB AB 2.0 USB mini B 2.0

- imeti mora možnost povezave na Bluetooth 5.1, WiFi 802.11 b/g/n in na mobilno omrežje LTE CAT-1 (4G)

- glasnost zvoka za pripravljenost na uvedbo šoka ne sme biti manjša od 60dB

Polavtomatski defibrilator s pripadajočo prenosno torbo (otroci) - 4 kom

Tehnične zahteve:

- aparat mora imeta slikovna in zvočna navodila v slovenskem jeziku

- delovati mora v skladu z ERC smernicami

- ustrezati mora naslednjim standardom (IEC 60601-2-4, IEC 60601-1-11, IEC 60601-1-12, EN 1789, IEC/EN 60601-1-2 in CISPR 11 class B)

- aparat ne sme presegati dimenzij 80 x 210 x 210 mm (H x W x W)

- imeti mora vsaj 5 palčni barvni visoko resolucijski ekran

- aparat z baterijo in elektrodami ne sme presegati mase  1,8 kg

- imeti mora zaščito pred vlago in prahom (stopnja zaščite najmanj IP55)

- omogočati mora delovanje na litijsko baterijo na zahtevo pa tudi na ponovno polnjive akumulatorje

- zagotavljati mora 6 let delovanja z tedenskim samotestiranjem

- baterija mora zagotavljati minimalno 300 šokov pri maksimalni energiji oziroma 12h kontinuiranega  delovanja pri uvajanju šokov na vsaki 2min

- čas cikla od analize ritma ter do razpoložljivosti za šok pri maksimalni energiji mora biti manjši od 24s

- čas polnjenja za uvedbo šoka mora biti manjši od 14s

- imeti mora možnost  priklopa senzorja za vodenje pri oživljanju in prikaz povratnih informacij o (hitrost, globina in odboj)

- možnost  merjenja frekvence masaže z defibrilacijskimi elektrodami

- imeti mora možnost spremembe iz odraslega v otroški način brez menjave elektrod

- imeti mora možnost preklapljanja med jeziki

- možnost shranjevanja EKG ja in dogodkov najmanj za 24 ur kontinuirano

- imeti mora prikaz krivulje EKG 87,7 x 12 mm (nastavljivo)

- imeti mora vmesnik za USB AB 2.0 USB mini B 2.0

- imeti mora možnost povezave na Bluetooth 5.1, WiFi 802.11 b/g/n in na mobilno omrežje LTE CAT-1 (4G)

- glasnost zvoka za pripravljenost na uvedbo šoka ne sme biti manjša od 60dB

Otroške defibrilatorske elektrode

- samolepilne elektrode za enkratno uporabo

- zagotavljat morajo optimalen stik s pacientom

- omogočat morajo najmanj do 25 šokov

- omogočat morajo do 8 ur monitoriranja

- omogočat morajo do 1 uro vzpodbujanja (PM) s 70 mA / 140 pulzov na minuto

- življenjska doba 36 mesecev (neodprta vrečka)

- pogoji skladiščenja (min. / max.):	0°C / +50°C

- maks. 10 dni: –40°C / +75°C

- Klasifikacija (MDD člen 9):	Razred IIb

- Skladnost:MDD 93/42/EEC

- Oblika elektrode:	ovalne

- Skupna površina [cm²]pribl. 80

- Površina lepljivega dela [cm²]pribl. 75

- Površina gela/aktivna površina [cm²]: pribl. 42

- Debelina gela [mm]:0,60 ± 0,10

- Materiali

- Nosilni material:	lepilna PE pena

- Prevodni material:Kositer

- Gel:Hidrogel

- Električne karakteristike:

- DC Offset [mV]	± 1.0

- Impedanca (majhnega signala AC)

- impedanca pri 10 Hz [Ω] ≤ 50

- impedanca pri 30 kHz [Ω] ≤ 0,5

- Impedanca (velika signalna AC)

- pri obremenitvi 50 Ω, merjeno pri energiji max 100 J [Ω]: ≤ 0,8

25. sklop: Aparata za merjenje NO v izdihanem zraku -1 kom

- Meritve na pacientu neodvisne od vpliva okolice (NO-v zraku)

- Mora imeti 4 stopnje ekspiracijskega pretoka, 100, 150, 350, vključno s standardnim pretokom 50 ml/s.

- Aparat se mora priklopiti na PC windows, ki zagotavlja enostavne, neinvazivne in hitre meritve s programsko vodenim  bio-povratnimi informacijami na zaslonu PC-ja.

- Programska pomoč za vzpodbujanje pravilne izvedbe merilnega postopka za odrasle in otroke

- Spremljanje hitrosti izdiha in ustnega tlaka v realnem času za nadzor kakovosti izvedbe postopka

- Prilagodljiva metoda vzorčenja, ki v celoti zajema standardiziran protokol ATS

- Matematični model za oceno alveolarne koncentracije in največjega bronhialnega toka NO

- Možnost nadgradnje za meritev nazalnega NO .

- Popolna skladnost s standardi ATS-ERS (2005, 2011)

- Možnost kalibracije aparata z kalibracijskim plinom

- Uporaba običajnih bakterijskih filtrov kot potrošni material

- Zagotovljena mora biti zapora veluma – z dovolj velikim ustnim tlakom, da se ne more mešati

- alveolarni zrak z zrakom nosu

- zagotavljati mora točnost meritve NO v izdihanem zraku +/- 3%

- poleg parametra NO v izdihanem zraku so zahtevani še: izdihan volumen zraka v meritvi, pretok izdiha, kompletni volumen izdiha, povprečni ustni tlak med izdihom in indeks sodelovanja v %.

OPREMA ZA MEDICINSKO REHABILITACIJO

26. sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z integrirano toplotno kamero – 1 kom

- največja delovna moč aparata minimalno 30 vatov (W) v kontinuiranem načinu delovanja

- valovna dolžina med 550 nm in 1100 nm; v primeru izbire valovne dolžine vsaj ena večja od 900 nm

- oblike delovanja CW, PW, TMP, ISP, SP

- aplikator za ročno izvajanje

- možnost nastavitve jakosti delovanja aparata na aplikatorju za ročno izvajanje

- aplikator za prostoročno avtomatsko delovanje

- integrirana toplotna kamera z grafičnim prikazom temperature na barvnem LCD zaslonu

- zmožnost merjenja razdalje med pacientom in laserjem

- barvni LCD zaslon občutljiv na dotik velikosti vsaj 8.4"

- v ceno vključena konstrukcija na kolesih, ki omogoča enostavno premikanje aparata

- daljinsko varovalo, s katerim lahko pacient prekine izvajanje terapije

27. sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije s tremi valovnimi dolžinami – 2 kom

- največja delovna moč aparata minimalno 20 vatov (W) v kontinuiranem načinu delovanja

- možnost nastavitve vsaj treh valovnih dolžin med 600 nm in 1000 nm, pri čemer mora biti vsaj ena večja od 900 nm

- aplikator za ročno izvajanje

- možnost nastavitve jakosti delovanja aparata na aplikatorju za ročno izvajanje

- aplikator za prostoročno avtomatsko delovanje

- barvni LCD zaslon občutljiv na dotik velikosti vsaj 8.4"

- v ceno vključena konstrukcija na kolesih, ki omogoča enostavno premikanje aparata

- daljinsko varovalo, s katerim lahko pacient prekine izvajanje terapije

28. sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z minimalno delovno močjo 15 W – 1 kom

- največja delovna moč aparata minimalno 15 vatov (W)

- valovna dolžina med 550 nm in 1100 nm

- aplikator za ročno izvajanje

- možnost nastavitve jakosti delovanja aparata na aplikatorju za ročno izvajanje

- možen enostaven prenos aparata s pripadajočo prenosno opremo (torba, kovček,..)

29. sklop: Aparat za izvajanje tarčne radiofrekvenčne terapije – 4 kom

- moč aparata vsaj 300W

- možnost frekvence izvajanja do 500 kHz

- nevtralna elektroda ter nizkoimpendančna in visokoimpendančna elektroda

- zamenljivi aplikatorji elektrod v vsaj štirih velikostih posebej za nizkoimpendančno in posebej za visokoimpendančno elektrodo

- barvni LCD zaslon občutljiv na dotik velikosti vsaj 8.4"

- možnost uporabe kovinske in samolepljive nevtralne elektrode

- možnost dinamične kontrole impedance

- možnost grafičnega prikaza prevodnosti med terapijo

- možnost zvočne in vizualne kontrole kontakta med terapijo

- možnost vnosa baze pacientov

- v ceno vključena konstrukcija na kolesih, ki omogoča enostavno premikanje aparata

30. sklop: Multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok – 3 kom

- barvni LCD zaslon občutljiv na dotik

- v ceno vključena konstrukcija na kolesih, ki omogoča enostavno premikanje aparata

Elektroterapija:

- interferenčni, diadinamični tokovi, tens, funkcionalna električna stimulacija

- vakuumska enota

- dva kanala za elektroterapijo (štiri elektrode)

- kabli z vakuumskimi in ploščatimi elektrodami

Ultrazvok:

- ultrazvočna glava površine 5 cm²  (+/- 0,5 cm²)

- nastavljiva intenziteta (vsaj do 2 W/ cm²)

- možnost nastavljanja frenkvence

- možnost nastavitve faktorja UZ delovanja (v %)

31. sklop: Sistem za funkcionalni prikaz reakcijskih sil med hojo – 1 kpl

Naprava kompatibilna z aparatom DIERS 4D posture Lab, ki ga naročnik že uporablja.

32. sklop: Miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo – 4 kom

- Večdelna miza (vsaj 3 segmenti za trup, vsaj 2 segmenta za naslon rok)

- nosilnost maksimalne teže vsaj 160 kg

- dolžina mize vsaj 190 cm, širina vsaj 70 cm

- električno nastavljiva višina od vsaj 55 cm do vsaj 90 cm višine

- možnost višinske, centralne in hrbtne nastavitve

- možnost dviga in spusta vzglavja, pri čemer mora biti dvig mogoč vsaj do 45°

- možnost dviga segmenta nog vsaj do 45°

- možnost dviga segmentov trupa in nog (na 'V' v ledvenem predelu)

- koleščka na nogah mize za lažje premikanje

- oblazinjenje je odporno na razkuževanje

- barva oblazinjenja: svetlo zelena

- Garancija vsaj 3 leta

Ostale zahteve naročnika (velja za vse sklope opreme za medicinsko rehabilitacijo):

- Oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene.

- Garancija na vso opremo: najmanj 24 mesecev, za mizo 36 mesecev.

- Aparati ne smejo biti občutljivi na razkužilna sredstva, ki se uporabljajo v zdravstveni dejavnosti.

- Zagotavljanje nadomestnega aparata ob okvari

- Zagotavljanje rezervnih delov in servisa vsaj še 15 let.

- Ob namestitvi opreme je potrebno predstaviti način uporabe in vzdrževanja opreme.

Obseg:

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti – to je 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali za oba sklopa, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

- ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji

- ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe po posameznem sklopu, določene na podlagi najnižje končne vrednost ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.

XII.  MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

1. Ocenjevanje ponudb

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

2. Izbira najugodnejše ponudbe

Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva edino merilo cena (končna vrednost ponudbe). V primeru enake cene bo naročnik izvedel žreb v prisotnosti ponudnikov z enako ceno.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

- če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

- če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 17. 7. 2023.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z ZGD.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19  v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka  ter kontaktno osebo,

- ime naročnika

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o naročilu

- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

- 2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;

- 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

- Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.

- Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.

- V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

- Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

Priloga:

- izjave, 14x

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN19-B/22	OBRAZEC

III. 1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.:………………………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: ……………….….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujen sklop posebej)

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov (obkroži sklop): - sklop: Audiometer - sklop: Oprema za objektivne avdiološke meritve OAE - otoakustične emisije - sklop: Heidelberg OCT - sklop: Aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja - sklop: Premična špranjska svetilka s pripadajočo mizico - sklop: Oftamaloške leče - sklop: Prenosni tonometer za otroško/šolska očesna ambulanta - sklop: Prenosni refrakto-keratometer za pregled otrok - sklop: Probni set leč in testni okvirji - sklop: Roženični topograf - sklop: Sinoptofor - sklop: UZ aparat za ginekologijo - sklop: UZ aparat za specialistične ambulante - sklop: UZ aparat za Center za medicinsko rehabilitacijo - sklop: UZ aparat za antikoagulantno ambulanto - sklop: UZ aparat za PTD – stacionarni - sklop: UZ aparat za PTD – prenosni - sklop: UZ za kardiološko ambulanto - sklop: EKG – 12 kanalni za PTD - sklop: 12 kanalni HOLTER večdnevni za PTD - sklop: 3 kanalna prenosna snemalna enota - sklop: 24 urni merilnik krvnega tlaka - sklop: EKG aparati s spirometrom - sklop: Defibrilator - sklop: Aparata za merjenje NO v izdihanem zraku - sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z integrirano toplotno kamero - sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije s tremi valovnimi dolžinami - sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z minimalno delovno močjo 15W - sklop: Aparat za izvajanje tarčne radiofrekvenčne terapije - sklop: Multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok - sklop: Sistem za funkcionalni prikaz reakcijskih sil med hojo - sklop: Miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo

Končna vrednost ponudbe po posameznem sklopu: ............................ € z DDV Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): ……………….. € z DDV Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Navedba podizvajalcev ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ………………………………………..………………………. ………………………………………..………………………. Veljavnost ponudbe: 17. 7. 2023

Kraj:

Datum:                                                                                        Podpis odgovorne osebe  		                     	                   Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22	OBRAZEC

III. 2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Kontaktna oseba: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Skrbnik pogodbe: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži DA NE

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22	OBRAZEC

III. 3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22	OBRAZEC

III. 4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

I z j a v l j a m o ,

- da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

| Naziv in sedež podizv./partn. | Vrsta, opis dela podizv./partn. | Količina (delež v %) | Rok izvedbe del | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

- da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

- da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

ZAHTEVA PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

z a h t e v a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov, namesto ponudniku: _________________________________________________________________ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za plačila ponudniku)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

s o g l a š a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov, naše terjatve poravnal ponudniku:_________________________________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN19-B/22	OBRAZEC

Ponudnik pogodbo izpolni z manjkajočimi podatki

III.5.  VZOREC

KUPOPRODAJNA POGODBA

o dobavi medicinske opreme

ki  jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik, kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.: …………………,  z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za blago, ki je predmet te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov:

- sklop: Audiometer

- sklop: Oprema za objektivne avdiološke meritve OAE - otoakustične emisije

- sklop: Heidelberg OCT

- sklop: Aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja

- sklop: Premična špranjska svetilka s pripadajočo mizico

- sklop: Oftamaloške leče

- sklop: Prenosni tonometer za otroško/šolska očesna ambulanta

- sklop: Prenosni refrakto-keratometer za pregled otrok

- sklop: Probni set leč in testni okvirji

- sklop: Roženični topograf

- sklop: Sinoptofor

- sklop: UZ aparat za ginekologijo

- sklop: UZ aparat za specialistične ambulante

- sklop: UZ aparat za Center za medicinsko rehabilitacijo

- sklop: UZ aparat za antikoagulantno ambulanto

- sklop: UZ aparat za PTD –  stacionarni

- sklop: UZ aparat za PTD –  prenosni

- sklop: UZ za kardiološko ambulanto

- sklop: EKG – 12 kanalni za PTD

- sklop: 12 kanalni HOLTER večdnevni za PTD

- sklop: 3 kanalna prenosna snemalna enota

- sklop: 24 urni merilnik krvnega tlaka

- sklop: EKG aparati s spirometrom

- sklop: Defibrilator

- sklop: Aparata za merjenje NO v izdihanem zraku

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z integrirano toplotno kamero

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije s tremi valovnimi dolžinami

- sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z minimalno delovno močjo 15W

- sklop: Aparat za izvajanje tarčne radiofrekvenčne terapije

- sklop: Multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok

- sklop: Sistem za funkcionalni prikaz reakcijskih sil med hojo

- sklop: Miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz specifikacije predračuna in opisa blaga, ki je sestavni del te pogodbe.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Prodajalec mora vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opraviti kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga in predračunu.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo opravil svojo obveznost do naročnika po posameznem sklopu:

posameznem sklopu:

- za 1. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 45 dni od pisnega naročila

- za 2. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 45 dni od pisnega naročila

- za 3. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 4. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 45 dni od pisnega naročila

- za 5, sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 45 dni od pisnega naročila

- za 6. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 45 dni od pisnega naročila

- za 7. sklop v roku …… ..oz. najkasneje v roku 45 dni od pisnega naročila

- za 8. sklop v roku …… ..oz. najkasneje v roku 45 dni od pisnega naročila

- za 9. sklop v roku ……...oz. najkasneje v roku 45 dni od pisnega naročila

- za 10. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 11. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 12. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 13. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 75 dni od pisnega naročila

- za 14. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 90 dni od pisnega naročila

- za 15. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 16. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 17. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 18. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 75 dni od pisnega naročila

- za 19. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 20. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 21. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 22. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 23. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 24. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 25. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 26. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 27. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 28. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 29. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 30. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 31. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

- za 32. sklop v roku …… oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila

Prodajalec bo dobavo izvršil na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke.

7. člen

Naročnik naroči blago s pisno naročilnico.

8. člen

V primeru zamude z izvedbo pogodbenih obveznosti po krivdi prodajalca, bo prodajalec naročniku plačal pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer: za vsak dan zamude v višini 0,5 % celotne pogodbene vrednosti, vendar skupno največ 10 % skupne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

9. člen

Naročnik  se obvezuje naročeno blago  prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

Kvaliteto blaga mora naročniku reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

Kontaktna oseba naročnika: …………………………………………….…………………..…,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:…………………………………………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

VI. CENA

10. člen

Stranki se dogovorita za cene aparatov v skupni končni vrednosti po posameznem sklopu:

- za 1. sklop:……………………………………....z DDV.

- za 2. sklop: ………………………………….......z DDV.

- za 3. sklop: ………………………………….......z DDV.

- za 4. sklop: ………………………………….......z DDV.

- za 5. sklop: ………………………………….......z DDV.

- za 6. sklop: ………………………………….......z DDV.

- za 7. sklop: ………………………………….......z DDV.

- za 8. sklop: ………………………………….......z DDV.

- za 9. sklop: ………………………………….......z DDV.

- za 10. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 11. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 12. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 13. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 14. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 15. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 16. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 17. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 18. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 19. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 20. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 21. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 22. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 23. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 24. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 25. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 26. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 27. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 28. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 29. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 30. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 31. sklop: …………………………………… z DDV.

- za 32. sklop: …………………………………… z DDV.

ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te kupoprodajne pogodbe.

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

11. člen

Naročnik se zaveže dobavljeno blago plačati v roku 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa na račun prodajalca, št.: ……………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

12. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

13. člen

Prodajalec se obvezuje, da:

- da bo ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV;

- da bo ob uspešni končni primopredaji predložil menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

- da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- da bo priučil delavce naročnika za delo z  aparati na licu mesta;

- da bo na svoje stroške opravil transport v ustrezni embalaži;

- da bo odstranil embalažo;

- da bo na svoje stroške ščitil in zavaroval pogodbeno blago in storitev pred vremenskimi, tehničnimi, transportnimi in vsakovrstnimi škodljivimi vplivi in poškodbami ter bo zagotavljal splošno varnost do predaje blaga v funkcijo;

- da bo z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvedel vgradnjo oz. montažo, namestitev, priključitev, zagon, preizkus in funkcionalno delovanje;

- da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika izročil naročniku tehnično dokumentacijo in navodila v slovenskem jeziku;

- da bo naročniku dostavil garancijski list in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature;

- da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni dokumentaciji.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen

Naročnik se obvezuje:

- prevzeti naročeno blago,

- poravnati finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

XI. GARANCIJA IN SERVIS

15. člen

Za aparate veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Garancija za:

- za 1. sklop je  ……………mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 2. sklop je  ……………mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 3. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 4. sklop:     /

- za 5. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 6. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 7. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 8. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 9. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 10. sklop je  …………..mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 11. sklop je  …………..mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 12. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 13. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 14. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 15. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 16. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 17. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 18. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 19. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 20. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 21. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 22. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 23. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 24. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 25. sklop je  ……………mesecev oz. min. 12 mesecev.

- za 26. sklop je  ……………mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 27. sklop je  ……………mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 28. sklop je  ……………mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 29. sklop je  ……………mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 30. sklop je  ……………mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 31. sklop je  ……………mesecev oz. min. 24 mesecev.

- za 32. sklop je  ……………mesecev oz. min. 36 mesecev.

Prodajalec lahko poleg garancijskih rokov ponudi še dodatno garancijo, s katero podaljšuje brezplačno vzdrževanje in servisiranje, kar pomeni vzdrževanje in servisiranje brez kakršnihkoli stroškov delovne sile, prevoza, servisa in popravila z vključenimi rezervnimi deli in materialom za dodatno ponujeni čas garancije.

Uporabnik naročnika je dolžan vse okvare in napake ter pomanjkljivosti, vezane na kvaliteto aparata, takoj, ko jo odkrije, javiti prodajalcu pisno po e-pošti.

Če je posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči nov garancijski rok.

Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

V obdobju veljavnosti garancije bo prodajalec vse okvare/napake, nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil v dogovorjenem roku (vključno z vsemi potrošnimi materiali, rezervnimi deli, servisi,…). Vse transportni stroški (dnevnice, kilometrine,…) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

Prodajalec zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščeni servis na območju Slovenije. Pooblaščeni serviser (kontaktni podatki – e-naslov, telefon, mobilni telefon): ……………

…………………………………………………………………………………………………..

Odzivni čas za odpravo napake je največ 3 ure od prejema obvestila o napaki.

Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 3 delovne dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila. V kolikor odprava napak ni možna v garancijskem roku, je prodajalec dolžan poskrbeti za nadomestno opremo za čas popravila.

X. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XI. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

16. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XII. VELJAVNOST POGODBE

17. člen

Pogodba je veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank, preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije,  opredelita s pisnim aneksom.

XIII. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Sestavni del  te pogodbe so naslednje priloge:

- dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

- ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

- predračun

20. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

21. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

22. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

23. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.:                                                                          	Št.:

Datum:                                                                         	Datum:

PRODAJALEC	NAROČNIK:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN19-B/22	OBRAZEC

III. 6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

- Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV), proizvajalca in tip ponujene opreme po posamezni postavki znotraj sklopa.

- Na osnovi gornjih podatkov iz specifikacije predračuna ponudnik, v spodnjo tabelo, vpiše še končno vrednost predračuna oz. ponudbe po posameznem sklopu.

- OPOZORILO: Ponudnik predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)

- V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

- V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.

| MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov | KONČNA VREDNOST v € z DDV |
| --- | --- |
| - sklop: Audiometer |  |
| - sklop: Oprema za objektivne avdiološke meritve OAE - otoakustične emisije |  |
| - sklop: Heidelberg OCT |  |
| - sklop: Aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja |  |
| - sklop: Premična špranjska svetilka s pripadajočo mizico |  |
| - sklop: Oftamaloške leče |  |
| - sklop: Prenosni tonometer za otroško/šolska očesna ambulanta |  |
| - sklop: Prenosni refrakto-keratometer za pregled otrok |  |
| - sklop: Probni set leč in testni okvirji |  |
| - sklop: Roženični topograf |  |
| - sklop: Sinoptofor |  |
| - sklop: UZ aparat za ginekologijo |  |
| - sklop: UZ aparat za specialistične ambulante |  |
| - sklop: UZ aparat za Center za medicinsko rehabilitacijo |  |
| - sklop: UZ aparat za antikoagulantno ambulanto |  |
| - sklop: UZ aparat za PTD – stacionarni |  |
| - sklop: UZ aparat za PTD – prenosni |  |
| - sklop: UZ za kardiološko ambulanto |  |
| - sklop: EKG – 12 kanalni za PTD |  |
| - sklop: 12 kanalni HOLTER večdnevni za PTD |  |
| - sklop: 3 kanalna prenosna snemalna enota |  |
| - sklop: 24 urni merilnik krvnega tlaka |  |
| - sklop: EKG aparati s spirometrom |  |
| - sklop: Defibrilator |  |
| - sklop: Aparata za merjenje NO v izdihanem zraku |  |
| - sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z integrirano toplotno kamero |  |
| - sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije s tremi valovnimi dolžinami |  |
| - sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z minimalno delovno močjo 15W |  |
| - sklop: Aparat za izvajanje tarčne radiofrekvenčne terapije |  |
| - sklop: Multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok |  |
| - sklop: Sistem za funkcionalni prikaz reakcijskih sil med hojo |  |
| - sklop: Miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo |  |

- Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III. 6. Predračun v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

- Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži Excel tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Priloga:

- Specifikacija predračuna

Kraj:

Datum:                                                                                               Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22	OBRAZEC

III. 7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

I z j a v l j a m o ,  d a

- izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- zagotavljamo dobavo za najmanj 100 %  razpisane vrste blaga po posameznem sklopu;

- bomo vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opravili kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga;

- smo si pri poslovnih partnerjih pridobili reference za dobavo ponujenega razpisanega blaga;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo v primeru, da bomo izbrani, naročniku ob primopredaji dostavili garancijski list, tovarniške ateste in certifikate, ki dokazujejo kakovost opreme in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature;

- zagotavljamo, da lastnosti opreme ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

i n   p r i l a g a m o

- obrazec ESPD (enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. in v elektronski obliki podpisan xml.

- fotokopija AJPES, kot npr. BON, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od pridobitve potrdila niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

- izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Ponudnik naloži zahtevana potrdila v .pdf obliki.

Priloge:

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. člena  ZIntPK, UL RS, št. 69/2011 –  uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb)

pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- da so z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv | Sedež | Matična štev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Kraj:		 Podpis odgovorne osebe

Datum: 				                                                            Žig

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22	OBRAZEC

III. 8. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

I z j a v l j a m o ,

- da smo v preteklih petih letih oskrbovali poslovne partnerje s tehnično primerljivo medicinsko opremo in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba vsaj enega poslovnega partnerja po posameznem sklopu:

## Poslovni partner z

## navedbo kontaktne osebe						         Poslovno sodelovanje

## tel. št. in e-naslovom                       Predmet posl. sodelovanja                         (od – do)

in prilagamo

potrjene reference s strani zgoraj navedenih poslovnih partnerjev za vsak posamezen sklop.

Kraj:

Datum: 	                                Podpis odgovorne osebe

Žig

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

Potrdilo referenčnega naročnika

Naziv:______________________________________________________________________

Naslov:_____________________________________________________________________

Kontaktna oseba: ___________________________________________________________

Telefon:____________________________________________________________________

Elektronska pošta:___________________________________________________________

Predmet poslovnega sodelovanja: MEDICINSKA OPREMA, za sklop …………

__________________________________________________________________________________________

(navedba predmeta pogodbe)

Številka pogodbe: ___________________________________________________________

Pogodbena vrednost: _________________________________________________________

Datum izvedbe: _____________________________________________________________

Vodja izvedbenih del:________________________________________________________

Izjavljamo, da je ponudnik _____________________________________________________ dobavil blago po pogodbi pravočasno in kvalitetno ter ga ocenjujemo kot (ustrezno obkroži):

a) odličnega poslovnega partnerja

b) dobrega poslovnega partnerja

c) _________________________

Lastna ocena zadovoljstva o ponudniku vključno s poprodajnimi storitvami (garancija, servis, odprava napak,…) in vodij izvedbenih del:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraj:

Datum: 	                                 Podpis odgovorne osebe

referenčnega naročnika

Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22	OBRAZEC

III. 9. IZJAVA PONUDNIKA  O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU

BLAGA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

(obrazec se izpolni za vsak ponujen sklop posebej)

Sklop: _____________________________________________________________________

I z j a v l j a m o ,

- da lahko v zvezi s servisiranjem in vzdrževanjem aparature zagotovimo:

- odpravo napak, rezervne dele in servis v Sloveniji

- Naslov servisa in skladišče rezervnih delov: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

3. Odzivni čas: …………ur oz. maksimalno 3 ure od naročnikovega obvestila o napaki

4.  Čas servisiranja:

- minimalno (manjše popravilo): ………….…………………………………………….

-  maksimalno (večja, obsežnejša popravila) ………………, vendar ne več kot 3 delovne

dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile, v

kolikor odprava napake ni možna v zahtevanem roku, bomo za čas popravila poskrbeli

za nadomestno opremo.

5. Brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v

zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje aparata.

6. Obdobje vzdrževanja in zagotovitev rezervnih delov po poteku garancijske dobe:

najmanj 15 let (za vse sklope, razen sklop 3., 6., 9., 20., 21., 22., 25.)

7. Ob namestitvi opreme bomo predstavili način uporabe in vzdrževanja opreme.

Kraj:		Podpis odgovorne osebe

Datum:	                                		              Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22	OBRAZEC

III. 10.  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

P r i l a g a m o

- tehnične podatke in slike/skice s podrobnim opisom ponujene opreme – njene funkcionalne lastnosti, z natančno označbo podatkov iz zaporedja v Excel tabeli. Tehnični podatki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku

i z j a v l j a m o

- da je iz Excel tabele in tehnične dokumentacije jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika (natančno označena dokazila vseh tehničnih karakteristik, po vrstnem redu v tabeli – sledljivost) za ponujeno opremo

Priloga:

- tabela

- prospekti

Kraj:

Datum:	                                 Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22	VZOREC

III. 11. IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE – velja za vsak posamezni sklop v skupni vrednosti nad 50.000 EUR z DDV.

Naziv banke ali zavarovalnice: _________________________________________________

Sedež banke ali zavarovalnice: _________________________________________________

Podjetje: ___________________________________________________________________

Naslov: ____________________________________________________________________

I Z J A V A

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis za blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov, pogodbena vrednost ……………. €  z DDV, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. ........................., z dne ..................... .

i z j a v l j a m o ,

da bomo organom odločanja predlagali v odobritev izdajo garancije za dobro izvedbo posla v višini 10 % vrednosti z DDV sklenjenega posla, in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Banka oz. zavarovalnica

(žig in podpis)

VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – velja za vsak posamezni sklop v skupni vrednosti nad 50.000 EUR z DDV.

Naziv banke ali zavarovalnice: _________________________________________________

Kraj in datum: __________________

Upravičenec: ________________________________________________________________

Garancija oz. kavcijsko zavarovanje št.: ..............

V skladu s pogodbo……………………………….., sklenjeno med naročnikom: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in …………………………………………………………..…

za nabavo blaga: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov, v vrednosti .........………...............€ z DDV, je dobavitelj/izvajalec dolžan izvesti nabavo v skupni vrednosti ………………………….€ z DDV, z besedo: ….……………………………………v roku ................. v skladu z določili pogodbe.

Na zahtevo dobavitelja/izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ....................... € z DDV, če dobavitelj/izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, rokih ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če nabava blaga/izvedba storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije, št. ……………..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ……………………. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se dobavitelju/izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da dobavitelj/izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. dobavitelj/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.

Morebitne spore med upravičenci in banko oz. zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Banka oz. zavarovalnica

(žig, podpis)

PRILOGA 12 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22	VZOREC

III. 12. IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE – velja za vsak posamezni sklop v skupni vrednosti nad 50.000 EUR z DDV.

Naziv banke ali zavarovalnice: ________________________________________________________________

Sedež banke ali zavarovalnice: ________________________________________________________________

Ponudnik: ___________________________________________________________________

Naslov:

____________________________________________________________________

I Z J A V A

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis za blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov, pogodbena vrednost .............................. € z DDV,  ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. ....................., z dne ..................... .

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bo ponudnik …………………………………….………….. izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % vrednosti z DDV sklenjenega posla, in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Banka oz. zavarovalnica

(žig in podpis)

VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V  GARANCIJSKEM ROK – velja za vsak posamezni sklop v skupni vrednosti nad 50.000 EUR z DDV.

Naziv banke ali zavarovalnica: _________________________________________________

Kraj in datum: __________________

Upravičenec: ________________________________________________________________

Garancija oz. kavcijsko zavarovanje, št.: ..............

V skladu s pogodbo…………………., sklenjeno med upravičencem/naročnikom: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in prodajalcem…..……………………………………………

za nabavo blaga: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov, v vrednosti ...……….........€ z DDV, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo oz. kavcijskim zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ....................... € z DDV, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, rokih ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če nabava blaga/izvedba storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:

  - originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

  - original garancije ali kavcijsko zavarovanje, št. ……………..

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje se znižuje za vsak, po tej garanciji oz. kavcijskem zavarovanju unovčen znesek.

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi, to je najkasneje do ……………………. Po poteku navedenega roka garancija oz. kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija oz. kavcijsko zavarovanje vrnjeno.

Če se bo upravičenec/naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije oz. kavcijskega zavarovanja  strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja  in banka oz. zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije oz. kavcijskega zavarovanja. Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.

Morebitne spore med upravičenci in banko oz. zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Banka oz. zavarovalnica

(žig, podpis)

PRILOGA 13 - k ponudbeni dokumentaciji  JN19-B/22	OBRAZEC

III. 13.  POOBLASTILO   PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH

SUBJEKTOV

(za podjetje) (V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci se obrazec izpolni za vsakega posebej)

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

P O O B L A S T I L O

S podpisom in žigom zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca dovoljuje naročniku skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika/partnerja/podizvajalca (pri Ministrstvu za pravosodje), in sicer za:

POLNO IME PODJETJA: ……………………………………..………….…………………

SEDEŽ PODJETJA: ………………………………………………………………………….

OBČINA SEDEŽA PODJETJA: ………………………………………………………………

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER (ŠT. VLOŽKA): ………………………………………...

MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: …………………………………….…………………….

NAMEN IZDAJE POTRDILA: ………………..………………………………………………

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

OPOMBA: V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik/partner/podizvajalec predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino, ki ni starejše od štirih mesecev od dneva poteka roka za oddajo ponudb.

V primeru predložitve dokazila Ministrstva za pravosodje, pooblastilo ni potrebno.

PRILOGA 14 - k ponudbeni dokumentaciji JN19-B/22	OBRAZEC

III. 14. POOBLASTILO

PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH

SUBJEKTOV

(za zakonite zastopnike)

(V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci in v primeru več zakonitih zastopnikov, se obrazec izpolni za vsakega posebej)

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 32 sklopov

P O O B L A S T I L O

S podpisom in žigom zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca dovoljuje naročniku skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na zakonite (-ga) zastopnike (-a) (pri Ministrstvu za pravosodje), in sicer za:

IME IN PRIIMEK: ………………………………………..………, roj. .…………………

(prejšnji priimek)

EMŠO: …………………………..…… DATUM ROJSTVA: ……………………………...

KRAJ ROJSTVA: ………………………………………………………………………….

OBČINA ROJSTVA: ………………………………………………………………………

DRŽAVA ROJSTVA: ……………………………………………………………………...

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: …………………………………….…………………….

(ulica in hišna številka ter  poštna številka in pošta)

NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA: ………………………………….……………….…….

(ulica in hišna številka ter  poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO: ………………………………………………………………………

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

OPOMBA: V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik/partner/podizvajalec predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino, ki ni starejše od štirih mesecev od dneva poteka roka za oddajo ponudb.

V primeru predložitve dokazila Ministrstva za pravosodje, pooblastilo ni potrebno.