Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in

specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Oprema za oplemenitenje in preoblikovanje polprevodniških, fotonskih in drugih rezin– Sklop 1

SKLOP 1: Sistem za fotolitografijo

Oznaka javnega naročila:  302/43 - RIUM83-FERI03.5_P20_20/2022

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski                       sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Oprema za oplemenitenje in preoblikovanje polprevodniških, fotonskih in drugih rezin – Sklop 1«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1 | Sistem za fotolitografijo: |  |  |  |
|  | 1. Hitro vrtljivi modul za nanos tankih plasti |  |  |  |
|  | - Maksimalne dimenzije (ŠxDxV) 300 x 455 x 300 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Modul za rotirajoče/centrifugalno nanašanje primerno za do 150 mm velike okrogle rezine ali do 100 mm kvadratne substrate | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Vakuumsko prijemalo za standardne rezine do 150 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Vakuumsko prijemalo za vzorce majhnih premerov od 12 mm in več | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Krmilnik z grafičnim vmesnikom in barvnim zaslonom na dotik | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Robusten prozoren pokrov za posodo | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Delovna posoda | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Zaščita pred odprtjem pokrova | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - hitrost: programsko nastavljiva v področju: od najmanj 5 rpm do vsaj 10000 rpm (odstopanje +/- 1 rpm) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - pospešek: ≥ 25000 rpm/s | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - nastavitev časa vrtenja: Programsko od vsaj 1s do najmanj 9999 s. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Možnost shranjevanja vsaj 150 receptov | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Možnost priključitve zunanjega USB pogona na krmilnik | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Priključek za odvod izpustov | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Brez oljna vakuumska črpalka | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Dodatno držalo brizg za centralno dovajanje s vsaj tremi priključki | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Standardni nastavki za dozirnike | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | 2.: Hitro vrtljivi modul za razvijanje |  |  |  |
|  | - Maksimalne dimenzije (ŠxDxV) 300 x 455 x 300 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Modul za rotirajoče/centrifugalno nanašanje primerno za do 150 mm velike okrogle rezine ali do 100 mm kvadratne substrate | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Vakuumsko prijemalo za standardne rezine do 150 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Vakuumsko prijemalo za vzorce majhnih premerov od 12 mm in več | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Krmilnik z grafičnim vmesnikom in barvnim zaslonom na dotik | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Robusten prozoren pokrov za posodo | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Delovna posoda | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Zaščita pred odprtjem pokrova | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Hitrost: programsko nastavljiva v področju: od najmanj 5 rpm do vsaj 10000 rpm (odstopanje +/- 1 rpm) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Pospešek: ≥ 25000 rpm/s | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Nastavitev časa vrtenja: Programsko od vsaj 1s do najmanj 9999 s. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Možnost shranjevanja vsaj 150 receptov | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Možnost priključitve zunanjega USB pogona na krmilnik | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Priključek za odvod izpustov | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Brez oljna vakuumska črpalka | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Dodatno držalo brizg za centralno dovajanje s vsaj tremi priključki | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | 3.: Grelna plošča |  |  |  |
|  | - Maksimalne dimenzije (ŠxDxV) 320x450x200 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Namizna grelna plošča za okrogle vzorce do premera minimalno 150 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Vležajen pokrov | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Pine za nastavljanje vzorcev po višini | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Distančniki za vzorce | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Vakuumska držala | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Temperaturno področje: 50 ≥ T ≥ 230 °C | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Temperaturno odstopanje na celotni plošči: Maksimalno: +/- 0.5 °C | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Število receptov: ≥ 10 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 230 VAC napajanje z EU priključkom | ☐ DA | ☐ NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.