9. MEDICINSKA OPREMA

- 2 kpl - Nosilec za defibrilator - testiran 10 G – naročnik uporablja aparate LP15.

- 2 kpl - Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 40 C z +/- z odstopanjem 10 C; – Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Nameščen mora biti pod podvozje nosil, dostop s sprednje strani.

- Kapaciteta hladilnega predala cca. 30 L

- Napetost  hladilnega predala 12 Voltov DC

- Temperaturna diferenca min. 14° C

- Temperaturno območje -2° C do +12° C

- Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi elekričnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator

- Prikazovalnik temperature – se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS .

- Kompresor in hladilni predal morata biti medsebojno ločena, do 1,5 m levo ali desno.

- 2 kpl - Grelec infuzijskih tekočin, mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37° C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789.

- 4 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L v bolniškem delu vozila zadaj (dobava brez jeklenk).

- 4 kpl - nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko CAN-BUS sistema na centralnem grafičnem zaslonu.

- 4 kpl - aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1 x 0-25l/min v strop in 1 x 0-25 l/min, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani leve omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu in pod dozatorjem, iz vsakega dozatorja posebej.

- 4 kpl - sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN.

- 2 kpl - Nosilec za prenosni ventilator za Weinmann Life base mini II, ki ga uporablja naročnik.

- 2 kpl - Konektor za prenosni ventilator, v kvaliteti enaki ali boljši kot Whalter.

- 2 kpl - Okenski nosilec in nosilec za aspirator last naročnika, nameščen na levem boku zadaj pred jeklenkami.

- 2 kpl - Šina za namestitev perfuzorjev v zgornji višini okna na levem boku zadaj, nameščena po celotni dolžini okna.

- 2 kpl - Zajemalna nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno 65 EXL z oporo za glavo in 5 pasovi.

- 2 kpl - Kardiološki stol z gosenicami za nošenje po stopnicah v kvaliteti enaki ali boljši kot Stryker 6252. Nosilec za namestitev na predelni steni.

- 2 kpl - Aspirator za aspiriranje v kvaliteti enaki ali boljši kot Weinmann Accuvac Lite.

- 2 kpl - Komplet vakuumskih opornic v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno AS 190.

- 2 kpl - Steznik za imobilizacijo hrbtenice v kvaliteti enaki ali boljši kot FERNO Ked.

- 2 kpl - reanimacijska kovčka v rdeči barvi v kvaliteti enaki ali boljši kot Rocksnake Viper 34.

- 2 kpl - Monitor defibrilator

Klasični in polavtomatski defibrilator, bifazna do 360 J s samodejno nastavitvijo treh parametrov:

- toka (amperov)

- napetosti (voltov)

- in časa

- (sekund)

glede na upornost prsnega koša vsakega pacienta posebej.

  - 25 izbirnih energij defibrilacije,

  - s štirimi nastavitvami podpore postopkom oživljanja (odrasli brez oskrbljene dihlne poti, odrasli z oskrbljeno dihalno potjo, otroci brez oskrbljene dihalne poti in otroci z oskrbljeno dihalno potjo),

  - avtomatsko spremljanje EKG krivulje in alarm v primeru življensko nevarne motnje ritma, s pisnimi in glasovnimi navodili za ukrepanje preko ekg ali samolepilnih elektrod za  monitoring defibrilacijo in pacing,

  - detektor funkcija za prekinitev analize ekg ritma v primeru zunanje srčne masaže, tresenje pacienta in zunanjih motenj, ki bi lahko vodile do napačne analize,

  - EKG monitoring, hkratno spremljanje treh EKG krivulj na ekranu,

  - barvni in črnobeli LCD ekran, ki je viden na direktni sončni svetlobi,

  - zunanji pace maker z jakostjo do 200 mA, deluje on demant in nondemant.

  - alfanumerično ter grafično prikazovanje vrednosti vseh obstoječih vitalnih znakov ter nadzor nad vitalnimi znaki (SpO2, CO2, NIBP, temp.) in ST spojnico v  primeru grozečega infarkta,

  - 12 kanalni EKG z interpretacijo glede na starost in spol pacienta,

  - kabel za štiri standardne in šest prekordiranih odvodov.

  - pediatrični modul, otroške samolepilne elektrode za defibrilacijo,

  - termični tiskalnik, 100 mm,

  - kompaktna in nedeljiva naprava, žična komunikacija med moduli naprave,

  - možnost uporabe defibrilacijski ročk ali nalepk za defibrilacijo,

  - Drop test  5 padcev z višine 45 cm na vse površine naprave,

  - Drop test z višine 76 cm na 6 površin aparata,

  - dve neodvisni Lithium ionski bateriji,

  - možnost menjave baterije brez ugašanja aparata,

  - indikator napolnjenosti baterije,

  - polnilec,

  - možnost uporabe naprave v AED načinu,

  - nosilna torbA

- Vgrajen bluetooth

- Pulzna oksimetrija s svetlobnim spektrom 8 valovnih dolžin.

- Neinvazivni tlak z manšeto za otroke in odrasle.

- Kapnometrija Sidestream.

- Trending

- 2 kpl - Urgentni transportni ventilator kot medumat standard 2 ali boljše z

      - Ekran občutljiv na dotik

      - Čas delovanja na baterijo vsaj 6 ur.

      - Čas polnjenja max 6 ur

Način delovanja:   Volumsko in tlačno

      - Opcije ventilacije:  Volumsko: V-AC, V-SIMV, IPPV,CPR

Tlačno: CPAP, PCV, P-AC, P-SIMV

      - Koncentracija O2 :  40 % ali 100 %

      - Vt                             50 – 2500 ml

      - Mv                             0 – 80 L

      - Frekvenca ventilacije :                0 – 120 Bpm

      - Razmerje vdiha in izdiha:           9 : 1 do 1 : 9

      - Pritisk dovodnega zraka :           2.7 do 6.0 bar

      - Inspiratorni tlak :                        5 do 60 mbar

      - Max. tlak ventilacije:                 15 – 70 mbar

      - Merjenje tlaka v dihalni poti :   -20 – 100 mbar

      - Trigger / sprožilec :             tlačno aktiviran -20 -20 mbar

      - Trigger window :                 0 – 100 %

      - CPAP tlak :                          0 – 30 mbar PEEP / CPAP

      - ETCO2 razpon merjenja:     0 -150 mmHg

      - APNEA čas :           5 – 60 s

      - Tlačni konektor :     DIN hitri konektor

      - Napajanje :              Li-ion baterija 7.4V ; 10.2 Ah

      - Alarm izklop :         Alarm se lahko izključi za 2 min

      - Zvočna navodila:     Angleški / možnost slovenskega

- 2 kpl - Glavna nosila s podvozjem, blazino, po naslednjih specifikacijah:

Glavno nosilo:

- Skladnost s standardom EN 1865.

- Ustreza naj CE in EN 1865, EN1789, testirano na TuV.

- Navpično premični stranski ograjici.

- Hidravlični dvig naslona za hrbet.

- 4 kolesa. Blazina, opora za noge, možnost nosilca za infuzijo (brez), možnost nastavka za široke paciente.

- Dolžina min. 190 cm – ročaji izvlečeni, širina min. 56 cm, teža max. 22 kg, nosilnost min. 227 kg.

- Kompatibilnost z obstoječimi podvozji nosil naročnika v izvedbi Stryker M1.

Podvozje glavnih nosil:

- ustreza naj CE in EN 1865, EN1789.

- 6 nastavitev višin ter popolnoma zložena pozicija.

- Dolžina min. 197 cm, min. širina min. 56 cm, teža max. 33 kg, nosilnost min. 227 kg.

- Kompatibilno z obstoječimi nosili naročnika v Stryker M1.

- 1 kpl - Prenosni UZ aparat z 2 sondama (abdominalno in kardiološko), robusten in primeren za uporabo na terenu, kot npr. Sonosite Edge 2 ali enakovredno

- 2 kpl – Videolaringoskop

- 2 kpl - Reanimacijski nahrbtnik

- Ostala oprema:

- 2 kpl - Tablični računalnik

- 2 kpl - Celovita rešitev elektronskega vodenja protokolov v vozilih

- 2 kpl - Navigacija

- 2 kpl - Sledilna naprava