## 1. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 1. sklop: Audiometer – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Omogoča meritve sluha
zračno prevodnost (supra auralno, circum auralno in sluhovodno - insert)
kostna avdiometrija
test sluha v prostem polju
govorni test z vgrajenim besednim naborom
z maskiranjem ali brez
slušalke za zračno prevajanje
slušalke za kostno prevajanje
shranjevanje podatkov, vsaj 20.000 preiskav
avtonomna naprava, ki pa se lahko povezuje z računalnikom
kalibriran
naprava mora biti samostojna (ni v sklopu npr. timpanometra)

## 2. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 2. sklop: Oprema za objektivne avdiološke meritve OAE - otoakustične emisije – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Glavne lastnosti OAE modula oz. aparature
1. | uporablja zanesljivo in hitro testiranje Bayesian tehtano povprečenje,
2. | samodejna kalibracija stimulusa v ušesu za visoko točnost pravilno prezentacijo signala
3. | samodejno preverjanje pravilne namestitve sonde v ušesu
4. | uporabnik lahko uporabi pred-definirane kriterije za Pass/Refer ali pa jih določi sam
5. | poleg grafa in Pass/Refer kriterija je dodana podrobna tabela iz katere je mogoče razbrati razlog za Refer oz. Fail
6. | primerjava zgodovine rezultatov pacienta s prekrivanjem
7. | binauralni prikaz rezultatov na zaslonu in na izpisu
8. | DPOAE v območje med 500Hz in 10kHz.
9. | TEOAE v območju med 500Hz in 5,5kHz
10. | naprava mora biti samostojna (ni v sklopu npr. timpanometra)

## 3. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 3. sklop: Heidelberg OCT | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Heidelberg SPECTRALIS OCT modul za angiografijo (OCTA)
kompatibilen s Heidelberg Spectralis OCT
lateralna resolucija 5.7 µm/pix
aksialna resolucija 3.9 µm/pix
programska oprema za analizo na 4 dodanih računalnikih
2. | Licenca za Heidelberg OCT aparat

## 4. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 4. sklop: Aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
s programom za statično analizo vidnega polja s strategijami 10-2 treshold, 24-2 treshold, 30-2 treshold, macula treshold in hitrimi strategijami (fast treshold)
z analizo SITA – SITA standard je standardiziran algoritem preiskave in analize vidnega polja, ki ga priporoča Evropsko glavkomsko združenje (EGS) in ga ima v svojih smernicah za preiskave glavkomskih bolnikov (Terminology and guidelines for glaucoma, 4th ed)
s kinetičnim programom za analizo vidnega polja (stimulus po Goldmannu I-V) z možnostjo samostojne izbire velikosti in jakosti dražljaja
z avtomatsko meritvijo velikosti zenice, s čimer je eliminiran vpliv različnih širin zenic na rezultate preiskave
z možnostjo analize trenda zaporednih preiskav vidnega polja (analiza progresije)
• s programsko opremo za izvoz na mrežo in programsko opremo za pregled, shranjevanje ter analizo rezultatov na 4 dodatnih računalnikih
s tiskalnikom za izpis rezultata
z vertikalno pomično električno mizico

## 5. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 5. sklop: Premična špranjska svetilka s pripadajočo mizico – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
z možnostjo povečave vsaj 10x, 16x, 25x
s pripadajočo premično električno mizico

## 6. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 6. sklop: Oftalmološke leče | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Trozrcalna diagnostična kontaktna leča - 4 kom
3 zrcalna leča gonio fundusa. Primarna aplikacija – pregled in zdravljenje sprednjega prekata ter centrala in perifernega fundusa. Stekla Volk 3 (kot npr. ali enakovredno) vključujejo 3 Mirror pod kotom 76*, 66* in 60*. Ogledalo 3 Mirror (kot npr. ali enakovredno) je idealno za pregledovanje in zdravljenje sprednjega očesnega očesa ter centralnega in perifernega fundusa. Osrednji del leče omogoča tudi neposredno opazovanje osrednjega dela zadnjega pola. Objektiv Volk 3 Mirror (kot npr. ali enakovredno) ima tudi lasersko okno, zaščitno stekleno prevleko, prevlečeno z laserjem/AR, ki zagotavlja natančen prenos laserskega žarka in dolgotrajno vzdržljivost. Na voljo je bodisi v Volkovi ekskluzivni 18 mm ANF+ (Advanced No Fluid), kot npr. ali enakovredno, kontaktni obliki ali novi 15,5 mm različici »brez prirobnice« za uporabo pri dojenčkih in bolnikih z ozkimi palpebralnimi razpokami
Specifikacije:
• vidno polje: 26*
• povečava slike: .9X
• kot zrcala: 60*/66*/76*
2. | 90D nekontaktna leča – 2 kom
3. | Širokotna nekontaktna leča – 2 kom

## 7. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 7. sklop: : Prenosni tonometer za otroško/šolska očesna ambulanta – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
prenosni kontaktni tonometer
na akumulator/baterijo s polnilcem
izračunati mora povprečje vsaj 3 meritev

## 8. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 8. sklop: Prenosni refrakto-keratometer za pregled otrok – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
prenosni refrakto-keratometer na akumulator/baterijo in polnilcem
skupaj s tiskalnikom

## 9. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 9. sklop: Probni set leč in testni okvirji | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Probni set leč in testni okvirji za otroke – 2 kom
razpon leč vsaj od + do – 20 Dsph
razpon leč vsaj od + do – 6 Dcyl
z okluderjem
s stenopejko premera 1,25 mm
2. | Probni set leč in testni okvirji za odrasle – 2 kom
razpon leč vsaj od + do – 20 Dsph
razpon leč vsaj od + do – 6 Dcyl
z okluderjem
s stenopejko premera 1,25 mm

## 10. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 10. sklop: Roženični topograf – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
nekontaktna topografija roženic
pahimetrija
avtomatizirana detekcija keratokonusa

## 11. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 11. sklop: Sinoptofor – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
določanje objektivnega in subjektivnega škiljnega kota, ortoptične vaje

## 12. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 12. sklop: UZ aparat za ginekologijo – 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Splošne zahteve:
ultrazvočni aparat mora biti visokega kakovostnega razreda, z maksimalno ločljivostjo. občutljivostjo, priročnostjo in prilagodljivostjo v vseh načinih prikaza
aparat mora imeti najsodobnejšo popolnoma digitalno tehnologijo in širokopasovno multifrekvenčno tehnologijo
aparat mora ustrezati visokim ergonomskim kriterijem, uporaba mora biti varna za izvajalca in za paciente
aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen in ne sme biti demonstracijski model
Zahtevane minimalne tehnične lastnosti:
velikost najmanj 23,8 palični LED zaslon
najmanj 14 palični LED dotikalni zaslon
minimalno 3 priključna mesta za sonde in TV sprejemnik 40''
tipkovnica
nastavljiv po višini
vrtljiv v desno in levo
z možnostjo nagiba naprej in nazaj
programska oprema Clear Vision, Multi Vision
programska oprema za trajno shranjevanje UZ slik, sekvenc, volumskih 3D sekvenc, meritev in pacientovih podatkov v aparatu
programska oprema za hitro skeniranje Quick-scan na 2D in PW prikazu
programska oprema HQ-VISION, Biometry Assist in SHADOW HDR
programska oprema za avtomatizirani multiplanarni 3D zajem (velja za 3D sonde)
vgrajeno gretje toplega gela, temperaturno nastavljivo
arhiviranje in izvoz podatkov na integrirani trdi disk in DVD pekač
DICOM komunikacije (Dicom Storage, Dicom MWM (Modality Worklist Management, Dicom Structured Reporting)
realistični prikaz 3D anatomije z realno globinsko predstavo
programska oprema za 4D prikaz
črno beli termični videotiskalnik
SSD disk 512GB
UZ sonde:
endokavitarna širokopasovna 2-11 MHz 10R/150D/192E – 3 KOM
volumska abdominalna 1-8 MHz 41R/70D/192E 3D sonda – 3 KOM
linearna širokopasovna 2-14 MHz 50mm/256E sonda – 1 KOM

## 13. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 13. sklop: UZ aparat za specialistične ambulante – 2 kpl | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Ponujeni ultrazvočni aparat – osnovna enota je lahko rabljena – obnovljena enota, vse ponujene - pripadajoče ultrazvočne sonde pa morajo biti nove.
diagnostični ultrazvočni aparat z popolnoma digitalizirano tehnologijo
vsaj štirje enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom in vsaj dva pasivna vhoda za shranjevanje sond
čas zagona aparata ne sme biti daljši kot 100 sekund, čas preklopa iz stanja pripravljenosti (standby način) pa ne sme biti daljši kot 35 sekund
upravljanje s pomočjo LCD dotikalnega zaslona, velikosti najmanj 10''
vsaj 19'' visokoresolucijski LCD zaslon na fleksibilni roki, nastavljiv po višini, levo/desno, možnost nagiba naprej in nazaj, vidni kot minimalno 170°
monitor mora na frontalnem delu imeti ergonomsko držalo – ročaj za enostavno postavitev monitorja v želeno pozicijo
možnost premikanja upravljalnega panela gor/dol
poljubno programiranje gumbov na upravljalnem panelu aparata in možnost premikanja po upravljalnem panelu (postavitev na želeno mesto)
odlagalna mesta za sonde in ultrazvočni gel na obeh straneh aparata
nosilec za kable ultrazvočnih sond
izvlečna alfanumerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata
enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko
penetracija – globina UZ sektorja do vsaj 40cm
Zahtevani prikazi:
- visokoresolucijski prikaz slik z možnostjo prikaza slike čez cel ekran
- črno-bela slika (B mode)
- pulzni Doppler (PW)
- M-mode in barvni M-mode
- anatomski M-prikaz
- barvni in barvni angio Doppler (Color Doppler in Power Doppler)
- barvni prikaz tkiva (stene žil) – tkivni doppler
- CW Doppler (Continuous Doppler)
- simultani real time triplex mode (z nespremenjeno velikostjo B mode slike) in možnostjo B mode slike nad Doppler spektrom z različnimi razmerji
- trapezoidni prikaz
- THI (harmonični prikaz tkiva) s PS THI (Pulse Subtraction THI) - omogočen na vseh ponujenih ultrazvočnih sondah
write zoom funkcija (zumiranje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike
možnost zoomiranja izbranega področja (spot zoom)
retrospektivni spomin (cineloop), B mode in M mode istočasno
neodvisni zamik linearnega snopa linearne sonde pri čb sliki
neodvisni zamik color box pri delu z linearno sondo
neodvisni zamik doppler linije pri delu z linearno sondo
avtomatična meritev debeline stene žil (Auto IMT)
referenčna enota s EKG trigerjem
pri delu z linearno sondo, oz. pri punkciji naj aparat omogoča avtomatsko ojačanje igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami
avtomatska optimizacija 2D UZ slike in PW Dopplerja s pritiskom na eno tipko
programska oprema za vrhunsko diferenciacijo posameznih tkiv v večjih globinah (simultano oddajanje dveh pulzov z različnima frekvencama; sprejemni signal vsebuje odboje seštevka in razlike teh dveh oddajnih frekvenc kot tudi njenih višjih harmonikov)
programska oprema za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi z visokim osveževanjem barvne ultrazvočne slike, na osnovi Dopplerja in s širokim DR – dinamičnim območjem, kot pri B-mode sliki (kot na primer Advanced Dynamic Flow). Tehnologija omogoča visoko dinamiko slikovnega prikaza brez uporabe kontrastnih sredstev, in v primerjavi s klasičnim barvnim Dopplerjem omogoča natančnejšo in lažjo diagnostiko žilne patologije
programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – ''Compound Imaging'', ki omogoča prikaz UZ slike s povečanim kontrastom in eliminacijo šuma, kar izboljša vizualizacijo prikaz
programska oprema, ki omogoča detajlni prikaz tkiva v visoki ločljivosti, ostrenje robov tkiv ter odstranitev šumskih artefaktov, kar pomeni vrhunsko kvaliteto slike na vseh globinah
programska oprema za analizo srca (Strain, Strain rate, Displacement, Velocity,…) – kot na primer 2D Wall
Motion Tracking
shranjevanje surovih (raw data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni disk ter možnost kasnejše obdelave
dokumentiranje na ČB tiskalnik – zaradi priročnosti se naj tiskalnik nahaja pod kontrolnim panelom UZ aparata s prednje strani
dokumentiranje na interni DVD/CD (CD-R/DVD+R)
USB izhod – vsaj 5x, za shranjevanje na zunanje spominske medije
polna Dicom komunikacija, ki mora omogočati shranjevanje slik, printanje, prenos liste naročenih pacientov na aparat in ogled slik iz serverja:
- DICOM Media Storage
- DICOM Verification
- DICOM Storage
- DICOM Print
- DICOM Storage Commitment
- DICOM Multiframe (Network transfer)
- DICOM MWM (Modality Worklist Management)
- DICOM Query&Retrieve
- DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step)
- DICOM Structured Reporting
Zahtevane sonde (dovoljeno odstopanje +/- 5%):
aparat mora omogočati hiter preklop med sondami, manj kot 2 sekundi
vse ponujene ultrazvočne sonde morajo biti nove
konveksna ultrazvočna sonda za preglede abdomna, vidni kot vsaj 70°, radius vsaj 50 mm,
frekvenčni razpon vsaj od 1 do 6 MHz
kardiološka ultrazvočna sonda za odrasle, frekvenčni razpon vsaj od 2 do 5 MHz
kardiološka ultrazvočna sonda za otroke, frekvenčni razpon vsaj od 3 do 6 MHz
Kompatibilnost ultrazvočnega aparata:
Ponujeni ultrazvočni aparat mora omogočati priklop že obstoječih ultrazvočnih sond na oddelku (PLT-805AT, PLT-704AT in PST-30BT). Kompatibilnost obstoječih ultrazvočnih sond Toshiba s ponujenim ultrazvočnim aparatom, omogoča ZD Maribor, uporabo že obstoječih ultrazvočnih sond tudi na novem aparatu, in s tem lažjo izvedbo samega programa. Prav tako je to pomembno z vidika servisiranja oz. v primeru izpada dela, bodisi zaradi okvare katere izmed ultrazvočnih sond ali ultrazvočnega aparata. V kolikor ponudnik ne more zagotoviti kompatibilnosti z obstoječimi sondami, mora ponudnik dodatno ponuditi še dve novi linearni ultrazvočni sondi (eno širine vsaj 58mm za pregled mehkih delov ter eno širine vsaj 38 mm za pregled ožilja).
Zahtevane možnosti nadgradnje aparata:
programska oprema – posebna Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, mikro ožilja – posebno primerno pri pregledovanju, ocenjevanju cist in tumorjev. Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz z visokim osveževanjem slike (kot na primer SMI – Superb Micro-Vascular Imaging)
programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi (Hi, Low, Mi index – obojesmerni pretok v realnem času v kombinaciji s parenhimsko perfuzijo, mikro flow imaging – tri-barvni prikaz kontrasta, vstop in izstop ožilja v rdeči ali modri barvi, odvisno od smeri, in parenhimska perfuzija prikazana v zeleni barvi, v enem zajemu
programska oprema za kvantifikacijo kontrastov
programska oprema za Strain elastografijo – raw data (abdomen in mehki deli), z indikatorjem kvalitete pravilne amplitude kompresije ter izvoz raw data podatkov na delovno postajo ali aparat. Strain elastografija mora biti omogočena na konveksni in linearni ultrazvočni sondi
programska oprema za Panoramski prikaz B slike (za prikaz daljših področij mišičnih in ostalih struktur)
programska oprema za prostoročni – ''Freehand'' 3D, (kot na primer Smart 3D) - omogočeno na konveksni in linearnih ultrazvočnih sondah
programska oprema za detekcijo mikro kalcifikacij z visoko senzitivnostjo – na UZ sliki se prikažejo samo
mikro kalcifikacije (kot na primer MicroPure)
programska oprema za avtomatsko spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva z eno tipko (kot na primer Tissue Specific Optimization)

## 14. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 14. sklop: UZ aparat za Center za medicinsko rehabilitacijo – 1 kpl | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Ultrazvočni aparat:
ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model in mora imeti naloženo zadnjo razpoložljivo verzijo programske opreme (ne starejše kot leto 2021)
popolnoma digitalna tehnologija
sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10
ultra širokopasovna multifrekvenčna tehnologija, ki omogoča superiorno senzitivnost in resolucijo prikaza, ne glede na globino
čas zagona aparata ne sme biti daljši kot 55 sekund, čas preklopa iz stanja pripravljenosti (Standby način) pa ne sme biti daljši kot 20 sekund
najmanj trije aktivni priključni konektorji za priklop UZ sond
teža osnovne – ultrazvočne enote naj ne presega 95kg
LCD monitor:
high definition LCD monitor, velikosti najmanj 23"
resolucija: najmanj 1920x1080 (FULL HD)
vidni kot minimalno 178°
monitor nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno, z zmožnostjo nagiba naprej in nazaj; neodvisno od upravljalnega panela
na frontalnem delu monitorja mora biti ergonomsko držalo – ročaj za enostavno postavitev monitorja v želeno pozicijo
zaradi večje fleksibilnosti ter lažjega transporta naj bo možno monitor položiti
Upravljalni panel:
LCD dotikalni zaslon, velikosti najmanj 12,1" z možnostjo listanja (swipe funkcija).
resolucija LCD dotikalnega zaslona najmanj sxga 1280 x 800
poljubno programiranje upravljalnih gumbov aparature in možnost premikanja po upravljalnem panelu
možnost premikanja upravljalnega panela gor/dol za vsaj 36 cm
možnost premikanja upravljalnega panela levo/desno
digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparature
enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko
grelec gela integriran – vgrajen v upravljalnem panelu aparata
Pripadajoča ultrazvočna sonda:
Linearna ultrazvočna sonda za pregled mehkih delov, muskoloskeleta,…
Frekvenčno območje vsaj 5-14 MHz
Širina vsaj 58mm
Pripajoč biopsijski nastavek z začetnim kompletom vodil za ultrazvočno vodeno punkcijo
Ponujena ultrazvočna sonda naj bo lahka, ergonomsko oblikovana in primerna za vsakodnevno delo z ultrazvočnim aparatom
Ponujeni ultrazvočni aparat mora omogočati priklop že obstoječih ultrazvočnih sond na radiološkem oddelku ZD Maribor (PVT-375BT, PVT-674BT, PLT-1204BT, PLT-1005BT). Kompatibilnost obstoječih ultrazvočnih sond s ponujenim ultrazvočnim aparatom bo naročniku omogočila uporabo že obstoječih ultrazvočnih sond tudi na novem aparatu, kar pomeni večjo fleksibilnost pri organizaciji dela v več različnih ambulantah, možnost dela v primeru okvare katere izmed ultrazvočnih sond ali ultrazvočnega aparata in racionalizacijo nabave ultrazvočne opreme
Načini prikaza in ostala programska oprema:
črno-bela slika (b mode)
globina 2d uz prikaza vsaj 50 cm
m-mode in barvni m-mode
dual mode prikaz levo/desno, zgoraj/spodaj (b-mode in color mode)
pulzni doppler (pw)
visoko pulzirna frekvenca dopplerja (hprf)
barvni prikaz toka (cdi, power doppler)
barvni prikaz tkiva (stene žil) – tkivni doppler
write zoom funkcija (zoomiranje uz slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike
možnost zoomiranja izbranega področja (spot zoom)
simultani real time triplex mode (z nespremenjeno velikostjo b mode slike) in možnostjo b mode slike nad doppler spektrom z različnimi razmerji
retrospektivni spomin (cineloop), b mode in m mode istočasno
avtomatična meritev debeline stene intime media (auto imt)
pri delu z linearno sondo, oz. pri punkciji naj aparat omogoča avtomatsko ojačanje igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami
harmonični prikaz tkiva (thi) s ps thi (pulse subtraction thi)
programska oprema za vrhunsko diferenciacijo posameznih tkiv v večjih globinah (simultano oddajanje dveh pulzov z različnima frekvencama; sprejemni signal vsebuje odboje seštevka in razlike teh dveh oddajnih frekvenc kot tudi njenih višjih harmonikov)
avtomatska "real-time" optimizacija 2d ultrazvočne slike brez pritiska na tipko
avtomatska optimizacija dopplerja z eno tipko
trapezoidni prikaz pri delu z linearno sondo
programska oprema za prikaz majhnega ožilja z visokim osveževanjem barvne ultrazvočne slike, na osnovi dopplerja in s širokim dr – dinamičnim območjem, kot pri b-mode sliki
programska oprema za sestavljeni uz prikaz - "compound imaging"
programska oprema, ki omogoča detaljni prikaz tkiva v visoki ločljivosti, ostrenje robov tkiv ter odstranitev šumskih artefaktov, kar pomeni vrhunsko kvaliteto slike na vseh globinah
programska oprema za avtomatsko in ročno spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva z eno tipko
programska oprema za prostoročni - "freehand" 3d, (kot na primer smart 3d)
programska oprema - posebna dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi (manj kot 1mm/sek.), mikro ožilja – posebno primerno pri pregledovanju – ocenjevanju cist in tumorjev. tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz, z visokim frame-ratem do 60 slik na sekundo.
programska oprema za panoramski prikaz b slike (za prikaz daljših področij mišičnih in ostalih struktur)
programska oprema za shearwave elastografijo, enojen pulz ali več pulzov, prikaz žive slike med meritvijo. meritev hitrosti, elastičnosti v kpa in časovni prikaz vala širjenja preko konture, ki jo opazujemo.
omogočeno mora biti tudi sledeče: naknadne meritve z raw data in avtomatska evaluacija področja, ki se uporablja za izračun elastičnosti (measurement area detection)
Arhiviranje:
ČB termični tiskalnik
interni slikovni arhiv na trdem disku, kapacitete: vsaj 500GB (HDD) in 128GB (SSD)
možnost priklopa zunanjega trdega diska s kapaciteto do 6TB – USB 3.0 (vsaj 7200rpm)
dokumentiranje na interni DVD/CD
DVI izhod
USB izhod – najmanj 5x, za shranjevanje slik na zunanje spominske medije, od tega vsaj 2x USB 3.0
polna DICOM komunikacija, aparat mora biti povezljiv v lokalno omrežje, DICOM 3 standard, pošiljanje in shranjevanje slik, tiskanje, prenos liste naročenih pacientov na aparat in ogled slik iz serverja:
- DICOM data type:
- US image (still image)
- US Multi Frame (dynamic image)
- SC image (storage in a separate file)
- Enhanced US Volume (Volume data image)
- Structured Report (measurement result information
- Server connection:
- Storage (Server/Media)
- MWM (Modality Worklist Management)
- MPPS (Modality Performed Procedure Step)
- Storage function
- Storage Commitment
- Query/retrieve
- Standard conformity check function
- Verification (export/import
- Print function:
- DICOM Print
Možnosti nadgradnje ultrazvočnega aparata:
(strojna in programska oprema mora biti pri proizvajalcu že dobavljiva):
programska oprema, ki pri Shearwave elastografiji omogoča tudi meritev trdih lezij, do 700 kPa
programska oprema za detekcijo mikro kalcifikacijo z visoko senzitivnostjo – na UZ sliki se prikažejo samo mikro kalcifikacije
možnost nadgradnje s sistemom, ki omogoča sinhronizacijo zajetih volumnov iz CT/MRI naprave z živo ultrazvočno sliko ter simultani prikaz obeh na monitorju in UZ punkcijo (kot na primer Smart Fusion)
možnost nadgradnje z vsaj 18 MHz visokofrekvenčno linearno ultrazvočno sondo ter z vsaj 17 MHz "Hockey-Stick" linearno ultrazvočno sondo

## 15. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 15. sklop: UZ aparat za antikoagulantno ambulanto – 1 kpl | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Vrhunski ultrazvočni aparat z napredno programsko opremo, proizvodno leto 2022 in mora imeti naloženo zadnjo verzijo programske opreme
Zahtevane aplikacije:
Kardiološke aplikacije odrasli in otroci
Žilne aplikacije, TCD
Abdominalne aplikacije odrasli in otroci
Majhni deli
MSK
Urologija
Zahteve za UZ aparat:
Širokopasovni oblikovalec snopa (beamformer).
Najmanj 21” visoko resolucijski LCD monitor s kotom gledanja najmanj 175° v obeh oseh. Monitor naj bo pritrjen na premični roki, katera omogoča premikanja monitorja v obeh smereh, neodvisno od kontrolne plošče. Možnost preklopa (vodoravni položaj) monitorja med transportom.
Nastavitev položaja kontrolne plošče s sukanjem (najmanj 170°v vsako smer) ter nastavitvijo višine (najmanj 20cm).
Upravljanje z aparatom preko barvnega dotikalnega zaslona - vsaj 12 palcev
Interaktivna osvetlitev kontrolne plošče.
Najmanj 4.500.000 delovnih kanalov.
Najmanj 270 dB dinamično območje.
Možnost skeniranja do najmanj 40 cm globine, odvisno od sonde.
Najmanj 4 enakovredni brezpinski aktivni priključki za sonde.
Načini prikaza: 2D, M-Mode, anatomski M-Mode, barvni Doppler, pulzni Doppler, CW Doppler, angio-power Doppler, smerni angio-power Doppler, tkivni harmonski prikaz, pulzni inverzni harmonski prikaz, tkivni Doppler (TDI – barvni, M-Mode, PW), hkratni prikaz 2D in 2D+barvni Doppler, triplex prikaz, prikaz ultrazvočne slike preko celega zaslona.
Hitrost prikaza (frame rate) najmanj 1800 slik/sekundo.
Samodejno detektiranje najhitrejšega pretoka na sliki ter ustrezna samodejna nastavitev pozicije in usmerjenosti barvnega okna ter pozicije, usmerjenosti in velikosti skale spektralnega Dopplerja.
Slikovni compound (sestavljeni) prikaz z najmanj 8 zajetimi slikami v prikazani sliki.
Program za dinamično detektiranje in eliminacijo šuma na nivoju točk v 2D ultrazvočni sliki z najmanj 5 nastavljivimi nivoji.
Optimizacija 2D slike, PW in CW Doppler sledi s pritiskom ene tipke in tudi optimizacija 2D slike samodejno permanentno.
Neodvisen nadzor ojačenja za 2D, Power Doppler, M-način, Dopplerjev način (barvni, PW, CW)
Write in read zoom s najmanj 15 nivoji.
Najmanj 2000 slik v Cineloop sekvenci.
Samodejne Doppler meritve in analiza v realnem času in na zamrznjenih posnetkih. Prikaz merilnih točk.
Najmanj 30 uporabniško definiranih prednastavitev (presets) na sondo.
Možnost nastavljanja lateralnega ojačanja (LGC) sive slike in TDI prikaza.
Sistem mora omogočati prehod v spalni način v roku do 5 sekund in zagon iz spalnega načina v roku do 30 sekund (zaradi potreb mobilnega dela).
Sistem mora omogočiti transportiranje aparata v spalnem načinu v trajanju najmanj 30 minut.
Teža aparata do 85kg, širine do 60cm (zaradi mobilnega dela).
Štiri smerno vrtljiva kolesa (manipuliranje na majhnem prostoru), vsaj dva kolesa naj imata možnost smernega fiksiranja (vožnja po hodniku).
ECG priključek z elektronskim preklopom med odvodi. Vhod za ECG signal tudi iz eksternih naprav.
Programska oprema za popolnoma avtomatski 2D strain za LV
Zahtevane sonde:
Širokopasovna sektorska sonda s frekvenčnim območjem vsaj od 1-5 MHz in vidnim kotom vsaj 90°.
Širokopasovna konveksna sonda frekvenčnega območja od 1 do 5 MHz. Minimalno vidno polje 110 °. Vsaj 160 kristalnih elementov. Podpira 2D preglede abdomna,Shear wave elastografijo
Linearna sonda s frekvenčnim območjem 3-12 MHz, z najmanj 160 kristali, širine vsaj 38mm.
Fleksibilno držalo za kable sond
Aparat mora podpirati sonde narejene v syngle chriystal tehnologiji , sektorske matrične sonde z več vrstami kristalov ali sondami "syngle chyristal", 3D TEE matrične sonde (za odrasle in pediatrične), konveksne in mikrokonveksne sonde, linearne sonde. Konektorji vseh ponujenih sond morajo biti brez vrtljivih delov.
4. | Zahtevano arhiviranje na aparatu:
Interni HDD velikosti najmanj 500 GB.
Hranjenja dinamičnih in statičnih slik na internem HDD.
Neposredno primerjanje slik aktualne in predhodnih preiskav.
Možnost dodajanja napisov ter izvajanja meritev na shranjenih slikah.
Prenašanje slik in sekvenc po DICOM protokolu (DICOM print, store, commit, worklist, MPPS, Structured reporting (kardiologija odrasli, kardiologija otroci, fetal eho, ožilje) preko mreže, žično in brezžično (zaradi mobilnega dela), na vsaj 2 arhivski enoti hkrati.
Možnost prenašanja posnetkov v DICOM ali PC obliki, z in brez podatka o pacientu, na DVD in USB spominsko enoto. Hkratno snemanje DICOM čitalca.
Možnost izvoza poročil v PDF formatu.
Vgrajen DVD pogon.
USB priključek za izvoz DICOM in PC datotek na kontrolni paneli
Zahteve glede varnosti:
zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo na mreži
enkripcija trdega diska in uporabniška gesla
Zahtevane možnosti nadgradnje UZ aparata:
Shear wave elastografija
Možnost uporabe kontrastnih sredstev v kardiologiji in abdomnu.
Možnost uporabe matrične TEE UZ sonde z najmanj 2500 kristalnimi elementi

## 16. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 16. sklop: UZ aparat za PTD – stacionarni – 1 kpl | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Vrhunski ultrazvočni aparat z napredno programsko opremo, proizvodno leto 2022 in mora imeti naloženo zadnjo verzijo programske opreme
Zahtevane aplikacije:
Kardiološke aplikacije odrasli in otroci
Žilne aplikacije, TCD
Abdominalne aplikacije odrasli in otroci
Majhni deli
MSK
Urologija
Zahteve za UZ aparat:
Širokopasovni oblikovalec snopa (beamformer).
Najmanj 21” visoko resolucijski LCD monitor s kotom gledanja najmanj 175° v obeh oseh. Monitor naj bo pritrjen na premični roki, katera omogoča premikanja monitorja v obeh smereh, neodvisno od kontrolne plošče. Možnost preklopa (vodoravni položaj) monitorja med transportom.
Nastavitev položaja kontrolne plošče s sukanjem (najmanj 170°v vsako smer) ter nastavitvijo višine (najmanj 20cm).
Upravljanje z aparatom preko barvnega dotikalnega zaslona - vsaj 12 palcev
Interaktivna osvetlitev kontrolne plošče.
Najmanj 4.500.000 delovnih kanalov.
Najmanj 270 dB dinamično območje.
Možnost skeniranja do najmanj 40 cm globine, odvisno od sonde.
Najmanj 4 enakovredni brezpinski aktivni priključki za sonde. Konektorji sond morajo biti brez vrtljivih mehanskih delov.
Načini prikaza: 2D, M-Mode, anatomski M-Mode, barvni Doppler, pulzni Doppler, CW Doppler, angio-power Doppler, smerni angio-power Doppler, tkivni harmonski prikaz, pulzni inverzni harmonski prikaz, tkivni Doppler (TDI – barvni, M-Mode, PW), hkratni prikaz 2D in 2D+barvni Doppler, triplex prikaz, prikaz ultrazvočne slike preko celega zaslona.
Hitrost prikaza (frame rate) najmanj 1800 slik/sekundo.
Samodejno detektiranje najhitrejšega pretoka na sliki ter ustrezna samodejna nastavitev pozicije in usmerjenosti barvnega okna ter pozicije, usmerjenosti in velikosti skale spektralnega Dopplerja.
Slikovni compound (sestavljeni) prikaz z najmanj 8 zajetimi slikami v prikazani sliki.
Program za dinamično detektiranje in eliminacijo šuma na nivoju točk v 2D ultrazvočni sliki z najmanj 5 nastavljivimi nivoji.
Optimizacija 2D slike, PW in CW Doppler sledi s pritiskom ene tipke in tudi optimizacija 2D slike samodejno permanentno.
Neodvisen nadzor ojačenja za 2D, Power Doppler, M-način, Dopplerjev način (barvni, PW, CW)
Write in read zoom s najmanj 15 nivoji.
Najmanj 2000 slik v Cineloop sekvenci.
Samodejne Doppler meritve in analiza v realnem času in na zamrznjenih posnetkih. Prikaz merilnih točk.
Najmanj 30 uporabniško definiranih prednastavitev (presets) na sondo.
Možnost nastavljanja lateralnega ojačanja (LGC) sive slike in TDI prikaza.
Sistem mora omogočati prehod v spalni način v roku do 5 sekund in zagon iz spalnega načina v roku do 30 sekund (zaradi potreb mobilnega dela).
Sistem mora omogočiti transportiranje aparata v spalnem načinu v trajanju najmanj 30 minut.
Teža aparata do 85kg, širine do 60cm (zaradi mobilnega dela).
Štiri smerno vrtljiva kolesa (manipuliranje na majhnem prostoru), vsaj dva kolesa naj imata možnost smernega fiksiranja (vožnja po hodniku).
ECG priključek z elektronskim preklopom med odvodi. Vhod za ECG signal tudi iz eksternih naprav.
Programska oprema za popolnoma avtomatski 2D strain za LV, LA in RV
Zahtevane sonde:
Širokopasovna sektorska sonda s frekvenčnim območjem vsaj od 1-5 MHz in vidnim kotom vsaj 90°.
Širokopasovna konveksna sonda frekvenčnega območja od 1 do 5 MHz. Minimalno vidno polje 110 °. Vsaj 160 kristalnih elementov. Podpira 2D preglede abdomna,Shear wave elastografijo
Linearna sonda s frekvenčnim območjem 3-12 MHz, z najmanj 160 kristali, širine vsaj 38mm.
Fleksibilno držalo za kable sond
Aparat mora podpirati sonde narejene v syngle chriystal tehnologiji , sektorske matrične sonde z več vrstami kristalov ali sondami "syngle chyristal", 3D TEE matrične sonde (za odrasle in pediatrične), konveksne in mikrokonveksne sonde, linearne sonde, visokofrekvenčne linearne sonde ≥ 20 MHz. Konektorji vseh ponujenih sond morajo biti brez vrtljivih delov.
Zahtevano arhiviranje na aparatu:
Interni HDD velikosti najmanj 500 GB.
Hranjenja dinamičnih in statičnih slik na internem HDD.
Neposredno primerjanje slik aktualne in predhodnih preiskav.
Možnost dodajanja napisov ter izvajanja meritev na shranjenih slikah.
Prenašanje slik in sekvenc po DICOM protokolu (DICOM print, store, commit, worklist, MPPS, Structured reporting (kardiologija odrasli, kardiologija otroci, fetal eho, ožilje) preko mreže, žično in brezžično (zaradi mobilnega dela), na vsaj 2 arhivski enoti hkrati.
Možnost prenašanja posnetkov v DICOM ali PC obliki, z in brez podatka o pacientu, na DVD in USB spominsko enoto. Hkratno snemanje DICOM čitalca.
Možnost izvoza poročil v PDF formatu.
Vgrajen DVD pogon.
USB priključek za izvoz DICOM in PC datotek na kontrolni paneli
Zahteve glede varnosti:
Zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo na mreži.
Enkripcija trdega diska in uporabniška gesla
Zahtevane možnosti nadgradnje UZ aparata:
Biplani prikaz z uporabo matrične sektorske in 3D TEE sonde
3D/4D prikaz z uporabo matrične 3D TEE sonde
Shear wave in strain elastografija
Možnost uporabe kontrastnih sredstev v kardiologiji in abdomnu

## 17. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 17. sklop: UZ aparat za PTD – prenosni – 1 kpl | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Vrhunski prenosni digitalni ultrazvočni aparat
Zahtevane minimalne tehnične lastnosti:
Maksimalna teža aparata z baterijo do 8 kg.
Popolna alfa numerična tipkovnica, integrirana na nadzorni plošči.
LCD ekran velikosti najmanj 15 inch.
Aparat mora podpirati UZ sonde frekvenčnega območja od 1 do 15 MHz ali več.
Aparat mora podpirati uporabo UZ sond, narejenih v single crystal tehnologiji in matričnih UZ sond.
Dinamično območje min 170 dB, vsaj 500.000 digitalnih kanalov.
Globina skeniranja vsaj 30 cm.
Podprte aplikacije: Kardiologija odrasli, Ožilje, Abdomen.
Vsaj 500 GB internega spomina, osveževanje slike v 2D načinu vsaj 750 slik/sek
Aparat mora biti opremljen z baterijo, ki omogoča min vsaj 40 min avtonomije brez priklopa na izvor električne energije.
Podpirati mora naslednje načine dela: 2D, M način, anatomski M način, Color M način, barvni Dopler, visoko občutljivi barvni Dopler način dela in direktni visoko občutljivi barvni Dopler način dela za prikaz pretoka skozi majhne krvne žile, Tkivni dopler, barvni Tkivni dopler, PW Tkivni dopler, CW dopler, PW Dopler, Duplex in Triplex način dela.
Kontinuirana avtomatska optimizacija ojačenja (gain) in TGC v realnem času za doseganja optimalne svetilnosti tkiva.
V PW načinu velikost okna od 0,8 do 24 mm ali več, možnost avtomatske analize Dopler signala
DVI in Ethernet priključek
Možnost žičnega in brezžičnega povezovanja v Dicom omrežja.
En brezpinski konektor za slikovno sondo in en konektor za neslikovno (svinčnik) sondo.
Minimalno 3 kanalni EKG priključek
Mobilno stojalo za UZ aparat
Pomično mobilno stojalo, kompatibilno z UZ aparatom, ne sme biti težje od 48kg.
Možnost pomika po višini od 90cm do 108cm.
Stojalo mora imeti možnost priklopa vsaj treh UZ sond ali več.
Integriran termični ČB tiskalnik na stojalu
Zahtevane UZ sonde:
Širokopasovna sektorska sonda, minimalnega frekvenčnega razpona od vsaj od 1,5-4,5 MHz, z vsaj 80 kristalnimi elementi, kot vidnega polja 90 stopinj. Podpora kontrastnim sredstvom.
Širokopasovna linearna sonda, frekvenčnega razpona od 3-12 MHz, širine 38 mm z vsaj 160 kristalnimi elementi.
Širokopasovna abdominalna sonda, frekvenčnega razpona od 1-5 MHz z vsaj 160 kristalnimi elementi
Aparat mora podpirati vse tipe UZ sond: sektorske, linearne, konveksne, matrične TEE sonde, interoperativne in sonde narejene v Single Crystal (monokristalni) tehnologiji.
Možnost nadgradnje
Možnost nadgradnje z 2D ICE
Možnost nadgradnje z 3D Live TEE sondo. z najmanj 2500 kristalnimi elementi.
Možnost integracije z X-Ray

## 18. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 18. sklop: UZ za kardiološko ambulanto – 1 kpl | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Vrhunski 3D/4D ultrazvočni aparat z napredno programsko opremo. Aparat je lahko tudi demostracijski, vendar mora imeti naloženo zadnjo verzijo programske opreme in ne sme biti starejši od leta 2022.
Ultrazvočni aparat s programsko opremo za preglede srca za odrasle in za pediatrijo, ožilje in abdomen.
Aparat mora imeti napredno tehnologijo, ki omogoča vrhunsko ločljivost in ostrenje na ravni slikovnih točk ne glede na globino.
Zahtevane minimalne tehnične lastnosti:
Ultrazvočni aparat, na kolesih, z vgrajeno baterijo, ki omogoča "transportni način" naprave za lažji transport; baterija v transportnem načinu mora imeti vir energije min. 30 minut. Naprava iz načina "transport" je pripravljena za delo v največ 25 sekundah;
Teža naprave največ 110 kg.
Min. 4 enakovredni aktivni priklopi za sonde (v brezpinski tehnologiji)
"OLED" monitor, diagonala najmanj 21,5 " na mobilni roki, visoka ločljivost.
Sposobnost prikaza slike v celozaslonskem načinu v formatu 16: 9, full HD. Kot pogleda vsaj 178°.
Integrirani barvni "LCD-zaslon na dotik" z diagonalo vsaj 12 ", z možnostjo prikazovanja slike z monitorja ultrazvočne naprave v realnem času na" LCD-zaslonu na dotik ".
Nadzorna plošča z alfanumerično tipkovnicona na izvlek in interaktivno osvetlitvijo ozadja, nastavljivo višino in globino, vrtljivo min. 170 ° od središča, za lažje delo ob pacientu.
Globina skeniranja najmanj 40 cm, odvisno od sonde
Hitrost osveževanja (frame rate) najmanj 2.600 slik/sek
Aparat naj ima dinamični razpon min. 310 db, število digitalnih procesnih kanalov min. 7.000.000
Samodejna optimizacija slike v 2D in spektralnem prikazu v Dopplerjevem načinu, s pritiskom na samo en gumb.
2D slika, pridobljena z eno od sodobnih metod s sodobno metodo harmonike tkiva (Tissue Harmonic Imaging)
Zmanjšanje artefaktov "Speckle" (ali drugo ustrezno ime za isto tehnologijo), na voljo v načinu 2D. Najmanj 4 stopnje optimizacije.
Tehnika prostorske kompozicije - združevanje slik, dobljenih z različnih zornih kotov, v eno sliko v realnem času, "Compound Imaging" ali ustrezno
Sistem naj podpira naslednje sonde:
Sektorske sonde narejene v syngle chriystal (monokristalni) tehnologiji, sektorske matrične sonde z več vrstami kristalov, 3D TEE matrične sonde (za odrasle in pediatrične), konveksne in mikrokonveksne sonde, linearne sonde,visokofrekvenčne linearne sonde ≥ 20 MHz.Konektorji vseh ponujenih sond morajo biti brez vrtljivih delov.
Načini dela:
2D-način (B-način)
3D v živo (4D)
"M-Mod"; Anatomski "M-Mod";
"Barvni način M";
"PW Doppler", "PW s HPRF Dopplerjem", "CW Doppler"
"2D barvni doppler"; "3D / 4DColor Doppler";
Spektralni tkivni doppler, tkivni doppler
Biplani prikaz, Biplani barvni prikaz, Biplani prikaz z pulznim doplerjem
Hkratna vizualizacija v min. dveh ravnih odsekih v realnem času, z možnostjo uporabe Color Dopplerja, s stranskim in višinskim vrtenjem
Neodvisna nastavitev vzorčnega okna v vzdolžni in prečni ravnini žive slike v dopler načinu. Velikost vzorčnega okna od 1-20mm.
Neodvisen nadzor ojačenja za 2D, Power Doppler, M-način, Dopplerjev način (barvni, PW, CW)
Tridimenzionalni program za volumen srca v realnem času: na voljo na sondah za odrasle, pediatrični volumen in na ultrazvočni sondi za transezofagealni volumen za odrasle. Prikaz v realnem času s polno volumnom (najmanj 1,2,4,6 srčnih ciklov). Prikaz volumna barvnega Dopplerja v realnem času v 3D-načinih. Prikaz volumnov visokih hitrosti. Retrospektivna izbira 3D volumnih posnetkov po posameznih srčnih ciklih. Osredotočeno pridobivanje enega samega srčnega cikla. Nadzor kota prikaza v načinih volumna; rotacija celotne prostornine. Prikaz najmanj 90 ° x 90 ° v realnem času. Napreden prikaz dinamične obarvanosti in kroma. Sprememba preglednosti in osvetlitve upodobljenih količin. Trije 2D referenčni prerezi skupaj s prikazom volumna v 3D prikazu, 3D prikazom v realnem času in naslednjim prikazom. Najmanjša hitrost prikaza in pridobivanja 95 volumnov na sekundo. Hiter dostop s pritiskom na gumb z vnaprej določenimi anatomskimi položaji za "obrezovanje". Upravljanje z algoritmi za tehniko obdelave slik za izboljšanje kontrastne ločljivosti, zmanjšanje artefaktov in izboljšanje ločljivosti, ne da bi v realnem času spreminjali ločljivost slike na ravni slikovnih pik. Nadzor bočne in višinske širine. Samodejno obrezovanje 3D-zvezkov v 4 večplanarnih odsekih (MPR) z uporabo standardnih protokolov ali protokolov, ki jih izdela uporabnik. Barvni 3D zoom.
Programska oprema za popolnoma avtomatski 2D strain za LV, LA in RV.
Napredna programska oprema, ki samodejno zazna segmente in kvantificira levi prekat in levi atrij srca med celotnim ciklom na podlagi 3D zajema srca.Avtomatski prikaz oblike srčne votline in mej v ASE/ESE prikazu; dinamični prikaz u polnem srčnem ciklu. Prikaz naslednjih rezultatov: ED LV dolžina, ES LV dolžina, ED LV volumen, ES LV volumen, ES LA volumen, frekvenca delovanja srca, udarni volumen
Arhiviranje in povezave
"Shramba" in formati prenosa: "PC formati in DICOM" na USB, CD/DVD
Povezava "Ethernet omrežje", žično, brezžično
DICOM Viewer za uvoz slik (s CT / MRI / X-Ray) za možnost primerjave v dvojnem načinu z aktivno sliko na napravi.
"DICOM 3.0", povezovanje in pošiljanje podatkov iz naprave v PACS.
3 kanalni EKG
Proaktivno spremljanje z možnostjo opozarjanja ključnih sistemskih parametrov.
Zahtevane UZ sonde:
Pediatrična monokristalna UZ sonda v frekvenčnem razponu min od 2-9 MHz ali širše, z vsaj 128 kristalnimi elementi. Vidni kot minimalno 120°.
Matrična UZ sonda v frekvenčnem območju min od 1 - 5 MHz ali širše, z najmanj 3.000 kristalnimi elementi, ki omogoča ultrazvočno vrtenje ultrazvočnega žarka od 0 °do 360° na ultrazvoku brez premikanja sonde po korakih 5 stopinj.
Širokopasovna monokristalna UZ konveksna sonda frekvenčnega območja od 2 do 9 MHz. Minimalno vidno polje 102°. Vsaj 190 kristalnih elementov. Podpira 2D preglede fetalne ehokardiografije. Možnost uporabe punkcijskega nastaveka z vsaj 4 koti.
Možnost nadgradnje naprave
Možnost nadgradnje z matrično linearno sondo za 2D in 3D preiskave, frekvenčno območje od vsaj 3 do 14 MHz ali širše, min. 55.000 kristalnih elementov.
Možnost nadgradnje z pediatrično matrično TTE sondo, frekvenčnega območja vsaj 2-7MHz, min 2500 kristalnimi elementi.
Fotorealistični 3D prikaz prostornine (vključno s "steklenim" zaslonom za poudarjanje struktur znotraj krvnega obtoka) in namestitev svetlobnega vira neodvisno znotraj vseh 3 ravnin v prostornini; možnost premikanja vira svetlobe tudi po vrtenju volumna. manipulacije z virom svetlobe s premikanjem gor / dol levo / desno – možnost upravljanja tudi z zaslona na dotik

## 19. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 19. sklop: EKG – 12 kanalni za PTD – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Tehnična specifikacija za EKG aparat:
Biti mora 12 - kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf za snemanje EKG za otroke in odrasle v frekvenčnem območju od 0 do 250 Hz.
delovanje: napajanje iz omrežja 100 do 240 Vac (50-60 HZ) in iz vgrajenega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata. Akumulator mora omogočati 8 ur normalnega delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 minut (2 strani).
imeti mora naslednje vmesnike: 2x USB, LAN (Ethernet 1 Gbit), WiFi 802.11a, b, g, n z varnostnimi protokoli WPA2 Enterprise / ieee802.1, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP64/128-PSK in enkripcijo AES in TKIP.
omogočati mora izvoz in izpis podatkov v PDF. PDF / A-1a ali b preko USB na tiskalnik in na USB stik.
imeti mora interni pomnilnik za 350 EKG posnetkov in 100 posnetkov ritma v mirovanju.
EKG prikaz in izpis krivulje filtriran ali brez 25Hz, 40Hz, 150, in 250Hz
omogočati mora snemanje 12 simultanih odvodov in manualnega snemanj 12 odvodov hkrati.
omogočati mora predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina.
opozarjanje na pravilnost namestitve elektrod (kvaliteta kontakta koža elektroda in pravilnosti položaja elektrod) pred ustvarjanjem posnetka
omogočati mora naslednje konfiguracije odvodov: Standardni 12 odvodov, pediatrični, desni prekordialni, standardni C4r, levi posteriorni, Nehb, uravnoteženi
omogočati mora snemanje vseh 12 odvodov (fulldisclosure) ritma v mirovanju 10 ali več minut v spomin.
možnost korekcije QT (Qtc)po : Bazett, Fredericia, Framingham ali Hodges
Ustrezati mora naslednjim standardom:
IEC 60601-2-25 in ANSI/AAMI EC11, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-2-25, IEC/EN 60601-1-2, CE/IIa skladno z direktivo 93/42/EEC, Class I glede na to IEC/EN 60601-1.
imeti mora barvni LCD zaslon velikosti diagonale najmanj 8 inčev in resolucijo 1024x768 točk. Na zaslonu mora biti mogoče prikazati 6 in vseh 12 odvodov. Upravljanje aparata z dotikom na zaslon in direktimi tipkami na vgrajeni tipkovnici.
imeti mora vgrajen termični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir s snemanjem 12 odvodov hkrati
imeti mora alfanumerično tipkovnico za vnos pacientovih podatkov (ime, starost, višina, masa, krvni tlak) z možnostjo vnosa in prikaza tudi slovenskih znakov (č, š, ž).Tipkovnica mora biti zaščitena pred prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje.
uporabniški vmesnik (zaslon, izpis, tipkovnica) mora biti v slovenskem jeziku
imeti mora program za meritve na EKG in interpretacijo EKG za odrasle in otroke ter interpretacijo za športnike
možnost priključitve senzorja za spirometrijo oziroma možnost spirometrije
imeti mora možnost uvoza delovne liste (spisek opravil) iz informacijskega sistema uporabnika in prikaz delovne liste na zaslonu.
omogočati mora integracijo v informacijski sistem uporabnika. Uvoz delovne liste (podatki pacienta, vrsta preiskave, izvoz posnetkov v podatkovno bazo uporabnika.
Aparat mora omogočati možnost avtorizacije, oziroma prijavo različnih uporabnikov.
v priboru aparata mora biti
10 polni EKG - pacient kabel,
4 ekstremitetne elektrode,
6 prekordialnih elektrod – pumpic,
EKG kontaktni sprej ali gel,
napajalni kabel,
zavoj papirja za vgrajen tiskalnik,
navodila za uporabnika v slovenskem jeziku
Tehnična specifikacija za vakuumske elektrode z vozičkom:
nastavitev jakosti vakuuma z vsaj 5 stopnjami jakosti in sicer od 80, 120, 160, 200, 220 mbar, upravljanje kar na glavi sistema
vakuumski sistem mora omogočati delovanje preko napajalne napetosti 230V pri 50 Hz
omogočena mora biti menjava posamezne elektrode v primeru, če se posamezna elektroda pokvari,
glava vakuumskih elektrod je nameščena na teleskopski roki, ki se poljubno nastavlja od 80 cm do 110 cm
pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop posameznih elektrod,
pomik (teleskopske roke) v radiusu 300° v vertikalni smeri in gibljive v horizontali
elektrode morajo biti prevlečene s srebrovim kloridom, da omogočajo čim boljšo prevodnost,
vakuumski sistem mora biti zaščitnega razreda I.
voziček 4 kolesni z zavorami (4x) premera najmanj100 mm
Višina mizice za aparatmora biti nastavljiva prilagodljiva
Nosilnosti najmanj 30kg
s košaro alo posodo za pribor, pričvrščeno na stebru in poljubno nastavljivo po višini
Možnost pričvrstitve vakuumskih elektrod in spirometra.
Ponujena oprema mora zagotavljati skladnost z direktivo EN 2017/745. Ponujena oprema mora imeti imeti ES izjave o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).

## 20. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 20. sklop: 12 kanalni HOLTER večdnevni za PTD – 0 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
vgrajen LCD zaslon, ki omogoča vpogled krivulje in kontrolo kvalitete signala
zaščita pred vodo
vgrajen senzor gibanja
omogoča snemanje 3-12 kanalov EKG
nastavitev snemanja do 72 h
posebno neprekinjeno snemanje 7 dni brez menjave baterije
detekcija P in T vala v realnem času
detekcija dihanja in apneje

## 21. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 21. sklop: 3 kanalna prenosna snemalna enota – 1 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Kompatibilna s programsko opremo Medilog Darwin. Mora imeti vgrajen LCD zaslonom, ki omogoča vpogled krivulje in posebej impedance priključenih elektrod na pacienta.
Tehnične zahteve:
majhnih dimenzij in potrošnje (manj kot 200g brez baterije)
napajan z eno baterijo ali akumulatorjem ( AAA)
bluetooth vmesnik za on-line prikaz EKG krivulje na zaslon računalnika
vgrajen mikrofon za snemanje zvočnih sporočil
vodoodporen (zdržati mora morebitno prhanje pacienta)
možnost sinhrone, brezžične povezave s SpO2 senzorjerm
vgrajen akumulator za morebitni backup pri zamenjavi baterije
vgrajen senzor gibanja (3 osni senzor pospeška)
vgrajen USB vmesnik, ki služi za prenos podatkov snemanja v računalnik
omogoča snemanje 3 kanalov EKG 24, 48, 72 ur, do 14 dnevnega snemanja EKG-ja brez zamenjave baterije
frekvenca zajemanje (Sampling rate) minimalno 30000 Hz po kanalu
Minimalna 15 bitna resolucija digitalno obdelanega signala
Omogočat priklop 5 ali 7 žilnega pacientkabla
detekcijo P in T vala v realnem času
visoko resolucijsko HRV analizo in analizo pacemakerja
preprosto uporabo in rokovanje
samodejno detekcijo priklopljenih elektrod
možnostjo priklopa SpO2 senzorja – enote

## 22. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 22. sklop: 24 urni merilnik krvnega tlaka – 5 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Merilnik krvnega tlaka za periodično merjenje v daljšem časovnem obdobju
Tehnične zahteve:
čas snemanja 24 ur ali 48 ur
preprosto upravljanje aparata s tipkami preko menijev
zvočno snemanje pacientovih podatkov
programiranje različnih intervalov merjenja krvnega tlaka
pacientu, da lahko sproži dodatne meritve, kadar koli
metode merjenja: Korotkoff/Riva-Rocci in oscilometrično
merilni interval 10-120 min
območje merjenja krvnega tlaka 30-300 mmHg
območje merjenja srčne frekvence 25-300 bpm
pomnilnik za vsaj 400 meritev in 30 s posnetega glasu
barvni, grafični LCD zaslon
USB vmesnik za prenos podatkov in nastavitev
masa manjšo od 200 g skupaj z baterijami
napajanje s ponovno ponljivimi baterijami
manšeto za odrasle z mikrofonom
ponljive baterije (akumulatorje)
polnilec akumulatorjev
prenosno torbico s pasom
programsko opremo za prenos in hranjenje podatkov, ki omogoča:
vse nastavitve enote preko PC-ja
ob startu meritve z PC-jem prenos pacientovih podatkov v enoto
shranjevanje rezultatov in izvoz v CSV ali MS EXCEL
generiranje PDF dokumenta
obširno statistični obdelavo merilnih rezultatov
različne numerične in grafične predstavitve
izpise rezultatov
delovno listo za povezavo v HIS
kreiranje pacientovega dnevnika z avtomatskim vnosom pacientovih podatkov
avtomatska klasifikacijo vrednosti krvnega tlaka po smernicah BHS-IV (interpretacija)

## 23. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 23. sklop: EKG aparati s spirometrom– 5 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Tehnična specifikacija za EKG aparat:
biti mora 12 - kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf za snemanje EKG za otroke in odrasle v frekvenčnem območju od 0 do 250 Hz.
delovanje: napajanje iz omrežja 100 do 240 Vac (50-60 HZ) in iz vgrajenega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata. Akumulator mora omogočati 8 ur normalnega delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 minut (2 strani).
imeti mora naslednje vmesnike: 2x USB, LAN (Ethernet 1 Gbit), WiFi 802.11a, b, g, n z varnostnimi protokoli WPA2 Enterprise / ieee802.1, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP64/128-PSK in enkripcijo AES in TKIP.
omogočati mora izvoz in izpis podatkov v PDF. PDF / A-1a ali b preko USB na tiskalnik in na USB stik.
imeti mora interni pomnilnik za 350 EKG posnetkov in 100 posnetkov ritma v mirovanju.
EKG prikaz in izpis krivulje filtriran ali brez 25Hz, 40Hz, 150, in 250Hz
omogočati mora snemanje 12 simultanih odvodov in manualnega snemanj 12 odvodov hkrati.
omogočati mora predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina.
opozarjanje na pravilnost namestitve elektrod (kvaliteta kontakta koža elektroda in pravilnosti položaja elektrod) pred ustvarjanjem posnetka
omogočati mora naslednje konfiguracije odvodov: Standardni 12 odvodov, pediatrični, desni prekordialni, standardni C4r, levi posteriorni, Nehb, uravnoteženi
omogočati mora snemanje vseh 12 odvodov (fulldisclosure) ritma v mirovanju 10 ali več minut v spomin.
možnost korekcije QT (Qtc)po : Bazett, Fredericia, Framingham ali Hodges
Ustrezati mora naslednjim standardom:
IEC 60601-2-25 in ANSI/AAMI EC11, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-2-25, IEC/EN 60601-1-2, CE/IIa skladno z direktivo 93/42/EEC, Class I glede na to IEC/EN 60601-1.
imeti mora barvni LCD zaslon velikosti diagonale najmanj 8 inčev in resolucijo 1024x768 točk. Na zaslonu mora biti mogoče prikazati 6 in vseh 12 odvodov. Upravljanje aparata z dotikom na zaslon in direktimi tipkami na vgrajeni tipkovnici.
imeti mora vgrajen termični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir s snemanjem 12 odvodov hkrati
imeti mora alfanumerično tipkovnico za vnos pacientovih podatkov (ime, starost, višina, masa, krvni tlak) z možnostjo vnosa in prikaza tudi slovenskih znakov (č, š, ž).Tipkovnica mora biti zaščitena pred prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje.
uporabniški vmesnik (zaslon, izpis, tipkovnica) mora biti v slovenskem jeziku
imeti mora program za meritve na EKG in interpretacijo EKG za odrasle in otroke ter interpretacijo za športnike
možnost priključitve senzorja za spirometrijo oziroma možnost spirometrije
imeti mora možnost uvoza delovne liste (spisek opravil) iz informacijskega sistema uporabnika in prikaz delovne liste na zaslonu.
omogočati mora integracijo v informacijski sistem uporabnika. Uvoz delovne liste (podatki pacienta, vrsta preiskave, izvoz posnetkov v podatkovno bazo uporabnika.
Aparat mora omogočati možnost avtorizacije, oziroma prijavo različnih uporabnikov.
v priboru aparata mora biti
10 polni EKG - pacient kabel,
4 ekstremitetne elektrode,
6 prekordialnih elektrod – pumpic,
EKG kontaktni sprej ali gel,
napajalni kabel,
zavoj papirja za vgrajen tiskalnik,
navodila za uporabnika v slovenskem jeziku
Tehnična specifikacija za vakuumske elektrode
nastavitev jakosti vakuuma z vsaj 5 stopnjami jakosti in sicer od 80, 120, 160, 200, 220 mbar, upravljanje kar na glavi sistema
vakuumski sistem mora omogočati delovanje preko napajalne napetosti 230V pri 50 Hz
omogočena mora biti menjava posamezne elektrode v primeru, če se posamezna elektroda pokvari
glava vakuumskih elektrod je nameščena na teleskopski roki, ki se poljubno nastavlja od 80 cm do 110 cm
pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop posameznih elektrod,
pomik (teleskopske roke) v radiusu 300° v vertikalni smeri in gibljive v horizontali
elektrode morajo biti prevlečene s srebrovim kloridom, da omogočajo čim boljšo prevodnost,
vakuumski sistem mora biti zaščitnega razreda I.
voziček 4 kolesni z zavorami (4x) premera najmanj100 mm
Višina mizice za aparat mora biti nastavljiva prilagodljiva
nosilnosti najmanj 30kg
s košaro alo posodo za pribor, pričvrščeno na stebru in poljubno nastavljivo po višini
možnost pričvrstitve vakuumskih elektrod in spirometra
Spirometer
spirometer mora biti mogoče priključiti na EKG aparat in po potrebi tudi direktno na PC Windows
imeti mora ultrazvočni senzor pretoka
omogočati mora samodejno BTPS-korekcija
spirometra ni potrebno dnevno kalibrirati
omogočati mora izvajanje inspiratornih in ekspiratornih testov: FVC, SVC, MV in MVV
omogočati mora pre in post meritve ter njihovo primerjavo
omogočat mora prikaz (na izpisu in zaslonu) grafov pretok/volumen, volumen v odvisnosti od časa (V(t)) in prikaz krivulje pretoka v realnem času ter tabele z izmerjenimi vrednosti
omogočat mora avtomatsko interpretacijo rezultatov
omogočat mora prikaz normativov in razmerja med izmerjenimi in normiranimi vrednostmi, ki so v uporabi v Sloveniji GLI
Program spirometrije mora imeti asistenčni algoritem za ugotavljanje sodelovanja pacienta skladno z ATS/ERS kriteriji
v kompletu mora biti: spirometer s pripadajočim priborom
merjenje pretoka:
- imeti mora merilno območje od 0 ±18m l/s
- točnost do ± 2%
- merjenje volumnov:
- merilno območje: neomejeno
- točnost do ± 2%
Merilni sistem naj ne presega 20 cm³ mrtvega prostora in upornosti sistema 0,002 kPa/l/s
Ponujena oprema mora zagotavljati skladnost z direktivo EN 2017/745.
Ponujena oprema mora imeti ES izjave o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR)

## 24. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 24. sklop: : Defibrilator | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Polavtomatski defibrilator s pripadajočo prenosno torbo (odrasli) - 14 kom
Tehnične zahteve:
aparat mora imeta slikovna in zvočna navodila v slovenskem jeziku
delovati mora v skladu z ERC smernicami
ustrezati mora naslednjim standardom (IEC 60601-2-4, IEC 60601-1-11, IEC 60601-1-12, EN 1789, IEC/EN 60601-1-2 in CISPR 11 class B)
aparat ne sme presegati dimenzij 80 x 210 x 210 mm (H x W x W)
imeti mora vsaj 5 palčni barvni visoko resolucijski ekran
aparat z baterijo in elektrodami ne sme presegati mase 1,8 kg
imeti mora zaščito pred vlago in prahom (stopnja zaščite najmanj IP55)
omogočati mora delovanje na litijsko baterijo na zahtevo pa tudi na ponovno polnjive akumulatorje
zagotavljati mora 6 let delovanja z tedenskim samotestiranjem
baterija mora zagotavljati minimalno 300 šokov pri maksimalni energiji oziroma 12h kontinuiranega delovanja pri uvajanju šokov na vsaki 2min
čas cikla od analize ritma ter do razpoložljivosti za šok pri maksimalni energiji mora biti manjši od 24s
čas polnjenja za uvedbo šoka mora biti manjši od 14s
imeti mora možnost priklopa senzorja za vodenje pri oživljanju in prikaz povratnih informacij o (hitrost, globina in odboj)
možnost merjenja frekvence masaže z defibrilacijskimi elektrodami
imeti mora možnost spremembe iz odraslega v otroški način brez menjave elektrod
imeti mora možnost preklapljanja med jeziki
možnost shranjevanja EKG ja in dogodkov najmanj za 24 ur kontinuirano
imeti mora prikaz krivulje EKG 87,7 x 12 mm (nastavljivo)
imeti mora vmesnik za USB AB 2.0 USB mini B 2.0
imeti mora možnost povezave na Bluetooth 5.1, WiFi 802.11 b/g/n in na mobilno omrežje LTE CAT-1 (4G)
glasnost zvoka za pripravljenost na uvedbo šoka ne sme biti manjša od 60dB
2. | Polavtomatski defibrilator s pripadajočo prenosno torbo (otroci) - 4 kom
Tehnične zahteve:
aparat mora imeta slikovna in zvočna navodila v slovenskem jeziku
delovati mora v skladu z ERC smernicami
ustrezati mora naslednjim standardom (IEC 60601-2-4, IEC 60601-1-11, IEC 60601-1-12, EN 1789, IEC/EN 60601-1-2 in CISPR 11 class B)
aparat ne sme presegati dimenzij 80 x 210 x 210 mm (H x W x W)
imeti mora vsaj 5 palčni barvni visoko resolucijski ekran
aparat z baterijo in elektrodami ne sme presegati mase 1,8 kg
imeti mora zaščito pred vlago in prahom (stopnja zaščite najmanj IP55)
omogočati mora delovanje na litijsko baterijo na zahtevo pa tudi na ponovno polnjive akumulatorje
zagotavljati mora 6 let delovanja z tedenskim samotestiranjem
baterija mora zagotavljati minimalno 300 šokov pri maksimalni energiji oziroma 12h kontinuiranega delovanja pri uvajanju šokov na vsaki 2min
čas cikla od analize ritma ter do razpoložljivosti za šok pri maksimalni energiji mora biti manjši od 24s
čas polnjenja za uvedbo šoka mora biti manjši od 14s
imeti mora možnost priklopa senzorja za vodenje pri oživljanju in prikaz povratnih informacij o (hitrost, globina in odboj)
možnost merjenja frekvence masaže z defibrilacijskimi elektrodami
imeti mora možnost spremembe iz odraslega v otroški način brez menjave elektrod
imeti mora možnost preklapljanja med jeziki
možnost shranjevanja EKG ja in dogodkov najmanj za 24 ur kontinuirano
imeti mora prikaz krivulje EKG 87,7 x 12 mm (nastavljivo)
imeti mora vmesnik za USB AB 2.0 USB mini B 2.0
imeti mora možnost povezave na Bluetooth 5.1, WiFi 802.11 b/g/n in na mobilno omrežje LTE CAT-1 (4G)
glasnost zvoka za pripravljenost na uvedbo šoka ne sme biti manjša od 60dB
Otroške defibrilatorske elektrode
samolepilne elektrode za enkratno uporabo
zagotavljat morajo optimalen stik s pacientom
omogočat morajo najmanj do 25 šokov
omogočat morajo do 8 ur monitoriranja
omogočat morajo do 1 uro vzpodbujanja (PM) s 70 mA / 140 pulzov na minuto
življenjska doba 36 mesecev (neodprta vrečka)
pogoji skladiščenja (min. / max.): 0°C / +50°C
maks. 10 dni: –40°C / +75°C
Klasifikacija (MDD člen 9): Razred Iib
Skladnost:MDD 93/42/EEC
Oblika elektrode: ovalne
Skupna površina [cm²]pribl. 80
Površina lepljivega dela [cm²]pribl. 75
Površina gela/aktivna površina [cm²]: pribl. 42
Debelina gela [mm]:0,60 ± 0,10
Materiali
Nosilni material: lepilna PE pena
Prevodni material:Kositer
Gel:Hidrogel
Električne karakteristike:
DC Offset [mV] ± 1.0
Impedanca (majhnega signala AC)
impedanca pri 10 Hz [Ω] ≤ 50
impedanca pri 30 kHz [Ω] ≤ 0,5
Impedanca (velika signalna AC)
pri obremenitvi 50 Ω, merjeno pri energiji max 100 J [Ω]: ≤ 0,8

## 25. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 25. sklop: Aparata za merjenje NO v izdihanem zraku -1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Meritve na pacientu neodvisne od vpliva okolice (NO-v zraku)
Mora imeti 4 stopnje ekspiracijskega pretoka, 100, 150, 350, vključno s standardnim pretokom 50 ml/s.
Aparat se mora priklopiti na PC windows, ki zagotavlja enostavne, neinvazivne in hitre meritve s programsko vodenim bio-povratnimi informacijami na zaslonu PC-ja.
Programska pomoč za vzpodbujanje pravilne izvedbe merilnega postopka za odrasle in otroke
Spremljanje hitrosti izdiha in ustnega tlaka v realnem času za nadzor kakovosti izvedbe postopka
Prilagodljiva metoda vzorčenja, ki v celoti zajema standardiziran protokol ATS
Matematični model za oceno alveolarne koncentracije in največjega bronhialnega toka NO
Možnost nadgradnje za meritev nazalnega NO .
Popolna skladnost s standardi ATS-ERS (2005, 2011)
Možnost kalibracije aparata z kalibracijskim plinom
Uporaba običajnih bakterijskih filtrov kot potrošni material
Zagotovljena mora biti zapora veluma – z dovolj velikim ustnim tlakom, da se ne more mešati
alveolarni zrak z zrakom nosu
zagotavljati mora točnost meritve NO v izdihanem zraku +/- 3%
poleg parametra NO v izdihanem zraku so zahtevani še: izdihan volumen zraka v meritvi, pretok izdiha, kompletni volumen izdiha, povprečni ustni tlak med izdihom in indeks sodelovanja v %.

## 26. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 26. sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z integrirano toplotno kamero – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
največja delovna moč aparata minimalno 30 vatov (W) v kontinuiranem načinu delovanja
valovna dolžina med 550 nm in 1100 nm; v primeru izbire valovne dolžine vsaj ena večja od 900 nm
oblike delovanja CW, PW, TMP, ISP, SP
aplikator za ročno izvajanje
možnost nastavitve jakosti delovanja aparata na aplikatorju za ročno izvajanje
aplikator za prostoročno avtomatsko delovanje
integrirana toplotna kamera z grafičnim prikazom temperature na barvnem LCD zaslonu
zmožnost merjenja razdalje med pacientom in laserjem
barvni LCD zaslon občutljiv na dotik velikosti vsaj 8.4"
v ceno vključena konstrukcija na kolesih, ki omogoča enostavno premikanje aparata
daljinsko varovalo, s katerim lahko pacient prekine izvajanje terapije

## 27. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 27. sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije s tremi valovnimi dolžinami – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
največja delovna moč aparata minimalno 20 vatov (W) v kontinuiranem načinu delovanja
možnost nastavitve vsaj treh valovnih dolžin med 600 nm in 1000 nm, pri čemer mora biti vsaj ena večja od 900 nm
aplikator za ročno izvajanje
možnost nastavitve jakosti delovanja aparata na aplikatorju za ročno izvajanje
aplikator za prostoročno avtomatsko delovanje
barvni LCD zaslon občutljiv na dotik velikosti vsaj 8.4"
v ceno vključena konstrukcija na kolesih, ki omogoča enostavno premikanje aparata
daljinsko varovalo, s katerim lahko pacient prekine izvajanje terapije

## 28. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 28. sklop: Aparat za izvajanje laserske terapije z minimalno delovno močjo 15 W – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
največja delovna moč aparata minimalno 15 vatov (W)
valovna dolžina med 550 nm in 1100 nm
aplikator za ročno izvajanje
možnost nastavitve jakosti delovanja aparata na aplikatorju za ročno izvajanje
možen enostaven prenos aparata s pripadajočo prenosno opremo (torba, kovček,..)

## 29. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 29. sklop: Aparat za izvajanje tarčne radiofrekvenčne terapije – 4 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
moč aparata vsaj 300W
možnost frekvence izvajanja do 500 kHz
nevtralna elektroda ter nizkoimpendančna in visokoimpendančna elektroda
zamenljivi aplikatorji elektrod v vsaj štirih velikostih posebej za nizkoimpendančno in posebej za visokoimpendančno elektrodo
barvni LCD zaslon občutljiv na dotik velikosti vsaj 8.4"
možnost uporabe kovinske in samolepljive nevtralne elektrode
možnost dinamične kontrole impedance
možnost grafičnega prikaza prevodnosti med terapijo
možnost zvočne in vizualne kontrole kontakta med terapijo
možnost vnosa baze pacientov
v ceno vključena konstrukcija na kolesih, ki omogoča enostavno premikanje aparata

## 30. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 30. sklop: Multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok – 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
barvni LCD zaslon občutljiv na dotik
v ceno vključena konstrukcija na kolesih, ki omogoča enostavno premikanje aparata
Elektroterapija:
interferenčni, diadinamični tokovi, tens, funkcionalna električna stimulacija
vakuumska enota
dva kanala za elektroterapijo (štiri elektrode)
kabli z vakuumskimi in ploščatimi elektrodami
Ultrazvok:
ultrazvočna glava površine 5 cm² (+/- 0,5 cm²)
nastavljiva intenziteta (vsaj do 2 W/ cm²)
možnost nastavljanja frenkvence

## 31. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 31. sklop: Sistem za funkcionalni prikaz reakcijskih sil med hojo – 1 kp | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Naprava kompatibilna z aparatom DIERS 4D posture Lab, ki ga naročnik že uporablja

## 32. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 32. sklop: Miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo – 4 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Večdelna miza (vsaj 3 segmenti za trup, vsaj 2 segmenta za naslon rok)
nosilnost maksimalne teže vsaj 160 kg
dolžina mize vsaj 190 cm, širina vsaj 70 cm
električno nastavljiva višina od vsaj 55 cm do vsaj 90 cm višine
možnost višinske, centralne in hrbtne nastavitve
možnost dviga in spusta vzglavja, pri čemer mora biti dvig mogoč vsaj do 45°
možnost dviga segmenta nog vsaj do 45°
možnost dviga segmentov trupa in nog (na 'V' v ledvenem predelu)
koleščka na nogah mize za lažje premikanje
oblazinjenje je odporno na razkuževanje
barva oblazinjenja: svetlo zelena