Datum: 20. 1. 2023

PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER UREDITEV PROSTORA IN NAKUP MEDICINSKE OPREME ZA VEČNAMENSKO OPERACIJSKO DVORANO ŠT.7

Predmet projektne naloge obsega Ureditev dodatne operacijske dvorane znotraj Centralnega operacijskega bloka (kratko COB), za katero je potrebno izdelati projektno in investicijsko dokumentacijo.

Projekt zajema: prostor za pripravo pacienta in anestezijo, umivalnico in večnamensko operacijsko dvorano s komunikacijsko navezavo na skupne prostore (čisti hodnik in sterilni hodnik). Dostop do OP dvorane bo poleg klasičnega etažnega dostopa omogočen z etažnim dvigalom (pritličje - 1.nastropje), ki se ga predela za potrebe nove OP dvorane.

Prostor za umestitev nove OP dvorane s pripadajočimi prostori se nahaja v Ginekološki zgradbi SB Novo mesto, v prvi etaži obstoječega Operacijskega bloka, med diagnostičnim angiografskim prostorom na levi strani in OP dvorano št.6 na desni strani.

Slika 1: Obstoječe stanje - območje projektiranja

Območje projektiranja zajema okoli 200 m2 bruto površine. Ob tem mora projektant v projektni dokumentaciji zajeti preureditvena dela za povezavo novega območja s sosednjim centralnim operacijskim blokom, prilagoditi souporabo skupnih prostorov v centralnem operacijskem bloku (kot je npr. hodniki, priprava sterilnega materiala ipd.) in predvideti novo dvigalo, ki ga bo potrebno prilagoditi za dostop iz obeh smeri hodnika (samo v 1.nadstropju) in prehajanju požarnih sektorjev.

Slika 2: Novo stanje

Projektna naloga narekuje izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter pohištveno opremo ter vgradno in premično medicinsko opremo za OP dvorano s spremljajočimi in pomožnimi prostori. Projektno dokumentacijo z GOI deli ter vgradno opremo in premično medicinsko opremo je potrebno izvesti v skladu s prostorskimi tehničnimi smernicami TSG-12640-002:2021, sedanjim Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije, povezanih z graditvijo objektov (UL RS št.36/18), Tehnično smernico Požarna varnost v zgradbah (TSG-1-001:2019) in ostalimi standardi oz. slovensko zakonodajo.

Projekt zajema :

- Projekt za izvedbo (PZI): vključno s popisom del in projektantskim predračunom ter z vsemi potrebnimi elaborati ter umestitvijo tehnologije in medicinske opreme do polne funkcionalnosti;

- Investicijsko dokumentacijo (DIIP, IP)

- Projekt izvedenih del (PID): vključno z vsemi meritvami izvedenih sistemov;

- Projektantski nadzor: projektant mora med preureditvijo ažurno nuditi storitve projektantskega nadzora (okoli 20 ur, ponudbena cena se obračuna na enoto ure, po dejanskem stanju);

- Izvedbo GOI del

- Dobavo in montažo vgradne in premične medicinske opreme

Naročnik je mnenja, da preureditveni posegi niso takšni, da bi bila potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

Projektna dokumentacija po zgornjih alinejah mora biti izdelana v 4 tiskanih izvodih in elektronskem mediju (nezaklenjena v docx, pdf in dwg obliki odvisno od vrste dokumentacije) ter predana investitorju v celotnem obsegu, določenem v razpisni dokumentaciji.

Naročnik v prilogi te projektne naloge podaja potrebe razpisa in pripravo ponudbe na vpogled naslednjo obstoječo tehnično dokumentacijo:

- Situacijo območja sedanjih prostorov v COB, kjer se bo umestila nova operacijska dvorana

- Predlog ureditve novih prostorov (OP dvorana s pomožnimi prostori)

- Popis medicinske in nemedicinske opreme

- Presojo požarne varnosti za območje prenove

Obveznost projektanta znotraj ponudbene cene je tudi stalno sodelovanje z naročnikom ter upoštevanje naročnikovih smernic in zahtev, udeležba na koordinacijskih sestankih med gradnjo in brezplačno dopolnitev projektne dokumentacije v primeru, da se le ta med izvedbo-gradnjo izkaže kot pomanjkljiva.

Projektna naloga za načrt arhitekture

Območje namenjeno novim prostorom OP dvorane je omejeno s fiksnimi zunanjimi gabariti, znotraj katerih se umesti OP dvorano ter prostora za pripravo pacienta z anestezijo in kirurško umivalnico.

Prostora predvidena za OP dvorano in anestezijo sta prazna in neopremljena. Odstranjeni so zaključni tlaki, stropovi, splošna razsvetljava, ostali elementi v stropu ipd. Pod stropom prehajajo obstoječe inštalacije (prezračevanje, kabelske police itd.) kar je potrebno upoštevati pri projektiranju inštalacij in konstrukcij nad stropom.

Prostor, ki bo namenjen pripravi pacienta je še delno opremljen. V njem se nahaja pohištveni sestav, ki se sestoji iz pulta, visečih omaric in izlivnika. Zaključna obloga tal in sten je keramika, strop je spuščen - rasterski. V okviru projekta se tudi ta prostor v celoti prenovi.

Predvideni posegi v obstoječem 1.nadstropju ne smejo poslabšati stanje obstoječe konstrukcije in zmanjšati količino relevantnih konstrukcijskih elementov. S prenovo se ne posega v nosilno konstrukcijo.

Za stativa in operacijsko luč se v okviru projekta pripravi nosilna podkonstrukcija.

Ko se izvajajo »vroča dela« je obvezna pristnost predstavnika GRC Novo mesto, zato je potrebno v popisih za vsa GOI dela, glede na obseg del, predvideti kvoto ur za požarno stražo.

Gradbena dela

Demontaža in rušitvena dela

Pred začetkom del je potrebno odklopiti in demontirati vso opremo na območju, kjer se bo izvajala prenova. Odklopiti je potrebno elektroinštalacije in zagotoviti breznapetostno stanje. Odklopiti je potrebno vodovodne inštalacije, demontirati sanitarno opremo, talno keramiko, viseč strop in po potrebi odstraniti vgrajene cevi, kanale itd..

Demontirati in po dogovoru z uporabnikom je potrebno ustrezno shraniti oz. deponirati obstoječo opremo v prostoru priprave pacienta, odstranitev keramične obloge tal in sten, v primeru neprimernosti in neuporabe odstraniti kabelske police in ostalo nosilno opremo v medstropovju. Odstranijo se obstoječa krilna vrata iz smeri čistega hodnika in predela stena za vstop v prostora anestezije in umivalnice. Izvesti je potrebno odprtino za vgradnjo vrat za odvoz pacienta iz OP ter preboja v mavčno-kartonski steni za nova vrata in okno na hodnik za pripravo materiala (sterilni hodnik).

Za dvosmerni izhod iz dvigala ( v 1.etaži) se izvede preboj za nova vrata v dvigalnem jašku obstoječega dvigala v smer hodnika za odvoz pacienta. Obstoječi izhod iz dvigala v prostor anestezije se ohrani.

V okviru rušitvenih in demontažnih del je potrebno v projektne popise vključiti izdelavo začasnih protiprašnih zaščit in zagotavljati protiprašne pogoje skozi celotno gradnjo. Zagotoviti je potrebno gradbeno omarico z odštevalnim števcem električne energije. Po zaključku del je potrebno v popisih predvideti končno čiščenje prostorov. Vsa hrupna dela je potrebno izvajati izven rednega delovnega časa uporabnika.

Novi tlaki-estrihi na AB plošči

Na območju nove OP se ohranijo obstoječi tlaki. Na lokaciji odstranitve talne keramike je potrebno predvideti popravilo oziroma izravnavo tlaka.

Podatki o prostorih

Zaradi fiksnosti osnovnih gabaritov je tlorisna zasnova razporeditve in velikosti prostorov znana. Nastale bodo nove komunikacijske poti ter posledično novi vhodi in izhodi iz obravnavanega območja. OP dvorana bo zajemala tlorisno velikost okoli 42 m2, prostor za Anestezijo in pripravo bolnika bo zajemal okoli 20,6 m2, prostor za kirurško umivanje pa okoli 6,7 m2. Iz njega se naredi nov vhod v OP dvorano. Vhoda v anestezijo in kirurško umivanje sta predvidena skozi nova vhoda iz smeri čistega hodnika. Dovoz sterilnega materiala se uredi preko novih vrat iz smeri sterilnega hodnika za pripravo materiala. Izhod pacientov se uredi preko novih vrat na hodnik v smeri angiografske diagnostike. Prav tako se uredi nov izhod iz dvigala na hodnik v smeri angiografske diagnostike. Uredijo se nove zastekljene površine (okna) iz smeri OP dvorane na sterilni hodnik za pripravo materiala. Na novo se v čistem hodniku vgradijo krilna vrata, ki omogočajo zapiranje OP sektorjev.

Bivalne in varnostne zahteve

V skladu z vsemi predpisi je pri projektiranju potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki predpisuje:

- Osvetlitev prostorov (meritve osvetljenosti)

- Prezračevanje prostorov (tlačni pogoji, testi prezračevanja itd.)

- Temperature v prostorih

- Zvočno zaščito prostorov, raven dovoljenega hrupa v prostorih

- Razdelitev prostorov glede na namen medicinske uporabe

- Dimenzije delovnih prostorov

- Negativne vplive na okolje (preprečevanje nastajanja okužb (ustreznost opreme in materialov), ravnanje z odpadki))

- Požarno varnostne zahteve (prehod med požarnimi sektorji)

Materiali in obdelave

Nova OP dvorana in njeni periferni prostori morajo tako biti funkcionalno kot tehnološko identično zasnovani, oblikovani in izvedeni na nivoju vsaj enakem ali večjem kot so obstoječi prostori.

Znotraj bolnišnice SB Novo mesto, so zadnje izvedene OP dvorane, že izvedene skladno z opisanim sistemom, kar je razlog, da morajo tudi dotične OP dvorane skupaj s preliminarnimi prostori v celoti ustrezati navedenim zahtevam, zaradi enakega tehnološkega, funkcionalnega in oblikovnega izgleda.

Osnovni in bistveni sistem finalne obdelave je modularni montažno-demontažni sistem iz prašno barvanega nerjavečega jekla, primeren za čiste prostore OP dvoran. Montažno-demontažni sistem mora omogočati fleksibilen sistem gradnje, prilagodljiv mora biti  vsem gradbenim situacijam, detajlom, opremi, tehnologiji, prostorom na območju bolnišnice. Omogočati mora prilagoditve najnovejšemu stanju medicinske tehnologije (nadgradnje in modifikacije), brez izpadov obratovanja OP dvorane. Modularno-demontažni sistem mora biti izdelan na način, da praktično ne potrebuje vzdrževanja. Stene in stropovi takšne OP dvorane morajo zaradi nerjavečega jekla zagotavljati enostavno čiščenje, stiki morajo biti poravnani in gladki, material pa odporen na močna dezinfekcijska sredstva in razkužila. V takšnih sobah (materialih) se ne smejo nabirati klice, spore in plesni. Tehnično in higiensko mora sistem ustrezati visokim zahtevam in standardom.

Modularni montažno-demontažni panelni sistem je sistem brez okvirja kot prosto stoječa konstrukcija (na katero so pritrjeni podporni elementi stenskih panelov), katera se uporablja tudi kot oblaganje obstoječih prostorov.

Osnovni material stenskih elementov ter drsnih in krilnih vrat je nerjaveče jeklo, s površinsko prašno barvano obdelavo. Barvni izbor po izboru naročnika iz barvne lestvice iz proizvajalčevega standardnega programa.

Podkonstrukcija je izdelana iz nosilnih, popolnoma pocinkanih jeklenih profilov.

Vidni stropni elementi morajo biti izdelani iz prašno barvanega jekla, barve RAL9016.

Modularni stenski paneli se pritrjujejo na podstrukturo brez torzije. Vsem elementom mora biti kadarkoli omogočen razklop, zamenjava in/ali ponovna namestitev, brez poškodb in uničenja. Sistem vzmetenja ni dovoljen.

Površine (stenski elementi, vrata, strop in pritrditve) ter spoji morajo pri osnovni izvedbi izpolnjevati vse higienske zahteve in standarde za operacijske dvorane.

V sklopu ponudbe modularnega panelnega sistema mora biti priložen ustrezen higienski certifikat (od akreditiranega laboratorija za testiranje po DIN EN ISO/IEC 17025). Higiensko spričevalo mora upoštevati tudi preiskus za preostalo kontaminacijo.

Vse površine, pritrdišča in spoji morajo biti primerni za običajna čistila in razkužila (ki se uporabljajo v operacijskih dvoranah).

DOKAZILA O USTREZNOSTI:

- Statično testiranje modularnega sistema v skladu z DIN 4301-T1 / ETAG 003 - Uporaba razreda A.II

- Certifikat gradbenih organov za ponujeni modularni sistem (priznanega inštituta za testiranje)

- Meritve hrupa v skladu z DIN 4109

- Meritve diferencialnih tlakov (pihanje skozi vratne odprtine) modularnega sistema v skladu z DIN-EN13829

Finalna talna obloga - tlaki

Materiali finalnih obdelav v prostorih, ker se zahtevajo posebne higienske zahteve (operacijski prostori) morajo zagotavljati bakteriostaznost (sposobnost preprečevanja razvoja bakterij), površine morajo biti gladke, odporne na temeljito čiščenje in dezinfekcijo in visokotlačno čiščenje.

Kriteriji za izbiro finalne talne obloge so:

- mehanske zahteve

- higienske zahteve

- zahteve v zvezi z namenom medicinske uporabe prostora

- požarnovarnostne zahteve

- zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov

Higienske zahteve v zvezi z izborom in izvedbo tlakov so odvisne od funkcije prostorov, ki se delijo na: prostore brez posebnih zahtev, nečiste, čiste in sterilne prostore. Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljuje SIST EN ISO 14644-1 – klasifikacija čistosti zraka.

Zahteve v zvezi z izborom in izvedbo tlakov glede na medicinsko uporabo se nanašajo na varnost bolnikov in osebja pri uporabi aparatur za invazivne posege v človeško telo. Prostore bolnišnice glede na stopnjo varnosti (G0, G1, G2) opredeljuje IEC 60364-7-710.

Požarno varnostne zahteve tlakov opredeljuje SIST EN 13501-1.

Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani standardi.

Dodatne zahteve za izvedbo tlakov v zdravstvenih objektih so predvsem:

- tlaki morajo zagotavljati varen in udoben transport z vozički in posteljami brez pragov in strmih klančin

- površine tlakov morajo biti gladke, odporne na mehanske poškodbe in redno čiščenje in razkuževanje

- stik med tlemi in steno mora biti izveden na način, ki omogoča strojno čiščenje. Stik med steno in tlakom mora biti zaokrožen, izveden z zaokrožnico z radijem najmanj 2,5 cm, preko katere se obloži talna obloga. Višina zaključka talne obloge na steni je 10 cm. Zaokrožnice se morajo na steni končati tako, da so v isti ravnini kot stena

Predvideni tlaki morajo biti izbrani glede na namembnost prostorov.

V medicinskih in administrativnih prostorih naj bo predviden finalni tlak PVC,  ki ustreza uporabi v bolnišnicah. V prostorih, kjer so nameščene medicinske naprave je potrebno predvideti elektroprevoden tlak. Po končani izvedbi je potrebno na območju elektroprevodnih tlakov izvesti meritve ozemljitev in naročniku predati ustrezna dokazila o ustreznosti.

Stene

V pripravi pacienta, anesteziji in sami OP dvorani se izvede modularni montažno-demontažni sistem iz prašno barvanega nerjavečega jekla, primeren za čiste prostore.

Kompletni stenski sistem se sestoji iz podkonstrukcije in stenskih plošč.

Obstoječ primer: Podkonstrukcija za stenski sistem je izdelana za raster stenskih plošč do 1200 mm, maksimalne višine ogrodja 4000 mm in maksimalne notranje višine stropa 3000 mm. V sistem podkonstrukcije morajo biti vključene tudi stenske ojačitve za visečo opremo. To so prečni nosilci (debeline vsaj 3mm), iz pocinkane jeklene pločevine dolžine za raster stenskih panelov do 1200 mm.

Stenske plošče oz. stenski paneli iz nerjavečega jekla debeline vsaj 0,8 mm (X5CrNi1810, 1.4301 po DIN|EN 10088), prašno barvani po izboru barve iz barvne palete proizvajalca, jedro iz mavčne plošče debeline 18 mm (po DIN|EN 18180).

Stenski paneli so po višini razdeljeni na 1, 2 ali 3 dele, modularne širine maksimalno 1200mm.

Vogali so zaključeni z notranjimi ali zunanjimi kotnimi profili, notranje višine  stropa do maksimalno 3000 mm.

Ostale predelne stene, katere niso del montažno-demontažnega panelnega sistema, morajo biti glede materialov in načina izvedbe prilagojene zahtevam prostora glede pogojev bivanja, zvočne izoliranosti, požarne odpornosti, vodoodpornosti in mehanske odpornosti.

Stenske elemente mora biti mogoče kadar koli razstaviti (npr. za namene vzdrževanja ali predelave) ne da bi jih pri tem uničili ali poškodovali. Stenski elementi morajo biti higiensko povezani vsepovsod in med seboj. Spoji zaprti s silikonskimi profili, ki izpolnjujejo higienske zahteve v bolnišnici (temperaturno obstojni do 200 °C). Zagotovljene morajo biti zahteve za dezinfekcijo in higieno v operacijski dvorani.

Stene morajo glede na dejavnost v prostoru izpolnjevati:

- ustrezno protipožarno varnost

- zvočna izolativnost sten mora odgovarjat Pravilniku o zvočni zaščiti stavb

- vse predelne stene morajo biti postavljene od talne AB plošče do stropne AB plošče

Predelne stene naj bodo montažne (podobno kot KNAUF).

a)	Izbor materialov in način izvedbe podkonstrukcije, plošč in polnil mora biti prilagojen različnim zahtevam prostora kot sledi:

- bivalni pogoji brez posebnih omejitev

- zvočna izoliranost med prostori

- požarna odpornost med prostori

- vodoodpornost v mokrih prostorih

b) Predelne stene morajo zagotavljati:

- nosilnost za montažo elementov opreme (dodatna ojačitev v stenah za montažo opreme)

- odpornost za mehanske vplive

- na mestih, kjer so prehodi instalacij skozi požarne sektorje in skozi stene je potrebno predvideti ustrezne z zakonom predpisane tesnitve prebojev

Stene hodnikov, v katerih se odvija promet z bolniškimi vozički, strecher-ji in bolniškimi posteljami morajo biti dodatno zaščitene z odbojnimi letvami (na dveh višinah). Zaščiteni morajo biti tudi vsi vogali na hodnikih z vogalnimi ščitniki.

V stene, kjer bo montirana oprema je potrebno dograditi stenske ojačitve. Ker se bodo v OP dvorani občasno izvajala slikanja s premičnim RTG aparatom, je potrebno v stenah zagotoviti zaščito oziroma preveriti ali panelne stene nudijo zadostno zaščito pred sevanjem mobilnega RTG aparata.

Stropovi

V vseh prostorih, v katerih se pod stropno ploščo nahajajo instalacijski razvodi, morajo biti zaradi sanitarno higienskih razvodov izvedeni spuščeni stropovi. Spuščeni stropovi so lahko fiksni ali montažno/demontažni in pritrjeni na podkonstrukcijo. V sami OP dvorani mora biti ustrezen prezračevalen strop (Laminar Flow).

Podkonstrukcija za strop je nosilni element ki nosi montažno demontažne stropne plošče. pritrjena je v AB nosilno stropno ploščo. Višina obešanja je spremenljiva od 170 - 2000mm.

Podkonstrukcija sestoji iz sledečih elementov:

- Enota za vibracijsko vzmetenje z obešalno palico

- Napenjalni profili (vpenjalna tirnica)

- Priključek za napenjalni profil

- Križni spojnik in distančne sponke

Stropne plošče so montažno/demontažno snemljive, z vseh strani obrobljene oz. zavite. Izdelane so iz pocinkane jeklene pločevine, debeline vsaj 0,8 mm. Sprednja (vidna) stran je prašno barvana v beli barvi (RAL 9016). Dimenzije modula plošče: 1200 x 600 mm.

Izbor in izvedba spuščenih stropov je odvisna od funkcije prostorov, ki se delijo na: prostore brez posebnih zahtev, nečiste, čiste in sterilne prostore. Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljujejo SIST EN ISO 14644-1 – klasifikacija čistosti zraka.

V prostorih brez posebnih higienskih zahtev in nizko ravnijo tveganja za infekcije morajo finalne površine stropov omogočati osnovno vzdrževanje higiene in enostavno čiščenje.

V prostorih s splošnimi higienskimi zahtevami in povprečno ravnijo tveganja za infekcije morajo finalne površine stropa omogočati občasno mokro čiščenje in razkuževanje.

Okna in vrata

Okna proti zunanjosti ostanejo obstoječa (struktura oken se ne spreminja). V času rušitvenih del in izvajanju GO del je potrebno okna primerno zaščititi. Med OP dvorano in prostorom »priprava materiala- sterilni hodnik« se izvede okno z vgrajeno žaluzijo.

Gre za v steno integriran okenski modul sestavljen iz dvoslojnega kaljena varnostna stekla po DIN EN 12150 z notranjim okvirjem iz nerjavečega jekla, polirano. Okvirne dimenzije modula: 1000 x 1200 mm (Š x V). V okno vgrajena električna žaluzija (50 mm rebra iz aluminija), s funkcijskim upravljanjem gor/dol, nagib in obračanje, s pogonskim motorjem s samodejnim izklopom.

V območju adaptacije  so  predvidena nova električna krilna in električna drsna vrata. Električna vrata morajo imeti na vstopu v OP možnost komolčnega in kolenčnega odpiranja. Vsa vrata morajo imeti poleg senzorjev gibanja, senzorje prisotnosti, da se prepreči poškodbe osebja in opreme.

Vsa vrata, ki mejijo na operacijsko dvorano morajo biti ustrezno tesnjena za dosego tlačnih pogojev v prostoru. Vrata na prehodu iz anestezije v OP-7 morajo imeti manjše okno z žaluzijo. Manjše okno se vgradi tudi v vrata iz kirurškega umivanja. Ostala vrata so »polna«. Dodatna dvokrilna vrata na obstoječem hodniku morajo prav tako izpolnjevati osnovno tesnost, saj so namenjena ločevanju OP prostorov v primeru infektov (npr. covid).

Vrata skozi katera se bo izvajal transport bolnikov s posteljo, morajo biti širine minimalno 130 cm.

Krila vrat morajo biti:

- Energetsko učinkovita. Ustrezati morajo Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS 93/2008)

- vratni profili morajo biti toplotno izolirani

- površine vratnih kril morajo biti iz materialov, ki so odporni na mehanske poškodbe in dezinfekcijska sredstva

- imeti morajo več nasadil, da se zaradi teže ne povesijo (v popisih obvezna navedba ustreznih ojačitev)

- opremljena morajo biti s kovinskimi kljukami (medicinskimi)

- vsa vrata na požarnih sektorjih morajo biti opremljena z magneti in vezana na požarno centralo

Podboji vrat morajo biti:

- Kovinski in brušeni in

- opremljeni z ustreznimi tesnili.

Oprema

Vsa pohištvena, medicinska in tipska oprema je podrobneje zajeta v dodatnih popisih in opisana v ločenem delu projekte naloge in je predmet kompleta razpisne dokumentacije. Oprema, ki bo vgrajena v stene in strop mora biti kompatibilna z modularnim montažno-demontažnim panelnim sistemom.

Oprema mora odgovarjati tehnologiji dela v posameznih prostorih in zagotavljati kakovostno izvajanje postopkov v vseh fazah delovnega procesa. Načrtovana mora biti oprema brez ostrih robov. Steklene površine morajo biti odporne na udarce.

Pohištvena oprema

Izbira materiala za izdelavo pohištvene opreme v medicinskih prostorih in pomožnih prostorih je odvisna od  režima dela v posameznem prostoru. Zagotavljati mora: odpornost na vodo, odpornost na mehanske vplive, odpornost na postopke čiščenja in dezinfekcijo.

Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov:

1.	Vodoodporne iverne plošče z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN312

2.	Laminat, robni trakovi – SIST EN 438-3

3.	Dekorativne laminatne plošče stisnjene pod visokimi pritiski – HPL (High Pressure Laminates), debeline več kot 2 mm, SIST EN 438-

4.	Oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) – SIST EN 14322

5.	Nerjavna jeklena pločevina – št.jekla 1.4401; AISI316

6.	Kerrock antibakterijski (v celotni strukturi vgrajeno antibakterijsko sredstvo)

7.	Pohištveno okovje: SIST EN 15338:2007/FprA1; SIST EN 15570:2008; SISTE EN 15706:2010

8.	Pohištvo odpornost površin: SIST EN 12720:2009+A1:2014; SIST EN 12722:2009+A1:2014

SIST EN 12721:2009+A1:2014; SIST EN 15185:2012; SIST- TS CEN/TS 15186:2006

Delovni pulti

V prostoru anestezije mora biti delovna površina delovnih pultov iz nerjaveče jeklene pločevine. Nerjaveča jeklena pločevina – št. jekla 14301, oznaka X5CrNi18-10 (SIST EN 10088). Vgrajeno korito iz jeklene pločevine mora imeti zaobljene robove in mora biti brez preliva. Vodovodne baterije morajo biti stenske izvedbe. Ob steni mora imeti pult zavihek vsaj 30 mm, oziroma še bolje, če se le ta podaljša v oblogo, ki sega do spodnjega roba visečih omaric. Kovinska oprema mora biti priključena na ozemljitveni vod.

Delovna površina pultov, ki nimajo vgrajenih korit in pisalnih pultov je iz iverne plošče (MDF) oplemenitene z melaminom – SIST EN 14322. Robovi ivernih plošč morajo biti zaključeni z ABS nalimkom debeline 2,5 mm. ABS nalimek mora biti v stikih brušen pod kotom, imeti mora posnete robove. Višina pulta za stoječe delo je 90 cm, višina pulta za administrativno delo je 75 cm.

V primeru, da so predelne stene izvedene iz mavčno kartonskih plošč, je potrebno predhodno vgraditi nosilce oziroma konzole.

Plošča delovnega pulta se lahko postavi tudi na predhodno pripravljen podstavek. Podstavek je lahko betonski ali iz lesenih moralov. Višina podstavka je 10 cm. Stik med podstavkom in finalnim tlakom je izveden z zaokrožico, višine 10 cm.

V primeru, da so delovni in pisalni pulti postavljeni neposredno na tla, je potrebno stik med pultom (coklom) in tlemi zatesniti, da je omogočeno strojno čiščenje.

Viseče stenske omarice in omare

Omare se ločijo po funkciji, po dimenzijah, načinu montaže in po obdelavi.

Viseče stenske omarice, omare in regali  v prostoru priprave pacienta, so izvedene iz nerjaveče jeklene pločevine – št.jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10 (SIST EN 10088).

V vseh ostalih prostorih so korpusi omar izdelani iz ivernih plošč oplemenitene z melaminom – SIST EN 14322.; obojestransko obdelanih z laminatom. Laminat mora biti kvaliteten, odporen na mokro čiščenje . Robovi vrat zaključeni z ABS nalimkom, debeline 2,5 mm, s posnetimi robovi. Vrata omar morajo biti opremljena s cilindrično ključavnico. Tečaji morajo biti kvalitetni, kovinski. V primeru, da so vrata omar in visečih omaric steklena, mora biti steklo kaljeno, debeline 4 mm. Police morajo biti vsestransko robljene z robnim trakom.

Omare so lahko obešene na steno ali pa so postavljene na kovinske noge z možnostjo regulacije višine ter montažnim coklom. Cokel iz Alu pločevine, stik s tlemi tesnjen s tesnilom.

V primeru, da so omare obešene na steno in da so predelne stene izvedene iz mavčno kartonskih plošč, je potrebno predhodno vgraditi ojačitve. V kolikor ojačitve niso vgrajene v stene se mora pri montaži visečih omaric uporabiti posebne vijake za votle stene. Omare obešene na steno morajo imeti ojačano hrbtišče po celi širini omare (na višini sidranja).

Omare z vgrajenimi hladilniki (nemedicinskimi, medicinskimi) morajo biti zasnovane tako, da je omogočeno hlajenje hladilnika s pretokom zraka.

V OP dvorani morajo biti omare in viseče omarice izvedene z zaporo do stropa.

Ključavnice  pri vseh omarah, omaricah in predalnikih s katerimi upravlja osebje morajo biti opremljena s sistemskim ključem. Ročaji morajo biti iz nerjavečih jeklenih profilov ali iz Alu profilov.

Za vsak element  pohištvene opreme je potrebno izdelati shemo, detajle in opis.

Zaščitne odbojne letve

Zaščitne odbojne letve je potrebno predvideti na vseh hodnikih. Na hodnikih so letve montirane na dveh višinah. Poleg zaščite sten je potrebno  zaščititi tudi vogale (inox zaščite).

Opomba:

V projektu pohištvene opreme, tipske opreme, tehnološke opreme in specialne medicinske opreme morajo v času projektiranja biti znani zahtevani parametri bodoče vgrajene opreme in aparatov, ker njihovo delovanje vpliva na instalacijske sisteme, bivalne pogoje v prostorih in zahtevane pogoje v zvezi z delovanjem opreme.

Vsi aparati,  ki so vezani na instalacije morajo biti  "locirani" po prostorih že v času projektiranja. Za vsak prostor, kjer je montirana oprema, ki je vezana na instalacijske priključke, je potrebno izrisati površinski načrt. V površinskih načrtih je potrebno kotirati vsak priključek posebej. Skrbno in strokovno izdelana projektna dokumentacija in kvalitetno izvedena gradbeno obrtniška in instalacijska dela so pogoj za funkcionalno in kvalitetno delovanje oddelka.

Vizualne komunikacije

Označbe v zvezi s požarno varnostjo ter evakuacijske poti morajo biti izvedene v skladu s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah.

Nosilne podkonstrukcije

Za vso opremo, ki se montira na steno in strop je potrebno predhodno predvideti nosilno podkonstrukcijo.

Vgradna plošča za namestitev fiksnega stebra OP mize, kot del opreme, ki je predmet gradbeno obrtniških del, pa je potrebno ponuditi vgradno ploščo za namestitev fiksnega stebra OP mize v estrih (OP miza je opisana v popisu opreme)

Nosilna podkonstrukcija za OP svetilko, pregledno svetilko in stativa je predmet gradbeno obrtniških del (oprema je opisana v popisu vgradne opreme).

Preliminarni popis medicinske opreme po prostorih

Vgradna medicinska oprema

|  |  | PRIPRAVA BOLNIKA / ANESTEZIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Sestav omare z delovno površino Anestezija | kos | 1 |
| 2 |  | Vgradnji medicinski hladilnik | kos | 1 |
| 3 |  | Pregledna stropna svetilka | kos | 1 |
|  |  | OPERACIJSKA DVORANA |  |  |
| 4 |  | Operacijska miza | kos | 1 |
| 5 |  | Operacijska svetilka: glavna + satelit | kos | 1 |
| 6 |  | Kirurški stativ | kos | 1 |
| 7 |  | Anestezijski stativ | kos | 1 |
| 8 |  | Vgradna šiviljska omara | kos | 1 |
| 9 |  | Vgradni ekran | kos | 1 |

Premična medicinska oprema

|  |  | PRIPRAVA BOLNIKA / ANESTEZIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Prevozni inox voziček | kos | 1 |
| 2 |  | Stol na kolesih | kos | 1 |
|  |  | OPERACIJSKA DVORANA |  |  |
| 3 |  | Anestezijski aparat za inhalacijsko anestezijo odraslih in otrok z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter spontanega dihanja | kos | 1 |
| 4 |  | Anestezija - Monitor za pacienta | kos | 1 |
| 5 |  | Prevozni anestezijski voziček | kos | 1 |
| 6 |  | Mobilna omara za potrošni material | kos | 1 |
| 7 |  | Prevozni inox voziček | kos | 1 |
| 8 |  | Stol na kolesih | kos | 4 |
| 9 |  | Mayo mizica - večja | kos | 2 |
| 10 |  | Mayo mizica - manjša | kos | 1 |
| 11 |  | Inštrumentarska miza | kos | 1 |
| 12 |  | Inštrumentarska miza - dvonivojska | kos | 1 |
| 13 |  | Elektrokirurška enota | kos | 1 |
| 14 |  | Odstranjevalec dima | kos | 1 |
| 15 |  | Pručka (1 stopnica) | kos | 2 |
| 16 |  | Pručka (2 stopnici) | kos | 1 |

Projektna naloga za načrt elektrotehnike

Splošno

V prostorih OP-7, anestezija, priprava pacienta, kirurško umivanje, odvoz pacienta in prostor hrambe materiala in opreme je potrebno izdelati nove elektro inštalacije moči in male moči. Razvodi električnih inštalacij naj se izvedejo po kabelskih policah v med stropovju ločeno za moč in malo moč, vertikalni razvodi pa naj se izvedejo v oblogah glede na potrebe medicinske opreme. Potrebno je urediti:

- Elektro energetsko napajanje za nov elektro razdelinik IT sistema

- Razsvetljavo, varnostno razsvetljavo

- Moč

- Električne inštalacije za malo moč

- Električne inštalacije za strojne naprave (zamenjava dvigala in prilagoditve so del projekta!)

- Izenačitev potencialov

- Javljanje požara

- Univerzalno ožičenje

- Kontrola pristopa

- Električne ure

- Meritve, pregledi

Pri projektiranju je potrebno posebno pozornost nameniti obstoječim električnim inštalacijam in ozemljitvam, ki potekajo skozi prostore, ki se bodo prenovili. Kjer inštalacije prehajajo požarne sektorje je potrebno prehode ustrezno protipožarno zatesniti.

Splošna razsvetljava

Pri projektiranju naj bodo upoštevani veljavni predpisi in priporočila za tovrstne prostore (TSG-12640-002:2021), tabela A.1, kakovostni kriteriji razsvetljave in navodila za zdravstvene prostore) in skladni z uredbo o javnem naročanju (4.člen, področje 17 – električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih).

Tipi svetil naj bodo sodobne LED svetilke, ustrezne izvedbe in IP zaščite. Oblikovno naj se prilagodijo tipu stropov, ki bodo predvideni s strani arhitektov, ter prostorskim zahtevam (tipi, temperaturna barve svetlobe, način vklopov, krmiljenja) kakor tudi zahtevi po odgovarjajoči IP zaščiti za namen mokrega razkuževanja. Napajanje svetil splošne razsvetljave naj bo izvedeno iz DEA napajanja. Krmiljenje razsvetljave naj bo sledeče:

- lokalno – vklop/izklop in zatemnitev s tipkalom v prostoru pri vratih

- preko kvalitetnih senzorjev gibanja/prisotnosti za hodnike z možnostjo ročne nastavitve višine osvetljenosti

Za zatemnjevanje skupine LED svetilk v enem prostoru je potrebno predvideti odgovarjajočo predstikalno napravo in vmesnik za lokalno regulacijo preko ene tipke.

Operacijsko svetilko je potrebno poleg DEA napajanja priključiti na dodatno obstoječe AKKU napajanje preko vgrajenega preklopnega elementa.

Po izvedeni razsvetljavi je potrebno opraviti funkcionalni preiskus in meritve osvetljenosti z izdajo ustreznega poročila o ustreznosti razsvetljave.

Varnostna razsvetljava

V objektu mora biti skladno s požarno varnostjo in ostalimi referenčnimi dokumenti projektirana varnostna razsvetljava.

Varnostna razsvetljava naj bo predvidena z LED svetilkami z lokalnim baterijskim virom napajanja. Svetilke morajo biti povezane na obstoječi nadzorni sistem varnostne razsvetljave Beghelli. Za razpored svetilk za osvetlitev evakuacijskih poti upoštevajte zahteve v Študiji požarne varnosti.

Energetsko napajanje

V novih prostorih se predvidi nova električna inštalacija in nov samostoječ električni razdelilec, ki se locira poleg obstoječega razdelilnika R-IT(9), za potrebe IT sistema. Priklop kabla novega razdelilca se predvidi v glavnih obstoječih razdelilcih (RG-UPS in RG-A) na rezervnih odcepnih mestih, v kleti objekta. Nov razdelilec je potrebno na dovodu varovati s prenapetostno zaščito.

Za napajanje porabnikov v OP-7  se predvidi agregatsko (DEA), mrežno in UPS napajanje. Dovodi se izvedejo z dograditvijo dodatnih varovalčnih in spončnih elementov v obstoječih razdelilcih na hodniku pred OP-7.

Napajanje OP dvorane in priprave pacienta se v novem razdelilcu izvede v IT sistemu z opremo proizvajalca Bender. Po zaključku del je potrebno izvesti zagon in test Bender preklopnega sistema.

Električni razdelilci morajo biti opremljeni s ključavnicami (SBNM tipski ključ) in oznakami ter narejeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Električni razdelilec mora na vratih imeti tipko za izklop električnega napajanja v sili.

Električne inštalacije in oprema mora biti usklajena z zahtevami Tehnične smernice TSG-1-001:2019 -Požarna varnost v stavbah (glej pogoje za zdravstvene objekte) in Tehnično smernico za zdravstvene objekte TSG 12640-002-2021.

Moč, mala moč-komunikacije

Inštalacije moči in male moči se projektirajo v parapetnih kanalih (130/72 mm). Na delovno mesto se predvidi: trojna mrežna vtičnica (bela barva), trojna agregatska vtičnica (rdeča barva), enojna UPS vtičnica (zelena barva) ter trije priključki univerzalnega ožičenja (kabel FTP cat.6e).

V OP prostoru pri vratih je potrebno načrtovati servisno/čistilno vtičnico in vtičnico za mobilni RTG.

Izbira kablov mora biti skladna z zahtevami Tehnične smernice Požarna varnost v zgradbah (TSG-1-001:2019)

Kabli univerzalnega ožičenja se povlečejo in zaključijo v obstoječi komunikacijski omari  na sredini zgradbe II. nadstropja (razdalja od OP-7 okoli 80m).

Predmet popisov in izvedbe so tudi meritve kablov univerzalnega ožičenja.

Aktivna oprema v komunikacijski omari

Sestavni del projekta je nakup aktivne opreme v sestavi:

točka A: (na vsakih 96 vtičnic se dobavi 1 kos, v vsakem primeru vsaj 1 kos)
vsaj 44 priklopov  10/100/1000 Base-T
zmožnost vgradnje v omaro in priložen montažni material za vgradnjo v omaro
vgrajen napajalnik (lahko tudi kot modul)
popolno upravljanje stikala preko CLI SSH in preko konzolnega priklopa (RS-232 ali USB UART)
vsaj 4 x SFP+ priklopi (lahko na voljo čez vgrajen modul)
neomejen dostop do nadgradenj strojne programske opreme
podpora za VLAN, LACP in STP

točka B: (v vsakem primeru 1 komplet)
+ 2x 10G SM SFP+ modula proizvajalca stikala pod točko A

točka C: (na vsak dodaten kos točke A 1 komplet)
+ 2x 10G SFP+ DAC proizvajalca stikala pod točko A

Torej B = 1, A = ( število predvidenih vtičnic / 96 ) zaokroženo navzgor in C = A - 1

Kontrola pristopa

Sistem kontrole pristopa bo namenjen nadzorovani uporabi dvigala (preko čitalnika v kabini dvigala bo mogoče izbirati postajo. Potrebno je zagotoviti, da bo ločen pogoj za levo in desno odpiranje vrat preko sistema kontrole pristopa. Sistem kontrole pristopa je potrebno uskladiti z obstoječim sistemom (Jantar). V bolnišnici se uporablja Jantarjeva oprema z mrežnimi kontrolerji (Populus).

Nadzor temperatur v hladilniku

Nadzor temperature v hladilniku se navezuje na obstoječ sistem SALVIAE d.o.o (dostopna točka (access point notranji LAN) + merilec temperature)), oziroma do polne funkcionalnosti (zagon, testiranja, licence).

Izenačitve potencialov

V prenovljenih prostorih je potrebno predvideti sistem izenačitve potencialov s povezavo vseh kovinskih delov na posamezne doze za izenačevanje potencialov (DIP), ki so posredno vezane na skupno točko ozemljitvenega sistema. V prostoru, kjer je predviden elektroprevoden tlak (OP dvorana in priprava) je potrebno predvideti priklop bakrene mreže na dozo za izenačevanje potenciala, ki naj omogoča periodične meritve prevodnosti tlakov.

V prostorih G2 so zahtevani naslednji dodatni ukrepi:

- V bližini pozicije pacienta morajo biti nameščeni standardizirani priključni čepi po DIN 42801, preko katerih se z gibljivimi tokovodniki poveže premične elektromedicinske naprave na dodatno izenačitev potenciala pri intrakardialnih posegih, pri uporabi visokofrekvenčne kirurgije in pri premičnih OP mizah. Zaščitni vodnik za izenačitev potenciala mora biti gibljiv, izoliran, zeleno-rumene barve in v vsakem tokokrogu mora biti svoj vodnik.

- V teh prostorih sme biti ob normalnem obratovanju elektro naprav (brez okvare) napetost med tujimi prevodnimi deli, zaščitnimi kontakti vtičnic in ohišji elektro naprav nižja od vrednosti 20mV.

Centralni nadzorni sistem

SB Novo mesto ima že izdelan sistem CNS-a (skrbnik Metronik). Potrebno je izdelati CNS dopolnitev prezračevanja/klimatizacije skladno z opremo v načrtu strojnih instalacij. Izvesti je potrebno vso ustrezno krmilno regulacijsko opremo s perifernimi elementi, obdelati delovanje tako na krmilniškem kakor tudi na Scada nivoju.

Požarno javljanje

Sistem naj bo načrtovan v skladu z zahtevami študije požarne varnosti, navodili za avtomatske požarne alarmne naprave VdS e.v. Köln, VdS 2095; 2010 (05), slovensko tehnično smernico TSG-1-001: 2019, smernico SZPV 408/05 in standardi EN 54.

Za potrebe požarne zaščite se predvidi nova inštalacija in nova oprema aktivne požarne zaščite. Vse elemente, tako na primarnem kot sekundarnem stropu, se poveže v obstoječi sistem javljanja požara, ki mora biti kompatibilen z obstoječim sistemom proizvajalca Zarja elektronika. V popise mora biti vključen vnos GNC elementov, finalno parametriranje, pregled požarnega sistema in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije ter sodelovanje izvajalca pri pregledu.

Dvigalo

Za potrebe nove OP dvorane v 1.nadstropju se predvidi novo dvigalo. Poleg izhoda v prostor anestezije predvidi še dodaten izhod (svetla širina dim.1300 x 2100 mm) iz dvigala (izhod na hodnik). Predvideti je potrebno predelavo kabine hidravličnega dvigala skupaj z vsemi komunikacijami in pogoni. V dvigalo se dogradi kontrola pristopa za nadzorovan dostop uporabnikov (ločen pogoj za izhod levo ali desno), ki mora biti kompatibilen s obstoječim sistemom JANTAR (mrežni kontroler Populus). V okviru vgradnje dvigala je potrebno v popisih predvideti prilagoditve med novimi in starimi prostori (prilagoditev stropa, talne obloge, dodatno pleskanje itd.).

Pomembno!

Dvigalo prehaja med požarnimi sektorji. Zato je potrebno v okviru projektiranja dvigala potrebno predvideti požarna vrata, požarne odpornosti skladne s presojo požarne varnosti.

Slika 3: Dodaten izhod iz dvigala

Sedaj je vgrajeno hidravlično dvigalo z dvema postajama (pritličje, nadstropje).

Okvirni podatki novega dvigala, ki je del projekta (podrobneje uskladiti z naročnikom):

Strojnica – Položaj pogona stroja je v strojnici nad jaškom.

Električne ure

Predvideti je potrebno razširitev obstoječi električnih ur v prostorih OP 7 in anestezije ter povezati na obstoječi sistem (zanko) matične ure (Iskra Mehanizmi). Ure naj bodo izvedbe sekvence minute.

Meritve, pregledi opreme, strojev in naprav

Po izvedbi vseh elektro inštalacijskih del je potrebno izvesti meritve elektro inštalacij; tako moči kot male moči, strojev in naprav, splošne razsvetljave (osvetljenost) ter izvesti preglede APZ (varnostna razsvetljava, požarno javljanje in ostali varnostni sistemi (npr.požarna vrata, požarne lopute itd.)).

Projektna naloga za načrt strojnih inštalacij

Zaradi prenove prostorov je potrebno odklopiti in demontirati vse strojne inštalacije. Strojne inštalacije, ki potekajo (prehajajo) skozi prostore bodočega oddelka pa je potrebno pri rušitvenih delih ustrezno zaščititi. Vsi posegi, ki bi kakorkoli vplivali na izvajanje v operacijskem bloku je potrebno predhodno najaviti in uskladiti z uporabnikom oziroma predstavnikom naročnika.

Vodovod

Notranja vodovodna inštalacija zajema spremembe na omrežju hladne vode, tople vode in cirkulacije. Potrebno je ukiniti priključke za pomivalno korito in termodezinfektor, vključno z demontažo cevnega razvoda ter blindiranje priključkov. Do prostora umivalnica se izdela nova inštalacija in odtoki.

Priključitev inštalacije se predvidi na obstoječo inštalacijo. Pri izvedbi je potrebno odstraniti vse mrtve rokave.

Temperatura hladne vode naj bo pod 15°C (maksimalno 20°C), temperatura tople vode pa nad 60°C (cirkulacija najmanj 55°C), tako da se že s temperaturo prepreči razmnoževanje mikroorganizmov.

Cevi, armature, izolacija

Celotno vodovodno omrežje sanitarne hladne in tople vode naj se izvede iz jeklenih nerjavečih cevi (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088), ki morajo biti preizkušene in certificirane za pitno vodo. Cevi in fitingi naj se spajajo po sistemu pressfiting.

Vse cevi, armature in ostali elementi morajo biti ustrezno izolirane glede na mesto vgradnje. Cevi hladne vode, vodene vidno pod stropom bodo izolirane s parozaporno izolacijo minimalne debeline predvidene po DIN 1988. Cevi tople vode in cirkulacije vodene vidno pod stropom, vertikalno in v zidovih so izolirane z izolacijo ustrezne debeline v skladu s PURES-om.

Sanitarni elementi

Vsa sanitarna oprema – umivalniki, korita in podobno naj bodo predvideni za bolnišnično izvedbo brez preliva. V prostoru umivalnica se predvidi zidne senzorske mešalne baterije.

Ogrevanje

Ogrevanje prostorov se izvaja v okviru klimatizacije.

Kanalizacija

Odtoki se priključijo na obstoječe vode.

Prezračevanje

Novi prostori se v celoti prezračujejo mehansko. Obstoječ dovodni kanal se demontira ter prestavi na novo višino. Obstoječe volumske regulatorje pretoka se demontira in prestavi na novo lokacijo (podpostajo klimata). Zračni kanali za dovod in odvod zraka morajo biti izdelani iz pocinkane pločevine (stene kanalov morajo biti gladke), debeline po DIN 24190 in 24191 standardih. Kanali, oblikovni kosi in zveze morajo biti aerodinamični, da je preprečeno odlaganje parcialnih delcev. Kanalski razvod se izvede v spuščenem stropu.

Posebno pozornost je potrebno nameniti dovodu in odvodu ustreznih količina zraka v operacijsko dvorano, zato sta na dovodu in odvodu predvidena elektronska regulatorja pretoka. Za zmanjšanje nivoja hrupa, katerega povzročajo ventilatorji, so v klima komore in v kanale vgrajeni dušilniki zvoka, tako da nivo hrupa ne presega dovoljenega nivoja, ki je predviden za to območje.

Velik poudarek pri snovanju sistema prezračevanja in klimatizacije mora biti dan na racionalno rabo energije. Prezračevalne in klima naprave so velik porabnik toplotne, hladilne in električne energije, zato je vidik učinkovite rabe energije v tem segmentu strojnih naprav v bolnišnici najpomembnejši.

Predvideti je potrebno navezavo na obstoječi klimat, kjer je pripravljen odcep za novo OP dvorano.

Pri načrtovanju prezračevalnega sistema je potrebno predvideti obdobno čiščenje kanalov, zato je potrebno načrtovati ustrezno število revizijskih odprtin.

Potrebno je prestaviti regulatorje volumskega pretoka (3kom) – so pod stropom OP7. Verjetno se jih prestavi v podpostajo klimata.

Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka, toplotne prevodnosti λ ≤ 0,034 W/mK, parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, požarna klasifikacija A1 po EN klasifikaciji.

V operacijski dvorani je predviden »operacijski strop« (klasa 1a) za prezračevanje operacijske dvorane, z laminarnim vpihom zraka, prirejen za hibridno operacijsko sobo z naslednjimi zahtevami:

- OP strop ima v konstrukciji dvojno tkanino zaradi zagotavljanja večje površine čiste cone

- Priključni set (LAF testing( za testiranje mora biti izven OP stropa (dostop do testnih priključkov brez posega v OP strop))

- Razsvetljava v OP stropu mora zagotavljati min 1000 lux osvetljenosti (LED razsvetljava z integriranim transformatorjem)

- Kanalski priključki stropa z vseh 4 strani

- Zagotavljati ustrezne pretoke zraka  (sveži in skupni)

Zahteve vpihanega zraka (dovedenega), ki se vpihuje preko laminar stropa in jih je potrebno vzdrževati in dokazovati:

- Mikrobiološke zahteve:	referenčna vrednost: 4 KBE/m3,mejna vrednost: 10 KBE/m3 Trdi delci: referenčna vrednost 400/m3, mejna vrednost: 10000/m3 Temperatura prostora: 22 - 26 °C

- Relativna vlaga:	35 - 65 %

- Hitrost zraka:	referenčna vrednost 0,2 m/s, maximal 0,25 m/s

- CO2-vrednost:	<0,1 Vol.-%

- rH pred H13 (filtrom):	<70 %

Hlajenje operacijske sobe

- Lokalno hlajenje v OP dvorani je izvedeno z recirkulacijo zraka v stolpnem modulu operacijskega stropa z vgrajenim hladilnim registrom, ki pripravlja zrak v okviru sledečih parametrov:

- T_piha =19-26 °C

- Voda =14/16 °C

Razvod hladilne vode se izvede v spuščenem stropu. Razvode se izvede iz nerjavečih jeklenih cevi, ki so ustrezno izolirane.

Po zaključku del je potrebno izvesti test in zagon sistema (test tesnosti, pretoka, hitrosti, temp., LAF itd.).

Upravljanje klimata je potrebno povezati na obstoječi CNS sistem (skrbnik sistema: Metronik), to pomeni omogočiti daljinski nadzor in daljinsko upravljanje sistema.

Prezračevalne in klimatske naprave morajo biti usklajene s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ) ter upoštevano prostorsko tehnično smernico TSG-12640-002: 2021 – za graditev, za zdravstvene stavbe.

Za preprečevanje širjenja požara naj se na mejah vseh požarnih sektorjev vgradijo protipožarne motorne lopute, vezane na sistem APZ (skrbnik sistema: Zarja elektronika).

Medicinski plini

Za potrebe operacijske dvorane se izvede instalacija medicinskih plinov, ki zajema kisik, komprimiran zrak 5 in 10bar, oksidul, vakum in odsesovanje anestezijskih plinov.

V delu trakta, ki se bo prenovil so že izvedene plinske inštalacije. V projektu je potrebno predvideti izvedbo nove inštalacije, ki bo priključena na predpripravljene odcepe v prostoru nove OP dvorane.

Vtičnice morajo dovoljevati odvzem medicinskih plinov za nemoteno delovanje in napajanje medicinske opreme s potrebnimi plinskimi mediji. Končna enota (vtičnica) je sestavni del centralnega napajalnega sistema z določeno vrsto plina in mora biti primerna za montažo v instalacijske kanale, stenske stative in stropne stative.

Vtičnica mora imeti dve zaporni stopnji. Prva omogoča vstavitev vtikača v pozicijo pripravljenosti in plin še ne uhaja. S potiskom vtikača naprej v drugo zaporno stopnjo se mora odpreti ventil in s tem omogočimo odjem plina.

Vsak obroček na vtičnici mora biti označen z besedo o vrsti plina. Oblike vtičnih odprtin morajo biti naslednje:

- kisik - šesterokotna (z večjo okroglo odprtino Ø 14 mm)

- CO2

- komprimiran zrak - četverokotna (z večjo okroglo odprtino Ø 15 mm)

- dušikov oksidul	- okrogla

- ogljikov dioksid	- šesterokotna (z manjšo okroglo odprtino Ø 12 mm)

- vakum	- kvadratna (z manjšo okroglo odprtino Ø 12 mm)

Mikrolokacija in število posameznih priključkov bo dogovorjeno z naročnikom.

Inštalacija medicinskih plinov naj bo zaradi specifičnih zahtev izdelana iz bakrenih cevi in fitingov. Za medicinske namene naj se uporabijo specialne cevi iz bakra, material SF-Cu po EN predpisih. Te cevi odlikujejo dobre sposobnosti za varjenje in tehniko trdega lotanja. To so vlečene cevi iz celega, žarjene v vakuumu in dobavljene v palicah (trde) ali v kolutih (mehke).

S preizkusi na plinotesnost in trdnost materiala je zagotovljeno, da so cevi popolnoma zrakotesne, brez poroznih mest. Visoke dimenzijske tolerance zagotavljajo dobre lastnosti pri trdem lotanju, kar je zaradi varnosti zelo pomembno. Cevi morajo biti absolutno čiste in nemastne. Zaradi možnosti vstopa nečistoč pri transportu in montaži so cevi na konceh zaprte s plastičnimi pokrovi. Vsi fitingi, spojni elementi, T-kosi, cevni loki in cevni reducirni kosi so iz bakra in morajo biti izdelani po predpisih za tovrstne inštalacije.

V prostoru priprave bolnika na steni ob vstopnih vratih, je predviden tablo, ki javlja izpad posamezne vrste plina. Na zaslonu se pokaže izpad posamezne vrste plina in sicer optično in zvočno.

Alarmiranje

Za nadzor delovanja in nevarnosti pomanjkanja določene vrste plina skrbi obstoječi alarmni sistem. Z dodajanjem plinske inštalacije in navezavo na obstoječe omrežje, je potrebno zagotoviti informacijsko-upravljalni tablo za kontrolo stanja sistema medicinskih plinov, vključno z izhodom za alarmiranjem izpada delovanja sistema, ki se ga poveže na obstoječ sistem.

Stenske tirnice

V okviru projektiranja plinskih inštalacij je potrebno zajeti dobavo in montažo stenske tirnice (na dveh višinah (60 in 130 cm), za obešanje opreme)) pravokotnega profila 25x10/1 mm, enakih dolžin kot so inštalacijski kanali za medicinske pline in električne inštalacije. Pri stenskih tirnicah je potrebno predvideti stenske ojačitve in montažni material (distančnike, pritrdilne elemente, ozemljitev itd.). Tirnice so predvidene v prostoru Anestezije in OP dvorani.

Predmet ponudbe

Splošne specifikacije

Za potrebe umestitve OP dvorane v prostor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, ki bo obravnavala vsa potrebna GOI dela, opremo, ter ostala potrebna dela in storitve za pripravo prostora in navezavo na obstoječe funkcionalne prostore.

Projektant mora pri izdelavi projekta sodelovati s pooblaščenimi osebami SBNM. Prav tako mora sodelovati z vsemi pristojnimi inšpekcijskimi službami in pooblaščenimi osebami za izdelavo posameznih vrst različnih elaboratov, pridobitev mnenj, študij in ostalih potrebnih dokumentov za uspešno izdelavo projekta.

Izvajalec gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter dobavitelj opreme mora prav tako upoštevati vse smernice podane v projektni nalogi. Zadostiti je potrebno vsaj obstoječim standardom in veljavni zakonodaji. Ker se bodo dela izvajala znotraj OP bloka, morata projektant in kasneje  izvajalec v ceni predvideti, da bo moral veliko del opraviti izven rednega delovnega časa (popoldne, med vikendi, prazniki). Prav tako se med rednim časom ne bo smelo izvajati hrupnejših del.

V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela skupaj z vsemi dobavami, transporti in montažami v prostor in njemu pripadajoče prostore, kjer bo umeščena OP dvorana s pomožnimi prostori. Po končanem posegu  in vnosu opreme v prostore, se mora vzpostaviti prvotno stanje v vseh obstoječih prostorih, kjer je bilo potrebno zaradi prenove prostorov izvesti kakršne koli posege. Po izvedenih GOI delih mora ponudnik izvesti ustrezno šolanje o izvedenih GOI delih in delovanju opreme.

Okvirni terminski plan mora predložiti ponudnik kot sestavni del ponudbe.

Po končani izvedbi del in montaži opreme bo po potrebi potrebno opraviti interni tehnični pregled in predati zakonsko predpisano dokumentacijo (DZO, NOV).

Izvedba po sklopih

Sklop 1: Izdelava vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije vključno z izdelavo posnetka obstoječega stanja, v skladu z zahtevami priložene projektne naloge.

Sklop 2: Izvedba vseh potrebnih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del skladno s projektno dokumentacijo in zahtevami projektne naloge.

Sklop 3: Dobava, montaža opreme in vzdrževanje opreme v času garancije.

Sklop 4: Dela, ki niso zajeta v razpisni dokumentaciji, a so potrebna za funkcionalnost prostorov in opreme  (da se doseže pogoj "ključ v roke").

Ponudnik naj pri ponudbi navede tudi dela in storitve, ki so po njegovem nujno potrebna za izvedbo investicije, niso pa zajeta v projektni nalogi. Dela in storitve se specificirajo na svojem obrazcu iz katerega mora biti razvidno:

- opis dela oz. storitve;

- količina;

- cena na enoto mere (EUR/EM);

- znesek brez DDV (EUR);

- stopnja DDV in znesek DDV (% in EUR);

znesek z DDV.