Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in

specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava komore za delo v inertni atmosferi

Oznaka javnega naročila: 302/26 – RIUM66-P30-FKKT02-1/2021

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava komore za delo v inertni atmosferi«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  |  | OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  |  | DOKAZILO |
| Komora za delo v inertni atmosferi z naslednjimi značilnostmi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1 kos | Namizna suha komora: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Material: akrilno steklo ali nerjaveče jeklo in steklo. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
|  |  | - Zunanje mere (vključno s predkomoro): dolžina 1330—1600 mm; globina 500—900 mm; višina 800—1000 mm. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
|  |  | - Notranje mere: dolžina 900—1100 mm, globina 400—800 mm, višina 550—750 mm. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
|  |  | - Imeti mora predkomoro, ki omogoča vnos vzorcev in laboratorijske opreme v suho komoro, brez da bi onsenažili inertno atmosfero. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
|  |  |  | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
|  |  | - Ustrezen ventil za dovod inertnega plina v komoro in ventil za odvod inertnega plina iz komore (uravnavanje tlaka). | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
|  |  | - Najmanj 3 x električna vtičnica 230 V v notranjost suhe komore. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
|  |  | - Najmanj 4 električni standardni banana konektorji za priklop potenciostata/galvanostata na zunanji strani suhe komore in elektrod na notranji strani suhe komore. Na obeh straneh komore so lahko ženski banana konektorji. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
|  |  | - Najmanj dve odprtini z rokavicami, ki omogočajo delo z vzorcem. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
| 1.2 | 1 kos | Rokavice |  |  |  |  |  |
|  |  | - Iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline vsaj 0,4 mm. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
| 1.3 | 1 kos | Dobava in namestitev v prostore naročnika |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi dobavitelj, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
|  |  | - Izobraževanje za delo s suho komoro v trajanju 1 delovni dan. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |
| 1.4 | 1 kos | Svetilka, namenjena osvetlitvi delovne površine |  |  |  |  |  |
|  |  | - Svetilka, namenjena osvetlitvi delovne površine. |  | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
| 1.5 | 1 kos | Garancija |  |  |  |  |  |
|  |  | - Vsaj 2 leti ali več. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije/zahteve.