## PRVA STRAN
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  | št.projekta: 19046
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
OBJEKT:
Urgentni center SB dr. Jožeta Potrča Ptuj
INVESTITOR:
Splošna bolnišnica SB dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23
2250 Ptuj
" POPIS DEL"
NOTRANJA OPREMA
Obdelal: Damjan KOREN grad.teh.
Direktor: Anton Kolarič dipl.inž.grad.
Odranci, maj 2021, revizija november 2022

## SKUPNA REKAPITULACIJA
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  | št.projekta: 19046
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | TIPSKA OPREMA | 0
2. | MEDICINSKA OPREMA | 0
3. | MEDICINSKI APARATI | 0
4. | INFORMACIJSKA OPREMA | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## TIPSKA OPREMA
1. |  | TIPSKA OPREMA
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip (vnesti v tabelo) | cena/enoto | skupaj
[5 empty] | brez DDV | brez DDV
| DO | DODATNA OPREMA
| DO01 | VOZIČEK Z VREČO ZA NEČISTO PERILO
Voziček za vrečo za zbiranje nečistega perila: - okvir za namestitev in pritrditev vreče, ki ne trga vreče - spodaj (nad kolesi) polica ali mreža za oporo vreči, - 4 kolesa, 2 z zavoro, odbojniki materiali_ ogrodje iz nerjavnih cevi, - vsi zvari gladki velikost vozička za postavitev pod pult - višina največ cca. 65 cmn (višina zgornji rob pulta na 90 cm)
|  | Lokacija: P-25 | 1 |  | 0 | 0
| DO02 | MAGNETNA TABLA
dim: 180x7x120 cm
Tabla za informacije, omogočeno pisanje s floumastri, visokokakovostna bela magnetna površina. Montaža na steno, po potrebi na izbranem mestu izvedena ustrezna ojačitev. Pocinkana in ojačana hrbtna stran odporna na zvijanje. Aluminijasti okvir, premična poličko. Set fluomastrov, magnetov (min. 20 kosov), brisalec + rezervni brisalec.
|  | Lokacija: P-24 | 1 |  | 0 | 0
| DO03 | TALNA OZNAČBA
dim: 150x10 cm
Dobava in montaža talne označbe za vizualno ločevanje čistega in nečistega dela prostora.
|  | Lokacija: P-25 | 1 |  | 0 | 0
| KO | KOŠ
| KO01 | KOŠ ZA ODPADKE
Dobava koša za smeti brez pokrova . Volumen cca. 14L. Iz nerjaveče pločevine.
|  | Lokacija: P_03, P_23 | 2 |  | 0 | 0
| KO02 | POSODA ZA ODPADKE S POKROVOM NA PEDAL
Dobava koša na pedal iz nerjavečega jekla z notranjim plastičnim vedrom. Tiho zapiranje pokrova. Kovinski pedal s plastično oblogo. Podstavek iz plastike za preprečevanje nastajanja prask na tleh. Volumen cca. 5L.
|  | Lokacija: P-04, P-05a (2x), P-13, P-19, P-30, P-37a, P-37b | 8 |  | 0 | 0
| SO | STOLI
| SO01 | STOL VRTILJAK
Dobava stola. Stol vrtiljak z opiralom za roke, ergonomsko oblikovan naslon. Naslon in sedalo sedežne školjke oblazinjeno z umetnim usnjem. Barva se izbere po predloženem vzorcu izvajalca pred izvedbo. Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi. Jekleno ogrodje, s kromirano finalno obdelavo v visokem sijaju. Plinski dvižni mehanizem, nastavljivo sedišče po višini in naklonu, nastavljivo hrbtišče po višini in naklonu, asinhrona nastavitev sedišča in hrbtišča. Petkrako podnožje z gumiranimi kolesi. (npr. Ergoles, pisarniški stol Beta multi).
|  | Lokacija: P-03, P-06(x2), P-08, P-09, P-14, P-15, P-16, P-17, P-23, P-29 | 11 |  | 0 | 0
| SO02 | STOL ZA PACIENTA
Dobava konferenčnega stola z lesenim naslonom in sedežem. Stol ima kromirano ogrodje, brez ročnih opiral. Stol naj bo nakladalen. Barva stola se izbere po predloženem vzorcu izvajalca pred izvedbo. (npr. Ergoles, lesen stol Kuadra).
|  | Lokacija: P-06, P-08, P-09, P-11, P-14, P-15(x2), P-16, P-17, P-23 (x2) | 11 |  | 0 | 0
| SO03 | KLOP (4-SED)
Dobava klopi s 4 sedeži. Sedalo je iz tehnopolimera, je trpežno in primerno za prostore z veliko frekvenco. Kovinski okvir je črne barve. Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi.
|  | Lokacija: P-03(x7), P-35 | 8 |  | 0 | 0
| SO04 | KLOP (3-SED)
Dobava klopi s 3 sedeži. Sedalo je iz tehnopolimera, je trpežno in primerno za prostore z veliko frekvenco. Kovinski okvir je črne barve. Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi.
|  | Lokacija: P-03(x6), P-35(x2) | 8 |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA - 5% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ z nepredvidenimi deli (brez DDV) |  |  |  | 0

## MEDICINSKA OPREMA
2. |  | MEDICINSKA OPREMA
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip (vnesti v tabelo) | cena/enoto | skupaj
[5 empty] | brez DDV | brez DDV
2.1. | MOC | MONITORSKA CENTRALA | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-29
Opis:
Monitorska centrala za nadzor do 6 bolnikov, na sestrskem nadzornem pultu.
Na centralnem monitorju mora biti možnost prikaza za 6 pacientov. Centrala mora imeti možnost shranjevanja
podatkov do 96 ur in 24 urni "full discloser", neprekinjeno napajanje "UPS" in laserski tiskalnik.
Ekran mora biti velikosti najmanj 22 inčev. V ponudbi morajo biti vklječeni: pribor in kabli.
2.2. | MONIT01 | MONITOR TRANSPORTNI | 9 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-08.; 1xP-15.; 1x-P16; 1xP-17; 5xP-29
Opis:
Transportni monitor mora omogočati merjenje pulzne oksimetrije za vse populacije pacientov (odrasle,
otroke in novorojenčke) z uporabo tehnologije Masimo (meritev rainbow SET: SpHb; SpOC; SpCO; SpMet
ali PVI, iz enega vira senzorja in glede na izbiro uporabnika).
Monitor mora omogočati večkanalni nadzor EKG z izbiro 3-kanalnega; 5-kanalnega ali 6-kanalnega z
izpeljanim 12 - kanalnim nadzorom.
Monitor mora omogočati merjenje dveh invazivnih krvnih pritiskov in imeti tipko za začetek in konec
odčitkov neinvazivnega krvnega pritiska ter integrirano merjenje etCO2.
Monitor mora biti zaščiten pred vdorom vode s stopnjo IPX4 z velikostjo ekrana, občutljivega na dotik,
najmanj 6,1 inčev.
Monitor ne sme biti težji od 1 kg (±20%) in mora normalno delovati tudi po prostem padu v skladu z
IEC 60068-2-32 ter zaščiten pred tresljaji in udarci v skladu z IEC 60068-2-27.
Monitor mora biti snemljiv in namestljiv enoročno, brez potrebne dodatne manipulacije (npr.snemanje ali
nameščanje modulov, kablov…).
Monitor mora prenesti energijo, ki jo oddaja defibrilator, brez okvar v skladu z IEC 60601-1.
Ekran se mora samodejno prilagoditi obračanju transportnega monitorja za 180 stopinj.
V ponudbi morajo biti vključen potrebni pribor, kabli, šinski nosilec in nosilec roke.
Kot transportni monitor mora biti kompatibilen z obstoječimi monitorji v oddelku intenzivna terapija in OP
bloku v Splošni bolnišnici Ptuj.
2.3. | MONIT02 | MONITOR TRANSPORTNI IN STACIONARNI | 2 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24.; 1xP-27
Opis:
Monitoring za nadzor vitalnih funkcij pacienta (stacionarni in transportni monitor).
Monitor z velikostjo ekrana na dotik najmanj 17 inčev mora omogočati pregledovanje krivulj pritiska in
pretika ter podatkov, ki jih pošiljajo naprave za predihavanje. Povezava med stacionarnim in
transportnim monitorjem mora biti zagotovljena z enim sistemskim kablom.
Stacionarni monitor mora imeti prikaz minitrendov na prikazanem zaslonu, ne da bi se prikrilo krivulje
in parametre v realenmčasu.
Stacionarni in transportni monitor morata imeti večkanalni nadzor EKG z izbiro 3-kanalnega, 5-kanalnega ali
6-kanalnega z izpeljanim 12-kanalnim nadzorom ter možnost osnovnega izvajanja oziroma odkrivanja
aritmije za življenje ogrožajoče alarme, ki vključujejo asistolijo, ventrikularno oziroma prekatno tahikardijo in
bradikardijo (stopnjo alarma naj bo mogoče prilagajati glede na to, ali se uporablja za odrasle ali za
pediatrične paciente).
Stacionarni in transportni monitor morata imeti prikaz sinhronizacijskih markerjev na R valu, ki je prepoznan
na zaslonu ter vmesnik defibrilatorja, ki se sinhronizira z valovno obliko EKG, za kardioverzijo s časovnim
zamikom naprave manjšim od ali enakim 35 milisekund.
Stacionarni in transportni monitor morata imeti nadzor pulzne oksimetrije za vse populacije pacientov -
odrasle, otroke in novorojenčke, z uporabo Masimo in meritev rainbow SET; SpHb; SpOC; SpCO; SpMet
ali PVI iz enega vira senzorja in glede na izbiro uporabnika.
Stacionarni monitor mora meriti do štiri invazivne krvne pritiske, transportni monitor mora meriti dva. Ničelna
nastavitev pritiska mora biti možna tako na stacionarnem kot tudi na transportnem monitorju in/ali pri točki
v bližini mesta, kjer se nahajajo pretvorniki.
Transportni monitor mora imeti tipko za začetek in koneč odčitkov neinvazivnega krvnega pritiska in mora
imeti integrirano merjenje etCO2.
Transportni monitor mora biti zaščiten pred vdorom vode s stopnjo IPX4 z velikostjo ekrana, občutljivega
na dotik, najmanj 6.1 inčev.
Transportni monitor ne sme biti težji od 1 kg (±20%) in mora normalno delovati tudi po prostem padu v skladu
z IEC 60068-2-32 ter zaščiten pred tresljaji in udarci v skladu z IEC 60068-2-27.
Transportni monitor mora biti snemljiv in namestljiv enoročno, brez potrebne dodatne manipulacije (npr.snemanje
ali nameščanje modulov, kablov….).
Ekran se mora samodejno prilagoditi obračanju transportnega monitorja za 180 stopinj.
PREISKOVALNE SVETILKE
2.4. | PST01 | PREISKOVALNA SVETILKA NA TIRNICI | 5 |  | 0 | 0
Lokacija: 5xP-29
Opis:
Preiskovalni reflektor za pritrditev na stensko tirnico.
- LED tehnologija
- ohišje dvostensko, brez možnosti segrevanja nad telesno temperaturo,
- pozicijsko območje roke z enim členom; minimalno 80 cm,
- barvna temperatura več kot 4000K,
- svetilnost od 20.000 lux do 30.000 lux,
- stikalo za vklop/izklop na korpusu luči,
- priključni kabel,
- priključni element za pritrditev na stensko tirnico
Skladnost s standardi:
SIST EN 60601-2-41, Direktiva sveta 93/42/EGS, pridobljen certifikat IEC 601
OP MIZE, PREGLEDNE MIZE, STRECHER-ji
2.5. | OPM01 | OP MIZA MOBILNA | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-27
Opis:
Mobilna univerzalna operacijska miza.
- stabilno podvozje s 4 dvojnimi antistatičnimi kolesi in centralno zavoro za vsa kolesa. Upravljanje
zavore se vrši preko daljinskega upravljalca.
- elektrohidravlična nastavitev višine mize,
- nastavljivost hrbtne, nožne plošče, trendelenburg/antitrendelenburg, tilit položaj in vzdolžnega
premika preko kabeljskega daljinskega upravljalca. Vzglavna plošča se uravna ročno.
- vzglavna plošča, hrbtna plošča, sedežna plošča, nožni plošči, s stranskimi tirnicami na vseh
ploščah,
- nosilnost mize vsaj 400 kg.
Nastavitve OP mize:
- trendelenburg/antitrendelenburg vsaj ±25˚,
- lateralni nagib minimalno ±20˚,
- vetikalni pomik hrbtne plošče vsaj +80˚ in vsaj -60˚,
- vertikalni pomik vzglavne plošče z dvojnim zglobom vsaj ±30˚,
- možnost dviga/spusta nožnega dela +80˚/ -90˚ s pomočjo daljinskega upravljalnika,
- vertikalni dvig mize vsaj 350 mm, najnižji položaj OP mize brez blazin 660 mm ali nižje.
Tehnični podatki:
- širina mize s stranskimi tirnicami 600 mm (±5%),
- dolžina osnovne OP plošče 1000 mm (±5%),
- debelina blazine 80 mm,
- blazine morajo zagotavljati stabilen položaj pacienta, imeti morajo antidekubisne lastnosti,
biti morajo elektroprevodne, enostavne za čiščenje, razkuževanje ter vzdrževanje,
- podnožje mora biti iz nerjavečega materiala, odpornega na čiščenje in razkuževanje in
izdelavo, ki omogoča enostavno čiščenje in razkuževanje na celotni konstrukciji.
Zahtevani dodatki:
- 1x vzglavna plošča dolžine med 300 mm - 400 mm, v širini osnovne plošče
- 2x opora za roko z ustreznimi pritrditvenimi sponkami in pasovi za fiksiranje roke (omogočena
mora biti namestitev in fiksacija z enim gumbom), oblazinjena, dolžina 580 mm (±5%). Opora
nastavljiva vertikalno ter lateralno vrtljiva.
- 1x anestezijski naslon s podaljškom, nastavljiv po višini vključno z radialno sponko in trakom
za roko.
- 1x držalo za fiksacijo roke z manšeto in radialno sponko.
- 1x pas za fiksacijo telesa s pritrditvijo na stransko tirnico.
- 1x infuzijsko stojalo, nastavljivo po višini, s štirimi (4) kljukicami, z radialno sponko.
- 1x stranska mizica ( fiksacija na stransko šino) za operacijo roke, širine vsaj 380 mm in dolžine
vsaj 600 mm s priterditveno sponko. Plošča je karbonske izvedbe po celotni površini, s snemljivo
blazino.
- 1x zgornja hrbtna plošča, dolžine 225 mm (±5%).
- 1x dvojna nožna plošča, razširljiva do 90˚, dolžine 750 mm (±5%)
- 1x kabeljski daljinski upravljalec.
2.6. | STRECH01 | STRECHER | 16 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-01.; 1xP-03; 1xP-06.; 1xP-8.; 1xP-11; 1xP-15.;1xP-16; 1xP-17; 2xP-22.;1xP-24; 5xP-29
Opis:
Voziček (stretcher) mora omogočati reanimacijo in prevoz pacienta
- voziček izdelan iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za
čiščenje in razkuževanje, ogrodje z antibakterijsko zaščito
- podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma
- hidravlično nastavljive vse pozicije
- velikost ležišča / blazine: širina najmanj 74 cm, dolžina najmanj 190 cm (možno
odstopanje dolžine do +10%),
- širina blazine mora ustrezati širini ležišča
- dvig / spust najmanj 30 cm
- trendelenburg / antitrendelenburg nagib najmanj 15°
- hrbtno del / naslon nastavljiv brezstopenjsko od 0° do 90º
- varna delovna nosilnost najmanj 240kg
- ležišče prepustno za RTG žarke, s prostorom za RTG kaseto
- velikost RTG kasete: 35x43 cm, prostor mora biti dovolj visok za kaseto
- konstrukcija vozička mora omogočati slikanje s C lokom
- blazina za ležišče iz enega dela, debeline najmanj 80 mm iz spominske pene
s prevleko iz umetnega usnja, antistatična, radiotransparentna in udobna za paciente
- blazina odstranljiva, blazina ne sme drseti po podlagi
- blazina izdelana iz antistatičnega materiala, odporenega na kri, blato in urin
omogočeno čiščenje z močnimi razkužili
- 4 antistatična kolesa velikosti min 200 mm
- centralni zavorni sistem, vsaj na dveh straneh
- peto kolo za lažje manevriranje in usmerjanje
- nožne stopalke nedrsne, za varno opravljanje hidravlične funkcije vozička
- integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku
- ergonomski ročaji za potiskanje in vlečenje
- možnost CPR položaja v manj kot 10 sek.
- prostor za shranjevanje bolnikovih osebnih stvari
- prostor in nosilec za kisikovo jeklenko
- prostor za shranjevanje infuzijskega stojala
- nosilci za infuzijsko stojalo na vseh štirih straneh
- mesto za event. namestitev police za monitor
- vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov
- vsi potrebni pritrdilni elementi za dodatno opremo
Dodatna oprema:
- polica za namestitev monitorja ali defibrilatorja
- infuzijsko stojalo, izvlečno - teleskopsko z zanko
- komplet varnostnih trakov z nosilci in zaponkami
- nosilec za rolo zaščitnega papirja
- nosilec za kisikovo jeklenko
- vsi potrebni pritrdilni elementi za dodatno opremo
VOZIČKI
2.7. | VOZ01 | VOZIČEK Z VREČO ZA NEČISTO PERILO | 2 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-10; 1xP-28;
Opis:
Voziček za vrečo za zbiranje nečistega perila:
- velikost vreče kot so v rabi v bolnišnici Ptuj
- okvir za namestitev in pritrditev vreče, ki ne trga vreče
- spodaj (nad kolesi) polica ali mreža za oporo vreči,
- 4 kolesa, 2 z zavoro, odbojniki,
material: ogrodje iz nerjavnih cevi,
- vsi zvari gladki
velikost vozička za postavitev pod pult - višna največ cca. 65 cmn
(višina zgornji rob pulta na 90 cm)
2.8. | VOZ02 | VOZIČEK Z VREČO ZA NEČISTO PERILO | 4 |  | 0 | 0
Lokacija: 3xP-29.; 1xP-.24.;
Opis:
Voziček za vrečo za zbiranje nečistega perila:
- velikost vreče kot so v rabi v bolnišnici Ptuj
- okvir za namestitev in pritrditev vreče, ki ne trga vreče
- okvir s profilom z gumo (preprečeno trganje vreč) s pokrovom,
- odpiranje s pedalom,
- spodaj (nad kolesi) polica ali mreža za oporo vreči,
- 4 kolesa, 2 z zavoro, odbojniki,
material: ogrodje iz nerjavnih jeklenih cevi,
- vsi zvari gladki
2.9. | VOZ03 | VOZIČEK ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV | 11 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-06; 1xP-08.; 1xP-11; 1xP-15; 1xP-16; 1xP-17; 1xP-24;1xP-27; 1xP-28; 1xP-29; 1xP-31
Opis:
Voziček z 3 vrečami za odpadke s pokrovi na pedal.
- velikost vreče ( v rabi v SB Ptuj) 10x100 cm,
- okvir za namestitev in enostavno pritrditev vreče,
- okvir s profilom z gumo (preprečeno trganje vreč), vzmetne ščipalke,
- odpiranje s pedalom,
- spodaj polica ali mreža,
- 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, odbojniki,
Material: ogrodje nerjavne jeklene cevi;
2.10. | VOZ06 | VOZIČEK ZA INSTRUMENTE | 8 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-06.; 1xP-08; 1xP-11; 1xP-15; 1xP-16; 1xP-17; 1xP-24; 1xP-27
Opis:
- voziček za instrumente, z dvema policama, polici z dvignenim
robom,
- na eni stani ročaj za vodenje vozička,
- velikost: 650x450x800 mm (±5%),
- brez ostrih robov
- 4 elektroprevodna kolesa Ø100 mm, 2 z zavoro,
- guma na kolesih ne sme puščati sledov,
Material: nosilno ogrodje in police iz krom nikljevih jeklenih profilov
in pločevine.
2.11. | VOZ07 | VOZIČEK ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-34
Opis:
- voziček za med.pripomočke (terapije) s 3 policami,
- ročaj za vodenje vozička,
- velikost uporabne površine cca. 60x50 cm (±5%); višina zgornje police 84 cm
- vse 3 police z ograjico,
- 4 antistatična kolesa cca.Ø 100 mm, 2 z zavoro, z odbojniki
- kolesa ne smejo izstopati iz vozička,
material: nosilno ogrodje iz krom nikljevih nerjavnih jeklenih profilov
in pločevine, vse brez ostrih robov in vidnih zvarov.
2.12. | VOZ08 | VOZIČEK ANESTEZIJSKI | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-27
Opis:
Material vozička: aluminij in plastika ABS, omogoča lahko in učinkovito čiščenje
in razkuževanje. Zaobljena oblika delovne površine onemogoča nalaganje prahu in
umazanije.
Dimenzija vozička : 760x580x1010 mm (šxgxv) ( ±5%)
- delovna površina ABS material, zadaj in ob straneh naraščajoče dvignjena,
na desni strani vozička dodatna dvižna delovna mizica,
- na levi strani konzola, aluminijasto držalo za posodo za kontejner za igle,
in koš za odpadke, volumen cca. 23 litrov,
- Voziček ima pet predalov,
- trije predali , višina predala 128 mm. Prvi predal razdelilnik za zdravila s 5
premakljivimi razdelilniki,
- en predal višine 160 mm,
- en predal višine 224 mm s pregradami za plastenke,
Nadgradnja vozička: aluminijasto nosilno ogrodje za plastične kontejnerje 5 malih in
pet velikih.
- na nosilnem ogrodju na desni strani nastavek za dispenzer za razkužilo na
senzorn z vključenim senzorskim dozirnikom za plastenko 1000 ml,
nastavitev doziranja razkužila v več stopnjah od 0,75 - 1,5 ml razkužila na
doziranje.
Štiri elektroprevodna kolesa Ø125 mm, dva z zavoro.
Odbijač za zaščito pred poškodbami.
2.13. | VOZ10 | VOZIČEK ZA NEGO | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-29
Opis:
- postiljalni voziček s policami za čisto perilo in nosilci za 2 vreči za nečisto
perilo s pokrovi, čisti in nečisti del ločena,
velikost: 130x65x105 cm (±5%),
- 3 police za čisto perilo odprte, zgornja polica s tri-stransko ograjico,
- na nečisti strani dva nosilca za vreči za zbiranje nečistega perila
- spodnja polica (nad kolesi) tudi pod vrečami za perilo,
- 4 antistatična kolesa, 2 z zavoro, z odbojniki;
Material: nerjavno jeklo, vsi robovi gladki, zaobljeni, zvari nevidni,
Dodatna oprema:
- nosilec za razkužilo
- nosilec podajalnika rokavic
2.14. | VOZ11 | VOZIČEK ZA PREVIJANJE | 1 |  | 0 | 0
Lokacija:1x za prostor P-16 in P-17
Opis:
Voziček za prevezovanje, s predali, prekucnimi posodami, nadgradnim okvirjem
za obešanje razdelilcev in dodatno opremo;
- velikost: 60x50x100 - 160 cm (±10%)
- delovna površina z dvignjenim (tristraničnim) robom,
- 1x stransko izvlečna polica, pod njo vsaj 3 prekucne prosojne posode
poglobljene v korpus,
- frontalno vsaj 4 predali višin 10 in 15 cm ter 1x višji predal z vložkom za
steklenice Ø 90 - 100 mm, predali s centralnim zaklepanjem,
- nadgradni okvir z dvojno vrsto prosojnih razdelilcev (1 x 4 + 1 x 5 razdelilcev),
- kolesa Ø cca 125 mm, 2 x z zavoro,
Dodatna oprema:
- preklopni vpenjalni okvir s pokrovom, za vrečo za odpadke, z pritrdilnim in
preklopnimi elementi,
- posoda s pokrovom za razkužilo, iz nerjavne pločevine, z pritrdilnim in
vrtljivim zglobom, za namestitev na nadgradni okvir,
- plitka posoda za odlaganje, z pritrdilnim in vrtljivim zglobom, za namestitev na
nadgradni okvir,
Materiali:
- nerjavnii jekleni profili in ABS-umetni material,
- vsi materiali negorljivi, odporni na čiščenje in dezinfekcijo, odporni na razenje,
Barve:
ABS-umetni materiali po izboru projektanta
2.15. | VOZ12 | VOZIČEK SERVIRNI | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-32
Opis:
Voziček s tremi policami,
- dimenzija vozička: 50x80x80 cm (±5%)
- na eni strani ročaj za vodenje vozička,
- 4 kolesa z odbojnimi, 2 kolesa z zavoro.
Material: ogrodje vozička izdelano iz nerjavnega jekla, police iz HPL (mehansko in kemično odpornega
materiala.
Barva HPL plošč po dogovoru z uporabnikom.
2.16. | INST01 | INSTRUMENTARNA MIZICA - MAYO MIZICA | 2 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24; 1xP-27
Opis:
- mizica za instrumente z vrtljivo polico, hidravlično nastavljiva višina
preko nožnega vzvoda,
- velikost: cca.70x50cm, nastavljiva višina najmanj do 125cm
- elektroprevodna kolesa Ø75cm, 2 kolesi z zavoro, odbojniki
Material:
- nosilni, dvižni steber, s podnožjem z elektroprevodnimi kolesi z zavoro, in
okvir za vstavitev police, iz nerjavnega jekla,
- poglobljena polica iz nerjavne jeklene pločevine, brez ostrih robov,
- dvižni vzvod - pedal z oblogo iz elektroprevodne gume
2.17. | INSM01 | INSTRUMENTARNA MIZICA | 2 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-29.; 1xP-27
Opis:
Mizica za instrumente, samo zgornja polica,
- površina gladka, ravna, vsi robovi in koti zaobljeni,
- velikost cca. 100x70x105 cm (šxgxv) ±5%
- 4x elektroprevodna kolesa Øcca. 75 mm, 2 kolesi z zavoro, odbojniki; kolesa ne smejo puščati sledov,
Material: nosilno ogrodje in polica iz CrNi nerjavnih jeklenih profilov in pločevine, vse brez ostrih robov.
2.18. | INFST | INFUZIJSKO STOJALO | 7 |  | 0 | 0
Lokacija: 5xP-29.; 1xP-24.; 1xP-27
Opis:
- infuzijsko stojalo, prevozno, teleskopsko izvlečni nosilec, s štirimi kljukicami z
varovalno krivino,
- na stabilnem petkrakem podnožju z antistatičnimi kolesi
- višina - izvlek najmanj do 200 cm
- pri spustu ne sme povzročati poškodb
- ogrodje izdelano in nerjavečega jekla
2.19. | STOP01 | STOPNICE, ENOVIŠINSKE | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-27
Opis:
- stopnica, enojna, višine 13 cm
- velikost: 60x35 cm ±5%
- noge s podstavki - čepi, iz elektroprevodnega materiala
- material: nerjavna pločevina
Nastopna plošča mora biti nedrseča.
2.20. | OPST01 | OP STOL, NIZEK, OKROGEL, BREZ NASLONA | 2 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24; 1xP-27;
Opis:
OP stol, nizek, okrogel, brez naslona, vrtljiv, dvižen, na kolesih
- nastavljiv po višini vsaj od 44 - 65 cm,
- sedež Ø33 cm oblazinjen, z elektroprevodnim materialom,
- sedež na stabilnem podnožju iz nerjavnega jekla s kolesi,
- kolesa elektroprevodna,iz materialov, ki ne puščajo sledov, z zaščito
2.21. | OPST02 | OP STOL, DVIŽEN, BREZ NASLONA | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-27
OPIS:
OP stol, brez naslona, dvižen, na kolesih
- nastavljiv po višini vsaj od 57 - 74 cm, hidravličen,
- sedež Ø33 cm oblazinjen, z elektroprevodnim materialom,
- sedež na stabilnem podnožju iz nerjavnega jekla s kolesi,
- kolesa elektroprevodna,iz materialov, ki ne puščajo sledov, z zaščito
2.22. | OPST03 | OP STOL, DVIŽEN,Z NASLONOM | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-27
Opis:
- nastavljiv po višini vsaj od 57 - 74 cm, hidravličen
- sedež Ø33 cm oblazinjen, z elektroprevodnim materialom,
- s hrbtnim naslonom, naslon oblazinjen,
- sedež na stabilnem podnožju iz nerjavnega jekla s kolesi,
- kolesa elektroprevodna,iz materialov, ki ne puščajo sledov, z zaščito
2.23. | SOZD | STOL ZA ZDRAVNIKA | 5 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-06; 1xP-08; 1xP-15; 1xP-16; 1xP-17;
Opis:
- stol za zdravnika, na kolesih, dvižen, z naslonom
- sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini,
- sedež oblazinjen Ø 36 cm (+10%), oblazinjen v umetno usnje,
- krožno podnožje izdelano iz jeklenih kromiranih cevi,
- pet koles,iz materiala, ki ne pušča sledi
- višina nastavljiva od 46-58 cm (±5%)
2.24. | MKTT | MERILEC KRVNEGA TLAKA | 4 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-06; 3xP- 29
Opis:
Merilnik krvnega tlaka z možnostjo pritrditve na šino, s prižemo
- okrogla skala velikosti premera 147 mm, velika preglednost
- košara za cev in manšeto
- spiralna cev se lahko razširi do 3 m
- izpustni ventil s fino nastavljivostjo
- apihovanje manšete do 600 mm Hg
- največja dopustna napaka +/- 2 mm Hg
-baker – berilijeva membrana, odporna proti staranju
- prižema za pritrditev na šino
2.25. | TRPOD | TERMOMETER ZA MERJENJE POD 35˚C (podhlajenost) | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24
Opis:
Digitalni telesni termometer z razširjenim merilnim območjem:
- razširjeno merilno območje: od 28,0°C do 42,9°C
- natančnost merjenja: +/- 0,1°C
- shranjevanje izmerjenih vrednosti,
- zvočni signal ob zaključku meritve,
- samodejni izklop
- za bolnišnično uporabo pri podhlajenih pacienti,
- vodotesen,
- etui za shranjevanje
2.26. | TRT01 | TERMOMETER (TIMPANIČNI) | 2 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-29; 1xP-06
Opis:
Timpanični termometer, elektronski,
- temperaturno območje meritev: od 33°C do vsaj 42°C z natančnostjo 0,1°C,
- z LCD zaslonom za prikaz meritve,
- z ekvivalenčnim prikazom temperature ušesnega kanala bolnika v drug
sistem (kot oralno, akslarno, rektalno, temperaturo notranjosti telesa),
- s sondo z nastavki za enkratno uporabo za meritve temperature pri odraslih
in otrocih,
- baterijsko napajanje,
V setu dobaviti: termometer z nosilcem, z baterijami in nastavke za sondo
min. 5 kompletov
2.27. | INVVOZ01 | INVALIDSKI VOZIČEK | 3 |  | 0 | 0
Lokacija: 2xP-01; 1xP-03
Opis:
Voziček invalidski, za odrasle, zložljiv, standarden - za prevoz bolnika s
spremstvom, nosilnost vsaj od 120 do 150 kg,
- širina sedeža, ne manj kot 45 cm,
- višina sedeža odnajmanj 49 - 54 cm od tal (merjeno na sprednjem robu sedeža)
- globina sedeža ne manj kot 42 cm,
- material sedišča in naslona ojačen za dolgotrajno nosilnost teže od 120 do 150 kg,
- standardni naslonjali za roki odstranljivi ali dvižni do kota vsaj 90 stopinj,
opremljeni s prekrivnima ploščama in zgoraj oblazinjeni,
- podnožnika ločena, stopenjsko nastavljiva po višini
- ročaji za potiskanje nameščenimi na hrbtišču, manevriranje z vozičkom
enostavno in brez uporabe dodatne moči,
- ogrodje vozička v celoti proti korozivno zaščiteno, zaščita nestrupena in kemično
nevtralna za topila ali sredstva za razkuževanje.,
- kolesa za vožnjo tudi po zunanjih površinah (npr. poliuretan) trdote 65 Sh,
- lahko vrtljiva sprednja kolesa vležajena po horizontalnih in vertikalnih oseh,
- zadnja kolesa opremljena opremljena s pogonskimi obroči,
- pri vožnji se morajo kolesa vrteti tekoče v želeni smeri,
- zanesljivi parkirni zavori z zaskočnim sistemom v aktivnem položaju, parkirni zavori
nameščeni na obeh straneh vozička,
- izdelan v celoti iz materialov, ki omogočajo čiščenje z vročo vodo pod pritiskom in
razkuževanje,
- voziček hitro in enostavno zložljiv,
- ogrodje, barvano v barvi po izbiri uporabnika
DODATNA OPREMA
- varnostni pas,
- izvlečno infuzijsko stojalo za pritrditev na voziček, vključno pritrdila
2.28. | HLM01 | HLADILNIK ZA ZDRAVILA | 2 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24, 1xP-34
Opis:
Medicinski hladilnik.
- prostornina neto/bruto cca. 96 litrov / 126 litrov
- dimenzija cca. 52x64x82 cm
- razpon temperature od +2˚C do 15˚C
- steklena vrata
- osvetlitev: LED z nastavitvijo jakosti,
- število polic: 2
- hladilnik s prisilno ventilacijo in avtomatičnim sistemom izhlapevanja kondenzata,
- opozorila: zvočni in vizualni alarm v primeru odstopanja temperature in napak, z avtomatičnim
zapisom,
- TOUCH CONTROLLER z beleženjem in sistemom alarmiranja,
- zaslon na dotik z grafičnim prikazom temperature v realnem času,
- beleženje temperature za zadnjih 10 let,
- zvočni in vizualni alarmi v primeru odstopov temperature, odprtih vrat, kondenzatorja in v primeru
drugih napak,
- termostat za preprečevanje zamrzovanj in pregrevanja,
- SD spominska kartica za shranjevanje podatkov do 10 let,
- USB izhod za izvoz podatkov dostopen s prednje strani,
- suhi kontakt za povezavo na daljavo,
- RS485 in RJ 45 izhodi za LAN/Ethernet,
- geslo za vklop in izklop,
- glasnost: maksimalno 43 dB,
Oprema mora biti v skladu z direktivami: 2006/42/CE; 2014/30/CE; 2011/65CE(RօHS); 2012/19/CE (RAEE)
Dodatna oprema:
- 1x elektronsko zaklepanje
- 1x odprtina za neodvisno temperaturno sondo fi 15 mm (s pokrovom),
DIN 58345 conformity
- Skladnost s standardom DIN 58345
- paket vključuje: električno digitalno ključavnico, pomožne baterije v primeru prekinitve el. Napajanja,
zunanjo priključno ploščo za breznapetostni kontakt
- dodatni digitalni monitor za spremljanje funkcij hladilnika z vizualnimi in zvočnimi alarmi ter z beleženjem,
- točnost 0,1˚C
- hladilnik povezljiv z računalnikom s posebno programsko opremo,da se lahko beleži in tiska podatke o
temperaturi, alarmih, status v katerem se nahaja oprema, se preverja kolikokrat so bila odprta vrata, kako se
je spremenila temperatura v hladilniku,….
- dodatna sonda za merjenje temperature
Podobno kot: FIOCCHETTI, tip: MEDIKA 100 ECT F TOUCH
2.29. | ZAMRZ01 | ZAMRZOVALNA OMARA | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24
Zamrzovalnik vgrajen v omaro,
Neto prostornina 34 litrov,
dim: 44x47x51 cm (±10%)
Zmogljivost zamrzovanja (v kg/24ur): 2kg/24 ur
Glasnost: max. 39 dB
2.30. | SEF | SEF ZA NARKOTIKE | 5 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-09; 1xP-14; 1x P-16; 1xP-24; 1xP-34.;
Opis:
Sef za narkotike, za vgradnjo v omaro ali visečo omarico,
dim. cca 37x31x27 cm,
- varnostna stopnje A.VDMA 124992,
- pripadajoči montažni elementi in material.
2.31. | DKT02 | DOZATOR KISIKA, NA TIRNICI | 13 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-06; 1xP-08; 1xP-11; 1xP-15; 1xP-16; 1xP-17.; 1xP-24.; 1xP-28.;5xP-29;
Opis:
Regulator za aplikacijo kisika:
- merilnik pretoka kisika z regulacijo v območju 0 do15 lit / min odstopanje od točne
vrednosti do največ 10%, z regulacijskim gumbom, z direktnim priključkom na
DIN sklopko za kisik,
- priključek za vlažilec
- vlažilnec 0,25lit iz APEC plastike odporne za sterilizacijo (do 134ºC),
- možnost uporabe potrošnega vlažilca,
- z nosilcem za pritrditev na stensko tirnico (zanesljiv sistem),
- povezovalna cev in obrazna maska za aplikacijo kisika
Skladnost s standardi: SIST EN 738-1
2.32. | ASPIR01 | ASPIRATOR NA KOMPRIMIRAN ZRAK | 8 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-08.; 1xP-11.; 1xP-15; 5xP-29.
Opis:
Aspirator z ejektorjem, na komprimiran zrak, na zidni tirnici
- zaprt sistem, z ejektorjem, vrečke oz. posode za enkratno
uporabo, s prozorno varnostno (zbirno) posodo,
- vrečke oz.posode za enkratno uporabo velikosti cca. 1000-1500ml,
- z regulatorjem z manometrom,
- z nosilcem za na stensko tirnico,
- nosilni element za aspiracijsko cev na stenski tirnici,
- aspirator opremljen z zapornim ventilom , ki v slučaju prenapolnjenja posode
zapre pretok.
2.33. | KADM | VOZIČEK ZA TUŠIRANJE | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-28
Opis:
Mobilni voziček za tuširanje - hidravlični.
- konstrukcija vozička izdelana iz jeklenih cevi, korozijsko zaščitena s kataforezo ter s končnim slojem
s prašnim barvanjem.
- podvozje vozička zaščiteno z ABS pokrovi,
- dimenzija vozička: 2000x800x480/870 mm (±5%),
- enodelno ležišče z možnostjo postavitve v 90˚ stranski položaj,
- ležišče izdelano iz materiala ki je odporen na čiščenje in dezinfekcijo,
- nastavljiva višina s pomočjo hidravličnega cilindra preko nožnega pedala,
- obremenitev: minimalno 200 kg
- opremljen s:
- stransko ograjico z mehanizmom za spuščanje in dviganje,
- odtočno cevjo ,
- blazino ležišča in vzglavno blazino,
- s kolesi Ø125 s centralnim zavornim sistemom.
2.34. | STOLIŽ | STOL ZA IZPIRANJE ŽELODCA | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-28
Opis:
Stol za izpiranje želodca naj ima tridelno sedišče oziroma ležišče (nožni, sedalni in
hrbtni del, skupne dolžine v iztegnejnem položaju maksimalno 195 cm.
Dolžine posameznih delov naj bodo smeselno razporejene tako, da stol
omogoča povsem sedeče in ležeče položaje.
- nožni in hrbtni del, ter višina stola morajo biti električno nastavljivi in sicer:
- višina od 48 do 88 cm (±10%),
- naklon nožnega dela (merjeno od horizontale) od -94⁰ do +8⁰
- naklon hrbtnega dela (merjeno od horizontale) od - 8⁰ do +85⁰
- ob sedalnem delu stola morata biti nameščena dva ročaja, ki omogočata sigurno
usedanje (tudi vinjem osebam),
- podnožke stola in ostala kovinska konstrukcija mora biti pokrita s pokrovi, ki
omogočajo lahko čiščenje stola - čim manj ostrih vogalov,
- stol se upravlja z ročnim stikalom, ki mora zagotavljati:
- poljubno nastavljanje višine, naklona nožnega in hrbtnega dela stola
- pred nastavljen položaj za nezavestnega pacienta, ki mora biti posebej označen
z barvo in horizontalni položaj,
- dva prosta spominska položaja, ki ju uporabnik lahko nastavi glede na potrebe.
- stol mora biti opremljen z nosilcem za papir, nameščenim na hrbtnem delu,
- naslon za roke mora omogočati ergonomski položaj roke glede na trup pacienta
v povsem sedečem položaju, kot tudi v pol ležečem in ležečem položaju,
- opremljen mora biti s centralnim zavornim sistemom in dvojnimi kolesi Ø125 mm,
- tapeciran v vodo nepropustno medicinsko umetno usnje, odporno na kri, blato in
urin,
- stol (če je slovenskega porekla) mora biti registriran kot medicinski
pripomoček na uradu za JAZMP in vpisan v register medicinskih pripomočkov,
za kar mora ponudnik priložiti ustrezno dokumentacijo.
2.35. | TEH01 | TEHTNICA Z VIŠINOMEROM | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xmedicinska oprema za ambulante PHE in IPP
Opis:
- osebna tehtnica kapacitete do 250 kg, z višinomerom,
višinomer z merjenjem od cca. 60 cm do min.200 cm,
- elektronska tehnica, na stebru display z digitalnim prikazom teže,
natančnost 100g, razred točnosti III.
- dodatni adapter za napajanje
V skladu s predpisi 93/42 EWG
2.36. | POLKT | POLICA KONZOLNA NA TIRNICI | 5 |  | 0 | 0
Lokacija: 5xP-29
Opis:
- konzolna polica, s stranskima ojačitvama, z distančniki do stene,
- izdelano iz CrNi jekla AISI 304, EN 1403
- velikost police: cca. 500x350 mm,
- nosilnost police vsaj 5 kg
- material: nerjavna jeklena pločevina, vsi robovi brušeni, gladki, neostri, zaobljeni
- vključno s pritrdilnimi elementi za na tirnico dim: 25x10mm
2.37. | KONTMR | KONTEJNER MREŽNI NA TIRNICI | 5 |  | 0 | 0
Lokacija: 5xP-29
Opis:
- žični kontejner iz nerjavne jeklene žice, dim: cca. 155x230x125 mm
- izdelano iz CrNi jekla AISI 316, EN 14401
- izdelan iz goste mreže 6x6 mm
- vključno z elementi za pritrditev oz. obešanje na tirnico dim: 25x10mm
2.38. | NDR01 | NOSILEC DISPENZERJA ZA ROKAVICE NA STENSKI TIRNICI | 6 |  | 0 | 0
Lokacija: 1x-P-06; 1xP-08.; 1xP-11.; 1xP-15.; 1xP-16; 1xP-17.;
Opis:
Nosilec za škatlo za rokavice dim: 250x130x90 cmm
- izdelan iz CrNi jekla AISI 316, EN 14401
- vsi robovi zaobljeni,
- vključno s pritrdilnimi elementi za na stensko tirnico
2.39. | BOX01 | BOKS ZA PREOBLEČANJE | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-15.
Opis:
Kabina za preoblačenje v ordinacijah !
Samonosilno vodilo za zaveso v obliki črke "L" z vsemi
priključnimi in zaključnimi elementi. Samonosilno vodilo kot naprimer
Silent Gliss.
Zavesa mora biti pralna in ognjevarna - tkanina mediko.
Dimenzija vodila: 90+90 cm, dvodelna zavesa višina zavese 2,60m.
Svetla višina prostora 3,00 m.
Distančnik viš. 50 cm od vodila do AB plošče.
2.40. | PANO | ZASTIRALNI PANO | 4 |  | 0 | 0
Lokacija: 4xP-29
Opis:
Zastiralni pano, zložljiv (harmonika).
- izvlečna dolžina cca. 2.25 m, 9 sekcijski, višina panoja cca. 165 cm,
- nosilno ogrodje (okvir) iz anodiziranega aluminija s polnili (plexi steklo ali HPL-a)
- opremljen s 360° nasadili,
- pritrjen (fiksiran) na steno, kjer se zloži
- opremljen s kolesi (dvojna kolesa s krogličnimi ležaji), pritrjenimi na nosilne vertikale,
- vsi deli panoja morajo biti odporni na čistila in razkužila,
- ognjeodporni,
Pano mora biti stabilen (tudi v primeru udarcev in naletu), brez izpostavljenih delov.
2.41. | PREDGR02 | PREDALNIK, GRELNI ZA INFUZIJSKE TEKOČINE | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24
Opis:
- s predali za ogrevanje infuzij v steklenicah ali vrečah,
instrumentov in tkanin,
velikost: širina manj kot 40 cm, višina manj kot 80 cm,
- z dvostensko konstrucijo z toplotno izolacijo,
- elektronski in mehanski sistem za preprečevanja prekomerne temperature,
- prikaz temperature,
- alarm, če je predal odprt dlje kot 2 minuti,
- delovna temperatura: 39°C +/- 2° C,
- ročaj za lažje premikanje,
- 4 elektroprevodna kolesa, 2 z zavoro;
2.42. | BLAOB | BLAZINA IN APARAT ZA OGREVANJE BOLNIKA | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24
Opis:
Krmilna/grelna enota:
- za neodvisno upravljanje dveh grelnih blazin /odej – možnost nastavitve različnih
temperatur,
- nastavitev temperature od 32º do 39º C v korakih koraku 0,5ºC
- alarmi za previsoko temperaturo, prenizko temperaturo, okvaro na kablu ..
- pritrditev kontrolne enote na infuzijsko stojalo,
- velikost ne več kot 20x22x 28 cm (šxgxv),
- teža krmilne enote največ 4,5 kg,
Blazina/odeja:
- velikost: 180x80 cm, možna uporaba kot blazina ali odeja
- s senzorji za natančno spremljanje temperature (vsaj 8 senzorjev),
- blazine transparentne za RTG slikanje,
Komplet mora vsebovati:
- krmilna/grelna enota
- blazina/odeja - 2x
- pralna prevleka za blazino/odejo - 4x
ali prevleka za enkratno uporabo - 10x
Skladnost s standardi:
- direktiva Sveta 93/42/EGS,
- SIST EN-60601-1, SIST EN 60601-2-35
2.43. | ROLO01 | PRIPOMOČEK ZA PRELAGANJE PACIENTA | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-27
Opis:
Prelagalni pripomoček - deska velikosti cca. 180x50 cm
- pregiben (na polovici dolžine)
- material: antibakterijski, antifugiciden, ognjevaren, prijeten na otip, enostaven za čiščenje in
razkuževanje
Dodatno:
- nosilec za obešanje na steno
Podobno kot: Samarit Rollboard, Standard ali enakovredno
2.44. | SSD01 | RAZKUŽEVALNIK ZA ROKE SENZORSKI NA STENI | 4 |  | 0 | 0
Lokacija: 2xP-03; 2xP-07a;
Opis:
Razkuževalnik za doziranje razkužila za roke:
- delovanje na senzor, doziranje brez dotika,
- možno doziranje tekočega mila ali razkužila (tekoče razkužilo ali gel),
- možnost nastavitve količine dozirane tekočine med 1ml in 5ml,
- možnost uporabe EURO plastenk do 500ml,
- velikost dozirnika cca. 100x152x345mm (šxgxv),
- čas razprševanja: od 1 do 4 sekunde, odvisno od nastavljenega odmerjanja,
- led prikazovalnik za stanje baterije
- nameščena (snemljiva) lovilna posodica za prestrezanje odvečne tekočine (v primeru, da uporabnik
prehitro odmakne roko),
- enostavna in hitra menjava plastenke,
- enostavno čiščenje/razkuževanje dozirnega sistema,
- delovanje na baterije (naj bo priloženo),
- možnost uporabe polnilnih baterij,
- možnost elektronskega spremljanja porabe sredstva,
- namestitve na steno,
- možnost dodatne namestitve zaščitnega zaslona pred neželenim odstranjevanjem plastenke z vsebino,
- zaščitni razred IP22
- CE certifikat,
- Evropska direktiva o strojih 2006/42/EC
2.45. | SSD02 | RAZKUŽEVALNIK ZA ROKE SENZORSKI NA TIRNICI | 5 |  | 0 | 0
Lokacija: 5xP-29
Opis:
Razkuževalnik za doziranje razkužila za roke:
- delovanje na senzor, doziranje brez dotika,
- možno doziranje tekočega mila ali razkužila (tekoče razkužilo ali gel),
- možnost nastavitve količine dozirane tekočine med 1ml in 5ml,
- možnost uporabe EURO plastenk do 500ml,
- velikost dozirnika cca. 100x152x345mm (šxgxv),
- čas razprševanja: od 1 do 4 sekunde, odvisno od nastavljenega odmerjanja,
- led prikazovalnik za stanje baterije
- nameščena (snemljiva) lovilna posodica za prestrezanje odvečne tekočine (v primeru, da uporabnik
prehitro odmakne roko),
- enostavna in hitra menjava plastenke,
- enostavno čiščenje/razkuževanje dozirnega sistema,
- delovanje na baterije (naj bo priloženo),
- možnost uporabe polnilnih baterij,
- možnost elektronskega spremljanja porabe sredstva,
- držalo za pritrditev na stensko tirnico (objemka),
- možnost dodatne namestitve zaščitnega zaslona pred neželenim odstranjevanjem plastenke z vsebino,
- zaščitni razred IP22
- CE certifikat,
- Evropska direktiva o strojih 2006/42/EC
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA - 5% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ z nepredvidenimi deli (brez DDV) |  |  |  | 0

## MEDICINSKI APARATI
3. |  | MEDICINSKI APARATI
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | kosi | proizvajalec, tip (vnesti v tabelo) | cena/enoto | skupaj
[5 empty] | brez DDV | brez DDV
3.1. | ANEST | ANESTEZIJSKI APARAT | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-27
Opis:
Anestezijski aparat za inhalacijsko anestezijo z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter spontanega
dihanja. Aparat na mobilnem podstavku.
Aparat mora imeti/omogočati/meriti/prikazovati/meriti:
- dimenzija aparata na mobilnem podstavku naj ne presegajo širine 75 cm in globine 70 cm,
- centralna zavora, kolesca s kabelskimi odbojniki,
- integrirana osvetlitev delovnih površin z možnostjo zatemnitve,
- dihalni balon kot pokazatelj pomanjkanja dovoda in uhajanja svežega plina,
- funkcija samodejne nastavitve za opredelitev vseh alarmnih omejitev,
- samotestiranje aparata, vključno z umerjanjem vseh senzorjev in testiranjem kontrolnih
ventilov, po zagonu brez potrebne interakcije uporabnika,
- integriran kontrolni seznam za napravo in ilustrirana navodila za pomoč pri dnevni namestitvi
naprave, skladni z nacionalnimi smernicami, npr. DGAI (Nemčija), ASA/APSF (ZDA),AAGBI (Združeno kraljestvo),
- mehansko nadzorovan mešalnik plina z elektronskim merjenjem pretoka, numeričnimi kazalniki
pretoka plina in virtualnimi merilniki pretoka,
- namestitev enega hlapnika,
- Roč./Spon. ventilacija z odmerjanjem O2, zraka, N2O in anestetikov je mogoča tudi ob izključeni napravi,
- pomožen ročni način, ki omogoča neposredno spremembo v ročni način ventilacije ob neprekinjenem
nadzoru plinov in ventilacije. Zagotovljen neprekinjen dovod O2, zraka in anestetikov iz hlapnikov,
- dodatni zaslon za prikaz vsaj tlaka dihalnih poti, stanja baterije in oskrbe s plini (centralni plinski sistem+
jeklenke),
- mehansko ventilacijo z zrakom v prostoru v primeru popolnega izpada dovoda plinov,
- test O2 plina v realnem okolju, ki je integriran v samodejno strojno samotestiranje,
- integriran modul za merjenje koncentracije vdihanih in izdihanih plinov O2,N2O,CO2 in anestetikov,
samodejna določitev izoflurana, sevoflurana, desflurana, halotana, enflurana, zaznavanje anestezijskih
mešanic plinov, prikaz xMAC, starostno korigiran, vzorčni plin vrnjen v dihalni krog,
- najmanj 15 palčni zaslon na dotik z nastavljivimi vsebinami zaslona,
- minutni volumen (MV) in dihalni volumen (VT in ΔVT); hitrost dihanja (frekvenca); najvišji
inspiratorni tlak (PIP), izhodiščni tlak (Pplat) , povprečni tlak v dihalnih poteh (Pmean), PEEP;
dinamična skladnost (Cdyn), upor (R ), elastičnost ( E)
- ogrevan dihalni sistem, ki omogoča enostavno čiščenje, dezinfekcijo (avtoklaviranje),
zamenljivost brez uporabe ogrodja,
- vgrajen absorber ogljikovega dioksida, možna menjava med delovanjem, vsebine vsaj 1,2 l,
- elektronsko krmiljen ventilator z batom, ki mora pacienta ventilirati brez uporabe medicinskih plinov,
- način ventilacije: ročno/spontano (roč./spon.) , nadzor volumna: nadzor časa (VC-CMV) ,
nadzor tlaka: nadzor časa(PC-CMV),
- prag sprožilca (Trigger) od 0,3 do 15 L/min,
- dihalni volumen (VT) od 10 ml do vsaj 1000 ml,
- frekvenca dihanja (RR) od 3 do 100/min,
- pozitivni tlak ob koncu izdiha (PEEP) izklopljen, 2 do 35 ,
- izpihovanje z O2 (Flush O2) 25 do 75 L/min,
- O2 koncentracija (sveži plin O2) od 21 do 100 vol.%,
- zunanji dovod kisika (delovanje neodvisno od aparata) s pretočnim merilcem 0 do vsaj 10 L/min,
- mora imeti priključek za O2 jeklenko pin indeks,
- ob izpadu električnega napajanja iz omrežja samodejni preklop na delovanje z vgrajeno baterijo vsaj
45 min. V tem času mora aparat pacienta tudi ventilirati.
- aparat mora imeti vsaj štiri vtičnice z glavno varovalko,
- imeti mora vsaj en predal z zaklepom,
- aspirator z nosilcem, ki se pritrdi na aparat, vključno z nosilcem za dve aspiracijski posodi.
Uporabniški vmesnik in originalna tovarniška navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
Monitor za nadzor vitalnih funkcij pacienta (stacionarni in transportni monitor):
- monitor z velikostjo ekrana na dotik najmanj 17 inčev mora omogočati pregledovanje krivulj pritiska
in pretoka ter podatkov, ki jih pošiljajo naprave za ventiliranje.
- povezava med stacionarnim in transportnim monitorjem mora biti zagotovljeno z enim samim sistemskim kablom,
- stacionarni monitor mora imeti prikaz minitrendov na prikaznem zaslonu, ne da bi se prikrilo krivulje in parametre v
realnem času,
- stacionarni in transportni monitor morata imeti večkanalni nadzor EKG z izbiro 3-kanalnega, 5-kanalnega ali
6-kanalnega z izpeljanim 12 - kanalnim nadzorom ter možnost osnovnega zaznavanja oziroma odkrivanja
aritmije za življenje ogrožajoče alarme, ki vključujejo asistolijo, venrtikularno oz.prekatno tahikardijo in bradikardijo
(stopnjo alarma naj bo mogoče prilagajati glede na to ali se uporablja za odrasle ali za pediatrične paciente).
- stacionarni in transportni monitor morata imeti prikaz sinhronizacijskih markerjev med kardioverzijo na R valu,
ki je prepoznan na zaslonu.
- monitor in transportni monitor morata imeti vmesnik defibrilatorja, ki se sinhronizira z valovno obliko
EKG, za kardioverzijo s časovnim zamikom naprave manjšim od ali enakim 35 milisekund.
- stacionarni in transportni monitor morata imeti nadzor pulzne oksimetrije za vse populacije pacientov - odrasle,
otroke in novorojenčke, z uporabo tehnologije Masimo in meritev rainbow SET; SpHb; SpOC;
SpMet ali PVI, iz enega vira senzorja in glede na izbiro uporabnika.
- stacionarni monitor mora meriti do štiri invazivne krvne pritiske, transportni monitor mora meriti dva.
- ničelna nastavitev pritiska mora biti možna tako na stacionarnem monitorju kot tudi na transportnem monitorju in/ali pri
točki v bližini mesta, kjer se nahajajo pretvorniki.
- transportni monitor mora imeti tipko za začetek in konec odčitkov neinvazivnega krvnega pritiska in mora
imeti integrirano merjenje etCO2. Transportni monitor mora biti zaščiten pred vdorom vode s stopnjo IPX4 z
velikostjo ekrana, občutljivega na dotik, najmanj 6.1 inčev. Transportni monitor ne sme biti težji od
1 kg (±20%) in mora normalno delovati po prostem padu v skladu z IEC 60068-2-32 ter zaščiten pred
tresljaji in udarcem v skladu z IEC 60068-2-27. Transportni monitor mora biti snemljiv in namestljiv
enoročno, brez potrebne dodatne manipulacije (npr. snemanje ali nameščanje modulov, kablov ipd.).
Ekran se mora samodejno prilagoditi obračanju transportnega monitorja za 180 stopinj.
3.2. | INFČR | INFUZIJSKA ČRPALKA | 6 |  | 0 | 0
Lokacija: 2xP-24; 1xP-27; 3xP-29
Opis:
- napajanje 220V,
- stopnja električne zaščite po normativih IEC,
- zaščita pred nihanjem električne napetosti,
- odpornost proti defibrilaciji,
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 5%, kontinuiran pretok,
- teža do 1,5kg,
- vnos parametrov s pomočjo tipk,
- pretok v razponu od 0,1 - 1200ml/h (0,1 - 99,99 ml/h v koraku po 0,01ml;
od 100,0 - 999,9ml/h v koraku po 0,1ml in 1000-1200ml/h v koraku po 1ml),
- ob vklopu črpalke samodejno zahteva vnos VTBI-ja ( v primeru neprisotnosti
kapljičnega senzorja),
- funkcija KVO,
- možnost nastavitve okluzijskega pritiska v 9 stopnjah (prikaz tudi v mmHg),
- samodejen izračum pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije,
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije
učinkovine,
- možnost spremembe pretoka brez zaustavitve infuzije,
- detektor za zrak,
- kapljični senzor,
- varnostna objemka, ki preprečuje prosti pretok, ko so vrata črpalke odprta ali,
ko je črpalka ugasnjena,
- osvetljen prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka, količino iztočene infuzije,
delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, indikator delovanja črpalke,
sporočilo o vzroku alarma,
- možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja ter
podatkov med trajanjem infuzije,
- črpalka shrani zadnje nastavljene funkcije ("Stand by"),
- pomnilnik za zdravila in njihvo način uporabe (do 700 zdravil),
- možnost naknadne nastavitve knjižnice zdravil ob že aktivni infuziji,
- možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka, možnost
prednastavitve količine bolusa in časa trajanja bolusa, in povrnitev v prvotno
stanje,
- hitrost bolusa nastavljiva med 0,1-1200ml/h,
- delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 8 ur pri pretoku 100ml/h,
- alarmi so zvočni in vizualni,
- samodejni varnostni izklop infuzijske črpalke v primeru da ta zazna napako pri
doziranju zdravila,
- možnost nastavitve prioriteta alarma - 3 stopnje (različni akustični signali za različno
pomembna zdravila),
- Prime funkcija (avtomatska odzračitev linije) - pred začetkom infuzije
in ob alarmu za zrak v sistemu,
- možnost pritrditve črpalke na infuzijsko stojalo, na tirnico (ob uporabi
kovinskega držala) in v organizator črpalk,
- možnost uporabe s programerjem črpalk, organizatorjm črpalk in
centralnim informacijskim vmesnikom,
- možnost uporabe kot črpalko za točenje transfuzije
- možnost različnih profilov terapije; kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Dose over time,
Ramp/Tamper,
- jezik črpalke slovenski.
Skladnost s standardi:
- Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
3.3. | PERF | PERFUZOR | 7 |  | 0 | 0
Lokacija: 3xP-29; 1xP-27; 3xP-24
Opis:
- napajanje 220V,
- zaščita pred nihanjem električne napetosti,
- odpornost proti defibrilaciji,
- pretok v razponu 0,01 do 999,9ml/h (0,01-999,99ml/h v koraku po 0,01ml;
od 100,0-999,9ml/h v koraku po 0,1ml)
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/-2% kontinuiran pretok
- vnos parametrov s pomočjo tipk
- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in
koncentracije učinkovine
- nastavitev VTBI
- funkcija KVO
- možnost nastavitve okluzijskega pritiska v 9 stopnjah (prikaz tudi v mmHg)
- shranitev zadnje nastavljene funkcije (”Stand by”)
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe ( vsaj 700 zdravil)
- možnost naknadne nastavitve knjižnice zdravil, ob že aktivni infuziji
- prikazovalnik trenutne hitrosti pretoka, celotnega volumna infudirane tekočine,
tlaka infudirane tekočine, delovanja na mrežo ali na baterijo, indikator
delovanja perfuzorja, sporočilo o alarmu
- možnost merjenja vmesnega volumna in časa, ter resetiranja teh podatkov
med trajanjem infuzije
- uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje
- uporaba bolusov z začasnim prikazovnjem pretoka, možnostjo
prednastavitve količine bolusa in časa trajanja bolusa in povrnitev v
prvotno stanje
- hitrost bolusa nastavljiva med 0,1-1800ml/h
- uporaba brizgalk od 2-60ml (različnih proizvajalcev), ki jih perfuzor
samodejno prepozna
- sistem proti prostemu pretoku zdravila
- zvočni in vizualni alarm, z možnostjo nastavitve prioritete
- samodejni varnostni izklop perfuzorja v primeru da ta zazna napako pri doziranju
zdravila
- možnost nastavitve prioritete alarma - 3 stopnje (različni akustični signali za različno
pomembna zdravila,
- avtomatska odzračitev linije (pred začetkom infuzije in ob alarmu za
zrak v sistemu)
- možnost pritrditve perfuzorja na infuzijsko stojalo, na tirnico ali v
organizator črpalk
- možnost uporabe s programerjem črpalk, organozatorjem črpalk in
centralnim informacijskim vmesnikom
- delovanje na akumulatorsko baterijo vsaj 14 ur pri pretoku 20 ml/h
- možnost različnih profilov terapije; continuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Dose over
time, Ramp/Tamper,
- ”Take Over Mode” - možnost samodejnega preklopa med dvema perfuzorjema, kadar
se infudira vazoaktivna zdravila, ki lahko zaradi neinfundiranja v času menjave
brizgalke pride do kritičnega padca/dviga krvnega tlaka
- jezik perfuzorja v slovenščini
3.4. | EKG | EKG 12 KANALNI | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-06; 1xmedicinska oprema in medicinski aparati za ambulante PHE in ambulante IPP
Opis:
12 kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf z možnostjo ročnega izpisovanja.
Barvni LCD zaslon diagonale najmanj 200 mm, z resolucijo najmanj 800x600 točk.
Na zaslonu omogočen prikaz vseh 12 odvodov.
Alfanumerična tipkovnica za vnos bolnikovih podatkov, tipkovnica mora biti zaščitena pred
prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje.
Simultano snemanje 12 odvodov.
Dolgotrajno snemanje (do 5 minut) EKG-ja (vseh 12 odvodov) in shranjevanje (”full disclosure”).
Program za meritve na EKG in interpretacijo Ekg za odrasle in otroke.
Možnost delovne liste.
Možnost priklopa senzorja za spirometrijo.
Vgrajeni filtri proti motnjam v zapisu.
Vgrajen ternični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir.
Tipka za takojšni izpis EKG-ja.
Različni izpisni formati.
Električno upravljan predal za vstavljanje termoaktivnega papirja internega tiskalnika.
USB vmesnik, ki omogoča priključitev USB naprav( npr. čitalnik črtne kode, zunanja USB
tipkovnica, laserski tiskalnik, USB spominski ključ).
LAN in WLAN vmesnika za priklop na osebni računalnik in mrežo z omogočenim prenosom
podatkov ter direktna povezljivost v bolnišnični informacijski sistem.
Delovanje na elektriko in iz lastnega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata - ki mora
omogočati izpis 100 posnetkov EKG ali 3 ure kontinuiranega prikaza.
Dodatna oprema:
Vakumske elektrode, ki morajo imeti možnost nastavitve jakosti in avtomatsko regulacijo podtlaka.
Pripadajoči voziček z vrtljivimi kolesi v vse smeri in nosilna roka za analogno/digitalni
procesorski del.
Papir.
Vsi potrebni napajalni kabli.
Adapterji.
3.5. | INHAL | INHALATOR ELEKTRIČNI | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-29
Opis:
Naprava za aerosolno terapijo - vlaženje in razpršitev zdravil,
- zmogljiv kompresor in razpršilec,
- z možnostjo izbire vlaženja ali terapije z zdravili,
- kompletno z dihalnimi cevmi, maske za odrasle in otroke, ustnik, nosnik,
- omogočati mora prenos aerosolnih delcev ustrezne velikosti (<4µm),
- kapaciteta dinamičnega pretoka 20 l/min pri pritisku 1bar,
- razmerje razprševanja 3 ml/min,
- opremljen z ekranom za prikaz nastavitev in časa delovanja,
- delovanje mora biti tiho (max.35 dB),
V kompletu z inhalatorjem dobaviti:
- pripadajoče priključne cevi enostavne za pritrditev in odstranitev,
- ustnike,
- maska za odrasle
- maska za otroke
- nosni element
- priključni kabel
- adapter
- navodila v slovenskem jeziku
3.6. | OXIM | OKSIMETER | 3 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-06; 2xP-29
Opis:
Pulzni oksimeter
- prenosni oksimeter z meritvijo SpO₂ in pulza
- merjenje SpO₂ od 0 -100% z natančnostjo med transportom ±3%,
- prikaz stopnje prekrvavitve za izbor najboljšega merilnega mesta,
- nastavljiv čas povprečenja rezultatov čim krajši (npr.od 2 do 16 sek),
- vsaj 3 stopnje nastavljivosti občutljivosti,
- vključen naprstni senzor za odrasle in zaščitno gumijasto stojalo,
- delovanje na zamenljive alkalne baterije,
- velikost manjši kot 16x8x4 cm (v x š x g)
- možnost naknadne nadgraditve z meritvijo SpMet in SpHb
- alarm zvočni in vidni za previsoko in prenizko saturacijo in pulz
- na displeju prikaz poleg meritev prikaz jakosti signala, status alarma,
status utišanega alarma, polnost baterij
Skladnost s standardom SIST EN 60601-1-2 klasa B, SIST IEC 60601-1-1
3.7. | VLAR | VIDEOLARINGOSKOP | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24
Opis:
Prenosni sistem za težko intubacijo.
Komplet LCD monitor z videoprocesorjem z LED izvorom svetlobe ter
videolaringoskopskimi žlicami na prevoznem stojalu.
Omogoča intubacijo od novorojenčkov do odraslih oseb,
LCD MONITOR:
- LCD touch screen monitor velikosti 8"
- resolucija FullHD 1920x1200 točk
- integrirn izvor svetlobe LED tehnologije
- 2x video vhod za priključitev video endoskopov
- funkcija slika v sliki
- video/audio snemanje
- interni spomin za potrebe dokumentacije 4GB
- prenos podatkov preko USB izhoda
- HDMI video izhod za priključitev večjega monitorja
- integrirana Li-lon baterija za avtonomijo do 120 min
VIDEOLARINGOSKOPSKE ŽLICE:
- integrirana CMOS video tehnologija
- žlice namenjene za ponovno uporabo (reusable)
- odpornost žlic za sterilizacijo do 93 ˚C
- integriran gumb za izvajanje dokumentiranja
- velikost priloženih žlic: MAC 2, 4, D-blade (žlica za difficult airway)
- magilova prijemalka za odrasle in otroke
- povezovalni kabel za monitor
V ponudbi mora biti ponujena tudi pripadajoča torba za transport in hranjenje
celotnega pribora.
Skladnost s standardi:
- IP standard: IP54
- vsa oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene -Direktiva sveta
93/42/EEC ( o medicinskih pripomočkih)
3.8. | ASPIRELE | ASPIRATOR, ELEKTRIČNI | 2 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24; 1xp-27
Opis:
Prenosni aspirator električni:
- delovanje na akumulatorsko baterijo ali na omrežje 220-230V
- s 4 stopenjskim indikatorjem sukcijske jakosti :
- regulacijske vrednosti: -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar and -0,8 bar),
- vakumski indikator z jasno kontrolo med uporabo
- sukcijska kapaciteta pri -0.8 bar in 21 °C/1013 hPa - 30 l/minuto
- regulacija vakuuma na kontrolni plošči
- teža aparata naj ne presega 4,3kg, vključno z baterijo in zbirnim
sistemom Serres,
- uporaba vrečk in cevk za enkratno uporabo prostornine 1000 ml,
- temperaturno območje delovanja -5 °C to +50 °C
- temperaturno območje skladiščenja -40 °C to +70 °C
- delovanje na litijevo baterijo z vsaj 5 letno življenjsko dobo, čas delovanja
na baterijo vsaj 60 minut
- aparat ne potrebuje programskega vzdrževanja, menjavo baterije naj lahko
izvede uporabnik,
- izdelan iz lahkega materiala, ki se enostavnoččisti in razkužuje,
Skladnost s standardi: SIST EN 60601-1, SIST EN ISO 10079-1, SIST EN 60601-1-12,
SIST EN 1789, RTCA DO-160 G in ustreznost po standardu IP34D
3.9. | GRKD | GRELEC KRVI IN KRVNIH DERIVATOV | 2 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24; 1xP-27
Opis:
Aparat je namenjen gretju i.v.tekočin, krvi in krvnih derivatov.
- infundiiranje ogretih tekočin na podlagi gravitacije pri nizkih pretokih od 50 ml do 5000 mi,
- infundirana tekočina se ne sme ohlajati t.i. line cool down,
- sistem mora delovati kot grelec in zagotavljati konstantno temperaturo grelne tekočine 41˚C,
- aparat mora imeti avdio vizualne alarme, ki omogočajo varno delovanje in avtomatski
izklop delovanja ob pregrevanju grelne tekočine.
V kompletu mora biti dobaljeno tudi mobilno stojalo.
3.10. | GLUM01 | GLUKOMETER | 4 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-06; 2xmed.oprema in med.apar. ambulanta PHE in IPP; 1xP-29
Opis:
Analizator glukoze v polni krvi, elektronski, s kompletom pribora:
- majhen ročni - prenosni aparat za določanje celotne vrednosti glukoze v krvi,
- hitro določanje glukoze iz vzorca kapilarne, venozne ali arterijske krvi,
- prikaz meritve na zaslonu,
- shranjevanje podatkov meritev, možnost prenosa podatkov na računalnik
za nadaljno obdelavo in izpis,
- omogočena mora biti kontrola kvalitete s samoumerjanjem
- komplet pribora s kivetami za enkratno uporabo;
3.11. | VENT01 | VENTILATOR, PRENOSNI | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24
Opis:
Časovno krmiljen, volumsko konstanten in pritiskovno kontroliran transportni ventilator za ventilacijo pacientov
z dihalnim volumnom nad 50 mL/vdih. Oskrba s plini iz centralne napeljave (vtičnice - sklopke) ali jeklenke.
Vgrajen prikazovalnik - monitor. Od električnega napajanja neodvisno delovanje 4 ure (vgrajen akumulator).
Slovenska programska oprema, uporabniški vmesnik in tovarniška navodila za uporabo.
- teža do 5,8 kg vključno z baterijo,
- oblike ventilacije: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP,
- v primeru prekinitve dihanja samodejni vklop ventilacije (Apnea Ventilation, čas vklopa nastavljiv od 15 - 60s),
- frekvenca: 2 - 60 min¹
- dihalni volumen VT: 0,05 do 2 L
- največji vdihni volumen: do 100 L/min
- razmerje vdih - izdih: 1:100 do 50:1
- čas vdiha: 0,2 - 10 s
- PEEP: 0 - 20 mbar
- občutljivost pretočnega sprožilca (trigger): 3 - 15 L/min
- podpora dihanju (ASB): 0 - 35 mbar
- koncentracija kisika v dihalni zmesi: 40% do 100% (zvezno nastavljiv)
- vgrajen modul za merjenje etCO2
- prikaz: Mve, FiO2, RR, VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, MVesp, RRspon, etCO2
- krivulje: pritisk v dihalnih poteh (Paw), pretok in CO2
- električno napajanje: 12V/24V/28V; 220 V in akumulator
- jeklenka s kisikom in reducirnim ventilom z nizkotlačnim pretočnim merilcem za inhalacijo
- nosilec ventilatorja in jeklenke s sistemom za samodejni preklop na vir napajanja (vtičnica ali jeklenka) in
priključna cev za sklopko
- držalo za nosilec ventilatorja, jeklenke in pribora za montažo v vozilo z možnostjo enostavnega snemanja
Certifikati: elektromagnetna ustreznost po IEC/EN 60601-1-2:2007, EN794-3 in ISO 10651-3,
Ustreznost uporabe v letalu po RTCA DO - 160F, poglavje 7,8,16.6, 18.3.1.,17, 19.31, 20, 21 in 25. Mehanska
odpornost po MIL STD 810F, metoda 514.5
3.12. | REAVD | REANIMACIJSKI VOZIČEK Z DEFIBRILATORJEM | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-24.; 1xP-29
Opis:
Voziček za reanimacijo s kompletno opremo z vključno:
- dodatna oprema
- defibrilator
VOZIČEK
- reanimacijski voziček izdelan iz ABS plastike, antistatične, s kovinsko konstrukcijo
prašno barvana, vse odporno za agresivna čistila in razkužila,
- vogali vozička zaobljeni,
- krmilni mehanizem, ki omogoča lahko vodljivost vozička, tudi pri polni
obremenjenosti,
- kolesa z antistatično gumo, opremljena z zatesnjenimi ležaji, ki omogočajo lahkoten
in neslišen tek,
- opremljen z zavoro in blokado osnega vrtenja zadnjih koles,
- 4 predali spredaj s 100% izvlekom na teleskopskih vodilih z vzmetno zaporo,
- 3 polpredali ob strani,
- možnost odstranitve predala s sprostivijo vzmetne zapore za čiščenje,
- centralno zaklepanje predalov,
- ležišče za 2 jeklenki kisika z mehanizmom za hitro in trdno pritrditev vsake
posamezne jeklenke,
- integrirano infuzijsko stojalo,
- vrtljiva polica za namestitev defibrilatorja iz nerjavnega jekla,
- dodatna plošča iz trdega in lahkega (polikarbonat) materiala za podlago pri
reanimaciji,
DODATNA OPREMA:
- 3lit. kisikova jeklenka z reducirnim ventilom in dvema sklopkama za
priključitev aparatov,
- dozator kisika (0 -15lit/min.) z vlažilcem in masko,
- baterijski aspirator - vakuumski z aspiracijsko vrečko, s polnilcem baterije;
- trifunkcijski in trivolumenski ročni dihalni balon za otroke (1 kos) in za
odrasle (1 kos), s silikonskimi obraznimi maskami različnih velikosti (št. 0, 1, 2, 3, 5);
- merilec krvnega tlaka,
- set za vzdrževanje zgornje dihalne poti, velikosti od št. 0 - 5;
- laringoskop,
- komplet žlic Macintosh (št. 1, 2) in Miller (št.1, 2, 3),
- komplet ustno - žrelnih tubusov in nosno - žrelnih v torbici (vse velikosti)
- diagnostična lučka vključno z baterijami,
- plastični ampularij za 50 ampul
DEFIBRILATOR
- klasični in polavtomatski defibrilator, bifazna reducirana sinusoida do 360J
s samodejno nastavitvijo treh parametrov:
- toka (amperov),
- napetosti (voltov)
- časa (sekund), glede na upornost prsnega koša vsakega pacienta posebej,
- 3/5 kanalni EKG
- termični tiskalnik, širina traku 50 mm
- integrirana baterija s polnjenjem na 220 - 230 V
- aktivni barvni Matrix LCD ekran (najmanj 115mm x 86mm)
- statusna navodila na ekranu
- stalni nadzor nad pacientovim srčnim ritmom, z alarmom ob življenjsko nevarnih
motnjah ritma,
- svetovalni modul z detektorjem motenj
- event funkcija za vnos dogodkov v izpis,
- konstantna EKG krivulja med defibrilacijo,
- avtomatsko samotestiranje aparata pri vklopu,
- post festum izpis intervencije
- arhiv
- avtomatska nastavitev zimsko-letnega časa
- možnost programske opreme za izdelavo statistik in arhiviranje na PC
- mehanska zaščita gumbov, ki niso v funkciji pri avtomatskem načinu delovanja.
- ob odstranitvi mehanske zaščite se izvede dostop v klasičen način delovanja
in omogoči dostop do vseh gumbov.
- jakost zunanjega neinvazivnega pace makerja do 200mA
- detektor vgrajenega pace makerja
- možnost nastavitev časov TPO po novih smernicah ERC
- kompatibilnost defibrilacijskih elektrod za NMP po Sloveniji
- zunanje defibrilacijske ročke z integriranimi pediatričnimi ročkami
- pulzni oksimeter
- komplet rezervenih baterij
3.13. | ESMARCH | ESMARCHOVA PREVEZA ( TOURNIQUET) | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-27
Opis:
Lastnosti aparata za zagotavljanje ”blede steze”.
- aparat z digitalnim ekranom (touch screen), avtomatsko kontroliran prikaz
na ekranu, ki se po potrebi izpiše vsako sekundo,
- aparat z vgrajenim kompresorjem, tiho delovanje
- vzdrževanje zahtevanega pritiska v manšeti najmanj še 1 uro po prekinitvi
električne energije,
- baterija omogoča nemoteno delovanje do minimalno 4 ure,
- barvno kodirana nastavka na aparatu za distalno in proksimalno aplikacijo,
( dve različni vrednosti pritiska), možnost IVRA aplikacije,
- ura z alarmom za odštevanje predvidenega časa blokade,
- spomin zadnjih nastavitev,
- avtomatska kalibracija aparata pred vsako uporabo,
- vgrajen tiskalnik za dokumentiranje vrednosti,
- montaža aparata na OP stativu ali na mobilnem stojalu s košarico za hrambo manšet.
Dodatna oprema:
- pripadajoče mobilno stojalo s košaro,
Manšete:
- velikost posameznih manšet oznčene v različnih barvah,
- možnost sterilizacije manšet na 134°C,
- možnost zamenjave posameznih delov manšete.
Potrebne manšete in kabli:
- manšete za roko:
250x55 mm - 2 kos
290x70 mm - 2 kos
495x85 mm - 3 kos
600x100 mm - 3 kos
- manšete za nogo:
495x85 mm - 2 kos
600x100 mm - 3 kos
710x120 mm - 3 kos
950x150 mm - 2 kos
1090x100 mm - 2 kos
- kabel za manšete 500 mmHg (L=5 m) - 2 kos
- kabel za manšete 650 mmHg (L=5 m) - 2 kos
- merilo za ustrezen izbor manšete - 2 kos
- ščetka za čiščenje velkro trakov - 2 kos
Skladnost s standardi:
- Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
- CE certifikat
3.14. | EKN | ELEKTRO KIRURŠKI NOŽ | 1 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-27
Opis:
Univerzalen aparat za rezanje in koagulacijo pri klasičnih in enskopskih posegih
- Samodejni test aparata takoj po vsakem vklopu
- Kontrola rezanja
- Kontrola koagulacije
- Monopolarna moč : 400 W, 9 stopenj
- Bipolarna moč : 400 W, 4 stopenj
- Avtomatična prepoznava lap. Bipolarnih inštrumentov in prilagoditev izhodne moči, ki podaljšuje
življenjsko dobo inštrumenta
- Funkcija Autostart
- Stalna kontrola izhodne moči,
- Stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode,
- Kontrola vračanja tokov preko nevtralne elektrode,
- Proženje koagulacije in rezanja preko stopalke ali ročnika z integriranimi tipkami
- Priključki: 2 x monopolarni, 2 × bipolaren , ne-nevtralna, 1 elektroda, 2 x nožna stopalka
- Stopalka
- Kabel za nevtralno elektrodo
- Nevtralna elektroda
Certificiran po MDD
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA - 5% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ z nepredvidenimi deli (brez DDV) |  |  |  | 0

## INFORMACIJSKA OPREMA
4. |  | INFORMACIJSKA OPREMA
zap.št. | šifra opreme | opis opreme | kos | proizvajalec, tip (vnesti v tabelo) | cena/enoto | skupaj
[5 empty] | brez DDV | brez DDV
4.1. | DIGZAS | DIAGNOSTIČNI ZASLON Z GRAFIČNO KARTICO | 6 |  | 0 | 0
Lokacija: 1x P-08; 1xP-16; 1xP-17; 1xP-24; 1xP-27; 1xP-29
Zahteve:
Diagnostični zaslon - barvni prikaz, diagonala vidnega polja najmanj 21".
- po višini nastavljiv zaslon
- ločljivost slike minimalno 2048x1536 pikslov
- kontrast: vsaj 1400:1
- število barvnih odtenkov: 30 bit
- maksimalna svetilnost: 900 cd/m2
- svetilnost v kalibrirnem DICOM načinu: 500 cd/m2
- vidni kot (horizontalno in vertikalno) : 178°
- tip osvetlitve: LED
- priklopi: DisplayPort
- kalibracija zaslona: vgrajena, samodejna
- zaščita panela s steklom; antireflektivni premaz
Podobno kot Barco Nio Color 3MP MDNC-3421
- grafična kartica za zaslon:
- podpora za operacijski sistem: Windows 7 in 10
- RAM: 4 GB GDDR5
- pasovna širina pomnilnika: 96 GB/s
- pomnilniški vmesnik: 128-bitni
- priključki: (1x) DisplayPort 1.4 (2x) Mini-DisplayPort 1.4 (priložena dva adapterja Mini-DisplayPort na DisplayPort)
- barvna globina: 32 bit
- največja poraba energije: <50W
- Podobno kot Barco MXRT 4700
- Garancija: vsaj 3 leta
4.2. | ZDPP | ZDRAVNIŠKA DELOVNA POSTAJA | 6 |  | 0 | 0
Lokacija: 1x P-08; 1xP-16; 1xP-17; 1xP-24; 1xP-27; 1xP-29
Zahteve:
Procesor: Intel Xeon W-2123 (osnovna frekvenca 3,6 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 3,9 GHz, 8,25 MB predpomnilnika L3, 4 jedra)
Pomnilnik: 16 GB DDR4-2666 MHz (možnost nadgradnje do vsaj 64 GB)
Trdi disk: 256 GB Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ SED M.2
Optična enota: slim DVD +/- RW
Mrežna kartica: 1 GbE
Vodila:
- 1x PCIe Gen 3x16
- 1x PCIe Gen 3x8
- 2x M.2 PCIe Gen 3x4
Zunanji priklopi:
- 6x USB 3.1
- 2x USB 2.0
- 2x Display Port
- 1x RJ45 GbE
- 1x avdio vhod
- 1x Avdio izhod
Varnost:
- TPM 2.0 modul
Ohišje: Stolp - napajalnik 750W
Tipkovnica: USB Slovenska tipkovnica
Miška: USB optična miška
Operacijski sistem: Windows 10 Professional 64 bit SLO
- Ostale - okoljske zahteve: 1. Izračunana običajna poraba energije (ETEC) za vsak kos opreme, dobavljen v okviru naročila, mora biti manjša ali enaka zahtevi glede največje ETEC, kot je opisano v Prilogi III Meril EU za zeleno javno naročanje za elektronsko pisarniško opremo. 'Način dokazovanja: Ponudniki morajo navesti vrednost običajne porabe energije (ETEC) na podlagi preskusov in izračunov v skladu s standardom IEC 62623:2012 in vrednost največje ETEC, izračunane v skladu s Prilogo III Meril EU za zeleno javno naročanje za elektronsko pisarniško opremo. Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I ali znakom iz drugega sistema označevanja, ki izpolnjujejo opredeljene zahteve (npr. Energy Star, EPEAT, TCO), se štejejo za skladne. Kot dokaz skladnosti se sprejmejo alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC 62623:2012.
- Garancija: vsaj 3 leta
Podobno kot HP Z4 G4 WKS 1JP11AV
4.3. | DP | DELOVNA POSTAJA | 12 |  | 0 | 0
Lokacija: 2xP-03; 1xP-06; 1x P-09;1xP-14; 1xP-15; 1xP-16; 1xP-17; 1xP-23; 1xP-24; 1xP-29; 1xP-27
Zahteve:
RAČUNALNIK:
Ohišje: mini PC
Maksimalne dimenzije: širina največ 180mm x globina največ 183mm x višina največ 35mm
Chipset: Intel H470
Operacijski sistem: Windows 10 Pro 64 (omogočati mora slovensko različico)
(Ponudnik pripravi osnovno sliko Windows 10 Professional operacijskega sistema po naročnikovih zahtevah in namesti na vse ponujene računalnike)
Procesor: Intel Core i3-10100T procesor (12MB Cache, 3.6 GHz) ali boljši
Disk: 128GB SSD M.2, možnost vgradnje dodatnega diska
Grafika: Integrated Intel® UHD 630 ali boljša
Spomin: 8GB DDR4 2666MHz SoDIMM, možnost nadgradnje do 32GB (prosto vsaj eno mesto)
Priložena žična USB tipkovnica (slovenski nabor, z originalno natisnjenimi znaki) in žična miška proizvajalca računalnika
Integrirana zvočna kartica
Integrirana mrežna kartica Intel 100/1000Mbit UTP s podporo WoL
Priključki integrirani v ohišje: najmanj 6 x USB 3.2 ali USB type-C (vsaj 2 x spredaj) – hitrost prenosa najmanj 5Gbps, 1 x Display Port, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45
Varnost: integriran najmanj TPM 2.0 varnostni modul
Podpora za VESA montažo
Certifikat ustreznosti strojne opreme z Windows 10 Professional
- Ostale - okoljske zahteve: 1. Izračunana običajna poraba energije (ETEC) za vsak kos opreme, dobavljen v okviru naročila, mora biti manjša ali enaka zahtevi glede največje ETEC, kot je opisano v Prilogi III Meril EU za zeleno javno naročanje za elektronsko pisarniško opremo. Način dokazovanja: Ponudniki morajo navesti vrednost običajne porabe energije (ETEC) na podlagi preskusov in izračunov v skladu s standardom IEC 62623:2012 in vrednost največje ETEC, izračunane v skladu s Prilogo III Meril EU za zeleno javno naročanje za elektronsko pisarniško opremo. Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I ali znakom iz drugega sistema označevanja, ki izpolnjujejo opredeljene zahteve (npr. Energy Star, EPEAT, TCO), se štejejo za skladne. Kot dokaz skladnosti se sprejmejo alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC 62623:2012.
2. Osebni računalniki morajo biti zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
3.Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm11 v dB. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
Računalnik mora imeti možnost prikaza 3 neodvisnih zaslonov.
Garancija: vsaj 5 let (on-site) garancije od proizvajalca
ZASLON:
Zaslon: LED zaslon, najmanj 24-palčni (23.8'') (1920 x 1080)
Svetlost (tipično): 250 cd/m2
Kontrastno razmerje (tipično): najmanj 1000:1
Vidni kot: najmanj 178° (vodoravno) 178° (navpično)
Odzivni čas (tipično): največ 6 ms
Vrsta zaslona: IPS ali boljše
Razmerje prikaza: 16:9
Kot nagiba najmanj (naprej/nazaj): -5°/+30°
Kot vrtenja najmanj (levo/desno) , swivel: +/–45°
Pivot: -5° do 90°
Možnost nastavitve po višini: vsaj 150 mm
Podpora za nosilec VESA (100 mm)
Reža za ključavnico Kensington®
Priključki: najmanj 1 × USB 3.0, 1 x Display Port, 1 x USB upstream
Ima vgrajeno/integrirano kamero in zvočnike (vsaj 2 x 2W)
Zaslon mora imeti zaščito proti bleščanju (Anti-glare)
Ostale – okoljske zahteve: 1.Indeks energijske učinkovitosti za vsak model, dobavljen v okviru naročila, mora biti v razponu energijskih razredov A-D kot je določeno v Prilogi II k Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak dobavljeni model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340). Izdelki, označeni kot izdelki razreda A, B, C ali D, se štejejo za skladne.
Garancija: vsaj 5 let garancije od proizvajalca
Opomba: Komplet mora omogočati montažo računalnika in monitorja v eno (all-in-one). Ponuditi je potrebno vse potrebne dodatke za montažo (stojalo/nosilec, povezovalni kabel/adapter med računalnikom in monitorjem dolžine največ 0,15m). Celotna rešitev mora biti od enega proizvajalca.
4.4. | RZAS | RIS ZASLON | 6 |  | 0 | 0
Lokacija: 1x P-08; 1xP-16; 1xP-17; 1xP-24; 1xP-27; 1xP-29
Zahteve:
LED monitor, diagonala vidnega polja vsaj 24"
- ločljivost slike minimalno 1920X1080 (Full HD)
- kontrast: najmanj 1000:1
- frekvenca osveževanja: 60 Hz
- svetilnost: 350 cd/m2
- matrika: IPS
- vidni kot (horizontalno in vertikalno) : 178°
- tip osvetlitve: LED
- odzivni čas: 5 ms ali manj
- priklopi: DisplayPort
Ostale – okoljske zahteve: 1. Indeks energijske učinkovitosti za vsak model, dobavljen v okviru naročila, mora biti v razponu energijskih razredov A-E kot je določeno v Prilogi II k Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora za vsak dobavljeni model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340). Izdelki, označeni kot izdelki razreda A, B, C, D ali E, se štejejo za skladne.
- Garancija: vsaj 3 leta
Podobno kot: HP Z24n G3
4.5. | TISK | TISKALNIK | 11 |  | 0 | 0
Lokacija:1xP-03, 1xP-06, 1xP-09, 1xP-08, 1x P-14, 1xP-15, 1x P-16, 1xP-17,1xP-24, 1xP-27,1xP-29
Zahteve:
Laserski tiskalnik
- vsaj 54 izpisov/min A4
- možnost tiskanja na papir od 60 do 220 g/m2
- format papirja: A6 - A4
- možnost dvostranskega tiskanja
- ločljivost 1200 x 1200 dpi
- povezljivost: USB 2.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)
- pomnilnik: 512MB
- 500 listna papirna kaseta in ročni podajalec za 100 listov
- možnost nadgradnje kapacitete papirja do vsaj 2500 listov
- kapaciteta tonerja vsaj 24.000 izpisov
- čas za tiskanje prve strani: 4,6 sekunde ali manj
- servisni interval 400.000 strani
- podprti operacijski sistemi: Windows 7, 8.1, 10, 11, Max OS X 10.9 in novejši, Linux
- direktno tiskanje iz USB medija (PDF, XPS, Jpeg, Tiff)
- tiskanje iz iOS in Android: Mopria, Airprint
- vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD
Ostale - okoljske zahteve Ponujeni tiskalniki in večnamenske naprave oz. oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik: 1. Naprave za preslikavanje morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - Potrdilo ENERGY STAR ali - Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I.
2. Naprave s funkcijo enobarvnega tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja presega 24 strani na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa) v izvirni programski opremi, ki jo je zagotovil proizvajalec. Dvostransko tiskanje oziroma fotokopiranje mora biti nastavljeno kot privzeto. Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja morajo vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.
- Garancija: vsaj 3 leta
Podobno kot: Kyocera P3155dn
4.6. | MFN | MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA | 2 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-03; 1xP-23
Zahteve:
Laserska večnamenska naprava
- vsaj 54 izpisov/min A4
- možnost tiskanja na papir od 60 do 220 g/m2
- format papirja: A6 - A4
- možnost dvostranskega tiskanja
- ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
- povezljivost: USB 2.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)
- pomnilnik: 1GB
- 500 listna papirna kaseta in ročni podajalec za 100 listov
- možnost nadgradnje kapacitete papirja do vsaj 2500 listov
- kapaciteta tonerja vsaj 24.000 izpisov
- čas za tiskanje prve strani: 5 sekund ali manj
- servisni interval 400.000 strani
- podprti operacijski sistemi: Windows 7, 8.1, 10, 11, Max OS X 10.9 in novejši, Linux
- direktno tiskanje iz USB medija (PDF, XPS, Jpeg, Tiff),
- tiskanje iz iOS in Android: Mopria, Airprint
- vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD
KOPIRANJE:
- velikost: A4
- razpon povečave: 25–400% v 1% korakih
- čas za kopiranje prve strani: 6 sekund ali manj
- preskakovanje praznih strani
- samodejna izbira kasete
SKENIRANJE: - lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Local/Network TWAIN, WIA, WSD scan - hitrost skeniranja: 60 ipm (300 dpi, A4, čb); 40 ipm (300 dpi, A4, barvno), 120 ipm (300 dpi, A4, čb (obojestransko), 80 ipm (300 dpi, A4, barvno) (obojestransko) - ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin po barvi - velikost skeniranja: A4
- preskakovanje praznih strani
Ostale - okoljske zahteve Ponujeni tiskalniki in večnamenske naprave oz. oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik: 1. Naprave za preslikavanje morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - Potrdilo ENERGY STAR ali - Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I.
2. Naprave s funkcijo enobarvnega tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja presega 24 strani na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa) v izvirni programski opremi, ki jo je zagotovil proizvajalec. Dvostransko tiskanje oziroma fotokopiranje mora biti nastavljeno kot privzeto. Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja morajo vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.
- Garancija: vsaj 3 leta
Podobno kot: Kyocera M3655idn
4.7. | ČPK | ČITALNIK PAMETNIH KARTIC | 36 |  | 0 | 0
Lokacija: 4xP-03; 2xP-08; 2xP-09; 2xP-06; 2xP-14; 2xP-15; 4xP-16; 4xP-17; 2xP-23; 4xP-24; 4xP-27; 4xP-29
Zahteve:
- enorežni čitalnik pametnih kartic, namenjen izvajalcem zdravstvenih storitev
- prenosni čitalnik PC/SC in CCID z vgrajeno tipkovnico za varen vnos PIN-a in z LCD zaslonom.
- skladen s CC EAL3+, podprt v vseh novejših operacijskih sistemih Microsoft Windows
- priključi se na priključek USB
Podobno kot: GEMALTO IDBridge CT710 PIN pad
4.8. | DF | SISTEM DIGITALNIH DIKTAFONOV | 6 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-06; 1xP-08; 1xP-15; 1xP-16; 1xP-17; 1xP-27
Zahteve:
1. Digitalni diktafon
- profesionalni diktafon za digitalno snemanje, s podporo za DSS PRO standard,
- drsno stikalo na diktafonu z opcijami: snemanje, predvajanje, ustavitev, vrivanje, prepisovanje posnetka,
- velikost notranjega spomina vsaj 2 Gb ali dodatna spominska kartica SD,
- barvni prikazovalnik za prikaz podatkov - LCD,
- možnost konferencnega snemanja v stereo nacinu
- podpora za 256 AES kodni standard,
- priložena licencna programska oprema za prenos in obdelavo posnetkov,
- diktafon mora biti odporen na padce do višine 1,5m,
- možnost snemanja v DSS PRO standardu, najmanj 100h,
- polnilna baterija li-ion kapacitete vsaj 1300mAh,
- podpora za snemanje v formatih PCM, MP3, WAV, DS2,
- podpora za brezžicni prenos zvocnih posnetkov – WIFI,
- dodatna oprema: odložišce za prenos posnetkov z LAN podporo, povezovalni USB kabel, AC adapter, etui, Li-ion polnilna baterija,
- 24 mesecev garancije.
2. Set za prepisovanje zvočnih posnetkov
- programska oprema na delovni postaji za obdelavo DSS PRO datotek,
- priložena licencna programska oprema za prepis in obdelavo posnetkov,
- programska oprema za prepis mora biti združljiva z programsko opremo naprav za snemanje,
- stopalka za sinhrono upravljanje z zvocnimi posnetki z možnostjo programiranja,
- slušalke s prikljuckom velikosti 3,5mm,
- 24 mesecev garancije.
3. Strežniška programska oprema
- programska oprema za strežnik, ki omogoca upravljanje z delovnimi postajami oz. klienti,
- programska oprema mora delovati na strežniku Windows server 2012 R2 ali novejšem,
- podpora za centralno dodeljevanje in upravljanje licenc uporabnikov,
- centralizirana programska oprema za kreiranje xml datotek (vezanih na diktat) in prenašanje le-teh po podrocjih dela (enote),
- možnost namestitve uporabniške programske opreme na daljavo,
- možnost uvoza profilov uporabnikov iz Active Directory,
- možnost tihe inštalacije z uporabo MST datoteke,
- programska oprema na delovnih postajah (klientih) mora delovati na klasicnih osebnih racunalnikih ter na virtualnih delovnih postajah (VDI) z operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšim,
4. Ponudba mora vkljucevati naslednje storitve
- izvedba namestitve programske opreme sistema standalone (opcija namestitve s centralnim upravljanjem),
- podpora pri izvedbi namestitve programske opreme, na delovne postaje pri narocniku,
- vzpostavitev delujocega delovnega okolja na klasicen strežnik ali VDI strežnik,
- izvedba izobraževanja uporabnikom o delovanju sistema in strojni opremi za digitalno snemanje in prepis zvocnih posnetkov,
- priprava dokumentacije o sistemu s slovenskimi navodili za uporabo.
4.9. |  | NADGRADNJA DISKOVNIH KAPACITET | 1 |  | 0 | 0
Osnovne zahteve:
Vsa ponujena strojna in programska oprema zahtevana v »osnovne zahteve« mora biti od istega proizvajalca
Ponudba mora biti natančno specificirana, pripisani morajo biti od proizvajalca podane uradne kode komponent (part-number)
Vsi servisni paketi za vzdrževanje, nadgradnjo in podporo opreme morajo biti izključno od proizvajalca strojne oz. programske opreme
V ponudbo mora biti zajet ves droben material, potrebni kabli ter kompletna postavitev opreme in okolja na ključ
Proizvajalec opreme (oz. njegov zakoniti zastopnik v Sloveniji) mora predložiti potrdilo, da je vsa ponujena oprema nova, nerabljena, neobnovljena (refurbished), ter nabavljena preko uradnega prodajnega kanala proizvajalca.
Proizvajalec opreme (oz. njegov zakoniti zastopnik v Sloveniji) mora predložiti potrdilo, da ponujena rešitev ustreza minimalnim zahtevam naročnika, ter da so vsi servisni paketi za vzdrževanje izključno od proizvajalca opreme.
V obstoječem diskovnem sistemu je prostih še 9 prostih mest za dodatne diske
o Zahteva se nadgradnja z 9 kos IBM 1.92TB 12Gb SAS 2.5inch Flash Drive
o Garancija diskov mora biti enaka garanciji obstoječih diskov: 3 leta 24x7 z odpravo napake v 24 urah od prijave
Diskovni sistem (izhodišče)
Naročnik ima v svoji produkciji diskovni sistem IBM V5030E (MT: 2072-324CTO), ki se bo še naprej uporabljal. Zaradi predvidenih povečanih potreb po diskovnih kapacitet se mora obstoječi diskovni sistem nadgraditi z dodatnimi diski.
Storitve:
Analiza obstoječega stanja diskovnih sistemov skupaj z naročnikom
Priprava načrta implementacije novega diskovnega sistema in postopka prenosa obstoječega diskovnega sistema (vključno s podatki) na rezervno lokacijo (korak po korak)
Simuliranje izvajanja sprememb, in opozorila na možne težave
Potrditev predlaganega načrta in logike delovanja različnih servisov preko dveh lokacij znotraj kampusa SB Ptuj
Vgradnja diskovnega sistema v strežniško omaro
Priklop opreme na ustrezno pripravljeno električno napajanje (podvojeno)
Nadgradnja strojne kode na od proizvajalca priporočeno verzijo
Komunikacijski priklop (ethernet) (priključki se zagotovijo z novimi stikali)
Podatkovni priklop (FC povezave) (priključki se zagotovijo z novimi SAN stikali)
Osnovna inicializacija diskovnega sistema in licenciranje opreme
Priprava podatkovnih gruč v sodelovanju z naročnikom
Odklop obstoječega diskovnega sistema in prenos le tega na rezervno lokacijo v skladu z načrtom
Testiranje navzkrižnega delovanja med lokacijama (strežniki – diskovni sistem)
4.10. |  | CENTRALNA STIKALA | 2 |  | 0 | 0
Osnovne zahteve:
Stikalo za vgradnjo v komunikacijsko omaro (19 inch)
Priložen ustrezni pribor za vgradnjo
Vgrajena primarni in redundantni »hot swap« napajalnik
Priloženi ustrezni električni kabli s šuko zaključkom na strani el. omrežja
Stikalo mora vsebovati vsaj 48 x 1/10GbB RJ45SFP+ portov
Stikalo mora vsebovati vsaj 4 x QSFP28 100Gb porte
Hitrost preklapljanja ("switching capacity") - najmanj 1.7Tbps Gbps
Propustnost vsaj 650 milijonov paketov na sekundo
Vključena vsaj 2 kosa 100Gb QSFP28 povezovalni kabel dolžine 1m
Podpora vsaj 200.000 MAC naslovov
Podpora vsaj 4.000 navideznih (VLAN) omrežij
Podpora združevanju najmanj dveh stikal v enovit, visoko razpoložljiv sistem stikal, povezanih preko 100Gb povezav (VSS, vPC, IRF,…) vključno z vsemi potrebnimi licencami
Podpora ('nonblocking') arhitektur, ki omogočajo možnost priklopa opreme (npr. pristopnih stikal), na dve različni fizični stikali sistema ('klastra stikal') preko skupine 10GbE povezav, združenih v v eno logično povezavo ('etherchannel'), z delitvijo prometa in avtomatičnim izločanjem nedelujočih fizičnih povezav (npr. podpora protokola LACP)
Dodatne zahteve:
802.1Q enkapsulacija VLAN-ov
Podpora protokolov IPv4 in IPv6
usmerjanje IP v4 prometa: statične rute, OSPF , IS-IS in BGP
usmerjanje IP v6 prometa: statične rute, OSPFv3, IS-IS in BGP4
podpora IPv6 tunelom ('enkapsulacija IPv6 paketov v standardne IPv4 pakete')
podpora vsaj enemu od FHRP (First Hop Redundancy Protocol) protokolov kot so VRRP, HSRP ali GLBP
podpora SNMP v1,v2 in v3
varnost : TACACS+ in RADIUS; standardne in razširjene ACL liste na vseh portih, 802.1x uporabniška autentifikacija
Garancija:
60 mesecev z odzivom v 4 urah na lokaciji naročnika
60 mesecev pravica do nadgradnje strojne programske opreme
Proizvajalec opreme (oz. njegov zakoniti zastopnik v Sloveniji) mora predložiti potrdilo, da je vsa ponujena oprema nova, nerabljena, neobnovljena (refurbished), ter nabavljena preko uradnega prodajnega kanala proizvajalca.
Storitve:
Sestavljanje in testna postavitev opreme
Nadgradnja mikrokod na zadnjo priporočeno verzijo
Vgradnja, priklop na električne in komunikacijske povezave
Konfiguracija nadzornih parametrov
Konfiguracija enovitega, visoko razpoložljivega sistema stikal (VSS, IRF,...)
Konfiguracija virtualnih omrežij (VLAN-ov)
Konfiguracija 'trunkov'
Konfiguracija STP protokola
Konfiguracija redundantnih povezav do strežnikov in distribucijskih stikal
Konfiguracija usmerjanja
Konfiguracija filtrov ('access list')
Povezava z obstoječimi centralnimi stikali
Preizkus delovanja
Optimiranje nastavitev
usposabljanje naročnika za upravljanje delovanja programske opreme VEEAM
4.11. |  | SISTEM BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA | 2 |  | 0 | 0
Osnovne zahteve:
Brezprekinitveno napajanje (največ 2U)
Izhodna moč 2700W/3000 VA ali več
Tehnologija: online, double conversion
Izhodna napetost: 230V
Priključki: najmanj 8x C13, 21x C19
Priključki za komunikacijo:
o 1x USB
o 1x serijski vmesnik
o mrežni vmesnik RJ-45
Priložena oprema za vgradnjo v strežniško omaro
Priložena programska oprema za nadzor in upravljanje sistema
72 mesecev garancijea na sistem brezprekinitvenega napajanja vkjučno z baterijami
Avtonomija: najmanj 7 min pri 2000 W obremenitve, možnost podaljšanja avtonomije z dodatnimi baterijami
Storitve:
Priprava in vgradnja UPS enot v pripravljene strežniške omare (dovod elektrike do UPS enot zagotovi naročnik) na primarni in rezervni lokaciji
Elektro priklop na omrežje
Povezava celotne strežniške omare na sistem neprekinjenega napajanja
Vzpostavitev komunikacijskih povezav z priključeno opremo za potrebe upravljanja
Implementacija nadzorno-kontrolnega sistema za upravljanje
Kreiranje politik »shut-down« prodecur za kritične sisteme in optimalnega vrstnega reda z ustreznimi zamiki
Testiranje delovanja
Optimizacija nastavitev skupaj z naročnikom, glede na izvedene teste in pričakovane časovnice
4.12. |  | DOSTOPOVNA STIKALA 48-PORT PoE | 2 |  | 0 | 0
Osnovne zahteve:
Ponudba mora biti natančno specificirana, pripisani morajo biti od proizvajalca podane uradne kode komponent (part-number)
Naročnik v obstoječem okolju že uporablja HPE Aruba 6200F stikala, ki so integrirana v obstoječ sistem, zato se zahteva točno določena oprema
VVsi servisni paketi za vzdrževanje, nadgradnjo in podporo opreme morajo biti izključno od proizvajalca strojne oz. programske opreme
V ponudbo mora biti zajet ves droben material ter kompletna postavitev opreme in okolja na ključ
Proizvajalec opreme (oz. njegov zakoniti zastopnik v Sloveniji) mora predložiti potrdilo, da je vsa ponujena oprema nova, nerabljena, neobnovljena (refurbished), ter nabavljena preko uradnega prodajnega kanala proizvajalca.
Stikalo Aruba 6200F 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W Switch (JL728A)
Vključeni vsaj 1 kos 10Gb SFP+ DAC povezovalni kable dolžine max. 1m
Vključen vsaj 4 kos 10Gb SFP+ Single mode modul
Garancija:
60 mesecev na lokaciji naročnika
60 mesecev pravica do nadgradnje strojne programske opreme
Storitve:
Sestavljanje in testna postavitev opreme
Nadgradnja mikrokod na zadnjo priporočeno verzijo
Vgradnja, priklop na električne in komunikacijske povezave
Konfiguracija nadzornih parametrov
Konfiguracija enovitega, visoko razpoložljivega sistema stikal (VSS, IRF,...)
Konfiguracija virtualnih omrežij (VLAN-ov)
Konfiguracija 'trunkov'
Konfiguracija STP protokola
Preizkus delovanja
4.13. |  | DOSTOPOVNA STIKALA 48-PORT | 1 |  | 0 | 0
Osnovne zahteve:
Ponudba mora biti natančno specificirana, pripisani morajo biti od proizvajalca podane uradne kode komponent (part-number)
Naročnik v obstoječem okolju že uporablja HPE Aruba 6200F stikala, ki so integrirano v obstoječ sistem, zato se zahteva točno določena oprema
Vsi servisni paketi za vzdrževanje, nadgradnjo in podporo opreme morajo biti izključno od proizvajalca strojne oz. programske opreme
V ponudbo mora biti zajet ves droben material ter kompletna postavitev opreme in okolja na ključ
Proizvajalec opreme (oz. njegov zakoniti zastopnik v Sloveniji) mora predložiti potrdilo, da je vsa ponujena oprema nova, nerabljena, neobnovljena (refurbished), ter nabavljena preko uradnega prodajnega kanala proizvajalca.
Stikalo Aruba 6200F 4SFP+ Switch (JL726A)
Vključeni vsaj 1 kos 10Gb SFP+ DAC povezovalni kable dolžine max. 1m
Vključen vsaj 4 kos 10Gb SFP+ Single mode modul
Garancija:
60 mesecev na lokaciji naročnika
60 mesecev pravica do nadgradnje strojne programske opreme
Storitve:
Sestavljanje in testna postavitev opreme
Nadgradnja mikrokod na zadnjo priporočeno verzijo
Vgradnja, priklop na električne in komunikacijske povezave
Konfiguracija nadzornih parametrov
Konfiguracija enovitega, visoko razpoložljivega sistema stikal (VSS, IRF,...)
Konfiguracija virtualnih omrežij (VLAN-ov)
Konfiguracija 'trunkov'
Konfiguracija STP protokola
Preizkus delovanja
4.14. |  | BREZŽIČNE DOSTOPNE TOČKE | 8 |  | 0 | 0
Osnovne zahteve:
Ponudba mora biti natančno specificirana, pripisanei morajo biti od proizvajalca podane uradne kode komponent (part-number)
V kolikor so za zahtevane funkcionalnosti potrebne dodatne licence, morajo biti vključene v ponudbo
Vsi servisni paketi za vzdrževanje, nadgradnjo in podporo opreme morajo biti izključno od proizvajalca strojne oz. programske opreme
Vsi servisni paketi za vzdrževanje, nadgradnjo in podporo morajo biti od proizvajalca strojne opreme.
V ponudbo mora biti zajet ves droben material ter kompletna postavitev opreme in okolja na ključ
Proizvajalec opreme (oz. njegov zakoniti zastopnik v Sloveniji) mora predložiti potrdilo, da je vsa ponujena oprema nova, nerabljena, neobnovljena (refurbished), ter nabavljena preko uradnega prodajnega kanala proizvajalca.
Izhodišče:
Naročnik v obstoječem okolju že uporablja brezžično omrežje HPE Aruba, ki je integrirano v obstoječ sistem, zato se zahteva točno določena oprema
Specifikacije:
Aruba Instant AP-635 Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP (R7J27A)
AP-POE-BTSR 1-port Smart Rate 802.3bt 60W Midspan Injector (R1C73A)
4.15. |  | STREŽNIŠKE OMARE | 2 |  | 0 | 0
Osnovne zahteve:
Dimenzije: višina vsaj 42U, širina 800mm, globina vsaj 1100mm
Razmike med vrati in 19« letvami na katere se pritrjuej oprema (delilniki, stikala, strežniki) naj bo večji od 12 cm (da vrata ne pritiskajo na priključne kable)
Sprednja in zadnja vrata morajo biti perforirana
Stranice in vrata morajo biti snemljiva z možnostjo zaklepa
Za obe omari se mora dobaviti samo 1 komplet stranic, saj bosta omari med seboj povezani, med njima pa ne sme biti stranskih stranic
Omara mora imeti na obeh straneh (levo in desno) napajalne module (»PDU«). Število 220V priključkov na vsaki strani mora biti 14, torej skupno najmanj 28 na omaro. Levi in desni PDU priključki bodo na ločenih napajanjih (ena stran direktno na 220V, druga stran preko sistema za neprekinjeno napajanje)
V omari morajo biti vgrajeni vertikalni in horizontalni organizatorji kablov
Omara mora imeti nastavljivo podnožje za niveliranje omare
Vključena povezovalna vodila za povezavo obeh omar
Storitve:
Dostava na lokacijo naročnika
Postavitev omar v podatkovnem centru novega urgentnega centra SB Ptuj
Povezava obeh omar in niveliranje
Montaža vrat in priprava za vgradnjo aktivne in pasivne opreme
4.16. |  | TISKALNIK ZAPESTNIH TRAKOV | 2 |  | 0 | 0
Lokacija: 1xP-03; 1xP-06
Zahteve:
Tiskalnik za tiskanje zapestnih trakov
Hitra in enostavna menjava kartuš z zapestnimi trakovi
Samodejna nastavitev hitrosti tiskanja do 4 ips, odvisno od nameščene kartuše
Neposredni termični tisk črtnih kod, besedila in grafike
Programski jezik ZPL® ali ZPL II®
512 MB Flash pomnilnik
256 MB SDRAM pomnilnik
Povezljivost: USB Host, USB, Ethernet, Bluetooth
Odometer za sledenje dolžine tiskanja
Zamenjava tiskalne glave in plošče brez orodja
Podpora za XML komunikacijo z informacijskimi sistemi
Maksimalna dolžina izpisa: 558mm
Minimalna dolžina izpisa: 76mm
Širina izpisa: 19,05mm, 25,4mm, 30,16mm
Ločljivost: 300 dpi
Hitrost tiskanja: 51mm na sekundo
Ohišje mora biti zasnovano tako, da prenese različna razkužila, kemikalije in čistilne raztopine, ki se uporabljajo v zdravstvu
Lastnosti medija: Zapiranje zapestnic z lepilom ali sponko, velikosti za odrasle, otroke in dojenčke, tisk odporen na vodo, milo, peno, alkohol ali druga topila, ki jih najdemo v zdravstvu
Podobno kot: Zebra ZD510 HC
4.17. | EL | ESET AV LICENCE | 19 |  | 0 | 0
Lokacija: 2xP-03; 1xP-06;1xP-08; 1xP-09; 1xP-14;1xP-15;2xP-16;2xP-17;1xP-23; 2xP-24; 2xP-27;3xP-29
Narocnik zaradi kompatibilnosti z obstojecim bolnišnicnim sistemom zahteva dodatno opremo, ki je 100% kompatibilna in preverjeno deluje v že obstojecem okolju. Zaradi dodatnih delovnih postaj so potrebne tudi dodatne licence obstojece AV zašcite
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA - 5% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ z nepredvidenimi deli (brez DDV) |  |  |  | 0