Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Št. JN: 302/1 – RIUM85-FERI 03.1-P36/2023

Tehnične specifikacije za javno naročilo »Nabava napredne opreme za razvoj posebnih optičnih vlaken – sistem za obdelavo vlakenskih surovcev«

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nabava napredne opreme za razvoj posebnih optičnih vlaken. Oprema, zajeta v tem javnem naročilu mora omogočati izdelavo (raziskave in razvoj) posebnih in naprednih optičnih vlaken iz silicijevega stekla. Oprema mora omogočati delo na področju ključnih fotonskih tehnologij, ki sodijo med ključne omogočitvene tehnologije (KET). Predmet javnega naročila vsebuje sistem za razvoj in izdelavo: - Sistem za obdelavo surovcev Sistem za obdelavo surovcev mora omogočati posebno obdelavo vlakenskih preformov. To na primer pomeni natančno vrtanje lukenj s premerom v razponu do nekaj milimetrov in do globine nekaj centimetrov, z visoko točnostjo Ponudniki morajo podati ponudbo, ki vključuje vse postavke opreme, ki je zahtevana v minimalnih tehničnih zahtevah. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki ne ponujajo vseh postavk opreme in bo takšne ponudbe zavrnil kot nedopustne. Lokacija dobave, vnos in namestitev opreme: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Valvasorjeva ulica 75, 2000 Maribor, Slovenija. Izbrani ponudnik bo moral opremo vnesti in namestiti. Naročnik bo ponudnikom omogočil ogled prostora na lokaciji vnosa in namestitve opreme, skladno s točko 11 Navodil ponudnikom. Za vso opremo velja, da mora zanjo v času garancijskega obdobja proizvajalec opreme zagotavljati dostop do vseh posodobitev programske opreme brez dodatnih stroškov. Vsi popravki, servisni paketi ter nadgradnje in podpora morajo biti od proizvajalca strojne oziroma programske opreme. V času garancijskega obdobja mora ponudnik za vso opremo nuditi tehnično podporo. Tehnična podpora mora vključevati svetovanje pri nastavitvi parametrov, konfiguracijo sistema in pomoč pri izvedbi posameznih procesov. Tehnična podpora do sistema se lahko izvaja preko oddaljenega dostopa. Ponudnik mora za opremo zagotoviti: - da so vsi ponujeni moduli/komponente združljivi in medsebojno povezljivi, - da je mogoče vse zahtevane module/komponente povezati v enoten in brezhibno delujoč sistem v skladu s tehničnimi specifikacijami, - odpraviti vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti ali nepovezljivosti oz. zaradi neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem. V ponudbi mora biti zajeti ves droben material, ki je potreben za priključitev naprav, tudi če ni izrecno naveden.

TEHNIČNE ZAHTEVE

V spodnji tabeli so navedene karakteristike opreme, ki jih zahteva naročnik. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Sistem za obdelavo vlakenskih surovcev (preformov) Univerza v Mariboru naroča sistem za obdelovanje preformov, ki temelji na ultrazvočni tehnologiji. Ultrazvočna tehnologija mora omogočati natančno obdelavo kompleksnih geometrij obdelovancev v zahtevnih visokotehnoloških materialih, kot so keramika, kvarčno steklo, korund, volframov karbid ali celo kompoziti. Sistem se bo uporabljal predvsem za posebno obdelavo vlakenskih preformov. To na primer pomeni natančno vrtanje lukenj s premerom v razponu do nekaj milimetrov in do globine nekaj centimetrov, z visoko točnostjo. Zato mora biti sistem opremljen z ustreznim paketom za obdelavo stekla. Sistem za obdelavo preformov mora podpirati 5-osno delovanje. Sistem za obdelavo preformov mora imeti naslednje lastnosti: - Ultrazvočna tehnologija za rezkanje, vrtanje, brušenje in poliranje - 5-osna miza z dodatno C-osjo V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Številka postavke; Število kosov; ZAHTEVANO. 1; 1; Minimalne tehnične zahteve: Osnovne strojne zahteve: - Delovno področje - Premik po oseh (X/Y/Z): ≥ 650/500/450 mm - Obremenitev delovne mize: ≥ 250 kg - Rotacijska miza za sočasno obdelavo z območjem vrtenja vsaj med -30° in +100° - Rotacijska miza - okrogla, pravokotna ali kvadratna z minimalno dimenzijo: premer ali krajša stranica ≥ 600 mm - C-os z neposrednim pogonom za krožno brušenje - Osrednje mazanje sistema: samodejno mazanje za vodila miz in vretena Glavni pogon vretena za standardno frezanje: - Tip pogona: neposredni prenos - Hitrost vrtenja: med vključno 20 in najmanj 15000 min-1 - Motor vretena: HSK-A63/DIN 69893-1 - Moč pogona: ≥ 20 kW - Menjalnik orodja: ≥ 20 mest HSK-A63 - Hlajenje vretena: aktivna izvedba - Mazanje: oljno pod tlakom (meglica) - Zračno pihanje skozi središče vretena. Pogon vretena za ultrazvočno frezanje: - Ultrazvočni princip frezanja in/ali struženja za obdelavo trdih materialov, kot so silicijevo steklo, aluminijev oksid. - Sistem za vzbujanje vibracij na rezalnem področju orodja v frekvenčnem pasu: med vključno 20 in 50 kHz - Maksimalna amplituda oscilacij: >10 µm ≤ 15 µm - Indukcijska pretvorba ultrazvočnih visokih frekvenc iz vretena na nosilec orodja HSK-A63 - Sistem za detekcijo dejanske amplitude mehanske oscilacije - Sistem za samodejno sledenje ultrazvočne frekvence in amplitude med potekom procesa - Detekcija parametrov ultrazvočnega sistema - Avtomatska detekcija resonančne frekvence med izvajanjem procesa Obvladovanje odrezkov in emulzije: - Pladenj za odrezke - Izpiranje odrezkov iz delovnega območja - Upogljiva šoba za dovod emulzije; upogljiva na vsaj 10 mestih - Sistem za pripravo emulzije in upravljanje z odrezki: - Filtrski sistem emulzije za hlajenje in mazanje - Sistem s papirnimi filtri v kombinaciji z dvojnim 50 µm kartušnim filtrom - Zbiralnik za odrezke z volumnom: ≥ 500 l Programsko orodje za nadzor sistema za obdelavo preformov: - Numerično krmiljenje celotnega sistema - Programsko orodje mora zagotavljati enostavnost uporabe, omogočati nadzor in administracijo; omogočati izdelavo dokumentacije in vizualizacije procesa - Programsko orodje mora biti združljivo s CAD / CAM sistemi in PPS / ERP sistemi - Programsko orodje mora omogočati vizualizacijo in prilagoditve parametrov procesa za ultrazvočno obdelavo Orodja za meritev in nadzor: - Neposredni merilni sistem za X, Y in Z - Infrardeča sonda na dotik: - Samodejno nalaganje iz menjalca orodja v delovno vreteno - Korekcija obdelovanca s pozicioniranjem delovne mize - Možnost določanja središča in polmera kroga izvrtine ali valja obdelovanca - Ničelni premik - Možnost popravkov parametrov nastavljenih orodij - Možnost preverjanja toleranc obdelovanca - Laserska meritev orodja: - Fiksno postavljeno na steber pogona - Možnost meritve dolžine in premera orodja - Možnost umerjanja koničnega orodja - Ponovljivost: ≤ ± 0.001 mm - Orodje za nadzor in kompenzacijo konfiguracije kinematskih parametrov/točnosti pri 5-osnem delovanju Orodje za rezkanje, struženje, brušenje in poliranje: - Posebna diamantna orodja, namenjena za obdelavo materialov - Diamantni rezkalnik za točkovno vrtanje: premer (D): 1.2 mm; 1 (en) kos - Diamantni svedri: s premeri (D): 2 mm, 3 mm, 5 mm (dolžina 30 x D); 1 (en) kos od vsakega premera - Diamantni sveder: premer (D): 4 mm (dolžina 30 x D); 2 (dva) kosa - Diamantno brusilno kolo: tip 6A9, premer: ≥ 45 mm; 1 (en) kos - Diamantno brusilno kolo: tip 6A9, premer: ≥ 60 mm; 1 (en) kos - Diamantni rezkarji: premeri (D): 4 mm, 6 mm, 8 mm (dolžina 3 x D); tip 2A2W; 1 (en) kos od vsakega premera Minimalne zahteve za funkcionalnost sistema in pogoji za prevzem: Na ponujenem sistemu mora dobavitelj zagotoviti demonstracijo in izdelavo naslednjih izdelkov: - Stanjšanje (struženje ali ekvivalentno) okrogle palice, narejene iz kvarčnega (silicijevega) stekla z dolžino 400 mm in premerom 30 mm, na premer 20 mm. - Demonstracija in izdelava luknje s premerom 4 mm in globine 300 mm v okroglo palico s premerom 15 mm iz kvarčnega (silicijevega) stekla. - Demonstracija in izdelava ravne ploskve v prečni ravnini okrogle palice s premerom 20 mm iz kvarčnega (silicijevega) stekla. Površine fino polirane s površinsko hrapavostjo < 100 nm. - Izdelava šestih enakih ravnih ploskev na okrogli palici iz kvarčnega (silicijevega) stekla (palica s krožnim presekom se obdela v palico s 6-kotnim presekom), pri čemer bo začetni premer palice 20 mm. Površine fino polirane s površinsko hrapavostjo < 100 nm. - Demonstracija in izdelava preprostega bloka s fino poliranimi stranicami na vrhu okrogle palice iz kvarčnega (silicijevega) stekla. - Izdelava plankonveksne leče iz kvarčnega (silicijevega) stekla s premerom 25 mm in goriščno razdaljo 30 mm. Zgoraj naštete izdelke je potrebno kot demonstracijo delovanja, izdelati na instaliranem stroju v prostorih uporabnika. Uspešna izdelava je pogoj za podpis prevzemnega zapisnika. Tehnična podpora: - Ponudnik mora nuditi tehnično podporo v obdobju 1 (enega) leta od dneva podpisa prevzemnega zapisnika - Tehnična podpora mora vključevati svetovanje pri nastavitvi parametrov, konfiguraciji sistema in pomoč pri izvedbi posameznih procesov. - Tehnična podpora se lahko izvaja preko oddaljenega dostopa do sistema za obdelavo preformov. Vnos sistema v objekt: - Vnos sistema v objekt se lahko izvede skozi vrata z dimenzijami (Š x V): 2400 mm x 2650 mm Rok dobave: - Najpozneje 90 (devetdeset) dni od pričetka veljavnosti pogodbe. Garancijski rok: - Najmanj 1 (eno) leto od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Usposabljanje: - Dobavitelj mora izvesti osnovno začetno usposabljanje, ki vključuje strojne in programske module na dobavljenem predmetu pogodbe za najmanj 1 (eno) osebo uporabnika v obsegu 1 (enega) delovnega dneva..

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.