## POPIS OPREME PO PROSTORIH
5.1. | PRELIMINARNI POPIS OPREME PO PROSTORIH
ODDELEK EITOS
koda | prostor | kos
POSTELJNI FILTER
RZS | Stenski senzorski dozirnik za razkužilo | 2
OM70B | Omara v niši za shranjevanje mask, kap, plaščev…. | 1
GARDEROBNI FILTER - OBISKOVALCI
GOO240 | Omara garderobna po posebnem detajlu | 1
dim: 240x60x210+60 cm
TOA01 | Toaletni komplet za umivalnik | 1
VOZ012 | Voziček z vrečo za zbiranje odpadkov | 1
BOLNIŠKA SOBA ZA INTENZIVNO TERAPIJO - 5 POSTELJ
DPK3901K | Delovni pult z vgrajenim koritom | 1
dim: 390x64,7x90 cm
VV390 | Omarica viseča - niz, | 1
dim: 390x35x60+60 cm
DPK3901U | Delovni pult z vgrajenim umivalnikom, | 1
dim: 480x64,7x90 cm
OMK96 | Omara za zdravila, sterilni material: ISO moduli | 2
dim: 90x64,7x210+60 cm
TOA02 | Toaletni komplet za umivalnik | 2
BPT01 | Bolniška postelja za intenzivno terapijo s tehtnoco - 2x obstoječa bol.postelja | 3
MO01 | Mizica obposteljna | 3
KOŠAS | Košara za aspiracijske cevke | 5
PREGST | Pregradna stena | 4
VOZ013 | Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov | 2
VOZ08 | Voziček za temperaturni list | 5
SO01 | Stol za zdravnika | 2
MONIT01 | Pacientni monitor | 5
SEF | Sef za narkotike | 1
INFDP01 | Infuzijska delovna postaja - organizator | 8
INFČR | Infuzijska črpalka | 12
PERF | Perfuzor | 12
ČENT | Črpalka za enteralno hranjenje | 6
VENT01 | Ventilator | 3
TDR | Naprava za trajno drenažo na vakuum | 6
DOZK | Dozator kisika - enojni | 5
BOLNIŠKA SOBA ZA INTENZIVNO TERAPIJO
TOA01 | Toaletni komplet za umivalnik | 1
BPT01 | Bolniška postelja za intenzivno terapijo s tehtnico | 1
MO01 | Mizica obposteljna | 1
KOŠAS | Košara za aspiracijske cevke | 1
VOZ013 | Voziček z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov | 1
VOZ08 | Voziček za temperaturni list | 1
MONIT02 | Pacientni monitor | 1
TDR | Naprava za trajno drenažo na vakuum | 1
ASPIR02 | Aspirator na tirnici - na vakuum | 1
DOZK | Dozator kisika - enojni | 1
PROSTOR NEČISTO, IZLIV
DPN121K | Delovni pult z vgrajenim koritom, iz nerjaveče pločevine | 1
VVN120 | Omarica viseča, iz nerjaveče pločevine | 1
IZLIV | Izlivnik | 1
TOA01 | Toaletni komplet za umivalnik | 1
NADZOR
NP1 | Nadzorni pult, | 1
dim: 128x73x75/115 cm + 145x73x75/115 cm
SO1 | Stol vrtiljak | 2
TOA01 | Toaletni komplet za umivalnik | 1
KOŠ | Koš za odpadke | 2
CNP01 | Centralna nadzorna postaja | 1
PROSTOR ZA POČITEK OSEBJA
MKUH215 | Delovni pult z vgrajenim koritom, indukcijsko ploščo, | 1
in strojem za pomivanje posode
dim: 215x60x90 cm
VV215 | Omarica viseča - niz, | 1
dim: 215x35x120 cm
OMKHL66 | Omara z vgrajenim hladilnikom, | 1
dim: 60x60x210 cm
MS127 | Miza sklopna, | 1
dim: 120x70x75 cm
SO2 | Stol | 5
POČ | Počivalnik | 2
PROSTOR - GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
MP166 | Miza pisalna, dim: 160x60x75 cm | 1
PRED45 | Predalnik mobilni, dim: 60x45x60 cm | 1
OMP84 | Omara pisarniška, | 2
dim: 80x40x210 cm
OMN126 | Omarica nizka za tiskalnik,
| dim: 1200x600x900 cm | 1
SO1 | Stol vrtiljak | 2
KOŠ | Koš za odpadke | 1
SANITARNO TOALETNI PROSTOR - OSEBJE
TOA03 | Toaletni komplet za umivalnik | 1
TOA05 | Toaletni komplet za WC | 1
TOA07 | Toaletni komplet za tuš | 1
KL | Kjukica obešalna | 1
PO01 | Posoda za odpadke na pedal | 1
SHRAMBA ZA MEDICINSKE APARATE
REGAL03 | Regal | 3
DIM: 1000x600x2100 mm
OMSSE | Omara za shranjevanje endoskopov | 1
UZ01 | Ultrazvočni aparat - samo TEE sonda za obstoječi UZ aparat MINDRAY | 1
EKG | EKG | 1
MONITH | Razširjen hemodinamski monitor | 1
MONITM | Metabolni monitor | 1
MONITKMNZ | Monitor za kontinuirane metode nadomestnega zdravljenja (CRRT) | 1
SHRAMBA ZDRAVIL
DPK3501U | Delovni pult z vgrajenim umivalnikom, | 1
dim: 350x60x90 cm
VV350 | Omarica viseča - niz, | 1
dim: 350x35x60 cm
OMHL66 | Omara z vgrajenim hladilnikom za zdravila in zamrzovalnikom | 1
dim: 60x60x210+60 cm
OM104 | Omara brez vrat, | 3
dim: 100x40x210+60 cm
MONITOR | Monitor - del centralne postaje | 1
TOA02 | Toaletni komplet za umivalnik | 1
HLMED01 | Hladilnik za shranjevanje zdravil vgrajen v omaro OMHL66 | 1
ZAMR | Zamrzovalnik vgrajen v omaro OMHL66 | 1
PISARNA VODJE, RAZGOVOR S SVOJCI
MP156 | Miza pisalna, | 2
dim: 150x60x75 cm
PRED45 | Predalnik mobilni, | 1
dim: 45x60x59 cm
OMN235 | Omarica nizka, | 1
dim: 235x50x75 cm
SO1 | Stol vrtiljak | 1
SO2 | Stol | 2
KOŠ | Koš za odpadke | 1
ODDELEK IIT
HODNIK (pred vstopom v območje prostorov IIT)
RZS | Stenski senzorski dozirnik za razkužilo | 2
- 1x pred vhodom v posteljni filter
- 1x pred vhodom v garderobni filter
POSTELJNI FILTER
RZS | Stenski senzorski dozirnik za razkužilo | 2
GARDEROBNI FILTER - OBISKOVALCI
GOO160 | Omara garderobna po posebnem detajlu | 1
dim: 160x60x210+60 cm
VPOK | Vpenjalni okvir za PVC vrečke | 1
TOA01 | Toaletni komplet za umivalnik | 1
BOLNIŠKA SOBA ZA INTENZIVNO TERAPIJO - 5 POSTELJ
DPK3961K | Delovni pult z vgrajenim koritom, | 1
dim: 390x60x90 cm
VV396 | Omarica viseča - niz, | 1
dim: 390x35x60+60 cm
DPK4801U | Delovni pult z vgrajenim umivalnikom, | 1
dim: 480x60x90 cm
TOA01 | Toaletni komplet za umivalnik | 1
TOA02 | Toaletni komplet za umivalnik | 2
BPT01 | Bolniška postelja za intenzivno terapijo s tehtnico | 1
MO01 | Mizica obposteljna | 5
PVAD | Posteljni vložek antidekubitus | 2
VOZ04 | Voziček za odvzem krvi z izvlečno polico | 2
VOZ05 | Voziček za preveze | 1
VOZ011 | Voziček z vrečama za ločeno zbiranje odpadkov | 5
VOZ06 | Voziček za nego | 1
SO02 | Stol za zdravnika | 3
MONIT03 | Pacientni monitor | 1
REDE | Reanimacijski voziček, modularni monitor/defibrilator/pacer prenosni aspirator | 1
INFDP02 | Infuzijska delovna postaja - organizator 1 organizator za 12 kom črpalk | 5
INFČR | Infuzijska črpalka | 23
PERF | Perfuzor | 1
ČENT | Črpalka za enteralno hranjenje | 6
VENT02 | Ventilator | 2
DOZK | Dozator kisika - enojni | 5
SEF | Sef za narkotije (vgrajen v omarici) | 1
MO02 | Mizica obposteljna inox mobilna, večja velikost | 2
ST01 | Stojalo | 5
ROKAM | Roka za pacientni monitor | 5
TDR | trajna drenaža na vakum | 1
BOLNIŠKA SOBA ZA INTENZIVNO TERAPIJO - IZOLACIJA
BPT01 | Bolniška postelja za intenzivno terapijo s tehtnico | 1
MO01 | Mizica obposteljna | 1
PVAD | Posteljni vložek antidekubitus | 1
KOŠAS | Košara za aspiracijske cevke | 1
VOZ011 | Voziček z vrečama za ločeno zbiranje odpadkov | 1
INFDP02 | Infuzijska delovna postaja - organizator 1 organizator za 12 kom črpalk | 1
DOZK | Dozator kisika - enojni | 1
RZS | Stenski senzorski dozirnik za razkužilo | 1
ST01 | Stojalo | 1
ROKAM | Roka za pacientni monitor | 1
PREDPROSTOR - FILTER
OM70 | Omara za shranjevanje mask, kap, plaščev…. | 1
dim: 70x28x210+60 cm
TOA01 | Toaletni komplet za umivalnik | 1
NEČISTO
TOA01 | Toaletni komplet za umivalnik | 1
SHRAMBA - MEDICINSKI APARATI, MED.MATERIAL
REGAL01 | Regal, | 3
dim: 1000x500x2100 mm
REGAL02 | Regal, | 1
dim: 1090x50x2100 mm
OM66 | Omara za shranjevanje med.mat., | 1
dim: 60x60x210+60 cm
OM116 | Omara za shranjevanje med.mat., | 1
dim: 100x60x210+60 cm
OMHL66 | Omara z vgrajenim hladilnikom za zdravila (HLMED01) in zamrzovalnikom (ZAMR) | 1
dim: 60x60x210+60 cm
TIVL | Sistem za težko intubacijo Videolaringoskop MAX C | 1
EKG | EKG | 1
SPLAZ | Naprava za segrevanje plazme | 1
AHB | Blazina za ogrevanje in hlajenje bolnika | 1
HEMO | Aparat za hitro določanje hemoglobina / kritični profil - možnost menjave kartuš | 1
HLMED01 | Hladilnik za zdravila vgrajen v omaro OMHL66 | 1
ZAMR | Zamrzovalnik vgrajen v omaro OMHL66 | 1
PREGST | Premična pregradna stena | 4
PROSTOR NEČISTO, IZLIV
DPN121K | Delovni pult z vgrajenim koritom, iz nerjaveče pločevine | 1
dim: 1200x600x900 mm
VVN120 | Omarica viseča, iz nerjaveče pločevine | 1
TOA02 | Toaletni komplet za umivalnik (korito vgrajeno v pult) | 1
KOŠ | Koš za odpadke | 1
NČ | Nočna posoda iz nerjaveče pločevine | 10
NURS | Nosilec za urinske steklenice +Urinska steklenica | 1
FD | Flusher desinfector | 1
IZLIV | Izlivnik | 1
NADZOR
NP2 | Nadzorni pult, | 1
dim: 142x73x75/115 cm + 128x73x75/115 cm + 145x73x75/115 cm
OM584 | Omara za fascikle, | 1
dim: 40x58x210+60 cm
OM447 | Omara za fascikle, | 1
dim: 40x47x210+60 cm
SO1 | Stol vrtiljak | 3
KOŠ | Koš za odpadke | 3
RZS | Stenski senzorski dozirnik za razkužilo | 4
- 2x ob nadzornem pultu
- 1x pred vhodom pisarne GMS
- 1x pred vhodom v prostor počitek osebja
CNP02 | Centralna nadzorna postaja | 1
VOZ07 | Servirni voziček | 1
PROSTOR ZA POČITEK OSEBJA
MKUH215 | Delovni pult z vgrajenim koritom, indukcijsko ploščo in pomivalnim strojem | 1
dim: 215x60x90 cm
MN148 | Miza, | 1
dim: 140x80x75 cm
OMKHL66 | Omara z vgrajenim hladilnikom, | 1
dim: 60x60x210 cm
VV215 | Omarica viseča - niz, dim: 120x35x60 cm | 1
dim: 215x35x120 cm
KLOP | Klop | 1
SO2 | Stol | 3
KOŠ | Koš za odpadke (v omarici) | 1
PROSTOR - GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
MP146 | Miza pisalna, dim: 140x60x75 cm | 2
VV280 | Viseča omarica - niz, dim: 280x35x120 cm | 1
PRED45 | Predalnik mobilni, dim: 60x45x60 cm | 2
OMP104 | Omara pisarniška, dim: 100x40x210 cm | 2
SO1 | Stol vrtiljak | 2
SO2 | stol | 1
KOŠ | Koš za odpadke | 1
SANITARNO TOALETNI PROSTOR - OSEBJE
TOA03 | Toaletni komplet za umivalnik | 1
TOA05 | Toaletni komplet za WC | 1
TOA07 | Toaletni komplet za tuš | 1
KL | Kjukica obešalna | 1
PO01 | Posoda za odpadke na pedal | 1
SANITARNO TOALETNI PROSTOR - PACIENTI
TOA04 | Toaletni komplet za umivalnik | 1
TOA06 | Toaletni komplet za WC | 1
TOSO | Toaletni stol | 2

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
SKLOP 1 | POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU IN TIPSKA OPREMA | 0
SKLOP 2 | MEDICINSKA OPREMA | 0
SKLOP 3 | MEDICINSKI APARATI | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  | 0
DDV |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  | 0
Ponudnik:
Številka ponudbe:
Datum in kraj:

## SKLOP1
5.2. | SKLOP 1 | POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU IN TIPSKA OPREMA
POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU
SPLOŠNE ZAHTEVE
1. Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila mora biti izdelan tako, da je primeren za uporabo za predviden namen v okolju bolnišnice.
2. Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oz. stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski dobi, zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oz. s splošno veljavnimi in razpisanimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.
3. Oprema mora biti glede na svoj namen, odporna na bolnišnična čistila in razkužila.
4. Oprema mora biti dobavljena, sestavljena, vgrajena oz. nameščena v prostore na način, ki je skladen z načrtom dispozicije opreme po prostorih, namenom njene uporabe in zahtevah uporabnika. Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
5. Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo montirana. Dolžan je za sabo počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal opremo ter odstraniti vso embalažo.
6. Izvajalec je dolžan opremo, ki jo je dobavil in vgradil njegov predhodnik, čuvati in ohranjati v nespremenjenem stanju. Kakršno koli škodo, ki bi jo povzročil na že izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih delih ali na že vgrajeni opremi, bo dolžan na lastne stroške odpraviti.
7. Delavniške risbe s strani izvajalca mora potrditi projektant. Projektant prav tako potrdi vse morebitne dodatne artikle kot so košare, zavihki, rešetke, držala, ogledala i.t.d. Tip in barvo predvidenih materialov potrdi projektant opreme.
POSEBNE ZAHTEVE IN OPOZORILA
OPOZORILO
1. Tehnične zahteve izražene v obliki - najmanj oz. največ ali v območju od najmanj do največ so za ponudnika zavezujoče.
2. V popisih navedeni tehnični podatki v zvezi z dimenzijo in težo opreme so zgolj informativni, vendar pa izražajo namen rabe opreme in s tem povezana pričakovanja uporabnika. Čeprav navedeni podatki za ponudnika niso zavezujoči, je ponudnik dolžan ponuditi opremo, ki v zvezi z dimenzijami v celoti izpolnjuje zahteve kot sledi '- oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (bolnikov oz. osebja), mora izpolnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako dimenzijsko kot oblikovno tej rabi prilagojena. - izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti zagotavljal prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.)
3. Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za namestitev opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru. V primeru, da se bo oprema izbranega ponudnika izkazala za neprimerno glede na razmere v prostoru, jo bo ponudnik pred montažo dolžan zamenjati za primerno oz, na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela v zvezi s prilagoditvijo instalacijskih priključkov in finalna dela za sanacijo teh posegov.
Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov
1. Mediapan EN 312
2. Laminat (debeline manj kot 2mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
3. Dekorativne laminatne plošče stisnjene pod visokimi pritiski - HPL (high pressure laminats), debeline več kot 2mm, SIST EN 438-4
4. Nerjavna jeklena pločevina - št. Jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10 SIST EN 10088
5. Blago za oblazinjeno pohištvo mora imeti sledeče lastnosti: '- odpornost proti vlagi in madežem '- omogočeno zračenje notranjih delov '- prijetnost na dotik '- antibakterijsko '- neprepustno za vodo '- biološko razgradljivo '- teža min. 350g/m2 '- s certifikatom EKO Tex Standard 100 '- SIST EN 1021-1, 2, klasifikacija po BS 5852-1, 2 del 5
6. Vodila: kvaliteta EN 15 570, varnostni uikrep EN 14 749.
7. Vodoodporne iverne plošče z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
8. Oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom), SIST EN 14322.
Skladnost s standardi
1. PISARNIŠKO POHIŠTVO: '- SIST EN 527-1: 2012 '- SIST EN 527-3: 2003 '- SIST EN 14074: 2004 '- SIST EN 14073: 2007, SIST EN 14073-2: 2004, SIST EN 14073-3: 2004
2. POHIŠTVENO OKOVJE: '- SIST EN 15338: 2007/FprA1, SIST EN 15570: 2008, SIST EN 15706: 2010
3. POHIŠTVO - ODPORNOST POVRŠIN: '- SIST EN 12720: 2009+A1: 2014, SIST EN 12722: 2009+A1: 2014 '- SIST EN 12721: 2009+A1: 2014, SIST ISO 4211: 1995 '- SIST EN 15185: 2012, SIST-TS CEN/TS 15186: 2006
4. TRDNOST, TRAJNOST, VARNOST - POHIŠTVO IN SEDEŽNO POHIŠTVO '- SIST EN 15372: 2008, SIST EN 15373: 2007, SIST EN 1728: 2014
5. POHIŠTVO - POVRŠINE '- SIST EN 13721: 2004, SIST EN 13722: 2004, SIST EN 15187: 2007
6. VŽIGLJIVOST OBLAZINJENEGA POHIŠTVA '- SIST EN 1021-1: 2016, SIST EN 1021-2: 2014
7. STOLI '- SIST EN 1335-1, SIST EN 1335-2, SIST EN 1335-3
Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili:
Na podlagi Uredbe o spremembi uredbe o zelenem naričanju, (Uradni list RS št.64/19 in 121/21) mora ponudnik pri pripravi ponudbe upoštevati sledeče okoljske zahteve:
1. Delež lesa ali lesenih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70% prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča:
2. Les in materiali na njegovi osnovi izvirajo iz zakonitih virov.
3. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.
4. Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 jg ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.
5. Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5% hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.
6. Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št.1272/2008.
- H331 (strupeno pri vdihavanju),
- H331 (strupeno v stiku s kožo),
- H301 ( strupeno pri zaužitju),
- H330 ( smrtno pri vdihavanju),
- H310 ( smrtno pri stiku s kožo),
- H300 ( smrtno pri zaužitju),
- H351 ( sum povzročitve raka),
- H334 ( lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju)
- H350 (lahko povzroči raka),
- H340 ( lahko povzroči genske okvare),
- H373 ( lahko povzroči organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti ) in H732 (škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti)
- H350i (lahko povzroči raka pri vdihavanju),
- H400 (zelo strupeno za vodne organizme),
- H411 ( strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H410 ( zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H13 ( lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),
- H 360F ( lahko škodi plodnosti),
- H360D ( lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f ( sum škodljivosti za plodnost),
- H361d ( sum škodljivosti za nerojenega otroka),
- H 341 (sum povrzročitve genskih okvar),
- H400 ( zelo strupeno za vodne organizme ) in H410 ( zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki),
- H411 (strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim z učinkom),
- H412 (škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom)
Premazom ne smejo biti dodani flatati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008: - H360F (lahko škodi plodnosti, - H360D (lahko škodi nerojenemu otroku), H361f ( sum škodljivosti za plodnost).
7. Emisija oziroma koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti višja od 8 mg/100g suhe snovi ( določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda - SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m2 (določena po plinski metodi - SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore - SIST EN 717-1).
8. Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10% mase hlapnih organskih spojin (HOS) velja tidi za ostale sklope.
9. Potisni plini v pršilnih pripravkih na poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali metilen klorid.
10. Embalaža mora biti iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.
Način dokazovanja: Izjava ponudnika, da bo pri dobavi izpolnil zahteve.
Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, mora ponudnik ob ponudbi predložiti ustrezne veljavne certifikate.
Splošne zahteve
1. Priložen mora biti originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na prospektu morajo jasno in nedvoumno določati posamezen tip artikla.
2. Na naročnikovo/uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino - dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
3. Ponudnik mora zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno življensko dobo proizvoda (odvisno od naprave).
4. Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24ur za življensko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno.
5. Ponudnik mora zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na lokaciji naročnika (z izdajo potrdila).
6. Vsa opremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje, mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni obliki).
Opozorilo
Vsaka od pozicij opreme je detajlno opredeljena v shemah (tloris, prerez, pogled, dimenzije, opis, navedba lokacije v objektu itd.), ki jih je ponudnik dolžan dosledno upoštevati.
Vsa kovinska oprema mora biti priključena na ozemljitveni vod.
Opomba
1. Vse navedbe kovinskih konstrukcij in nosilcev so okvirne, izvajalec mora zagotoviti statično stabilnost predvidene konstrukcije in prehodno potrditev detajla s strani projektanta.
2. Po končani izvedbi mora izvajalec predložiti dokazilo o nosilnosti elementov.
3. Odmične spone vrat (""panti"") morajo omogočati odpiranje 135 stopinj in morajo biti primerne za veliko frekvenco uporabe - zagotavljati morajo najmanj 60,000 Odpiranje vrat z ročaji - ročaji iz nerjavnih jeklenih profilov ali ALU profilov, velikost in oblika po izbiri arhitekta.
4. Ključavnice so pri vseh omarah in predalnikih, s katerimi upravlja osebje, opremljene s sistemskimi ključi (razen garderobne omare).
5. Pohištvene spone (okovje) in vodila morajo biti kvalitetna. Podobno kot na primer BLUM.
zap.št. | šifra | naziv, elementa opreme | kos | proizvajalec | tip | kat.št. | cena na enoto | cena skupaj
[7 empty] | (brez DDV) | (brez DDV)
DELOVNI PULT Z VGRAJENIM UMIVALNIKOM
Delovna površina je iverka 18 mm. Vidna površina je izvedena v antibakterijskem
kerrock-u debeline 12 mm v barvi po izboru projektanta.
V pult je vgrajen umivalnik. Umivalnik brez preliva.
Z dobavo pulta mora biti dobavljen sifon oziroma odtočni instalacijski material.
Delovna površina mora biti izdelana v enem kosu.
Korpus podstavnih omaric je izdelan iz iverala debeline 18 mm, v barvi
enaki kot je laminat.
Vrata omarice izdelana iz iverne plošče debeline 18 mm obojestransko oblepljene z
laminatom. Barva laminata po izboru projektanta. Robovi vrat so zaključeni z ABS
nalimkom debeline 2,0 mm s posnetimi robovi, v barvi laminata.
Polica podpultne omarice je izdelana iz iverala in mora biti pomična. Robovi police
so vsestransko robljeni z robnim trakom v barvi iverala.
Predali podpultnih omaric visoke kvalitete kot.naprimer Legrabox (BLUM) s polnim
izvlekom, vodila z počasnim zapiranjem, bele barve, nosilnost 40 kg.
Ličnice predalov iverka debeline 18 mm obojestransko oblepljena z laminatom, robovi
zaključeni z ABS nalimkom debeline 2.00 mm , robovi posneti. ABS nalimek v barvi
laminata.
Omarice stojijo na nogah iz nerjavnega jekla višine 10 cm, ki so pokrite s snemljivim
zaslonom (coklom) iz enakega materiala kot je izdelan korpus omare. Stik s tlemi zatesnejn.
Glej priloženo shemo !
1.1. | DPK4801U | Delovni pult z vgrajenim umivalnikom, | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x bolniška soba za intenzivno terapijo - 5 postelj - IIT
dim: 480x60x90 cm
1.2. | DPK3901U | Delovni pult z vgrajenim umivalnikom, | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x bolniška soba za intenzivno terapijo - 5 postelj - EITOS
dim: 390x64,7x90 cm
1.3. | DPK3501U | Delovni pult z vgrajenim umivalnikom, | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x shramba za zdravila - EITOS
dim: 350x60x90 cm
DELOVNI PULT Z VGRAJENIM KORITOM
Delovna površina je iverka 18 mm. Vidna površina je izvedena v antibakterijskem
kerrock-u debeline 12 mm v barvi po izboru projektanta.
V pult je vgrajeno korito. Korito brez preliva. Dimenzija korita 40x40x25 cm.
Zavihek iz antibakterijskega kerrock-a, višina zavihka 60 cm.
Z dobavo pulta mora biti dobavljen sifon oziroma odtočni instalacijski material.
Delovna površina mora biti izdelana v enem kosu.
Korpus podstavnih omaric je izdelan iz iverala debeline 18 mm, v barvi
enaki kot je laminat.
Predali podpultnih omaric visoke kvalitete kot.naprimer Legrabox (BLUM) s polnim
izvlekom, vodila z počasnim zapiranjem, bele barve, nosilnost 40 kg.
Ličnice predalov iverka debeline 18 mm obojestransko oblepljena z laminatom, robovi
zaključeni z ABS nalimkom debeline 2.00 mm , robovi posneti. ABS nalimek v barvi
laminata.
Omarice stojijo na nogah iz nerjavnega jekla višine 10 cm, ki so pokrite s snemljivim
zaslonom (coklom) iz enakega materiala kot je izdelan korpus omare. Stik s tlemi zatesnejn.
Glej priloženo shemo !
1.4. | DPK3961K | Delovni pult z vgrajenim koritom | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj - IIT
dim: 390x60x90 cm
1.5. | DPK3901K | Delovni pult z vgrajenim koritom | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj - EITOS
dim: 390x64,7x90 cm
NADZORNI PULT
Mizna ploskev izdelana iz iverne plošče debeline 28 mm obojestransko oblepljene z
laminatom. Barva laminata po izboru projektanta. Robovi so zaključeni z ABS
nalimkom debeline 3,00 mm s posnetimi robovi, v barvi laminata.
Fasada nadzornega pulta iverka oblepljena z laminatom. Barve laminata določi projektant.
Med fasado in nosilno konstrukcijo (nosilna konstrukcija iz inox cevi) vgrajen LED trak.
Parapetni kanal v nadvišanem delu pulta, kanal po celi dolžini pulta.
Nad nadzornim pultom na višini 1,80 od finalnega tlaka montirana omarica brez vrat.
Korpus omarice izdelan iz iverne plošče obojestransko oblepljene z laminatom
skupne debeline 20 mm. Barva laminata po izboru projektanta.
Robovi zaključeni z ABS nalimkom.
Glej priloženo shemo.
1.6. | NP1 | Nadzorni pult | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x nadzor - EITOS
dim: 128x73x75/115 cm + 145x73x75/115 cm
NADZORNI PULT
Opis enak kot za nadzorni pult NP!, samo da nad pultom ni omaric brez vrat.
Glej priloženo shemo.
1.7. | NP2 | Nadzorni pult | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1xnadzor - IIT
dim: 142x73x75/115 cm + 128x73x75/115 cm + 145x73x75/115 cm
DELOVNI PULT Z VGRAJENIM KORITOM, INDUKCIJSKO PLOŠČO
IN STROJEM ZA POMIVANJE POSODE
Opis:
Delovna površina pulta je izdelana je iverne plošče debeline 18 mm s finalno površino
iz antibakterijskega Kerrock-a debeline 12 mm. Zavihek ob steni je visok
60 cm je izveden v antibakterijskem Kerrock-u debeline 8 mm.
Delovna površina je izvedena v enem kosu skupaj s pomivalnim koritom in vgrajeno
indukcijsko ploščo.
Pod delovno površino je stroj za pomivanje posode, širine 45 cm.
Korito iz kerrock-a je dimenzije 40x40 cm, globine 20 cm, brez preliva. Korito mora imeti
zaobljene prehode med stranicama.
Z dobavo pulta mora biti dobavljen sifon oziroma odtočni instalacijski material.
Delovni pult je postavljen na podstavne omarice.
Korpus omarice je izdelan iz iverne plošče debeline 18 mm obojestransko oblepljen z
laminatom, skupne debeline 20 mm. Barva laminata po izboru projektanta.
Polica omarice je izdelane iz iverala in mora biti pomična. Robovi police
so vsestransko robljeni z robnim trakom v barvi iverala.
Vrata omarice izdelana iz iverne plošče debeline 18 mm obojestransko oblepljene z
laminatom. Barva laminata po izboru projektanta. Robovi vrat so zaključeni z ABS
nalimkom debeline 2,0 mm s posnetimi robovi, v barvi laminata.
Vrata so pritjena s sponami iz polne kovine z zapiralno vzmetno avtomatiko in
blažilnim sistemom z odpiranjem do kota 110°.
Čela predalov izdelana iz iverne plošče debeline 18 mm obojestransko oblepljene z
laminatom. Barva laminata po izboru projektanta. Robovi so zaključeni z ABS
Predali popolni izvlek, stabilna, popolnoma sinhronizirana vodila, mehko zapiranje
dolžina predala 550 mm.
Omarica stoji na nogah iz nerjavnega jekla višine 10 cm, ki so pokrite s snemljivim
zaslonom (coklom) iz enakega materiala kot je izdelan korpus omare. Stik s tlemi zatesnjen.
Indukcijska plošča
Indukcijska kuhalna plošča, senzor za upravljanje na dotik za 2 avtomatski plošči
z 9 nivoji temperature za kuhanje.
Vgrajena v pult MKUH180
- kuhalna plošča izdelana iz vročinsko odpornega stekla
- 2 kuhalni plošči, ki se lahko uporabljata istočasno ali ločeno
- senzor za upravljanje na dotik
- s sistemom za zaznavanje posode
- s posameznim časovnikom (99 min)
- s funkcijo pavze
- z zaščito proti pregrevanju
Dimentije: 288x520x56 mm (šxgxv)
Vgradne dimenzije: 270x500 mm
Podobno kot: : Greatstore Indukcijska plošča dvojna
Pomivalni stroj
Vgradni pomivalni stroj, širina stroja 450 mm
Pomivalni stroj je vgrajen v MKUH180
- 9 elektronskih programov
- funkcija preloženega zagona za 24 ur
- turbo pranje
- senzorski program spremlja stopnjo onesnaženosti vode in prilagaja potek
programa, da zmanjša porabo vode in energije
- PowerClean tehnologija
- število pogrinjkov:10
- poraba vode: maksimalno 9L/cikel
- glasnost: maksimalno 43 dB
Dimenzija: 45x56x82 cm
Podobno kot: WHIRLPOOL WSIP 4023PFE
1.8. | MKUH215 | Delovni pult z vgrajenim koritom, indukcijsko ploščo | 2 |  |  |  |  | 0
in strojem za pomivanje posode
Lokacija: 1x prostor za počitek osebja - IIT
Lokacija: 1x prostor za počitek osebja EITOS
dim: 215x60x90 cm
DELOVNI PULT Z VGRAJENIM KORITOM IZ NERJAVEČE PLOČEVINE
Opis:
Nerjaveča pločevina mora biti v kvaliteti AISI 316WN 1.4401 oziroma
WRNR 1.4571.
Delovna plošča pulta iz nerjavno kislino odporne pločevine debeline 1 mm na
podlagi iz vodoodporne vezane plošče s protirazlivnim robom. Skupna debelina pulta
je 30 mm. Korito je dimenzije 800 x 500 mm, globine 300 mm, brez preliva.
Imeti mora zaobljene prehode med stranicami.
Z dobavo pulta mora biti dobavljen sifon oziroma odtočni instalacijski
material.
Zavihek ob steni je visok 600 mm.
Delovni pult je postavljen na podstavno omarico.
Korpus omarice je izdelan iz iverne plošče debeline 18 mm obojestransko oblepljen z
laminatom, skupne debeline 20 mm. Barva laminata po izboru projektanta.
Polica omarice je izdelane iz iverala in mora biti pomična. Robovi police
so vsestransko robljeni z robnim trakom v barvi iverala.
Vrata omarice izdelana iz iverne plošče debeline 18 mm obojestransko oblepljene z
laminatom. Barva laminata po izboru projektanta. Robovi vrat so zaključeni z ABS
nalimkom debeline 2,0 mm s posnetimi robovi, v barvi laminata.
Vrata so pritjena s sponami iz polne kovine z zapiralno vzmetno avtomatiko in
blažilnim sistemom z odpiranjem do kota 110°.
Glej priloženo shemo !
1.9. | DPN121K | Delovni pult z vgrajenim koritom, iz nerjaveče pločevine | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1xnečisto, izliv - EITOS
- 1x nečisto, izliv - IIT
dim: 1200x600x900 mm
VISEČA OMARICA IZ NERJAVEČE PLOČEVINE
Opis:
Ohišje in polica Izdelana iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline
1mm in vmesnega lahkega polnila. Vratna tesnila morajo biti enostavno in hitro
zamenljiva, odporna na pogosto čiščenje in razkuževanje.
Nerjaveča pločevina mora biti v kvaliteti AISI 316WN 1.4401 oziroma
WRNR 1.4571.
1.10. | VVN120 | Omarica viseča iz nerjaveče pločevine | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1xnečisto, izliv - EITOS
- 1x nečisto, izliv - IIT
dim: 1200x350x800 mm
OMARE, OMARE PISARNIŠKE
Opis:
Korpus omar izdelan iz iverne plošče obojestransko oblepljene z laminatom
skupne debeline 20 mm. Barva laminata po izboru projektanta.
Laminat mora biti v kvalieteti Fundermax, odporen na čiščenje in dezinfekcijo.
Omara stoji na nogah iz nerjavnega jekla višine 10 cm, ki so pokrite s snemljivim
zaslonom (coklom) iz enakega materiala kot je izdelan korpus omare. Stik s tlemi zatesnejn.
Polica omarice izdelana iz iverala in mora biti pomična. Police na vseh štirih straneh
obdelane z ABS nalimkom debeline 2 mm, nalimek v barvi iverala.
Vrata omare izdelana iz iverne plošče debeline 18 mm obojestransko oblepljene z
laminatom. Barva laminata po izboru projektanta. Robovi vrat so zaključeni z ABS
nalimkom debeline 2,0 mm s posnetimi robovi, v barvi laminata.
Vrata so pritjena s sponami iz polne kovine z zapiralno vzmetno avtomatiko in
blažilnim sistemom z odpiranjem do kota 110°.
Vrata so opremljena s ključavnico.
Med omaro in spuščenim stropom zapora (maska).
Ročaji kovinski po izboru projektanta.
Glej priložene sheme !
1.11. | OMP84 | Omara pisarniška, | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 2x glavna medicinska sestra - EITOS
dim: 80x40x210+60 cm
1.12. | OMP104 | Omara pisarniška, | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 2x glavna medicinska sestra - IIT
dim: 100x40x210+60 cm
1.13. | OM584 | Omara | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x nadzor - IIT
dim: 40x58x210+60 cm
1.14. | OM66 | Omara za shranjevanje med.mat., | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x shramba med.mat. - IIT
dim: 60x60x210+60 cm
1.15. | OM116 | Omara za shranjevanje med.mat. | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x shramba med.mat. - IIT
dim: 100x60x210+60 cm
1.16. | OM70 | Omara v niši | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x filter (pred sobo za izolacijo) - IIT
dim: 70x28x210+60 cm
1.17. | OM447 | Omara za fascikle | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1xnadzor - IIT
dim: 40x47x210+60 cm
OMARA BREZ VRAT
Korpus omar izdelan iz iverne plošče obojestransko oblepljene z laminatom
skupne debeline 20 mm. Barva laminata po izboru projektanta.
Robovi korpusa oblepljeni z ABS nalimkom, debelina nalimka 2 mm, robovi posneti.
Laminat mora biti v kvalieteti Fundermax, odporen na čiščenje in dezinfekcijo.
Omara stoji na nogah iz nerjavnega jekla višine 10 cm, ki so pokrite s snemljivim
zaslonom (coklom) iz enakega materiala kot je izdelan korpus omare. Stik s tlemi zatesnejn.
Police omare izdelana iz iverala in morajo biti pomične. Police na vseh štirih straneh
obdelane z ABS nalimkom debeline 2 mm, nalimek v barvi iverala.
Med omaro in spuščenim stropom zapora (maska).
1.18. | OM104 | Omara brez vrat | 3
Lokacija: 3xshramba zdravil - EITOS
dim: 100x400x210+60 cm
1.19. | OM70B | Omara v niši brez vrat | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x posteljni filter - EITOS
dim: 70x28x210+60 cm
OMARA S KOŠARAMI
Korpus omar izdelan iz iverne plošče obojestransko oblepljene z laminatom
skupne debeline 20 mm. Barva laminata po izboru projektanta.
Laminat mora biti v kvalieteti Fundermax, odporen na čiščenje in dezinfekcijo.
Omara stoji na nogah iz nerjavnega jekla višine 10 cm, ki so pokrite s snemljivim
zaslonom (coklom) iz enakega materiala kot je izdelan korpus omare. Stik s tlemi zatesnejn.
Stranice omare v ISO dimenzijah.
Stranice omare v spodnjem delu omare so opremljene s posebnimi vodili za
nemestitev ISO modulov. Vodila na stenah omare morajo biti kvalitetna.
ISO moduli: polikarbonat (prozoren), odporen na čistila in razkužila, ki se uporabljajo v
zdravstvu. Gladke površine, ki omogočajo enostavno čiščenje in razkuževanje.
Menjava pozicija modula mora biti enostavna.
V ponudbi je potrebno za vsak kos ISO modula ponuditi po 2 kos prečneni delilnik in
1 kos vzdolžni delilnik.
Nosilnost modula 40 kg ali več.
ISO moduli naj imajo možnost pranja v termoezinfektorju in v avtoklavu 121°C.
Vodila za ISO module podobno kot ISO METZMEDIC System Solution (Trägerwände
ISO in Module, Körbe und Zubehör).
ISO moduli po izbiri uporabnika.
Vrata omare izdelana iz iverne plošče debeline 18 mm obojestransko oblepljene z
laminatom. Barva laminata po izboru projektanta. Robovi vrat so zaključeni z ABS
nalimkom debeline 2,0 mm s posnetimi robovi, v barvi laminata.
Vrata so pritjena s sponami iz polne kovine z zapiralno vzmetno avtomatiko in
blažilnim sistemom z odpiranjem do kota 110°.
Vrata so opremljena s ključavnico.
Med omaro in spuščenim stropom zapora (maska).
Ročaji kovinski po izboru projektanta.
1.20. | OMK96 | Omara za zdravila, sterilni material: ISO moduli | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 2x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj - EITOS
dim: 90x64,7x210+60 cm
OMARA Z VGRAJENIM HLADILNIKOM ZA SHRANJEVANJE
ZDRAVIL IN ZAMRZOVALNIKOM
Opis:
V omaro vgrajen hladilnik za shranjevanje zdravil (HLMED01) in zamrzovalnik (ZAMR).
Pred izdelavo omare mora izvajalec pridobiti vse potrebne podatke za vgradnjo
hladilnika in zamrzovalnika od izbranega ponudnika SKLOP 2 in SKLOP 3.
Korpus omar izdelan iz iverne plošče obojestransko oblepljene z laminatom
skupne debeline 20 mm. Barva laminata po izboru projektanta.
Laminat mora biti v kvalieteti Fundermax, odporen na čiščenje in dezinfekcijo.
Omara stoji na nogah iz nerjavnega jekla višine 10 cm, ki so pokrite s snemljivim
zaslonom (coklom) iz enakega materiala kot je izdelan korpus omare. Stik s tlemi zatesnejn.
Polica omarice izdelana iz iverala in mora biti pomična. Police na vseh štirih straneh
obdelane z ABS nalimkom debeline 2 mm, nalimek v barvi iverala.
Vrata omare izdelana iz iverne plošče debeline 18 mm obojestransko oblepljene z
laminatom. Barva laminata po izboru projektanta. Robovi vrat so zaključeni z ABS
nalimkom debeline 2,0 mm s posnetimi robovi, v barvi laminata.
Vrata so pritjena s sponami iz polne kovine z zapiralno vzmetno avtomatiko in
blažilnim sistemom z odpiranjem do kota 110°.
V delu omare, kjer sta vgrajena hladilnika ni vrat.
Med omaro in spuščenim stropom zapora (maska).
Ročaji kovinski po izboru projektanta.
Glej priložene sheme !
1.21. | OMHL66 | Omara z vgrajenim hladilnikom za zdravila in zamrzovalnikom | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x shramba med.mat. + aparati - IIT
- 1x shramba zdravil - EITOS
dim: 60x60x210+60 cm
OMARA Z VGRAJENIM HLADILNIKOM
Opis:
Opis za omaro enak kot za omaro z vgrajenim hladilnikom za zdravila in zamrzovalnikom,
samo da je v omaro vgrajen vgradni hladilnik:
- energijski razred: A++
- skupna uporabna prostornina: 200 l
- hladilni del 4 - 8°C: 183 litrov
- zamrzovalni del: predal za zamrzovanje
- zamrzovalni prostor: 17 litrov
- glasnost: marsimalno 37dB
- klimatski razred ST
- '- število odlagalnih polic iz varnostnega stekla: 5 od tega 4 nastavljive police
- število odlagalnih polic na vratih: 4
- LED osvetlitev
dim: 54x54x122 cm (šxgxv)
Podobno kot: BOSCH KIL24V60
1.22. | OMKHL66 | Omara z vgrajenim hladilnikom | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x počitek osebja - IIT
- 1x počitek osebja - EITOS
dim: 60x60x210+60 cm
OMARICA NIZKA
Opis:
Korpus iz iverne plošče debeline 18 mm in obojestransko oblepljen z laminatom,
barva enaka barvi čela predalov.
Vrhnja plošča iz iverne plošče debeline 18 mm in oblojestransko oblepljena z laminatom,
robovi oblepljeni z ABS nalimkom debeline 2 mm, robovi posneti.
Omarica stoji na nogah iz nerjavnega jekla višine 10 cm, ki so pokrite s snemljivim
zaslonom (coklom) iz enakega materiala kot je izdelan korpus omare. Stik s tlemi zatesnejn.
Polica omarice izdelana iz iverala in mora biti pomična. Police na vseh štirih straneh
obdelane z ABS nalimkom debeline 2 mm, nalimek v barvi iverala.
Vrata omare izdelana iz iverne plošče debeline 18 mm obojestransko oblepljene z
laminatom. Barva laminata po izboru projektanta. Robovi vrat so zaključeni z ABS
nalimkom debeline 2,0 mm s posnetimi robovi, v barvi laminata.
Vrata so pritjena s sponami iz polne kovine z zapiralno vzmetno avtomatiko in
blažilnim sistemom z odpiranjem do kota 110°.
Glej priloženo shemo !
1.23. | OMN235 | Omarica nizka, | 1 |  |  |  |  | 0
Likacija: 1xpisarna vodje, razgovor s svojci - EITOS
dim: 235x50x75 cm
1.24. | OMN126 | Omarica nizka za tiskalnik | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x glavna medicinska sestra _ EITOS
dim: 120x60x90 cm
GARDEROBNA OMARICA S KLOPCO
Opis:
Omara za shranjevanje čistih halj in mask z garderobno steno,
dim: 240x60x280 cm v prostoru filter za obiskovalce.
Garderobna stena in korpus omare izdelane iz iverne plošče debeline 18 mm,
obojestransko oblepljene za laminatom.
Robovi garderobne stene so zaključeni z ABS nalimki debeline 2 mm,
nalimek s posnetimi robovi, v barvi laminata.
Vrata omare izdelane iz iverke debeline 16 mm+2x laminat.
Robovi vrat zaključeni z ABS nalimkom, nalimek debeline 2,0mm.
Vrata morajo biti opremljena s kvalitetno ključavnico in kvalitetnim okovjem.
Na steni so montirane inox kljuke za obešanje plaščev. Obliko in
obdelavo kljuke potrdi investitor.
Omara stoji na nogah iz nerjavnega jekla višine 10 cm, ki so pokrite s snemljivim
zaslonom (coklom) iz enakega materiala kot je izdelan korpus omare. Stik s tlemi zatesnejn.
Po celi dolžini garderobne stene je klopca.
Inox horizontalna in vertikalna konstrukcija ogrodja kvadratnega profila, dim.40/40/5 mm.
Inox ogrodje obdano s laminiranimi ivernimi ploščami, deb. 20mm.
Stik laminiranih plošč izveden pod kotom 45 stopinj. Laminat po izboru projektanta.
Glej priloženo shemo !
1.25. | GOO240 | Garderobna omarica s klopco za obiskovalce | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x filter obiskovalci - EITOS
dim: 240x60x280 mm
1.26. | GOO160 | Garderobna omarica s klopco za obiskovalce | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x filter obiskovalci - IIT
dim: 160x60x280 cm
OMARICA VISEČA
Opis:
Korpus omar izdelan iz iverne plošče obojestransko oblepljene z laminatom
skupne debeline 20 mm. Barva laminata po izboru projektanta.
Polica omarice izdelana iz iverala in mora biti pomična. Robovi police
so vsestransko robljeni z robnim trakom v barvi iverala.
Vrata omaric izdelane iz iverne plošče debeline 16 mm obojestransko oblepljene z
laminatom. Barva laminata po izboru projektanta. Robovi vrat so zaključeni z ABS
nalimkom debeline 2,00 mm s posnetimi robovi, v barvi laminata.
Vrata so pritjena s sponami iz polne kovine z zapiralno vzmetno avtomatiko in
blažilnim sistemom z odpiranjem do kota 110°.
Med omaricami in spuščenim stropom zapora (maska).
Ročaji po izboru projektanta.
Glej priložene sheme !
1.27. | VV215 | Omarica viseča - niz | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x počitek osebja - IIT
Lokacija: 1x počitek osebja - EITOS
dim: 215x35x120 cm
OMARICA VISEČA
Korpus omar izdelan iz iverne plošče obojestransko oblepljene z laminatom
skupne debeline 20 mm. Barva laminata po izboru projektanta.
Polica omarice izdelana iz iverala in mora biti pomična. Robovi police
so vsestransko robljeni z robnim trakom v barvi iverala.
Vrata omaric izdelane iz iverne plošče debeline 16 mm obojestransko oblepljene z
laminatom. Barva laminata po izboru projektanta. Robovi vrat so zaključeni z ABS
nalimkom debeline 2,00 mm s posnetimi robovi, v barvi laminata.
Vrata omaric v spodnji vrsti so poklopna dvižna vrata. Sistem dvižnih vrat BLUM,
AVENTOS HK top.
Vrata v zgornji vrsti so enokrilna ali dvokrilna. Vrata so pritrjena s sponami iz polne
kovine z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom z odpiranjem do kota 110°.
Med omaricami in spuščenim stropom zapora (maska).
Ročaji po izboru projektanta.
Glej priložene sheme !
1.28. | VV396 | Omarica viseča - niz, | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj - IIT
dim: 390x35x60+60 cm
1.29. | VV390 | Omarica viseča - niz, | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj - EITOS
dim: 390x35x60+60 cm
1.30. | VV350 | Omarica viseča - niz, | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1xshramba za zdravila - EITOS
dim: 350x35x60+60 cm
1.31. | VV280 | Omarica viseča - niz, | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1xglavna medicinska sestra - IIT
dim: 280x35x60+60 cm
PISALNE MIZE, MIZE
Opis:
Delovna plošča je izdelana iz iverne plošče debeline 28mm, obojestransko oblepljena
z laminatom, debeline 1 mm. Barva lamininata po izboru arhitekta.
Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.
Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih inox pravokotnih profilov, prašno
barvanih v RAL po dogovoru z arhitektom. Noge so prereza 40/40mm, horizontalni
profili so prereza 20/50 mm.
Noge so spodaj zaključene s sistemskimi talnimi nastavki, z možnostjo višinske regulacije.
Glej priložene sheme !
1.32. | MP146 | Miza pisalna | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 2x medicinska sestra - IIT
dim: 140x60x75 cm
1.33. | MP156 | Miza pisalna, | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 2x pisarna vodje, razgovor s svojci - EITOS
dim: 150x60x75 cm
1.34. | MP166 | Miza pisalna | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1xglavna medicinska sestra - EITOS
dim: 160x60x75 cm
1.35. | MN148 | Miza, | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x počitek osebja - IIT
dim: 140x80x75 cm
MIZA SKLOPNA
Sklopna miza z zložljivo zasnovo. Miza se zloži na steno.
Izdelana iz iverne plošče debeline 28mm, obojestransko oblepljena
z laminatom, debeline 1 mm. Barva lamininata po izboru arhitekta.
1.36. | MS127 | Miza sklopna | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x počitek osebja - EITOS
dim: 120x70x75 cm
PREDALNIK
Opis:
Predalnik na koleščkih s tremi predali.
Korpus iz iverne plošče debeline 18 mm in obojestransko oblepljen z laminatom,
barva enaka barvi čela predalov.
Čelo vrhnje plošče in korpus predalnika oblepljen za ABS nalimkom, nalimek naj ima
posnete robove.
Čela predalov izdelana iz iverne plošče debeline 18 mm obojestransko oblepljene z
laminatom. Robovi so zaključeni z ABS nalimkom.
Predali popolni izvlek, stabilna, popolnoma sinhronizirana vodila, mehko zapiranje
dolžina predala 550 mm.
Predali so opremljeni s centralno ključavnico za sočasno zaklepanje vseh
predalov.
Ročaj po izboru projektanta.
Glej priloženo shemo !
1.37. | PRED45 | Predalnik | 4 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x pisarna vodje, razgovor s svojci - EITOS
- 1xglavna medicinska sestra - EITOS
- 2x medicinska sestra - IIT
dim: 45x60x59 cm
KLOP
Opis:
Inox horizontalna in vertikalna konstrukcija ogrodje kvadratnega profila, dim.40/40/5 mm.
Inox ogrodje obdano s laminiranimi ivernimi ploščami, deb. 20mm.
Stik laminiranih plošč izveden pod kotom 45 stopinj. Laminat po izboru projektanta.
Klop in naslon je tapeciran v umetnem usnju odpornem na mokro čiščenje in razkuževanje.
Barva laminata in umetnega usnja po izboru projektanta.
Glej priloženo shemo !
1.38. | KLOP | Klop | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1xpočitek osebja - IIT
dim: (130x450+190x45) x 45 cm
TIPSKA OPREMA
TOALETNI KOMPLETI - OPISI ELEMENTOV
Opisi za elemente pri toaletnih kompletih.
OPOMBA: Elementi toaletnih kompletov morajo biti enaki , kot so že
montirani v Splošni bolnišnici Jesenice
NOSILEC ZA DISPENZER ZA TEKOČE MILO
- nosilec za dispenzer za tekoče milo (volumen 500 ml), z ročico za proženje
mila dolžine cca. 14 cm,
- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v Splošni bolnišnici Jesenice
STENSKI SENZORSKI DOZIRNIK ZA RAZKUŽILO
- ohišje iz aluminija, ki se ga lahko razkuži z razkužilnim sredstvom
- dozirna pumpica kovinska in se lahko avtoklavira (max.123°C)
- količina dozirne tekočine je nastavljiva med 0.75 ml do 1,5 ml
- enostavna in hitra menjava plastenke
- plastenka mora biti EURO plastenka 1000 ml
- posodica za prestrezanje odvečne tekočine
- led lučka, ko se dozirnik pripravlja na delovanje, ko se lučka ugasne
dozirnik lahko nemoteno uporabljamo
- deluje na pet alkalnih baterij tipa D, delovati morajo cca. 2 leti
Direktive 2006/42/EC, 2004/108/EC
PODAJALNIK PAPIRNATIH BRISAČ ZLOŽENK
- kapaciteta cca. 360 kosov, s ključavnico,
- izdelan iz barvane pločevine,
- brisače zloženke, dimenzije 10x23 cm
- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v Bolnišnici Jesenice
VPENJALNI OKVIR ZA PVC VREČKO
- vpenjalni okvir za PVC vrečko, za uporabljene brisače,
- velikost vrečke cca. 50x55 cm
- izdelan iz nerjavne jeklene polirane žice, ustreznih dimenzij, da se ne zvija ali krivi
- montaža na ojačitev v steni na višini 81 cm
DOZA ZA WC PAPIR V ROLI, S KLJUČAVNICO
- velikost cca.Ø26 cm , količina doziranja cca. 400 m.
- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v Bolnišnici Jesenice
DOZA ZA PREKRIVALA WC ŠKOLJKE, S KLJUČAVNICO
- velikost cca. 42x27x4,5 cm, količina doziranja cca. 200 prekrival
- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v Bolnišnici Jesenice
NOSILEC ZA WC ŠČETKO, STENSKI
- nosilec za WC šćetko iz nerjavnega jekla s posodico za razkužilo,
primerno za čiščenje in razkuževanje.
- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v Bolnišnici Jesenice
PODAJALNIK PVC HIGIENSKIH VREČK
Podajalnik za PVC higienske vrečke, s pritrdilnim trakom iz nerjavne jeklene pločevine.
- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v Bolnišnici Jesenice
DRŽALO OPRIJEMALO PRI UMIVALNIKU
- držalo/oprijemalo - ravno, dolžine 40 cm, montirano horizontalno ali vertikalno
- izdelano iz nerjavnih jeklenih cevi
- površinska obdeava profila mora zagotavljati varen oprijem,
- z rozetami ob stiku s steno,
- sidranje na ojačitve v steni, montažni vijaki nevidni,
- za oprijemala mora biti predložen certifikat
DRŽALO/OPRIJEMALO PRI WC ŠKOLJKI - RAVNO, FIKSNO
- držalo/oprijemalo - ravno, dolžine 40 cm, montirano horizontalno ali vertikalno
- izdelano iz nerjavnih jeklenih cevi
- površinska obdeava profila mora zagotavljati varen oprijem,
- z rozetami ob stiku s steno,
- sidranje na ojačitve v steni, montažni vijaki nevidni,
- za oprijemala mora biti predložen certifikat
DRŽALO/OPRIJEMALO PRI WC ŠKOLJKI - PREKLOPNO KONZOLNO
- držalo/oprijemalo pri WC školjki - preklopno, konzolno,
- oprijemalo na nosilni plošči z zglobom, iz nerjavnih jeklenih cevi,
in kromirane nerjavne jeklene plošče.
- površinska obdeava profila mora zagotavljati varen oprijem,
- sidranje na vertikalno ojačitev v steni, osno od osi školjke 35 cm,
višina montaže 85 cm od tal
- za oprijemala mora biti predložen certifikat
OGLEDALO
- dimenzija ogledala 60x60 cm
OGLEDALO POD NAKLONOM
Ogledalo pritrjeno na steno s specialnimi nosilci, ki omogočajo
nastavitev ogledala v naklonu.
Dimenzija ogledala: 60 x 40 cm
1.39. | RZS | STENSKI SENZORSKI DOZIRNIK ZA RAZKUŽILO | 12 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 2x posteljni filter - EITOS
- 2xposteljni filter - IIT
- 1x garderobni filter obiskovalci - IIT
- 1x pred vhodom v prostor posteljni filter - IIT
- 1x pred vhodom v garderobni filter - IIT
- 2x nadzor - IIT
- 1x pred vhodom pisarne GMS - IIT
- 1x pred vhodom v prostor za počitek - IIT
- 1x bolnišks soba - izolacija - IIT
1.40. | VPOK | VPENJALNI OKVIR ZA PVC VREČKE | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1xgarderobni filter - obiskovalci - IIT
1.41. | TOA01 | TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK | 8 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x filter obiskovalci - EITOS
- 1x nadzor - EITOS
- 1x bolniška soba za intenzivno terapijo enoposteljna - EITOS
- 1x nečisto, izliv - EITOS
- 1x filter obiskovalci - IIT
- 1x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj - IIT
- 1x filter (soba za intenzivno terapijo izolacija - IIT
- 1x nečisto - IIT
- nosilec za dispenzer za tekoče milo
- stenski senzorski dozirnik za razkužilo
- podajalnik papirnatih brisač
- vpenjalni okvir za PVC vrečke
- ogledalo
1.42. | TOA02 | TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK, KORITO | 6 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 2x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj - EITOS
- 1x shramba zdravil - EITOS
- 2x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj - IIT
- 1x nečisto, izliv - IIT
- nosilec za dispenzer za tekoče milo
- stenski senzorski dozirnik za razkužilo
- podajalnik papirnatih brisač
1.43. | TOA03 | TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x kopalnica - EITOS
- 1x kopalnica - IIT
- nosilec za dispenzer za tekoče milo
- podajalnik papirnatih brisač
- vpenjalni okvir za PVC vrečke
- ogledalo
1.44. | TOA04 | TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x WC pacienti - IIT
- nosilec za dispenzer za tekoče milo
- podajalnik papirnatih brisač
- vpenjalni okvir za PVC vrečke
- ogledalo
- držalo, oprijemalo pri umivalniku
1.45. | TOA05 | TOALETNI KOMPLET ZA WC | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x kopalnica - EITOS
- 1x kopalnica - IIT
- doza za WC papir v roli s ključavnico
- WC metlica v posodici z dezinficiensom
- podajalnik higienskih vrečk
1.46. | TOA06 | TOALETNI KOMPLET ZA WC | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x WC pacienti - IIT
- doza za WC papir v roli s ključavnico
- WC metlica v posodici z dezinficiensom
- džalo, oprijemalo pri WC školjki - preklopno
- džalo, oprijemalo pri WC školjki - ravno
1.47. | TOA07 | TOALETNI KOMPLET ZA TUŠ | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x kopalnica - EITOS
- 1x kopalnica - IIT
- držalo za milo
1.48. | KL | KLJUKICA OBEŠALNA | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x kopalnica - EITOS
- 1x kopalnica - IIT
Obešalna kljukica, za montažo na steno, iz nerjavečega jekla
vključno z vijaki in vložki. Podobno kot FRANKE MEDIS MEDXO10HP
1.49. | PO01 | POSODA ZA ODPADKE NA PEDAL | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x kopalnica - EITOS
- 1x kopalnica - IIT
Posoda za odpadke na pedal iz nerjavnega jekla s pocinkano
notranjo posodo. Prostornina posode od 5 do 6 litrov.
1.50. | KOŠ | KOŠ ZA ODPADKE | 10 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 2x nadzor - EITOS
- 1x glavna medicinska sestra - EITOS
- 1x razgovor s svojci - EITOS
- 1x glavna medicinska sestra - IIT
- 3x nadzor - IIT
- 1x nečisto, izliv
- 1x počitek osebja
Opis:
Koš za odpadke, iz brušenega nerjavečega jekla, 15 litrov.
Podobno kot: DURABLE 3381
1.51. | SO1 | STOL VRTILJAK | 10 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 2x nadzor - EITOS
- 2x glavna medicinska sestra - EITOS
- 1x pisarna vodje, razgovor s svojci - EITOS
- 3x nadzor - IIT
- 2x prostor glavna medicinska sestra - IIT
Opis:
Stol, višjega kakovostnega razreda; ergonomske oblike, 5-krako vrtljivo
prefabricirani pisarniški stol, višjega kakovostnega razreda; ergonomske
oblike, 5-krako vrtljivo ogrodje, stabilno, sedež vrtljiv, hidravljično
nastavljiv po višini med cca 40 in 50 cm, za sedenje ob pultu in mizah višine
75 cm , z varovalom pred nekontroliranim odvitjem, z regulacijo višine preko
ročice, s hrbtiščem in nasloni za roke, sedež in hrbtišče tapecirano v
barvi po izboru projektanta, visoko trpežno oblazinjenje v umetnem usnju;
celota odporna na mokro čiščenje in razkuževanje; gumirana kolesa
cca ø 50 mm, za trdo podlago (5 kom), z zavoro, brez sledi; nosilnost
min. 120 kg;
1.52. | SO2 | STOL | 11 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 5x počitek osebja - EITOS
- 2x pisarna vodje, razgovor s svojci - EITOS
- 3x počitek osebja - IIT
- 1x prostor glavna med.sestra - IIT
Opis:
Naslon in sedalo iz poliuretanske integralne pene.
Podnožje iz ekstrudiranega aluminija v srebrni barvi.
Čepki iz polipropilena z poliuteransko kapico.
Barva po izboru projektanta.
Podobno kot: ACTIV, tip MIT
1.53. | POČ | POČIVALNIK | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 2x soba za počitek osebja - EITOS
Opis:
Fotelj, ki se z rahlim nagibom telesa nazaj, spremeni v polležeči počivalnik in še z
dodatnim nagibom pa se spremeni v ležišče.
Tapiciran v umetnem usnju odpornem na mokro čiščenje in razkuževanje.
Podobno kot: Novak oblazinjeno pohištvo, počivalnik JON
1.54. | ZAMR | ZAMRZOVALNIK | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x Shramba zdravil EITOS - pritličje
- 1x Shramba med.aparati, med.material IIT - 1.nadstropje
Opis:
Zamrzovalnik,
- volumen 35 litrov (±10%)
- temperatura nastavljiva v razponu od -18˚C do -24˚C
- vrata iz nerjavečega jekla
- energijski razred: A+
- zmogljivost zamrzovanja cca. 1,8 kg/ 24 ur
- nivo glasnosti:≤39 dB
Zunanja dimenzija: 47x44x47 cm (±5%)
Zamrzovalnik je vgrajen v omaro.
Podobno kot: Klarstein Garfield, iz nerjavečega jekla
1.55. | SEF | SEF ZA NARKOTIKE | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x bolniška soba za intenzivno terapijo - EITOS pritličje
- 1x bolniška soba za intenzivno terapijo IIT - 1.nadstropje
Opis:
Sef za narkotike, za vgradnjo v omaro ali visečo omarico,
dim. 400x250x340 mm (šxgxv) ±5%
- pritivlomna zaščita EN 1143-1
- ognjeodporen po DIN 4102
- pripadajoči montažni elementi in material.
REGAL
Nosilni stojni elementi iz inox profilov, zgoraj mora biti zaprt z varjenim inox profilom,
spodaj opremljen s kovinsko nastavljivo nogico. Na hrbtni strani mora biti na vsakem
elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za povečanje stabilnosti.
Križna povezava iz inox profila.
Štiri (4) fiksne police, izdelane iz dvostranske nerjaveče pločevine in vmesnega
lahkega polnila ali iz oplemenitenega vodoodpornega materiala prekritega z
z nerjavno pločevino.
1.56. | REGAL01 | Regal | 3 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 3x shramba med.aparati, med.material - IIT
dim: 1000x500x2100 mm
1.57. | REGAL02 | Regal | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x shramba med.aparati, med.material - IIT
dim: 1090x500x2100 mm
1.58. | REGAL03 | Regal | 3 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 3x shramba med.aparati, med.material - EITOS
dim: 1000x500x2100 mm
|  | Skupaj brez DDV | [5 empty] | 0

## SKLOP2
5.3. | SKLOP 2 | MEDICINSKA OPREMA
zap.št. | šifra | naziv, elementa opreme | kos | proizvajalec | tip | kat.št. | cena na enoto | cena skupaj
[7 empty] | (brez DDV) | (brez DDV)
2.1. | MONIT03 | BOLNIŠNIČNI MONITOR | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj - IIT
Opis:
Oprema za spremljanje vitalnih znakov: EKG, srčna frekvenca, dihanje, SpO2,
NIBP, IBP, Temperatura
- Monitor mora biti modularni: spremljanje je potrebno opraviti z uporabo več-
parametričnih modulom za standardne meritve (EKG, Dihanje, neinvazivni in invazivni
krvni tlak, SPO2,Pulz, Temperatura) in/ali več neodvisnih modulov za vsak parameter
ali druge posebne parametre
- Moduli za spremljanje vitalnih parametrov omogočajo enostavno povezavo/odklop,
s takojšnjim prepoznavanjem s strani monitorja tipa modula, brez izklopa monitorja in
brez dodatnih konfiguracijskih operacij.
- Večparametrične module je mogoče prenesti z enega monitorja na drugega
- Monitor ima poleg tistih z več parametrskim modulom možnost priključitve vsaj 4
dodatnih modulov z enim parametrom.
- Možnost nadgradnje za povezavo dodatnih 4 modulov z enim parametrom (skupaj
8 modulov)
- Integralna oblika monitorja ( napajalnik, procesorska enota in zaslon morajo biti v
enem ohišju)
- Barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik, z
diagonalo najmanj 19" in z ločljivostjo po možnosti ≥1920 x 1080 full HD
- Zaslon lahko uporabnik konfigurira glede na želje in potrebe po spremljanju parametrov
- Možnost aktivacije profila za obiskovalce, v katerem so vidni in zvočni alarmi aktivni
na centralni postaji in deaktivirani ob pacientovem ležišču.
- Monitor naj ima funkcionalnost, da ima »virtualno« zaslonsko tipkovnico za vnos
alfa-numeričnih podatkov.
- Monitor naj omogoča sočasni prikaz vsaj 6 krivulj, vseh nadzorovanih parametrov ter
njihovih numeričnih vrednosti , osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih
- Izvedba hlajenja mora biti brez gibljivih delov (npr. ventilatorjev) - pasivno hlajenje
- Možnost nadgradnje z integriranim PC s operacijskim sistemom Windows z ločenim
LAN priklopom za bolnišnično mrežo
- Na zaslonu monitorja je prikazana digitalna ura.
- Monitor naj ima možnost programske opreme za simulacijo prikaza parametrov pacienta
- Alarmi morajo biti prikazani na glavnem zaslonu skupaj z vrednostmi nadzorovanih
parametrov.
- Osnovne nastavitve limitov alarma morajo biti nastavljive za vsak nadzorovani parameter.
- Pri zaznavanju alarma monitor signalizira z različnimi metodami, kot na primer:
· Možnost nastavitve glasnosti, intervala alarmnega tona, odvisno od resnosti alarma.
· Barvno kodirano alarmno sporočilo, ki temeljijo na resnosti.
· Na zaslonu monitorja utripajo številčne vrednosti parametra, kjer je alarm.
· Za oddaljeno vidljivost mora obstajati lučka (LED), ki utripa in je različno obarvana
glede na alarm.
- Alarm je mogoče izklopiti za določen čas.
- Če je alarm za določen parameter izklopljen, naj bo na glavnem zaslonu prikazan simbol.
- Zapomni si alarmne dogodke v obliki grafa.
- Številčne podatke nadzorovanih parametrov je mogoče shraniti in shraniti v obliki tabel
za obdobje 48 ur.
- Številčne podatke nadzorovanih parametrov je mogoče shraniti vsaj na vsakih 15 sekund.
- Neinvazivne meritve krvnega tlaka se prikažejo na zaslonu v stolpcu tabele vitalnih
funkcij bolnika.
- Vsi nadzorovani parametri naj bodo prikazani v obliki trendov - tabel in/ali grafov.
- Shranjevanje numeričnih podatkov nadzorovanih parametrov v obliki grafov, tabel itd.,
v integriranem pomnilniku monitorja in ne s pomočjo izmenljivega pomnilnika
- Pogled v tabele, ki vsebujejo številčne meritve nadzorovanih parametrov
- Indikatorska puščica gibanja, katera prikazuje, kako so se podatki o gibanju za
pacienta razvijali v nastavljenem časovnem obdobju
- Možnost ustvarjanja oblike poročil, opredeljene v skladu s standardi in potrebami
bolnišnice.
- Poročila lahko natisnete samodejno v določenem časovnem intervalu, ki ga določi
osebje ali ročno na zahtevo.
- Multiparametrični modul, naj ima priključke za naslednje parametre: EKG, srčna
frekvenca/dihanje, SpO2, NIBP, IBP, Temperaturo
· Multiparametrični modul naj zagotavlja čas hranjenja podatkov brez napajanja najmanj 5 ur.
PARAMETRI, KI SE SPREMLJAJO Z UPORABO VEČPARAMETRIČNIH
MODULOV ALI ENOTNIH MODULOV PARAMETROV
A. EKG
- Spremljanje EKG z elektrodami in kabli s 3 in 5 žicami
- Monitor naj omogoča spremljanje izpeljanega EKG z 12 odvodi z uporabo 5 elektrod.
- Odkrivanje in analiza aritmij
- Generiranje alarmov, vključno z asistolijo, bradikardijo in fibrilacijo
- Dodatna oprema in potrošni pribor: EKG kabel s 5 žicami/ 1 kos monitorjem.
- Grafična ponazoritev ST segmenta za lažje prepoznavanje in lociranje sprememb.
- Možnost prikaza šestih odvodov EKG -ja z dvema V odvodoma za pomoč pri
diagnosticiranju bolezenskih sprememb srca vključno s tahikardijo z širokimi QRS
kompleksi in akutno miokardno ishemio/infarktom.
B. Srčni utrip
- Možnost izbire iz SpO2 ali kateregakoli arterijskega tlaka
- Merilno območje: 15-300 utripov/minuto za odrasle.
C. Frekvenca dihanja:
- Obseg: 0-170 vdihov/minuto.
D. Nasičenost arterijske krvi s kisikom (SPO2)
- Pulzni oksimeter uporablja algoritem za obdelavo signala, neobčutljiv na premike
- Obseg: 0-100%.
- Prikaz krivulje pletizmografije.
- Frekvenca pulza (na podlagi pletizmografskega vala)
- Indikator pretoka krvi
- Dodatna oprema in potrošni pribor SPO2: senzor za odrasle za večkratno uporabo,
1 kos/monitor
E. Neinvazivno spremljanje krvnega tlaka (NIBP)
- Merjenje krvnega tlaka je mogoče opraviti ročno ali samodejno.
- Možnost venske punkcije
- Čas merjenja krvnega tlaka mora biti vsaj 30 sekund za odrasle pri srčnem utripu
60 bpm (utripi/minuto).
- Čas napihovanja manšete naj je vsaj 10 sekund
- V samodejnem načinu naj bo čas ponavljanja meriteve krvnega tlaka izbrano med
najmanj 10 različnimi vrednostmi
- Razponi merjenja:
· 30 – 260 mmHg za sistolčni tlak
· 10 – 230 mmHg za diastolični tlak
· 20 - 245 mmHg za srednji tlak
- Dodatna oprema in potrošni pribor:
· Manšeta za večkratno uporabo za odrasle bolnike
· Priključna cev za pritrditev manšete na monitor, dolžina 3 m – 1 cev /monitor
F. Spremljanje temperature (TEMP)
- Minimalno merilno območje temperature: 0⁰C – 45⁰C.
- Resolucija: 0,1⁰C.
- Dodatna oprema in potrošni pribor: temeraturna sonda s pritrdilno površino za na
površino kože, 1 kos/monitor
G. Merjenje invazivnega krvnega tlaka (IBP) – 1 kanal
- Razpon merjenja: od -30 do 350 mmHg
- Točnost: +/- 4 mmHg
- Srčni utrip: 30 – 350 bpm
- Dodatna oprema in potrošni pribor: priključni kabel za siteme
Monitor naj ima možnost dodajanja modulov za merjenje parametrov:
- IBP (invazivni tlak)
- Temperatura
- Spremljanje minutnega volumna srca
- Možnost priklopa naprav različnih proizvajalcev opreme, npr. infuzijske črpalke,
ventilator
Monitor mora biti nameščen na obstoječo vrtljivo in nagibno nosilno roko. Ponudnik
naj zagotovi namestitev na obstoječo roko
Monitor naj bo kompatibilen z obstoječo opremo na oddelku in uporablja kompatibilne
merilne module, kable in priključke
2.2. | CNP02 | CENTRALNA NADZORNA POSTAJA | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1xNadzor - IIT
Opis:
Obstoječa centralna nadzorna postaja se spremeni v mrežno in se poveže na virtualni
server na bolnišnični mreži
Licenca za virtualni server
Vsaj 23" LCD zaslon s upravljanjem na dotik
Omogočen dodatni nadzor bolnikov iz sestrskega prostora. Omogočeno naj bo tudi
upravljanje z vizualnimi in zvočnimi alarmi. Vsaj 23'' LCD zaslon mora biti nameščen
na vrtljivo nosilno roko pritrjeno na zid
2.3. | MONIT02 | BOLNIŠNIČNI MONITOR | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x bolniška soba za intenzivno terapijo izolacija - EITOS
Opis:
Oprema za spremljanje vitalnih znakov: EKG, srčna frekvenca, dihanje, SpO2, NIBP,
2x IBP, Temperatura,
Modul za analizo anastezijskih plinov
- Monitor mora biti modularni: spremljanje je trebno opraviti z uporabo več-parametričnih
modulov za standardne meritve (EKG, Dihanje, Neinavazivni in invazivni krvni tlak,
SPO2,Pulz, Temperatura) in/ali več neodvisnih modulov za vsak parameter ali druge
posebne parametre
- Moduli za spremljanje vitalnih parametrov omogočajo enostavno povezavo/odklop, s
takojšnjim prepoznavanjem s strani monitorja tipa modula, brez izklopa monitorja in
brez dodatnih konfiguracijskih operacij.
- Večparametrične module je mogoče prenesti z enega monitorja na drugega
- Monitor ima poleg tistih z več parametrskim modulom možnost priključitve vsaj 4
dodatnih modulov z enim parametrom.
- Možnost nadgradnje za povezavo dodatnih 4 modulov z enim parametrom (skupaj 8)
- Integralna oblika monitorja ( napajalnik, procesorska enota in zaslon morajo biti v
enem ohišju)
- Barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik, z
diagonalo vsaj 18" in z ločljivostjo po možnosti ≥1920 x 1080 full HD
- Zaslon lahko uporabnik konfigurira glede na želje in potrebe po spremljanju parametrov
- Možnost aktivacije profila za obiskovalce, v katerem so vidni in zvočni alarmi aktivni
na centralni postaji in deaktivirani ob pacientovem ležišču.
- Monitor naj ima funkcionalnost, da ima »virtualno« zaslonsko tipkovnico za vnos
alfa-numeričnih podatkov.
- Monitor naj mogoča sočasni prikaz vsaj 6 krivulj, vseh nadzorovanih parametrov ter
njihovih numeričnih vrednosti , osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih
- Izvedba hlajenja mora biti brez gibljivih delov (npr. ventilatorjev) - pasivno hlajenje
- Možnost nadgradnje z integriranim PC s operacijskim sistemom Windows s ločenim
LAN priklopom za bolnišnično mrežo
- Na zaslonu monitorja je prikazana digitalna ura.
- Alarmi morajo biti prikazani na glavnem zaslonu skupaj z vrednostmi nadzorovanih
parametrov.
- Osnovne nastavitve limitov alarma morajo biti nastavljive za vsak nadzorovani parameter.
- Pri zaznavanju alarma monitor signalizira z različnimi metodami, kot na primer:
· Možnost nastavitve glasnosti, intervala alarmnega tona, odvisno od resnosti alarma.
· Barvno kodirano alarmno sporočilo, ki temeljijo na resnosti.
· Na zaslonu monitorja utripajo številčne vrednosti parametra, kjer je alarm.
· Za oddaljeno vidljivost mora obstajati lučka (LED), ki utripa in je različno obarvana
glede na alarm.
- Alarm je mogoče izklopiti za določen čas.
- Če je alarm za določen parameter izklopljen, naj bo na glavnem zaslonu prikazan simbol.
- Zapomni si alarmne dogodke v obliki grafa.
- Številčne podatke nadzorovanih parametrov je mogoče shraniti in shraniti v obliki tabel
za obdobje minimalno 48 ur.
- Številčne podatke nadzorovanih parametrov je mogoče shraniti vsaj na vsakih 15 sekund.
- Neinvazivne meritve krvnega tlaka se prikažejo v stolpcu tabele vitalnih funkcij bolnika.
- Vsi nadzorovani parametri lahko ustvarijo trende v obliki tabel in/ali grafov.
- Shranjevanje numeričnih podatkov nadzorovanih parametrov v obliki grafov, tabel itd.,
v integriranem pomnilniku monitorja in ne s pomočjo izmenljivega pomnilnika
- Pogled v tabele, ki vsebujejo številčne meritve nadzorovanih parametrov
- Monitor mora imeti vgrajen brezžični WI FI vmesnik
- Poročila lahko natisnete samodejno v določenem časovnem intervalu, ki ga določi
osebje ali ročno na zahtevo.
- Monitor ima zmogljivost spremljanje bolnika med transportom v bolnišnici, in sicer:
· Bolnike je mogoče prenesti na kompatibilne bolnišnične monitorje, zlasti v OP, prenos
podatkov pa se opravi samodejno in brez odklopa senzorjev na bolniku.
· Večparametrični modul mora biti opremljen z zaslonom z upravljanjem na
dotik vsaj 5'' in enakim uporabniškim vmesnikom kot glavni fiksni monitor.
· Multiparametrični modul naj spremlja med transportom naslednje parametre:
EKG, srčna frekvenca, dihanje, SpO2, NIBP, 2x IBP, Temperaturo
· Večparametrični modul mora imeti možnost prikaza vsaj 5 krivulj in vseh
numeričnih vrednosti za nadzorovane parametre.
· Multiparametrični modul z zaslonom za delovanje naj ima integrirano baterijo,
ki zagotavlja neprekinjeno spremljanje med transportom za vsaj 7 ur.
· Teža večparametrskega modula z zaslonom naj bo manj kot 1,5 kg.
· Multiparametrični modul mora zagotoviti shranjevanje za vsaj 120 ur trendov in
demografskih podatkov bolnika.
· Pri odklopu multiparametričnega modula z zaslonom ni treba ločiti elektrod,
senzorjev in kablov EKG od bolnika.
- Multiparametrični modul mora biti opremljen s specifično programsko opremo za
prevoz za intenzivno nego, ki vključuje:
· Popolna analiza aritmije.
· Možnost prilagajanja zaslona.
· Ogled aktivnih in zgodovine alarmov.
· Časovnike.
PARAMETRI, KI SE SPREMLJAJO Z UPORABO VEČPARAMETRIČNIH
MODULOV ALI ENOTNIH MODULOV PARAMETROV
A. EKG
- Spremljanje EKG z elektrodami in kabli s 3 in 5 žicami
- Odkrivanje in analiza aritmij
- Generiranje alarmov, vključno z asistolijo, bradikardijo in fibrilacijo
- Dodatna oprema in potrošni pribor: EKG kabel s 3 žicami/ 1 kos monitorjem.
B. Srčni utrip
- Možnost izbire iz SpO2 ali kateregakoli arterijskega tlaka
- Merilno območje: 15-300 utripov/minuto za odrasle.
C. Frekvenca dihanja:
- Obseg: 0-200 vdihov/minuto.
D. Nasičenost arterijske krvi s kisikom (SPO2)
- Pulzni oksimeter uporablja algoritem za obdelavo signala, neobčutljiv na premike
- Obseg: 0-100%.
- Prikaz krivulje pletismografije.
- Frekvenca pulza (na podlagi pletizmografskega vala)
- Indikator pretoka krvi
- Dodatna oprema in potrošni pribor SPO2: senzor za odrasle za večkratno uporabo,
1 kos/monitor
E. Neinvazivno spremljanje krvnega tlaka (NIBP)
- Merjenje krvnega tlaka je mogoče opraviti ročno ali samodejno.
- Možnost venske punkcije
- V samodejnem načinu naj bo čas ponavljanja meriteve krvnega tlaka izbrano med
najmanj 10 različnimi vrednostmi
- Razponi merjenja vsaj:
· 25 – 290 mmHg za sistolčni tlak
· 10 – 250 mmHg za diastolični tlak
· 15-260 mmHg za srednji tlak
- Dodatna oprema in potrošni pribor:
· Manšeta za večkratno uporabo za odrasle bolnike
· Priključna cev za pritrditev manšete na monitor, dolžina 3 m – 1 cev /monitor
F. Spremljanje temperature (TEMP)
- Minimalno merilno območje temperature vsaj od 0⁰C – 50⁰C.
- Resolucija: 0,1⁰C.
- Dodatna oprema in potrošni pribor: temeraturna sonda s pritrdilno površino za na
površino kože, 1 kos/monitor
G. Merjenje invazivnega krvnega tlaka (IBP) – 2 kanala
- Razpon merjenja: od -50 do 350 mmHg
- Točnost: +/- 1 mmHg
- Srčni utrip: vsaj od 30 do 350 bpm
- Priključni kabel za siteme, kateri se uporabljajo v ustanovi
Možnost dodajanja modulov za merjenje parametrov:
- IBP (invazivni tlak)
- Temperatura
- Možnost priklopa naprav različnih proizvajalcev opreme, npr. infuzijske črpalke,
ventilator
- Minutni volumen srca
- Bispektralni indeks
- Anestezijske in dihalne pline
Monitor mora biti nameščen na vrtljivo in nagibno nosilno roko. Ponudnik
naj zagotovi namestitev na obstoječo roko ali zagotovi novo.
Biti kompatibilen z obstoječo opremo v ustanovi, zlasti v OP in uporabljati kompatibilne merilne
module, kable in priključke
zahteva se modul za analizator anastezijskih plinov
2.4. | MONIT01 | BOLNIŠNIČNI MONITOR | 5 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 5x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj - EITOS
Opis:
Oprema za spremljanje vitalnih znakov: EKG, srčna frekvenca, dihanje, SpO2, NIBP,
2x IBP, Temperatura,
- Monitor mora biti modularni: spremljanje je trebno opraviti z uporabo več-parametričnih
modulov za standardne meritve (EKG, Dihanje, Neinavazivni in invazivni krvni tlak,
SPO2,Pulz, Temperatura) in/ali več neodvisnih modulov za vsak parameter ali druge
posebne parametre
- Moduli za spremljanje vitalnih parametrov omogočajo enostavno povezavo/odklop, s
takojšnjim prepoznavanjem s strani monitorja tipa modula, brez izklopa monitorja in
brez dodatnih konfiguracijskih operacij.
- Večparametrične module je mogoče prenesti z enega monitorja na drugega
- Monitor ima poleg tistih z več parametrskim modulom možnost priključitve vsaj 4
dodatnih modulov z enim parametrom.
- Možnost nadgradnje za povezavo dodatnih 4 modulov z enim parametrom (skupaj 8)
- Integralna oblika monitorja ( napajalnik, procesorska enota in zaslon morajo biti v
enem ohišju)
- Barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik, z
diagonalo vsaj 18" in z ločljivostjo po možnosti ≥1920 x 1080 full HD
- Zaslon lahko uporabnik konfigurira glede na želje in potrebe po spremljanju parametrov
- Možnost aktivacije profila za obiskovalce, v katerem so vidni in zvočni alarmi aktivni
na centralni postaji in deaktivirani ob pacientovem ležišču.
- Monitor naj ima funkcionalnost, da ima »virtualno« zaslonsko tipkovnico za vnos
alfa-numeričnih podatkov.
- Monitor naj mogoča sočasni prikaz vsaj 6 krivulj, vseh nadzorovanih parametrov ter
njihovih numeričnih vrednosti , osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih
- Izvedba hlajenja mora biti brez gibljivih delov (npr. ventilatorjev) - pasivno hlajenje
- Možnost nadgradnje z integriranim PC s operacijskim sistemom Windows s ločenim
LAN priklopom za bolnišnično mrežo
- Na zaslonu monitorja je prikazana digitalna ura.
- Alarmi morajo biti prikazani na glavnem zaslonu skupaj z vrednostmi nadzorovanih
parametrov.
- Osnovne nastavitve limitov alarma morajo biti nastavljive za vsak nadzorovani parameter.
- Pri zaznavanju alarma monitor signalizira z različnimi metodami, kot na primer:
· Možnost nastavitve glasnosti, intervala alarmnega tona, odvisno od resnosti alarma.
· Barvno kodirano alarmno sporočilo, ki temeljijo na resnosti.
· Na zaslonu monitorja utripajo številčne vrednosti parametra, kjer je alarm.
· Za oddaljeno vidljivost mora obstajati lučka (LED), ki utripa in je različno obarvana
glede na alarm.
- Alarm je mogoče izklopiti za določen čas.
- Če je alarm za določen parameter izklopljen, naj bo na glavnem zaslonu prikazan simbol.
- Zapomni si alarmne dogodke v obliki grafa.
- Številčne podatke nadzorovanih parametrov je mogoče shraniti in shraniti v obliki tabel
za obdobje minimalno 48 ur.
- Številčne podatke nadzorovanih parametrov je mogoče shraniti vsaj na vsakih 15 sekund.
- Neinvazivne meritve krvnega tlaka se prikažejo v stolpcu tabele vitalnih funkcij bolnika.
- Vsi nadzorovani parametri lahko ustvarijo trende v obliki tabel in/ali grafov.
- Shranjevanje numeričnih podatkov nadzorovanih parametrov v obliki grafov, tabel itd.,
v integriranem pomnilniku monitorja in ne s pomočjo izmenljivega pomnilnika
- Pogled v tabele, ki vsebujejo številčne meritve nadzorovanih parametrov
- Monitor mora imeti vgrajen brezžični WI FI vmesnik
- Poročila lahko natisnete samodejno v določenem časovnem intervalu, ki ga določi
osebje ali ročno na zahtevo.
- Monitor ima zmogljivost spremljanje bolnika med transportom v bolnišnici, in sicer:
· Bolnike je mogoče prenesti na kompatibilne bolnišnične monitorje, zlasti v OP, prenos
podatkov pa se opravi samodejno in brez odklopa senzorjev na bolniku.
· Večparametrični modul mora biti opremljen z zaslonom z upravljanjem na
dotik vsaj 5'' in enakim uporabniškim vmesnikom kot glavni fiksni monitor.
· Multiparametrični modul naj spremlja med transportom naslednje parametre:
EKG, srčna frekvenca, dihanje, SpO2, NIBP, 2x IBP, Temperaturo
· Večparametrični modul mora imeti možnost prikaza vsaj 5 krivulj in vseh
numeričnih vrednosti za nadzorovane parametre.
· Multiparametrični modul z zaslonom za delovanje naj ima integrirano baterijo,
ki zagotavlja neprekinjeno spremljanje med transportom za vsaj 7 ur.
· Teža večparametrskega modula z zaslonom naj bo manj kot 1,5 kg.
· Multiparametrični modul mora zagotoviti shranjevanje za vsaj 120 ur trendov in
demografskih podatkov bolnika.
· Pri odklopu multiparametričnega modula z zaslonom ni treba ločiti elektrod,
senzorjev in kablov EKG od bolnika.
- Multiparametrični modul mora biti opremljen s specifično programsko opremo za
prevoz za intenzivno nego, ki vključuje:
· Popolna analiza aritmije.
· Možnost prilagajanja zaslona.
· Ogled aktivnih in zgodovine alarmov.
· Časovnike.
PARAMETRI, KI SE SPREMLJAJO Z UPORABO VEČPARAMETRIČNIH
MODULOV ALI ENOTNIH MODULOV PARAMETROV
A. EKG
- Spremljanje EKG z elektrodami in kabli s 3 in 5 žicami
- Odkrivanje in analiza aritmij
- Generiranje alarmov, vključno z asistolijo, bradikardijo in fibrilacijo
- Dodatna oprema in potrošni pribor: EKG kabel s 3 žicami/ 1 kos monitorjem.
B. Srčni utrip
- Možnost izbire iz SpO2 ali kateregakoli arterijskega tlaka
- Merilno območje: 15-300 utripov/minuto za odrasle.
C. Frekvenca dihanja:
- Obseg: 0-200 vdihov/minuto.
D. Nasičenost arterijske krvi s kisikom (SPO2)
- Pulzni oksimeter uporablja algoritem za obdelavo signala, neobčutljiv na premike
- Obseg: 0-100%.
- Prikaz krivulje pletismografije.
- Frekvenca pulza (na podlagi pletizmografskega vala)
- Indikator pretoka krvi
- Dodatna oprema in potrošni pribor SPO2: senzor za odrasle za večkratno uporabo,
1 kos/monitor
E. Neinvazivno spremljanje krvnega tlaka (NIBP)
- Merjenje krvnega tlaka je mogoče opraviti ročno ali samodejno.
- Možnost venske punkcije
- V samodejnem načinu naj bo čas ponavljanja meriteve krvnega tlaka izbrano med
najmanj 10 različnimi vrednostmi
- Razponi merjenja vsaj:
· 25 – 290 mmHg za sistolčni tlak
· 10 – 250 mmHg za diastolični tlak
· 15-260 mmHg za srednji tlak
- Dodatna oprema in potrošni pribor:
· Manšeta za večkratno uporabo za odrasle bolnike
· Priključna cev za pritrditev manšete na monitor, dolžina 3 m – 1 cev /monitor
F. Spremljanje temperature (TEMP)
- Minimalno merilno območje temperature vsaj od 0⁰C – 50⁰C.
- Resolucija: 0,1⁰C.
- Dodatna oprema in potrošni pribor: temeraturna sonda s pritrdilno površino za na
površino kože, 1 kos/monitor
G. Merjenje invazivnega krvnega tlaka (IBP) – 2 kanala
- Razpon merjenja: od -50 do 350 mmHg
- Točnost: +/- 1 mmHg
- Srčni utrip: vsaj od 30 do 350 bpm
- Priključni kabel za siteme, kateri se uporabljajo v ustanovi
Možnost dodajanja modulov za merjenje parametrov:
- IBP (invazivni tlak)
- Temperatura
- Možnost priklopa naprav različnih proizvajalcev opreme, npr. infuzijske črpalke,
ventilator
- Minutni volumen srca
- Bispektralni indeks
- Anestezijske in dihalne pline
Monitor mora biti nameščen na vrtljivo in nagibno nosilno roko. Ponudnik
naj zagotovi namestitev na obstoječo roko ali zagotovi novo.
Biti kompatibilen z obstoječo opremo v ustanovi, zlasti v OP in uporabljati kompatibilne merilne
module, kable in priključke
2.5. | MONITH | RAZŠIRJEN HEMODINAMSKI MONITOR | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x shramba medicinski aparati - EITOS
Opis:
Hemodinamski monitoring naslednjih parametrov:
- možnost kontinuiranega merjenja minutnega volumna srca (CO),
- možnost kontinuiranega merjenja SVR, SV, SVV, PPV, MAP, SYS, DIA, HR
- možnost prikaza indexiranih vrednosti za merjene parametre,
- vse meritve pridobljene na podlagi analize arterijske krivulje,
- analizo arterijske krivulje omogoča minimalno invazivno s pomočjo
ustreznega senzorja preko arterijskega dostopa in algoritma v monitorju,
- monitor omogoča prikaz arterijske krivulje,
- monitor omogoča prikaz hipotenzivnega indeksa (HPI),
- možnost prikaza distribucije O2 (DO2),
- možnost hkratnega prikaza štirih barvno ločenih parametrov v grafični in
numerični obliki (parametre lahko poljubno izbiramo),
- možnost kontinuiranega prikaza merjenih parametrov v tabelarni obliki,
- možnost kontinuirane analize merjenih parametrov v intervalu 5,10,15,20
in 30 min - izraženo v %,
- monitor vsebuje baterijo,
- omogoča enostavno rokovanje in upravljanje z monitorjem preko
zaslona na dotik,
- monitor je kompatibilen z obstoječimi monitorji, kabli in tlačnimi
pretvorniki, ki so v uporabi v bolnišnici,
- monitor omogoča nadgradnjo za merjenje cerebralne in tkivne
oksigenacije,
- monitor omogoča nadgradnjo na neinvazivno merjenje hemodinamskih
parametrov,
- monitor omogoča nadgradnjo na invazivno kontinurano merjenje
hemodinamskih parametrov s SwanGanz katetrom,
- monitor omogoča izvoz podatkov preko USB porta v JPG, PDF formatu
in tabelarni obliki (EXEL),
- možnost komuniciranja z obposteljnim monitorjem (izmenjava analognih
in digitalnih podatkov) in informacijskim sistemom,
- omogoča vpogled zgodovine za vsaj 72 ur, in mora biti na stojalu.
2.6. | MONITM | METABOLNI MONITOR | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x shramba medicinski aparati - EITOS
Opis:
Monitor za merjenje indirektne kalorimetrije
- omogoča merjenje pri pacientih na mehanskem predihavanju in spontano dihajočih
pacientih z uporabo kanopeje ali obrazne maske,
- aparat deluje po principu merjenja vdihanega kisika in nastanka izdihanega
ogljikovega dioksida,
- zaslon na dotik z diagonalo 10,1 palca (inch) prikazuje vsaj naslednje parametre:
REE, RQ, VO2, VCO2, FiO2, FEO2, FCO2, Vt, Rf, čas trajanja meritve,
- grafični prikaz krivulje VO2 in VCO2 in krivulje RQ ter REE;
- območje merjenja VO2 10-1000 mL/min; VCO2 od 10-1000 mL/min z dovoljenim
odstopanjem do 3%; respiratornega kvocienta (RQ) od 0-2.00 z dovoljenim
odstopanjem do 5%; REE od 0 do 7200 kcal/dan z dovoljenim odstopanjem do 3%.
- monitor naj ima možnost izvažanja rezultatov v obliki PDF, CSV ali XML preko
USB priključka ali Bluetootha.
- omogoča avtonomno delovanje preko baterije vsaj 3h,
- teža aparata maksimalno 4,70kg; dim: 31x21x27 cm (±5%),
- deluje na temperaturnem območju od 10 do 35°C,
Aparat je potrebno dobaviti skupaj z: kalibracijsko brizgo, mešanico plinov za
kalibracijo v jeklenki (16% O2; 5% CO2 ter N2); regulator MET mix; medicinski
voziček brez roke z nosilcem za jeklenko ter Q-NRG+sponko za stojalo ali tirnico.
2.7. | CNP01 | CENTRALNA NADZORNA POSTAJA | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x nadzor - EITOS
Opis:
Centralna nadzorna postaja za 6 bolnikov, na sestrskem kontrolnem pultu, povezan
na virtualen server na bolnišnični mreži
- Vsaj 23" LCD zaslon s upravljanjem na dotik
- Delovanje v operacijskem sistemu MS Windows 10
- Mora omogočati izvoza podatkov po protokolu HL7 v bolnišnično mrežo
- Mora omogočati prikaz trendov oz. stanja bolnika
- Začetek ali zaustavitev meritve NBP preko centralne postaje
- Mora imeti omogočen retrospektivni pregled fizioloških parametrov
- Detekcija in analiza vsaj 20 alarmov za aritmije
- Centralna postaja naj ima za spremljanje podatkov, krivulj, parametrov v realnem
času in vsaj 10 dnevnim pregledom shranjenih monitoriranih podatkov
- Sprejem pacienta na pacientnem monitorju ali na centralni postaji
- Tabularni in grafični pregled
- Mora omogočati meritev (Caliper) na shranjenih krivuljah
- Kontinuirana meritev QT/QTc segmenta z nastavljivimi alarmi, ki podpirajo klinične
protokole. Prikaz vrednosti v grafični oz. tabelarni trend obliki
- ST / AR multi-lead analiza EKG aritmije, vključno Afib in konec odkrivanja Afib
- Nastavljiv glavni zaslon za prikaz sektorjev z pacienti, ki naj bo prilagodljiv glede na
število sprejetih- spremljanih pacientov. Minimizacija neuporabljenega sektorja
- Pacientni sektor naj prikazuje najmanj 12 krivulj in vse številčne podatke o bolniku
- Željene krivulje naj določi uporabnik
- Zajemanje in shranjevanje alarmov in dogodkov za vsakega pacienta za vsaj 10 dni,
naj bo tudi mogoče filtriranje alarmov zaradi lažjega pregleda
Centralna postaja naj ima zagotovljen pregled stanja na android mobilnih napravah
zagotovi se tudi AH barvni laserski tiskalnik (WI-FI)
2.8. | BPT01 | POSTELJA ZA INTENZIVNO TERAPIJO S TEHTNICO | 6 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 3x Bolniška soba za intenzivno terapijo - 5 postelj EITOS - PRITLIČJE
- 1x Bolniška soba za intenzivno terapijo - izolacija EITOS - PRITLIČJE
- 1x Bolniška soba za intenzivno terapijo - 5 postelj IIT - 1.NADSTROPJE
- 1x Bolniška soba za intenzivno terapijo - izolacija IIT - 1.NADSTROPJE
Opis:
1. Konstrukcija postelje in ležišča vpeta v treh teleskopskih stebrih (ni škarjastih ali
vzvodnih mehanizmov),
2. Konstrukcija postelje estetsko in funkcionalno oblikovana; podvozje postelje je
zaprto v ohišju,
3. Dolžina ležišča vsaj 208,00 cm,
4. Širina ležišča od 86 do 90 cm
5. Ležišče je 4 (štiri) delno, tri-krat pregibno,
6. Nastavitev vseh položajev/ funkcij mora biti električna,
7. Nastavitev vzglavja vsaj 65˚,
8. Nastavitev hrbtne plošče in kolenskega dela istočasno auto-contour,
9. Nastavitev kolenskega dela najmanj 30°,
10. Nastavitev nožnega dela vsaj 30°,
11. Avtomatska postavitev vzglavja na 30˚ z eno tipko
12. Nastavitev višine od vsaj 43 cm do najmanj 81 cm,
13. Podaljšanje ležišča se vrši električno za vsaj 22 cm,
14. Pol sedeč (kardio) položaj,
15. Položaj za pomoč pri vstajanju pacienta,
16. Nastavitev trendelenburg/antitrendelenburg položaja vsaj 14˚
17. Nastavitev lateralnega naklona vsaj +15°/-15°,
18. CPR položaj,
19. Pregledovalni položaj,
20. Zaklepanje vseh funkcij,
21. Nastavitve vseh položajev se izvajajo s pomočjo centralne komandne plošče
nameščene pri vznožju, več funkcijskega LCD ekrana v vzglavnem delu ograj
in komand na notranji strani ograj,
22. Dodatni ročni upravljalec z lučko za pregled zenic,
23. Nožne komande z nastavitvijo višine, lateralnih nagibov in pregledovalnega
položaja na obeh straneh postelje, med seboj ločene,
24. Elektronski prikaz položajev v stopinjah na LCD ekranu,
25. Varna delovna obremenitev vsaj 250 kg,
26. Mehanske CPR ročice na obeh straneh postelje za hitro izravnavo vzglavja,
27. Postelja je opremljena s štirimi ograjami. Višina ograj vsaj 45 cm. Za manipulacijo
služi varnostno položajno stikalo. Kadar so spuščene, ne povečajo širine postelje,
ne ovirajo dostopa do bolnika, ter se ne dotikajo tal. Spuščanje poteka enakomerno
in nadzorovano s pomočjo plinskih cilindrov. Opremljene so s komandami na
zunanji in notranji strani posteljnih ograjic. Na zunanjem delu ograjic se nahaja
večfunkcijski LCD ekran, za upravljanje z vsemi zgoraj opisanimi funkcijami postelje
in odčitavanjem naklonov vzglavja, TR/ATR, lateralnih naklonov in teže pacienta,
28. Pri izvajanju hrbtnega dela se izvaja avtoregresija,
29. Posteljni končnici pri vzglavju in vznožju morata biti enemljivi, v osnovnem položaju
morata biti trdno fiksirani,
30. Snetje posteljnih končnic mora biti omogočeno le ob sprostitvi mehanizma, ki
omogoča snetje posteljnih končnic,
31. Mehanizem štirih (4) dvojnih koles premera 150 mm s centralnim zavornim
sistemom je zanesljiv in lahko dostopen na vseh štirih vogalih; funkcije so:
- kolesa se prosto vrtijo
- blokada v smeri vožnje
- centralni zavorni sistem
- samodejna - avtomatska zavora ob priključitvi postelje na električno napajanje
- peto kolo za lažje manevriranje
- na vseh štirih vogalih vrtljivi odbojniki
32. Ob vznožju ima vgrajeno nočno lučko,
33. odprtine za namestitev infuzijskega stojala, trapaza in drugih dodatkov,
34. Stranska držala za pritrditev pacienta,
35. Na obeh straneh integrirane ročice za pomoč pri vstajanju pacienta z gumbom za
zvišanje in znižanje višine ležišča. Ročice se ob neuporabi spravijo ob
konstrukcijo postelje.
36. Zgornja polovica ležišča je radiotransparentna, z integriranim prostorom za RTG
kaseto. Prostor za vstavljanje kasete dostopen ob strani ležišča.
37. Detektor ovir. V kolikor so pri spuščanju postelje pod ležiščem ovire, se spuščanje
postelje samodejno ustavi, ko zazna oviro.
38. Integrirana tehtnica pacienta omogoča tehtanje v ležečem položaju in polsedečem
položaju, prikaz teže in vsaj 9 spominskih zapisov. Natančnost tehtanja do 0.1 kg.
39. Funkcija zamrznitve tehtanja.
40. Nastavitev alarma v primeru nemirnosti pacienta in alarma ob zapustitvi postelje,
41. Na obeh straneh postelje nosilci za obešanje urinskih vrečk,
42. Stopnja zaščite električnih delov postelje pred prahom in vodo vsaj X4,
43. V primeru prekinitve električne napetosti prevzame električno funkcijo pogona
akumulacijska baterija. Na centralni plošči indikator polnosti baterije.
Dodatna oprema:
- 1x infuzijsko stojalo "S" oblike, nastavljivo po višini
- 1x trapez z avtomatsko zanko
Postelja mora biti izdelana v skladu s sledečimi standardi:
- 93/42/EEC
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-1-4
- EN 60601-2-52
- EN ISO 14971
- CE oznaka
Garancijska doba: najmanj 24 mesecev
2.9. | PVAD | ANTIDEKUBITUSNA BLAZINA Z MIKROKLIMO | 3 |  |  |  |  | 0
- 1x Bolniška soba za intenzivno terapijo - 5 postelj IIT - 1.NADSTROPJE
- 2x Bolniška soba za intenzivno terapijo - izolacija IIT - 1.NADSTROPJE
Opis:
1. Dimenzije kompatibilne s bolniško posteljo BPT01
2. Notranjost blazine sestavljajo celice v dveh višinskih nivojih, izvajanje terapije v
obeh nivojih,
3. Celice je mogoče zamenjati,
4. Največja teža pacienta vsaj 250 kg,
5. Integrirana mikroklima
6. Možnost nastavitve avtomatskega vodenja
7. Avtomatsko vodenje prilagaja interval polnjenja in trdnost blazine glede na položaj in
težo pacienta,
8. Maksimalna napolnjenost,
9. Ocenjevalni položaj (stalni nizek pritisk),
10. V primeru dviga vzglavja za več kot 30˚ avtomatska prilagoditev terapije v
ledvenem delu,
11. Polnjenje in praznenje poteka izmenjujoče v vsaki 3 celici, z največ 8 minutnim
ciklom,
12. Neodvisna izpraznitev zgornjega nivoja celic pri glavi in/ali petah,
13. Izpraznitev zgornjega nivoja celic pri glavi omogoča terapijo pacienta (tudi
intubiranega) ležečega na trebuhu,
14. Neodvisni izklop celic pri glavi in petah, medtem ko ostali del blazine izvaja
zastavljeno terapijo,
15. Ojačani robovi blazine za oporo pacientu in ročaji v primeru premeščanja,
16. V primeru reanimacije, funkcija CPR omogoča: blazina se hitro sprazni
17. Vizualni in zvočni alarmi v primeru prekinitve toka,
18. Prevleka je nepremočljiva, paroprepustna s 360˚zadrgo,
19. Prevleka v celoti snemljiva in pralna v pralnem stroju.
Oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti.
2.10. | MO01 | OBPOSTELJNA MIZICA | 10 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 3x Bolniška soba za intenzivno terapijo - 5 postelj EITOS - PRITLIČJE
- 1x Bolniška soba za intenzivno terapijo - izolacija EITOS - PRITLIČJE
- 5x Bolniška soba za intenzivno terapijo - 5 postelj IIT - 1.NADSTROPJE
- 1x Bolniška soba za intenzivno terapijo - izolacija IIT - 1.NADSTROPJE
Opis:
Prekoposteljna mizica, nastavljiva po višini.
- višina nastavljiva od vsaj 71 cm do namanj 103 cm
- nastavljiva po naklonu vsaj ±48˚
- nosilnost minimalno 30 kg
- podvozje na dvojnih kolesih Ø50 mm, vsaj dva kolesa opremljena z zavoro
- dimenzija plošče 35x64 cm (±10%),
- plošča iz plastične mase odporne na čiščenje in razkuževanje z ročajem za vodenje,
- plošča ima ob straneh rahlo dvignjen rob.
2.11. | MO02 | MIZICA OBPOSTELJNA - INOX | 2 |  |  |  |  | 0
- 2x Bolniška soba za intenzivno terapijo - 5 postelj IIT - 1.NADSTROPJE
Opis:
- mizica obposteljna z vrtljivo polico, hidravlično nastavljiva višina
preko nožnega vzvoda,
- velikost: 850x600 mm, nastavljiva višina najmanj do 1300 mm
- elektroprevodna kolesa Ø50 mm, 2 kolesi z zavoro, odbojniki
Material:
- nosilni, dvižni steber, s podnožjem z elektroprevodnimi kolesi z zavoro, in
okvir za vstavitev police, iz nerjavnega jekla,
- poglobljena polica iz nerjavne jeklene pločevine, brez ostrih robov,
- dvižni vzvod - pedal z oblogo iz elektroprevodne gume
2.12. | VOZ013 | VOZIČEK Z VREČAMI ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV | 3 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 2xbolniška soba za intenzivno terapijo EITOS - pritličje
- 1x bolniška soba za intenzivno terapijo izolacija EITOS - pritličje
Opis:
Voziček z tremi vrečami za zbiranje odpadkov,
- s pokrovi na pedal,
- velikost vreče (v rabi v SB Jesenice),
- okvir za namestitev in pritrditev vreče, ki ne trga vreče,
- spodaj (nad kolesi) polica ali mreža za oporo vreči,
- 4 kolesa, 2 z zavoro, odbojniki.
Material: ogrodje iz nerjavnih cevi
2.13. | VOZ011 | VOZIČEK Z VREČAMA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV | 6 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 5x bolniška soba za intenzivno terapijo IIT - 1.nadstropje
- 1x bolniška soba za intenzivno terapijo izolacija IIT - 1.nadstropje
Opis:
Voziček z dvema vrečama za zbiranje odpadkov,
- s pokrovi na pedal,
- velikost vreče (v rabi v SB Jesenice),
- okvir za namestitev in pritrditev vreče, ki ne trga vreče,
- spodaj (nad kolesi) polica ali mreža za oporo vreči,
- 4 kolesa, 2 z zavoro, odbojniki.
Material: ogrodje iz nerjavnih cevi
2.14. | VOZ012 | VOZIČEK Z VREČO ZA ZBIRANJE ODPADKOV | 1 |  |  |  |  | 0
Lakacija: 1x filter obiskovalci - EITOS
Opis:
Voziček z vrečo za zbiranje odpadkov,
- s pokrovi na pedal,
- velikost vreče (v rabi v SB Jesenice),
- okvir za namestitev in pritrditev vreče, ki ne trga vreče,
- spodaj (nad kolesi) polica ali mreža za oporo vreči,
- 4 kolesa, 2 z zavoro, odbojniki.
Material: ogrodje iz nerjavnih cevi
2.15. | VOZ04 | VOZIČEK ZA ODVZEM KRVI | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 2x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj - IIT
Opis:
Voziček s tremi policami,
Dimenzija: 400x400x800 mm, dovoljeno odstopanje +5%
- ročaj za vodenje vozička
- s štirimi antiastatičnimi kolesi Ø125 mm; dva kolesa z zavoro
- odbojniki na vogalih (nad kolesi)
Material: v celoti iz poliranega CrNi jekla 1.4301, odporen na udarce, drgnjenje,
dvostranska sendvič konstrukcija.
2.16. | VOZ05 | VOZIČEK ZA PREVEZE | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj IIT - 1.nadstropje
Opis:
Ogrodje vozička izdelano iz aluminija, ki je prašno lakiran.
Delovna površina izdelana iz ABS (Acryinitril - Butadien - Styrol), zaobljeni
robovi.
- 4 antistatična kolesa Ø125 mm, 2 kolesa z zavoro.
- ročaj za potiskanje vozička ob strani,
Dimenzija vizička: 1200x600x1050 mm (±5%)
Na levi strani vozička pet predalov; trije predali višine 12,8 cm, s pregradami za
zdravila, dva predala višine 19,2 cm s pregradami.
Predali na vodilih, ki omogočajo enostavno in neslišno odpiranje.
Na desni strani vozička: 1x plastični pladenj 50 mm; 3x plastični pladenj 90 mm;
1 x koš 100 mm; 1x koš 200 mm; zložljiva vrata, ki jih je mogoče zakleniti.
Na levi bočni strani tirnica pod tirnico koš za odpadke, volumen koša 23 litrov.
Na desni bočni strani vozička izvlečna polica (zložljiva mizica), pod izvlečno polico
košara.
Dodatna oprema:
- nad delovno površino naj bo pritrjen lok (ogrodje), na katerem so v dveh vrstah
nameščeni kontejnerji za shranjevanje materiala (pleksi prekucne posode).
V zgornji vrsti trije veliki in v spodnji vrsti 5 malih kontejnerjev.
Na ogrodje na desni strani pritjen razdelilnik za rokavice.
Barva vozička po izboru uporabnika.
Podobno kot: OPTIPLAN, model 900
2.17. | VOZ06 | VOZIČEK ZA NEGO | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj IIT - 1.nadstropje
Opis:
Vozičke za nego s policami,
velikost: 100x60x94 cm, dovoljeno odstopanje ±5%
- razdeljen na dva dela, večji del opremljen s tremi policami,, medtem ko je manjši del
opremljen z dvema policama;
- 4 antistatična kolesa, dva z vavoro
Material: kovinske cevi prašno barvane, police iz
police izdelane iz laminatnih plošč HPL
Podobno kot: SIMPS, WV200024
2.18. | VOZ07 | SERVIRNI VOZIČEK | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x nadzor - IIT
Opis:
velikost: 50x80x80 cm
- voziček s 3 policami z ograjicami,
- na eni strani ročaj za vodenje vozička, ABS ročaj,
- 4 kolesa z odbojniki, 2 z zavoro,
material: ogrodje vozička izdelano iz nerjavnega jekla, police iz HPL - mehansko
in kemično odpornega materiala,
Barva HPL plošč po dogovoru z uporabnikom!
2.19. | VOZ08 | VOZIČEK ZA TEMPERATURNI LIST | 6 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 5x bolniška soba za intenzivno terapijo 5 postelj - EITOS
- 1x bolniška soba za inetnzivno terapijo 1 postelja - EITOS
Opis:
Premičen INOX voziček s površino iz HPL plošče
Širina vozička vsaj 1100 mm, da se lahko zapelje čez posteljo,
višina vozička, mizice med 1100-1200mm, ob strani naj bo ustrezna rešitev za odlaganje,
medicinske dokumentacije, zagotovljena mora biti možnost uporabe čez posteljo.
Voziček mora biti kompatibilen za uporabo z obstoječimi bolniškimi
posteljami
Velikost mizice: 1000x500mm
Voziček opremljen z vrtljivimi kolesi, 2 z zavoro.
2.20. | KOŠAS | KOŠARA ZA ASPIRACIJSKE CEVI | 7 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 5x bolniška soba za intenzivno terapijo EITOS - pritličje
- 1x Bolniška soba za intenzivno terapijo - izolacija EITOS - PRITLIČJE
- 1x bolniška soba za intenzivno terapijo - izolacija - IIT 1. nadst.
Opis:
Košara za obešanje na tirnico za aspiracijske cevi.
- material: nerjavni jekleni nosilci, mreža: elektropolirana nerjavna jeklena žica,
- velikost košare: 150x100x480 mm (±5%)
Velikost košare uskladiti s higiensko službo SB Jesenice
2.21. | ST01 | STOJALO | 5 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 5x bolniška soba za intenzivno terapijo IIT - 1.nadstropje
Opis:
Stojalo, prevozno, ogrodje (cevi) izdelano iz nerjavečega jekla
- višina stojala cca. 1500 mm
- na stabilnem petkrakem podnožju z antistatčnimi kolesi, 2 kolesa z zavoro
Opremčjeno z:
- 1x nosilec za tri škatle za higienske rokavice, barva nosilca po izboru uporabnika
- 1x Disifectant Dispenzer - za plastenke 500 ml).
- 1x pladenj (2 litra) za prestrezanje kapaljic
- 1x žičnato košaro dim: 450x450x150 mm (šxgxv)
Komponente opremljene s hitro ročno sponko.
Podobno kot: PROVITA, MOBILE HYGIENE CENTER
2.22. | AHB | BLAZINA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE BOLNIKA | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1xshramba IIT - 1.nadstropje
Opis:
- blazina za ogrevanje in hlajenje bolnika,
blazina velikosti: cca. 150x50 cm, s peno za preprečevanje preležanin
- enota za ogrevanje/ohlajanje po sistemu zaprtega vodnega sistema,
na pripadajočem vozičku,
- enakomerno razporejanje temperature po vsej površini blazine,
- temperaturno območje delovanja od cca. 15°C do cca. 39°C
- zelo natančno uravnavanje temperature,
- higiensko zaprt sistem,
- prepustnost rentgenskih žarkov,
- ne sme motiti ostalih električnih medicinskih pripomočkov,
- blazina ne sme imeti električnih priključkov,
- tiho delovanje,
Skladnost s standardi:
- Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih - razdred II b)
- SIST EN 60601-1
-I/BF (defibrilation - proof)
- celotna zaščita pred prahom in vodo najmanj IPX1
Podobno kot: HIRTZ & Co., HICO VARIOTHERM
2.23. | SPLAZ | NAPRAVA ZA SEGREVANJE PLAZME | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x Shramba IIT - 1.nadstropje
Opis:
Aparat za taljenje plazme,
- natančnost +/- 4% pri 37°C,
- infrardeči senzor za brezkontaktno gretje,
- printer za tiskanje poteka taljenja,
- prikaz temperature plazme v stopinjah po 1 do 29 °C do 37°C.
Podobno kot: SARSTEDT, Sahara III
2.24. | PREGST | PREGRADNA STENA | 8 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 4x bolniška soba za intenzivno terapijo - EITOS
4xbolniška soba- IIT
Opis:
Zastiralni pano, zložljiv (harmonika) - premičen.
- izvlečna dolžina cca. 2.25 m, 9 sekcijski, višina panoja cca. 145 cm,
- stena montirana na premični voziček,
- nosilno ogrodje (okvir) iz anodiziranega aluminija s polnili (plexi steklo ali HPL-a)
- opremljen s 360° kolesi z zavoro,
- vsi deli panoja morajo biti odporni na čistila in razkužila,
barvna stena, izbor barve po navodilu naročnika
Pano mora biti stabilen
2.25. | SO01 | STOL ZA ZDRAVNIKA | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 2xsoba za intenzivno terapjo EITOS - pritličje
Opis:
- stol za zdravnika, na kolesih, dvižen, z naslonom
- sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini,
- sedež oblazinjen Ø 36 cm (+10%), oblazinjen v umetno usnje,
- krožno podnožje izdelano iz jeklenih kromiranih cevi,
- pet koles,iz materiala, ki ne pušča sledi
- višina nastavljiva od 46-58 cm (±5%)
2.26. | SO02 | STOL ZA ZDRAVNIKA | 3 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 3xsoba za intenzivno terapijo IIT - 1.nadstropje
Opis:
- stol za zdravnika, na kolesih, dvižen, brez naslona
- sedež, vrtljiv, nastavljiv po višini,
- sedež oblazinjen Ø 36 cm (+10%), oblazinjen v umetno usnje,
- krožno podnožje izdelano iz jeklenih kromiranih cevi,
- pet koles,iz materiala, ki ne pušča sledi
- višina nastavljiva od 46-58 cm (±5%)
2.27. | IZLIV | IZLIVNIK | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x Prostor nečisto, izliv EITOS - pritličje
- 1x Prostor nečisto izliv IIT - 1.nadstropje
Opis:
Izlivnik z izpiranjem s stenskim odtokom, š=45 cm
- velikost: 450x600x900/1200 mm,
- s treh strani dvignjene stranice, ob strani 90 cm, zadnja stran 120 cm,
- iztok v tleh,
- dvižna rešetka na koritu,
- vsi robovi korita morajo biti zaokroženi (lažje čiščenje),
- stenska mešalna armatura z dolgo ročico,
- izdelan je iz kislinsko odporne nerjavne pločevine, deb. 1 mm,
2.28. | FD | FLUSHER DESINFECTOR | 1 |  |  |  |  | 0
- 1x Prostor nečisto izliv IIT - 1.nadstropje
Opis:
Prosto stoječ avtomatski pralnik - termodezinfektor nočnih posod,
z vgrajenim električnim generstorjem pare.
Širina aparata 45 cm, stenski odtok.
Zunanje mere cca: 450x600x1300 mm: Dimenzija: širina največ 450 mm, medtem
ko je lahko globina in višina ±10%)
- aparat izdelan iz nerjavnega kislinsko odpornega jekla in toplotno izoliran,
- vlaganje pribora s sprednje strani,
- temperatura dezinfekcije od 90°C do 93°C,
- celotni čas procesa pranja in termodezinfekcije je od 5 do 12 min,
- avtomatsko zaklepanje vrat med procesom,
- opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča avtomatsko
vodenje in kontrolo pranja in dezinfekcije, alarmni sistem,
prikazovanje kod napak, servisni program itd.,
- na displeju prikaz stanja, kontrole, pralnih faz, temperature in napak,
- pred nastavljeni trije programi, varčni, običajni in intenzivni,
- gladka površina notranjosti komore brez mrtvih kotov,
- komora naj bo opremljena z več fiksnimi in dvema rotacijskima šobama za učinkovitejše
čiščenje
- multifunkcijski vstavek za različne nočne posode,
- opremljen z avtomatskima dozirnima napravama za detergente in izpiralno sredstvo,
- senzor za nivo detergenta v posodi,
- prostor za 5L detergenta in 5 L izpiralno sredstvo v sklopu aparata,
- neodvisna kontrola temperature,
- termična dezinfekcija z vseh strani, para naj vstopa v komoro skozi vse šobe.
- sistem dezinfekcije cevi v sistemu po vsakem procesu,
- dezinfekcija naj poteka skozi iste šobe kot je potekalo predhodno pranje,
- vgrajen sistem za prisilno sušenje in hlajenje - vstop zraka v komoro preko HEPA filtra,
- možnost izbire med varčnim (poraba vode na cikl 10-12 litrov),
Običajnim (poraba vode na cikl 17-19 litrov), in intenzivnim programom (poraba vode
na cikel 22-26 litrov).
in normalnim programom (poraba vode na cikel 20-24 litrov).
- vzdrževanje in servisiranje aparata s sprednje strani, tako da ni potrebno prestavljanje
aparata.
Zahtevani standardi in dokazila:
- certifikat neodvisne inštitucije - standard SIST EN ISO 15883-1 in 15883-3
- EC certifikat pristojnega organa za proizvodnjo opreme v skladu z Direktivo
sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku
2.29. | NČ | NOČNA POSODA IZ NERJAVEČE PLOČEVINE | 10 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 10x Prostor nečisto izliv IIT - 1.nadstropje
Nočna posoda izdelana iz nerjaveče pločevine, kompatibilna z
flusher desinfector-jem (FD).
2.30. | NURS | NOSILEC ZA URINSKE STEKLENICE IN URINSKA STEKLENICA | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x Nečisto - IIT 1.nadstropje
Opis:
- 5x Urinska posoda iz PVC materiala s pokrovom in ročajem za zbiranje urina.
Prostornina cca. 1200 ml.
- 5x Nosilec za urinske steklenice izdelan iz nerjaveče pločevine.
Stenska tirnica za obešanje nosilcev za urinske steklenice, izdelana iz nerjavnega
jeklenege pravokotnega profila dim: 10/25/1 mm, privijačena na steno.
Dolžina tirnice l=1,00m.
2.31. | HLMED01 | HLADILNIK ZA ZDRAVILA | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x Shramba zdravil - EITOS
1x shramba -medicinski aparati, med.material - IIT
Opis:
- medicinski hladilnik za zdravila,
- volumen cca. 95 litrov,
- nastavitev temperature v območju od + 2°C do + 12°C,
- digitalno kazalo temperature,
- optično in akustično opozorilo pri izpadu el.energije, napačni nastavitvi
temperature, ali pod.
- vrata steklena opremljena s ključavnico
- notranja oprema: 3 predali za zdravila z delilniki, 1 polica - rešetka,
- zaščita pred temperaturo minus,
- avtomatsko odtajevanje,
- avtomatsko izparevanje,
- priključek na računalnik (integrirani R 485 interface)
Zunanja dimenzija hladilnika: 54x54x82 cm; dovoljeno odstopanje širine in globine -5%
dovoljeno odtopanje višine hladilnika ±10%
Hladilnik vgrajen v omaro. Omara široka 60 cm.
Podobno kot: Kirsch, MED-100
2.32. | OMSSE | OMARA ZA SHRANJEVANJE IN SUŠENJE ENDOSKOPOV | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1x shramba za medicinske aparate - EITOS
Opis:
Omara je namenjena shranjevanju in sušenju fleksibilnih endoskopov po
dezinfekciji.
- opremljena mora biti s fiksnim sistemom zs obešanje fleksibilnih endoskopov, ki
omogoča vertikalno namestitev, kot priporočajo ESGENA smernice.
- omara mora imeti kapaciteto največ za 4 fleksibilne endoskope.
- nosilci endoskopov morajo imeti senzor, ki zazna in aktivira sušilni cikel fleksibilnega
endoskopa ob trenutku, ko se endoskop obesi na nosilec.
- večbarvni zaslon na dotik mora prikazovati cikle sušenja za vsak posamezni vstavljen
fleksibilni endoskop, prikazovati mora stanje sušenja endoskopa. Ali je suh, skoraj suh
in morebitne napake pri sušenju.
- večbarvni zaslon naj prikazuje stanje temperature, vlažnosti in tlaka v omari.
- vsak nosilec naj bo opremljen z večbarvno LED, ki naj prikazuje stanje obešenega
endoskopa (enaka barvna lestvica kot na večbarvnem zaslonu na dotik).
- vsak nosilec endoskopa opremljen s sistemom cevk, ki se jih priključi na delovni
kanal endoskopa in tako omogoča sušenje delovnega kanala fleksibilnega endoskopa
( notranjosti endoskopa).
- zagotavlja priklop fleksibilnih endoskopov in TEE sond:
- 1x obstoječi bronhoskop Fujinon
- 1x prilagojen nosilec za TEE sonda ( UZ aparat MINDRAY tip M9)
- sušenje kanalov endoskopa se vrši z medicinskim stisnjenim zrakom tlaka v obdobju
največ 120 minut.
- omara naj ima pretok zraka skozi kanale konstantno nadziran s setom neodvisnih
senzorjev za posamezen endoskop.
- zunanje sušenje fleksibilnih endoskopov izvedeno z zrakom, ki ga proizvaja vgrajen
ventilator z vgrajenim HEPA filtrom.
- razred HEPA filtra naj bo vsaj H13
- nastavljiv čas sušenja fleksibilnih endoskopov
- standardni čas sušenja okoli 120 minut
- omara se po zaprtju vrat samodejno zaklene. Vstop v omaro je možen le
zaposlenim, ki omajo identifikacijsko kartico.
- upravljanje omare mora biti zagotovljeno preko mikroprocesorja in primerno
velikega zaslona na dotik, za enostavno rokovanje tudi v rokavicah.
- sistem opozarjanja napak v delovanju omare in ciklu sušenja fleksibilnih endoskopov
s pomočjo mikroprocesorja.
- dimenzija omare: 840x470x2130 mm. Dopustno odstopanje globine in višine ±10%,
dopustno odstopanje širine omare -10%.
- izdelana mora biti v skladu z direktivo EU o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS
- skladna s standardom EN 16442
2.33. | TOSO | TOALETNI STOL | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 2x Sanitarno toaletni prostor - pacienti IIT - 1.nadstropje
Opis:
Toaletni stol s kolesi.
- ogrodje kromirano jeklo
- sedež oblazinjen z umetnim usnejem odpornim na čistila in dezinfekcijska sredstva,
- 4 kolesi, zadnja dva kolesa z zavoro,
- snemljivimi stranicami ter podnožno oporo,
- lahko se zapelje nad toaletno školjko,
- nosilnost najmanj 150 kg.
2.34. | DOZK | DOZATOR KISIKA - ENOJNI | 12 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 5xbolniška soba za intenzivno terpijo IIT- 1.nadstropje
- 1xbolniška soba za intenzivno terapijo - izolacija -IIT 1.nadstropje
- 5xbolniška soba za intenzivno nego EITOS - pritličje
- 1xbolniška soba za intenzivno terapijo - izolacija -EITOS pritličje
Opis:
- enojni merilec pretoka kisika, na tirnici.
- z direktnim priključkom za kisik,
- pretok 0 - 15 l/min,
- natančnost nastavitve: +- 0,4 l/min do 5 l/min, +-10% preko 5 l/min; dovoljeno
odstopanje točnosti nastavitve +-10% po celotni skali
- vlaženje z uporabo sterilne vode za enkratno uporabo
- adapter za priključek na sterilno vodo
2.35. | TDR | NAPRAVA ZA TRAJNO DRENAŽO NA VAKUUM | 7 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 5xbolniška soba za intenzivno nego EITOS - pritličje
- 1xbolniška soba za intenzivno terapijo - izolacija -EITOS pritličje
- 1X bolniška soba za intenzivno nego IIT - nadstropje
Opis:
Naprava za trajno drenažo z ejektorjem, na tirnici.
- z regulatorjem , z manometrom,
- prosti pretok cca. 15 litrov/minuto,
- regulacija vakuuma do - 13kPa,
- aspiracijska cev,
- z nosilcem za pritrditev na tirnico.
2.36. | ASPIR02 | ASPIRATOR, NA STENSKI TIRNICI, NA VAKUUM | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1xsoba za intenzivno terapijo izolacija EITOS - pritličje + 1x soba za IIT
Opis:
Aspirator, vakumski, za pritrditev na zidno šino
- priključek na stensko sklopko (centralni razvod vakuuma),
- zaprt sistem, prozorna zbirna posoda za vstavljanje vrečk,
- vrečke za enkratno uporabo velikosti cca. 1000 do 1500 ml,
- aspirator opremljen z zapornim ventilom, ki v slučaju prenapolnjenja posode
zapre pretok vakuuma,
- z regulatorjem z manometrom, ki mora biti natančen,
- regulacija vakuuma in kontrola med delom - zagotovljena preglednost
in dostopnost,
- zamesljiv sistem za nameščanje na zidno tirnico,
- nosilni element za aspiracijsko cev na stenski tirnici,
Podobno kot: Medicop, tip 1510004
2.37. | ROKAM | ROKA ZA PACIENTNI MONITOR | 6 |  |  |  |  | 0
- 5xbolniška soba za intenzivno terpijo IIT- 1.nadstropje
- 1xbolniška soba za intenzivno terapijo - izolacija -IIT 1.nadstropje
Opis:
Roka za pacientni monitor,
- vrtljiva in nagibna nosilna roka, višinsko nastavljiva,
- z VESA adapterjem za namestitev monitorja,
- dolžina roke 520 mm,
- nosilnost do 15 kg,
Roka bo nameščena na obstoječem stropnem stativu Dräger PONTA,
|  | Skupaj brez DDV | [5 empty] | 0
Note on C402: Marja Konečnik:
Note on C436: Marja Konečnik:
Note on C458: Marja Konečnik:

## SKLOP3
5.4. | SKLOP 3 | MEDICINSKI APARATI
zap.št. | šifra | naziv, elementa opreme | kos | proizvajalec | tip | kat.št. | cena na enoto | cena skupaj
[7 empty] | (brez DDV) | (brez DDV)
3.1. | MONITKMNZ | MONITOR ZA KONTINUIRANE METODE NADOMESTNEGA | 1 |  |  |  |  | 0
ZDRAVLJENJA (CRRT)
Lokacija: 1x - shramba za medicinske aparate EITOS
Opis:
Omogočati mora vse sodobne kontinuirane metode nadomestnega zdravljenja: CVVH
( predilucijsko, postdilucijsko, kombinirano pre - in postdilucijsko), CVVHD, CVVHDF,
sekvenčno ultrafiltracijo z možnostjo izbire enega seta za vse omenjene metode.
- monitor mora omogočati spremembo metode zdravljenja brez potrebe po
zamenjavi seta
- omogočati mora uporabo posebnega seta za odstranjevanje citokinov in
endotoksinov
- omogočati mora izvedbo membranske plazmafereze (TPE),
- omogočati mora izvedbo hemoperfuzije (HP),
- monitor mora biti najsodobnejši na tržišču,
- monitor mora omogočati izvedbo regionalne citratne antikoagulacije z vsemi
pripadajočimi razstopinami,
- monitor mora imeti vgrajeno črpalko za izvedbo kontinuirane antikoagulacije z
nizkomolekularnim in standardnim heparinom,
- monitor mora imeti grelnik za segrevanje pacientove krvi izven telesa,
- monitor mora imeti senzor, ki opozarja na puščanje tekočine,
- monitor mora omogočati detekcijo in odstranjevanje zračnih mehurčkov,
- monitor mora imeti avtomatiziran monitoring za vse tlake (venski, arterijski,
transmembranski),
- monitor mora omogočati ravnanje s tekočino preko enostavnih navodil in
algoritmov ter sistema tehtnic,
- monitor mora omogočati uporabo pripadajočega originalnega modula za
zunajtelesno odstranjevanje CO2,
- monitor mora omogočati odstranjevanje odpadne tekočine v temu namenjene
zbirne vrečke za odpadno tekočino ali preko uporabe pripadajočega modula, ki
omogoa zbiranje odpadne tekočine v temu namenjeno vrečo in naknadno izpraznitev
vreče preko sistema črpalk v odtok.
Ponudnik mora zagotoviti 8 komadov sifoniranih odtočnih: kanalizacijska
nesifonirana priključna cev za vsako dializno mesto fi 50mm, odtok poravnan
z licem ometa na višini 35 - 45 cm.
Material mora biti termično in kemično rezistenten. Na odtok se namesti
nerjavni, lijakast, sifoniran odtok fi 30mm.
3.2. | VENT01 | VENTILATOR ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE | 3
Lokacija: 3xbolniška soba za intenzivno terapijo - 5 postelj EITOS
Opis:
Standardni parametri ventilacije morajo omogočati razpone za ventilacijo odraslih
in otrok od vsaj 5kg naprej. To velja za vse standardne parametre, kot so npr.
VT (dihalni volumen), f (frekvenca dihanja), Ti (Inspiratorni čas), ali I:E odnos
- Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj:
- Inverzno razmerje I:E oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji z inverznim
razmerjem vsaj do 20:1
- PEEP oz. PEEPL vsaj do 50 cmH2O/mbar
- Insp.tlaki PI oz. PEEPH vsaj do 70 cmH2O/mbar
- Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo omogočati vsaj:
- Nastavljiv ekspiratorni prožilnik pri podpori spontanim vdihom (PS) in pri tlačno
tlačno kontroliranih vdihih (PC) – pretočno cikliranje v izdih (t.i. ekspiratorna
občutljivost; Flow Cycle)
- Nastavljiva O2% koncentracija med 21% in 100%
- Integriran nebulizer - razpršilec, ne sme vplivati na dihalne volumne
in koncentracijo mešanice kisika.
Razpršilec naj deluje preko tehnologije vibrirajoče mrežice, t.i. mesh. Ponudnik
lahko ponudi tudi samostojno enoto s fiksacijo na ventilatorju.
- Ventilator naj ima možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby)
- Ventilator naj ima vgrajene varnostne mehanizme za zaščito pred VAP-om
(pljučnico, povezano z mehanskim predihavanjem). Imeti mora vgrajeno vsaj
samodejno spremljanje in regulacijo tlaka v mešičkih tubusov in kanil. Algoritmi .
naj omogočajo izbiro fiksne vrednosti tlaka v mešičku ali samodejno prilagoditev
glede na ventilacijske tlake. Regulacija in spremljanje naj vključuje varnostne
mehanizme in alarme ob počenem mešičku, puščanju, ipd. Ponudnik lahko
alternativno ponudi samostoječi samodejni regulator tlaka v mešičkih, ki pa mora
zadostiti opisanim zahtevam po prilagoditvi in alarmih.
- Ventilator naj ima tipko za izvajanje sukcije, ki začasno poviša FiO2
koncentracijo, onemogoči alarme in začasno prekine ventilacijo.
- Ventilator naj bo potrjen - certificiran za uporabo inhalacijskega dušikovega
oksida (iNO), poleg tega naj bo izhod plinov iz ventilatorja prilagojen priključitvi
filtra za odstranjevanje plinov.
- Ventilator naj bo potrjen za uporabo inhalacijskega anestetika Sevoflurana, pri
čemer naj bo izhod plinov iz ventilatorja prilagojen priključitvi filtra za
odstranjevanje plinov. Ventilator naj bo potrjen - certificiran za uporabo z
inhalacijskim anestetikom.
Monitoring:
- Standardni senzorji (za tlak, eksp. ventil, FiO2) morajo biti integrirani v ohišje
ventilatorja in zaščiteni pred morebitno možnostjo bakterijske in virusne
kontaminacije z uporabo filtrov. Ob sumu na kontaminacijo naj ventilator
omogoča avtoklav sterilizacijo pri vsaj 130°C, kompletnega sistema, ki je v stiku z
bolnikovimi plini, to je inspiratorni in ekspiratorni ventil ter senzorji pretoka in
senzor CO2. V kolikor se senzorjev ne da sterilizati v avtoklavu, naj ponudnik za
vsak aparat ponudi vsaj 50 senzorjev pretoka, 50 ekspiratornih membran in 10
CO2 senzorjev, v primeru sterilizacije pa vsaj 2 kompleta naštetih.
- Grafična in numerična predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih
vrednosti, vključno s časovnimi poteki-krivuljami pretoka, tlaka, volumna, CO2,
zanke tlak-volumen, pretok-volumen, volumen-CO2, z možnostjo zamrznitve
prikaza in uporabe kurzorja za meritve v izbrani točki. Ekran naj prikazuje vsaj 4
krivulje hkrati in vsaj 2 zanki hkrati. Omogočena naj bo prilagoditev ekrana po
željah uporabnika (npr. krivulje in zanki hkrati, pogled velikih številk, krivulje in
trendi hkrati, vizualizacija pljuč, ipd.)
- Grafična predstavitev zank naj ima poleg možnosti zamrznitve prikaza tudi
indikacijo vrednosti parametrov v izbranem trenutku oziroma izbiro inflekcijskih
točk.
- Predstavitev trendov – zgodovinskih podatkov za daljše obdobje, vsaj 7 dni.
Trendi naj vključujejo čim večje število parametrov, vsaj 10 parametrov hkrati.
Trendi naj bodo v tabelarični in grafični obliki na voljo vsaj za 7 dni, vidnih na
zaslonu ventilatorja, brez povezav oz. uporabe dodatne opreme.
- Standardni parametri monitoringa (O2%, Frekvenca dihanja: skupna in
spontana, I:E razmerje)
- Monitorirani tlaki (vsaj Ppeak, Pplato, Pmean, PEEP, deltaP-t.i. delovni tlak)
- Monitorirani tlaki protektivne ventilacije (tlak v požiralniku Peso med vdihom in
izdihom, transpulmonalni tlak Ptp med vdihom in izdihom, deltaPeso, delta Ptp).
Ponudnik lahko alternativno ponudi samostoječi monitor tlaka v požiralniku Peso
in transpulmonalnega tlaka Ptp, ki pa mora samodejno izračunati in prikazati vse
omenjene tlake.
- Minutni volumen MV – ekspiratorni skupni (MVe tot), ekspiratorni spontani (MVe
spont) in puščanje (lahko MV leak ali % puščanja)
- Dihalni volumen VT – ekspiratorni (VTe), inspiratorni/dobavljeni (VTi), spontani
(VTe spont) ter ekspiratorni dihalni volumen na kg telesne teže (Vte/kg).
- Grafična vizualizacija parametrov pljučne mehanike R, C in spontanega dihanja
oz. proženja. Poleg grafične vizualizacije s pljuči naj bodo vidni klinično
pomembni parametri protektivne ventilacije: vsaj delta-P, Vt/kg, Pplato
Respiratorna mehanika in parametri odvajanja
- Ventilator naj meri vsaj sledeče parametre respiratorne mehanike in odvajanja:
C, R, Pplato, delta P, Auto-PEEP z ujetim volumnom Vtrap, indeks hitrega
plitkega dihanja (RSBI ali f/VT), eksp. časovna konstanta ter delo dihanja WOB
in energijski odtis POB. Ventilator naj omogoča meritev AutoPEEP tudi med
spontanim dihanjem.
- Aparat mora omogočati avtomatiziran manever t.i. kvazistatične pV zanke, ki
avtomatsko določi t.i. inflekcijske točke. Manever naj izvede stopenjski algoritem
med vdihom in izdihom za pravilno določitev odpiralnega in zapiralnega tlaka.
- Aparat mora omogočati manever t.i. rekruitmenta pljuč, kjer ob titriranju PEEP-a
lahko spremljamo trend dinamične podajnosti/komplijanse, dihalnega volumna in
lahko izberemo optimalno PEEP nastavitev.
- Aparat mora imeti manever t.i. rekruitmenta pljuč s časovno programiranim
samodejnim povišanjem vdiha (t.i. Sigh) in časovno programiranim samodejnim
povišanjem PEEPa.
Kapnografija in pulzna oksimetrija
- Aparat mora imeti integrirano merjenje kapnografije in volumetrične kapnografije,
s prikazom vsaj sledečih parametrov: nivoja CO2 ob koncu izdiha etCO2,
VCO2, ter izračune mrtvega prostora oz. razmerja Vds/Vt. Poleg številčnega
prikaza naj prikazuje te parametre tudi grafično in v trendu. Kapnografija naj
omogoča tudi grafičen prikaz CO2-krivulje ter zanke V-CO2, enote CO2 naj
bodo izbirne vsaj med kPa in mmHg.
- Aparat mora imeti integrirano merjenje pulzne oksimetrije, s prikazom krivulje
pletizmografije, SpO2 in pulza ter funkcijo zapto-zančne regulacije FiO2 glede na
nastavljeno ciljno območje in bolnikovo izmerjeno SpO2 vrednost. Prikaz naj
poleg krivulej omogoča grafični prikaz trenda SpO2 in FiO2.
Alarmi
- Zapis o predhodnih alarmih
- Alarmi apneje, diskonekcije dihalnega sistema in blokade pretoka v dihalnem
sistemu
- Tehnični alarmi: Nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek
tlak ali izpad medicinskih plinov – zraka in kisika ter alarm za nizek/visok FiO2
- Klinični alarmi zdravstvene nege: opozorila na potrebno menjavo dihalnih cevi,
filtrov, aspiracijskega sistema, ipd.
- Nastavljive alarmne limite za vsaj:
- nizek in visok tlak v dih. poteh Paw
- nizek in visok ekspiratorni minutni volumen MVe
- nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen VTe
- nizek in visok nivo CO2 ob koncu izdiha EtCO2
- nizek in visok nivo SpO2 in pulza
- nizko in visoko frekvenco dihanja f
- nizko in visoko frekvenco spontanega dihanja fspont
- nivo dovoljenega puščanja (Leak)
- visok tlak platoja Pplato, skladno smernicam ARDS
- Nastavljive limite za klinične parametre, kot so Vt/kg, gonilni tlak deltaP,
transpulmonalni tlak Ptp, okluzijski tlak P0.1, indeks RSBI, delo dihanja WOB,
spontani dihalni volumen Vtespont
Medicinski plini in napajanje:
- Priključka za zrak in kisik iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema z
ustreznimi DIN konektorji
- Ventilator na ima nosilec dveh jeklenk, tako da je aparat možno uporabljati v
znotraj-bolniščnem transportu z neomejenimi mešanicami kisika 21-100%.
- Napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene baterije z
obratovalnostjo vsaj 2 uri, ponudnik lahko ponudi dodatno baterijo, ki pa mora
zagotavljati samodejni preklop ob izpadu omrežnega napajanja. Aparat naj ima
možnost menjave baterije brez prekinitve delovanja aparata.
Monitor in komunikacija:
«Touch screen» večbarvni ekran na dotik:
- s čim večjo dimenzijo ekrana, minimalno 15 inč-no diagonalo. Ekran naj bo
možno montirati ločeno od pnevmatske enote, pnevmatsko enoto pa naj bo
možno montirati na t.i. stropne stative oziroma polico
- z istočasnim prikazom nastavljenih in merjenih vrednosti, z možnostjo
prilagajanja izgleda ekrana in različno predstavitvijo podatkov
- z možnostjo zaklepa ekrana pred neželenimi spremembami parametrov,
inspiratorno in ekspiratorno pavzo
- ekran naj omogoča prilagoditev po željah uporabnika: nastavitvijo prikaza zgolj
želenih oblik ventilacije, začetni nastavitev, prilagoditve prikaza spremljanih
parametrov, ipd.
- ekran na dotik mora biti funkcionalen tudi ob uporabi lateks ali vinilnih rokavic.
- Ventilator naj ima vsaj 4 komunikacijske priključke za možnost povezave z
računalnikom ali bolnišničnim sistemom, iNO aparatom, moduli ter naj ima video
izhod (VGA ali HDMI ali DVI ali enakovredno za enostavno povezava na
zunanji prikazovalnik)
- Ventilator naj ima prilagoditev svetlosti ekrana glede na nočni in dnevni čas ter
samodejni preklop med svetlim in temnim ekranom ob nastavljenem času.
- Ventilator naj omogoča prenos multimedijskih podatkov na računalnik, vsaj slik -
posnetkov ekrana, po možnosti tudi video posnetkov.
Pribor in pomožna oprema:
"- ustrezna fiksacijska plošča za obstoječi bolnišnični stropni stativ, nosilec
za dihalno cevje, ki ga je možno montirati na DIN bolnišnično letev
- Aktivno vlaženje z avtomatsko dvojno kontrolo gretja - vlaženja in možnostjo
uporabe enojno ali dvojno ogrevanih dihalnih cevi za preprečevanje kondenza
v cevju. Vlažilec naj omogoča avtomatiziran način delovanja za invazivno,
neinvazivno in ZVP ("high flow") delovanje in ročno prilagodljiv način delovanja,
kjer lahko uporabnik nastavi nivo vlaženja ter ločeno ogrevanje inspiratorne in
ekspiratorne veje dihalnega sistema za preprečevanje kondenzacije. Ventilatorju
naj bo dodan nosilec za aktivni vlažilec, temperaturna sonda ter adapter grelne
žice za dvojno in enojno ogrevane dihalne sisteme ter nosilec za vodo. Vlažilec
naj ima čimvečji večbarvni ekran s prikazom nastavljene in izmerjene
temperature, alarmi, ipd. Vlažilec naj ima alarm prazne posodice, ki naj alarmira
še predenj je posodica izpraznjena in ima nosilec za DIN letev.
Skladnosti:
- Ventlator mora imeti CE skladnost in ISO skladnost: vsaj EN 60601,
EN 80601-2-12, EN 80601-2-55, DIN EN ISO 80601-2-13.
- Ventilator mora imeti kompletna, tovarniško prevedena, slovenska pisna
navodila za uporabo in slovenske menije programske opreme.
- Za ventilator mora imeti ponudnik vsaj 3, s strani proizvajalca, šolane in
certificirane serviserje.
- Ponudnik mora podati referenčno listo, da je v zadnjih 2 letih pred epidemijo
COVID19 (v letu 2019 in 2018) dobavil enak oz. enakovreden ventilator vsaj 3
bolnišnicam v R Sloveniji.
3.3. | VENT02 | VENTILATOR ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE | 2 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 2x bolniška soba za intenzivno terapijo - 5 postelj IIT
Opis:
Opis enak kot opis za VENT01 samo brez vozička; ventilator bo nameščen na polici stropnega stativa. Dodatno je potrebno ponuditi:
- 4x fiksacijska plošča in nosilec vlažilca
3.4. | TIVL | SISTEM ZA TEŽKO INTUBACIJO | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x shramba - medicinski aparati, med.materiala IIT 1.nadstropje
Opis:
Prenosni sistem za težko intubacijo - komplet LCD monitor z videoprocesorjem, LED
izvorom svetlobe, s kompletom video-laringoskopskih žlic na prevoznim stojalu.
- 1x LCD monitor
- LCD širokokotni monitor, občutljiv na dotik, velikost vsaj 8",
- resolucija vsaj 1920x1200 točk (Full HD),
- prikaz slike v formatu 16:9,
- funkcija slike v sliki ter slike ob sliki,
- integriran izvor svetlobe LED tehnologije,
- 2x video vhod za sočasno priključitev 2 inštrumentov,
- interni spomin za potrebe dokumentiranja vsaj 16 GB,
- omogoča naj snemanje 2 video izvorov hkrati,
- omogoča naj zajem videa in zvoka hkrati (integriran mikrofon),
- prenos podatkov preko USB izhoda,
- HDMI video izhod za priključitev večjega monitorja,
- integrirana Li-Ion baterija z avtonomijo vsaj do 120 min,
- teža monitorja naj ne presega 1300 g,
- primeren za dezinfekcijo z brisanjem.
- 1x Prevozno stojalo
- pripadajoče prevozno stojalo za namestitev monitorja in fleksibilnega endoskopa,
na kolesih, s petimi antistatičnimi kolesi, višine vsaj 120 cm.
- 1x komplet Videolaringoskopske žlice za težko intubacijo
- integrirana CMOS tehnologija
- odpornost žlic za sterilizacijo do 93˚C
- z integriranim gumbom za izvajanje dokumentiranja
- velikost priloženih žlic: Macintosh 0,2,3,4, in D-blade žlica za posebne primere (
namenjena težki intubaciji odraslih) ter
Miller 0,1,2 in D-blade pediatrična žlica za posebne primere (namenjena težki
intubaciji otrok);
- povezovalni kabel za priključitev videolaringoskopa na monitor,
- priložen vmesnik za uporabo žlic za enkratno uporabo (pacienti z visoko
verjetnostjo okužbe) z osnovnim kompletom žlic Macintosh 3,4 in D-blade za
težko intubacijo.
Skladnost s standardi:
- certifikat za varno uporabo v medicinske namene 93/42
- zaščita monitorja pred prašnimi delci in pred vdorom vode - standard IP54
3.5. | UZ01 | UZ - TEE SONDA | 1 |  |  |  |  | 0
Lokcija: 1x Shramba za medicinske aparate - EITOS
Opis:
Transezofagealna sonda 2-8 MHz za obstoječi UZ aparat .
Obstoječi ultrazvočni aparat: Proizvajalce MINDRAY, tip M9 UZ
3.6. | PERF | PERFUZOR | 13 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 12x bolniška soba za intenzivno terapija - 5 postelj - EITOS
- 1x bolniška soba za intenzivno terapija - 5 postelj - IIT
Opis:
- Napajanje 220 V
- Stopnja električne zaščite po normativih IEC
- Zaščita pred nihanjem električne napetosti
- Odpornost proti defibrilaciji
- Natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 2 %, kontinuiran pretok
- Teža do 1,5 kg
- Vnos parametrov s pomočjo tipk
- Vnos številčnih vrednosti s pomočjo puščic
- Kontinuiran pretok v razponu 0,01 do 999,9 ml/h (0,01-99,99 ml/h v koraku
po 0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml).
- Hitrost bolusa nastavljiva med 0,01-1800 ml/h.
- Samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije.
- Samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije
učinkovine (Dose Rate Calculation).
- Možnost spremembe pretoka brez zaustavitve infuzije.
- Možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg),
miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote
(U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol
(mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2).
- Nastavitev VTBI.
- Funkcija KVO.
- Možnost nastavitve okluzijskega pritiska –12 stopenj, 9 stopenj od 0,1 do
1,2 bar (prikaz tudi v mmHg) z dodatno možnostjo 3 zelo nizkih stopenj (10, 30
in 50 mmHg)
- Perfusor shrani zadnje nastavljene funkcije (»Stand by«)
- Pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (vsaj 500 zdravil)
- Hitri zagon - možnost naknadne nastavitve knjižnice zdravil, ob že aktivni
infuziji (urgentni primeri)
- Osvetljen prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka, celotni volumen
infundirane tekočine, tlak, s katerim aparat infundira tekočino, delovanje na
omrežno napetost ali na baterijo, indikator delovanja perfuzorja, sporočilo o alarmu
- Možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja teh
podatkov med trajanjem infuzije.
- Uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje
- Uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve
količine bolusa in časa trajanja bolusa, in povrnitev v prvotno stanje
- Uporaba brizgalk od 2-60 ml (različnih proizvajalcev)
- Perfusor samodejno prepozna brizgalko
- Perfuzor ima vgrajen sistem proti prostemu pretoku zdravila
- Samodejni varnostni izklop perfuzorja v primeru da ta zazna napako pri
doziranju zdravila
- Delovanje na akumulatorsko baterijo 14 ur pri pretoku 20 ml/h
- Alarmi so zvočni in vizualni
- Možnost nastavitve prioritete alarma – 3 stopnje (različni akustični signali za
različno pomembna zdravila)
- Prime funkcija (avtomatsko prebrizganje linije) – pred začetkom infuzije in ob
alarmu za zrak v sistemu
- Možnost pritrditve perfuzorja na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk.
- Možnost uporabe s programerjem črpalk, organizatorjem črpalk in centralnim
informacijskim vmesnikom.
- Možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp
and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin),
Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z
modulom za uravnavanje Glukoze v krvi).
- TakeOverMode - funkcija, ki se uporablja pri aplikaciji vazoaktivnih zdravil. Na
dveh perfuzorjih se iz knjižnice zdravil izbere isto zdravilo z enako koncentracijo.
Ob izteku infuzije na prvem perfuzorju, drugi perfuzor samodejno začne infundirati
( s tem se izognemo padcu/dvigu tlaka zaradi neinfundiranja v času menjave
brizgalke)
- Možnost pritrditve do treh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in
vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom
- Jezik črpalke Slovenski
3.7. | INFČR | INFUZIJSKA ČRPALKA | 35 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 12x bolniška soba za intenzivno terapija - 5 postelj - EITOS
- 23x bolniška soba za intenzivno terapija - 5 postelj - IIT
Opis:
- Napajanje 220 V.
- Stopnja električne zaščite po normativih IEC.
- Zaščita pred nihanjem električne napetosti.
- Odpornost proti defibrilaciji.
- Natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 5 %, kontinuiran pretok.
- Teža do 1,5 kg.
- Vnos parametrov s pomočjo tipk.
- Vnos številčnih vrednosti s pomočjo puščic
- Pretok v razponu od 0,1 - 1200ml/h (0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml; od
100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml in 1000-1200 ml/h v koraku po 1 ml).
- Hitrost bolusa nastavljiva med 1-1200 ml/h.
- Nastavitev VTBI.
- Funkcija KVO.
- Možnost nastavitve okluzijskega pritiska – 9 stopenj (prikaz tudi v mmHg)
- Samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije.
- Samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije
učinkovine (Dose Rate Calculation).
- Možnost spremembe pretoka brez zaustavitve infuzije.
- Možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg),
miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote
(U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol
(mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2).
- Detektor za zrak.
- Kapljični senzor, ki deluje v celotnem območju pretoka.
- Ob vklopu črpalka samodejno zahteva vnos VTBI-ja (v primeru neprisotnosti
kapljičnega senzorja)
- Varnostna objemka, ki preprečuje prosti pretok, ko so vrata črpalke odprta ali,
ko je črpalka ugasnjena.
- Osvetljen prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka, količino iztočene infuzije,
delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, indikator delovanja črpalke,
sporočilo o vzroku alarma.
- Možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja teh
podatkov med trajanjem infuzije.
- Črpalka shrani zadnje nastavljene funkcije (»Stand by«).
- Pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (vsaj 500 zdravil).
- Možnost nastavitve imena zdravila iz baze zdravil ko infuzija že teče
(urgentni primeri).
- Hitri zagon - možnost naknadne nastavitve knjižnice zdravil, ob že aktivni infuziji
(urgentni primeri)
- Možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo
prednastavitve količine bolusa in časa trajanja bolusa, in povrnitev v prvotno stanje.
- Delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 8 ur pri pretoku 100 ml/h.
- Alarmi so zvočni in vizualni.
- Možnost nastavitve prioritete alarma – 3 stopnje (različni akustični signali za
različno pomembna zdravila).
- Samodejni varnostni izklop infuzijske črpalke v primeru da ta zazna napako
pri doziranju zdravila.
- Prime funkcija (avtomatsko prebrizganje linije) – pred začetkom infuzije in ob
alarmu za zrak v sistemu
- Možnost pritrditve črpalke na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk..
- Možnost uporabe s programerjem črpalk, organizatorjem črpalk in centralnim
informacijskim vmesnikom
- Možnost uporabe kot črpalko za točenje enteralne prehrane
- Možnost uporabe kot črpalko za točenje transfuzije
- Možnost uporabe kot črpalko za točenje citostatične terapije
- Možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp
and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin),
Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z
modulom za uravnavanje Glukoze v krvi).
- Možnost pritrditve do treh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in
vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom
- Jezik črpalke Slovenski.
3.8. | INFDP01 | ORGANIZATOR ČRPALK | 10 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 10 x bolniška soba za intenzivno terapija - 6 postelj - EITOS
Opis:
- Stopnja električne zaščite po normativih IEC
- Odpornost proti defibrilaciji.
- Napajanje 220 V, preko enega električnega kabla.
- skladen z direktivo 2004/108/EC - EMC
- Zvočni in vizualni alarmi.
- Možnost vstavitve do 8-ih črpalk (perfuzorjev ali infuzomatov – možne različne
kombinacije).
- Možnost združitve več organizatorjev v eno enoto brez uporabe posebnega orodja.
- Pritrditev črpalk v sistem z enostavnim »klik« sistemom.
- Ob odstranitvi katerekoli črpalke iz sistema prenos podatkov ostane nemoten.
- Delovanje na akumulatorsko baterijo do 10 ur
- Možnost pritrditve na infuzijsko stojalo, tirnico ali stranico bolniške postelje.
3.9. | INFDP02 | ORGANIZATOR ČRPALK | 6 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 5 x bolniška soba za intenzivno terapija - 5 postelj - IIT
- 1 x bolniška soba za intenzivno terapija - izolacija - IIT
Opis:
- Stopnja električne zaščite po normativih IEC
- Odpornost proti defibrilaciji.
- Napajanje 220 V, preko enega električnega kabla.
- skladen z direktivo 2004/108/EC - EMC
- Zvočni in vizualni alarmi.
- Možnost vstavitve do 12-ih črpalk (perfuzorjev ali infuzomatov – možne različne
kombinacije).
- Možnost združitve več organizatorjev v eno enoto brez uporabe posebnega orodja.
- Pritrditev črpalk v sistem z enostavnim »klik« sistemom.
- Ob odstranitvi katerekoli črpalke iz sistema prenos podatkov ostane nemoten.
- Delovanje na akumulatorsko baterijo do 10 ur
- Možnost pritrditve na infuzijsko stojalo, tirnico ali stranico bolniške postelje.
3.10. | ČENT | ČRPALKA ZA ENTERALNO HRANJENJE | 12 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 6xsoba za intenzivno terapijo 5 postelj - EITOS - pritličje
- 6xsoba za intenzivno terapijo IIT - 1.nadstropje;
Opis:
Črpalka omogoča dovajanje obrokov hrane v ponavljajočih v naprej določenih
časovnih presledkih v korakih.
- deluje na mrežno napajanje 220 V in baterije,
- baterija oziroma akumulator omogoča delovanje črpalke do 30 ur pri pretoku
200 ml/h,
- črpalka meri volumen iztočne tekočine,
- črpalka mora zagotavljati natančnost oskrbnega razmerja, enostavno uporabo
in nadzor,
- črpalka mora imeti varnostne alarme, ki se pojavijo:
- če je posoda s hrano prazna
- če je prehranjevalna sonda zamašena
- pri izpraznjeni bateriji
- pri vklopu
- če sistema oziroma kasete ni v črpalki
- onemogočeno mora biti napačno vstavljanje seta za dovajanje tekočin
- nastavitve pretokov do 400 ml/uro, z možnostjo nastavitve v stopnjah po 1 ml -
natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 10%.
- možnost izbire nastavitve med dvema alarmnima stopnjama AL1 in AL2, ki
se kaže na zaslonu,
- prikaz dosežene skupne količine tekočine,
- parametri, ki so bili vneseni ob zadnji uporabi črpalke, se hranijo v spomin,
- samotestiranje črpalke ob vklopu,
Sprožitev alarma:
- ko je dosežena predpisana količina hrane,
- pri morebitnih okvarah
Črpalka mora biti izdelana iz materialov, ki so odporni na čiščenje in dezinfekcijo.
Možnost pritrditve črpalke na infuzijsko stojalo in stropni stativ.
3.11. | HEMO | APARAT ZA HITRO DOLOČANJE HEMOGLOBINA | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija: 1xshramba - IIT 1 nadstropje
Opis:
Analizator hemoglobina v polni krvi, elektronski, s kompletom pribora.
- majhen prenosen aparat za analizo hemoglobina,
- delovanje na omrežno napetost (230V) in na intergrirano akumulacijsko baterijo,
- baterija se mora avtomatsko polniti, ko je aparat priklopljen na električno omrežje,
- hitro določanje hemoglobina iz vzorca kapilarne, venozne ali arterijske krvi (10 µl),
- razpon merjenja: 0 - 256 g/l ( merjenje: g/l, g/dl, mmol/l),
- prikaz meritve na zaslonu,
- shranjevanje podatkov meritev, možnost prenosa podatkov na računalnik za
nadaljno obdelavo in izpis,
- omogočena mora biti kontrola kvalitete s samoumerjanjem,
V ponudbi mora biti zajet komplet pribora z mikrokivetami za enkratno uporabo.
Podobno kot: HemoCue@Hb201 ali enakovredno.
3.12. | EKG | EKG | 2 |  |  |  |  | 0
Lokcija: 1x Shramba za medicinske aparate - EITOS
1x shramba - medicinski aparati,med.mat. - IIT
Opis:
- Barvni LCD zaslon, diagonala zaslona 8 inčev, z resolucijo 1024x768 točk. Na zaslonu je
mogoč prikaz 6 in/ali 12 odvodov hkrati. Na zaslonu so Touch polja za upravljanje z
aparatom.
- na zaslonu prikaz merjenje frekvence pulza, ime in priimek pacienta, številka pacienta, čas,
označbe krivulj, krivulje, hitrost, ojačenje, nastavitev filtrov in opozorila,
- alfanumerična tipkovnica za vnos bolnikovih podatkov, tipkovnica mora biti zaščitena pred
prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje,
- simultano snemanje 12 odvodov in manualno snemanje 12 odvodov hkrati,
dolgotrajno snemanje (do 10 minut) EKG-ja (vseh 12 odvodov) in shranjevanje (”full disclosure”).
- program za meritve na EKG in interpretacijo EKG za odrasle in otroke,
- možnost priklopa senzorja za spirometrijo,
- vgrajeni filtri proti motnjam v zapisu,
- za mišične motnje 25Hz, 40Hz, 150Hz ali 250Hz,
- motnje omrežja AC 50Hz.
- vgrajen ternični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir,
- različni izpisni formati,
- izpis snemanja ritma v realnem času (6in/ali 12 odvodov hkrati) na termoaktivni papir,
- delovanje na omrežno napetost 100-240V in iz lastnega akumulatorja za avtonomno
delovanje aparata (akumulator omogoča 8 ur delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 minut),
- opozarja na pravilnost nameščenih elektrod (kvaliteta kontakta koža-elektroda in pravolnosti
položaja elektrod),
- z internim pomnilnikom, ki omogoča hrambo 350 EKG posnetkov in 100 posnetkov ritma v
mirovanju,
- omogoča predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina,
- omogoča naslednje konfiguracije odvodov; standardni 12 odvodov, desni prekordialni,
standardni C4r, levi posteriorni, Nehb,
- omogoča korekcijo QT (Qtc): Bazett, Fredericia, Framingham ali Hodges
- uporabniški vmesni (zaslon, izpis, tipkovnica) v slovenskem jeziku z možnostjo vnosa in
prikaza tudi slovenskih znakov (č, š, ž),
- omogoča prenos podatkov (posnetkov EKG) na PC in mrežo,
- omogoča izvoz in izpis podatkov v PDF (PDF / A-1a ali b preko USB na tiskalnik in ključ),
- z vmesniki:
- 2x USB,
- LAN (Ethernet 1 Gbit),
- Wifi 802.11a, b, g, n z varnostnimi protokoli WPA2 Enterprise / ieee802.1, WPA2-PSK,
WEP64/128-PSK in enkripcijo AES in TKIP.
Vsebuje:
- napajalni kabel
- 10 žilni EKG pacient kabel
- zavitek papirja za vgrajen tiskalnik
- set elektrod (4 ekstremitete in 6 prekordianih)
- Plasteka EKG gela
- navodilo za uporabo v slovenskem jeziku
Vakuumske elektrode
Nastavitev jakosti vakuuma s 4 stopnjami jakosti in sicer od 60 do 200 mbar.
Možna menjava posamezne elektrode v primeru, da se posamezna pokvari.
Glava vakuumskih elektrod je nameščena na teleskopski roki, ki ima zatiče za zaklepanje na
položaja.
Pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi.
Barvne oznake za priklop posameznih elektrod.
Pomik ( teleskopske roke) v radiusu 150˚ v navpični smeri in v radiusu 360˚ v vodoravni smeri
in se nastavlja od 84 cm do vsaj 130 cm.
Poleg teleskopske roke je v kompletu še:
- vakuumska črpalka z upravljalcem za nastavitev različnih nivojev vakuuma;
- 4 dolge ekstermitetne elektrode z barvnimi in številčnimi oznakami (dolžine 1,3 m);
- 6 krajših prekordialnih elektrod z barvnimi in številčnimi oznakami (dolžine 1 m)
Napajalna napetost vakuumskega sistema je 230V pri 50 Hz.
Vakuumski sistem je zaščitnega razreda I.
Elektrode so prevlečene s srebrovim kloridom, ki omogoča čim boljšo prevodnost.
Voziček za EKG aparat:
Posebej prirejen, kovinski, prašno barvan
- z zavorami na vseh kolesih
- s polico za EKG aparat
- s košaro za pribor
- z nosilcem za vakuumske elektrode
3.13. | REDE | REANIMACIJSKI VOZIČEK Z DEFIBRILATOR/MONITOR | 1 |  |  |  |  | 0
Lokacija:
- 1x bolniška soba za intenzivno terapijo - 5 postelje - IIT
Opis:
Reanimacijski voziček naj ima kovinsko prašno barvano ali INOX konstrukcijo, s kovinsko
prašno barvanimi ali ABS stranicami in predalniki. Dimenizije 800x600mm (±10%).
Delovna površina je ergonomsko oblikovana iz ABS materiala, zadaj in ob straneh
naraščajoče dvignjena.
Kolesa dimenzije fi 125 (±10%), vsaj 2x z zavoro.
Voziček naj vsebuje šest predalov, en predal s pregradami za ampule. Na sprednji strani,
ob predalih naj bo nastavek za centralno zaklepanje vozička s ključem. Dimenzije predalov
izbrani ponudnik uskladi z naročnikom. Želene dimenzije predalov naročnika so: 2x75mm,
1x100mm, 1x150mm, 2x200mm.
Predali vozička naj bodo opremljeni z lahkim vakuumskim mehanizmom, ki omogoča
samostojno zapiranje predalov.
Na hrbtni strani vozička vsaj tri vtičnice. Nameščeno držalo (konzola) za infuzijsko stojalo
z vključenim infuzijskim stojalom in vrtljivo polico za defibrilator s pripadajočo opremo.
Na levi dočni strani nameščena deska za reanimacijo.
Na desni bočni strani naj bo nameščen električni aspirator z močjo vleka vsaj 30L/min
in baterijo za vsaj 1 uro.
Na desni bočni ali zadnji strani vozička naj bo nameščeno ležišče za kisikovo jeklenko
in vsaj 3L kisikova jeklenka z reducirnim ventilom in dozatorjem za kisik (od 0 do 25l/min).
Na bočni strani vozička naj bo kompakten ročaj za varno in lahko pomikanje vozička.
Na bočni strani vozička naj bo nameščen nosilec (konzola) z mrežasto košaro in mrežasta
košara oziroma druga posoda za ostre predmete in koš za odpadke.
Voziček naj vsebuje odbijač za zaščito pred poškodbami po dolžini in širini vozička in naj
bo v celoti obdan z zaščito pred poškodbami. Varovano naj bo ogrodje vozička, predali in
Nad delovno površino naj bo nameščen nosilec z vsaj dvema tirnicama dimenzij 10x25mm,
za namestitev raznih košar, nosilcev za rokavice in podobno.
Dodatna oprema:
- dihalni balon za odrasle (maska velikosti 4, 5)
- baterijski laringoskop (LED svetilnost) z F.O. žlicami Miller (velikost 1,2) in Macintosh
velikosti (3,4,5).
Defibrilator/monitor
Defibrilator/monitor z bifazično krivuljo do 360J.
Sinhrona in asinhrona defibrilacija z možnostjo izbire energije.
Omogočati mora natančno nastavitev izbrane energije na 1J pri energijah od 1-10J.
Možnost AED - polavtomatskega načina defibrilatorja za otroke in odrasle.
Zunanji spodbujevalnik (PACING).
Monitor mora omogočati merjenje naslednjih parametrov: EKG, SpO2, NIBP, CO2.
Osnovna detekcija aritmij.
Barvni TFT LCD zaslon, diagonala najmanj 17cm, ki mora omogočati prikaz vsaj treh (3)
krivulj.
Vgrajen mora imeti termo tiskalnik vsaj 50mm.
Delovanje na omrežno napetost oziroma na Li-Ion baterijo, ki omogoča vsaj do 6 ur
spremljanje pacienta (kontinuirano EKG in SpO2, NIBP v intervalu 15 minut) oziroma
najmanj 200 defibrialcij pri maksimalni energiji.
Stopnja zaščite pred vdori trdih delcev in tekočin: IP44.
Imeti mora nastavitev alarmnih mej in alarmov za merjene parametre.
Možnost shranjevanja podatkov v interni spomin (vsaj 50 ur).
Zagotavljati mora prenos podatkov preko USB.
Teža defibrialtorja skupaj z baterijo, zaradi možnosti transporta, naj ne presega 6kg.
Avtomatska samokontrola aparata - indikator pripravljenosti za uporabo.
Možnost defibrialcije z ročakmi in s samolepilnimi elektrodami (priloženo 1x odrasla in
1x otroška defibrilacijska elektroda).
Priložen potrošni material za odraslega - EKG kabel, cev in manšeta za NIBP ter SpO2
senzor; prenosna torba.
Aspirator
Električni aspirator prenosni,
- kapaciteta pretoka minimalno 30l/minuto,
- vakuum najmanj 90 kPA oziroma 0,9 bar,
- tiho delovanje maksimalno 42 dB,
- 2x 2l litrska posoda za sistem vrečk z enkratno uporabo
- 1x posoda ali košara za fiziološke raztopine,
- 1x posoda ali košara za aspiracijske katetre,
|  | Skupaj brez DDV | [5 empty] | 0