Številka: 	430-83/2023-3

Datum: 	17. 02. 2023

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU

Zaporedna številka naročila: JN 2/2023

Predmet javnega naročila: Nakup treh rentgenskih naprav in treh Raman spektroskopov

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

1.1.	Naročnik	4

1.2.	Predmet javnega naročila	4

1.3.	Dajanje pojasnil o razpisni dokumentaciji, dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije	4

1.4.	Obseg, skladnost in veljavnost ponudbe	4

1.5.	Finančna zavarovanja za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	5

1.6.	Način, mesto in čas oddaje ponudbe	6

1.7.	Odpiranje ponudb	6

1.8.	Merilo za oddajo javnega naročila	7

1.9.	Odločitev o oddaji javnega naročila	8

1.10.	Pravica do revizije	8

1.11.	Sklenitev pogodbe	9

1.12.	Dajanje neresničnih ali zavajajočih dokazil	9

1.13.	Varovanje zaupnosti	9

1.14.	Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila	10

2.	NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE	11

2.1.	Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila	11

2.2.	Obrazec ESPD	11

2.3.	Obrazec »Predračun – JN 2/2023«	12

2.4.	Dokazila o neobstoju razlogov za izključitev	13

2.5.	Dokazilo o tehnični sposobnosti	14

2.6.	Dokazila v zvezi s predmetom javnega naročila	19

2.7.	Ponudbena dokumentacija	20

2.8.	Oddaja skupne ponudbe	21

2.9.	Oddaja ponudbe, pri kateri sodelujejo podizvajalci	22

3.	VSEBINSKO TEHNIČNI OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	24

3.1.	Sklop 1 – nakup treh rentgenskih naprav	24

3.2.	Sklop 2 – nakup treh Raman spektroskopov	30

4.	OBRAZEC »PREDRAČUN – JN 2/2023«	34

5.	POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE	38

6.	IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE	39

7.	PODATKI O SODELUJOČEM PODIZVAJALCU	40

8.	POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA O IZVEDENI DOBAVI – POGOJ ŠT. 2.5.1	42

9.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RENTGENSKIH NAPRAV – POGOJ ŠT. 2.5.3	43

10.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RENTGENSKIH NAPRAV OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA RENTGENSKIH NAPRAV V EVROPSKI UNIJI – POGOJ ŠT. 2.5.4	44

11.	POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA O IZVEDENI DOBAVI – POGOJ ŠT. 2.5.5	45

12.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPOV – POGOJ ŠT. 2.5.6	46

13.	IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPOV OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPOV V EVROPSKI UNIJI – POGOJ ŠT. 2.5.7	47

14.	IZJAVA PROIZVAJALCA RENTGENSKIH NAPRAV – TRETJA ALINEJA POGOJA ŠT. 2.6.1	48

15.	IZJAVA O UPOŠTEVANJU VARNOSTNIH DOLOČB – ČETRTA ALINEJA POGOJA ŠT. 2.6.1	49

16.	IZJAVA PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPOV – DRUGA ALINEJA POGOJA ŠT. 2.6.2	50

17.	IZJAVA O UPOŠTEVANJU VARNOSTNIH DOLOČB – TRETJA ALINEJA POGOJA ŠT. 2.6.2	51

18.	OSNUTKA POGODB	52

19.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE	75

20.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	77

21.	IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV	79

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da predložijo svoje ponudbe skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in določili Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), njegovimi spremembami in dopolnitvami.

Naročnik

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik ali FURS)

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je razdeljen na dva sklopa. Sklop 1 obsega nakup treh rentgenskih naprav, sklop 2 pa nakup treh Raman spektroskopov.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v 3. poglavju razpisne dokumentacije »Vsebinsko tehnični opis predmeta javnega naročila«.

Javno naročilo sofinancira Evropska unija, Evropska komisija, v okviru projekta št. 101078874 – 2021-SI-BCP.

Dajanje pojasnil o razpisni dokumentaciji, dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Ponudniki morajo vprašanja oziroma (v nadaljevanju: oz.) zahteve za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredovati izključno preko portala javnih naročil (https://www.enarocanje.si).

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oz. kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom štel kot pravočasno, če bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 29. 3. 2023 do 12. ure.

Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Odgovori in dodatna pojasnila bodo objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo sami spremljati morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije in objavljena vprašanja ter odgovore.

Obseg, skladnost in veljavnost ponudbe

Ponudba mora obsegati celoten predmet javnega naročila, kot je opredeljen za vsak posamezen sklop v 3. poglavju razpisne dokumentacije »Vsebinsko tehnični opis predmeta javnega naročila«, obrazcu »Predračun – JN 2/2023« in osnutku pogodbe. Variantne ponudbe niso dovoljene.

Ponudba mora veljati vsaj do 30. 9. 2023. Vse stroške, ki so povezani s pripravo in oddajo ponudbe, nosi v celoti ponudnik.

Finančna zavarovanja za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V skladu s to razpisno dokumentacijo se za ustrezno finančno zavarovanje šteje bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Za zavarovanje resnosti ponudbe mora ponudnik predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe z veljavnostjo do 30. 9. 2023 in v vrednosti 4.000,00 EUR za vsak sklop posebej oz. 8.000,00 EUR za oba sklopa. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti izdano pred iztekom roka za oddajo ponudb. Ponudnik k ponudbi predloži skenirano finančno zavarovanje za resnost ponudbe, in sicer v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: IS e-JN) v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil, če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali če ponudnik ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji javnega naročila.

Izbrani ponudnik za sklop 1 bo moral v 8 delovnih dneh od podpisa pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti, ki znaša 8 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, pri čemer mora biti to veljavno najmanj od dneva njene predložitve naročniku in še najmanj 1 mesec od predvidenega izteka ponujene garancije, upoštevajoč tudi predvideni dobavni rok (na primer (v nadaljevanju: npr.) ob ponujeni garanciji 5 let in dobavnem roku 6 mesecev, bi veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znašala najmanj 5 let in 7 mesecev). V primeru podaljšanja dobavnega roka ob izpolnjenih pogojih iz osnutka pogodbe pa bo izbrani ponudnik moral predložiti dodatek k finančnemu zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer še za obdobje, kolikor znaša podaljšani dobavni rok.

Izbrani ponudnik za sklop 2 bo moral v 8 delovnih dneh od podpisa pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti, ki znaša 3 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, pri čemer mora biti to veljavno najmanj od dneva njene predložitve naročniku in še najmanj 1 mesec od predvidenega izteka ponujene garancije, upoštevajoč tudi predvideni dobavni rok (npr. ob ponujeni garanciji 3 leta in dobavnem roku 4 mesecev, bi veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znašala najmanj 3 leta in 5 mesecev). V primeru podaljšanja dobavnega roka ob izpolnjenih pogojih iz osnutka pogodbe pa bo izbrani ponudnik moral predložiti dodatek k finančnemu zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer še za obdobje, kolikor znaša podaljšani dobavni rok.

Dodatne informacije v zvezi s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti določata osnutka pogodbe, ki sta sestavna dela razpisne dokumentacije.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, jih izpolni napačno ali pomanjkljivo oz. jih izpolni nepravočasno ter v drugih primerih, ki jih določa pogodba.

Za bančne garancije veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, za kavcijska zavarovanja zavarovalnice pa veljajo, da mora biti ta nepogojna in plačljiva na prvi poziv, za unovčitev navedenih finančnih inštrumentov zadostuje le navedba številke izdanega finančnega zavarovanja na pozivu k njegovi unovčitvi.

Besedilo zavarovanj v bistvenih elementih ne sme odstopati od vzorca besedila iz razpisne dokumentacije.

Način, mesto in čas oddaje ponudbe

Ponudniki morajo predložiti ponudbe v IS e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si v skladu s točko 3 dokumenta »Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI« (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v IS e-JN, se v IS e-JN prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v IS e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. IS e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo, upoštevajoč 18. člen Obligacijskega zakonika – OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo), njegove spremembe in dopolnitve. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, navedenem v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko IS e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 18. 4. 2023 do 11. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v IS e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Zaradi morebitnih težav v delovanju IS e-JN naročnik poziva ponudnike, da ne oddajo ponudb tik pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik namreč ne more biti odgovoren za težave pri oddaji ponudbe, če tem ni vzrok nedelovanje ali nepravilno delovanje IS e-JN. Če IS e-JN ne bi deloval v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka za oddajo ponudb, bo naročnik podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb, če bo ponudnik naročnika o tem nemudoma obvestil, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb in če bodo izpolnjeni ostali pogoji iz osmega odstavka 88. člena ZJN-3. Ponudniku ob telefonskem klicu ni treba razkrivati svoje identitete, bo pa naročnik ponudnikove navedbe preveril pri Ministrstvu za javno upravo - MJU.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v IS e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v IS e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v IS e-JN spremeni, je naročniku v IS e-JN odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v IS e-JN 18. 4. 2023 in se bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje ponudb poteka tako, da IS e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v IS e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo na razpolago navedene podatke v IS e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Merilo za oddajo javnega naročila

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika v sklopu 1 je ekonomsko najugodnejša ponudba (M), pri čemer se le-to izbere ob upoštevanju naslednje formule:

M = P/(100 + G)

Znak + pomeni seštevanje, znak / pomeni deljenje, znak * pomeni množenje, znaka ( ) pa pomenita oklepaj in zaklepaj.

P – skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV

G – število točk, dodeljenih glede na trajanje garancije (največje število točk je 25):

- 5-letna garancija (pogoj) - 0 točk

- 6-letna garancija (dodatno leto nad 5-letno garancijo) - 5 točk

- 7-letna garancija (dodatni dve leti nad 5-letno garancijo) – 10 točk

- 8-letna garancija (dodatna tri leta nad 5-letno garancijo) - 15 točk

- 9-letna garancija (dodatna štiri leta nad 5-letno garancijo) – 20 točk

- 10-letna garancija (dodatnih pet let nad 5-letno garancijo) – 25 točk.

Naročnik izpostavlja, da je najkrajša 5-letna garancija, šteto od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Če ponudnik ponudi krajšo garancijo od v prejšnji povedi navedene garancije, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno.

Naročnik bo izbral tisto ponudbo, ki doseže najnižjo vrednost M. Če več ponudnikov doseže enako najnižjo vrednost M, bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, katerega P je najnižji. Če so tudi v tem primeru ponudniki izenačeni, bo naročnik oddal javno naročilo tistemu ponudniku, ki je prej oddal ponudbo v IS e-JN.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika v sklopu 2 je ekonomsko najugodnejša ponudba (M), pri čemer se le-to izbere ob upoštevanju naslednje formule:

M = P/(100 + G)

Znak + pomeni seštevanje, znak / pomeni deljenje, znak * pomeni množenje, znaka ( ) pa pomenita oklepaj in zaklepaj.

P – skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV

G – število točk, dodeljenih glede na trajanje garancije (največje število točk je 12):

- 3-letna garancija (pogoj) - 0 točk

- 4-letna garancija (dodatno leto nad 3-letno garancijo) – 3 točk

- 5-letna garancija (dodatni dve leti nad 3-letno garancijo) – 6 točk

- 6-letna garancija (dodatna tri leta nad 3-letno garancijo) - 9 točk

- 7-letna garancija (dodatna štiri leta nad 3-letno garancijo) – 12 točk

Naročnik izpostavlja, da je najkrajša 3-letna garancija, šteto od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Če ponudnik ponudi krajšo garancijo od v prejšnji povedi navedene garancije, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno.

Naročnik bo izbral tisto ponudbo, ki doseže najnižjo vrednost M. Če več ponudnikov doseže enako najnižjo vrednost M, bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, katerega P je najnižji. Če so tudi v tem primeru ponudniki izenačeni, bo naročnik oddal javno naročilo tistemu ponudniku, ki je prej oddal ponudbo v IS e-JN.

Odločitev o oddaji javnega naročila

Odločitev o oddaji javnega naročila bo objavljena na portalu javnih naročil skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3.

Pravica do revizije

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11), njegovih sprememb in dopolnitev lahko vloži zahtevek za revizijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda oz. je zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56 0110 0100 0358 802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve:

1. model:	11

2. P1:		16110

3. P2:		7111290

4. P3:		XXXXXX23 (zadnji dve številki pomenita oznako leta).

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj. Sklic v polju P3 je sestavljen iz 8 znakov, od katerih predstavljata zadnji dve oznako leta, pred njo se navede številko obvestila o naročilu s Portala javnih naročil, preostali znaki v polju P3 pa se zapolnijo s številko 0. Primer sklica v primeru javnega naročila po odprtem postopku z oznako JN000385/2023-B01 je:

11 16110-7111290-00038523.

Skladno s 24. členom ZPVPJN mora biti zahtevek za revizijo vložen preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si), pri čemer se mora vlagatelj ali njegov pooblaščenec predhodno registrirati v skladu z navodili, ki so objavljeni na portalu eRevizija.

Informacija ali dokument se šteje za vloženega na portal eRevizija z dnem, ko informacijski sistem samodejno potrdi prejem vložniku, razen če ZPVPJN določa drugače. Listine, ki se predložijo zahtevku za revizijo, njegovi dopolnitvi, in drugo procesno gradivo se mora pretvoriti v elektronsko obliko. Če to ni mogoče, se listina vloži neposredno na naslovu Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali priporočeno po pošti na prej navedenem naslovu, na portalu eRevizija pa mora pošiljatelj navesti, katere listine vroča neposredno na prej navedenem naslovu ali priporočeno po pošti. Informacija ali dokument se šteje za vročenega z dnem objave na portalu eRevizija.

Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom roka za vložitev zahtevka za revizijo ali drugega procesnega roka ne deluje, se lahko informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno na naslovu Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali po pošti priporočeno s povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka. Čas nedelovanja portala eRevizija se objavi na tem portalu. Pošiljatelj po ponovni vzpostavitvi delovanja informacije ali dokumente naknadno pošlje še prek portala eRevizija, kjer se postopek nadaljuje.

Sklenitev pogodbe

Pogodba o izvedbi javnega naročila v bistvenih sestavinah ne bo odstopala od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik mora naročniku vrniti podpisano pogodbo v desetih dneh od dneva, ko je od naročnika prejel pogodbo v podpis, k podpisani pogodbi mora izbrani ponudnik predložiti še izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, kot to določa šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) s spremembami ter dopolnitvami. Izjava oz. podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika morajo biti predloženi preden naročnik podpiše pogodbo.

Naročnik ne bo sklenil pogodbe, če bodo izpolnjeni pogoji iz šestega odstavka 100. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo), njegove spremembe in dopolnitve. Pravne osebe, v kateri ima uradnik na položaju ali njegov zakonec, sorodnik v ravni vrsti oz. sorodnik v stranski vrsti do tretjega kolena več kot 20 % delež, ne smejo poslovati z naročnikom, v katerem uradnik dela. Pogodba, ki je sklenjena v nasprotju z navedenim, je nična.

Pogodba o izvedbi javnega naročila se bo izvajala skladno z Aktom o varstvu osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 007-108/2021-1 z dne 19. 11. 2021 in Aktom o postopkih in ukrepih za varovanje tajnih podatkov, podatkov, ki so davčna tajnost in poslovnih skrivnosti v Finančni upravi Republike Slovenije, št. 007-132/2018-1 z dne 20. 12. 2018, s spremembami in dopolnitvami. Oba akta sta ponudnikom na razpolago za na vpogled kadarkoli do konca postopka oddaje javnega naročila. Pred podpisom pogodbe o izvedbi javnega naročila se je izbrani ponudnik dolžan seznaniti z vsebino obeh aktov. V oba akta lahko ponudniki vpogledajo kadarkoli do konca postopka oddaje javnega naročila, pri čemer prošnjo za pridobitev teh aktov pošljejo na e-naslov: gfu.fu@gov.si Pred podpisom pogodbe o izvedbi javnega naročila se je izbrani ponudnik dolžan seznaniti z vsebino obeh aktov.

Dajanje neresničnih ali zavajajočih dokazil

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je ponudnik predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, kot to določa enajsti odstavek 89. člena ZJN-3.

Varovanje zaupnosti

Če ponudnik ne dovoli razkritja podatkov, ki predstavljajo poslovno skrivnost, jih mora v predloženih dokumentih ustrezno označiti, kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti – ZPosS (Uradni list RS, št. 22/19). Ponudnik mora naročniku predložiti pisni sklep, v katerem je natančno opredeljeno, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost. Ponudnik podatkov iz drugega odstavka 35. člena ZJN-3 ne more opredeliti za poslovno skrivnost.

Naročnik ne bo dovolil razkritja podatkov, ki se štejejo za tajni podatek po Zakonu o tajnih podatkih - ZTP (Uradni list RS, št. 50/06) in njegovimi spremembami ter dopolnitvami ali za osebni podatek po Zakonu o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22) oz. Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL EU, št. L 119).

Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko v skladu z 90. členom ZJN-3 kadar koli pred iztekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja, po izteku roka za oddajo ponudb zavrne vse ponudbe, po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila in pred sklenitvijo pogodbe pa tudi odstopi od izvedbe javnega naročila.

Peter Grum,

generalni direktor

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

Navodila določajo naročnikove zahteve za izdelavo ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s temi navodili.

Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v nadaljnjih točkah razpisne dokumentacije.

Če gospodarski subjekt nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, lahko glede tehnične in kadrovske sposobnosti za predmetno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen (pisni dogovor ali podobno). Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je treba upoštevati še točki 2.8 in 2.9 razpisne dokumentacije.

Obrazec ESPD

Obrazec »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila« (v nadaljevanju: obrazec ESPD) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oz. izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Obrazec ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Naročnik izpostavlja, da morajo gospodarski subjekti v obrazcu ESPD v Delu II, v točki B. navesti imena in naslove vseh oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani IS e-JN: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnik, ki v IS e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj izpolnjen obrazec ESPD v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, obrazce ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v IS e-JN v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v IS e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan obrazec ESPD v .xml obliki ali nepodpisan obrazec ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v IS e-JN v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži izpolnjene in podpisane obrazce ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Obrazec »Predračun – JN 2/2023«

Ponudnik v obrazcu »Predračun – JN 2/2023« (v nadaljevanju: ponudbeni obrazec) vpiše proizvajalca in model ponujenih rentgenskih naprav oz. Raman spektroskopov, ceno v EUR brez DDV na enoto za vsako postavko (vrstico), vrednost posamezne postavke (vrstice) v EUR brez DDV, skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV in v EUR z DDV vseh postavk (vrstic) ter ostale podatke (polja), ki so navedeni na ponudbenem obrazcu in jih je treba izpolniti.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega obrazca, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena kot nedopustna.

Ponudnik naj določi ceno in vrednosti za vsako posamezno postavko (vrstico) na največ dve decimalki, kot na primer 1,50 EUR brez DDV.

Če ponudnik ne vpiše cene v EUR brez DDV za posamezno postavko (vrstico), se šteje, da predmetne postavke ne ponuja. Naročnik bo takšno ponudbo izločil kot nedopustno.

Ponudnik lahko pri posamezni postavki (vrstici) določi ceno 0,00 EUR. V tem primeru se šteje, da ponudnik to postavko (vrstico) ponuja brezplačno.

Ponudbene cene v EUR brez DDV so nespremenljive za celotno obdobje trajanja ponujene garancije. Ponudbene cene morajo zajemati vso blago in storitve, ki so potrebne za izvedbo javnega naročila, vključno z vsemi stroški (dobave, montaže, priklopa, zagona, garancije, usposabljanja operaterjev, administracije na projektu, špediterske, prevozne, potne, carinske in druge dajatve ter ostale morebitne druge stroške, ki bi lahko kakor koli vplivali na končno ceno). Nespremenljivost cen pomeni, da ponudnik ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cene, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je določena. Naročnik namreč v zvezi z izvedbo tega javnega naročila ne bo priznal nobenih drugih ali dodatnih stroškov. Ponudnik mora sam izvesti ustrezne uvozne postopke, če je to potrebno. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo, morebitno povečanje stopnje DDV gre v breme naročnika.

Ponudnik v IS e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupno ponudbeno vrednost javnega naročila v EUR brez DDV in znesek davka (DDV) v EUR. Skupna ponudbena vrednost javnega naročila v EUR z DDV se izračuna samodejno. Prav tako mora ponudnik v IS e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun« naložiti datoteko v obliki .doc (Word) ali .pdf, tj. izpolnjen in po potrebi podpisan ponudbeni obrazec. Skupna ponudbena vrednost javnega naročila, ki bo vpisana v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« in ponudbeni obrazec, ki bo naložen kot predračun v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu (ponudbeni obrazec), ki je predložen v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, se kot veljavne štejejo podatki v dokumentu (ponudbeni obrazec), ki je bil predložen v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«. Naročnik izpostavlja, da ostali dokumenti, ki bodo naloženi v drugih razdelkih v IS e-JN, drugim ponudnikom ob odpiranju ponudb ne bodo razvidni.

Če bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. Naročnik bo dovolil odpravo napak, ki so posledica napačnega zaokroževanja. Pri odpravi napak pri zaokroževanju se bodo upoštevale določbe Zakona o uvedbi eura – ZUE (Uradni list RS, št. 114/06) in matematična pravila.

Dokazila o neobstoju razlogov za izključitev

Gospodarski subjekt in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ter nadzornega organa gospodarskega subjekta, ter osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje, odločanje in nadzor pri gospodarskem subjektu, niso pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

Gospodarski subjekt mora do izteka roka za oddajo ponudb plačati zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oz. te zapadle obveznosti ne smejo dosegati vrednosti 50,00 EUR ali več, hkrati pa mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za preteklih pet let, kot to določa drugi odstavek 75. člena ZJN-3;

Gospodarski subjekt na dan izteka roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, kot to določa točka a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države izrečena globa za prekršek za ugotovljeni najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnimi časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, kot to določa točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

Če je gospodarski subjekt v položaju iz točke 2.4.1 ali 2.4.4 razpisne dokumentacije, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do izteka roka za oddajo ponudbe predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju v tem odstavku navedenih razlogov za izključitev.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt dokazuje, da zoper njega ne obstajajo razlogi za izključitev iz točke 2.4 s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD skladno s točko 2.2 razpisne dokumentacije. Razlogi za izključitev se v obrazcu ESPD nahajajo v delu III. Razlogi za izključitev.

Gospodarski subjekt lahko že k ponudbi predložijo izpolnjene, podpisane in po potrebi žigosane obrazce »POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE« in »IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE«, zato da bo naročnik lahko pri Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije preveril, ali obstaja razlog za izključitev iz točke 2.4.1. Izpolnjen in podpisan obrazec »IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE« se predloži za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ter nadzornega organa pri gospodarskem subjektu in tudi osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje, odločanje in nadzor pri gospodarskem subjektu. Gospodarski subjekti lahko namesto v tem odstavku navedenih izpolnjenih, podpisanih in po potrebi žigosanih obrazcev k ponudbi predložijo potrdila o nekaznovanosti, ki jih izdajo pristojni organi, ki jih bo naročnik upošteval, če niso starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.

Gospodarski subjekti, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, bodo morali predložiti tudi potrdilo o nekaznovanosti, izdanem pri pristojnem organu v državi, kjer ima gospodarski subjekt sedež. Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ter nadzornega organa pri gospodarskem subjektu in tudi oseba, ki ima pooblastila za zastopanje, odločanje in nadzor pri gospodarskem subjektu in nima slovenskega državljanstva, bo morala predložiti tudi potrdilo o nekaznovanosti, izdanem pri pristojnem organu v državi, katere državljanstvo ima.

Potrdila o nekaznovanosti, ki jih bodo izdali pristojni organi, bo naročnik upošteval le, če potrdilo o nekaznovanosti ne bo starejše od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali je bilo pridobljeno najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb, upoštevajoč točko a) tretjega odstavka 77. člena ZJN-3.

Potrdila o nekaznovanosti, ki jih je izdal pristojni organ izven Republike Slovenije, bo naročnik upošteval brez predloženega prevoda, če gre za potrdila, izdana v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem, hrvaškem, srbskem, bosanskem ali črnogorskem jeziku. Poleg prej navedenih dokazil, ki jih je izdal pristojni organ izven Republike Slovenije, gospodarskim subjektom k ponudbi ni treba priložiti prevedenih pooblastil za pridobitev potrdil iz kazenske evidence, ki jih poda gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije oz. osebe iz razloga za izključitev št. 2.4.1, ki nimajo slovenskega državljanstva.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, skupnega ponudnika ali podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom.

Vsa našteta dokazila iz točke 2.4 razpisne dokumentacije razen obrazcev ESPD, ki se nanašajo na ponudnika in morebitne ostale sodelujoče gospodarske subjekte, se naloži v IS e-JN, in sicer v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Dokazilo o tehnični sposobnosti

V zadnjih 5 letih pred iztekom roka za oddajo ponudb sta bili vsaj dve rentgenski napravi za pregledovanje prtljage in malih pošiljk, kot ju ponuja gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, prodani, nameščeni in predani v uporabo enemu ali več referenčnim naročnikom. Rentgenski napravi morata biti iste blagovne znamke in modela, kot ju gospodarski subjekt ponuja v ponudbi, oddani v postopku oddaje javnega naročila št. JN 2/2023. Ta pogoj se nanaša na sklop 1.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.1 s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD v delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste, kamor gospodarski subjekt vpiše naslednje podatke:

- naziv in naslov referenčnega naročnika,

- navedba blagovne znamke in modela prodane, nameščene in v uporabo predane rentgenske naprave za pregledovanje prtljage in malih pošiljk,

- datum, ko je naročnik prevzel rentgensko napravo, tj. datum, ko je bila rentgenskega naprava nameščena in predana v uporabo referenčnemu naročniku (ko je referenčni naročnik potrdil, da rentgenska naprava pravilno deluje),

- številke pravnih podlag (pogodb ali drugih pravnih podlag), na podlagi katerih se je izvedla dobava, namestitev in predaja rentgenske naprave referenčnemu naročniku in

- kontaktna oseba referenčnega naročnika, tj. ime in priimek, telefon in e-naslov, ki lahko potrdi resničnost navedenih podatkov.

Naročnik lahko namesto navedbe v prejšnjem odstavku navedenih podatkov v obrazec ESPD predloži k ponudbi izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo referenčnega naročnika. V tem primeru mora gospodarski subjekt v izjavi referenčnega naročnika pri vseh poljih vpisati manjkajoče podatke. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval predložitev izjave referenčnega naročnika, ki potrjuje izpolnjevanje tega pogoja. Če gospodarski subjekt ne bo predložil izjave referenčnega naročnika, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izločil kot nedopustno.

Referenčni naročnik se v okviru tega pogoja šteje kot končni uporabnik rentgenske naprave. Naročnik ne bo priznal referenc, ko gre za prodajo rentgenske naprave posrednikom, ki te naprave niso uporabljali, na primer trgovci, ki rentgenskih naprav ne uporabljajo, ampak jih le prodajajo.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri resničnost podatkov iz izjave referenčnega naročnika. Naročnik lahko tudi zahteva vpogled v pravne podlage (pogodbe ali druge pravne podlage), račune, prevzemne zapisnike in druge dokumente, ki se nanašajo na referenčni posel. Če gospodarski subjekt ne bo predložil zahtevanih dokumentov iz tega odstavka, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjen obrazec ESPD se naloži v IS e-JN v ustrezen razdelek, kot je opredeljeno v točki 2.2 razpisne dokumentacije. Izpolnjeno, podpisano ter po potrebi žigosano izjavo referenčnega naročnika se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Gospodarski subjekt, ki bo dobavil rentgenske naprave, in gospodarski subjekt, ki jih bo vzdrževal in servisiral v okviru garancije, bosta skladno z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti – ZVISJV-1 (Uradni list RS, št. 76/17) in njegovimi spremembami ter dopolnitvami morala pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali odločbo o potrditvi izpolnjevanja pogojev, da sta v svoji državi ali državi članici Evropske unije pridobila dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali sta zanjo registrirana pod pogoji in po postopkih, ki so enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev dovoljenja ali postopkom registracije za izvajanje sevalne dejavnosti iz prej omenjenega zakona, in sicer:

- če je gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji, izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,

- če je gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije, izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali odločbo o potrditvi izpolnjevanja pogojev, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

- Ta pogoj se nanaša na sklop 1.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.2 s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD, v delu IV: Pogoji za sodelovanje, točka C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: »Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste«, navede, ali mu je bilo izdano dovoljenje slovenskega ali tujega pristojnega organa ali odločba o potrditvi izpolnjevanja pogojev slovenskega pristojnega organa (DA ali NE). Če gospodarski subjekt ima dovoljenje ali odločbo, navede v obrazec ESPD datum in številko dovoljenja ali odločbe in naziv organa, ki je dovoljenje ali odločbo izdal.

Gospodarski subjekt bo moral takšno dovoljenje ali odločbo slovenskega pristojnega organa predložiti na naročnikovo zahtevo, preden mu bo oddano javno naročilo. Če takšno dovoljenje ali odločba ne bo predložena, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izločil kot nedopustno. Če bo dovoljenje ali odločba v času veljavnosti pogodbe prenehala veljati, mora gospodarski subjekt pred prenehanjem veljavnosti dovoljenja ali odločbe predložiti novo dovoljenje ali odločbo, tako da bo zagotovljeno, da bo dovoljenje ali odločba veljavna ves čas veljavnosti pogodbe.

Izpolnjen obrazec ESPD se naloži v IS e-JN v ustrezen razdelek, kot je opredeljeno v točki 2.2 razpisne dokumentacije. Izpolnjeno, podpisano ter po potrebi žigosano izjavo referenčnega naročnika se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Gospodarski subjekt, ki bo dobavil rentgenske naprave in ni njihov proizvajalec, mora biti pooblaščen s strani proizvajalca rentgenskih naprav. Ta pogoj se nanaša na sklop 1.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo in ni proizvajalec rentgenskih naprav, dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.3 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave ali potrdila, izdanega od proizvajalca rentgenskih naprav, da je pooblaščen za prodajo v Republiki Sloveniji, pri čemer je vsebina izjave oz. potrdila zajeta v obrazcu št. 9. Če bo rentgenske naprave dobavil njihov proizvajalec, bo izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.3 dokazal s predložitvijo obrazca »Predračun – JN 2/2023«, v katerem navede proizvajalca rentgenskih naprav. Izjava oz. potrdilo proizvajalca rentgenskih naprav je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če gospodarski subjekt, ki ni proizvajalec rentgenskih naprav, k ponudbi ne bo predložil dokazila iz prejšnjega odstavka, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo proizvajalca rentgenskih naprav se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, če je gospodarski subjekt proizvajalec rentgenskih naprav, pa naloži izpolnjen obrazec »Predračun – JN 2/2023« v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt, ki bo vzdrževal in servisiral rentgenske naprave v okviru garancije, mora biti pooblaščen od proizvajalca rentgenskih naprav oz. uradnega zastopnika proizvajalca rentgenskih naprav v Evropski uniji in mora imeti sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Ta pogoj se nanaša na sklop 1.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.4 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave ali potrdila, izdanega od proizvajalca rentgenskih naprav oz. uradnega zastopnika proizvajalca rentgenskih naprav v Evropski uniji, da je pooblaščen in bo vzdrževal in servisiral rentgenske naprave v okviru garancije. Vsebina izjave oz. potrdila je zajeta v obrazcu št. 10. V dokazilu iz prve povedi mora biti naveden tudi naziv (firma) in naslov gospodarskega subjekta, ki bo vzdrževal in servisiral rentgenske naprave v okviru garancije. Gospodarski subjekt, ki bo vzdrževal in servisiral rentgenske naprave v okviru garancije, mora biti prijavljen v ponudbi kot ponudnik ali skupni ponudnik ali podizvajalec. Če bo vzdrževanje in servisiranje rentgenskih naprav v okviru garancije zagotavljal uradni zastopnik proizvajalca rentgenskih naprav v Evropski uniji, predloži le-ta podpisano in po želji žigosano pisno izjavo ali potrdilo proizvajalca rentgenskih naprav z vsebino iz prejšnje povedi. Če bo vzdrževanje in servisiranje rentgenskih naprav v okviru garancije zagotavljal proizvajalec rentgenskih naprav s sedežem v Evropski uniji, ki tudi oddaja ponudbo, lahko v obrazec ESPD, v delu IV: Pogoji za sodelovanje, točka C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: »Za naročila blaga«, navede, da bo servisiranje in vzdrževanje rentgenskih naprav v okviru garancije zagotavljal sam oz. se bo to ob odsotnosti drugih dokazil v zvezi s pogojem iz točke 2.5.4 štelo za samoumevno. Izjava oz. potrdilo proizvajalca rentgenskih naprav je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če dokazilo iz prejšnjega odstavka, razen ko gre za primer iz zadnje povedi prejšnjega odstavka, ne bo predloženo k ponudbi, bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo ali potrdilo proizvajalca rentgenskih naprav se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

V zadnjih 5 letih pred iztekom roka za oddajo ponudb je bil vsaj en Raman spektroskop za identifikacijo neznanih trdnih in tekočih kemijskih snovi prodan in predan v uporabo referenčnemu naročniku. Raman spektroskop, ki ga gospodarski subjekt ponuja v ponudbi, oddani v postopku oddaje javnega naročila št. JN 2/2023, mora biti iste blagovne znamke in istovrsten po lastnostih, kot so opredeljene v točki 3.2.1 razpisne dokumentacije, razen lastnosti pod zap št. 18. Ta pogoj se nanaša na sklop 2.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.5 s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD v delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste, kamor gospodarski subjekt vpiše naslednje podatke:

- naziv in naslov referenčnega naročnika,

- navedba blagovne znamke in potrditev, da ima prodani Raman spektroskop za identifikacijo neznanih trdnih in tekočih kemijskih snovi iste lastnosti, kot so opredeljene v točki 3.2.1 razpisne dokumentacije pod zap. št. od 1 do 17,

- datum, ko je naročnik prevzel Raman spektroskop, tj. datum, ko je bil Raman spektroskop predan v uporabo referenčnemu naročniku (ko je referenčni naročnik potrdil, da Raman spektroskop pravilno deluje),

- številke pravnih podlag (pogodb ali drugih pravnih podlag), na podlagi katerih se je izvedla dobava in predaja Raman spektroskopa referenčnemu naročniku v uporabo in

- kontaktna oseba referenčnega naročnika, tj. ime in priimek, telefon in e-naslov, ki lahko potrdi resničnost navedenih podatkov.

Naročnik lahko namesto navedbe v prejšnjem odstavku navedenih podatkov v obrazec ESPD predloži k ponudbi izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo referenčnega naročnika. V tem primeru mora gospodarski subjekt v izjavi referenčnega naročnika pri vseh poljih vpisati manjkajoče podatke. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval predložitev izjave referenčnega naročnika, ki potrjuje izpolnjevanje tega pogoja. Če gospodarski subjekt ne bo predložil izjave referenčnega naročnika, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izločil kot nedopustno.

Referenčni naročnik se v okviru tega pogoja šteje kot končni uporabnik Raman spektroskopa. Naročnik ne bo priznal referenc, ko gre za prodajo Raman spektroskopa posrednikom, ki le-tega niso uporabljali, na primer trgovci, ki Raman spektroskopov ne uporabljajo, ampak jih le prodajajo.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri resničnost podatkov iz izjave referenčnega naročnika. Naročnik lahko tudi zahteva vpogled v pravne podlage (pogodbe ali druge pravne podlage), račune, prevzemne zapisnike in druge dokumente, ki se nanašajo na referenčni posel (tehnična dokumentacija). Če gospodarski subjekt ne bo predložil zahtevanih dokumentov iz tega odstavka, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjen obrazec ESPD se naloži v IS e-JN v ustrezen razdelek, kot je opredeljeno v točki 2.2 razpisne dokumentacije. Izpolnjeno, podpisano ter po potrebi žigosano izjavo referenčnega naročnika se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

    - Gospodarski subjekt, ki bo dobavil Raman spektroskope in ni njihov proizvajalec, mora biti pooblaščen s strani proizvajalca Raman spektroskopov. Ta pogoj se nanaša na sklop 2.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo in ni proizvajalec Raman spektroskopov, dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.6 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave ali potrdila, izdanega od proizvajalca Raman spektroskopov, da je pooblaščen za prodajo v Republiki Sloveniji, pri čemer je vsebina izjave oz. potrdila zajeta v obrazcu št. 12. Če bo Raman spektroskope dobavil njihov proizvajalec, bo izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.6 dokazal s predložitvijo obrazca »Predračun – JN 2/2023«, v katerem navede proizvajalca Raman spektroskopov. Izjava oz. potrdilo proizvajalca Raman spektroskopov je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če gospodarski subjekt, ki ni proizvajalec Raman spektroskopov, k ponudbi ne bo predložil dokazila iz prejšnjega odstavka, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo proizvajalca Raman spektroskopov se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, če je gospodarski subjekt proizvajalec Raman spektroskopov, pa naloži izpolnjen obrazec »Predračun – JN 2/2023« v skladu s točko 2.3 razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt, ki bo servisiral Raman spektroskope v okviru garancije, mora biti pooblaščen od proizvajalca Raman spektroskopov oz. uradnega zastopnika proizvajalca Raman spektroskopov v Evropski uniji in imeti sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Ta pogoj se nanaša na sklop 2.

DOKAZILO: Gospodarski subjekt dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.7 s predložitvijo podpisane in po želji žigosane pisne izjave ali potrdila, izdanega od proizvajalca Raman spektroskopov oz. uradnega zastopnika proizvajalca Raman spektroskopov v Evropski uniji, da je pooblaščen in bo servisiral Raman spektroskope v okviru garancije. Vsebina izjave oz. potrdila je zajeta v obrazcu št. 13. V dokazilu iz prve povedi mora biti naveden tudi naziv (firma) in naslov gospodarskega subjekta, ki bo servisiral Raman spektroskope v okviru garancije. Gospodarski subjekt, ki bo servisiral Raman spektroskope v okviru garancije, mora biti prijavljen v ponudbi kot ponudnik ali skupni ponudnik ali podizvajalec. Če bo servisiranje Raman spektroskopov v okviru garancije zagotavljal uradni zastopnik proizvajalca Raman spektroskopov v Evropski uniji, predloži le-ta podpisano in po želji žigosano pisno izjavo ali potrdilo proizvajalca Raman spektroskopov z vsebino iz prejšnje povedi. Če bo servisiranje Raman spektroskopov v okviru garancije zagotavljal proizvajalec Raman spektroskopov s sedežem v Evropski uniji, ki tudi oddaja ponudbo, lahko v obrazec ESPD, v delu IV: Pogoji za sodelovanje, točka C: Tehnična in strokovna sposobnost, drugi odstavek: »Za naročila blaga«, navede, da bo servisiranje Raman spektroskopov v okviru garancije zagotavljal sam oz. se bo to ob odsotnosti drugih dokazil v zvezi s pogojem iz točke 2.5.7 štelo za samoumevno. Izjava oz. potrdilo proizvajalca Raman spektroskopov je lahko izdano v angleškem jeziku.

Če dokazilo iz prejšnjega odstavka, razen ko gre za primer iz zadnje povedi prejšnjega odstavka, ne bo predloženo k ponudbi, bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno.

Izpolnjeno, podpisano ter po želji žigosano izjavo ali potrdilo proizvajalca Raman spektroskopov se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Dokazila v zvezi s predmetom javnega naročila

2.6.1 Gospodarski subjekt, ki odda ponudbo za sklop 1, mora ponuditi takšne rentgenske naprave, ki izpolnjujejo naročnikove minimalne zahteve iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

DOKAZILA: Gospodarski subjekt mora k ponudbi predložiti naslednja dokazila:

- tehnično dokumentacijo za ponujene rentgenske naprave ali katalog, iz katerega so razvidne lastnosti ponujenih rentgenskih naprav, pri čemer sta ta dva dokumenta lahko v angleškem jeziku; če določena tehnična lastnost ponujenih rentgenskih naprav v tehnični dokumentaciji ali katalogu ni opredeljena, mora biti k ponudbi priložena tudi pisna izjava proizvajalca rentgenskih naprav, da bodo ponujene rentgenske naprave takšno tehnično lastnost tudi imele;

- tehnično dokumentacijo ali pisno izjavo proizvajalca ponujene rentgenske naprave, v kateri morajo biti navedeni naslednji podatki:

  - navedeni in opisani morajo biti vsi zunanji podatkovni vmesniki rentgenske naprave (žični in brezžični), za vsakega od vmesnikov mora biti natančno specificirano,  katere podatke lahko rentgenska naprava po takšnem vmesniku sprejema ali pošilja, v katerih načinih delovanja in
kdo ali kaj in kako sproži, kontrolira in nadzira takšne prenose,

  - opredeljen mora biti seznam in specifikacija vseh pomnilniških medijev rentgenske naprave, za kaj se uporabljajo, kdo ali kaj ima dostop do njih, kateri podatki se na njih hranijo in koliko časa se hranijo, podani morajo biti tudi mehanizmi in postopki, kako se vse podatke lahko odstrani,

  - popisana mora biti vsa programska oprema rentgenske naprave, z informacijami, kje se hrani, z opisanimi vsemi postopki nadgradenj in drugimi posegi, ki lahko spremenijo delovanje rentgenske naprave,

  - opredeljena mora biti specifikacija vseh možnih emanacij elektromagnetnega valovanja (in njihovih modulacij), ki jih rentgenska naprava potrebuje za delovanje (npr. modulacija rentgenskih žarkov ob delovanju rentgenske
naprave) in tistih, ki jih ne potrebuje za delovanje, pa jih vseeno povzroča;

- program priporočljivih obdobnih servisnih in vzdrževalnih del v garancijski dobi in v obdobju po izteku garancije do izteka življenjske dobe rentgenskih naprav, upoštevajoč proizvajalčeva navodila za uporabo, pri čemer je navedeni dokument lahko v angleškem jeziku (aktivnosti in časovnica rednega vzdrževanja rentgenskih naprav od začetka njihove uporabe in priporočljiva obdobna servisna in vzdrževalna dela v garancijski dobi in po izteku garancijske dobe do izteka življenjske dobe), ne glede na navedeno pa bo moral gospodarski subjekt, ki mu bo oddano javno naročilo, ta dokument prevesti v slovenski jezik;

- pisno izjavo proizvajalca rentgenskih naprav, da rentgenske naprave so oz. bodo izdelane v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da oz. bodo izpolnjevale vse zahteve za pridobitev označbe CE, pri čemer je navedeni dokument lahko v angleškem jeziku (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 14);

- pisno izjavo, da bo gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, skupaj z morebitnimi sodelujočimi gospodarskimi subjekti ter proizvajalcem rentgenskih naprav, pri izdelavi, namestitvi, zagonu, vzdrževanju in servisiranju rentgenskih naprav v okviru garancije, upošteval varnostne določbe, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost, ter določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter da ponujene rentgenske naprave izpolnjujejo zahteve, opredeljene v prvem odstavku razdelka 8. »Dodatne varnostne zahteve v zvezi s ponujenimi rentgenskimi napravami« točke 3.1.1 razpisne dokumentacije z zagotovilom, da se bodo pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti upoštevale tudi ostale naročnikove zahteve, opredeljene v preostalih odstavkih navedenega razdelka (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 15).

Gospodarski subjekt naloži vsa dokazila in dokumente iz prejšnjega odstavka v IS-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Gospodarski subjekt mora predložiti k ponudbi vsa dokazila, navedena v pogoju št. 2.6.1, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno. Enako velja, če bodo predložena dokazila pomanjkljiva.

2.6.2 Gospodarski subjekt, ki odda ponudbo za sklop 2, mora ponuditi takšne Raman spektroskope, ki izpolnjujejo naročnikove minimalne zahteve iz točke 3.2 razpisne dokumentacije.

DOKAZILA: Gospodarski subjekt mora k ponudbi predložiti naslednja dokazila:

- tehnično dokumentacijo za ponujene Raman spektroskope (vključno certifikat ali drugo listino, ki jo izda neodvisna akreditirana institucija v zvezi z izpolnjevanjem lastnosti pod zap. št. 4 v točki 3.2.1 razpisne dokumentacije) ali katalog, iz katerega so razvidne lastnosti ponujenih Raman spektroskopov, pri čemer sta ta dva dokumenta lahko v angleškem jeziku; če določena tehnična lastnost ponujenih Raman spektroskopov v tehnični dokumentaciji ali katalogu ni opredeljena, mora biti k ponudbi priložena tudi pisna izjava proizvajalca Raman spektroskopov, da bodo ponujeni Raman spektroskopi takšno tehnično lastnost tudi imeli;

- pisno izjavo proizvajalca Raman spektroskopov, da Raman spektroskopi so oz. bodo izdelani v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da oz. bodo izpolnjevali vse zahteve za pridobitev označbe CE, pri čemer je navedeni dokument lahko v angleškem jeziku (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 16);

- pisno izjavo, da bo gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, skupaj z morebitnimi sodelujočimi gospodarskimi subjekti ter proizvajalcem Raman spektroskopov, pri izdelavi, zagonu in izvedbi morebitnih pridruženih storitev v okviru garancije, upošteval varnostne določbe, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost, ter določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (vzorec pisne izjave je opredeljen v obrazcu št. 17).

Gospodarski subjekt naloži vsa dokazila in dokumente iz prejšnjega odstavka v IS-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Gospodarski subjekt mora predložiti k ponudbi vsa dokazila, navedena v pogoju št. 2.6.2, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno. Enako velja, če bodo predložena dokazila pomanjkljiva.

Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo dokumenti, ki so navedeni v 2. poglavju »Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe«, in sicer:

- izpolnjeni in po potrebi podpisani obrazci ESPD za vse sodelujoče gospodarske subjekte (ponudnik, skupni ponudnik, podizvajalec), ki bodo sodelovali pri izvedbi tega javnega naročila, pri čemer se te obrazce naloži v IS e-JN skladno s točko 2.2 razpisne dokumentacije,

- izpolnjen obrazec »Predračun – JN 2/2023«, ki se ga naloži v IS e-JN skladno s točko 2.3 razpisne dokumentacije,

- izpolnjena, podpisana in po želji žigosana pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence iz točke 2.4 razpisne dokumentacije in ostali dokumenti v zvezi z razlogi za izključitev, ki se jih naloži skladno s točko 2.4 razpisne dokumentacije,

- izpolnjen in podpisan obrazec »Podatki o sodelujočem podizvajalcu«, če bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila, pri čemer se izpolnjen in podpisan obrazec predloži v IS e-JN skladno s točko 2.9 razpisne dokumentacije,

- skenirano finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki se ga naloži v IS e-JN skladno s točko 1.5 razpisne dokumentacije,

- dokazila v zvezi s pogoji iz točke 2.5 razpisne dokumentacije, ki se jih naloži v IS e-JN skladno s točko 2.5 razpisne dokumentacije,

- dokazila v zvezi s ponujenim predmetom javnega naročila, kot jih ponuja ponudnik, ki se jih naloži v IS e-JN skladno s točko 2.6 razpisne dokumentacije.

Če se bo naročnik tako odločil, bodo morebitne pomanjkljivosti v prejšnjih odstavkih določenih ponudbenih dokumentih lahko odpravljene, upoštevajoč peti, šesti in sedmi odstavek 89. člena ZJN-3.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v slovenskem jeziku, če ni pri posameznih točkah drugače določeno. Če bo kateri od ponudbenih dokumentov predložen v tujem jeziku, pa zanj predložitev v tujem jeziku na podlagi te razpisne dokumentacije ni bila predvidena, ima naročnik pravico, da od ponudnika zahteva prevod v tujem jeziku predložene ponudbene dokumentacije, pri čemer stroški prevajanja bremenijo ponudnika.

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavlja, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine dokazil. V primeru dvoma mora resničnost podatkov iz listin dokazati ponudnik. Če ponudnik ne posreduje zahtevanih dokazil ali ne poda pojasnil, bo naročnik ponudnika izključil iz postopka javnega naročanja.

Oddaja skupne ponudbe

Skupna ponudba je ponudba več gospodarskih subjektov, tj. pravnih in/ali fizičnih oseb, ki z naročnikom sklenejo pogodbo o izvedbi javnega naročila za dobavo blaga, izvedbo storitve oz. gradnje, pri čemer so skupni ponudniki solidarno odgovorni za izpolnitev obveznosti iz pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Naročnik ima pravico, da od gospodarskih subjektov, ki so oddali skupno ponudbo, zahteva predložitev akta o skupni izvedbi javnega naročila, v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Ne glede na navedeno pa so gospodarski subjekti, ki so oddali skupno ponudbo, solidarno odgovorni za izpolnitev obveznosti iz javnega naročila.

Skupni ponudniki predložijo v ponudbi le en izpolnjen in podpisan obrazec »Predračun – JN 2/2023«, upoštevajoč navodila iz točke 2.3 razpisne dokumentacije.

Zoper posameznega skupnega ponudnika ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz točke 2.4 razpisne dokumentacije. Vsak skupni ponudnik mora k ponudbi predložiti svoj izpolnjen obrazec ESPD z vsemi zahtevanimi podatki.

Če skupni ponudniki predložijo skupno ponudbo, bo naročnik le-to izločil iz postopka javnega naročanja, če se izkaže, da je kateri koli izmed skupnih ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem izmed položajev iz točke 2.4 razpisne dokumentacije. Če bo kateri koli izmed skupnih kandidatov v položaju iz točke 2.4 razpisne dokumentacije, bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3.

Pogoje iz točke 2.5 razpisne dokumentacije lahko izpolni kateri koli skupni ponudnik.

Oddaja ponudbe, pri kateri sodelujejo podizvajalci

Gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, lahko pri izvedbi javnega naročila sodeluje s podizvajalcem.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik v odnosu do naročnika v celoti odgovarja za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matično in davčno število ter transakcijski račun) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (vrsto in vrednost del, ki jih posamezni podizvajalec prevzema),

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalcev,

- predložiti izpolnjene obrazce ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- predložiti zahtevo oz. soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V prejšnjem odstavku navedene podatke iz prve in druge alineje vpiše podizvajalec v obrazec »Podatki o sodelujočem podizvajalcu, ki ga podpiše podizvajalec, k ponudbi pa ta obrazec predloži gospodarski subjekt, ki odda ponudbo. Če bo posamezen podizvajalec zahteval neposredna plačila od naročnika, kot je to opredeljeno v četrti alineji prejšnjega odstavka, izpolni podizvajalec v imenovanem obrazcu tudi soglasje, na podlagi katerega bo naročnik neposredno plačal podizvajalcu in ne izbranemu ponudniku. Izpolnjen in podpisan obrazec »Podatki o sodelujočem podizvajalcu« se naloži v IS e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

K ponudbi morajo biti priloženi tudi od podizvajalcev izpolnjeni in podpisani obrazci ESPD, s čimer podizvajalec izjavi, da zoper njega in njegove osebe, ki so opredeljene v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ne obstajajo razlogi za izključitev iz točke 2.4 razpisne dokumentacije. Dokazila o neobstoju razlogov za izključitev, ki se nanašajo na podizvajalca, se predložijo v skladu s točko 2.4 razpisne dokumentacije. Če bi se izkazalo, da zoper podizvajalce obstaja razlog za izključitev ali da podizvajalec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, bo naročnik takšne podizvajalce zavrnil skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3.

Ponudnik lahko dokazuje pogoje iz točke 2.5 razpisne dokumentacije tudi s podizvajalci.

Kakršne koli spremembe podizvajalcev v času veljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila bodo možne le na podlagi naročnikovega soglasja. Izbrani ponudnik bo moral obvestiti naročnika o spremembah informacij iz tretjega odstavka te točke in najkasneje v 5 dneh po spremembi poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral izbrani ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje tretjega odstavka te točke.

Predlagani novi podizvajalec bo moral izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsak podizvajalec, hkrati pa tudi tistih pogojev, ki jih je v ponudbi z dokazili izkazal podizvajalec, ki ga izbrani ponudnik namerava nadomestiti. Če bi se v času veljavnosti pogodbe izkazalo, da je dela izvajal gospodarski subjekt, ki bi moral biti prijavljen kot podizvajalec, pa izbrani ponudnik o tem ni obvestil naročnika oz. naročnik za njegovo vključitev ni podal soglasja, se to šteje kot prekršek.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora izbrani ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izbranega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izbranega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do izbranega ponudnika. Izbrani ponudnik svojemu računu oz. situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora izbrani ponudnik naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo in podizvajalčevo pisno izjavo, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Opustitev predložitve pisnih izjav predstavlja prekršek.

VSEBINSKO TEHNIČNI OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je razdeljen na dva sklopa:

- sklop 1 - nakup treh rentgenskih naprav,

- sklop 2 - nakup treh Raman spektroskopov.

Sklop 1 – nakup treh rentgenskih naprav

Predvidene lastnosti rentgenskih naprav

Ponujene rentgenske naprave morajo izpolnjevati naslednje minimalne naročnikove zahteve:

Rentgenska naprava (dualview-prikaz v dveh perspektivah) za pregledovanje potniške prtljage in malih pošiljk z odprtino 60 x 40 cm (odstopanje -2/+2 cm), kot npr. »Smiths HS6040-2is«, »NUCTECH CX6040D« ali enakovreden

1. Lastnosti naprave:

- napajanje naprave je 220V AC

- napetost generatorja: 140-160 kV

- resolucija (možnost detekcije tankih žic): 40 AWG (0.08 mm) standardno

- penetracija v jeklo: 38mm standardno ali več

- naprava mora izpolnjevati zahteve, določene s slovenskimi nacionalnimi predpisi, ki urejajo področje varstva pred ionizirajočimi sevanji

- največja hitrost doze povprečena čez eno minuto na ohišju ne sme presegati 1µSv/h

- samodejni vklop oz. izklop ob vstopu predmeta v pregledovalni kanal ter ob izstopu iz kanala

- naprava mora imeti najmanj dva gumba za izklop v sili

- na napravi mora biti najmanj ena opozorilna luč, ki signalizira, kdaj sevanje deluje

- vhodna in izhodna odprtina pregledovalnega kanala morata biti opremljeni s svinčenimi gumijastimi trakovi

- zgornji del tekočega traku za vnos prtljage sme biti dvignjen od tal največ do 700 mm

- vrtenje transportnega traku v obe smeri

- delovanje/skeniranje prtljage v obeh smereh vrtenja transportnega traku

- rentgenska naprava morajo imeti naslednje funkcije:

  - glajenje robov predmetov v pregledani prtljagi

  - ostrenje robov predmetov v pregledani prtljagi

  - izboljšava  slike  generalno

  - filtriranje po materialih (npr. HI-MAT plus; )

  - samo organske snovi (npr. O2)

  - prikaz samo neorganskih snovi (npr. OS: organic stripping)

  - prikaz plasti organskih materialov (npr. VARI O2)

  - prikaz plasti neorganskih materialov (npr. VARI OS)

  - vidnost materialov, ki so tanki in so lahko presvetljeni (npr. LOW)

  - vidnost materialov, ki jih je težje presvetliti, je povečana (npr. HIGH)

  - večja vidnost manjših in tanjših materialov v negativni sliki (npr. NEG)

  - preklapljanje med barvno in črnobelo sliko ponudi detalje, ki jih je pri samo eni vrsti slike težje zaznati (npr. B&W)

  - garancijo, da razni elektronski in filmski materiali, ki jih vsebuje prtljaga potnikov, ne bodo uničeni ob presvetlitvi z rentgensko napravo

  - zadostno količino sistemskega spomina/HDD za ponovni prikaz zadnjih 10.000 kosov že pregledane prtljage

  - zoom vsaj 32x, stopenjski in brezstopenjski z interpolacijo

  - prikaz datuma in časa posnetka

  - števec pregledane prtljage

  - označevanje prtljage- akustično in/ali svetlobno

  - prikaz načina delovanja

  - resolucijo prikaza na ekranu vsaj 1920*1080

  - dva LCD monitorja, velikosti vsaj 22 palcev.

2. Dodatna programska oprema (primeri so navedeni za rentgenske naprave blagovne znamke SMITHS in se lahko pri drugih proizvajalcih imenujejo drugače):

- detekcija morebitnih nevarnih predmetov (orožje) ali snovi (eksplozivi, prepovedane droge, snovi z visoko absorbcijo/gostoto) z uokvirjanjem v različnih barvah (kot npr. Smiths X-ACT ali enakovredno)

- dodatna penetracija predmetov z visoko absorbcijo X-žarkov (kot npr. Smiths HI-SPOT ali enakovredno)

- prikazovanja tankih materialov, ki bi drugače bili nevidni, in poudarjanje kontur (kot npr. Smiths SEN ali enakovredno)

- sistem za shranjevanje posnetkov in prenos teh preko USB vrat na zunanje medije v formatu JPEG/JPG (kot npr. Smiths IMS in XPORT ali enakovredno)

- možnost dodajanja lastnih sumljivih predmetov in ustvarjanje alarmov na njih.

3. Mere: razdalja merjena od zunanje strani ohišja rentgenske naprave do konca izstopnega rolerja mora biti minimalno 120 cm oz. maksimalno 140 cm, razdalja merjena od začetka vstopnega rolerja do ohišja rentgenske naprave pa 90-110 cm, delovna miza z inox površino v dolžini 200 cm ter v širini izhodnega traku ponujene rentgenske naprave. Možno odstopanje od prej navedenih mer je največ ± 5 cm. Ne glede na prejšnjo poved pa maksimalna dolžina celotne postavitve ne sme presegati 620 cm. Puščica na spodnji sliki prikazuje običajno smer vrtenja traku. Višina traku ob izhodu iz rentgenske naprave je 70 cm (odstopanje  -2/+2 cm).

4. Kabli za monitor in tipkovnico v dolžini najmanj 5 m zaradi mobilnosti

5. Mizica/stojalo za dva monitorja in tastaturo (na kolesih) z možnostjo zapiranja in zaklepanja

6. Rolerji: na vstopnih rolerjih je obvezna možnost nastavitev višine začetnega dela rolerjev na način, da visijo proti rentgenski napravi. Na izstopnem delu rolerjev je ograja levo in desno.

7. Delovna miza s površino iz inox jekla in nosilnostjo 150 kg, širine kot je izhodni roler.

8. Dodatne varnostne zahteve v zvezi s ponujenimi rentgenskimi napravami

Ponujene rentgenske naprave ne smejo:

- komunicirati z nobenim omrežjem,

- komunicirati z nobeno komponento, ki ni v lasti in pod kontrolo naročnika,

- imeti nobenega brezžičnega vmesnika (npr. Wi-Fi),

- posredovati (žično ali brezžično) nobenega podatka drugim
napravam oz. sestavnim delom rentgenske naprave brez vsakokratnega izrecnega naročnikovega pisnega soglasja,

- sprejeti nobenega podatka brez vsakokratnega izrecnega naročnikovega pisnega soglasja,

- spremeniti načina delovanja oz. obnašanja in ne smejo biti na noben način kontrolirane brez vnaprejšnjega vsakokratnega izrecnega naročnikovega pisnega soglasja (npr. nadgradnja z vnaprejšnjim izrecnim dovoljenjem in pod naročnikovim nadzorom, sprememba načina delovanja zgolj ob izrecnem dovoljenju naročnikovega operaterja in podobno).

Vsa popravila rentgenskih naprav morajo biti izvedena na naročnikovi lokaciji ob nadzoru in kontroli naročnika, razen ko to ne bi bilo mogoče. V tem primeru mora biti podano pisno pojasnilo, zakaj je treba rentgenske naprave odpeljati na popravilo na drugo lokacijo, naročnik pa mora na to podati pisno soglasje.

Vsi sestavni deli (tudi okvarjeni in zamenjani) rentgenskih naprav ostanejo v lasti in posesti naročnika.

Če je kadarkoli v življenjskem ciklu rentgenskih naprav potreben vnos kakršnihkoli podatkov (to
pomeni tudi programske kode in ostalo) npr. zaradi nadgradenj, popravil in podobno, mora izbrani ponudnik pred izvedbo takšnega posega pridobiti naročnikovo pisno soglasje.

Rentgenske naprave je možno nadgraditi z uporabo standardnih vmesnikov (npr. USB).

Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo nemudoma obvestil naročnika, če je ali bo seznanjen
s kakršnokoli ranljivostjo rentgenskih naprav, delovanjem rentgenskih naprav, ki ni skladno z naročnikovimi tehničnimi zahtevami in/ali dostavljeno tehnično dokumentacijo, če je ali bo seznanjen s kakršnimi koli stranskimi vrati ali čimer koli drugim, kar bi lahko vplivalo na varnost.

Vsi posegi v rentgenske naprave se lahko izvajajo zgolj ob naročnikovi prisotnosti in pod njegovim nadzorom in ob upoštevanju vseh naročnikovih varnostnih zahtev.

Kršitev katere koli od navedenih zahtev, ki bi lahko imela vpliv na varnost, se šteje za bistveno kršitev pogodbe, zaradi katere lahko naročnik kadarkoli odstopi od pogodbe in zahteva vračilo celotne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

    - Dobava, montaža, priklop in prevzem rentgenskih naprav

Izbrani ponudnik rentgenskih naprav mora zagotoviti dobavo, montažo, priključitev in uspešen zagon.

V ceno predmeta javnega naročila mora biti vključen:

- transport rentgenskih naprav do naročnikove lokacije: Letališče Jožeta Pučnika, Zgornji Brnik 130, 4210 Brnik – novi potniški terminal (v nadaljevanju: naročnikova lokacija),

- montaža dobavljene rentgenske naprave na naročnikovi lokaciji,

- demonstracija uporabe rentgenske naprave na naročnikovi lokaciji in

- osnovno in napredno usposabljanje operaterjev na naročnikovi lokaciji, katerega mora opraviti usposobljena oseba, pooblaščena s strani proizvajalca rentgenskih naprav; udeleženci usposabljanja morajo na koncu usposabljanja prejeti potrdilo o usposobljenosti za varno uporabo rentgenskih naprav.

Pred dobavo rentgenskih naprav mora izbrani ponudnik naročniku predložiti izjavo o skladnosti, iz katere je razvidno, da so rentgenske naprave pridobile oznako CE oz. izpolnjujejo zahteve za oznako CE.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku v celotni življenjski dobi naprave zagotavljati vsa ustrezna potrdila in certifikate na način, da bo lahko naročnik pri slovenskih organih pridobil vsa ustrezna dovoljenja za nemoteno delo.

Okvirni rok za dobavo in montažo rentgenskih naprav je 8 mesecev, šteto od dneva veljavnosti pogodbe. Dejanska dobava rentgenskih naprav mora potekati usklajeno in v sodelovanju z upravljavcem letališča, tj. Fraport Slovenija d.o.o. Izbrani ponudnik bo moral pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti upoštevati tudi notranja varnostna pravila, ki jih upravljavec letališča določa v zvezi z dostopom do varovanih prostorov in gibanjem oseb v teh prostorih.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru bo naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v pisni prošnji izbranega ponudnika, določil nov dobavni rok in z izbranim ponudnikom sklenil aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 6 mesecev.

Končni prevzem rentgenskih naprav se opravi na izbrani naročnikovi lokaciji, potem ko izbrani ponudnik postavi in usposobi rentgenske naprave za delo. Pred prevzemom rentgenskih naprav se izvede tesni preizkus delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljene rentgenske naprave z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu rentgenskih naprav sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljena rentgenska naprava ustreza določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave in meritve ionizirajočega sevanja (naročene s strani naročnika). Izbrani ponudnik zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljena rentgenska naprava ne izpolnjuje zahtevanih lastnosti ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi rentgenske naprave, je izbrani ponudnik dolžan skrite napake odpraviti oz. če rentgenska naprava ne ustreza zahtevanim lastnostim, le-to nadomestiti z novo. V tem odstavku navedeni rok ne velja v primeru, ko razpisna dokumentacije za določene primere določa daljši rok.

Ob prevzemu rentgenske naprave bo izbrani ponudnik naročniku izročil še vso tehnično dokumentacijo, navodila za varno delo z dobavljenimi rentgenskimi napravami in garancijski list. Vsa dokumentacija, razen tehnične, mora biti v slovenskem jeziku.

    - Garancija za rentgenske naprave

Izbrani ponudnik mora zagotoviti najmanj 5-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja rentgenskih naprav, vključujoč stroške morebitnih posodobitev programske opreme. Prav tako so v okviru garancije zajeti stroški preventivnega vzdrževanja, kar zajema stroške vseh rednih vzdrževalnih preventivnih servisov, ki se izvajajo v skladu s proizvajalčevimi navodili in priporočili, vključujoč stroške delov rentgenske naprave, ki se obrabijo, ves potrošni material, stroške dela, prevozne stroške in ostale stroške. Izbrani ponudnik zagotavlja naročniku popolnoma operativne rentgenske naprave, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njimi nobenih dodatnih stroškov oz. so vsi ti stroški že vključeni v skupno ponudbeno vrednost predmetnega javnega naročila.

Garancija se podaljša za čas popravila.

Vse preglede posamezne rentgenske naprave mora izbrani ponudnik napovedati najmanj 3 delovne dni pred samo izvedbo.

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje rentgenske naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila rentgenskih naprav predvidel ocenjeno vrednost 15.000,00 EUR, v breme katere bo naročnik izbranemu ponudniku plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo izbrani ponudnik opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure iz ponudbenega obrazca, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom podanim v ponudbenem obrazcu. Popravilo bo izbrani ponudnik izvedel, če bo naročnik potrdil ponudbo in bo sklenjen aneks k pogodbi.

Izbrani ponudnik mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme biti krajša, kot je garancija, ki jo je izbrani ponudnik ponudil za rentgensko napravo.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti dosegljivost servisne službe 24 ur na dan vse dni v letu. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ osem (8) ur (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Izbrani ponudnik mora zagotoviti odpravo napak v naslednjih časovnih okvirih: največ en dan za manjšo okvaro oz. dva dneva za večjo okvaro, če je potreben rezervni del iz tujine, pa največ štiri dni po prejemu naročnikovega obvestila o okvari. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Izbrani ponudnik mora zagotavljati dobavo rezervnih delov še najmanj deset let po dobavi rentgenske naprave.

Izbrani ponudnik mora omogočati stalno tehnično (strokovno) pomoč (v komunikacijski obliki preko telefona, spletne strani in elektronske pošte) glede uporabe rentgenske naprave. Ta pomoč se ves čas garancijske dobe zagotavlja v slovenskem jeziku, je pa že vračunana v skupno pogodbeno vrednost predmetnega javnega naročila in se posebej ne obračunava.

    - Usposabljanje za uporabo rentgenskih naprav

Izbrani ponudnik mora v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa predajnega zapisnika izvesti usposabljanje za vsaj 30 operaterjev, ki bodo opravljali delo na rentgenskih napravah. Usposabljanje se izvede v vsaj treh skupinah, upoštevajoč veljavne epidemiološke razmere v zvezi z epidemijo COVID-19 in drugimi nalezljivimi boleznimi ali odsotnosti večjega števila operaterjev. Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni z aneksom k pogodbi, upoštevajoč razloge iz prejšnje povedi.

V primeru večje programske posodobitve naprave bo izbrani ponudnik moral brezplačno zagotoviti ustrezno novo usposabljanje operaterjev.

Sklop 2 – nakup treh Raman spektroskopov

Predvidene lastnosti Raman spektroskopov

Ponujeni Raman spektroskopi morajo izpolnjevati naslednje minimalne naročnikove zahteve:

1. Tehnologija identifikacije materialov/snovi/substanc

Princip delovanja ročnega detektorja oz. identifikatorja nevarnih substanc je Raman spektroskopija.

2. Zmožnost identifikacije

Instrument mora zagotavljati natančno identifikacijo neznanih trdnih in tekočih kemijskih snovi kot so: običajne kemikalije, prekurzorji in narkotiki, kemični strupi, eksplozivi, toksične industrijske kemikalije (vključno z materiali, ki so obarvani in fluorescirajo ali vsebujejo nečistoče).

3. Identifikacija skozi vsebnike, lastnosti

Instrument mora omogočati identifikacijo vzorca v neposrednem stiku in skozi prosojno plastično ali stekleno embalažo debeline do 5 mm (ki je lahko tudi obarvana).

Raman spektroskop za vzbujanje uporablja laser valovne dolžine 1064 nm.

Razpon spektra: 200-2400 cm-1.

Nastavljiva izhodna moč laserja: 5-100 %.

Spektralna ločljivost: najmanj 6 do 13 cm-1.

4. Robustnost

Instrument mora biti certificiran in skladen s standardom MIL-STD (810G) in IP68 ali enakovredno.

Ponudnik predloži ustrezna dokazila o izpolnjevanju standardov, in sicer certifikat ali drugo listino, ki jo izda neodvisna akreditirana institucija.

5. Možnost identifikacije zmesi

Instrument mora biti zmožen samodejne identifikacije zmesi. V primeru zmesi, ki vsebuje več komponent mora instrument omogočiti identifikacijo vsaj 5-ih komponent.

6. Identifikacija prekurzorjev z navedbo nevarne snovi, ki jo je iz teh prekurzorjev možno sintetizirati

Instrument mora biti zmožen samodejnega prepoznavanja prekurzorjev z avtomatskim opozorilom in poimenovanjem nevarne snovi, ki jo je iz določene kombinacije prekurzorjev možno izdelati oz. sintetizirati.

7. Metode/Aplikacije

Instrument mora omogočati shranjevanje posamičnih metod  oz. nastavitev  parametrov za zajem spektrov.

8. Varnostne funkcije

Instrument mora omogočati nastavitev časovnega zamika pričetka skeniranja oz. aktivacije laserja.

Instrument mora imeti funkcijo časovne omejitve skeniranja, ki deluje v povezavi z zakasnitvijo pričetka skeniranja.

Aktivacija laserja naj bo zaščitena z geslom/kodo.

9. Knjižnica

Instrument mora vključevati obsežno knjižnico z več kot 12.000 kemikalijami. Celotna knjižnica mora biti na voljo za identifikacijo na instrumentu in mora delovati brez povezave z zunanjim računalnikom, bazo podatkov, oblakom itd.

Knjižnica instrumenta je izdelana z enako vrsto instrumenta, na katerem se tudi uporablja.

Instrument mora omogočati nadgradnjo knjižnice kemijskih spojin oz. dodajanje novih spektrov,  vključno z opisom o lastnostih nove spojine s strani uporabnika.

Izbrani ponudnik mora zagotavljati posodobitev knjižnice v obdobju sedmih let po podpisu predajnega zapisnika.

10. Vir napajanja

Instrument mora za svoje delovanje uporabljati polnilne Li-ion baterije. Instrument omogoča tako polnjenje baterije nameščene v instrumentu, kakor tudi v zunanjem polnilcu.

Instrument omogoča menjavo baterije brez potrebe po izklopu oz. ponovnem zagonu.

11. Kamera

Instrument mora imeti vgrajeno kamero za slikanje in evidentiranje vzorca oz. mesta vzorčenja.

12. Popolnoma samostojen sistem

Instrument mora delovati samostojno oz. ima integrirani računalnik in za delovanje ne potrebuje nobenih zunanjih komponent ali stacionarni oz. prenosni računalnik.

13. Informacije o kemikalijah

Instrument mora uporabniku zagotoviti dodatne informacije o nevarnosti kemikalije, ko je ta identificirana. Te dodatne informacije morajo vključevati kemijski opis, ime kemikalije in sinonime.

14. Več nivojski dostop

Instrument mora imeti možnost ustvarjanja različnih uporabniških računov, ki omogočajo različne ravni dostopa do nastavitev in funkcij instrumenta.

15. Izvoz podatkov

Instrument mora imeti možnost internega shranjevanja vseh podatkov in rezultatov ter možnost priklica podatkov in izvoza rezultatov iz instrumenta na zunanji medij.

16. Povezljivost

Instrument mora imeti možnost povezave s stacionarnim ali prenosnim računalnikom prek Wi-Fi in/ali USB.

17. Zaznavanje nevarnih snovi v sledeh

Instrument mora imeti možnost detekcije snovi v sledovih (eksplozivov in narkotikov).

18. Lahek in ročni instrument

Teža instrumenta ne sme presegati 2 kg (vključno z baterijo).

    - Dobava Raman spektroskopov

Izbrani ponudnik Raman spektroskopov mora zagotoviti dobavo in zagon Raman spektroskopov.

V ceno predmeta javnega naročila mora biti vključen:

- transport Raman spektroskopov do naročnikovih lokacij in njihov zagon: en Raman spektroskop je treba dostaviti na lokacijo Finančnega urada Ljubljana, Oddelek za carinjenje poštnih pošiljk, Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana, dva Raman spektroskopa je treba dostaviti na lokacijo Finančnega urada Ljubljana, Oddelek za carinjenje na Letališču Jožeta Pučnika, Zgornji Brnik 130, 4210 Brnik (v nadaljevanju: naročnikovi lokaciji) in

- usposabljanje operaterjev na obeh naročnikovih lokacijah, katerega mora opraviti usposobljena oseba, pooblaščena s strani proizvajalca Raman spektroskopov; udeleženci usposabljanja morajo na koncu usposabljanja prejeti potrdilo o usposobljenosti za varno uporabo Raman spektroskopov.

Pred dobavo Raman spektroskopov mora izbrani ponudnik naročniku predložiti izjavo o skladnosti, iz katere je razvidno, da so Raman spektroskopi pridobili oznako CE oz. izpolnjujejo zahteve za oznako CE.

Okvirni rok za dobavo Raman spektroskopov je 4 mesece, šteto od dneva veljavnosti pogodbe.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru bo naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v pisni prošnji izbranega ponudnika, določil nov dobavni rok in z izbranim ponudnikom sklenil aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 4 mesecev.

Končni prevzem Raman spektroskopov se opravi na izbranih naročnikovih lokacijah, potem ko izbrani ponudnik predhodno izvede zagon Raman spektroskopov in testni preizkus njihovega delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljenih Raman spektroskopov z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu Raman spektroskopov sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljeni Raman spektroskopi ustrezajo določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave. Izbrani ponudnik zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljen Raman spektroskop ne izpolnjuje zahtevanih lastnosti ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi Raman spektroskopa, je izbrani ponudnik dolžan skrite napake odpraviti oz. če Raman spektroskop ne ustreza zahtevanim lastnostim, le-tega nadomestiti z novim.

Ob prevzemu Raman spektroskopa bo izbrani ponudnik naročniku izročil še vso tehnično dokumentacijo, navodila za varno delo z dobavljenimi Raman spektroskopi in garancijski list. Vsa dokumentacija, razen tehnične, mora biti v slovenskem jeziku.

    - Garancija

Izbrani ponudnik mora zagotoviti najmanj 3-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprave. Prav tako so v okviru garancije zajeti stroški preventivnega tovarniškega vzdrževanja, servisiranja in kalibriranja naprav, če ponujene naprave brez navedenih storitev ne bi optimalno delovale, kar zajema stroške vseh rednih vzdrževalnih preventivnih servisov in kalibriranja naprav, ki se izvajajo v skladu s proizvajalčevimi navodili in priporočili, vključujoč stroške delov naprave, ki se obrabijo, ves potrošni material, stroške dela, prevozne stroške in ostale stroške. Izbrani ponudnik zagotavlja naročniku popolnoma operativne naprave, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njimi nobenih dodatnih stroškov, oz. da so vsi ti stroški že vključeni v skupno ponudbeno vrednost predmetnega javnega naročila.

Garancija se podaljša za čas popravila.

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje Raman spektroskopa odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila predvidel ocenjeno vrednost 15.000,00 EUR, v breme katere bo naročnik izbranemu ponudniku plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo izbrani ponudnik opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure iz ponudbenega obrazca, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom podanim v ponudbenem obrazcu. Popravilo Raman spektroskopov bo izbrani ponudnik izvedel, če bo naročnik potrdil ponudbo in bo sklenjen aneks k pogodbi.

Izbrani ponudnik mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme biti krajša, kot je garancija, ki jo je izbrani ponudnik ponudil za Raman spektroskope.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti dosegljivost servisne službe med 8. in 16. uro v delovnih dneh. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ 2 dni (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Izbrani ponudnik mora zagotoviti odpravo napak v največ treh tednih po prejemu naročnikovega obvestila o okvari. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Izbrani ponudnik mora zagotavljati dobavo rezervnih delov še najmanj sedem let po dobavi Raman spektroskopov.

Izbrani ponudnik mora omogočati stalno tehnično (strokovno) pomoč (v komunikacijski obliki preko telefona, spletne strani in elektronske pošte) glede uporabe naprave. Ta pomoč se ves čas garancijske dobe zagotavlja v slovenskem jeziku, je pa že vračunana v skupno pogodbeno vrednost predmetnega javnega naročila in se posebej ne obračunava.

    - Usposabljanje za uporabo Raman spektroskopov

Izbrani ponudnik mora v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa predajnega zapisnika izvesti usposabljanje za vsaj 20 operaterjev, ki bodo opravljali delo na Raman spektroskopih. Usposabljanje se izvede, upoštevajoč veljavne epidemiološke razmere v zvezi z epidemijo COVID-19 in drugimi nalezljivimi boleznimi ali odsotnosti večjega števila operaterjev. Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni z aneksom k pogodbi, upoštevajoč razloge iz prejšnje povedi.

V primeru večje programske posodobitve naprave bo izbrani ponudnik moral brezplačno zagotoviti ustrezno novo usposabljanje operaterjev.

OBRAZEC »PREDRAČUN – JN 2/2023«

sklop 1: nakup treh rentgenskih naprav

Naziv ponudnika: ______________________________________________________________

Naslov:  _____________________________________________________________________

IBAN: _____________________                       ID št. za DDV: _____________________

Ponudbo oddajamo kot (označite/obkrožite 1 ali 2):

- samostojni ponudnik

- skupina ponudnikov, ki jo sestavljajo ponudniki, razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD.

Javno naročilo bomo izvedli (označite/obkrožite 1 ali 2):

- brez podizvajalcev

- s podizvajalci, ki so razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD in obrazcev »Podatki o sodelujočem podizvajalcu«.

Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije ponujamo:

| Zap. št. | Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV za celotno količino (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nakup, dobava, montaža, priklop rentgenske naprave za pregledovanje potniške prtljage in malih pošiljk z odprtino 60x40cm (odstopanje -2/+2 cm) s __-letno garancijo Proizvajalec in model: __________________________________________________________ | 1 |  | 3 |  |
| - 5. | Usposabljanje operaterjev za delo na rentgenskih napravah | 1 oseba |  | 30 |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV (seštevek postavk od št. 1 do št. 2 - D) |  |  |  |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV (E = D * 1,22) |  |  |  |  |  |

| Merilo 2 (točka 1.8 razpisne dokumentacije): ponujeni garancijski rok v letih (najmanj 5-letna garancija ali več): |  |
| --- | --- |

| Podatka, ki se nanašata na četrti odstavek točke 3.1.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| cena v EUR brez DDV za eno servisno uro znaša: | _________ EUR brez DDV |
| popust na cene materiala, ki so določene v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku | _________ % |

Ponudnik se z oddajo ponudbe zaveže k upoštevanju določb glede ponudbenih cen, opredeljenih v točki 2.3 razpisne dokumentacije.

Hkrati z oddajo ponudbe soglašamo:

- da bomo naročniku v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZintPK, njegovimi spremembami in dopolnitvami, pred sklenitvijo pogodbe podali izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročila, da po njih dajemo ponudbo za izvedbo javnega naročila, ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi javnega naročila, in da ponujene rentgenske naprave ustrezajo vsem zahtevam, ki jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji, njenih dopolnitvah, spremembah in odgovorih na vprašanja zainteresiranih ponudnikov;

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- da odgovarjamo za resničnost oz. verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi;

- s predlogom pogodbe in bomo naročniku vrnili podpisano pogodbo v desetih dneh od njenega prejema.

Ponudba velja do 30. 9. 2023.

Opomba:

Ponudnik naj pri izpolnitvi obrazca »Predračun – JN 2/2023« upošteva navodila iz točke 2.3 razpisne dokumentacije.

sklop 2: nakup treh Raman spektroskopov

Naziv ponudnika: ______________________________________________________________

Naslov:  _____________________________________________________________________

IBAN: _____________________                       ID št. za DDV: _____________________

Ponudbo oddajamo kot (označite/obkrožite 1 ali 2):

- samostojni ponudnik

- skupina ponudnikov, ki jo sestavljajo ponudniki, razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD.

Javno naročilo bomo izvedli (označite/obkrožite 1 ali 2):

- brez podizvajalcev

- s podizvajalci, ki so razvidni iz k ponudbi priloženih obrazcev ESPD in obrazcev »Podatki o sodelujočem podizvajalcu«.

Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije ponujamo:

| Zap. št. | Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV za celotno količino (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nakup, dobava in zagon Raman spektroskopa s ___-letno garancijo Proizvajalec in model: __________________________________________________________ | 1 |  | 3 |  |
| - 5. | Usposabljanje operaterjev za delo na Raman spektroskopih | 1 oseba |  | 20 |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV (seštevek postavk od št. 1 do št. 2 - D) |  |  |  |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV (E = D * 1,22) |  |  |  |  |  |

| Merilo 2 (točka 1.8 razpisne dokumentacije): ponujeni garancijski rok v letih (najmanj 3-letna garancija ali več): |  |
| --- | --- |

| Podatka, ki se nanašata na tretji odstavek točke 3.2.3 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| cena v EUR brez DDV za eno servisno uro znaša: | _________ EUR brez DDV |
| popust na cene materiala, ki so določene v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku | _________ % |

Ponudnik se z oddajo ponudbe zaveže k upoštevanju določb glede ponudbenih cen, opredeljenih v točki 2.3 razpisne dokumentacije.

Hkrati z oddajo ponudbe soglašamo:

- da bomo naročniku v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZintPK, njegovimi spremembami in dopolnitvami, pred sklenitvijo pogodbe podali izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročila, da po njih dajemo ponudbo za izvedbo javnega naročila, ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi javnega naročila, in da ponujeni Raman spektroskopi ustrezajo vsem zahtevam, ki jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji, njenih dopolnitvah, spremembah in odgovorih na vprašanja zainteresiranih ponudnikov;

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- da odgovarjamo za resničnost oz. verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi;

- s predlogom pogodbe in bomo naročniku vrnili podpisano pogodbo v desetih dneh od njenega prejema.

Ponudba velja do 30. 9. 2023.

Opomba:

Ponudnik naj pri izpolnitvi obrazca »Predračun – JN 2/2023« upošteva navodila iz točke 2.3 razpisne dokumentacije.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

AUTHORISATION TO ACQUIRE A CERTIFICATE OF NO PREVIOUS CONVICTIONS – FOR LEGAL PERSONS

Spodaj podpisani ____________________________ (ime in priimek pooblastitelja) pooblaščam Ministrstvo za finance, Finančno upravo Republike Slovenije, da za potrebe preverjanja neobstoja razlogov za izključitev po prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), njegovimi spremembami in dopolnitvami, v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN 2/2023, pridobi potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.

I ___________________ (name and surname of the person that signs this authorisation) authorise Ministry of finance, Financial Administration of the Republic of Slovenia to acquire a certificate of no previous convictions from Ministry of Justice of the Republic of Slovenia, in public contract award No JN 2/2023, in order to verify that exclusion grounds defined in paragraph (1) of the Article 75 of the Public Procurement Act - ZJN-3 (Official Gazette of the Republic of Slovenia No 91/15) with its changes and amendments do not exist against legal person.

Podatki o pravni osebi so naslednji/Legal person's information:

Polno ime podjetja/Full name of the company: _______________________________________

Sedež podjetja/Registred seat of the company: ______________________________________

Občina sedeža podjetja/Municipality where the company's seat is located: _________________

Matična številka podjetja/Registration number of the company: __________________________

Opomba: Ta obrazec izpolni, podpiše in žigosa ponudnik in podizvajalci.

Note: The tenderer and subcontractors have to fill in and sign this form.

Kraj in datum/Place and date:			Podpis pooblastitelja/Signature of the person

that signs this authorisation:

IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

NON-CONVICTION STATEMENT AND AUTHORISATION TO ACQUIRE A CERTIFICATE OF NO PREVIOUS CONVICTIONS – FOR NATURAL PERSONS

Spodaj podpisani ____________________________ (ime in priimek pooblastitelja) potrjujem, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki jih našteva prvi odstavek 75. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), njegove spremembe in dopolnitve. Pooblaščam Ministrstvo za finance, Finančno upravo Republike Slovenije, da za potrebe preverjanja neobstoja razlogov za izključitev po prvem odstavku 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN 2/2023, pridobi potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.

I ___________________ (name and surname of the person that signs this statement) confirm that I have not been convicted by a final judgement for criminal offences enumerated in paragraph 1 of Article 75 of the Public Procurement Act -ZJN-3 (Official Gazette of the Republic of Slovenia No 91/15) with its changes and amendments. I authorise Ministry of finance, Financial Administration of the Republic of Slovenia to acquire a certificate of no previous convictions from Ministry of justice of the Republic of Slovenia, in public contract award No JN 2/2023, in order to verify that exclusion grounds previously mentioned do not exist against me.

Moji osebni podatki so naslednji/My personal information is:

EMŠO/Social security number: ____________________

Datum rojstva/Date of birth: ______________            Kraj rojstva/Place of birth: _____________

Občina rojstva/Municipality of birth: ___________  Država rojstva/Country of birth: __________

Naslov stalnega/začasnega bivališča/Address of permanent/temporary residence:

(ulica in hišna številka)/(street and house number): _____________________________

(poštna številka in pošta)/(post number and name of the post): ___________________

Državljanstvo/Citizenship: ______________________________________________________

Moj prejšnji priimek se je glasil/My previous surname was: ____________________________

Opomba: Ta obrazec morajo izpolniti in podpisati vse osebe ponudnika, ki so člani upravnega, vodstvenega ter nadzornega organa in tudi osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje, odločanje in nadzor pri ponudniku. Enako velja za podizvajalce.

Note: Each member of the administrative, management or supervisory tenderer’s body and member who has powers of representation, decision and control therein has to fill in and sign this form. The same applies to subcontractors.

Kraj in datum/Place and date:			Podpis pooblastitelja/Signature of the person

PODATKI O SODELUJOČEM PODIZVAJALCU

COOPERATING SUBCONTRACTOR'S DATA

Pri izvedbi javnega naročila z oznako JN 2/2023 bomo sodelovali z naslednjim podizvajalcem

In the public contract performance No. JN 2/2023 we shall cooperate with the following subcontractor:

| Naziv podizvajalca Subcontractor’s name: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež podizvajalca (ulica, hišna številka, poštna št. in kraj) Subcontractor’s full address (street, house number, postcode, city, state) |  |  |
| Matična številka podizvajalca Registration number of the subcontractor: |  |  |
| Davčna številka podizvajalca VAT ID number: |  |  |
| Transakcijski račun Transaction Account (IBAN) |  |  |
| Vrsta del, ki jih podizvajalec prevzema The part of the subject-matter that subcontractor shall perform |  |  |
| Vrednost del, ki jih podizvajalec prevzema v posameznem sklopu javnega naročila (vrednost se opredeli v EUR brez DDV ali v % od skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV) Value of this part of the subject-matter that subcontractor shall perform in each lot of the public tender (value can be defined in EUR excluding VAT or % of total offer value in EUR excluding VAT): | (npr. sklop 1: vrednost del _____ EUR brez DDV ali ________ % od skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV) (npr. sklop 2: vrednost del _____ EUR brez DDV ali ________ % od skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV) |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca (ime in priimek, tel. št., e-naslov) Subcontractor contact person (name and surname, tel. no., e-mail) |  |  |
| Zakoniti zastopniki podizvajalca (ime in priimek, funkcija v družbi) Legal representatives of the subcontractor (name and surname, function in a company) |  |  |
| Zahteva za neposredno plačilo od naročnika (označite DA ali NE)* Subcontractor’s request for direct payment performed by the contracting authority (mark YES or NO)* | DA / YES | NE / NO |

* Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo od naročnika in ne od ponudnika, potem mora podizvajalec izpolniti spodnje besedilo. S tem podizvajalec soglaša, da naročnik plača terjatev neposredno podizvajalcu namesto izvajalcu.

* If the subcontractor requests direct payment from the contracting authority, and not by the tenderer, then the subcontractor must fill in the following text below. With the following text the subcontractor agrees that the contracting authority shall directly pay them instead of the tenderer.

____________________________________________________________________________

Podpisani ____________________________ (ime in priimek odgovorne osebe podizvajalca), ki zastopam zgoraj imenovanega podizvajalca, soglašam, da Finančna uprava Republike Slovenije plača namesto ponudniku neposredno nam, pri čemer ponudnikova obveznost do nas izhaja iz javnega naročila z oznako JN 2/2023. Vse ostale podrobnosti o obveznosti so opredeljene v tem obrazcu.

Signed ___________________ (name and surname of subcontractor's representative) represent ____________________________________ (name and address of the subcontractor’s company) and as such agree that Ministry of finance, Financial Administration of the Republic of Slovenia shall settle the obligation directly with us instead of the tenderer and that the tenderer’s obligation to us stems from the public contract No. JN 2/2023. All other details regarding the obligation are defined in this form.

Kraj in datum

Place and date:	Podpis pooblaščene osebe podizvajalca Signature of the subcontractor's authorised person

____________________________

Opomba: Ta obrazec mora biti predložen za vsakega sodelujočega podizvajalca.

Note: This form must be submitted for each participating subcontractor.

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA O IZVEDENI DOBAVI – POGOJ ŠT. 2.5.1

Podatki o referenčnem naročniku (navedite naziv in naslov referenčnega naročnika), ki izdaja potrdilo:

____________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je gospodarski subjekt:

___________________________________________________________________________

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki je prodal, namestil in predal v uporabo rentgensko napravo oz. rentgenske naprave)

za nas, kot naročnika v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbo kakovostno izvedel in dokončal prodajo, namestitev in predajo v uporabo _______ (vpišite število dobavljenih rentgenskih naprav) rentgensko napravo oz. rentgenske naprave za pregledovanje prtljage in malih pošiljk, in sicer ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(navedite proizvajalca in model rentgenske naprave oz. rentgenskih naprav, ki jo je oz. jih je gospodarski subjekt dobavil, namestil in predal v uporabo vam kot referenčnemu naročniku na podlagi pogodbe ali druge pravne podlage).

Datum opravljenega prevzema rentgenske naprave: ___________,  številka pogodbe oz. druge pravne podlage, na podlagi katere je gospodarski subjekt opravil svoje obveznosti: ______________ .

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt pravočasno opravil svoje obveznosti v skladu s pogodbo oz. drugo pravno podlago. Dobavljena rentgenska naprava ni odstopala od dogovorjene kakovosti in deluje v skladu s pogodbo oz. drugo pravno podlago.

Ime in priimek kontaktne osebe referenčnega naročnika: _____________________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe referenčnega naročnika: _________________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika: _____________________

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RENTGENSKIH NAPRAV – POGOJ ŠT. 2.5.3

Podatki o proizvajalcu rentgenskih naprav, ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo dobavil rentgenske naprave:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo dobavil rentgenske naprave)

pooblaščen za prodajo naših rentgenskih naprav v Republiki Sloveniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca rentgenskih naprav: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca rentgenskih naprav: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca rentgenskih naprav: ____________________________________

Opomba: Ta izjava oz. pooblastilo se predloži le, če gospodarski subjekt, ki bo dobavil rentgenske naprave, ni njihov proizvajalec.

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RENTGENSKIH NAPRAV OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA RENTGENSKIH NAPRAV V EVROPSKI UNIJI – POGOJ ŠT. 2.5.4

Podatki o proizvajalcu rentgenskih naprav oz. podatki o uradnem zastopniku proizvajalca rentgenskih naprav, ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo vzdrževal in servisiral rentgenske naprave v okviru garancije:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo vzdrževal in servisiral rentgenske naprave)

pooblaščen za vzdrževanje in servisiranje naših rentgenskih naprav v Evropski uniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca rentgenskih naprav oz. ime in priimek kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca rentgenskih naprav: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca rentgenskih naprav oz. tel. št. in e-naslov kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca rentgenskih naprav: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca rentgenskih naprav oz. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca rentgenskih naprav: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo oz. pooblastilo predloži gospodarski subjekt, ki bo vzdrževal in servisiral rentgenske naprave v okviru garancije, razen če bo vzdrževanje in servisiranje rentgenskih naprav v okviru garancije izvajal sam proizvajalec rentgenskih naprav. To izjavo oz. pooblastilo mora predložiti tudi uradni zastopnik proizvajalca rentgenskih naprav, če bo ta izvajal vzdrževanje in servisiranje rentgenskih naprav v okviru garancije. V tem primeru mora izjavo oz. pooblastilo izdati sam proizvajalec rentgenskih naprav.

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA O IZVEDENI DOBAVI – POGOJ ŠT. 2.5.5

Podatki o referenčnem naročniku (navedite naziv in naslov referenčnega naročnika), ki izdaja potrdilo:

____________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je gospodarski subjekt:

___________________________________________________________________________

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki je prodal in predal v uporabo Raman spektroskop)

za nas, kot naročnika v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbo kakovostno izvedel in dokončal prodajo in predajo v uporabo _______ (vpišite število dobavljenih Raman spektroskopov) Raman spektroskop oz. Raman spektroskope za identifikacijo neznanih trdnih in tekočih kemijskih snovi, in sicer ____________________________________________________________________________ (navedite proizvajalca Raman spektroskopa oz. Raman spektroskope, ki ga je oz. jih je gospodarski subjekt dobavil in predal v uporabo vam kot referenčnemu naročniku na podlagi pogodbe ali druge pravne podlage).

Potrjujemo, da ima Raman spektroskop, ki ga je dobavil imenovani gospodarski subjekt vse lastnosti, ki so navedene v točkah od 1 do 17 v točki 3.2.1 razpisne dokumentacije za javno naročilo št. JN 2/2023.

Datum opravljenega prevzema Raman spektroskopa: ___________,  številka pogodbe oz. druge pravne podlage, na podlagi katere je gospodarski subjekt opravil svoje obveznosti: ______________ .

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt pravočasno opravil svoje obveznosti v skladu s pogodbo oz. drugo pravno podlago. Dobavljen Raman spektroskop ni odstopal od dogovorjene kakovosti in deluje v skladu s pogodbo oz. drugo pravno podlago.

Ime in priimek kontaktne osebe referenčnega naročnika: _____________________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe referenčnega naročnika: _________________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika: _____________________

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPOV – POGOJ ŠT. 2.5.6

Podatki o proizvajalcu Raman spektroskopov, ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo dobavil Raman spektroskope:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo dobavil Raman spektroskope)

pooblaščen za prodajo naših Raman spektroskopov v Republiki Sloveniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca Raman spektroskopov: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca Raman spektroskopov: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca Raman spektroskopov: ____________________________________

Opomba: Ta izjava oz. pooblastilo se predloži le, če gospodarski subjekt, ki bo dobavil Raman spektroskope, ni njihov proizvajalec.

IZJAVA OZ. POOBLASTILO PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPOV OZ. URADNEGA ZASTOPNIKA PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPOV V EVROPSKI UNIJI – POGOJ ŠT. 2.5.7

Podatki o proizvajalcu Raman spektroskopov oz. podatki o uradnem zastopniku proizvajalca Raman spektroskopov, ki izdaja to izjavo oz. pooblastilo:

____________________________________________________________________________

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt, ki vam bo servisiral Raman spektroskope v okviru garancije:

___________________________________________________________________________,

(navedite naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki bo servisiral Raman spektroskope)

pooblaščen za servisiranje naših Raman spektroskopov v Evropski uniji.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca Raman spektroskopov oz. ime in priimek kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca Raman spektroskopov: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca Raman spektroskopov oz. tel. št. in e-naslov kontaktne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca Raman spektroskopov: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca Raman spektroskopov oz. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe pri uradnem zastopniku proizvajalca Raman spektroskopov: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo oz. pooblastilo predloži gospodarski subjekt, ki bo servisiral Raman spektroskope v okviru garancije, razen če bo servisiranje Raman spektroskopov v okviru garancije izvajal sam proizvajalec Raman spektroskopov. To izjavo oz. pooblastilo mora predložiti tudi uradni zastopnik proizvajalca Raman spektroskopov, če bo ta izvajal servisiranje Raman spektroskopov v okviru garancije. V tem primeru mora izjavo oz. pooblastilo izdati sam proizvajalec Raman spektroskopov.

IZJAVA PROIZVAJALCA RENTGENSKIH NAPRAV – TRETJA ALINEJA POGOJA ŠT. 2.6.1

Podatki o proizvajalcu rentgenskih naprav, ki izdaja to izjavo:

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bodo v postopku oddaje javnega naročila št. JN 2/2023 ponujene rentgenske naprave __________________ (navedite blagovno znamko in oznako modela) izdelane v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da bodo izpolnjevale vse zahteve za pridobitev označbe CE.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca rentgenskih naprav: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca rentgenskih naprav: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca rentgenskih naprav: ____________________________________

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VARNOSTNIH DOLOČB – ČETRTA ALINEJA POGOJA ŠT. 2.6.1

Podatki o gospodarskem subjektu, ki izdaja to izjavo (ponudnik, proizvajalec rentgenskih naprav, skupni ponudnik, podizvajalec):

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bomo pri izvedbi obveznosti, ki jih bomo prevzeli v okviru postopka oddaje javnega naročila št. JN 2/2023, upoštevali varnostne določbe, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost ter določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES; UL EU, št. L 119) in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Prav tako potrjujemo, da ponujene rentgenske naprave izpolnjujejo zahteve, opredeljene v prvem odstavku razdelka 8. »Dodatne varnostne zahteve v zvezi s ponujenimi rentgenskimi napravami« točke 3.1.1 razpisne dokumentacije (ta del izjave se nanaša le na proizvajalca rentgenskih naprav) in zagotavljamo, da bomo pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti upoštevali tudi ostale naročnikove zahteve, opredeljene v preostalih odstavkih navedenega razdelka (ta del izjave se nanaša na vse gospodarske subjekte, ki bodo sodelovali pri izpolnitvi obveznosti iz sklopa 1 tega javnega naročila).

Ime in priimek kontaktne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo poda ponudnik in tudi vsi ostali gospodarski subjekti, ki bodo z njim sodelovali pri izpolnitvi obveznosti, prevzetih v okviru javnega naročila št. JN 2/2023. Če je gospodarskih subjektov več, poda vsak gospodarski subjekt svojo izjavo.

IZJAVA PROIZVAJALCA RAMAN SPEKTROSKOPOV – DRUGA ALINEJA POGOJA ŠT. 2.6.2

Podatki o proizvajalcu Raman spektroskopov, ki izdaja to izjavo:

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bodo v postopku oddaje javnega naročila št. JN 2/2023 ponujeni Raman spektroskopi __________________ (navedite blagovno znamko in oznako modela) izdelani v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normami, standardi in tehničnimi predpisi in da bodo izpolnjevale vse zahteve za pridobitev označbe CE.

Ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca Raman spektroskopov: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe proizvajalca Raman spektroskopov: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca Raman spektroskopov: ____________________________________

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VARNOSTNIH DOLOČB – TRETJA ALINEJA POGOJA ŠT. 2.6.2

Podatki o gospodarskem subjektu, ki izdaja to izjavo (ponudnik, proizvajalec Raman spektroskopov, skupni ponudnik, podizvajalec):

____________________________________________________________________________

Zagotavljamo, da bomo pri izvedbi obveznosti, ki jih bomo prevzeli v okviru postopka oddaje javnega naročila št. JN 2/2023, upoštevali varnostne določbe, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost ter določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES; UL EU, št. L 119) in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Ime in priimek kontaktne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: ______________________

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: __________________

Kraj in datum:  ___________________

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta, ki izdaja to izjavo: ____________________________________

Opomba: Ta izjavo poda ponudnik in tudi vsi ostali gospodarski subjekti, ki bodo z njim sodelovali pri izpolnitvi obveznosti, prevzetih v okviru javnega naročila št. JN 2/2023. Če je gospodarskih subjektov več, poda vsak gospodarski subjekt svojo izjavo.

OSNUTKA POGODB

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije,

Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,

ki jo zastopa Peter Grum, generalni direktor

matična številka: 2482711000

ID št. za DDV: SI77695771

IBAN: SI56 0110 0630 0109 972

(v nadaljevanju: naročnik)

in

naziv in naslov dobavitelja:

ki ga/jo zastopa:

matična številka:

ID št. za DDV:

IBAN:

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

pogodbo o nakupu treh rentgenskih naprav št. c1620-23-0000xx

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik za sklenitev te pogodbe izvedel postopek javnega naročila, tj. odprti postopek, po 40. členu Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), njegovimi spremembami in dopolnitvami, javno naročilo pa je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN________ z dne _____________;

- je bil dobavitelj na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _________ z dne __________, izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop 1 – nakup treh rentgenskih naprav;

- sklepata to pogodbo za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti.

2. člen

Predmet pogodbe je nakup, dobava, montaža, priklop, zagon treh rentgenskih naprav s ___-letno garancijo (v nadaljevanju: naprave) in usposabljanje naročnikovih uslužbencev (v nadaljevanju: operaterjev), ki bodo uporabljali naprave.

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji za javno naročilo št. JN 2/2023 z vsemi njenimi dopolnitvami, spremembami in naročnikovimi pojasnili ter odgovori, objavljenimi na portalu javnih naročil (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in dobaviteljeve ponudbe št. _________ z dne ________. V primeru nasprotja med razpisno dokumentacijo in ponudbo ima pri razlagi razpisna dokumentacija prednost pred dobaviteljevo ponudbo, razen če bi bilo upoštevanje ponudbe za naročnika ugodneje.

3. člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih obveznosti ter da bo slednje opravil na najbolj ekonomičen način, z ustreznim številom strokovno usposobljenih delavcev, pravilno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavno zakonodajo oz. predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

4. člen

Pogodbena vrednost za nakup, dobavo, montažo, priklop, zagon naprav s ___-letno garancijo in z usposabljanjem znaša:

| Zap. št. | Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV za celotno količino (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nakup, dobava, montaža, priklop naprave za pregledovanje potniške prtljage in malih pošiljk z odprtino 60x40cm (odstopanje -2/+2 cm) s __-letno garancijo Proizvajalec in model: __________________________________________________________ | 1 |  | 3 |  |
| - 5. | Usposabljanje operaterjev za delo na napravah | 1 oseba |  | 30 |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR brez DDV (seštevek postavk od št. 1 do št. 2 - D) |  |  |  |  |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV (E = D * 1,22) |  |  |  |  |  |

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprav predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v četrtem odstavku točke 3.1.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, ki znaša ______ EUR brez DDV, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom, ki znaša ______ %. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Pogodbene cene v EUR brez DDV so nespremenljive za celotno obdobje trajanja garancije. Pogodbene cene morajo zajemati vso blago in storitve, ki so potrebne za izvedbo javnega naročila, vključno z vsemi stroški (dobave, montaže, priklopa, zagona, garancije, usposabljanja operaterjev, administracije na projektu, špediterske, prevozne, potne, carinske in druge dajatve ter ostale morebitne druge stroške, ki bi lahko kakor koli vplivali na končno ceno). Nespremenljivost cen pomeni, da dobavitelj ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cene, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je določena. Naročnik namreč v zvezi z izvedbo tega javnega naročila ne bo priznal nobenih drugih ali dodatnih stroškov. Dobavitelj mora sam izvesti ustrezne uvozne postopke, če je to potrebno. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo, morebitno povečanje stopnje DDV gre v breme naročnika.

5. člen

Dobavitelj dobavi, montira, priklopi in zažene naprave na naročnikovi izbrani lokaciji na Letališču Jožeta Pučnika. Na isti lokaciji izvede dobavitelj tudi usposabljanje operaterjev ter vzdržuje naprave.

Okvirni rok za dobavo in montažo naprav je 6 mesecev, šteto od dneva veljavnosti pogodbe. Dejanska dobava naprav mora potekati usklajeno in v sodelovanju z upravljavcem letališča, tj. Fraport Slovenija d.o.o. Dobavitelj mora pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti upoštevati tudi notranja varnostna pravila, ki jih upravljavec letališča določa v zvezi z dostopom do varovanih prostorov in gibanjem oseb v teh prostorih.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v dobaviteljevi pisni prošnji, določi nov dobavni rok in z dobaviteljem sklene aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 6 mesecev.

Dobavitelj po dobavi in montaži ter vzpostavitvi delovanja naprav pisno sporoči naročnikovemu skrbniku pogodbe, da so naprave pripravljene na prevzem.

Končni prevzem naprav se opravi na naročnikovi lokaciji, potem ko dobavitelj postavi in usposobi naprave za delo. Pred prevzemom naprav se izvede tesni preizkus delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljenih naprav z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu naprav sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljene naprave ustrezajo določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave in meritve ionizirajočega sevanja (naročene s strani naročnika). Dobavitelj zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljene naprave ne izpolnjujejo zahtevanih lastnosti ali imajo kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi naprav, je dobavitelj dolžan skrite napake odpraviti, oz. če naprave ne ustrezajo zahtevanim lastnostim, le-te nadomestiti z novimi. V tem odstavku navedeni rok ne velja v primeru, ko razpisna dokumentacije za določene primere določa daljši rok.

Ob prevzemu naprav dobavitelj naročniku izroči še vso tehnično dokumentacijo, navodila za varno delo z dobavljenimi napravami in garancijski list. Vsa dokumentacija, razen tehnične, mora biti v slovenskem jeziku.

Dobavitelj v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa predajnega zapisnika izvede usposabljanje za vsaj 30 operaterjev, ki bodo opravljali delo na napravah. Usposabljanje se izvede v vsaj treh skupinah, upoštevajoč veljavne epidemiološke razmere v zvezi z epidemijo COVID-19 in drugimi nalezljivimi boleznimi ali odsotnosti večjega števila operaterjev. Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni z aneksom k pogodbi, upoštevajoč razloge iz prejšnje povedi.

V primeru večje programske posodobitve naprave mora dobavitelj brezplačno zagotoviti ustrezno novo usposabljanje operaterjev.

6. člen

Dobavitelj zagotavlja najmanj ______-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprav, vključujoč stroške morebitnih posodobitev programske opreme. Prav tako so v okviru garancije zajeti stroški preventivnega vzdrževanja, kar zajema stroške vseh rednih vzdrževalnih preventivnih servisov, ki se izvajajo v skladu s proizvajalčevimi navodili in priporočili, vključujoč stroške delov naprave, ki se obrabijo, ves potrošni material, stroške dela, prevozne stroške in ostale stroške. Dobavitelj zagotavlja naročniku popolnoma operativne naprave, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njimi nobenih dodatnih stroškov oz. so vsi ti stroški že vključeni v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena te pogodbe.

Garancija se podaljša za čas popravila.

Vse preglede posamezne naprave mora dobavitelj napovedati najmanj 3 delovne dni pred samo izvedbo.

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprav predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v četrtem odstavku točke 3.1.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, kot je opredeljena v drugem odstavku 4. člena pogodbe, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom, ki je tudi opredeljen v drugem odstavku 4. člena pogodbe. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Dobavitelj mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme biti krajša, kot je garancija, ki jo je dobavitelj ponudil za naprave.

Dobavitelj mora zagotoviti dosegljivost servisne službe 24 ur na dan vse dni v letu. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ osem (8) ur (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Dobavitelj mora zagotoviti odpravo napak v naslednjih časovnih okvirih: največ en dan za manjšo okvaro oz. dva dneva za večjo okvaro, če je potreben rezervni del iz tujine, pa največ štiri dni po prejemu naročnikovega obvestila o okvari. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Naročnik sporoča napake na napravi ali zahteva pomoč pri uporabi naprave na dobaviteljevem e-naslovu ________________________ in telefonski številki ____________. Dobavitelj je na tem naslovu dosegljiv ves čas (24 ur na dan vse dni v letu), upoštevajoč odzivni čas, ki je opredeljen v prejšnjem odstavku tega člena.

Dobavitelj mora zagotavljati dobavo rezervnih delov še najmanj deset let po dobavi naprav.

Dobavitelj mora omogočati stalno tehnično (strokovno) pomoč (v komunikacijski obliki preko telefona, spletne strani in elektronske pošte) glede uporabe naprave. Ta pomoč se ves čas garancijske dobe zagotavlja v slovenskem jeziku, je pa že vračunana v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena pogodbe in se posebej ne obračunava.

Za izvedbo storitev vzdrževanja v okviru garancije mora imeti dobavitelj ali gospodarski subjekt, ki z dobaviteljem sodeluje, dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali odločbo o potrditvi izpolnjevanja pogojev. Če dovoljenje ali odločba v času veljavnosti pogodbe preneha veljati, mora dobavitelj ali gospodarski subjekt, ki z dobaviteljem sodeluje, pred prenehanjem veljavnosti dovoljenja ali odločbe naročniku predložiti novo dovoljenje oz. novo odločbo.

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti komunikacija potekala v slovenskem jeziku. Če dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe niso sposobni tekoče pisno in ustno komunicirati v slovenskem jeziku, pa mora dobavitelj na svoje stroške zagotoviti strokovno usposobljenega tolmača, preko katerega bo zagotovljena tekoča pisna in ustna komunikacija v slovenskem jeziku.

Dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe v vsakem primeru niso sposobni tekočega ustnega in pisnega razumevanja in izražanja v slovenskem jeziku, če nimajo nivoja znanja slovenskega jezika vsaj na stopnji B2 enotnega evropskega referenčnega okvira za znanje jezikov. Stroške in breme dokazovanja znanja jezika v primeru spora nosi dobavitelj. Presoja pa se dejansko tekoče ustno in pisno razumevanje in izražanje kadra v slovenskem jeziku.

Če naročnik ugotovi, da so dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe tehnično nestrokovni ali nekakovostni, poslovno-operativno neučinkoviti, nezmožni komuniciranja in koordiniranja z operaterji, lahko naročnik zahteva zamenjavo takih delavcev z ustreznimi. Dobavitelj mora take delavce zamenjati najpozneje v enem mesecu od datuma zahteve naročnika.

7. člen

Dobavitelj bo izstavil e-račun za naprave iz 1. točke prvega odstavka 4. člena pogodbe po naročnikovem podpisu predajnega zapisnika, za storitve usposabljanja iz 2. točke prvega odstavka 4. člena pa nemudoma po opravljenem usposabljanju, pri čemer je podlaga za plačilo te storitve potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Za storitve popravila iz četrtega odstavka 6. člena pogodbe izda dobavitelj e-račun v skladu z od naročnika potrjeno ponudbo za izvedbo storitev popravila in na podlagi obojestransko podpisanega delovnega naloga.

Dobavitelj naslovi e-račune na naslov: Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. E-račun naj vsebuje naslednje podatke o naročniku: ID št. za DDV: SI77695771, IBAN: SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda: UJPLSI2DICL. Obveznost izdaje e-računa velja le za tistega dobavitelja, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v nasprotnem primeru se izda račun na papirju.

Naročnik lahko nepravilno izstavljen e-račun zavrne v 15 dneh od dneva njegovega prejema. Naročnik je dolžan plačati e-račun v tridesetih dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa oz. skladno z veljavnimi predpisi, in sicer na transakcijski račun dobavitelja, ki je naveden na e-računu. E-račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

8. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika)

Dobavitelji, ki skupaj izpolnjujejo pogodbene obveznosti, odgovarjajo solidarno za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti (navedena določba velja v primeru oddaje skupne ponudbe in se jo izbriše, če ponudbo odda samostojni ponudnik, ostale določbe členov pa se ustrezno preštevilčijo).

9. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj, ki skupaj s podizvajalcem izpolnjuje pogodbene obveznosti, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za njihovo pravilno izvedbo.

Dobavitelj mora v času veljavnosti pogodbe obvestiti naročnika o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente o kontaktnih osebah in zakonitih zastopnikih novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce ESDP novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Kakršne koli spremembe podizvajalcev v času veljavnosti te pogodbe bodo možne le na podlagi naročnikovega soglasja. Predlagani novi podizvajalec bo moral predložiti ustrezne listine in izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsak podizvajalec, hkrati pa tudi tistih pogojev, ki jih je v ponudbi z dokazili izkazal podizvajalec, ki ga dobavitelj namerava nadomestiti z drugim podizvajalcem.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti opravlja podizvajalec, ki ni bil naveden v ponudbi oz. ni vključen v izvedbo pogodbenih obveznosti na način, kot ga določa ta člen, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kogarkoli od podizvajalcev, ki opravljajo pogodbene obveznosti (navedena določba velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci in se jo izbriše, če ponudbo odda samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov brez podizvajalcev, ostale določbe členov pa se ustrezno preštevilčijo).

10. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj s sklenitvijo te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi s strani dobavitelja potrjenega podizvajalčevega računa oz. situacije plača neposredno podizvajalcu. To velja v primeru, ko dobavitelj pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti sodeluje s podizvajalcem, podizvajalec pa je podal zahtevo za neposredno plačilo. Podizvajalec mora v tem primeru podati pisno soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja. Dobavitelj mora k svojemu računu oz. situaciji priložiti podizvajalčev račun oz. situacijo, ki jo mora predhodno potrditi.

Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora dobavitelj naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Opustitev predložitve pisnih izjav predstavlja prekršek (navedena določba velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci in se jo izbriše, če ponudbo odda samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov brez podizvajalcev, ostale določbe členov pa se ustrezno preštevilčijo).

11. člen

Niti dobavitelj niti naročnik nista odgovorna za neizpolnitev pogodbenih obveznosti zaradi okoliščin, katerih vzrok je izven nadzora posamezne pogodbene stranke in ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. Zaradi višje sile se prestavijo roki za izpolnitev pogodbene obveznosti. Višja sila se ne upošteva, če neposredno prizadeta pogodbena stranka o tem pisno ne obvesti druge pogodbene stranke takoj, ko je mogoče glede na naravo vzroka višje sile.

12. člen

V primeru zamude roka iz drugega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,05 % vrednosti 1. točke iz prvega odstavka 4. člena pogodbe v EUR z DDV, vendar ne več kot 10 % prej navedene vrednosti.

V primeru zamude roka iz šestega odstavka 6. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,02 % od vrednosti iz 1. točke iz prvega odstavka 4. člena pogodbe v EUR z DDV. Skupna vrednost pogodbene kazni ne sme preseči 10 % prej navedene vrednosti, kar velja za vsako posamezno zamudo. Enake določbe glede zamude roka, načina in vrednosti obračunane pogodbene kazni veljajo tudi za primere zamude pri izvedbi popravila naprave, ko je za nedelovanje oz. neustrezno delovanje naprave odgovoren naročnik.

V primeru zamude roka iz devetega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,10 % vrednosti iz 2. točke prvega odstavka 4. člena pogodbe v EUR z DDV, vendar ne več kot 10 % prej navedene vrednosti. V nobenem primeru pogodbena kazen za zamudo roka, ki se nanaša na izvedbo storitve iz devetega odstavka 5. člena pogodbe ne more biti manjša od 50,00 EUR za vsak dan zamude.

Dobavitelj je dolžan plačati odškodnino tudi za tisti del škode, ki presega obračunano pogodbeno kazen.

Naročnik izstavi dobavitelju bremepis za obračunano pogodbeno kazen oz. nadomestilo za nastalo škodo. Če dobavitelj pogodbene kazni ne plača v roku, ki ga naročnik določi v bremepisu, si naročnik pridržuje pravico, da ob plačilu dobaviteljevega računa ne plača zneska, ki je naveden na dobaviteljevem računu, ampak zmanjšanega za znesek obračunane pogodbene kazni. Naročnik lahko to opravi večkrat do dokončnega poplačila obračunane pogodbene kazni. Enako velja tudi v primeru neplačila odškodnine po četrtem odstavku tega člena.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dobaviteljevega neplačila pogodbene kazni oz. odškodnine, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če naročnik ne bi mogel zagotoviti poplačila pogodbene kazni oz. odškodnine na način iz prejšnjega odstavka tega člena.

Naročnik obračuna dobavitelju pogodbeno kazen po pisnem opominu, vendar se pogodbena kazen ne glede na odposlani pisni opomin vselej obračuna od trenutka nastopa zamude roka, tj. ko bi dobavitelj v skladu z določbami te pogodbe moral svojo pogodbeno obveznost ustrezno izpolniti, pa do prenehanja zamude roka, tj. dokler dobavitelj pravilno ne izpolni svoje pogodbene obveznosti.

13. člen

Naročnikov skrbnik pogodbe je ____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

Dobaviteljev skrbnik pogodbe je _____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

14. člen

Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja, ali za opustitev obveznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik ob ugotovitvi domnevnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali ob obvestilu komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka začne z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena in z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

15. člen

Dobavitelj je dolžan ohraniti kot zaupne in varovati podatke, ki so osebni podatki, davčna tajnost, podatke, ki so poslovna skrivnost, podatke, varovane na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke in vse ostale podatke (v nadaljevanju: varovani podatki), ki jih pridobi oz. za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, in sicer toliko dolgo, kolikor je treba v skladu z roki hrambe, ki jih določa predpis oz. če rok hrambe ni posebej določen, toliko dolgo, dokler naročnik ne sporoči, da se ti lahko uničijo. Dobavitelj varovanih podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam.

Pogodbenima strankama ni dovoljena uporaba varovanih podatkov, za katere izvesta pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v drug namen, ki ni izrecno določen s pogodbo oz. neposredno povezan z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbeni stranki sta dolžni zagotoviti zavarovanje varovanih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: uredba) oz. skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom o davčnem postopku in drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti varovanih podatkov. Dobavitelj je dolžan zagotoviti ustrezne ukrepe za varovanje navedenih podatkov s svojimi notranjim aktom. Če dobavitelj takšnega notranjega akta o zavarovanju podatkov nima, pa najmanj v takšnem obsegu, kot ga določata Akt o varstvu osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 007-108/2021-1 z dne 19. 11. 2021 in Akt o postopkih in ukrepih za varovanje tajnih podatkov, podatkov, ki so davčna tajnost in poslovnih skrivnosti v Finančni upravi Republike Slovenije, št. 007-132/2018-1 z dne 20. 12. 2018 s spremembami in dopolnitvami. Prejšnji stavek velja tudi v primeru, ko ima dobavitelj svoj notranji akt, ki pa ne dosega enake ravni varovanja, kot jo določata prej navedena naročnikova akta.

Če obstaja možnost, da se dobaviteljevi delavci, ki bodo neposredno izvajali storitve po tej pogodbi, seznanijo z osebnimi in drugimi varovanimi podatki, bodo morali pred začetkom storitev podpisati izjavo o varovanju podatkov.

Obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena veljajo enako tudi za delavce drugih gospodarskih subjektov, s katerimi dobavitelj sodeluje pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

16. člen

Dobavitelj lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem naročnikovem pisnem soglasju.

17. člen

Ta pogodba lahko preneha veljati z odstopom od pogodbe katere koli pogodbene stranke, pri čemer je vzrok za odstop od pogodbe neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pogodbena stranka mora najprej drugo pogodbeno stranko opozoriti na neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti s pisnim opominom in jo pozvati, da v dodatnem roku pravilno izpolni svoje pogodbene obveznosti. Če druga pogodbena stranka pogodbene obveznosti ne izpolni v roku in na način, kot to določa ta pogodba, lahko pogodbena stranka drugi pogodbeni stranki pošlje pisno obvestilo o odstopu od pogodbe, ki učinkuje z dnem njegovega prejema.

Kot razlog za odstop od pogodbe se šteje tudi kršitev varnostnih določb, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost, ter določb Splošne uredbe o varstvu podatkov ali zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, kot npr. če bi zaradi vgrajene ali priključene programske ali strojne opreme v dobavljenih napravah prišlo do nezakonitega zbiranja in uporabe oz. obdelave podatkov v korist dobavitelja ali tretje osebe, za tako obdelavo podatkov pa naročnik ne bi vedel oz. za takšno obdelavo tudi ni dal pisnega soglasja in podobno. Enako velja tudi v primeru napačne navedbe ali opustitve navedbe katerega od zahtevanih podatkov o tehničnih lastnostih in drugih informacijah, ki se nanašajo na ponujene oz. dobavljene naprave (vključno z lastnostmi in zahtevami v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti, opredeljenimi v razdelku 8. »Dodatne varnostne zahteve v zvezi s ponujenimi rentgenskimi napravami« v točki 3.1.1 razpisne dokumentacije), ki bi lahko imele vpliv na varnost. Naročnik lahko v teh primerih kadarkoli odstopi od pogodbe in zahteva vračilo celotne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Ta pogodba preneha veljati tudi v primeru, če se uresniči razvezni pogoj. Razvezni pogoj se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo. Če se v času veljavnosti pogodbe spremeni vsebina razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje, pogodbeni stranki soglašata, da se vsebina razveznega pogoja, kot je opredeljena v tem odstavku tega člena, nadomesti z vsebino razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje. V tem primeru ni treba skleniti aneksa k pogodbi, razen če to zahteva veljavni zakon, ki ureja javno naročanje.

Naročnik lahko ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih primerih:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izločiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

18. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se izvršijo v obliki pisnih aneksov, ki jih podpišeta obe pogodbeni stranki, razen v primerih, ko sta pogodbeni stranki s to pogodbo določili drugače. Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko vse spremembe, ki se nanašajo na naslov oz. sedež pogodbenih strank, nazive in naslove finančnih uradov, številke transakcijskih računov, elektronskih naslovov, telefonskih številk in imen zakonitih zastopnikov, skrbnikov pogodb in kontaktnih oseb naročnika in dobavitelja, izvedejo s pisnim obvestilom, pri čemer za takšne spremembe pogodbe ni treba skleniti aneksa k pogodbi.

19. člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore reševali sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

20. člen

Določila te pogodbe se pri presoji izpolnitvenih obveznosti razlagajo skupaj z razpisno dokumentacijo in njenimi dopolnitvami in spremembami. Če bi našteti dokumenti isto vprašanje urejali drugače in se pogodbeni stranki ne bi mogli dogovoriti o vsebini izpolnitvene obveznosti, se pri razlagi upošteva najprej pogodbo, nato razpisno dokumentacijo in nazadnje dobaviteljevo ponudbo.

Vse zadeve, ki jih pogodbeni stranki v pogodbi nista dogovorili drugače, bosta obravnavali v skladu z določbami Obligacijskega zakonika - OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo), njegovimi spremembami in dopolnitvami ter ostalimi veljavnimi predpisi.

Če je katerakoli od pogodbenih določb neveljavna ali taka postane, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Z izrazom »pisno« se po tej pogodbi razume tudi sporočilo, ki ga katera koli pogodbena stranka pošlje po elektronski pošti na e-naslov skrbnika pogodbe in uradni e-naslov pogodbene stranke, kot je naveden na spletni strani pogodbene stranke.

21. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in velja do izteka garancije. Pogoj za veljavnost pogodbe je, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj mora naročniku v 8 delovnih dneh od podpisa pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 8 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, pri čemer mora biti to veljavno najmanj od dneva njene predložitve naročniku in še najmanj 1 mesec od predvidenega izteka ponujene garancije, upoštevajoč tudi predvideni dobavni rok.

V primeru podaljšanja dobavnega roka mora dobavitelj predložiti dodatek k finančnemu zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer še za obdobje, kolikor znaša podaljšani dobavni rok.

Dobavitelj lahko predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s krajšim rokom veljavnosti, kot je določen v prejšnjem odstavku tega člena, vendar mora v tem primeru 6 mesecev pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti novo finančno zavarovanje, ki bo začelo veljati po izteku veljavnosti finančnega zavarovanja, ki ga bo novo finančno zavarovanje nadomestilo. Če dobavitelj ne predloži v roku novega finančnega zavarovanja, ga naročnik pisno opomni in mu določi dodaten rok. Če finančno zavarovanje tudi v dodatnem roku ni predloženo, lahko naročnik odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom, pri čemer odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko se izteče veljavnost finančnega zavarovanja. V tem primeru je naročnik upravičen, da finančno zavarovanje unovči za celotno vrednost. Naročnik v tem primeru predloži zahtevo za unovčenje finančnega zavarovanja izdajatelju finančnega zavarovanja najkasneje 40 dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje se unovči, če dobavitelj ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, jih izpolni napačno oz. pomanjkljivo oz. jih ne izpolni pravočasno ter v primerih, ko je to navedeno v določbah te pogodbe. Če naročnik zaradi dobaviteljevih pogodbenih kršitev odstopi od pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje v celotni vrednosti.

22. člen

Naročnik s to pogodbo prevzame obveznost plačil, ki zapadejo v plačilo do datuma veljavnosti sprejetega proračuna, tj. do 31. 12. 2024, po tem obdobju pa pogodba ostane v veljavi le pod pogojem, da ima naročnik zagotovljena proračunska sredstva za namen izpolnitve obveznosti po tej pogodbi. Pogodbeni stranki soglašata, da pogodba preneha veljati z dnem prejema naročnikovega obvestila o prenehanju veljavnosti pogodbe, če naročnik po navedenem datumu ne bi imel zagotovljenih proračunskih sredstev.

23. člen

Pogodba je sestavljena v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, dobavitelj pa 1 izvod./Pogodba je podpisana elektronsko. (Način podpisa pogodbe dogovorita naročnik in izbrani ponudnik po nastopu pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila).

Kraj in datum: ________________		Kraj in datum: _______________

Naročnik:							Dobavitelj:

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Finančna uprava Republike Slovenije

Peter Grum, generalni direktor				________________, __________

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije,

Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,

ki jo zastopa Peter Grum, generalni direktor

matična številka: 2482711000

ID št. za DDV: SI77695771

IBAN: SI56 0110 0630 0109 972

(v nadaljevanju: naročnik)

in

naziv in naslov dobavitelja:

ki ga/jo zastopa:

matična številka:

ID št. za DDV:

IBAN:

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

pogodbo o nakupu treh Raman spektroskopov  št. c1620-23-0000xx

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik za sklenitev te pogodbe izvedel postopek javnega naročila, tj. odprti postopek, po 40. členu Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), njegovimi spremembami in dopolnitvami, javno naročilo pa je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN________ z dne _____________;

- je bil dobavitelj na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _________ z dne __________, izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop 2 – nakup treh Raman spektroskopov;

- sklepata to pogodbo za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti.

2. člen

Predmet pogodbe je nakup, dobava, zagon treh Raman spektroskopov s ___-letno garancijo (v nadaljevanju: naprave) in usposabljanje naročnikovih uslužbencev (v nadaljevanju: operaterjev), ki bodo uporabljali naprave.

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji za javno naročilo št. JN 2/2023 z vsemi njenimi dopolnitvami, spremembami in naročnikovimi pojasnili ter odgovori, objavljenimi na portalu javnih naročil (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in dobaviteljeve ponudbe št. _________ z dne ________. V primeru nasprotja med razpisno dokumentacijo in ponudbo ima pri razlagi razpisna dokumentacija prednost pred dobaviteljevo ponudbo, razen če bi bilo upoštevanje ponudbe za naročnika ugodneje.

3. člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih obveznosti ter da bo slednje opravil na najbolj ekonomičen način, z ustreznim številom strokovno usposobljenih delavcev, pravilno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavno zakonodajo oz. predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

4. člen

Pogodbena vrednost za nakup, dobavo in zagon naprav z usposabljanjem znaša:

| Zap. št. | Predmet | Enota | Cena v EUR brez DDV/enoto (A) | Količina (B) | Vrednost v EUR brez DDV za celotno količino (C = A x B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nakup, dobava in zagon naprave s ___-letno garancijo Proizvajalec in model: __________________________________________________________ | 1 |  | 3 |  |
| - 5. | Usposabljanje operaterjev za delo na napravah | 1 oseba |  | 20 |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR brez DDV (seštevek postavk od št. 1 do št. 2 - D) |  |  |  |  |  |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV (E = D * 1,22) |  |  |  |  |  |

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprav predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v tretjem odstavku točke 3.2.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, ki znaša ______ EUR brez DDV, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom, ki znaša ______ %. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Pogodbene cene v EUR brez DDV so nespremenljive za celotno obdobje trajanja ponujene garancije. Pogodbene cene morajo zajemati vso blago in storitve, ki so potrebne za izvedbo javnega naročila, vključno z vsemi stroški (dobave, zagona, garancije, usposabljanja operaterjev, administracije na projektu, špediterske, prevozne, potne, carinske in druge dajatve ter ostale morebitne druge stroške, ki bi lahko kakor koli vplivali na končno ceno). Nespremenljivost cen pomeni, da dobavitelj ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cene, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je določena. Naročnik namreč v zvezi z izvedbo tega javnega naročila ne bo priznal nobenih drugih ali dodatnih stroškov. Dobavitelj mora sam izvesti ustrezne uvozne postopke, če je to potrebno. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo, morebitno povečanje stopnje DDV gre v breme naročnika.

5. člen

Dobavitelj dobavi in zažene naprave na naročnikovih lokacijah: eno napravo je treba dostaviti in zagnati na lokaciji Finančnega urada Ljubljana, Oddelek za carinjenje poštnih pošiljk, Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana, dve napravi je treba dostaviti in zagnati na lokaciji Finančnega urada Ljubljana, Oddelek za carinjenje na Letališču Jožeta Pučnika, Zgornji Brnik 130, 4210 Brnik. Na istih lokacijah izvede dobavitelj tudi usposabljanje operaterjev.

Okvirni rok za dobavo naprav je 4 mesece, šteto od dneva veljavnosti pogodbe.

Okvirni rok iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni v primeru obstoja višje sile. V tem primeru bo naročnik na podlagi utemeljenih razlogov, podanih v dobaviteljevi pisni prošnji, določil nov dobavni rok in z dobaviteljem sklenil aneks k pogodbi. Rok se v tem primeru lahko podaljša za največ 4 mesece.

Dobavitelj po dobavi in zagonu naprav pisno sporoči naročnikovemu skrbniku pogodbe, da so naprave pripravljene na prevzem.

Končni prevzem naprav se opravi na izbranih naročnikovih lokacijah, potem ko dobavitelj predhodno izvede zagon naprav in testni preizkus njihovega delovanja, s čimer se ugotovi skladnost dobavljenih naprav z zahtevanimi lastnostmi (tehnično-tehnološki parametri in funkcionalno delovanje).

O prevzemu naprav sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank predajni zapisnik, v katerem se zabeleži, ali dobavljene naprave ustrezajo določilom razpisne dokumentacije in tehnični specifikaciji. Zabeležijo se tudi vse morebitne pripombe in/ali sporna vprašanja tehnične narave. Dobavitelj zagotovi odpravo ugotovljenih odstopanj, ki bo za naročnika brezplačna in to pred zaključkom prevzema. Prevzem se zaključi z dnem, ko pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank podpišejo predajni zapisnik.

Če se v 1-letnem obdobju od prevzema izkaže, da dobavljene naprave ne izpolnjujejo zahtevanih lastnosti ali imajo kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi naprav, je dobavitelj dolžan skrite napake odpraviti, oz. če naprave ne ustrezajo zahtevanim lastnostim, le-te nadomestiti z novimi.

Ob prevzemu naprav bo dobavitelj naročniku izročil še vso tehnično dokumentacijo, navodila za varno delo z dobavljenimi napravami in garancijski list. Vsa dokumentacija, razen tehnične, mora biti v slovenskem jeziku.

Dobavitelj v dogovoru z naročnikom najkasneje v sedmih dneh od naročnikovega podpisa predajnega zapisnika izvede usposabljanje za vsaj 20 operaterjev, ki bodo opravljali delo na napravah. Usposabljanje se izvede, upoštevajoč veljavne epidemiološke razmere v zvezi z epidemijo COVID-19 in drugimi nalezljivimi boleznimi ali odsotnosti večjega števila operaterjev. Rok za izvedbo usposabljanja se lahko spremeni z aneksom k pogodbi, upoštevajoč razloge iz prejšnje povedi.

V primeru večje programske posodobitve naprave bo dobavitelj zagotovil brezplačno novo usposabljanje operaterjev

6. člen

Dobavitelj zagotavlja _____-letno garancijo, ki začne teči od dneva naročnikovega podpisa predajnega zapisnika. Garancija zajema vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške, potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja naprave. Prav tako so v okviru garancije zajeti stroški preventivnega tovarniškega vzdrževanja, servisiranja in kalibriranja naprav, če dobavljene naprave brez navedenih storitev ne bi optimalno delovale, kar zajema stroške vseh rednih vzdrževalnih preventivnih servisov in kalibriranja naprav, ki se izvajajo v skladu s proizvajalčevimi navodili in priporočili, vključujoč stroške delov naprave, ki se obrabijo, ves potrošni material, stroške dela, prevozne stroške in ostale stroške. Dobavitelj zagotavlja naročniku popolnoma operativne naprave, tako da naročnik v navedenem obdobju trajanja garancije ne bo imel z njimi nobenih dodatnih stroškov, oz. da so vsi ti stroški že vključeni v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena te pogodbe.

Garancija se podaljša za čas popravila.

Če bi se nedvoumno izkazalo, da je v času trajanja garancije za okvaro oz. nedelovanje naprave odgovoren naročnik, je naročnik za kritje stroškov popravila naprav predvidel ocenjeno vrednost, opredeljeno v tretjem odstavku točke 3.2.3 razpisne dokumentacije, v breme katere bo naročnik dobavitelju plačal te stroške. V primeru nastopa potrebe po popravilu bo naročnik sklenil aneks k pogodbi po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, in sicer za vrednost popravila, kot bo razvidna iz s strani naročnika potrjene ponudbe, v kateri bo dobavitelj opredelil količino potrebnih servisnih ur, obračunanih po ceni servisne ure, kot je opredeljena v drugem odstavku 4. člena pogodbe, material pa bo obračunan po ceni, določeni v dobaviteljevem uradno veljavnem ceniku s popustom, ki je tudi opredeljen v drugem odstavku 4. člena pogodbe. Popravilo dobavitelj izvede, če naročnik potrdi ponudbo in je sklenjen aneks k pogodbi.

Dobavitelj mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati najmanj 2-letno garancijo, pri čemer pa ta ne sme biti krajša, kot je garancija, ki jo je dobavitelj ponudil za naprave.

Dobavitelj mora zagotoviti dosegljivost servisne službe med 8. in 16. uro v delovnih dneh. Odzivni čas od prejema naročnikovega pisnega ali ustnega poziva za odpravo napake do prihoda na lokacijo je največ 2 dni (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in začne z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav). Dobavitelj mora zagotoviti odpravo napak v največ treh tednih po prejemu naročnikovega obvestila o okvari. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom je čas odprave napak oz. okvar lahko izjemoma daljši.

Naročnik sporoča napake na napravi ali zahteva pomoč pri uporabi naprave na dobaviteljevem e-naslovu ________________________ in telefonski številki ____________. Dobavitelj je na tem naslovu dosegljiv ves čas v prejšnjem odstavku določene dosegljivosti, upoštevajoč odzivni čas, ki je opredeljen v prejšnjem odstavku tega člena.

Dobavitelj mora zagotavljati dobavo rezervnih delov še najmanj sedem let po dobavi naprav.

Dobavitelj mora omogočati stalno tehnično (strokovno) pomoč (v komunikacijski obliki preko telefona, spletne strani in elektronske pošte) glede uporabe naprave. Ta pomoč se ves čas garancijske dobe zagotavlja v slovenskem jeziku, je pa že vračunana v skupno pogodbeno vrednost iz 4. člena pogodbe in se posebej ne obračunava.

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti komunikacija potekala v slovenskem jeziku. Če dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe niso sposobni tekoče pisno in ustno komunicirati v slovenskem jeziku, pa mora dobavitelj na svoje stroške zagotoviti strokovno usposobljenega tolmača, preko katerega bo zagotovljena tekoča pisna in ustna komunikacija v slovenskem jeziku.

Dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe v vsakem primeru niso sposobni tekočega ustnega in pisnega razumevanja in izražanja v slovenskem jeziku, če nimajo nivoja znanja slovenskega jezika vsaj na stopnji B2 enotnega evropskega referenčnega okvira za znanje jezikov. Stroške in breme dokazovanja znanja jezika v primeru spora nosi dobavitelj. Presoja pa se dejansko tekoče ustno in pisno razumevanje in izražanje kadra v slovenskem jeziku.

Če naročnik ugotovi, da so dobaviteljevi delavci ali delavci po dobavitelju pooblaščene družbe tehnično nestrokovni ali nekakovostni, poslovno-operativno neučinkoviti, nezmožni komuniciranja in koordiniranja z operaterji, lahko naročnik zahteva zamenjavo takih delavcev z ustreznimi. Dobavitelj mora take delavce zamenjati najpozneje v enem mesecu od datuma zahteve naročnika.

7. člen

Dobavitelj bo izstavil e-račun za naprave iz 1. točke prvega odstavka 4. člena pogodbe po naročnikovem podpisu predajnega zapisnika, za storitve usposabljanja iz 2. točke prvega odstavka 4. člena pa nemudoma po opravljenem usposabljanju, pri čemer je podlaga za plačilo te storitve potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Za storitve popravila iz tretjega odstavka 6. člena pogodbe izda dobavitelj e-račun v skladu z od naročnika potrjeno ponudbo za izvedbo storitev popravila in na podlagi obojestransko podpisanega delovnega naloga.

Dobavitelj naslovi e-račune na naslov: Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. E-račun naj vsebuje naslednje podatke o naročniku: ID št. za DDV: SI77695771, IBAN: SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda: UJPLSI2DICL. Obveznost izdaje e-računa velja le za tistega dobavitelja, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v nasprotnem primeru se izda račun na papirju.

Naročnik lahko nepravilno izstavljen e-račun zavrne v 15 dneh od dneva njegovega prejema. Naročnik je dolžan plačati e-račun v tridesetih dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa oz. skladno z veljavnimi predpisi, in sicer na transakcijski račun dobavitelja, ki je naveden na e-računu. E-račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

8. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika)

Dobavitelji, ki skupaj izpolnjujejo pogodbene obveznosti, odgovarjajo solidarno za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti (navedena določba velja v primeru oddaje skupne ponudbe in se jo izbriše, če ponudbo odda samostojni ponudnik, ostale določbe členov pa se ustrezno preštevilčijo).

9. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj, ki skupaj s podizvajalcem izpolnjuje pogodbene obveznosti, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za njihovo pravilno izvedbo.

Dobavitelj mora v času veljavnosti pogodbe obvestiti naročnika o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente o kontaktnih osebah in zakonitih zastopnikih novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce ESDP novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Kakršne koli spremembe podizvajalcev v času veljavnosti te pogodbe bodo možne le na podlagi naročnikovega soglasja. Predlagani novi podizvajalec bo moral predložiti ustrezne listine in izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati vsak podizvajalec, hkrati pa tudi tistih pogojev, ki jih je v ponudbi z dokazili izkazal podizvajalec, ki ga dobavitelj namerava nadomestiti z drugim podizvajalcem.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti opravlja podizvajalec, ki ni bil naveden v ponudbi oz. ni vključen v izvedbo pogodbenih obveznosti na način, kot ga določa ta člen, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kogarkoli od podizvajalcev, ki opravljajo pogodbene obveznosti (navedena določba velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci in se jo izbriše, če ponudbo odda samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov brez podizvajalcev, ostale določbe členov pa se ustrezno preštevilčijo).

10. člen

(člen se izloči iz besedila pogodbe, če gre za ponudbo samostojnega ponudnika brez podizvajalcev)

Dobavitelj s sklenitvijo te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi s strani dobavitelja potrjenega podizvajalčevega računa oz. situacije plača neposredno podizvajalcu. To velja v primeru, ko dobavitelj pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti sodeluje s podizvajalcem, podizvajalec pa je podal zahtevo za neposredno plačilo. Podizvajalec mora v tem primeru podati pisno soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja. Dobavitelj mora k svojemu računu oz. situaciji priložiti podizvajalčev račun oz. situacijo, ki jo mora predhodno potrditi.

Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora dobavitelj naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Opustitev predložitve pisnih izjav predstavlja prekršek (navedena določba velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci in se jo izbriše, če ponudbo odda samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov brez podizvajalcev, ostale določbe členov pa se ustrezno preštevilčijo).

11. člen

Niti dobavitelj niti naročnik nista odgovorna za neizpolnitev pogodbenih obveznosti zaradi okoliščin, katerih vzrok je izven nadzora posamezne pogodbene stranke in ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. Zaradi višje sile se prestavijo roki za izpolnitev pogodbene obveznosti. Višja sila se ne upošteva, če neposredno prizadeta pogodbena stranka o tem pisno ne obvesti druge pogodbene stranke takoj, ko je mogoče glede na naravo vzroka višje sile.

12. člen

V primeru zamude roka iz drugega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,05 % vrednosti 1. točke iz prvega odstavka 4. člena pogodbe v EUR z DDV, vendar ne več kot 10 % prej navedene vrednosti.

V primeru zamude roka iz petega odstavka 6. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,02 % od vrednosti iz 1. točke iz prvega odstavka 4. člena pogodbe v EUR z DDV. Skupna vrednost pogodbene kazni ne sme preseči 10 % prej navedene vrednosti, kar velja za vsako posamezno zamudo. Enake določbe glede zamude roka, načina in vrednosti obračunane pogodbene kazni veljajo tudi za primere zamude pri izvedbi popravila naprave, ko je za nedelovanje oz. neustrezno delovanje naprave odgovoren naročnik.

V primeru zamude roka iz devetega odstavka 5. člena pogodbe, ki nastane iz razlogov na strani dobavitelja, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini 0,10 % vrednosti iz 2. točke prvega odstavka 4. člena pogodbe v EUR z DDV, vendar ne več kot 10 % prej navedene vrednosti. V nobenem primeru pogodbena kazen za zamudo roka, ki se nanaša na izvedbo storitve iz devetega odstavka 5. člena pogodbe ne more biti manjša od 50,00 EUR za vsak dan zamude.

Dobavitelj je dolžan plačati odškodnino tudi za tisti del škode, ki presega obračunano pogodbeno kazen.

Naročnik izstavi dobavitelju bremepis za obračunano pogodbeno kazen oz. nadomestilo za nastalo škodo. Če dobavitelj pogodbene kazni ne plača v roku, ki ga naročnik določi v bremepisu, si naročnik pridržuje pravico, da ob plačilu dobaviteljevega računa ne plača zneska, ki je naveden na dobaviteljevem računu, ampak zmanjšanega za znesek obračunane pogodbene kazni. Naročnik lahko to opravi večkrat do dokončnega poplačila obračunane pogodbene kazni. Enako velja tudi v primeru neplačila odškodnine po četrtem odstavku tega člena.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dobaviteljevega neplačila pogodbene kazni oz. odškodnine, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če naročnik ne bi mogel zagotoviti poplačila pogodbene kazni oz. odškodnine na način iz prejšnjega odstavka tega člena.

Naročnik obračuna dobavitelju pogodbeno kazen po pisnem opominu, vendar se pogodbena kazen ne glede na odposlani pisni opomin vselej obračuna od trenutka nastopa zamude roka, tj. ko bi dobavitelj v skladu z določbami te pogodbe moral svojo pogodbeno obveznost ustrezno izpolniti, pa do prenehanja zamude roka, tj. dokler dobavitelj pravilno ne izpolni svoje pogodbene obveznosti.

13. člen

Naročnikov skrbnik pogodbe je ____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

Dobaviteljev skrbnik pogodbe je _____________, e-naslov: ___________, tel. _____________.

14. člen

Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja, ali za opustitev obveznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik ob ugotovitvi domnevnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali ob obvestilu komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka začne z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena in z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

15. člen

Dobavitelj je dolžan ohraniti kot zaupne in varovati podatke, ki so osebni podatki, davčna tajnost, podatke, ki so poslovna skrivnost, podatke, varovane na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke in vse ostale podatke (v nadaljevanju: varovani podatki), ki jih pridobi oz. za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, in sicer toliko dolgo, kolikor je treba v skladu z roki hrambe, ki jih določa predpis oz. če rok hrambe ni posebej določen, toliko dolgo, dokler naročnik ne sporoči, da se ti lahko uničijo. Dobavitelj varovanih podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam.

Pogodbenima strankama ni dovoljena uporaba varovanih podatkov, za katere izvesta pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v drug namen, ki ni izrecno določen s pogodbo oz. neposredno povezan z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbeni stranki sta dolžni zagotoviti zavarovanje varovanih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: uredba) oz. skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom o davčnem postopku in drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti varovanih podatkov. Dobavitelj je dolžan zagotoviti ustrezne ukrepe za varovanje navedenih podatkov s svojimi notranjim aktom. Če dobavitelj takšnega notranjega akta o zavarovanju podatkov nima, pa najmanj v takšnem obsegu, kot ga določata Akt o varstvu osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije št. 007-108/2021-1 z dne 19. 11. 2021 in Akt o postopkih in ukrepih za varovanje tajnih podatkov, podatkov, ki so davčna tajnost in poslovnih skrivnosti v Finančni upravi Republike Slovenije, št. 007-132/2018-1 z dne 20. 12. 2018 s spremembami in dopolnitvami. Prejšnji stavek velja tudi v primeru, ko ima dobavitelj svoj notranji akt, ki pa ne dosega enake ravni varovanja, kot jo določata prej navedena naročnikova akta.

Če obstaja možnost, da se dobaviteljevi delavci, ki bodo neposredno izvajali storitve po tej pogodbi, seznanijo z osebnimi in drugimi varovanimi podatki, bodo morali pred začetkom storitev podpisati izjavo o varovanju podatkov.

Obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena veljajo enako tudi za delavce drugih gospodarskih subjektov, s katerimi dobavitelj sodeluje pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

16. člen

Dobavitelj lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem naročnikovem pisnem soglasju.

17. člen

Ta pogodba lahko preneha veljati z odstopom od pogodbe katere koli pogodbene stranke, pri čemer je vzrok za odstop od pogodbe neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pogodbena stranka mora najprej drugo pogodbeno stranko opozoriti na neizpolnjevanje oz. neustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti s pisnim opominom in jo pozvati, da v dodatnem roku pravilno izpolni svoje pogodbene obveznosti. Če druga pogodbena stranka pogodbene obveznosti ne izpolni v roku in na način, kot to določa ta pogodba, lahko pogodbena stranka drugi pogodbeni stranki pošlje pisno obvestilo o odstopu od pogodbe, ki učinkuje z dnem njegovega prejema. Kot razlog za odstop od pogodbe se šteje tudi kršitev varnostnih določb, ki se nanašajo na kibernetsko oz. informacijsko varnost, ter določb Splošne uredbe o varstvu podatkov ali zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, kot npr. če bi zaradi vgrajene ali priključene programske ali strojne opreme v dobavljenih napravah prišlo do nezakonitega zbiranja in uporabe oz. obdelave podatkov v korist dobavitelja ali tretje osebe, za tako obdelavo podatkov pa naročnik ne bi vedel oz. za takšno obdelavo tudi ni dal pisnega soglasja in podobno.

Ta pogodba preneha veljati tudi v primeru, če se uresniči razvezni pogoj. Razvezni pogoj se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo. Če se v času veljavnosti pogodbe spremeni vsebina razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje, pogodbeni stranki soglašata, da se vsebina razveznega pogoja, kot je opredeljena v tem odstavku tega člena, nadomesti z vsebino razveznega pogoja, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja javno naročanje. V tem primeru ni treba skleniti aneksa k pogodbi, razen če to zahteva veljavni zakon, ki ureja javno naročanje.

Naročnik lahko ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih primerih:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izločiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

18. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se izvršijo v obliki pisnih aneksov, ki jih podpišeta obe pogodbeni stranki, razen v primerih, ko sta pogodbeni stranki s to pogodbo določili drugače. Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko vse spremembe, ki se nanašajo na naslov oz. sedež pogodbenih strank, nazive in naslove finančnih uradov, številke transakcijskih računov, elektronskih naslovov, telefonskih številk in imen zakonitih zastopnikov, skrbnikov pogodb in kontaktnih oseb naročnika in dobavitelja, izvedejo s pisnim obvestilom, pri čemer za takšne spremembe pogodbe ni treba skleniti aneksa k pogodbi.

19. člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore reševali sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

20. člen

Določila te pogodbe se pri presoji izpolnitvenih obveznosti razlagajo skupaj z razpisno dokumentacijo in njenimi dopolnitvami in spremembami. Če bi našteti dokumenti isto vprašanje urejali drugače in se pogodbeni stranki ne bi mogli dogovoriti o vsebini izpolnitvene obveznosti, se pri razlagi upošteva najprej pogodbo, nato razpisno dokumentacijo in nazadnje dobaviteljevo ponudbo.

Vse zadeve, ki jih pogodbeni stranki v pogodbi nista dogovorili drugače, bosta obravnavali v skladu z določbami Obligacijskega zakonika - OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo), njegovimi spremembami in dopolnitvami ter ostalimi veljavnimi predpisi.

Če je katerakoli od pogodbenih določb neveljavna ali taka postane, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Z izrazom »pisno« se po tej pogodbi razume tudi sporočilo, ki ga katera koli pogodbena stranka pošlje po elektronski pošti na e-naslov skrbnika pogodbe in uradni e-naslov pogodbene stranke, kot je naveden na spletni strani pogodbene stranke.

21. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in velja do izteka garancije. Pogoj za veljavnost pogodbe je, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj mora naročniku v 8 delovnih dneh od podpisa pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 3 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, pri čemer mora biti to veljavno najmanj od dneva njene predložitve naročniku in še najmanj 1 mesec od predvidenega izteka ponujene garancije, upoštevajoč tudi predvideni dobavni rok.

V primeru podaljšanja dobavnega roka mora dobavitelj predložiti dodatek k finančnemu zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer še za obdobje, kolikor znaša podaljšani dobavni rok.

Dobavitelj lahko predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s krajšim rokom veljavnosti, kot je določen v prejšnjem odstavku tega člena, vendar mora v tem primeru 6 mesecev pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti novo finančno zavarovanje, ki bo začelo veljati po izteku veljavnosti finančnega zavarovanja, ki ga bo novo finančno zavarovanje nadomestilo. Če dobavitelj ne predloži v roku novega finančnega zavarovanja, ga naročnik pisno opomni in mu določi dodaten rok. Če finančno zavarovanje tudi v dodatnem roku ni predloženo, lahko naročnik odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom, pri čemer odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko se izteče veljavnost finančnega zavarovanja. V tem primeru je naročnik upravičen, da finančno zavarovanje unovči za celotno vrednost. Naročnik v tem primeru predloži zahtevo za unovčenje finančnega zavarovanja izdajatelju finančnega zavarovanja najkasneje 40 dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje se unovči, če dobavitelj ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, jih izpolni napačno oz. pomanjkljivo oz. jih ne izpolni pravočasno ter v primerih, ko je to navedeno v določbah te pogodbe. Če naročnik zaradi dobaviteljevih pogodbenih kršitev odstopi od pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje v celotni vrednosti.

22. člen

Naročnik s to pogodbo prevzame obveznost plačil, ki zapadejo v plačilo do datuma veljavnosti sprejetega proračuna, tj. do 31. 12. 2024, po tem obdobju pa pogodba ostane v veljavi le pod pogojem, da ima naročnik zagotovljena proračunska sredstva za namen izpolnitve obveznosti po tej pogodbi. Pogodbeni stranki soglašata, da pogodba preneha veljati z dnem prejema naročnikovega obvestila o prenehanju veljavnosti pogodbe, če naročnik po navedenem datumu ne bi imel zagotovljenih proračunskih sredstev.

23. člen

Pogodba je sestavljena v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, dobavitelj pa 1 izvod./Pogodba je podpisana elektronsko. (Način podpisa pogodbe dogovorita naročnik in izbrani ponudnik po nastopu pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila).

Kraj in datum: ________________		Kraj in datum: _______________

Naročnik:							Dobavitelj:

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Finančna uprava Republike Slovenije

Peter Grum, generalni direktor                                     	__________________, ___________

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:    Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana

Datum: _____________ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA: ___________ (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: ______________ (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: _________________ (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oz. ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: Obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JNXXXX/20xx (interna oznaka JN 2/2023), z dne __________________, katerega predmet je nakup treh rentgenskih naprav (sklop 1) oz. nakup treh Raman spektroskopov (sklop 2).

ZNESEK IN VALUTA: _______ EUR (v skladu s točko 1.5 razpisne dokumentacije)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: Nobena.

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov __________ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ____________ (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.)

DATUM VELJAVNOSTI: 30. 9. 2023

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: _______________ (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oz. ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oz. zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanje/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant										(žig in podpis)

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:       Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana

Datum: __________ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE: ______________ (vpiše se številka garancije)

GARANT: ________________ (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE: ___________________ (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: Pogodba o nakupu treh rentgenskih naprav št. C1620-23-000xxx, katere predmet je nakup, dobava, montaža, priklop, zagon treh rentgenskih naprav s ___-letno garancijo in usposabljanje upravičenčevih uslužbencev (sklop 1) oz. pogodba o nakupu treh Raman spektroskopov št. C1620-23-000xxx, katere predmet je nakup, dobava, zagon treh Raman spektroskopov s ___-letno garancijo in usposabljanje upravičenčevih uslužbencev (sklop 2). Pogodba je sklenjena na podlagi javnega naročila št. JN 2/2023 in ponudbe naročnika garancije št. ___________________.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ____________ EUR (v skladu s točko 1.5 razpisne dokumentacije)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: Nobena.

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ___________ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ________________ (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: do ________ (v skladu s točko 1.5 razpisne dokumentacije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: _____________________ (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant										(žig in podpis)

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV

Pogodbenik (izvajalec): ___________________________________________

Ime in priimek delavca: ___________________________________________

Naslov delavca: _________________________________________________

Poštna številka in kraj: ____________________________________________

Podpisani/-a__________________________, letnica rojstva____________ (neobvezno)

IZJAVLJAM:

Zavedam se, da bom za potrebe izvajanja pogodbe, sklenjene med v uvodu te izjave navedenim pogodbenikom in Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) ter pogodbenikom in njegovim morebitnim podizvajalcem, imel/-a dostop do različnih vrst varovanih podatkov (podatki, ki so davčna tajnost, osebni podatki, podatki, ki so poslovna skrivnost, tajni podatki in kateri koli drugi na podlagi zakona ali drugega predpisa varovani podatki), katerih obdelava in varovanje sta predpisana, zloraba ali malomarno ravnanje z njimi pa lahko predstavlja prekršek ali kaznivo dejanje ter lahko povzroči materialno oz. nematerialno škodo.

Potrjujem, da sem bil/-a posebej opozorjen/-a na predpise, ki urejajo varstvo v predhodnem odstavku navedenih podatkov:

- Zakon o finančni upravi - ZFU (Uradni list RS, št. 25/14) in njegove spremembe, in sicer predvsem na 11., 14., 46., 47., 48., 60., 61., 77. in 89. člen,

- Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) in njegove spremembe, predvsem na 8. člen, V. poglavje, 2. točko 395. člena in 18. točko prvega odstavka 397. člena,

- Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06) in njegove spremembe, predvsem na Tretji del (Fizični, organizacijski in tehnični ukrepi in postopki za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost),

- Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), predvsem členi 5 do 11, 12 do 22, 24 do 25, 28 do 30, 32, 35 do 36, 44 do 49 ter 77 in 79,

- Zakon o tajnih podatkih - ZTP (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) in njegove spremembe,

- Uredbo o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 74/05) in njene spremembe,

- Kazenski zakonik -  KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo) in njegove spremembe, predvsem na 143., 236. in 260. člen,

- Zakon o poslovni skrivnosti - ZPosS (Uradni list RS, št. 22/19),

- Krovno politiko informacijske varnosti Finančne uprave Republike Slovenije in področne politike informacijske varnosti, glede katerih je FURS omogočil seznanitev pred podpisom izjave,

- Akt o varstvu osebnih podatkov v Finančni upravi Republike Slovenije, glede katerega je FURS omogočil seznanitev pred podpisom izjave,

- Akt o postopkih in ukrepih za varovanje tajnih podatkov, podatkov, ki so davčna tajnost in poslovnih skrivnosti v Finančni upravi Republike Slovenije, glede katerega je FURS omogočil seznanitev pred podpisom izjave,

- druge dokumente s področja varovanja podatkov v FURS, glede katerih je FURS omogočil seznanitev pred podpisom izjave.

Upošteval/-a in izvajal/-a bom vse ukrepe, ki jih ti predpisi določajo za zavarovanje in s tem varstvo podatkov iz tega člena.

Obvezujem se, da:

- bom vse podatke iz 1. člena te izjave, s katerimi sem prišel/-a v stik oz. imam do njih dostop, uporabljal/-a izključno v obsegu in za namen izvajanja pogodbe med pogodbenikom in FURS ter pogodbenikom in podizvajalcem;

- podatkov iz prejšnje alineje ne bom na kakršen koli način dajal/-a na razpolago osebi, ki dela za FURS, za pogodbenika oz. podizvajalca, če jih ne potrebuje za opravo nalog, ki izhaja iz pogodbe, oz. jih potrebuje, pa ni podpisala takšne izjave, oz. katerim koli osebam izven FURS;

- bom izvajal/-a vse potrebne ukrepe, s katerimi se preprečuje nenamerna ali nezakonita obdelava, uničenje, izguba, sprememba, nepooblaščeno razkritje ali dostop do podatkov iz 1. alineje tega člena, kot so ti določeni v pogodbi, sklenjeni med pogodbenikom in FURS.

Dolžnosti iz prejšnjega odstavka trajajo tudi po prenehanju pogodbenega oz. drugega razmerja med FURS in pogodbenikom ter pogodbenikom in podizvajalcem.

Seznanjen/-a sem, da bo FURS za namen izvajanja nadzora nad spoštovanjem te izjave preverjal moje osebne podatke v informacijskih sistemih, opravljal ustrezne poizvedbe pri drugih organih, institucijah oz. gospodarskih družbah ali podjetnikih oz. na drug način ugotavljal, ali sem spoštoval/-a obveznosti, ki iz nje izhajajo.

Zavezujem se, da bom v primeru suma ali obstoja kršitve varstva osebnih podatkov čimprej obvestil/-a DPO na dpo.furs@gov.si ali vodjo informacijske varnosti v FURS na infosec.furs@gov.si.

Ta izjava je podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme FURS in ga hrani v zadevi, drugi izvod pa prejme delavec.

V______________________________, dne _________________________

(podpis)