Datum: 21. 3. 2023

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA BLAGA PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO

JN/2023/1

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

# NAROČNIK

To naročilo izvaja Inštitut za kovinske materiale in tehnologije v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun naročnika:

- Inštitut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana in

- Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana

(v nadaljevanju vsi skupaj kot naročnik).

V primeru, da naročnika Inštitut Jožef Stefan in Kemijski inštitut odstopita od izvedbe skupnega javnega naročila in sofinanciranja opreme sklopa 1, investicijo v celoti krije naročnik Inštitut za kovinske materiale in tehnologije.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

# OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka:  JN/2023/1

Predmet javnega naročila je: Visokoločljivostni presevni in vrstični elektronski mikroskop.

Javno naročilo je razdeljeno v dva sklopa:

- SKLOP: Visokoločljivostni presevni elektronski mikroskop na poljsko emisijo za preiskave na atomarnem nivoju pri spremenljivi pospeševalni napetosti z EDS analitiko  in nosilcem za segrevanje do 1200 °C

- SKLOP: Visokoločljivostni vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.

# NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop, za en sklop ali za oba sklopa. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, za kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Predračun navedel cene.

Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v točki 8.1.1. teh navodil. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop.

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro za posamezen sklop in oddal naročilo po posameznem sklopu.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril za posamezen sklop, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

# ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem ePonudbe.si na spletnem naslovu https://eponudbe.si/ pri objavi tega javnega naročila.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema ePonudbe.si https://eponudbe.si/ najkasneje do 20.4.2023 do 10.00 ure.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Umik ponudbe je mogoče izvesti na portalu ePonudbe.si v profilu ponudnika, ki je oddal ponudbo v sistem, pri oddani ponudbi, z opcijsko navedbo razloga umika, spremembo ponudbe pa se izvede znotraj istega sistema tako, da se najprej umakne že predloženo ponudbo, nato pa se pred rokom za prejem ponudb odda novo ponudbo.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

# ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu ePonudbe.si dne 20.4.2023 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://eponudbe.si/ pri objavi tega javnega naročila.

# PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

# TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

## Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

## Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 10.4.2023 do 10.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

# UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

## Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 in 8.1.2 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil, če teh informacij ni mogoče pridobiti v nacionalni bazi podatkov.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

### Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Zaželeno je, da ponudnik pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) priloži že v ponudbi.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

### Drugi pogoji

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost«). Gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla

- Velja za SKLOP 1:

Gospodarski subjekt je v zadnjih štirih (4) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno dobavil in inštaliral visokoločljivostni presevni elektronski mikroskop na poljsko emisijo v enaki ali višji vrednosti, kot je ponujena cena aparata v EUR brez DDV.

Velja za SKLOP 2:

Gospodarski subjekt je v zadnjih štirih (4) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno dobavil in inštaliral visokoločljivostni vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo v enaki ali višji vrednosti, kot je ponujena cena aparata v EUR brez DDV.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost«.

- Gospodarski subjekt potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljnjem besedilu ZIntPK).

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec IZJAVA po 35. členu ZIntPK

# MERILA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop je ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR brez DDV ter ostalih navedenih meril.

Merila so napisana v dveh jezikih, slovenskem in angleškem. V primeru razhajanj v besedilu meril, je merodajna slovenska verzija.

# 9A. merila za sklop 1

- MERILO

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili:

- Najnižja cena ponudnika iz obrazca Predračun za sklop 1, postavka »Skupaj v EUR brez DDV«, ki ustreza ali presega zahteve iz dokumenta TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, se ovrednoti z največ 45 točkami.

Točke ponudnikov z višjo ceno bodo izračunane po sledeči formuli:  (najnižja cena/ponudnik cena) ×45, največ 45 točk.

- Dodatne točke, maksimalno 55 točk, ponudnik pridobi na podlagi meril za dodatne točke navedenih v poglavju 2. (št. točk iz meril za dodatne točke, največ 55 točk).

- MERILA ZA DODATNE TOČKE

| Minimalna delovna pospeševalna napetost: - pospeševalno napetost je možno prilagoditi za delo pod 80 kV ali - pospeševalno napetost je možno prilagoditi za delo pod 60 kV | +2 točki ali +5 točk |
| --- | --- |
| Svetlost izvora na poljsko emisijo, ≥1,8x109 A/cm2.srad pri 200 kV | +3 točke |
| Stabilnost emisije ≤3 %/dan brez posredovanja uporabniškega sistema | +3 točke |
| Tok snopa pri 200 kV - ≥20 nA ali - ≥50 nA | +2 točki ali +5 točk |
| Gostota toka snopa ≥1,5 nA pri 1 nm snopu pri 200 kV | +3 točke |
| Mikroskop ima možnost samodejnega ostrenja in stigmatizacije (C1: defokus in A1: dvojni astigmatizem) pri STEM. To funkcionalnost je mogoče izvesti na kateremkoli območju, tudi brez amorfnega referenčnega vzorca. | +5 točk |
| STEM detekcijski sistem ima več kot 16 segmentov | +5 točk |
| SDD detektorji so nameščeni v koloni, kolimirani in zaščiteni z zaslonko, brez potrebe vsakokratnega vstavljanja in izvlačenja za delovanje | +5 točk |
| SSD detektorji so razporejeni simetrično okoli nosilca vzorca, da zagotovijo enako učinkovitost zajema rentgenskih žarkov v vseh smereh nagiba analitičnega nosilca. Ta pogoj mora biti izpolnjen tudi, ko so vsi SDD v sistemu vklopljeni | +5 točk |
| Časovno razrešena možnost zajema EDS spektra, kjer lahko uporabnik ročno odstrani zajete spektre, ki ne doprinesejo k kvantifikaciji (npr. spektri zajeti po kontaminaciji z ogljikom ali po poškodbi z elektronskim snopom) | +3 točki |
| TEM Mikroskop pri EDS analizi uporablja algoritem za korekcijo absorpcije, ki minimizira kvantifikacija odstopanja zaradi nagiba vzorca (upoštevanje nagiba nosilca in artefakt senčenja zaradi več SDD detektorjev) | +3 točke |
| Če sta oba ponujena sklopa od istega proizvajalca | +5 točk |
| Če ponudnik dostavi TEM mikroskop do 31.8.2023 | +5 točk |

Največje možno skupno število točk je 100 (največ 45 točk iz cene + največ 55 točk iz dodatnih meril).

Naročnik bo pravočasno prispele ponudbe razvrstil po vsoti točk glede na zgornja merila. Izbran bo ponudnik z najvišjim številom točk.

- PRIMER DVEH PONUDB Z ENAKIM NAJBOLJŠIM REZULTATOM OCENJEVANJA

V primeru, da bosta dve ali več ponudb izenačeni po vsoti točk na podlagi zgornjih meril, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši dobavni rok.

Če sta tudi po tem dve ponudbi izenačeni, bo izbran ponudnik z najbolj ugodnimi servisnimi pogoji.

Če sta tudi po tem dve ponudbi izenačeni, bo potekal žreb, ki bo izveden v prisotnosti obeh ponudnikov, oz. njihovih predstavnikov, v prostorih IMT.

(ANG)

- CRITERIA

The contracting authority will submit a public contract on the basis of the most economically advantageous offer, evaluated in accordance with the criteria listed below:

- The bidder's lowest price for the item " Skupaj v EUR brez DDV", form "Predračun za sklop 1", which corresponds to or exceeds items of the TECHNICAL SPECIFICATIONS, is evaluated with a maximum 45 points.

The points of bidders with a higher price for technical specifications will be calculated according to the following formula: (lowest price/bidder price)×45, maximum 45 points.

- Additional points, a maximum of 55 points, are obtained by the bidder based on the criteria for additional points specified in chapter 2 (number of points from the criteria for additional points, maximum 55 points).

- ADDITIONAL CRITERIA

| Minimum operating acceleration voltage: (a) the acceleration voltage can be adjusted to operate below 80 kV or (b) the acceleration voltage can be adjusted to operate below 60 kV. | +2 points or +5 points |
| --- | --- |
| Brightness of source per field emission ≥1,8x109 A/cm2.srad at 200 kV. | +3 points |
| Emission stability ≤ 3% / day without user intervention. | +3 points |
| Beam current at 200 kV (a) ≥ 20 nA or (b) ≥ 50 nA. | +2 points or +5 points |
| Beam current density ≥1.5 nA at 1 nm beam at 200 kV. | +3 points |
| The microscope has the ability to autofocus and stigma (C1: defocus and A1: double astigmatism) in STEM. This functionality can be performed in any area, even without an amorphous reference pattern. | +5 points |
| The STEM detection system has more than 16 segments. | +5 points |
| SDD detectors are mounted in a column, collimated and protected by an aperture, without the need for each insertion and removal for operation. | +5 points |
| SSD detectors are arranged symmetrically around the sample carrier to ensure the same X-ray capture efficiency in all directions of inclination of the analytical holder. This condition must also be met when all SDDs in the system are turned on. | +5 points |
| The time-resolved option includes EDS spectra, where the user can manually remove captured spectra that do not contribute to quantification (e.g., spectra captured after carbon contamination or after electron beam damage). | +3 points |
| In EDS analysis, the microscope uses an absorption correction algorithm that minimizes the quantification of the deviation due to the inclination of the sample (taking into account the inclination of the beam and the shading artifact due to multiple SDD detectors). | +3 points |
| If both microscopes are offered from the same manufacturer | +5 points |
| The tenderer will deliver the TEM microscope by 31.8.2023 | +5 points |

The maximum possible total number of points is 100 (maximum 45 points from the price + maximum 55 points from additional criteria).

The client will sort the offers that arrive on time by the sum of the points according to the above criteria. The bidder with the highest number of points will be selected.

- EXAMPLE OF TWO OFFERS WITH THE SAME BEST EVALUATION RESULT

In the event that two or more bids are tied according to the sum of the points of the above criteria, the bidder offering the shortest delivery time will be selected.

If, even after this, two offers are equal, the provider with the most favourable service conditions will be selected.

If, even after this, two bids are equal, a draw will occur, which will be carried out in the presence of both bidders, or of their representatives, on the premises of the IMT.

9B. MERILA ZA SKLOP 2

- MERILO

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili:

- Najnižja cena ponudnika iz obrazca Predračun za sklop 2, postavka »Skupaj v EUR brez DDV«,, ki ustreza ali presega zahteve iz dokumenta TEHNIČNE SPECIFIKACIJE , se ovrednoti z največ 70 točkami.

Točke ponudnikov z višjo ceno, bodo izračunane po sledeči formuli:  (najnižja cena/ponudnik cena) × 70, največ 70 točk.

- Dodatne točke, največ 30 točk, ponudnik pridobi na podlagi meril za dodatne točke navedenih v poglavju 2. (št. točk iz meril za dodatne točke, največ 30 točk).

- MERILA ZA DODATNE TOČKE

| Resolucije: - vsaj 0,8 nm pri 500 V (pospeševalne napetosti) - vsaj 1,5 nm pri 200 V (pospeševalne napetosti) - analitska resolucija (pri optimalnem WD za EDS, 15kV in 5 nA) vsaj 2 nm | +2 točki +2 točki +2 točki |
| --- | --- |
| Možnost Low vacuum mode - delovanje do 500 Pa | +2 točki |
| Nagib mizice vsaj -10° in +80° | +5 točk |
| Pomik mizice: - X in Y smer - vsaj 100 mm × 100 mm - Z smer – vsaj 60 mm | +5 točk +2 točki |
| Če sta oba ponujena sklopa istega proizvajalca | +5 točk |
| Če ponudnik dostavi SEM mikroskop do 31.8.2023 | +5 točk |

Največje možno skupno število točk je 100 (največ 70 točk iz cene + največ 30 točk iz dodatnih meril).

Naročnik bo pravočasno prispele ponudbe razvrstil po vsoti točk glede na zgornja merila. Izbran bo ponudnik z najvišjim številom točk.

- PRIMER DVEH PONUDB Z ENAKIM NAJBOLJŠIM REZULTATOM OCENJEVANJA

V primeru, da bosta dve ali več ponudb izenačeni po vsoti točk na podlagi zgornjih meril, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najkrajši dobavni rok.

Če sta tudi po tem dve ponudbi izenačeni, bo izbran ponudnik z najbolj ugodnimi servisnimi pogoji.

Če sta tudi po tem dve ponudbi izenačeni, bo potekal žreb, ki bo izveden v prisotnosti obeh ponudnikov, oz. njihovih predstavnikov, v prostorih IMT.

(ANG)

- CRITERIA

The contracting authority will submit a public contract on the basis of the most economically advantageous offer, evaluated in accordance with the criteria listed below:

- The bidder's lowest price for the item " Skupaj v EUR brez DDV", form "Predračun za sklop 2", which corresponds to or exceeds items of the TECHNICAL SPECIFICATIONS, is evaluated with a maximum 70 points.

The points of bidders with a higher price for technical specifications will be calculated according to the following formula: (lowest price/bidder price)×70, maximum 70 points.

- Additional points, a maximum of 30 points, are obtained by the bidder based on the criteria for additional points specified in chapter 2 (number of points from the criteria for additional points, maximum 30 points).

- ADDITIONAL CRITERIA

| Resolutions: a) at least 0.8 nm at 500 V (acceleration voltage) b) at least 1.5 nm at 200 V (acceleration voltage) c) analytical resolution (at optimal WD for EDS, 15 kV and 5 nA) at least 2 nm | +2 points +2 points +2 points |
| --- | --- |
| Low vacuum mode possibility – working up to 500 Pa | +2 points |
| Stage tilt at least -10° in +80° | +5 points |
| Stage movement: - X and Y direction – at least 100 mm × 100 mm - Z direction – at least 60 mm | +5 points +2 points |
| If both sets are offered from the same manufacturer | +5 points |
| If the provider delivers the SEM microscope by 31.8.2023 | +5 points |

The maximum possible total number of points is 100 (maximum 70 points from the price + maximum 30 points from additional criteria).

The client will sort the offers that arrive on time by the sum of the points according to the above criteria. The bidder with the highest number of points will be selected.

- EXAMPLE OF TWO OFFERS WITH THE SAME BEST EVALUATION RESULT

In the event that two or more bids are tied according to the sum of the points of the above criteria, the bidder offering the shortest delivery time will be selected.

If, even after this, two offers are equal, the provider with the most favourable service conditions will be selected.

If, even after this, two bids are equal, a draw will occur, which will be carried out in the presence of both bidders, or of their representatives, on the premises of the IMT.

# PONUDBA

## Ponudbena dokumentacija

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),

- Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo),

- Izpolnjen obrazec »Predračun za SKLOP 1/ SKLOP 2«,

- Izpolnjen obrazec »IZJAVA po 35. členu ZIntPK«,

- Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke 10.2.1 teh navodil,

- Izpolnjen obrazec »Točkovanje v okviru meril«,

- Izpolnjen obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

## Sestavljanje ponudbe

### Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

DOKAZILO:

Tehnične specifikacije proizvajalca ponujenega blaga razdelane po posameznih postavkah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev in dodatnih funkcionalnosti v okviru meril, če jih ponudnik ponuja, za sklop za katerega se ponudnik prijavlja.

### Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

### Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem ePonudbe.si v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR. V primeru razhajanj med podatki navedenimi na portalu ePponudbe.si in »Predračunu«, kot veljavni štejejo podatki v »Predračunu«.

## Druga določila za pripravo ponudbe

### Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 8.1.1. in 8.1.2. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoj, določen v točki 8.1.2.2. lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

### Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 8.1.1. in 8.1.2.1. in 8.1.2.3 teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

### Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

### Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema: dokazila o izpolnjevanje tehnične dokumentacije, ki so lahko tudi v angleškem jeziku.

### Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30.6.2023.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

### Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

### Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

# OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

# ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik Inštitut za kovinske materiale in tehnologije lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe  posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

# POGODBA

Pogodbo v sklopu 1 bo podpisal predstavnik Inštituta za kovinske materiale in tehnologije in predstavnik Inštituta Jožef Stefan ter predstavnik Kemijskega inštituta, ki sodelujeta v skupnem javnem naročilu. Pogodbo v sklopu 2 bo podpisal predstavnik Inštituta za kovinske materiale in tehnologije

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

# PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

Direktor: izr. prof. dr. Matjaž Godec

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKLOP 1 – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PRESEVNI ELEKTRONSKI MIKROSKOP ZA PREISKAVE KEMIJSKIH IN FAZNIH TRANSFORMACIJ NA ATOMARNEM NIVOJU

TEHNIČNI OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet razpisa je dobava in namestitev novega (ne rabljenega) presevnega elektronskega mikroskopa (ang. Transmission electon microscope, v nadaljevanju - TEM) za preiskave kemijskih in faznih transformacij na atomarnem nivoju. Presevni elektronski mikroskop s spremenljivo pospeševalno napetostjo (80-200 kV) zagotavlja atomarno ločljivost pri najvišji napetosti v vseh načinih delovanja, medtem ko nižje napetosti omogočajo tudi opazovanje občutljivejših vzorcev, ki bi drugače med opazovanjem degradirali zaradi vpliva prevelikega toka elektronov. Mikroskop omogoča konvencionalno opazovanje vzorcev (TEM) ter vrstičenje elektronskega snopa skozi vzorec (STEM) pri povečavi od nekaj × 1.000 do nekaj × 1.000.000. Stabilni visoko-svetilni izvor elektronov zagotavlja resolucijo blizu difrakcijske limite in preiskave praškovnih vzorcev, tankih lamel in klasično pripravljenih vzorcev do debeline 100 nm, odvisno od atuneacije elektronov. Programska oprema mora omogočati popoln nadzor nad mikroskopom, upravljanje z napravo brez prisotnosti operaterja v prostoru z možnostjo dela na daljavo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije so napisane v dveh jezikih, slovenskem in angleškem. V izogib morebitnim nejasnostim je, zaradi pomanjkanja in/ali neustaljene uporabe ustrezne terminologije v slovenskem jeziku, v primeru dvoma merodajna angleška verzija.

POSTAVKA 1

Mikroskop mora imeti naslednje karakteristike, oziroma vključuje:

- Splošne minimalne zahteve:

- Analitski TEM/STEM mikroskop z območjem delovanja pri pospeševalnih napetostih od 80 do 200 kV

- Zajamčena delovna ločljivost pri 200 kV: TEM linijska ločljivost ≤0,10 nm, ločljivost (point to point) STEM ≤0,16 nm

- mikroskop deluje brez prisotnosti operaterja, vse zaslonke so motorizirane in je mogoče upravljanje na daljavo

- devarjeva posoda za tekoči dušik za ACD, ki drži ≥3 dni brez kriocikla

- brezoljni vakuumski system

- Elektronski izvor

- izvor na poljsko emisijo, ki zagotavlja svetlost ≥1.5×109A/cm2.srad pri 200 kV

- pri 200 kV ≥1 nA tok pri 1 nm premeru snopa

- drsenje elektronskega izvora ≤0,5 nm/min

- Samodejna poravnava pri različnih  HT

- TEM

- Omogoča konvencionalni, HR-TEM, SAED, NBD, CBED način delovanja in zajema podatkov.

- programska oprema, ki omogoča komunikacijo med kamero in goniometrom

- programiranje z dostopom do: e-optike, kamere, goniometra, vakuumskega sistema.

- računalnik za upravljanje podatkov.

- STEM

- STEM način delovanja z detekcijskim sistemom z najmanj 8 segmenti; BF, DF z obročastimi in radialnimi segmentacijami

- Samostojni segmentirani detektor HAADF

- Zajem do 4 STEM signalov hkrati (konvencionalni HAADF, ADF, ABF in BF)

- Sistem STEM vključuje sprotni zajem tehnike slikanja DPC/iDPC ali OBF

- Dodatna posebna poravnava STEM za difrakcijsko analizo pri majhnih konvergenčnih kotih (difrakcija) v načinu STEM. Vključena je majhna zaslonka za dodatno zmanjšanje konvergenčnega kota snopa.

- Zmožnost zajemanja 4k×4k STEM podatkov

- avtomatska poravnava snopa STEM

- Goniometer

- Računalniško vodeni 5-osni goniometer.

- Mikroskop omogoča nagib x(α) ≥±30° in y(β) ≥±30° z običajnim nosilcem z dvojnim nagibom.

- Širok razmak med polovimi čevlji > 5 mm, ki omogoča nagib ≥±70° za tomografski nosilec

- kompenzacija premika vzorca; z odmikom vzorca ≤0,5 nm/min

- Nosilci vzorcev

- Večnamenski nosilec z enojnim nagibom za standardne 3 mm TEM vzorce.

- Nosilec z dvojnim nagibom z nizkim ozadjem za 3 mm standardne TEM vzorce.

- Nosilec za analitično tomografijo z razponom nagiba najmanj ±70 stopinj za 3 mm TEM vzorce.

- Nosilec za več TEM vzorcev

- Kamere (detektorji)

Daljinsko vodena digitalna kamera v opazovalni komori

-digitalna kamera z visoko hitrostjo in velikim dinamičnim razponom,

- Prilagodljiv dinamični razpon za hkratno opazovanja in zajem Kikutchi linij in difrakcije,

- opazovanje vseh poravnav mikroskopa.

Spodaj-montirana CMOS kamera

- 4k×4k izvlečna CMOS kamera na osi, zmožna zajema TEM in difrakcijske slike,

- Velikost slikovnih pik najmanj 14×14 μm2, senzor: 4096×4096 CMOS

- Hitrost snemanja ≥1 fps pri 4k×4k, hitri način ≥25 fps pri zmanjšani velikosti odčitavanja,

- Peltier hlajenje

- Zmožnost vrtenja TEM slike v živo,

- Nadzor kamere in zajem slike je vgrajeno v programsko opremo za nadzor mikroskopaHitrost zajemanja (fps = frames per second):

- 4k×4k: 1 fps

- 2k×2k: 8 fps

- 1k×1k: 18 fps

- 512×512: 25 fps.

- EDS SISTEM

- EDS detekcijski sistem z več SDD detektorji. Odčitavanje posameznega izhoda in mrtvega časa vsakega SDD z operacijsko programsko opremo. Skupni kot zajema ≥0,9 srad. Programska oprema za EDS je integrirana z OS mikroskopa. Pri skeniranju je možnost dostopa do vsakega spektra. Simetrični EDS sistem, ki zagotavlja enako učinkovitost zbiranja rentgenskih signalov za –x(α) in +x(α) nagib

- Energetska ločljivost EDS sistema je ≤136 eV za Mn-Kα pri 10 kcps

- EDS razmerje med vrhom in ozadjem (Fiorijevo število) na vzorcu NiOx ≥2000

- Nosilec za in-situ gretje vzorcev

- Uporaba pri sobni T z zveznim segrevanjem do 1200 °C

- Segrevanje in hlajenje s hitrostjo do 1000 °C/ms

- Natančnost določanja T: vsaj 95 %

- Enakomernost temperaturne porazdelitve: vsaj 98 %

- Sistem nosilca mora imeti širok razpon kota nagiba, tako v smeri alfa kot beta, da uporabniku omogoči iskanje osi območja in izvedbo EDS visoke ločljivosti za široko paleto vzorcev.

- Računalniška in programska oprema

- Sistem mora biti opremljen z operacijskim sistemom vsaj WINDOWS 10

- Mikroskop je opremljen z vsemi računalniškimi enotami, zasloni (24'') in pripadajočimi   moduli uporabniškega vmesnika, ki so potrebni za delo.

- Programska oprema za avtomatizirano pridobivanje TEM, STEM in STEM-EDS,

- Program za off-line analizo,

- 5 x različica programske opreme za nadzor mikroskopa brez povezave,

- Možnost oddaljene diagnostike.

- Drugo

- Dostava možna do konca oktobra 2023

- Namestitev končana do konca novembra 2023

DRUGE ZAHTEVE

- Celoten sistem mora biti označen s CE,

- Ponudniki morajo ob prijavi na razpis oddati tudi originalno tehnično specifikacijo (karakteristike) (katalog ali druge tehnične brošure/potrdila proizvajalca inštrumenta),

- Izvede se dokaz stranki pred prevzemom,

- Priložena naj bo dokumentacija in priročniki, vključno z navodili za vzdrževanje opreme za doseganje vseh zahtevanih karakteristik v elektronski obliki, v angleškem ali slovenskem jeziku,

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti ustrezne dokumente: prospekte, uradne specifikacije opreme ali potrdila s strani proizvajalca blaga, ki izkazujejo navedene karakteristike in v teh dokumentih označiti, kje je razvidno izpolnjevanje zahteve tehnične specifikacije in merila,

- Cena mora vključevati prevoz do prostora za inštalacijo – drugo nadstropje inštituta (brez dvigala) soba 207a, instalacijo in izobraževanje; ponudba mora vključevati vse potovalne in nastanitvene stroške,

- Vključeno izobraževanje za vse dobavljene sisteme in programsko opremo,

- Ponudnik je zadolžen za tehnično pomoč in servis,

- Izobraževanje po inštalaciji, v trajanju 5 dni in 3 dni po enem letu delovanja aparata,

- Tehnična podpora in pomoč na daljavo preko telefona in e-maila,

- Garancija in pogarancijska podpora:

  - Garancija najmanj 1 leto, velja za vso opremo, razen za potrošni material,

  - Po garancijskem roku ponudnik v okviru servisne pogodbe omogoča v petih letih enkrat menjavo FEG izvora na zahtevo stranke brez možnosti odloga,

  - Po garancijskem roku ponudnik v okviru servisne pogodbe omogoča 150 ur servisa letno, pri tem rezervne dele plača naročnik po ceniku,

  - Odzivni čas za odpravo napake največ 2 delovna dneva, za popravilo inštrumenta 15 delovnih dni,

  - Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo vsaj še 10 let od datuma zaključka instalacije, t.j.  nadomestne dele in servisno vzdrževanje dobavljene opreme.

(ANG)

- General minimum requirements:

- Analytical TEM/STEM operation at accelerating voltages from 80 to 200 kV

- Guaranteed working resolution: TEM line resolution limit ≤0.10 nm at 200 kV, STEM resolution (point to point) ≤0.16 nm at 200 kV

- Microscope operation can be done without an operator present in the room, and all apertures should be automatic and motor-driven allowing remote operation of the microscope

- Liquid nitrogen dewar for ACD lasting ≥3 days without the cryo-cycle (additional criteria)

- The microscope should have an oil-free vacuum system

2. Electron source:

- Field emission gun delivering brightness of ≥1.5×109A/cm2.srad at 200 kV

- At least 1 nA probe current within 1 nm probe size at 200 kV

- Electron source spot drift ≤0.5 nm/min

- Automatic full alignment at all HTs

3. TEM

- Capable of conventional, HR-TEM, SAED, NBD, and CBED imaging.

- The microscope should have software allowing the communication between imaging and stage movement

- Scripting capability with access to: electron optics, camera, stage, and vacuum system.

- The computer should be included for data management.

4. STEM

- STEM detection with detection system with at least 8 segments; BF, DF with annular and radial segmentations

- Stand-alone segmented HAADF detector

- Acquisition with up to 4 STEM signals simultaneously (conventional HAADF, ADF, ABF and BF)

- The STEM system includes the live DPC/iDPC or OBF imaging techniques

- Additional special STEM alignment for small convergence angle studies (diffraction) in STEM mode. A small probe-forming aperture should also be included, which further decreases the convergence angle.

- Capability of 4k×4k STEM data acquisition

- STEM probe automatic alignment

5. Stage (goniometer)

- Computerized 5-axis stage

- Microscope allows tilt x(α) ≥±30° and y(β) ≥±30° with regular double tilt holder

- Wide objective lens pole-piece gap >5 mm, allowing tilt ≥±70° tilt

- Specimen drift compensation; with specimen drift ≤0.5 nm/min

- Sample holders

- Multi-purpose single tilt holder for 3 mm standard TEM samples.

- Low background double tilt holder for 3 mm standard TEM samples.

7. Cameras (detectors)

Remote operation viewing-chamber digital camera

- High frame rate and large dynamic range digital camera,

- Adaptable, dynamic range: capable of simultaneous observation and acquisition of diffraction spots and Kikuchi patterns,

- Enables the observation of all microscope alignments.

CMOS bottom mount camera

- On-axis 4k×4k retractable CMOS camera capable of TEM and diffraction imaging,

- Pixel size of at least 14×14 μm2, Sensor: 4,096×4,096 CMOS,

- Recording speed of ≥1 fps at 4k×4k, fast mode of ≥25 fps at reduced readout size,

- Peltier cooled,

- Camera control and acquisition are fully embedded in the microscope control software, with possibility of live rotating TEM image

- Acquisition speeds (fps = frames per second):

- 4k×4k: 1 fps

- 2k×2k: 8 fps

- 1k×1k: 18 fps

- 512×512: 25 fps.

8. EDS system

EDS detection system with multiple windowless silicon drift detectors (SDD); Individual output read-out and dead time of each SDD by operation software. Combined solid angle ≥0.9 srad. Software for the EDS detection system is fully integrated with the microscope OS. Ability to access the spectrum from each scan.  Symmetric EDS detection system providing same X-ray collection efficiency for –x(α) and +x(α) side of the tilt

- EDS detection system energy resolution should be ≤136 eV for Mn-Kα at 10 kcps output

- EDS detection system peak-to-background ratio (Fiori number) on NiOx specimen ≥2000

9. in-situ heating stage

- Temperature Range: Room temperature to 1200 °C

- Temperature Accuracy: 95 % or better

- Temperature Uniformity: 98 % or better

- Heating and Cooling Rate: up to 1000 °C/ms

- The holder system must have a wide tilt angle range, both in alpha and beta directions,

- to enable the user to find the zone axis and perform high-resolution EDS for a wide variety of samples.

10. PC & software

- The microscope is supplied with all PC units, screens (24'') and corresponding user interface modules necessary for work.

- Software for automated TEM, STEM and STEM-EDS

- 5 x offline versions of the microscope control software,

- analytical software for online and off-line: The EDS software package, diffraction

- Ability of remote diagnostics.

11. Other

- Delivery possible by the end of October 2023

- Installation complete by the end of November 2023

Additional

- The complete system must be CE-marked

- When applying for the tender, bidders must also submit the original technical specification (characteristics) (catalogue or other technical brochures of the instrument manufacturer) of the manufacturer

- Proof to the customer prior to acceptance

- Documentation and manuals, including instructions for maintaining the equipment to achieve all the required characteristics, should be attached in electronic form, in English or Slovenian,

- As an attachment, the applicant must submit relevant documents: prospectuses, official specifications of the equipment or certificates from the manufacturer of the goods, which demonstrate the specified characteristics, and mark in these documents where the fulfilment of the individual condition is evident

- The price should include transportation to the installation area institute (IMT)- second floor of the institute (no elevator), room 207a, installation and education; the offer should include all travel and accommodation costs

- Included training for all supplied systems and software

- The provider is responsible for technical assistance and service

  - Selection after installation, lasting 5 days and 3 days after one year of operation of the device

  - Technical support and remote assistance via phone and e-mail

  - Warranty and post-warranty support:

  - A warranty of at least 1 year applies to all equipment except for consumables

  - Service with included exchange of FEG origin at the customer's request without the possibility of postponement for 5 years after the expiry of the warranty

  - Service with included 150 service hours per year for 5 years after the expiry of the warranty, spare parts are paid by the customer according to the provider's price list

  - Response time for error correction is a maximum of 2 working days, for instrument repair, 15 working days

  - After the expiration of the warranty period, the provider is obliged to provide post-warranty support for at least another 10 years from the date of completion of the installation, i.e. spare parts and service maintenance of the supplied equipment.

sklop 2 – tehnične specifikacije

vrstični elektronski mikroskop

TEHNIČNI OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet razpisa je dobava in namestitev novega (ne rabljenega) vrstičnega elektronskega mikroskopa (ang. Scanning field emission electon microscope, v nadaljevanju – FE-SEM). Vrstični elektronski mikroskop zagotavlja visoko ločljivost pri najvišji napetosti v vseh načinih delovanja, medtem ko nižje napetosti omogočajo tudi opazovanje občutljivejših vzorcev, ki bi drugače med opazovanjem degradirali zaradi vpliva prevelikega toka elektronov. Mikroskop naj omogoča opazovanje vzorcev tudi pri višjih tlakih  za opazovanje manj prevodnih in ne-popolnoma suhih vzorcev (ang. Low vacuum mode up to 500 Pa) ter konvencionalno opazovanje vzorcev pri povečavah od nekaj ×1.000 do ×1.000.000. Stabilni Schottky Field Emission izvor elektronov zagotavlja resolucijo blizu difrakcijske limite. Programska oprema mora omogočati popoln nadzor nad mikroskopom, upravljanje z napravo brez prisotnosti operaterja v prostoru z možnostjo dela na daljavo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije so napisane v dveh jezikih, slovenskem in angleškem. V izogib morebitnim nejasnostim je, zaradi pomanjkanja in/ali neustaljene uporabe ustrezne terminologije v slovenskem jeziku, v primeru dvoma merodajna angleška verzija, ki je priložena.

POSTAVKA 1

Mikroskop mora imeti naslednje karakteristike, oziroma vključuje:

- Splošne minimalne zahteve:

Elektronski izvor: Schottky field emitter, z zagotovljeno življenjsko dobo najmanj 24 mesecev/izvor

Pospeševalna napetost:

- zahtevana vsaj od 500 V to 30 kV

- s stabilnimi tokovi, zvezno nastavljivi, med 1 pA in 50 nA

Glavna komora mora omogočati vsaj 2 standardna metalografska vzorca (1 in 2 palca) in mora omogočati popolno manipulacijo za študije simultanih EDS in EBSD  meritev (doseganje vseh točk vzorca za 2-palčni metalografski vzorec tudi, ko je le-ta nagnjen)

- Detektor za prikaz slik (minimalna konfiguracija):

- Everhart-Thornley detektor (SE slika)

- izvlečni detektor za povratnosipane elektrone mora biti segmentiran z vsaj petimi segmenti

- najmanj dva In-lens detektorja

- Možnost simultanega pridobivanja vsaj 4 slik z različnih detektorjev sekundarnih elektronov in povratnosipanih elektronov

- Sekundarni detektor za gledanje v načinu z nizkim vakuumom

- Konfiguracja mora omogočati simultano uporabo EDS detektorja in slike z detektorja povratnosipanih elektronov

Leče mikroskopa morajo omogočati slikanje magnetnih vzorcev brez razpršenih magnetnih polj, brez kakršne koli dodatne funkcije (za magnetne vzorce, ne glede na to, ali so v stisnjenem stanju ali v obliki prahu).

Resolucija – zahtevana vsaj:

- 0,9 nm pri 1kV (SE mode) – brez kakršekoli manipulacije (“beam deceleration” ipd.)

- 0,8 nm pri 15 kV (SE mode)

- 1,2 nm pri 15 kV (Low vacuum mode)

- 1 nm pri 500V

- Najboljša resolucija (v kateremkoli načinu) 0,5 nm pri 15 kV

Mizica za vzorce in manipulacija:

- zahtevano:

  - Popolnoma računalniško podprta mizica – X, Y, Z, rotacija, nagib - vsaj 5 osi

  - Razpon X in Y: 70 mm (motoriziran); Razpon Z: 40 mm (motoriziran)

  - Nagib: vsaj +70° (motoriziran)

  - Rotacija: 360°

  - Eucentrična pozicija nagiba

  - Pozicioniranje s klikom na izbrano območje

Vakuumski sistem:

- Popolnoma brezoljni vakuumski sistem

Nosilci za vzorce:

- Ustrezati morajo standardnim metalografskim vzorcem velikosti premera 1 in 2 palca, 5 (2x2'' in 3x1'') takšnih nosilcev mora biti v paketu skupaj z mikroskopom

Strojna računalniška oprema

Ponudba mora vsebovati tudi naslednje za delovanje sistema

Računalnik z vsaj Windows 10 operacijskim sistemom(s)

  - 2 Monitorja 24”

  - Nadzorna plošča z možnostjo kontroliranja kontrasta, svetlosti, fokusom, astigmatizmom in ostalega potrebnega za normalno delo z mikroskopom

  - Joystick kontrole za vseh 5 osi

  - CCD – IR kamera v komori

  - Navigacijska kamera

  - V uporabniškemu vmesniku integriran plazemski čistilec vzorcev in komore.

  - Integriran detektor absorbiranega toka

  - Miza za delo z mikroskopom

- Programska oprema

  - Sistem za kontrolo mikroskopa z operacijskim sistemom vsaj Windows 10

  - Program za kontrolo mikroskopa mora vsebovati modul za izvajanje diagnostike in servisa na daljavo

  - Program mora omogočati popolno kontrolo mikroskopa na daljavo

  - Korelativna navigacija s svetlobno mikroskopijo (LM)

- Dodatno

  - Sistem mora biti označen CE

  - UPS za zagotavljanje 30 minutne podpore v primeru izpada električne energije

  - Hladilnik vode za zaprt sistem hlajenja kolone in ostalih komponent

  - Ponudba mora vsebovati tudi vse periferne enote za popolno delovanje sistema (kompresor za zrak, ...)

  - Ponudniki morajo ob prijavi na razpis oddati tudi originalno tehnično specifikacijo (karakteristike) proizvajalca za vsako komponento opreme, ki dokazuje skladnost s zahtevami naročnika opisanimi v javnem naročilu (v tem dokumentu). V kolikor bo priložena tehnična dokumentacija odstopala od dokumentacije dostopne na spletu, bo naročnik kot verodostojni dokument upošteval dokumentacijo s spleta na originalni strani proizvajalca opreme.

- Trening in vzdrževanje

  - Enoletna popolna garancija

  - Osnovno usposabljanje po montaži, na lokaciji (5 dni)

  - Napredno usposabljanje SEM (vsaj 2 dni) izvedeno s strani proizvajalčevega aplikativnega inženirja v roku enega leta od inštalacije

  - Redno vzdrževanje (vsaj 1x letno) in vseh potrebnih servisov, vključno z vsemi rezervnimi deli in vključenim servisnim delom za 5 let

(ANG)

Minimal requirements:

A) FE-SEM

Electron source: Schottky field emitter, a guaranteed lifetime of at least 24 months

Accelerating voltage: required from 500 V to 30 kV with stabile beam currents 1 pA up to 50 nA

A high vacuum chamber must fit at least a standard metallographic specimen (1 and 2 inches) and allow full manipulation for simultaneous EDS and EBSD (reaching all specimen points for a 2-inch metallographic specimen even when tilted))

- Imaging detectors (minimal configuration):

- ET detector (SE image)

- Retractable detector for backscattered electrons, with at least 5 segments

- At least two In-lens detectors

- Possibility to simultaneously acquire at least 4 images from different detectors, secondary electron and backscattered electron images

- SE detector for LV observation

- Configuration must allow simultaneous use of EDS with a signal from a retractable backscattered electron detector

The lenses of the microscope must allow imaging of magnetic samples with no stray magnetic fields, without any operator function (no special mode required for magnetic specimens, whether bulk or in the form of powders).

Resolution – required:

- 0.9 nm at 1kV (SE mode) – without manipulation (“beam deceleration” etc.)

- 0.8 nm at 15 kV (SE mode)

- 1.2 nm at 15 kV (Low vacuum mode)

- 1 nm at 500 V

- The best overall resolution (in any mode) is 0.5 nm at 15 kV

Stage and stage navigations:

- Required:

  - Fully computerized stage – X, Y, Z, rotation, tilt - at least 5-axis

  - One-click positioning to the area of interest

  - X and Y range at least: 70 mm (motorized); Z range: 40 mm (motorized)

  - At least tilt: +70° (motorized)

  - Rotation: 360°

  - Eucentric tilt

  - Double-click-to-centre function

- Vacuum system:

- An entirely oil-free vacuum system

- Specimen holders:

- Must fit standard metallographic specimens (1 and 2 inches) – included at least 5 in the package with a microscope

- Hardware

The quotation must also include the following for the operation of the system

  - Computer with at least Windows 10 operating system

  - 2 Monitors 24”

  - Operation panel with contrast, brightness, focus, astigmatism buttons…

  - Joystick for manipulation of all stage axis

  - CCD-IR camera in the chamber

  - Navigation camera

  - Chamber and sample plasma cleaner with user interface integrated control

  - Integrated absorbed a current meter

  - Table for normal work with the microscope

- Software

  - Windows 10-based system control software

  - The system control must have a built-in module for remote support, diagnostics and service

  - The system must allow normal remote work with a microscope

  - Correlative navigation with LM

- Additional

  - UPS providing 30 min support in the event of an electricity blackout

  - Water Chiller for the closed cooling system of the column and other components

  - Offer has to include all necessary units for complete system functionality (compressed air generator etc...)

- Training and Maintenance

  - Full one-year warranty

  - Basic training after the installation on site (5 days)

  - Advanced onsite training by producers’ application engineer (at least 2 days)

  - Maintenance (regular and service), including all spare parts and labour costs for 5 years with detailed specifications

soglasje PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca:

Sedež (naslov) podizvajalca:

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena zahtevamo, da bo naročnik Inštitut za kovinske materiale in tehnologije za javno naročilo, katerega predmet je……………………….., namesto ponudnika       poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:      							Podpisnik:

Datum:      							________________________

Podpis odgovorne osebe podizvajalca

PREDRAČUN za SKLOP 1

Ponudnik:

Predračun št. …………….………… za JN/2023/1:

| Postavka | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena za celotno količino v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visokoločljivostni presevni elektronski mikroskop na poljsko emisijo za preiskave na atomarnem nivoju pri spremenljivi pospeševalni napetosti z EDS analitiko in nosilcem za segrevanje do 1200 °C | 1 | Kos |  |  |
| Redno pogarancijsko vzdrževanje in servisiranje aparata, kot zahtevano v tehničnih specifikacijah* | 5 | Leto |  |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |  |  |

*Letna cena rednega pogarancijskega vzdrževanja in servisiranja aparata v EUR brez DDV ne sme presegati 5% vrednosti opreme v EUR brez DDV, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena kot nedopustna.

Izjavljamo, da sprejemamo plačilne pogoje naročnika in sicer plačilo:

- 60% celotne pogodbene vrednosti opreme po uspešno izvedeni končni inštalaciji opreme ob prevzemu opreme, vendar ne prej kot 31.10.2023,

- 20% celotne pogodbene vrednosti opreme do dne 31.3.2024,

- 20% celotne pogodbene vrednosti opreme do dne 31.3.2025.

Ponudba velja do vključno 30.6.2023.

| Kraj: |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig | ________________________ podpis |

PREDRAČUN za SKLOP 2

Ponudnik:

Predračun št. …………….………… za JN/2023/1:

| Postavka | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena za celotno količino v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visokoločljivostni vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo | 1 | Kos |  |  |
| Redno pogarancijsko vzdrževanje in servisiranje aparata, kot zahtevano v tehničnih specifikacijah* | 5 | Leto |  |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |  |  |

*Letna cena rednega pogarancijskega vzdrževanja in servisiranja aparata v EUR brez DDV ne sme presegati 10% vrednosti opreme v EUR brez DDV, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena kot nedopustna.

Izjavljamo, da sprejemamo plačilne pogoje naročnika in sicer plačilo:

- 90% celotne pogodbene vrednosti  po dostavi in inštalaciji inštrumenta vendar ne prej kot 31.10.2023 in

- 10% celotne pogodbene vrednosti po končanem usposabljanju.

Ponudba velja do vključno 30.6.2023.

| Kraj: |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig | ________________________ podpis |

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

(Ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam, da poslovni subjekt

__________________________________________________________________________________

(Naziv poslovnega subjekta (kot izhaja iz uradnih evidenc)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

| Kraj: |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig | ________________________ Podpis |

vzorec pogodBE

Pogodbene stranke

/besedilo pogodbe se v tem delu ustrezno prilagodi glede na to, za kateri sklop se sklepa pogodba, in sicer v sklopu 1 nastopajo kot pogodbene stranke naročnik 1, naročnik 2 in naročnik 3, v sklopu 2 pa le naročnik 1/

| NAROČNIK 1 |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Lepi pot 11 1001 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI19230052 |
| Matična številka | 5051622000 |
| Poslovni račun | SI56 0110 0603 0344 339 |
| Telefon | +386 1 4701 800 |
| E-pošta | info@imt.si |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik | doc. dr. Matjaž Godec |

| NAROČNIK 2 |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Institut Jožef Stefan Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI55560822 |
| Matična številka | 5051606 |
| Poslovni račun |  |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik | dr. Boštjan Zalar |

| NAROČNIK 3 |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Kemijski inštitut Hajdrihova 19 1001 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI33840890 |
| Matična številka | 5051592000 |
| Poslovni račun |  |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik | prof. dr. Gregor Anderluh |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

| DOBAVITELJ |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež |  |
| ID št. za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Poslovni račun |  |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik |  |

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepajo

POGODBO O NAKUPU NAPRAVE Visokoločljivostni presevni elektronski mikroskop na poljsko emisijo za preiskave na atomarnem nivoju pri spremenljivi pospeševalni napetosti z EDS analitiko in nosilcem za segrevanje do 1200 °C (SKLOP 1) / Visokoločljivostni vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo (SKLOP 2) ŠTEVILKA JN/2023/1

1. člen

Ta pogodba se sklepa na podlagi naročnikove odločitve o oddaji naročila z dne ……….., izdanega na podlagi javnega naročila št. JN/2023/1 z naslovom Visokoločljivostni presevni in vrstični elektronski mikroskop, objava na portalu e-naročanje dne ….... pod številko ……………

Sestavni del te pogodbe so:

- Razpisna dokumentacija javnega naročila št. JN/2023/1;

- Ponudba dobavitelja z dne ……...;

- Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije iz prve alineje;

- Odgovori na vprašanja na Portalu javnih naročil.

2. člen

Predmet te pogodbe je visokoločljivostni presevni elektronski mikroskop na poljsko emisijo za preiskave na atomarnem nivoju pri spremenljivi pospeševalni napetosti z EDS analitiko in nosilcem za segrevanje do 1200 °C (SKLOP 1) / visokoločljivostni vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo (SKLOP 2) (v nadaljevanju: oprema ali naprava).

/besedilo pogodbe se v tem delu ustrezno prilagodi glede na to, za kateri sklop se sklepa pogodba/

Vrsta, lastnosti, kakovosti in opis predmeta pogodbe so opredeljene v Tehničnih specifikacijah, ki so Priloga 1 (SKLOP 1)/Priloga 2 (SKLOP 2) te pogodbe.

/besedilo pogodbe se v tem delu ustrezno prilagodi glede na to, za kateri sklop se sklepa pogodba/

Predmet pogodbe zajema:

- dobavo, inštalacijo in zagon opreme na lokaciji naročnika 1 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana;

- usposabljanja  uporabnikov na lokaciji naročnika 1;

- 1-letno garancijsko in 5-letno pogarancijsko vzdrževanje;

vse kot je zahtevano v tehničnih specifikacijah za posamezen sklop.

3. člen

Vrednost predmeta te pogodbe, navedenega v 2. členu te pogodbe, znaša:

/besedilo pogodbe se v tem delu ustrezno prilagodi glede na to, za kateri sklop se sklepa pogodba/

- za SKLOP 1:

| Postavka | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena za celotno količino v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visokoločljivostni presevni elektronski mikroskop na poljsko emisijo za preiskave na atomarnem nivoju pri spremenljivi pospeševalni napetosti z EDS analitiko in nosilcem za segrevanje do 1200 °C | 1 | Kos |  |  |
| Redno pogarancijsko vzdrževanje in servisiranje aparata kot zahtevano v tehničnih specifikacijah * | 5 | Leto |  |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |  |  |

- za SKLOP 2:

| Postavka | Količina | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena za celotno količino v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visokoločljivostni vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo | 1 | Kos |  |  |
| Redno pogarancijsko vzdrževanje in servisiranje aparata, kot zahtevano v tehničnih specifikacijah* | 5 | Leto |  |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |  |  |

V ceni opreme so zajeti:

- vsi stroški dobavitelja, vključno s stroški dobave na lokacijo naročnika 1 (DDP Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana (za sklop 1: drugo nadstropje inštituta (brez dvigala) soba 207a) Incoterms 2020), instalacije, zagona in stroški usposabljanja in izobraževanja uporabnikov ter uvajanja osebja v delo;

- stroški rednega vzdrževanja in servisiranja v času garancijske dobe z vsemi originalnimi deli.

V ceni rednega pogarancijskega vzdrževanje in servisiranje aparata so zajeti vsi stroški, kot zahtevano v tehničnih specifikacijah za posamezen sklop.

- člen

Plačilo za dobavo in montažo opreme v sklopu 1 se izvede:

- 60% celotne pogodbene vrednosti opreme po uspešno izvedeni končni inštalaciji opreme ob prevzemu opreme, vendar ne prej kot 31.10.2023,

- 20% celotne pogodbene vrednosti opreme do dne 31.3.2024,

- 20% celotne pogodbene vrednosti opreme do dne 31.3.2025.

Pogodbeni stranki Inštiriut Jožef Stefan (naročnik 2) in Kemijski inštitut (naročnik 3) bosta za sklop 1 soplačnika, uporabnika in lastnika opreme v določenem deležu pod odložim pogojem, da bo sklenjen dogovor o sofinanciranju opreme, kjer bodo navedeni točni zneski sofinanciranja ter delež lastništva opreme. V kolikor ne pride do sklenitve tega dogovora je edini lastnik, uporabnik in plačnik opreme Inštitut za kovinske materiale in tehnologije.

/velja za sklop 1, besedilo pogodbe se v tem delu ustrezno prilagodi glede na to za kateri sklop se sklepa pogodba/

Plačilo za dobavo in montažo opreme v sklopu 2 se izvede:

- 90% celotne pogodbene vrednosti  po dostavi in inštalaciji opreme vendar ne prej kot 31.10.2023,

- 10% celotne pogodbene vrednosti po končanem usposabljanju.

/velja za sklop 2, besedilo pogodbe se v tem delu ustrezno prilagodi glede na to za kateri sklop se sklepa pogodba/

Plačila letnega pogarancijskega vzdrževanja in servisiranja aparata se bodo plačevala enkrat letno.

- člen

Dobavitelj je opremo, ki je predmet pogodbe, dolžan dobaviti do 31.10.2023, ter namestiti do 30.11.2023.

/če je ponudnik v okviru meril ponudil krajši dobavni rok za posamezen sklop, velja rok, kot ga je ponudil ponudnik v ponudbi in se pogodba v tem delu pred podpisom ustrezno spremeni/

Zagon naprave in prevzem blaga se opravi s primopredajnim zapisnikom, ki ga na podlagi uspešnega zagona in pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta skrbnika ali pooblaščenca obeh pogodbenih strank (dobavitelja in naročnika 1).

Uspešen zagon in inštalacija se štejeta za uspešno izvršena, ko zapisnik o uspešnem  zagonu in inštalaciji podpišeta skrbnika ali pooblaščenca obeh pogodbenih strank (dobavitelja in naročnika 1).

Dobavitelj mora hkrati z opremo in pravilno izpolnjenim prevzemnim zapisnikom ob prevzemu naročniku izročiti še:

- vse tovorne listine od odprave do namembnega kraja;

- predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;

- predpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);

- tehnično dokumentacijo;

- licence, dokumentacije za medije za programsko opremo, če so zahtevane, kot je navedeno v specifikaciji.

Naročnik je dolžan vse napake in pomanjkljivosti, ki jih bo odkril, javiti dobavitelju po elektronski pošti, dobavitelj je napake in pomanjkljivosti dolžan odpraviti takoj, če to ni možno, pa v primernem času.

Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označene na prevzemnem zapisniku.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem poglede enake ali boljše lastnosti.

Dobavitelj po uspešni dobavi, montaži, inštalaciji in zagonu izstavi naročniku račun.

Dobavitelj mora na računu navesti:

- ID-številko za DDV svojega podjetja in

- ID-številko za DDV naročnika (SI19230052).

Izvajalec mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16, 47/19).

Račun izvajalca se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. Številka pogodbe mora biti navedena tudi na vseh drugih dokumentih, ki so priloženi računu.

Račune bo naročnik plačeval v 30 dneh od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa, v kolikor bo naročnik račun potrdil.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prosti dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo pogodbene obveznosti poravnal na račun dobavitelja IBAN: …………………………………, odprt pri ……………………………

V primeru plačilne zamude naročnika, dobavitelj lahko zaračuna zakonske zamudne obresti.

6. člen

V primeru zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja, naročnik lahko dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% skupne pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 5% skupne pogodbene vrednost v EUR brez DDV.

Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridružuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal.

Če dobavitelj zamuja z dobavo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi dobava izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno blago se obračuna pri plačilu pogodbene cene.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

7. člen

Dobavitelj bo izpolnil svoje pogodbene obveznosti v dogovorjeni kakovosti in obsegu, določenem v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji št. JN/2023/1.

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- svoje naloge izpolnil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,

- da bo izvedel svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku,

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno dobavo,

- na zahtevo naročnika predložil dokazila o kakovosti blaga oziroma skladno  z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- predložil servisne priročnike in navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku,

- zagotavljal 1-letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje opreme, šteto od uspešnega zagona opreme.

Naročnik se obvezuje:

- da ne bo oviral izvedbe pogodbenih obveznosti dobavitelja,

- da bo zagotovil osebje, ki bo v kontaktu z dobaviteljem, razpoložljivo tehnično dokumentacijo, načrte in informacije, potrebne za montažo in zagon opreme, ter

- plačal naročeno in dobavljeno blago v dogovorjenem roku.

8. člen

Garancijski roki pričnejo teči z dnem uspešnega zagona opreme, ki je potrjena z dnem izdaje zapisnika o montaži in zagonu opreme skladno s to pogodbo in velja eno (1) leto od uspešnega zagona opreme na sedežu naročnika.

Za vso opremo in storitve bo dobavitelj v času garancijskega roka zagotovil splošno odpravo okvar, napak in rezervnih delov, kot zahtevano v tehničnih specifikacijah posameznega sklopa.

Dobavitelj naročniku jamči, da:

- kupljeno blago deluje brezhibno, nima stvarnih napak in ni storil pravnih napak pri svoji izvršitvi;

- da bo na kupljenem blagu ob izročitvi v posest pridobil lastninsko pravico;

- kupljeno blago popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;

- bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago;

- da bodo postranske storitve (montaža in zagon, usposabljanje), opravljene brezhibno.

Jamstvo dobavitelja za skrite napake na blagu velja še 180 dni po dobavi. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Če je bilo v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode.

Izvajalec se zaveže, da bo po preteku garancijskega roka zagotavljal še najmanj 5 letno redno pogarancisjko vzdrževanje in servisiranje opreme, kot zahtevano v tehničnih specifikacijah posameznega sklopa.

Redno pogarancisjko vzdrževanje opreme je izvedeno v naprej določenih obdobjih skladno s proizvajalčevimi navodili in priporočili z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, servisne storitve pa se izvršijo  v primeru okvare opreme na podlagi naročnikovega naročila, vse za skupno letno ceno, kot je navedena v 3. členu te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku določenem v tehničnih specifikacijah, zagotavljal nadomestne dele.

9. člen

Osebe, odgovorne za izvedbo te pogodbe so (ime in kontakt – e-mail, telefon):

- s strani dobavitelja:

……………………………….., e-mail: ……………………….., tel: ……………………………..

- s strani naročnika:

dr. Črtomir Donik, crtomir.donik@imt.si, tel: 00386 41 506 554.

Za vsa vprašanja in razmerja, ki nastanejo med naročnikom in dobaviteljem, ki niso določeni v tej pogodbi, se uporablja Obligacijski zakonik in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

10. člen

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov podpisniki pogodbe soglašajo, da morebitnih osebnih podatkov ne bodo uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Podpisniki pogodbe bodo tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Dobavitelj izrecno izjavlja, da je seznanjen z vsebino določb Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR), z vsebino določb vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov ter vsemi internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

11. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki poskušali rešiti po mirni poti. V kolikor se na ta način ne bosta sporazumeli, lahko vsaka stranka vloži tožbo pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

12. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

13. člen

Naročniku bo dobavitelj na njegov poziv, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, posredoval podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

14. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo

15. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.

16. člen

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe pogodbene stranke opredelijo z aneksi k tej pogodbi. Aneksi se sklepajo le v pisni obliki.

Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

17. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.

Priloga:

  - Priloga 1 – Tehnične specifikacije za SKLOP 1;

  - Priloga 2 – Tehnične specifikacije za SKLOP 2;

  - Garancijski dokumenti.

NAROČNIKI:	                                            	DOBAVITELJ:

Inštitut za kovinske materiale					………………………….

in tehnologije

Direktor: izr. prof. dr. Matjaž Godec 				Direktor: ……………………………

__________________________					__________________________

Datum in kraj podpisa: 						Datum in kraj podpisa:

__________________________					__________________________

Institut Jožef Stefan

dr. Boštjan Zalar

__________________________

Datum in kraj podpisa:

__________________________

Kemijski inštitut

prof. dr. Gregor Anderluh

Datum in kraj podpisa:

__________________________

TOČKOVANJE V OKVIRU MERIL

Ponudnik izpolni tabelo za sklop, za katerega oddajo ponudbo (če ponudnik v posameznem polju navede NE ali posameznega polja ne izpolni, se šteje, da dodatnih funkcionalnosti ne ponuja in prejme 0 točk):

SKLOP 1:

| Dodatna funkcionalnost točkovana v okviru meril | Ponudnik navede DA ali NE |
| --- | --- |
| Minimalna delovna pospeševalna napetost: - pospeševalno napetost je možno prilagoditi za delo pod 80 kV ali - pospeševalno napetost je možno prilagoditi za delo pod 60 kV | a) ____________ ali b) ____________ |
| Svetlost izvora na poljsko emisijo kV ≥1,8x109 A/cm2.srad pri 200 kV |  |
| Stabilnost emisije ≤3 %/dan brez posredovanja uporabniškega sistema |  |
| Tok snopa pri 200 kV - ≥20 nA ali - ≥50 Na | a) ____________ ali b)_____________ |
| Gostota toka snopa ≥1,5 nA pri 1 nm snopu pri 200 kV |  |
| Mikroskop ima možnost samodejnega ostrenja in stigmatizacije (C1: defokus in A1: dvojni astigmatizem) pri STEM. To funkcionalnost je mogoče izvesti na kateremkoli območju, tudi brez amorfnega referenčnega vzorca. |  |
| STEM detekcijski sistem ima več kot 16 segmentov |  |
| SDD detektorji so nameščeni v koloni, kolimirani in zaščiteni z zaslonko, brez potrebe vsakokratnega vstavljanja in izvlačenja za delovanje |  |
| SSD detektorji so razporejeni simetrično okoli nosilca vzorca, da zagotovijo enako učinkovitost zajema rentgenskih žarkov v vseh smereh nagiba analitičnega nosilca. Ta pogoj mora biti izpolnjen tudi, ko so vsi SDD v sistemu vklopljeni |  |
| Časovno razrešena možnost zajema EDS spektra, kjer lahko uporabnik ročno odstrani zajete spektre, ki ne doprinesejo k kvantifikaciji (npr. spektri zajeti po kontaminaciji z ogljikom ali po poškodbi z elektronskim snopom) |  |
| TEM Mikroskop pri EDS analizi uporablja algoritem za korekcijo absorpcije, ki minimizira kvantifikacija odstopanja zaradi nagiba vzorca (upoštevanje nagiba nosilca in artefakt senčenja zaradi več SDD detektorjev) |  |
| Če sta oba ponujena sklopa od istega proizvajalca |  |
| Če ponudnik dostavi TEM mikroskop do 31.8. 2023 |  |

SKLOP 2:

| Dodatna funkcionalnost točkovana v okviru meril | Ponudnik navede DA ali NE |
| --- | --- |
| Resolucije: - vsaj 0,8 nm pri 500 V (pospeševalne napetosti) - vsaj 1,5 nm pri 200 V (pospeševalne napetosti) - analitska resolucija (pri optimalnem WD za EDS, 15kV in 5 nA) vsaj 2 nm | a) ____________ b)_ ____________ c) ____________ |
| Možnost Low vacuum mode - delovanje do 500 Pa |  |
| Nagib mizice vsaj -10° in +80° |  |
| Pomik mizice: - X in Y smer - vsaj 100 mm × 100 mm - Z smer – vsaj 60 mm | a) ____________ b)_ ____________ |
| Če sta oba ponujena sklopa istega proizvajalca |  |
| Če ponudnik dostavi SEM mikroskop do 31.8. 2023 |  |

| Kraj: |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig | ________________________ Podpis |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Lepi pot 11 1001 Ljubljana |
| Oznaka javnega naročila | JN/2023/1 |
| Naziv javnega naročila | Visokoločljivostni presevni in vrstični elektronski mikroskop |
| Podatki o fizični osebi |  |
| Ime in priimek |  |
| EMŠO |  |
| Državljanstvo |  |
| Kraj rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| Namen izdaje potrdila | Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega naročila. |

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb pristojnega organa.

Pooblastitelj:					V/na     			 , dne

Ime in priimek:

Podpis: