RAZPISNI OBRAZCI

Razpisni obrazec št. 1. – PREDRAČUN

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |

PREDRAČUN št.______

| NAKUP RENTGENSKEGA APARATA S FLUOROSKOPIJO | ________________EUR |
| --- | --- |
| DDV (22%) | ________________________EUR |
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST (Z DDV 22%) (cena mora biti izražena v evrih (EUR) in zaokrožena na dve decimalni mesti) | ________________________EUR |

DOLŽINA GARANCIJSKE DOBE ZA CELOTEN SISTEM: ________________ mesecev

Naročniku izjavljamo, da:

- smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije javnega naročila in vse veljavne predpise, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,

- smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse elemente, ki vplivajo na ceno (popuste, rabate, morebitne dajatve, dobave na zahtevano lokacijo, prevozne stroške, davek na dodano vrednost, morebitne ostale stroške vezane na dobavo),

- v ponudbeno ceno je vključeno tudi »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje opreme, ki ga bomo zagotavljali v času vsaj 24 mesečnega garancijskega roka,

- so ponujene cene fiksne in se v času do zaključka dobave in izpolnitev pogodbenih obveznosti ne bodo spremenile.

Veljavnost predračuna:_________ dni od skrajnega roka za oddajo ponudb (najmanj 120 dni).

Razpisni obrazec št. 2. – OSNOVNA SPOSOBNOST

ESPD obrazec, ki se zahteva kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev, vključuje posodobljeno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3.

Če ESPD ne vsebuje podatkov o brezplačnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov (spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno in soglasje, da pridobi dokazilo naročnik), kjer lahko naročnik pridobi potrdila ali druge potrebne informacije, je ponudnik dolžan na poziv naročnika v roku, ki ga določi naročnik, predložiti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenih pogojev.

Na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd je dostopna aplikacija za eESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev.

NAROČNIK BO IZKLJUČIL GOSPODARSKI SUBJEKT V PRIMERU OBSTOJA KATEREGAKOLI OD V TEJ TOČKI NAVEDENIH PRIMEROV, IN SICER:

- Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 na katerikoli trenutek med postopkom ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD« v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi

in

izpolnjena pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v prvem odstavku te točke)

ali

ponudnik lahko izpis iz kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložen izpis mora odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa izpis ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb. V primeru, da navedene izpise predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati pooblastil.

V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici ali za osebo iz te točke ni mogoče pridobiti preveritev od pristojnega organa v RS in dokazila iz te točke lahko naročnik pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. V kolikor ESPD teh informacij ne bo vseboval bo naročnik štel, da dostop naročnika do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države. Navedeno v delu besedila, ki se nanaša na gospodarski subjekt, velja tudi za podtočki 2 in 4.

V kolikor gre za institucijo v drugi državi članici EU in dostop do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države (kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali pred kvalifikacijski sistem) ali v primeru, da gre za institucijo v drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt, na poziv naročnika, namesto predmetnega pooblastila predložiti potrdilo iz kazenske evidence. Navedeno v delu besedila, ki se nanaša na gospodarski subjekt, velja tudi za podtočki 2. in 4.

- Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »ESPD« v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Če pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »ESPD« v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Če pri preverjanju ugotovi, da je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava, kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-23 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »ESPD« v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

- Na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, če se pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila.

DOKAZILO:

Izjava – obrazec št. 7

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca, subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt, glede na storjena ali neizvedena dejanja, v enem od položajev iz točk od 1. do vključno 4. tega poglavja. Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju iz točke 5. tega poglavja.

Razpisni obrazec št. 3. - IZJAVA

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |

IZJAVLJAMO, DA

- bo dobavljena oprema nova, nerabljena, zadnje generacije in v primeru medicinskega pripomočka izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za medicinske pripomočke, v skladu s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12) ter da izpolnjuje naročnikove zahteve, navedene v specifikaciji zahtev naročnika (razpisni obrazec št. 12.);

- je ponudbi predložen podroben opis z navodili za uporabo ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika, v slovenskem jeziku, ter katalog in/ali prospektni material in/ali prospektno tehnična dokumentacija v slovenskem ali angleškem jeziku, v katerem so jasno razvidne, označene in oštevilčene vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo iz naročnikovih strokovnih zahtev;

- je oprema opremljena z oznako CE ("Confirmite Europe'ene"), da izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive;

- za ponujeno opremo prilagamo Izjave o skladnosti (Declaration of Conformity) v skladu s smernicami 93/42 EEC;

- zagotavljamo dostavo opreme v roku 120 dni po podpisu pogodbe na naslov UL, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva ul. 60, 1000 Ljubljana, razloženo, montirano in instalirano;

- zagotavljamo brezplačno garancijsko servisno vzdrževanje opreme (preventivno in izredno vzdrževanje), po navodilih proizvajalca opreme;

- bomo zagotovili brezplačno usposabljanje oz. izobraževanje strokovnega osebja naročnika za delo z opremo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije;

- zagotavljamo najmanj 24-mesečno garancijo za brezhibno delovanje opreme;

- zagotavljamo dobavo rezervnih delov še najmanj osem (8) let po izteku garancijske dobe opreme;

- zagotavljamo s strani proizvajalca opreme certificiran servis za ponujeno opremo;

- zagotavljamo, da smo kvalitetno in strokovno izpolnili obveznosti iz prejšnjih pogodb.

Razpisni obrazec št. 4. - SOGLASJE PODIZVAJALCA

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |

SOGLASJE PODIZVAJALCA

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) podizvajalca: |  |

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana za javno naročilo:

NAKUP RENTGENSKEGA APARATA S FLUOROSKOPIJO, namesto ponudnika: _______________________________________________________,

poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika podizvajalca: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _____________________ |

Razpisni obrazec št. 5.  - REFERENCA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |

REFERENCA

Za dobavo _________________________________________________________________

| Naročnik in kontaktna oseba naročnika | Vrednost opravljene dobave | Leto dobave |
| --- | --- | --- |
| Odgovorna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije : __________________________________________ tel.: ___________________________, e-pošta: ________________________ |  |  |

Razpisni obrazec št. 5.1.  – VZDRŽEVANJE - REFERENCA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |

REFERENCA

za vzdrževanje _______________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je gospodarski subjekt:

___________________________________________________________________________

(naziv) po pogodbi ___________________________________________________________

(predmet pogodbe, številka pogodbe ter datum sklenitve pogodbe in morebitnih aneksov) ustrezno vzdrževal rentgenski aparat ___________________________________________________________________________

(navesti model in znamko),

v obdobju od _____________________ do ______________________.

(mesec, leto)			(mesec, leto)

Dela so bila opravljena strokovno, kvalitetno in pravočasno ter v skladu z določili pogodbe.

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri kontaktni osebi (ime, priimek, delovno mesto):

___________ _____________________________________________

na telefonski številki: __________________

oz. elektronskem naslovu: ______________________

Datum izdaje potrdila/izjave: ______________

Razpisni obrazec št. 5.2.  – USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI - IZJAVA

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |

Naročniku, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, izjavljamo, da izpolnjujemo  pogoj: USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI:

(V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani)

IN

smo vpisani v registru poslovnih oseb JAZMP, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pod zaporedno številko __________________________.

(Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.)

Razpisni obrazec št. 6. - SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI – SERVIS - IZJAVA

Gospodarski subjekt:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |

- Naročniku, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi.

- Obvezujemo se, da bomo na opremi, ki je predmet tega naročila, izvajali vzdrževanje in popravila strokovno in pravilno po predpisih ter po navodilih proizvajalca opreme.

Ob zamenjavi iztrošenih ali okvarjenih delov bomo uporabljali in vgrajevali
izključno nove originalne nadomestne dele.

- Naročniku zagotavljamo odzivni čas serviserja 6 ur od poziva uporabnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku, oziroma glede na vrsto napake, pristop k odpravi napake  na način oddaljenega dostopa v enako zahtevanem odzivnem času (6 ur).

- Zagotavljamo rok za odpravo napake 72 ur, po pozivu uporabnika.

Pri izvajanju javnega naročila bodo sodelovali:

|  | IME IN PRIIMEK | TELEFON | E-POŠTA |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVISER |  |  |  |
| OSEBA, ODGOVORNA ZA SPREJEM REKLAMACIJ |  |  |  |

- PRILOGE:

veljavno potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca o pooblaščenem servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme;

certifikate o usposobljenosti za vzdrževanje opreme (oziroma primerljive opreme) izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v ponudbi. Pojem "primerljiva oprema" si bo naročnik tolmačil z vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje primerljive opreme;

spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del (servisov) in ostalih, po navodilih proizvajalca potrebnih del, materiala in rezervnih delov, ki so potrebni, da se zagotovi brezhibno delovanje opreme v času garancijskega roka.

Razpisni obrazec št. 7 – POGODBA - IZJAVA

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup  rentgenskega aparata s fluoroskopijo podajamo ponudbo s spodaj navedenimi izjavami in udeležbo podizvajalca/i (slednje upoštevati v primeru, da ponudnik nastopa z enim ali več  podizvajalci).

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV:

V ponudbi je podizvajalec _____________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____________ EUR oziroma ______% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal/izvedel:

_________________________________________________________________________

(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil)

/V primeru večjega števila podizvajalcev ali sklopov ponudnik obrazec v tem delu razširi./

IZJAVE PONUDNIKA:

- Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje tega javnega naročila, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter v celoti sprejemamo vsebino vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

- Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu kot najugodnejši ponudnik, skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20), pred sklenitvijo pogodbe predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu našega podjetja kot ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našim podjetjem kot ponudnikom, ter da bomo navedeno posredovali tudi za podizvajalca/(-e) /slednje se upošteva v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem (i), ki bo(do) neposredno s strani naročnika poplačan(i) v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV/ V primeru fizičnih oseb bo izjava vsebovala ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

- Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

- podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

/Ponudnik vzorca pogodbe ne izpolnjuje!/

Razpisni obrazec št. 8.  - GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik: 	_____________________________

naslov:		_____________________________

odgovorna

oseba:		_____________________________

Kraj in datum: __________________________________________

Upravičenec: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

Skladno s pogoji javnega naročila za "nakup rentgenskega aparata s fluoroskopijo", ki je objavljen na Portalu javnih naročil pod št. _____________/2023,  dne _________

IZJAVLJAMO,

da bomo , v primeru, da bomo pri javnem naročilu izbrani kot najugodnejši ponudnik, pridobili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti z vključenim DDV, brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe, veljavno še najmanj 30 dni od končne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije.

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: 	Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											        (žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 9.  - GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik: 	_____________________________

naslov:		_____________________________

odgovorna

oseba:		_____________________________

Kraj in datum: __________________________________________

Upravičenec: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

Skladno s pogoji javnega naročila za "nakup rentgenskega aparata s fluoroskopijo", ki je objavljen na Portalu javnih naročil pod št. _____________/2023,  dne _________

IZJAVLJAMO,

da bomo , v primeru, da bomo na javnem razpisu izbrani kot najugodnejši ponudnik, pridobili garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, v obliki bančne garancije unovčljive na prvi poziv (skladno z vzorcem obrazca garancije po EPGP-758) oziroma kavcijskega zavarovanja zavarovalnice, z veljavnostjo 24 mesecev  od pisne potrditve uspešno opravljene primopredaje. Garancija bo  brezpogojna ter plačljiva na prvi poziv.

Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije.

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je nakup rentgenskega aparata s fluoroskopijo s 24 mesečno garancijo z vključenim vzdrževanjem.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									 			(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 10.  - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNE OSEBE

GOSPODARSKI SUBJEKT (naziv, naslov, matična številka)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Kot zgoraj navedeni gospodarski subjekt, pooblaščamo naročnika – Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, da pridobi dokazilo oziroma podatke iz Kazenske evidence, ki so potrebni za preveritev izpolnjevanja pogojev po prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), v postopku javnega naročila za oddajo naročila blaga po odprtem postopku nakup rentgenskega aparata s fluoroskopijo.

| Kraj in datum: | Gospodarski subjekt: Žig in podpis: |
| --- | --- |

/Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh gospodarskih subjektov, ki v ponudbi nastopajo kot ponudnik, partner ali podizvajalec, in podpisan s strani njihovih zakonitih zastopnikov./

Razpisni obrazec št. 11.  - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani/-a:

- ime in priimek   ___________________________________

- naslov:              ___________________________________

- datum rojstva:   ___________________________________

- kraj, občina in država rojstva:  _____________________________________________

- EMŠO:              ___________________________________

pooblaščam naročnika - Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, da pridobi dokazilo oziroma podatke iz Kazenske evidence, ki so potrebni za preveritev izpolnjevanja pogojev po prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), v postopku javnega naročila za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup rentgenskega aparata s fluoroskopijo

| Kraj in datum: | Podpis osebe, ki daje soglasje: |
| --- | --- |

/Obrazec morajo izpolniti in podpisati vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca in imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem!/

Razpisni obrazec št. 12. - TEHNIČNE ZAHTEVE

      - SPLOŠNE ZAHTEVE:

Vsaka stvar, ki je predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju: oprema), mora biti izdelana tako, da je primerna za uporabo za predviden namen tega naročila. Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski dobi, zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oziroma s splošno veljavnimi in razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.

Oprema mora glede na svoj namen omogočati čiščenje in razkuževanje z uporabo običajnih čistil in razkužil. Barvni odtenki opreme, ki ima površine obdelane z nanosi oziroma premazi snovi, morajo biti med seboj usklajeni po prevladujočih načelih estetske skladnosti.

Oprema, ki po veljavnih predpisih sodi med medicinske pripomočke, mora biti skladna s predpisi oziroma tehničnimi specifikacijami, katerih uporaba ustvarja domnevo skladnosti medicinskih pripomočkov z veljavnimi predpisi.

Opremi, ki vsebuje mehanske (gibljive) oziroma strojne, električne ali elektronske sestavine, morajo biti priložena navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika).

Opremi, za katero obstaja ena ali več splošno veljavnih tehničnih specifikacij po predpisih o

medicinskih pripomočkih, standardizaciji oziroma posameznih vrstah proizvodov, morajo biti priložene listine o potrjevanju skladnosti, določena s takimi tehničnimi specifikacijami (n.pr. certifikati, atesti, proizvajalčeve izjave o skladnosti). Če je to zahtevano s katero od splošno veljavnih tehničnih specifikacij, mora biti oprema označena s podatki o proizvajalcu, tehničnih lastnostih in z identifikacijsko oznako oziroma z evropskim znakom skladnosti CE. Oprema mora biti nabavljena, dobavljena, sestavljena, montirana, instalirana oziroma nameščena v prostore uporabnika na način, ki je skladen z namenom njene uporabe in na mesto po navodilu uporabnika, tako da je uporabniku izročena v delujočem stanju. Izvajalec opreme mora osebju uporabnika, ki ga določi uporabnik, ob izročitvi opreme predstaviti (demonstrirati) delovanje opreme na tak način in v tolikšnem obsegu, da osebje po prevzemu opremo zna pravilno uporabljati.

Skupaj z opremo mora izvajalec za ponudbeno ceno dobaviti za opremo, ki za delovanje potrebuje originalni potrošni material, tudi ves potrošni material, potreben za zagon in delovanje opreme.

Vse zahteve tega poglavja morajo biti izpolnjene ob izročitvi (primopredaji) opreme ter pred izstavitvijo izvajalčevega računa naročniku.

- ZAHTEVE GLEDE IZKAZA TEHNIČNIH LASTNOSTI PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora izpolnjevati vse zahteve navedene v tabeli strokovno tehnične zahteve. Ponudniki morajo v tabeli , kjer je to jasno določeno, navesti dokazila o tehničnih lastnostih posameznega elementa ponujene opreme in izpolnjevanju zahtev ter jih priložiti v istem vrstnem redu, kot so le-ti zahtevani v opisih rentgenske naprave.

Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih opreme se šteje katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike.

Ponudnik naj v dokazilu na jasno viden način za vsak element opreme s označi zaporedno

številko, ki je navedena v opisih opreme (oziroma ponudbenemu predračunu) za posamezno

zahtevo (postavko).

V primeru, da dokazila ne bodo priložena ali ne bodo izkazovala tehničnih lastnosti opreme ali pa bodo v njih nejasnosti, bo naročnik pozval ponudnika k dopolnitvi oz. pojasnilu. V primeru, da ponudnik v dopolnitvi oz. pojasnilu ne bo izkazal zahtevanih tehničnih lastnosti ponujene opreme, bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

- ZAHTEVE GLEDE KAKOVOSTI PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora biti iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna in v primeru medicinskega pripomočka izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za medicinske pripomočke v skladu s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12). Ostali proizvodi morajo biti v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) oziroma v skladu z Zakonom o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99).

- ZAHTEVE V ZVEZI Z DOBAVO IN MONTAŽO OPREME

Ponudnik mora v ceno zajeti vse stroške, ki jih bo imel z realizacijo javnega naročila. Opremo se dobavi in razpakira v stavbi, kjer bo montirana. Izvajalec si bo v času izdelave ponudbe ogledal možnosti vnosa opreme v obstoječo stavbo. Izvajalec se obvezuje, da naročniku naknadno ne bo zaračunaval posebnih stroškov za vnos opreme v stavbo. Izvajalec je dolžan na svoje stroške počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.

Izvajalec je dolžan podpisati zapisnik o prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja montaže.

DOBAVA OPREME:

Izvajalec je dolžan nadomestiti dobavljeno opremo z novo (enakovredno) v primeru, da se jo zavrne predvsem zaradi sledečih razlogov:

- da je oprema poškodovana,

- da je oprema rabljena,

- da se dobavljena oprema razlikuje od ponujene - proizvajalec, tip, kataloška številka,

- da dobavljena oprema ni kompatibilna z obstoječo opremo, priključki in podobno (v primerih,

kjer je kompatibilnost zahtevana v dokumentaciji),

- da ne predloži potrdil o skladnosti s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12) za opremo, ki sodi med medicinske pripomočke.

V primeru, da se ugotovi, da je število kosov dobavljene opreme manjše od števila po ponudbi oziroma pogodbi, je dolžan dobavitelj manjkajočo opremo dobaviti.

MONTAŽA OPREME:

Pri montaži opreme je dobavitelj dolžan izpolnjevati predvsem naslednje zahteve:

- izvajanje montaže po terminskem planu,

- strokovno izvajanje montaže in odpravljanje ugotovljenih napak,

- odprava poškodb (prostorov, opreme drugih izvajalcev itd.),

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno skrbeti za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom,

- čiščenje delovišč in transportnih poti.

Ob kakovostnem pregledu montirane opreme in prostorov je ugotovljene pomanjkljivosti dolžan izvajalec odpraviti v pogodbenem roku. Za datum dokončanja del, ki pa ne pomeni primopredaje

- STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE

V  nadaljevanju je priložena tabela z popisom tehničnih zahtev za napravo. Ponudnik mora tabelo izpolniti in jo priložiti ponudbi.

Ponudnik tabelo izpolni na način, da poleg potrditve izpolnjevanja posamezne zahteve iz popisa tehničnih specifikacij v označeno polje vpiše številko strani (ali ime) priloženega kataloga ali prospektnega materiala iz katere je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve.

| Št. | Zahteve | Ponujena oprema izpolnjuje zahteve DA/NE | Ponudnik navede mesto v katalogu oz. dokumentaciji, kjer je razvidno, da izpolnjuje zahteve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konfiguracija aparata |  |  |
| 1.1. | Motorizirana miza, vzdolžni nagib mize vsaj med -45° in +90° |  |  |
| 1.2. | Lateralni pomik mize vsaj 30 cm |  |  |
| 1.3. | Pokritost pacienta med skeniranjem vsaj 190 cm vzdolžno brez premikanja bolnika |  |  |
| 1.4. | Vertikalni pomik mize (delovna višina od tal): vsaj med 52 - 98 cm |  |  |
| 1.5. | Največja dovoljena teža bolnika za opravljanje preiskav z nagibom mize (npr. preiskave prebavil) vsaj 300 kg |  |  |
| 1.6. | Velikost radiolucentne površine mizne plošče vsaj 200 x 80 cm |  |  |
| 1.7. | Odstranljiva rešetka |  |  |
| 1.8. | Samodejna ustavitev gibanja mize v položaju 0° |  |  |
| 1.9. | Spremenljiva razdalja SID vsaj med 115 - 150 cm (na aparatu) |  |  |
| 1.10. | Aparat mora biti v preiskovalnem prostoru opremljen z nožno stopalko za proženje diaskopije in ekspozicije |  |  |
| 1.11. | Aparat mora omogočati upravljanje tudi ob mizni plošči ali na dodatni konzoli na stojalu (premik mize, RTG cevi, vklop svetlobnega vizirja, nastavitev zaslonk) |  |  |
| 2. | RTG generator |  |  |
| 2.1. | Kompaktna rešitev z enim generatorskim kabinetom. |  |  |
| 2.2. | Nominalna moč vsaj 80 kW |  |  |
| 2.3. | Izbira napetosti [kV] vsaj med 40 - 150 kV |  |  |
| 2.4. | Tokovna jakost v obseg [mA] vsaj med 5 - 800 mA |  |  |
| 2.5. | Čas ekspozicije ne sme biti večji od 1 ms |  |  |
| 2.6. | Avtomatska kontrola ekspozicije, AEC |  |  |
| 3. | RTG cev (obe cevi) |  |  |
| 3.1. | Rotirajoča anoda |  |  |
| 3.2. | Cev z dvema fokusoma (merjeno po IEC 60336): manjši fokus 0,6 mm; večji fokus med 1 mm in 1,2 mm |  |  |
| 3.3. | Toplotna kapaciteta anode vsaj 800 kHU, toplotna kapaciteta RTG cevi vsaj 2.000 kHU |  |  |
| 3.4. | Kot angulacije cevi vsaj: 40° kranialno do 40° kavdalno (RTG cev na aparatu) |  |  |
| 3.5. | Avtomatski kolimator |  |  |
| 3.6. | Druga RTG cev na stropnem nosilcu (slikanja s pomočjo dodatnega brezžičnega detektorja v primeru slikanja na transportnih vozičkih) in za slikanje na mizi RTG aparata (stransko v horizontalnem položaju bolnika in ostalih prostih projekcijah) |  |  |
| 3.7. | Luč za pozicioniranje (RTG cev na aparatu), laser |  |  |
| 4. | Dinamični ploščati detektor |  |  |
| 4.1. | Vidno polje detektorja (FOV) vsaj 42 cm x 42 cm |  |  |
| 4.2. | Izhodna matrika vsaj 2800 x 2800 pixlov pri vsaj 16 bitih globine |  |  |
| 4.3. | Velikost pixla največ 150 x 150 mikrometrov |  |  |
| 4.4. | Sloji materiala za detektor: CsI na Si |  |  |
| 4.5. | Detektor naj omogoča več različnih povečav, poleg osnovnega polja vsaj 3 dodatne |  |  |
| 5. | Brezžični direktni digitalni detektor |  |  |
| 5.1. | Veliki detektor dimenzije 35 cm x 43 cm |  |  |
| 5.2. | Omogočena postavitev oz. pritrditev po celotni dolžini mize RTG aparata za možnost stranskega posnetka z RTG cevjo na stropnem nosilcu |  |  |
| 5.3. | Vidno polje detektorja (FOV) vsaj 34 cm x 42 cm |  |  |
| 5.4. | Izhodna matrika detektorja vsaj 2300 x 2800 pri vsaj 16 bitih globine |  |  |
| 5.5. | Velikost pixla največ 150 x 150 mikrometrov |  |  |
| 5.6. | Sloji materiala za detektor: CsI, aSi |  |  |
| 5.7. | DQE (pri 1lp/mm): 50 % ali več |  |  |
| 5.8. | Teža detektorja največ 4 kg |  |  |
| 5.9. | Detektorju mora biti priložena odstranljiva rešetka (anti-scater grid) in programska oprema (z licenco, ki vključuje tudi posodobitve), ki lahko nadomesti uporabo odstranljive rešetke |  |  |
| 5.10. | Omogočena mora biti varna brezžična povezava s sistemom |  |  |
| 5.11. | Polnjenje detektorja mora biti zagotovljeno s polnilcem za detektor ali baterijo |  |  |
| 5.12. | Priložena mora biti rezervna baterija |  |  |
| 5.13. | Na stropni RTG cevi je omogočen prikaz kota med RTG cevjo in prenosnim detektorjem |  |  |
| 6. | Stenski stativ (BWS) |  |  |
| 6.1. | Omogočeno slikanje s stropno RTG cevjo |  |  |
| 6.2. | Pomik po višini (centralni žarek od tal) naj bo vsaj med 30 in 170 cm |  |  |
| 6.3. | Nagib predala z detektorjem vsaj med -20 do +90° |  |  |
| 6.4. | Omogočena samodejna poravnava stropne RTG cevi na center detektorja v stenskem stativu |  |  |
| 6.5. | V BWS mora biti odstranljiva univerzalna rešetka, fokusirana na 115 - 180 cm, ki omogoča slikanja pljuč in skeleta. |  |  |
| 6.8. | Cev samodejno sledi vertikalnim premikom stenskega stativa pri vseh položajih nagiba predala z detektorjem |  |  |
| 7. | Monitorja v preiskovalnem prostoru |  |  |
| 7.1. | V preiskovalnem prostoru naj bosta varno montirana 2 visoko-kontrastna, barvna TFT - LCD monitorja na stabilnem vozičku, ki je certificiran za medicinsko uporabo |  |  |
| 7.2. | Voziček z monitorjema mora biti enostavno premakljiv kamorkoli v prostoru |  |  |
| 7.3. | Velikost diagonale zaslona vsaj 48,26 cm (19'') |  |  |
| 7.4. | Svetilnost vsaj 500 CD/m2 |  |  |
| 7.5. | Ločljivost monitorjev vsaj 1280 x 1024 |  |  |
| 8. | Monitor v nadzornem prostoru |  |  |
| 8.1. | V nadzornem prostoru naj bo visoko-kontrasten barvni TFT - LCD monitor na akvizicijski delovni postaji |  |  |
| 8.2. | Resolucija vsaj 1280 x 1024, svetilnost vsaj 500 CD/m² |  |  |
| 8.3. | Velikost diagonale zaslona vsaj 48,26 cm (19'') |  |  |
| 9. | Sistem slikanja, procesiranje in shranjevanje slike |  |  |
| 9.1. | Stropna RTG cev mora biti integrirana v slikovno verigo fluoroskopskega aparata - ena akvizicijska delovna postaja za nadzor obeh RTG cevi |  |  |
| 9.2. | V nadzornem prostoru pri glavni konzoli naj bo nožna stopalka za proženje fluoroskopije in ekspozicije |  |  |
| 9.3. | Pulzna fluoroskopija visoke resolucije, matrika pridobivanja vsaj 1k z globinsko ločljivostjo 12 bit |  |  |
| 9.4. | Shranjevanje in prikaz dinamičnih fluoroskopskih sekvenc (»fluoro loop« / »cine loop«) |  |  |
| 9.5. | Hiter prehod iz fluoroskopije v radiografijo |  |  |
| 9.6. | Način zmanjševanja doze pri fluoroskopiji (pulzna fluoroskopija) vsaj med 6 in 30 p/s |  |  |
| 9.7. | Anatomski programi za digitalno fluoroskopijo s funkcijo shranjevanja slike in sekvence |  |  |
| 9.8. | Možnost ekspozicije |  |  |
| 9.9. | Dodajanje oznak slikam |  |  |
| 9.10. | Samodejna prilagoditev kontrasta in svetlosti slike |  |  |
| 9.11. | Možnost ročnega spreminjanja kontrasta in svetlosti slike |  |  |
| 9.12. | Naknadna obdelava slike z možnostjo izbora različnih filtrov (npr. za izboljšanje ostrine, zmanjšanje šuma) |  |  |
| 9.13. | Programi za rekonstrukcijo in obdelavo slik (meritve kotov in razdalj) |  |  |
| 9.14. | Omogočeno mora biti spreminjanje in reprogramiranje ekspozicijskih parametrov programske avtomatike |  |  |
| 9.15. | Možnost osnovnega procesiranja slike pred shranjevanjem v PACS kot so npr. dodajanje oznak slikam, zoom, window/level |  |  |
| 9.16. | Varnostno lokalno shranjevanje kopije posnetkov in fluoroskopskih sekvenc (filmov) na lokalni disk ter na vgrajeni CD/DVD pekač |  |  |
| 9.17. | Kapaciteta vgrajenega pomnilnika minimalno 20.000 slik visoke resolucije |  |  |
| 9.18 | Pridobivanje podatkov o bolniku iz RIS/PACS sistema |  |  |
| 9.19. | Možnost ročnega vnosa podatkov o bolniku preko tipkovnice in miške ali na dotik občutljivega zaslona |  |  |
| 9.20. | Namestiti je potrebno vso opremo za varen brezžični prenos podatkov |  |  |
| 10. | Stropni pomični nosilec za RTG cev |  |  |
| 10.1. | Vertikalni premik stropne RTG cevi naj bo vsaj v obsegu 180 cm |  |  |
| 10.2. | Omogočanje premikov nad celotno površino mize RTG aparata in v celotnem delu prostora ob mizi |  |  |
| 11. | Dodatna oprema za varnost in zaščito bolnika in osebja |  |  |
| 11.1. | Merilec doze (DAP) |  |  |
| 11.2. | Blazine za podlaganje udov – standardni paket |  |  |
| 12. | Pregled in meritve sevanja |  |  |
| 12.1. | Po končani montaži ponudnik preko pooblaščene institucije izvede pregled in meritve tehničnih lastnosti dobavljenega RTG aparata po Evropskih smernicah (izvede pooblaščeni izvajalec-ZVD; priložiti poročilo). |  |  |
| 13. | Povezljivost v sistem RIS/PACS |  |  |
| 13.1. | Aparat mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo RIS-PACS sistema |  |  |
| 13.2. | Komunikacija mora potekati s pomočjo DICOM standarda, in sicer mora delovati vsaj: - DICOM Worklist - DICOM MPPS - DICOM Storage Commitment - DICOM send/store |  |  |
| 13.2.1. | Dodatna delovna postaja za obdelovanje slik |  |  |
| 13.3. | Možnost tiskanja na laserski tiskalnik DICOM Basic print |  |  |
| 13.4. | Ob obveznih podatkih mora aparat prepoznati šifrante preiskav RIS sistema in jih uskladiti s programi organske avtomatike (potrebne programske nastavitve morajo biti izvedene in testirane ob instalaciji sistema); postopek usklajevanja in spreminjanja mora biti enostaven, tako da ga lahko v primeru kasnejših dopolnitev izvaja dipl. inž. radiologije |  |  |
| 14. | Izobraževanje osebja za delo z aparatom |  |  |
| 14.1. | Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve aparata. |  |  |
| 14.2. | Ponudba mora vsebovati podatke o dolžini predvidenega izobraževanja za posamezne sklope preiskav in skupine uporabnikov. |  |  |
| 14.3. | Ponudnik mora ob koncu šolanja udeležencem izdati potrdila o usposobljenosti, pri čemer ponudnik krije vse stroške izobraževanja. |  |  |
| 14.4. | Uspešno opravljeno osnovno izobraževanje osebja je pogoj za podpis primopredajnega zapisnika. |  |  |