SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Lepi pot 11 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN/2023/2 |
| Naziv javnega naročila | Posodobitev preizkuševalnih strojev INSTRON |

VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

1. Zahtevane lastnosti naprave 8802 po posodobitvi:

Po posodobitvi računalniškega vodenja in programske opreme mora naprava omogočati izvedbo preizkusov v skladu z naslednjimi standardi: - ISO 6892-1 A1, - ISO 6892-2, - ASTM E8, - ISO 7438, - DIN 50106, - ASTM E9, - ASTM E 606, - ASTM E 466, - ISO 12106. Po posodobitvi morajo biti izpolnjene zahteve v spodnjih točkah: - vsa pripadajoča dokumentacija ob prenovi mora biti v slovenskem jeziku, - programska oprema mora biti v slovenskem jeziku in kompatibilna z že obstoječo programsko opremo v laboratoriju, - naprava mora imeti po posodobitvi ustrezen EC certifikat, - naprava mora omogočati konstruiranje lastnih statičnih in dinamičnih postopkov preizkušanja, - oblikovanje poročila z možnostjo vnosa lastnega logotipa, - izvoz podatkov v CSV obliki, - zgoraj naštete standardne metode za preizkušanje kovinskih materialov morajo biti v programski opremi že predhodno pripravljene.

2. Obseg posodobitve mora zajemati:

- vso potrebno električno napeljavo in priključke, - vso potrebno računalniško opremo z ustreznimi zmogljivostmi za izvajanje preizkušanj, - komandno ročico za vklop naprave, premik aktuatorja ter kontrolo odpiranja in zapiranja čeljusti, - računalniški kontroler z vsaj 5 vhodnimi kanali, 24 bit resolucijo in 10 kHZ zajemom podatkov, - priklop treh (3) obstoječih Epsilon ekstenziometrov, - priklop treh (3) obstoječih Instron merilnikov sile - dobavo in inštalacijo optičnega ekstenziometra, ki mora biti integriran v programsko opremo, - imeti natančnost razreda 0,5 po EN ISO 9513 v celotnem delovnem območju, - mora omogočati izvajanje preizkusov brez dodatne priprave površine na vzorcih, - mora zaznati začetno merilno dolžino l0= od 5 mm naprej do 120 mm, - omogočati mora merjenje kontrakcije na vzorcih od premera 2 mm dalje, - mora omogočati merjenje deformacije v prečni smeri ter računalniško analizo podatkov z opcijo DIC, ki je vključena v programsko opremo, - mora omogočati izvajanje dinamičnih preizkusov LCF z hitrostjo osveževanja vsaj 450 Hz, - resolucija optičnega ekstenziometra mora biti vsaj 0,2 µm v obeh smereh, - dobavo in inštalacijo 3 conske peči s kontrolerjem z možnostjo daljšega preizkušanja pri temperaturi 1100°C na vzorcu, - kontrola peči mora biti vključena v programsko opremo za preizkušanje, - temperatura mora biti kontrolirana na vzorcu s 3 termoelementi Tip N, - termoelementi na vzorcu morajo biti nastavljivi v območju med 10 in 50 mm, - notranji premer peči mora biti vsaj 90 mm in višina vsaj 250 mm, - zunanji premer ne sme presegati 300 mm in višina ne 500 mm, - temperatura med preizkusi mora izpolnjevati zahteve standarda EN ISO 6892-2 in ASTM E21, - kalibracijo merilnikov sile (3x) in ekstenziometrov (4x) - obnovo površine hidravličnega aktuatorja in menjavo tesnil, - zamenjava hidravličnih cevi od hidravlične črpalke do stroja, - menjava cevi za kontrolo čeljusti in glave, - dobava novega hidravličnega olja, menjava olja in vseh filtrov, odvoz starega olja.

- Zahtevane posodobitve naprave 1255:

- zamenjava hidravličnih cevi od hidravlične črpalke do stroja, - menjava cevi za kontrolo čeljusti in glave, - dobava novega hidravličnega olja, menjava olja in vseh filtrov, odvoz starega olja, - kalibracija celice za silo (1x) in ekstenziometrov (2x).

- Skupne zahteve glede posodobitve:

- zagon in demonstracija delovanja po posodobitvi naprav, - izvedba izobraževanja po opravljeni posodobitvi in uspešni demonstraciji, - posodobitev in prevzem naprave mora biti zaključena do konca oktobra 2023, - kalibracija naprav izvedena s strani akreditiranega laboratorija, - pooblaščeni zastopnik in serviser v Sloveniji, - zagotovljen servis v roku 7 dni, - posodobitev mora vključevati vse morebitne stroške transporta, zavarovanja in pošiljanja opreme.