## Zbir po sklopih
PREDRAČUN PO SKLOPIH z dne ________________
[5 empty] | DDV (%) | 22
| PREDMET | KOLIČINA | CENA | VREDNOST BREZ DDV | DDV | VREZNOST Z DDV
SKLOP 1 - Zobozdravniški stol s pripadajočimi nasadnimi instrumenti
1.1. | Zobozdravstveni stol
1.1.1. | Zobozdravniški stol - dobava, vključno z montažo, zagonom in preizkusom delovanja zobozdravstvenega stola zadnje generacije S SPODNJIMI CEVMI (enakovredno KaVO Primus 1058 S LIFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Zobozdravniški stol - dobava, vključno z montažo, zagonom in preizkusom delovanja zobozdravstvenega stola zadnje generacije Z ZGORNJIMI CEVMI (enakovredno KaVO Primus 1058 S LIFE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Stol za asistentko KaVo Physio One ali enakovredni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Nasadni instrumenti
1.3.1. | rdeči kolenčnik (5 kom) KaVo MASTERmatic M25 L ali enakovreden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | ročnik (5 kom) KaVo EXPERTmatic E10 C ali enakovreden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | modri kolenčnik (5 kom) KaVo MASTERmatic LUX M20 L ali enakovreden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | turbina (5 kom) KaVo M8700 L MASTERtorque mini LUX ali enakovredna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ SKLOP 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SKLOP 2 - Manjše aparature in oprema za zobozdravstvo
2.1. | Sistem za strojno širjenje in čiščenje koreninskih kanalov VDW Reciproc Gold ali enakovredni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Polimerizacijska lučka Ivoclar Bluephase G4 ali enakovredna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Vitalitetni aparat PARKELL Gentle Pulse ali enakovredni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Aparat za merjenje dolžine korenine zoba VDW Raypex 6 ali enakovredni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Mešalec za dentalne kapsule SILAMAT S6 ali enakovredni | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Ultrazvočni čistilec inštrumentarija in svedrov Euronda Eurosonic Energy ali enakovredni | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Peskalnik za supragingivalno odstranjevanje zabarvanj/oblog KaVo Prophyflex 4 ali enakovredni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Mešalnik alginata Zhermack Alghamix ali enakovredni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Mešalnik silikonske odtisne mase Pentamix 3 ali enakovreden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ SKLOP 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SKLOP 3 - TV ekran
3. | Televizor diagonale 127-139 cm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ SKOP 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SKLOP 4 - Sterilizator - avtoklav
4. | Sterilizator - avtoklav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ SKLOP 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SKUPAJ SKLOPI 1, 2, 3, 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zahteve naročnika: V ceno mora biti že vključena dobava in montaža ter vsi stroški in popusti. Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati oziroma povečati obseg naročila, ne da bi za to moral navajati posebne razloge. Pri morebitnemu povečanju obsega naročila se ponudnik strinja, da se upoštevajo cene iz ponudbe predmetnega naročila.
Ponudnik:
____________________

## Sklop 1.1.
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 1
1.1. | Zobozdravstveni stol
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
1.1.1. | Zobozdravniški stol - dobava, vključno z montažo, zagonom in preizkusom delovanja zobozdravstvenega stola zadnje generacije S SPODNJIMI CEVMI (enakovredno KaVO Primus 1058 S LIFE) | 1 |  | 0
1.1.2. | Zobozdravniški stol - dobava, vključno z montažo, zagonom in preizkusom delovanja zobozdravstvenega stola zadnje generacije Z ZGORNJIMI CEVMI (enakovredno KaVO Primus 1058 S LIFE) | 4 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na strani zobozdravnika in asistenta ter z nožnim pedalom. Kontrolni LED prikazovalnik.
2. | Priklic začetne pozicije stola in samodejno gibanje v pozicijo splakovanja z enim samim pritiskom (s pomočjo "hitre" tipke).
3. | Varnostna stikala za ustavitev, če med premikanjem stola pride do ovire. Varnostna stikala morajo biti nameščena na vseh izpostavljenih mestih tako, da se zagotovi varnost oz. prepreči poškodbe osebja, pacientov in opreme.
4. | Anatomsko oblikovan sedalni del. Standardno oblazinjen. Oblazinjenje v barvi: ORANGE no. 59 ali enakovredno. Izdelan iz umetnih materialov, ki se lahko čistijo in dezinficirajo s čistilnimi in dezinfekcijskimi sredstvi.
5. | Vzglavnik z dvojnim pregibom in fiksiranjem na gumb. Naslonjalo za glavo mora biti prilagodljivo (dvojna artikulacija), z možnostjo nastavitve višine in naklona ter oblazinjeno. Barva je v barvi stola. Biti mora primerno tudi za delo z otroki.
6. | Možnost spominskega programiranja nastavitve položajev (hrbtni naslon) in nastavitve višine sedala. Spominske funkcije morajo biti omogočene za vsaj dva različna zobozdravnika in za vsaj štiri spominske položaje.
7. | Nosilnost stola mora biti vsaj 180 kg. Sedalo se mora spustiti čim nižje, manj kot 380 mm do tal. Sedalo se mora dvigniti vsaj 820 mm od tal.
8. | Turbinska cev z LUX spojko 460 LED, ali enakovredno.
9. | Mikromotor enakovreden Intra LUX KL 701 LED s cevjo (2x). Mikromotorja morata biti brez ščetk, z regulacijo hitrosti vsaj v razponu 100 do 40000 obratov na minuto (RPM).
10. | PiezoLED cev z ultrasonično ročko in setom 3 konic.
11. | Raven trifunkcijski puster (voda, zrak, pršenje) pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne. Ohišje mora biti snemljivo z možnostjo sterilizacije v avtoklavu. Pokončni nosilec pusterja za TM varianto(spodnje cevi).
12. | Možnost spominske funkcije za delovanje inštrumentov za vsako cev posebej.
13. | Upravljalna plošča (tipkovnica) na roki z inštrumenti z vsemi osnovnimi funkcijami - dezinfekcija, polnjenje kozarca, izplakovanje fontane, spominske funkcije stola, regulacija pozicij stola (gor, dol, naprej, nazaj), vklop in izklop osvetlitve inštrumentov.
14. | Multifunkcijski prikazovalnik najmanj s podatki o hitrosti vrtenja inštrumentov, smeri vrtenja inštrumentov, hlajenju, osvetlitvi, uri, barvi in jakosti reflektorske svetlobe. "odštevalnik" - TIMER. (naraščajoče ali padajoče)
15. | Večja odlagalna mizica (velikost dveh standardnih pladnjev) fiksno pritrjena na roki oz. v nosilcu brez možnosti poljubnega horizontalnega pozicioniranja / premikanja v vodilih samega nosilca. Pritrditev na nosilec je omogočena tovarniško z vijaki ali z mehanizmom na zaklop. Mizica po potrebi mora biti snemljiva.
16. | Biči so z dvojnim zaskokom v izvlečeni poziciji, da se zmanjša utrujanje terapevtove roke med delom (konzola z zgornjimi biči).
17. | Regulacija hitrosti vrtenja turbine in mikromotorjev mora potekati preko nožnega pedala.
18. | Multifunkcijsko nožno pedalo za upravljanje s stolom in inštrumenti. Omogočati mora upravljanje z vsemi inštrumenti in tudi stolom. Imeti mora spominski funkciji za splakovanje in povrnitev v predhodni položaj ter funkcijo za premikanje stola v vse štiri smeri. Ravno tako mora imeti še funkcijo za vklop in izklop vode za inštrumente ter funkcijo za ohranjanje hitrosti na nivoju zadnje uporabe.
19. | Reflektor se nahaja na nosilni cevi, ki ima predpripravo za monitor. Reflektor, enakovreden MAIA LED.
20. | CONEXIO pripravljeno, ali enakovredno (Integriran USB priklop na dentalni enoti).
21. | Integriran amalgam separator z močjo separacije skladno z zakonodajo, več kot 95% - (ISO 11143).
22. | Integriran vodni dezinfektor s funkcijo dnevnega izpiranja, periodičnega (tedenskega ali mesečnega) intenzivnega čiščenja in vsakodnevne dezinfekcije vodnih poti (vključno z možnostjo za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja med vsakim pacientom). Ob dobavi mora biti v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom.
23. | Ohišje mora biti izdelano iz materiala, ki se lahko čisti in razkužuje, odpornega na vsa standardna čistila in razkužila, ki se za namen čiščenja in razkuževanja teh površin uporabljajo v zobozdravstvu. Barva lakiranih delov DENTAL BELA ali enakovredna.
24. | Ročaj - naslon na stolu za pacienta levi in desni (možnost samo enega naslona).
25. | Pripadajoči stol za terapevta: KaVo Physio Evo ali enakovredni, nastavljivost po višini, inklinacija sedišča in nastavljivost naslona za hrbet, v isti barvi kot je oblazinjenje stola za pacienta ORANGE no. 59 ali enakovredno.
26. | Elementi za asistenta so: sesalna roka premična, nastavljiva po višini, za možnost samostojnega dela terapevta. (z vgrajenim varnostnim mikrostikalom). Dve sesalni cevi (mala in velika) za odstranjevanje sline in pršca z možnostjo kasnejše vgradnje izklopa sočasnega delovanja. Možnost kasnejše vgradnje manjše nerjaveče police za odlaganje materialov, ki se jih uporablja pri delu. Montirana za sesalci in snemljiva.
27. | Fiksna fontana pritrjena na tla. Pristop za asistenco z leve strani. Pljuvalnik (porcelanski) vrtljiv okoli svoje osi, snemljiv, gladkih in zaobljenih površin, primeren za enostavno čiščenje in dezinfekcijo. Za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije.
28. | Nastavljiva časovna kontrola pretoka vode v kozarec ali pljuvalnik.
29. | Tipkovnica za osnovno upravljanje stroja tudi z asistentove strani.
30. | Povezava na zunanji sesalni sistem.
31. | Možnost naknadnega naročila LUX nasadnih instrumentov istega proizvajalca (kot. npr. moder kolenčnik, rdeč kolenčnik, zelen kolenčnik, ročnik, turbina).
32. | Garancija zobozdravstvenega stola mora znašati najmanj 36 mesecev od postavitve in prevzema aparata. V garancijski dobi mora ponudnik zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje v skladu z zahtevami proizvajalca. V tem času mora na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi zobozdravstvenega stola (v stroške pa spadajo tudi rezervni deli, vse storitve in kilometrina servisne službe). V primeru, da zobozdravstvenega stola ne bo mogoče popraviti, ga mora ponudnik zamenjati z novim.

## Sklop 1.2.
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 1
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
1.2. | Stol za asistentko KaVo Physio One ali enakovredni | 5 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1 | ergonomsko oblikovan
2. | na kolesih
3. | z naslonom oz. oporo za hrbet
4. | naslon vrtljiv za 360° in višji dvig sedala nad 58 cm
5. | v barvi oblazinjenja zobozdravniškega stola
6. | možnost čiščenja z alkoholnimi razkužili
7. | Garancija 24 mesecev ali več

## Sklop 1.3.
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 1
1.3. | Nasadni instrumenti – 20 kom
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
1.3.1. | rdeči kolenčnik (5 kom) KaVo MASTERmatic M25 L ali enakovreden | 5 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1:5 z luxom
primerni za avtoklaviranje, višina glave do 15 mm
uporaba turbinskih svedrov 1.6
moč svetlobe 25000 luxov
s keramičnimi ležaji
tih in z malo vibracijami
protizdrsna površina
voda za hlajenje iz najmanj 3 šob
100˚ / 19˚ delovni kot
Garancija 24 mesecev ali več
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
1.3.2. | ročnik (5 kom) KaVo EXPERTmatic E10 C ali enakovreden | 5 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
razsvetlitev: mini LED + neodvisno od naprave integriran v ročnik
razstavljiv zaradi čiščenja
maksimalna hitrost 40.000 vrt./min
notranja cev za pršilo
kirurški ročnik s prestavnim razmerjem 1:1
Garancija 24 mesecev ali več
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
1.3.3. | modri kolenčnik (5 kom) KaVo MASTERmatic LUX M20 L ali enakovreden | 5 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1:1 z luxom
moč svetlobe 25000 luxov
z možnostjo zamenjave glave
z glavo za RA svedre - razmerje 1:1
s protizdrsno površino
Garancija 24 mesecev ali več
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
1.3.4. | turbina (5 kom) KaVo M8700 L MASTERtorque mini LUX ali enakovredna | 5 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
voda za hlajenje prihaja iz najmanj 4 šob
zamenljiv mikrofilter za hladilno vodo
s protizdrsno površino
moč osvetlitve 25000 luxov
višina glave do 15 mm
z nepovratnim ventilom
Garancija 24 mesecev ali več

## Sklop 2.1.
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 2
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
2.1. | Sistem za strojno širjenje in čiščenje koreninskih kanalov VDW Reciproc Gold ali enakovredni | 4 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | glavna enota, vgrajena baterija, stopalka (stikalo), kabel za kljukico in električni polnilec
2. | reciprocirajoči kolenčnik, prenos 6:1, možnost avtoklaviranja
3. | kontrola nastavitve navora, avtomatski programi
4. | možnost uporabe naprave med polnjenjem baterije
5. | vgrajen določevalec dolžine koreninskih kanalov
6. | program za ukrivljene kanale
7. | individualno nastavljivi programi
8. | opozorila z zvočnimi signali
9. | možnost posodobitve programske opreme
10. | Garancija 24 mesecev ali več

## Sklop 2.2.
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 2
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
2.2. | Polimerizacijska lučka Ivoclar Bluephase G4 ali enakovredna | 5 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | širok valovni spekter, ki pokriva vse vrste foto-iniciatorjev polimerizacije: minimalni razpon od 390 – 510 nm, programi delovanja 5-20 sekund
2. | zagotovljeno hlajenje svetlobnega LED generatorja, oziroma lučka mora biti brez prekinitve sposobna polimerizirati, vsaj 30 zaporednih polimerizacijskih strjevanj po 15 s
3. | lučka mora biti brezžična, kompaktna baterija mora zagotavljati 60 min delovanja s prekinitvami – brez polnitve (240 polnih strjevanj), v primeru izpraznitve baterije mora imeti možnost takojšnjega delovanja s priklopom na električno napajanje
4. | jakost polimerizacije med 900 - 1500 mW/cm2 pri čemer naj se le ta izvaja preko svetlobnega prevodnika premera do fi 1 cm
Dovoljenja so odstopanja +/- 10 %
Garancija 24 mesecev ali več

## Sklop 2.3.
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 2
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
2.3. | Vitalitetni aparat PARKELL Gentle Pulse ali enakovredni | 4 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | aparat za kontrolo vitalitete zoba, blago pulzirajoči
2. | Garancija 24 mesecev ali več

## Sklop 2.4.
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 2
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
2.4. | Aparat za merjenje dolžine korenine zoba VDW Raypex 6 ali enakovredni | 4 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | zvezni prikaz lokacije sonde po celem kanalu
2. | svetlobno in zvočno opozorilo na konec kanala
3. | preklopni displej, rezervni kabli
4. | Garancija 24 mesecev ali več

## Sklop 2.5.
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 2
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
2.5. | Mešalec za dentalne kapsule SILAMAT S6 ali enakovredni | 6 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1 | za amalgam, steklaste cemente in druge dozirne materiale za zobozdravstvo
2. | program mešanje je poljubno nastavljiv od 1 do 30 sek
3. | frekvenca mešanja 4500 v/min
4. | certifikat CE
5. | Garancija 24 mesecev ali več

## Sklop 2.6.
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 2
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
2.6. | Ultrazvočni čistilec inštrumentarija in svedrov Euronda Eurosonic Energy ali enakovredni | 6 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1 | notranja posoda in ohišje iz nerjavečega jekla
2. | nastavljiv čas do min 30 minut
3. | volumen posode do 3L
4. | različni načini delovanja
5. | ustrezna košara ali mreža iz nerjavečega jekla za instrumentarij
6. | ustrezna mreže za drobni inventar ali svedre
7. | termostatsko ogrevanje raztopine vsaj do 60 stopinj C
8. | Garancija 24 mesecev ali več

## Sklop 2.7.
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 2
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
2.7. | Peskalnik za supragingivalno odstranjevanje zabarvanj/oblog KaVo Prophyflex 4 ali enakovredni | 4 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1 | za odstranjevanje oblog in zabarvanja
2. | multiflex povezava
3. | natančno fokusiran izpust zraka in praška
4. | možnosti uporabe različnih praškov (različne velikosti delcev)
5. | supra in subgingivalna opcija
6. | enostavno čiščenje
7. | Garancija 24 mesecev ali več

## Sklop 2.8.
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 2
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
2.8. | Mešalnik alginata Zhermack Alghamix ali enakovredni | 8 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1 | 2 hitrosti vrtenja posode, regulacija s stikalom
2. | pripadajoča silikonska posoda, zamenljiva
3. | enostavno čiščenje
4. | Garancija 12 mesecev ali več

## Sklop 2.9.
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 2
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
2.9. | Mešalnik silikonske odtisne mase Pentamix 3 ali enakovreden | 2 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1 | mora zmešati homogeno maso in naj ponuja ponovljivo kakovost odtisa brez napak
2. | enostaven za prenašanje
3. | ekonomično in natančno doziranje materialov
4. | stikalo za vklop in izklop
5. | možna enostavna menjava kartuše materiala
6. | kompatibilnost z mešalnimi nastavki za enkratno uporabo
7. | Garancija 24 mesecev ali več

## Sklop 3
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 3
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
3. | Televizor diagonale 127-139 cm | 8 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1 | ločljivost ekrana 4K UHD 3840 x 2160
2. | masa naj ne presega 12kg
3. | diagonala ekrana naj bo od 127-139 cm
4. | podpira priklop na HDMI
5. | podpira WiFi in Bluetooth povezljivost
6. | energijski razred (upoštevati zeleno JN)
7. | Garancija 24 mesecev ali več

## Sklop 4
POSEBNA PRILOGA PONUDBE - SKLOP 4
| Naziv | Količina | Cena brez ddv | Vrednost brez ddv
4. | Sterilizator - avtoklav | 4 |  | 0
| TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) oz. odgovori z DA / NE |  | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospektu) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1 | globina sterilizacijske komore 45 cm
2. | Prostornina do 23 litrov
3. | Integriran sistem za pripravo demineralizirane vode.
4. | z vsaj tremi pladnji
5. | v skladu z EU standardom EN13060
6. | sušenje z vakuumsko črpalko
7. | imeti mora bakteriološki filter
8. | opremljen mora biti z zaslonom, ki omogoča kontrolo nastavitev in informacijo o stanju avtoklava
9 | programi pri temperaturi nad 130°C ter en program nad 120°C
10. | Garancija 24 mesecev ali več