| Datum: 5. 5. 2023 Številka: 01.6-60/4-23 |  |
| --- | --- |

| DOKUMENTACIJA |  |
| --- | --- |

| Naročnik: | Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Postavitev biokemijsko - imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi s potrošnim materialom in vzdrževanjem v obdobju devetih (9) let |
| --- | --- |
| Zaporedna št. javnega naročila: | 01.6-60/4-23 |
| Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | Odprti postopek |

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKU ZA PRIPRAVO PONUDBE

PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo »Postavitev biokemijsko - imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi s potrošnim materialom in vzdrževanjem v obdobju devetih (9) let« bo naročnik, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj, izvedel skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3), drugimi veljavnimi predpisi ter to dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija).

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ne-sklenitve pogodbe.

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA TER NAČIN ODDAJE

Javno naročilo se vodi pod oznako: 01.6-60/4-23.

Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme za Oddelek za laboratorijsko diagnostiko v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj.

Predmet javnega naročila je samo nova oprema.

Popolni obseg predmeta javnega naročila, vključno z vsemi relevantnimi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v Tehničnih zahtevah.

  - Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek.

Ponudnik mora ponuditi izvedbo predmeta javnega naročila v celoti in ne more ponuditi zgolj izvedbe posameznih postavk ali dela predmeta naročila.

Naročnik bo na podlagi pogojev in merila, določenih v dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

  - Vsi stroški priprave ponudbe in ponudbene dokumentacije so stroški ponudnika.

PODATKI O NAROČNIKU

Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki ponudbe predložijo izključno elektronsko, kar pomeni, da svoje ponudbe oddajo preko elektronskih komunikacijskih sredstev. Ponudniki ponudbe oddajo v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 15. 6. 2023, do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15. 6. 2023, ob 12:00 uri  na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Naročnik bo organiziral neobvezen ogled prostorov, kjer bo nameščena nova oprema in sicer dne 29. 5. 2023 ob 9.00 uri po predhodni pisni najavi, ki prispe na e-naslov kontaktne osebe simona.lebar.planec@sb-ptuj.si, najmanj 2 dni pred datumom ogleda.

PRAVNA PODLAGA JAVNEGA NAROČILA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

  - Dostop do dokumentacije

Dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Odkupnine za dokumentacijo ni.

  - Obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja ponudnikov, ki jih bo prejel preko Portala javnih naročil, najpozneje dne 31. 5. 2023, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano do dne 30. 5. 2023 do 9.00 ure. Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

  - Spremembe in dopolnitve dokumentacije

Naročnik lahko spremeni ali dopolni dokumentacijo.

Spremembe in dopolnitve dokumentacije so sestavni del dokumentacije.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1. do 8.3. teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1. teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.2. do 8.3. teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1. teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.2. do 8.3. teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.2.2. (Skupna ponudba) in 10.2.3. (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

  - Razlogi za izključitev

    - Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, priložite dokazila.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

Ponudniki, ki so tuji gospodarski subjekti (torej gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji) že v ponudbi predložijo tudi izpis iz ustreznega registra oz. dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ, kar, v primeru, da država teh dokumentov ali potrdil ne izdaja, lahko nadomestijo z zapriseženo izjavo, če je ta v državi članici ali tretji državi predvidena, ali z izjavo osebe, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, iz katere izhaja izpolnjevanje pogoja na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb. Potrdila so lahko priložena v jeziku države, naročnik pa si pridržuje pravico, da od ponudnikov naknadno zahteva prevod dokumentov. V primeru, da dokazila ne bodo predložena, bodo tuji ponudniki pozvani k predložitvi teh dokazil skladno z določbo četrtega odstavka 77. člena ZJN-3.

    - Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s

plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

    - Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za

izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

    - Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, priložite dokazila, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

8.2. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

    - Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

## Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

#### DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

8.3 Tehnična in strokovna sposobnost

    - Ponudnik mora predložiti najmanj eno (1) referenco, da je v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel dobavo in montažo enakovredne opreme po naročilu za laboratorij v Republiki Sloveniji ali pri naročnikih v EU, v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR z DDV.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »ESPD«. (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«)

in

Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)

Opombe:

- V primeru, da je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupni ponudbi, mora v prilogi (lasten obrazec) Potrdila o referenčnem delu ponudnika navesti odstotek izvedenih del kot partner v skupnem nastopanju.

- V primeru, da je ponudnik referenčna dela izvedel kot podizvajalec, lahko namesto Potrdila o referenčnem delu ponudnika v ponudbi predloži kopijo sklenjene pogodbe za referenčna dela in končne situacije, iz katerih bo razvidna vrednost referenčnih del.

- Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi preverjanja referenc od ponudnika zahteva še dodatna dokazila.

- Javni ali zasebni naročnik - potrjevalec predmetne reference, ne sme biti ponudnik, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi, niti ga ne more potrditi preprodajalec predmetne opreme.

    - Ponudnik mora zagotavljati kakovosten servis opreme in dobavo originalnih rezervnih delov. Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti: pooblaščen servis/serviserja v R Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme.

#### Opomba: V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec št. 1 »Ponudba«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

MERILO

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna ponudbena cena v EUR z DDV.

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno ponudbeno ceno z DDV, bo naročnik vrstni red ponudnikov, določil z žrebom. Ponudnike, ki bodo oddali končno ponudbo, bo naročnik pisno po e-mailu obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Žreb se izvede samo med ponudniki, ki so ponudili enako ceno in je ponudba dopustna. Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako ceno, bo prvouvrščen tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugouvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, ki pa ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

PONUDBA

  - Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec št. 1 »Ponudba«;

- izpolnjen obrazec št. 2 »Podatki o ponudniku, partnerju v skupni ponudbi«;

- izpolnjen obrazec št. 3 »Krovna izjava ponudnika« s prilogo »ESPD obrazec«;

- izpolnjen obrazec št. 4 »Skupna ponudba« (v primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov);

- izpolnjen obrazec št. 5 »Potrdilo o referenčnem delu ponudnika«;

- parafiran, podpisan in žigosan »Osnutek pogodbe«;

- izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun« (v tiskani obliki skeniran in podpisan in v excel);

- Vsa ostala zahtevana dokazila.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno pri posameznih zahtevanih pogojih oziroma razlogih za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu/jima je nastala.

  - Priprava ponudbe

    - Obrazec »ESPD« -  za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

OPOZORILO: Predložitev ESPD za vse sodelujoče gospodarske subjekte je obvezna.

    - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov. V primeru skupne ponudbe mora vsak ponudnik izpolnjevati pogoje za dokazovanje sposobnosti, določene v točki 8.1. in 8.2. v poglavju "Povabilo k oddaji ponudbe in splošna navodila ponudniku". Vsi ponudniki (posamično) predložijo dokumente za dokazovanje te sposobnosti. Pogoje iz točke 8.3. lahko ponudniki izpolnijo kumulativno.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec Ponudba podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost…), določene v tej dokumentaciji.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD). Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

Skupina mora predložiti izjavo o skupni ponudbi oziroma obrazec št. 4 - Skupna ponudba in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila,

- vrsta pogodbenih obveznosti, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije,

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno ter

- pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe z naročnikom (če obstaja).

    - Ponudba s podizvajalci

Glede na dejstvo, da gre za javno naročilo katerega pretežni predmet je blago, da skladno z 94. členom ZJN-3 in relevantno prakso DKOM ter drugih ustanov prijava podizvajalcev v času oddaje ponudbe ni potrebna.

    - Obrazec »Ponudbeni predračun«

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca »Ponudbeni predračun«.

Ponudnik izpolni vse postavke v obrazcu »Ponudbeni predračun«, in sicer na največ dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Opisi se ne smejo spreminjati, ponudnik pa mora k posamezni postavki pripisati ceno na enoto v EUR brez DDV. Formule za »ceno skupaj v EUR brez DDV« so nastavljene in se avtomatsko izračunajo.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.

Ponujena oprema mora izpolnjevati vse zahteve iz tehničnih zahtev. Ponudniki morajo v obrazec »Ponudbeni predračun« za označeno opremo pripisati proizvajalca in tip/kataloško številko ponujene opreme, kjer je to zahtevano in predložiti v ponudbi dokazila o tehničnih lastnostih posameznega elementa ponujene opreme. Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih opreme se šteje katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. Ponudnik naj v dokazilu na jasno viden način za vsak element opreme s prosto roko ali drugače označi zaporedno številko, ki je navedena v tehničnih zahtevah (oziroma ponudbenemu predračunu) za posamezno zahtevo (postavko). V primeru, da dokazila ne bodo priložena ali ne bodo izkazovala tehničnih lastnosti opreme ali pa bodo v njih nejasnosti, bo naročnik pozval ponudnika k dopolnitvi oz. pojasnilu. V primeru, da ponudnik v dopolnitvi oz. pojasnilu ne bo izkazal zahtevanih tehničnih lastnosti ponujene opreme, bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

V obrazec št. 1 »Ponudba« se vpiše končno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV, znesek DDV ter  končno ponudbeno vrednost z vključenim DDV-jem (stopnja 9,5% in 22 %). V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec št. 1 »Ponudba« v obliki word, excel ali pdf, obrazec »Ponudbeni predračun« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v obrazcu št. 1 »Ponudba« - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim obrazcem »Ponudbeni predračun – popisi del« - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

    - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

    - Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba, ki jo pripravi ponudnik ter vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na to ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, specifikacije, ki so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži gospodarski subjekt s sedežem v tuji državi, predložena v jeziku države, ki jih izda. Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30. 9. 2023. Ponudba, ki bo veljala manj časa, bo izločena.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Za zavarovanje obveznosti ponudnika so primerni naslednji instrumenti finančnih zavarovanj:

- bančna garancija ali menična izjava z menico.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanja lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev.

  - Zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.

  - Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral izbrani ponudnik predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 8 dni od podpisa pogodbe v višini 5% (pet odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku roka vseh pogodbenih obveznosti.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Vzorca bančne garancije in menične izjave z menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti sta del dokumentacije.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da ponudnik potrjuje vsebino vzorca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

- VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoki takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

- ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

- PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnika, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo, se, razen v primeru iz tretjega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

ter mora priložiti:

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in

- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

- Višina takse je 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na povabilo k oddaji ponudbe in/ali dokumentacijo.

- POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom podpisal pogodbo.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; nadaljnjem besedilu: ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V. d. direktorja:

Aleksander Voda, univ. dipl. prav.

## PONUDBA - OBRAZEC ŠT. 1

PONUDBA št.

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

- Na osnovi povabila za naročilo »Postavitev biokemijsko - imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi s potrošnim materialom in vzdrževanjem v obdobju devetih (9) let« dajemo ponudbo, kot sledi:

| Skupna ponudbena cena (brez DDV): | ....................................... EUR |
| --- | --- |
| Znesek DDV 9,5% in 22% | + .................................... EUR |
| SKUPNA PONUDBENA CENA (z DDV): | ........................................ EUR |
| (z besedo: _____________________________________________ ...../100 EUR z DDV) |  |

- Vzdrževanje - odprava napak in servisna podpora in odprava napak zaradi strojeloma ali napačnega ravnanja naročnika z opremo:

Podatki v tej točki niso predmet ocenjevanja v okviru merila ekonomsko najugodnejša ponudba.

Servisna ura ________________ EUR brez DDV – v rednem delovnem času.

Servisna ura ________________ EUR brez DDV – izven rednega delovnega časa.

Kilometrina (v obe smeri): št. km ______________ po ceni ______________EUR/km brez DDV.

Kilometrina se obračuna v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 in 63/17).

Ponudnik naročniku zagotavlja popust na cene rezervnih delov iz cenika proizvajalca v višini: _________%.

PONUDBENI POGOJI:

- Veljavnost ponudbe je najmanj do 30. 9. 2023.

- Cene na enoto so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila, vse po načelu »ključ v roke«. Vse cene morajo biti izražene v evrih (EUR). DDV mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. V navedeni ceni so upoštevane tudi vse olajšave in vsi popusti. V ponudbeno ceno je vključeno tudi »popolno« preventivno in korektivno vzdrževanje opreme, ki ga bo izbrani izvajalec zagotavljal v času 24 mesečnega garancijskega roka in skozi celotno trajanje javnega naročila.

- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da:

- naša ponudba in vso ponujeno blago ustreza vsem zahtevam iz te dokumentacije;

- potrjujemo, da se strinjamo in izpolnjujemo tudi ostale zahteve in določila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vseh prilog.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |
| Datum: ___________ |  |

# PODATKI O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH VKLJUČENIH V IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA, PONUDNIKU, PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI - OBRAZEC ŠT. 2

V zvezi z javnim naročilom »Postavitev biokemijsko - imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi s potrošnim materialom in vzdrževanjem v obdobju devetih (9) let« nastopamo (označite eno od možnosti z X):

- kot samostojni ponudnik

- v skupini ponudnikov, pri čemer

□ smo

□ nismo vodilni partner

- kot ponudnik z enim ali več podizvajalci

- GOSPODARSKI SUBJEKTI

|  | Naziv in sedež |
| --- | --- |
| Ponudnik/ Poslovodeči partner |  |
| Partner |  |

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež) | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- KONTAKTNA OSEBA

Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov.

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Organizacija in sedež |  |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |

- PODATKI POSAMEZNIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

  - OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

| Naziv in sedež (popolna firma) |  |
| --- | --- |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Telefon |  |
| Mobilni telefon |  |
| Elektronski naslov |  |
| Spletna stran |  |
| Zavezanec za DDV (obkroži ustrezno trditev) | DA NE |
| Številka računa |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |

Naš/a pooblaščenec/ka za vročitve po Zakonu o upravnem postopku v Republiki Sloveniji je g./ga.      , stanujoč/a       (ulica, hišna številka, kraj v RS).

/izpolni le ponudnik, ki ima sedež v drugi državi/

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |
|  | _ |

## KROVNA IZJAVA PONUDNIKA - OBRAZEC ŠT. 3

Priloži se ESPD obrazec v skladu z navodili v Povabilu k oddaji ponudbe, navedeno v točki 10.2.1.

Pooblaščamo naročnika, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj, da lahko za namene postopka javnega naročila »Postavitev biokemijsko - imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi s potrošnim materialom in vzdrževanjem v obdobju devetih (9) let«, pridobi podatke iz uradnih evidenc.

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

# SKUPNA PONUDBA - OBRAZEC ŠT. 4

(Ponudnik navedeni obrazec izpolni v primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov.)

V zvezi z javnim naročilom »Postavitev biokemijsko - imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi s potrošnim materialom in vzdrževanjem v obdobju devetih (9) let« izjavljamo, da kot zakoniti zastopniki ponudnikov, ki nastopajo skupaj, s tem dokumentom pooblaščamo ponudnika      , za poslovodečega oziroma za zastopanje nasproti naročniku.

Skupno ponudbo sestavljajo in solidarno odgovarjajo:

Poslovodeči partner       (firma ponudnika) in ostali ponudniki:

| Št. | Firma ponudnika | Ime, priimek zakonitega zastopnika, podpis, žig |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Ponudniki za vsakega od skupnih ponudnikov izpolnijo obrazec "Podatki o ponudniku, partnerju v skupni ponudbi". Predmetni obrazec ponudniki kopirajo in izpolnijo v celoti, tolikokrat, kolikor je skupnih ponudnikov.

Naročnik naj do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na (označite z X):

□ na enega ponudnika iz skupne ponudbe, in sicer:

/navesti firmo ponudnika/,

□ vse ponudnika iz skupne ponudbe.

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

# POTRDILO O REFERENČNEM DELU PONUDNIKA - OBRAZEC ŠT. 5

Naziv referenčnega naročnika (potrjevalca reference):

..............................................................................................................................................................

Naslov referenčnega naročnika:

..............................................................................................................................................................

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ...................................................................

/navesti ponudnika/

na podlagi pogodbe ................................... /št. pogodbe/naročilnice/ z dne ......................,

sklenjene z nami kot naročnikom, v času od .................... do .................... oziroma dne .......................,

uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) dobavo in montažo

...................................................................................................................................................................

..............................................................................................v vrednosti.................................  EUR z DDV.

/navede se oprema, ki se navaja kot referenca/

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri ................................... /ime in priimek/, na telefonski številki

................................... in/ali elektronskem naslovu ....................................

| Kraj in datum: | Žig in ime, priimek ter naziv odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- |
| _________________________________ | _________________________________ |
|  | _________________________________ |

(podpis)

## VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758 – OBRAZEC ŠT. 6/1

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											          (žig in podpis)

## VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE – OBRAZEC ŠT. 6/2

Ponudnik (naziv):______________________________________________

naslov:		_____________________________________________________

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po pogodbi št. _____________ z dne __________, za dobavo: »Postavitev biokemijsko - imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi s potrošnim materialom in vzdrževanjem v obdobju devetih (9) let«, sklenjenega na  podlagi odprtega postopka, objavljenega na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave …………………....,  izročamo naročniku: Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj (to je upravičencu te menice), 1 (eno) menico v višini  v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti (z DDV), kar znaša ____________________ EUR (z besedo: __________________________________________EUR 00/100), z veljavnostjo do izteka predmetnega pogodbenega obdobja.

Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov ponudnika:

priimek in ime ___________________ kot ___________________ podpis ___________________

priimek in ime ___________________ kot ___________________ podpis ___________________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

S to izjavo pooblaščamo naročnika: Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuju, ki jo zastopa v. d. direktorja Aleksander Voda, univ. dipl. prav.,  da izpolni menico ter jo uporabi skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti).

Naročnika pooblaščamo, da v primeru:

- če se bo izkazalo, da blaga ne dobavljamo v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo,

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi naših kršitev določil pogodbe,

menico unovči.

Menica je nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj lahko predloži menico v izplačilo še najmanj 30 dni od  izteka veljavnosti pogodbe.

Menica je plačljiva pri banki ________________________ , ki vodi transakcijski račun številka _____________________________________________________.

Priloga: menica

kraj:	___________________					podpis zakonitega zastopnika

datum:	____________________		žig

_____________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Obrazcu se priloži tudi originalna izpolnjena ali bianco podpisana in žigosana menica

Za vso ponujeno opremo mora ponudnik zagotavljati 24 mesečno garancijo,

Ponudnik mora izpolniti prazne vrstice osnutka pogodbe.

# OSNUTEK POGODBE

(Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja in podpisati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.)

| NAROČNIK: in | Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj ki ga zastopa Aleksander Voda, univ.dipl.prav. Matična številka: 5054796000, ID številka: SI35767294 (v nadaljnjem besedilu: naročnik) |  |
| --- | --- | --- |
| IZVAJALEC: | firma: __________________ naslov: __________________ pošta: ___________________, ki ga zastopa _________ _________________ Matična številka: ___________ ID številka: ____________ Transakcijski račun štev.: _____-___________ odprt pri _________________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) |  |

sklepajo

POGODBO ŠT……………………….

Postavitev biokemijsko - imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi s potrošnim materialom in vzdrževanjem v obdobju devetih (9) let

UVODNA DOLOČILA

1. člen

Pogodbeni stranki (naročnik in izvajalec) uvodoma ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3), po odprtem postopku;

- predmet javnega naročila postavitev biokemijsko - imunokemijskega modularnega analiznega sistema za analize krvi s potrošnim materialom in vzdrževanjem za izvedbo laboratorijskih preiskav za 108 mesecev;

- bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave _______________ dne ______ter na Portalu TED pod številko objave: _______________ dne ______________.

- naročnik izbral izvajalca za najem opreme, ki je predmet pogodbe ter dobavo potrošnega materiala in vzdrževanje najete opreme.

2. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel javno naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika in da bo upošteval svojo ponudbo št. ____________ z dne _______________ na podlagi katere je bil izbran. Ponudba izvajalca in celotna dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika sta sestavna del te pogodbe.

PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet te pogodbe je obveznost izvajalec :

- ureditev laboratorijskega prostora (odstranitev stene, ureditev tal, elektro in vodovodnih inštalacij, pleskarska dela, ...);

- dobave in montaža nove opreme;

- zagon in preizkus delovanja opreme;

- predaja vseh tehničnih dokumentov, atestov, certifikatov, ki dokazujejo kakovost opreme;

- predaja navodil za uporabo in ravnanje z opremo v slovenskem ali angleškem jeziku;

- usposabljanje oz. izobraževanje strokovnega osebja naročnika za delo z opremo;

- druge aktivnosti skladno s pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila potrebne za

nemoteno delovanje opreme,

- servisno vzdrževanje opreme, ki je skladno s tehničnimi zahtevami naročnika iz dokumentacije o

javnem naročilu (v nadaljevanju storitve);

- sukcesivne dobave pripadajočega potrebnega potrošnega, ki je skladen s tehničnimi zahtevami

naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu (v nadaljevanju blago);

- druge aktivnosti skladno s pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila potrebne za

nemoteno delovanje opreme.

Naročnik dobav potrebnega potrošnega materiala za izvajanje analiz po obsegu in času ne more vnaprej natančno določiti. Ocenjene količine blaga so okvirne in so izražene upoštevajoč predviden obseg analiz / letno. Izvajalec bo v pogodbenem obdobju, dobavljal količine blaga, ki jih bo naročnik v tem obdobju dejansko potreboval.

KAKOVOST OPREME

4. člen

Oprema, ki je predmet pogodbe je nova, nerabljena, brez pravnih in stvarnih napak, avtentična in avtorizirana pri proizvajalcu, prihaja iz tekoče proizvodnje in narejena iz standardnih prvorazrednih materialov, ustreza namenu, navedenem v navodilih za uporabo, deklarirani kvaliteti in tehničnim navedbam. Izvajalec zagotavlja in jamči, da oprema, ki je predmet pogodbe odgovarja vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določajo direktive Evropske skupnosti.

DOBAVNI ROK OPREME

5. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega predstavnika naročnika in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je potrebno dostaviti, namestiti in zmontirati v prostore naročnika Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj – Oddelek za laboratorijsko diagnostiko. Izvajalec zagotavlja dobavo in montažo opreme ter izvedbo poskusnega obratovanja z usposabljanjem oz. izobraževanjem strokovnega osebja naročnika za delo z opremo v roku največ 180 koledarskih dni od predaje prostora izvajalcu.

6. člen

Po dobavi in montaži opreme se izvede poskusno obratovanje, ki traja neprekinjeno 7 koledarskih dni. V tem času poteka tudi usposabljanje oz. izobraževanje naročnikovega strokovnega osebja za varno in uspešno delo z opremo. V primeru, da se med poskusnim obratovanjem ugotovijo pomanjkljivosti in napake, jih mora izvajalec na lastne stroške nemudoma odpraviti.

Če se ugotovi napaka na opremi ali v izvedbi montaže in je v roku 2 koledarskih dni ni mogoče odpraviti, potem naročnik in izvajalec določita rok za odstranitev napake. Po odpravi napake se poskusno obratovanje ponovi v enaki dolžini. Stroške te ponovitve nosi izvajalec. Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko je oprema, ki je predmet pogodbe, obratovala brezhibno neprekinjeno 7 koledarskih dni.

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju in dokončanem usposabljanju oz. izobraževanju naročnik in izvajalec na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno potrjene opreme ter spremljajočih listin (tehnična dokumentacija, atesti in certifikati, ki dokazujejo kakovost opreme, navodil za uporabo in ravnanje z opremo v slovenskem ali angleškem jeziku, podpisane in potrjenje garancijske liste proizvajalca oz. izvajalca opreme, pravilno izpolnjeno dobavnico opreme, dokumentacijo in medije za programsko opremo, če je zahtevana,..) sestavita primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca. S podpisom primopredajnega zapisnika prične teči 108 mesečno obdobje najema opreme ter dobave potrošnega materiala in zagotavljanje rednega servisiranja.

SUKCESIVNE DOBAVE BLAGA

7. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- naročniku dobavljal blago na podlagi pisno izstavljenih naročilnic, po predhodnem elektronskem naročilu (el. naslov: ……………….) oz. v nujnih primerih tudi s strani naročnika po telefonskem dogovoru (tel. številka: ……………….). Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga;

- blago dobavil najkasneje v treh dneh oziroma v nujnih primerih še isti delovni dan po prejemu nedvoumnega naročila s strani naročnika ter da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga;

- dostava naročenega blaga Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, razloženo v prostore Lekarne, v času od 7.00 do 14.00 ure oz. v primerih nujnih naročil do 15.00 ure;

- po prejemu naročila, v primeru težav pri realizaciji dobave, o razlogih zanje nemudoma obvestil naročnika. Obvestilo o nezmožnosti dobave mora nujno posredovati v roku 30 minut po prejemu naročilnice, na elektronski naslov naročnika _____________________.V primeru izpada internetne povezave je obvestilo lahko posredovano po telefonu na št.: _____________________ in naknadno tudi v pisni obliki.

- dobavljeno blago in način dobave ustrezalo dogovorjenim zahtevam iz tehničnih specifikacij oz. veljavnim predpisom.

SERVISNO VZDRŽEVANJE

8. člen

Izvajalec zagotavlja za opremo pooblaščen servis: __________________________________

ki, ga bo izvajal usposobljen serviser: ________________________________________________

(ime in priimek serviserjev, telefon, e-naslov, ki bodo izvajali servisne storitve

9. člen

Servisno vzdrževanje opreme (v nadaljevanju storitve) predstavlja:

- preventivno oz. redno vzdrževanje najmanj enkrat letno oz. najmanj po priporočilih proizvajalca (vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom zagotovitve varnega delovanja, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme - kontrola stanja in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiziranje funkcijskih parametrov delovanja, vse nastavitve, posodobitve in nadgradnje programske in strojne opreme - vključno z vso programsko podporo sistema, kontrola in čiščenje, testiranje in kalibracija, on-line pomoč in podpora, …),

- kurativno vzdrževanje (vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme ter ga naročnik zahteva od izvajalca in, ki je namenjeno vzpostavitvi takega stanja, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo);

- servisna služba, pooblaščena od proizvajalca, mora imeti odzivni čas od sporočila o okvari oz. težavah na analitski ali programski opremi največ 1 uro, čas do prihoda serviserja oz. pričetka postopka daljinske diagnostike in odprave napake največ do 4 ure (24/7).

Zagotoviti mora odpravo napake oz. težav največ v 48 urah od oddaje prijave napake naročnika. V kolikor je za odpravo napake potrebno naročiti rezervni del iz tujine, se čas za odpravo napake izjemoma podaljša na 2 delovna dneva.

Za odpravo napak morajo biti serviserji na voljo 24 ur, vse dni v letu (24/7), servisni inženirji morajo biti izšolani in redno dodatno usposabljani pri proizvajalcu.

Izvajalec mora zagotavljati:

- pripravljenost, stalno podporo, tehnično diagnostiko, pomoč pri reševanju težav uporabniku na lokaciji ali na daljavo in delo, ki je potrebno za odpravo napak;

- dobavo ter zamenjavo oz. vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov za odpravo napak ter ves ostali servisno potrošni material potreben za zamenjavo rezervnega dela;

- zagotovitev ustrezne nadomestne opreme enakih oz. boljših karakteristik v primeru prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka servisnega vzdrževanja (vključno z dostavo, montažo ter šolanjem uporabnikov);

- vse ostale morebitne materialne in nematerialne stroške povezane z izvajanjem zgoraj omenjenih vrst storitev.

Storitve servisnega vzdrževanja potrebne zaradi strojeloma ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne predstavljajo storitev servisnega vzdrževanja po tej pogodbi in jih je izvajalec oz. njegov pooblaščeni serviser upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe, ki mu jo predhodno potrdi in odobri naročnik.

10. člen

Preventivno vzdrževanje opreme oz. redni pregledi se izvajajo v rednem delovnem času izvajalca in naročnika. Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani izvajalca v roku najmanj 3 delovnih dni pred izvedbo. Vsak pregled mora biti odobren s strani odgovorne osebe naročnika. Izvajalec pregledov je v celoti odgovoren za izvedbo pregleda in o pregledih izdela zapisnik, ki ga predloži v potrditev naročniku.

11. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če v času najema opreme, popravilo opreme ne bo možno v roku 45 koledarskih dni od dneva, ko izvajalec oz. njegov pooblaščeni serviser od naročnika prejme obvestilo oz. zahtevo za odpravo napak, bo tako opremo zamenjal za novo nerabljeno opremo enakih ali boljših karakteristik, na lastne stroške v roku 60 koledarskih dni od dne, ko se je napaka pojavila.

Za čas dobave nove opreme bo izvajalec zagotovil nadomestno opremo enakih ali boljših karakteristik, na lastne stroške.

12. člen

Naročnik bo vsako opaženo okvaro ali nepravilnost v delovanju takoj sporočil izvajalcu oz. pooblaščenemu serviserju po telefonu na št.: ______________ ali na e-naslov: ____________________ .

Pri prijavi okvare ali nepravilnosti delovanja bo naročnik izvajalcu sporočil:

- ime naročnika ter osebe, ki okvaro oz. nepravilnost delovanja prijavlja ter

- opis okvare oz. nepravilnost delovanja.

SKRBNIKA POGODBE

13. člen

Pooblaščena predstavnika naročnika, ki sta hkrati tudi skrbnika pogodbe naročnika sta:

- Ime in priimek:

- Telefon:

- e-naslov:

in

- Ime in priimek:

- Telefon:

- e-naslov:

Pooblaščeni predstavnik izvajalca, ki je hkrati tudi skrbnik pogodbe izvajalca je:

- Ime in priimek:

- Telefon:

- e-naslov:

# Skrbniki pogodbe so pooblaščeni urejati vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi skrbnika oz. posrednika v roku treh delovnih dni po zamenjavi.

VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI

14. člen

Pogodbeno dogovorjena vrednost najema opreme s servisiranjem in dobave potrošnega materiala na predvideno število razpisanih laboratorijskih preiskav je ……….. EUR brez DDV oz. ……………. EUR z DDV na letnem nivoju oz. ______________EUR brez DDV ter _____________EUR z DDV-jem za pogodbeno 9 letno obdobje.

Oblikovana po pariteti DDP – naročnik, je fiksna in zajema vse morebitne materialne in nematerialne stroške (prevozne, špediterske, carinske, dobave, montaže, zagona, stroške šolanja, servisnega vzdrževanja v garancijskem obdobju, priprave in izvedbe priklopa opreme v naročnikov LIS, dajatve, davek na dodano vrednost, popuste in rabate). V primeru zakonske spremembe davčne stopnje, lahko izvajalec spremeni cene izključno v višini nastale davčne spremembe.

Naročnik se obvezuje plačati mesečne račune v dogovorjeni vrednosti po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, in sicer mesečno glede na število izvedenih laboratorijskih preiskav, na transakcijski račun izvajalca št. ……………. odprt pri banki ……………..., v roku trideset (30) koledarskih dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa za posamezni mesec in sicer najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Računi izvajalca se morajo sklicevati na številko te pogodbe ter morajo imeti priložene podpisane dobavnice o dobavi potrošnega materiala.

Naročnik bo na podlagi 19. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP, v nadaljevanju ZZUOOP) za javne zdravstvene zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti, določa plačilni rok 60 dni, za čas trajanja tega ukrepa plačeval v roku 60 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.

V primeru, da bo za javne zdravstvene zavode v RS, veljal predpis po drugačnem plačilnem roku, kot je navedeno v predhodnem odstavku, bo naročnik pri plačilu računov upošteval takrat veljavno zakonodajo, ki bo urejala to področje.

15. člen

Če naročnik zamudi s plačilom, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

16. člen

V skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 47/19) naročnik lahko prejema račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki.

POGODBENA KAZEN

17. člen

V primeru zamude z izvedbo predmeta te pogodbe je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak koledarski dan zamude v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Naročnik bo izvajalcu izstavil račun za pogodbeno kazen, katerega plačilo bo zapadlo v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa. Uveljavljanje pogodbene kazni po tej pogodbi ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

18. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu te pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo ali menično izjavo z menico) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 5% pogodbene letne vrednosti z DDV, z veljavnostjo še najmanj 30 dni po preteku roka vseh pogodbenih obveznosti končne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

V primeru zamude roka dobave za več kot 11 koledarskih dni, neustrezne kakovosti opreme, materiala, ne-predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razdrtja pogodbe s strani naročnika zaradi kršitev ali zamud s strani izvajalca ali neizpolnjevanja drugih obveznosti izvajalca po tej pogodbi, bo naročnik brez predhodnega opomina unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo izvajalca pisno obvestil, da je unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v roku treh delovnih dni po dnevu, ko je bilo to predloženo v izplačilo.

Naročnik v skladu z določili Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) omogoča izvajalcu, da namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer mora novi instrument nadomestiti prejšnjega.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

19. člen

Obveznosti izvajalca so:

- izvedba vseh aktivnosti skladno z zahtevami naročnika za vzpostavitev polnega delovanja predmeta pogodbe;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;

- med dobavo ter v času najema opreme ravnati v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje podatkov v EU in Republiki Sloveniji, še posebej z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);

- izvedba usposabljanja oz. izobraževanja strokovnega osebja naročnika za delo z opremo;

- nudenje vse potrebne pomoči v času trajanja te pogodbe pri uporabi opreme.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

20. člen

Naročnik se obvezuje:

- obvestiti izvajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- prevzeti opremo, ki je predmet te pogodbe;

- sodelovati s skrbnikom pogodbe izvajalca;

- poravnati svojo finančno obveznost do izvajalca;

- prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora vsebovati naslednje podatke: številka dobavnice, številka naročila oz. vezni dokument naročnika, podatki o izvajalcu, podatki o naročniku, EAN kodo blaga, naziv blaga, rok uporabe blaga, enota mere, cena /enoto mere brez DDV, odstotek DDV, končna vrednost blaga, rekapitulacija DDV in vrednost za izplačilo,

- dobavljeno blago po dobavnici mora biti opremljeno z EAN kodo, imeti mora enak naziv kot naročeno, enako enoto mer, enako kataloško številko in naveden naziv naročnika. V kolikor bo na posamezni naročilnici naročnika zavedena črtna koda naročila, mora izvajalec zagotoviti, da bo le ta tudi zavedena na posamezni dobavnici. S podpisom na dobavnici naročnik potrdi količinski prevzem transportne embalaže. Točen količinski prevzem posameznega artikla se vrši naknadno. O morebitnih odstopanjih bo izvajalec obveščen naknadno elektronsko ali po telefonu.

- o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga, sestaviti reklamacijski zapisnik in obvestiti izvajalca o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga. O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Kakovostna odstopanja lahko naročnik pisno reklamira najkasneje v 30 dneh od prevzema. Izvajalec mora blago nadomestiti z novim takoj oz. najkasneje v roku 24 ur dni po prejemu pisnega obvestila o reklamaciji. Če izvajalec ne zamenja blaga v roku 24 ur od prejema obvestila o reklamaciji, to lahko naročnik stori na stroške izvajalca. V primeru ugotovljene neustrezne kakovosti naročnik takega blaga ni dolžan plačati. Če bo naročnik več kot trikrat ugotovil neustreznost dobavljenega blaga, preneha njegova zaveza, da blago kupuje pri izvajalcu;

- da bo njegovo osebje primerno poučeno za uporabo opreme in da bo varovalo opremo pred poškodbami / okvarami, ki bi jih povzročili klimatski vplivi, vlaga, prah ipd..

- da bo tehničnemu osebju izvajalca zagotovil in omogočil primeren dostop do opreme (na lokaciji naročnika ali na daljavo), ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo pogodbenih storitev;

- da bo izvajalca nemudoma pisno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme;

- da bo odgovorna oseba naročnika preverila opravljene storitve s strani izvajalca ter jih po njihovem dokončanju potrdila na njegov servisni zapisnik ter prevzeti servisno dokumentacijo, ki mu jo je izvajalec dolžan predložiti;

- da ne bo dovolil nepooblaščenemu osebju pristopa in posegov v opremo in da bo vzdrževal v prostorih, kjer je oprema nameščena, vse potrebno za njihovo normalno delovanje;

- sodeloval s skrbnikom pogodbe izvajalca;

- izvajalcu nudil vso pomoč, da bo ta lahko opravil storitev v skladu z zahtevami te pogodbe;

- da bo obveščal izvajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev;

- poravnati svojo finančno obveznost do izvajalca v pogodbeno dogovorjenih rokih.

PODIZVAJALCI

21. člen

Izvajalec bo predmet te pogodbe opravil samostojno, brez podizvajalcev.

ali

Izvajalec bo predmet te pogodbe opravil z naslednjim podizvajalcem:

- , s sedežem:

ki ga zastopa: 				, Tel: 				E-mail:

matična številka: 				, ID DDV:

TRR št. 					, odprt pri banki

Izvajalec bo po tej pogodbi opravil vse razen tistega, kar bo opravil podizvajalec in sicer:

- Podizvajalec 										 bo opravil: Vrsta del:

v skupni vrednosti: 				 EUR (z DDV),

ki se po terminskem planu opravijo v roku do

količina : 		, kraj izvedbe:

# V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

  - izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

  - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

  - izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

# Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.  Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

# Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

# Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

# Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

# Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora izvajalec najpozneje v 60. dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne-predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

SPREMEMBA POGODBE

22. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

ODSTOP OD POGODBE

23. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe se najavi pisno s priporočeno pošto s povratnico. Odstop je možen po preteku 30-ih dni po prejemu obvestila o dostopu od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne dotedanje obveznosti iz te pogodbe in morebitno nastalo škodo.

REŠEVANJE SPOROV

24. člen

Morebitne spore, k bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče na Ptuju.

VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV

25. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da vsi podatki, do katerih bi lahko prišli pri izvajanju te pogodbe in za katere je očitno, da bi za sopogodbenico nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, predstavljajo poslovno skrivnost, zato se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvajanjem te pogodbe. Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

26. člen

V primeru ugotovitve, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

RAZVEZNI POGOJ

27. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

VIŠJA SILA

28. člen

Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati s to pogodbo dogovorjene storitve tudi v okoliščinah nastalih zaradi višje sile. Pod višjo silo se smatrajo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da katera od pogodbenih strank ne more izpolniti pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je dolžna pisno obvestiti nasprotno stranko čim-prej po nastanku le-te oz. od trenutka, ko je to izvedela. V obvestilu se mora opisati višja sila ter določiti naknadni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih pogodbenih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. Dokazno breme nosi pogodbena stranka, ki zatrjuje nezmožnost izpolnitve zaradi višje sile.

VELJAVNOST POGODBE

29. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem, ko izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Obdobje trajanja pogodbe je dobava opreme v 180 dneh po podpisu pogodbe, ter 108 mesecev po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu opreme.

PRENOS POGODBE

30. člen

Izvajalec ne sme brez naročnikovega soglasja prenesti vse ali del svojih obveznosti iz te pogodbe na drug gospodarski subjekt.

KONČNA DOLOČILA

31. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. V primeru spremenjenih in nepredvidljivih okoliščin, ki bi utegnile nastati po sklenitvi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki urejali medsebojne pravice po pravilih obligacijskega prava.

32. člen

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod.

Št. pogodbe:						Št. pogodbe:

Ptuj, dne:

Izvajalec:						Naročnik:

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

Direktor / ica:						V. d. direktorja:

Aleksander Voda, univ. dipl. prav.

# POSEBNI DEL DOKUMENTACIJE

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

- PONUDBENI PREDRAČUN

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA / PONUDBENI PREDRAČUN

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Splošni pogoji glede kakovosti blaga

Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji, in mora imeti vse potrebne certifikate.

Blago po ponudbi mora biti novo in sodobno, imeti najvišjo analitsko kakovost opravljenih preiskav.

Celotno dobavljeno blago mora biti dobavljeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Ob dobavi in priklopu vse opreme in ob morebitnih kasnejših menjavah ali dodajanju analiznih metod mora

izbrani ponudnik predložiti:

- dokumente o prevzemu in priklopu opreme,

- potrdilo proizvajalca o tovarniški kontroli kakovosti dobavljene serijske številke opreme,

- garancijske izjave,

- navodila za uporabo in vzdrževanje opreme (vse v tiskani in elektronski obliki),

- varnostne liste v elektronski obliki, CE certifikate in izjave o skladnosti za opremo, reagente, standarde, kontrole in ostali potrošni material (vse v elektronski obliki),

- podatke o validaciji in merilni sledljivosti,

- ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za izpolnjevanje Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji (UL RS št.64/04, 01/16, 56/19, 131/20 in 152/20-ZZUOOP) in SIST EN ISO 15189.

Dobavni rok: najkasneje v roku stoosemdeset (180) dni od začetka veljavnosti pogodbe – v skladu z dogovorom z naročnikom (dobava, montaža, šolanje).

Tehnične zahteve za BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKI ANALIZNI SISTEM:

|  | Zahteva | IZPOLNJUJE ZAHTEVO (izpolni ponudnik) | VIR V PONUDBI - ponudnik navede, kje v ponudbi je razvidno izpolnjevanje zahteve (npr.: publikacija / stran / točka) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biokemijsko-imunokemijski analizni sistem mora biti povezan v enovit sistem, ki ga je mogoče upravljati preko ene kontrolne postaje (računalnik), sestavljen mora biti najmanj iz dveh enot za nalaganje/prevzemanje/sortiranje vzorcev, dveh enot za biokemijske analize in dveh enot za analize elektrolitov (v kolikor ni enota za analize elektrolitov del biokemijske enote) in dveh enot za imunokemijske analize. Vse enote morajo biti druga drugi podporne. V primeru okvar ali vzdrževanja posamezne analizne enote, morajo ostale delovati nemoteno. | DA / NE |  |
|  | Naročnik ima na voljo prostor dolžine 10,4m in širine 4,9m. Celoten biokemijsko-imunokemijski analizni sistem je potrebno smiselno in funkcionalno umestiti v navedeni tloris, kar ponudnik dokaže z izrisom možne postavitve. | DA / NE |  |
|  | Vse enote biokemijsko-imunokemijskega analiznega sistema morajo biti nove in povezane ter s pripadajočo programsko opremo in tiskalniki. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel tudi izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. | DA / NE |  |
|  | Principi merjenja biokemijskega in ISE modula morajo biti: fotometrija, imunoturbidimetrija in potenciometrija. Princip merjenja imunokemijskega modula mora biti: luminiscenca (elektrokemuminiscenca, kemuminiscenca, floroimunoluminiscenca ali enakovredne metode). | DA / NE |  |
|  | Naročnik pri svojem delu rokuje s potencialno kužnim materialom zato zahteva, da je analizni sistem opremljen z najmanj enim modulom za samodejno odpiranje epruvet, saj se s tem močno zmanjša možnost okužb osebja in možnost napak zaradi morebitnega razlitja biološkega materiala pri ročnem odpiranju epruvet. Modul za odpiranje epruvet je lahko del analiznega sistema, ali pa ponudnik ponudi ustrezno predanalitično enoto za odpiranje epruvet, ki je povezana z analiznim sistemom (samodejni prenos epruvet preko enote za odpiranje do analiznih sistemov). | DA / NE |  |
|  | Biokemično-imunokemijski sistem mora biti opremljen z enoto, ki omogoča arhiviranje analiziranih vzorcev v arhivska stojala, dodatno mora biti omogočeno sortiranje oziroma ločevanje vzorcev s preiskavami, ki jih ne delamo vsak dan v ločena stojala. Ta enota je lahko del biokemično-analiznega sistema ali pa je z njim povezana. Omogočen mora biti samodejni prenos epruvet preko navedene enote do analiznih sistemov. | DA / NE |  |
|  | Celoten biokemijsko-imunokemijski analizni sistem mora zagotavljati primerne minimalne zmogljivost in sicer: - nalaganje vzorcev na vhodno/izhodno enoto: minimalno 150 vzorcev/uro - biokemijske preiskave: minimalno 1200 testov/uro - preiskave elektrolitov: minimalno 400 testov/uro - imunokemijske preiskave: minimalno 400 testov/uro. | DA / NE |  |
|  | Vhodno/izhodna enota mora omogočati kontinuirano dodajanje različnih vrst vakumskih epruvet/vzorcev. | DA / NE |  |
|  | V primeru potrebe suhega komprimiranega zraka za delovanje sistema mora ponudnik zagotoviti ustrezen kompresor za pripravo stisnjenega zraka, skladen s tehnično dokumentacijo proizvajalca. | DA / NE |  |
|  | V kolikor ponujeni analitski sistem potrebuje deionizirano oz. demineralizirano vodo, mora ponudnik zagotoviti postavitev in vzdrževanje sistema za pripravo vode in ga vključiti v ponujeno ceno. Sistem za pripravo vode mora imeti primerno kapaciteto za nemoteno delovanje analitskih sistemov. Zgradba sistema mora biti taka, da omogoča neprekinjeno delovanje tudi v primeru okvare, ponudnik mora ponuditi ustrezni podporni (»back up«) sistem ali zadostno interno zalogo deionizirane vode za 8 urno nemoteno delovanje. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost prednostne obravnave nujnih vzorcev (STAT). | DA / NE |  |
|  | Shranjevanje kontrol kakovosti mora biti omogočeno na analitskem sistemu ali na analizni opremi. Kontrolni material mora biti shranjen posamezno, zaščiten pred svetlobo in hlajen. Omogočeno mora biti samodejno izvajanje kontrol ob določenem časovnem obdobju ali glede na pravila, ki jih postavi naročnik. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati vstavljanje reagentov brez prekinitve delovanja opreme. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati analizo vseh razpisanih preiskav. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati uporabo različnih velikosti standardiziranih epruvet (premer 13 mm in 16 mm ter višina 75 mm in 100 mm) in standardnih posodic za vzorce („sample cup”, „micro cup”, false bottom cup”). Mrtvi volumen za vzorce pacientov ne sme biti več kot 300 µL, mrtvi volumen za pediatrične vzorce, kontrole kakovosti in kalibratorje v standardnih posodicah ne sme biti več kot 100 µL. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora za biokemijske preiskave omogočati določanje serumskih indeksov za lipemijo, hemolizo in ikteričnost ter avtomatsko vrednotenje rezultatov posameznih preiskav glede na izmerjene vrednosti serumskih indeksov. Ponudba mora vsebovati ves potrebni material za te meritve za 50000 vzorcev letno. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati identifikacijo vzorcev, reagentov, kontrolnih vzorcev, kalibratorjev ter ostalega potrošnega materiala preko črtnih kod ali preko RFID. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora na pipetorjih za aspiracijo vzorcev omogočati zaznavanje nivoja tekočine vzorca in detekcijo strdkov v vzorcu. Analitska oprema mora imeti na vseh pipetorjih detektorje za nivo tekočine ali drugačno rešitev, ki opozarja na potrebo po menjavi katerekoli komponente (reagenta, diluenta, potrošni material). | DA / NE |  |
|  | Celokupni čas (avtomatskega in vzdrževanja s posegom uporabnika) dnevnega vzdrževanja analitske opreme ne sme presegati 120 min. Večina rutinskih opravil (pregled stanja fotometrične žarnice, sistemsko spiranje, spiranje vzorčne igle, shranjevanje podatkov, ...) se mora opraviti samodejno. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora samodejno pripraviti seznam potrebnih kalibracij ter maskirati tiste preiskave, ki kalibracijo potrebujejo. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati analizo različnih tipov vzorca: vsaj serum, plazma, kri, urin, likvor, punktati. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati avtomatsko ponovno merjenje in redčenje vzorcev ob preseženih koncentracijah merilnega območja analita. | DA / NE |  |
|  | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo. Nežno mešanje reagenta pred vstavitvijo v analitski sistem se ne šteje kot priprava reagenta. Naročnik dopušča da je za največ 10 preiskav potrebna enostavna ročna priprava (raztapljanje, prelivanje, dolivanje, pipetiranje). | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati uporabo dnevnih kontrol kakovosti v najmanj dveh nivojih in spremljanje vrednosti kontrol kakovosti z grafičnim in tabelaričnim prikazom z osnovnimi statističnimi podatki (srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti). | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati shranjevanje vseh podatkov na trdem disku računalnika, možnost varnostne kopije („back-up”) trdega diska ter možnost izvoza podatkov na USB flash spominsko enoto in možnost izvoza na mrežne pogone. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati oddaljeni dostop za aplikativne potrebe. | DA / NE |  |
|  | Rezultati pacientov, ki so shranjeni izven analitske opreme, morajo biti sledljivi po lotih reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev. | DA / NE |  |
|  | Stabilnost reagentov na analitski opremi mora biti usklajena s predvidenim številom opravljenih analiz ter glede na frekvenco izvajanja analiz tako, da po preteku priporočenega časa na analitskemu sistemu ne bo ostalo več kot 10% testov neporabljenih. Večji ostanki neporabljenih reagentov so strošek ponudnika. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati izpis rezultatov preiskav, ki je uporabniku prilagodljiv in trajen (na navaden papir). | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati ročno dodajanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati avtomatsko dodajanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize („reflex testing”). | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati avtomatsko ponavljanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize („rerun”). | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati postavitev specifičnih aplikacij uporabnika (vsaj 10 odprtih kanalov). | DA / NE |  |
|  | Imunokemijski del analizne opreme mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo za vsak vzorec. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati mrežni priklop in dvosmerno komunikacijo z LIS. Prenos vključuje možnost prenosa demografskih podatkov pacienta (ime, priimek, starost, spol, oddelek, zdravnik, ...). Priklop in povezava analitskega sistema z vso programsko opremo na obstoječi LIS morajo biti vključeni v ponudbeno ceno. V laboratoriju se uporablja LIS proizvajalca Arigato in sicer AriLab. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo, da je povezava na LIS vključena v ponudbeno ceno, štel tudi izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti storitev, ki omogoča časovno neomejen (24/7) dostop do navodil za uporabo, varnostnih listov, dokumentov z vrednostmi kontrol kakovosti in kalibratorjev in dokumentov o CE skladnosti reagentov. | DA / NE |  |
|  | Na zahtevo naročnika mora ponudnik posredovati informacije in podatke o validaciji metod. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik se zavezuje k rednemu obveščanju kupca o novih metodah, ter strokovni in aplikativni podpori uporabljenih metod za ves čas uporabe analitskega sistema. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora v svoji ponudbi ponuditi ustrezni kontrolni material za vse analize. Prav tako mora ponuditi kontrolni material za merjenje HIL. Naročnik dopušča, da kontrolni material za HIL nima CE certifikata. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti spletni pregled opravljenih in odprtih servisnih in aplikativnih storitev na analitskem sistemu, spletno ustvarjanje novih zahtev za servisno /aplikativno podporo ter arhiv delovnih nalogov. | DA / NE |  |
|  | V ponudbo mora biti brezplačno vključen ves potreben material (reagenti, kalibratorji, kontrole kakovosti, sistemski reagenti, čistilne raztopine, potrošni material) za zagon ob postavitvi analitskih sistemov, šolanje laboratorijskega osebja in verifikacijo vseh analiznih metod. Za ta namen naročnik zahteva minimalno 100 testov za vsako razpisano preiskavo. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik bo omogočil izvajanje šolanja uporabnikov takoj po postavitvi analitskega sistema in sicer predvidoma v roku 1 meseca. Ponudnik bo po potrebi omogočil tudi dodatno izobraževanje v primerljivem laboratoriju. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. | DA / NE |  |

Seznam preiskav:

|  | Preiskava | Zahtevana metoda | IZPOLNJUJE ZAHTEVO (izpolni ponudnik) | VIR V PONUDBI - ponudnik navede, kje v ponudbi je razvidno izpolnjevanje zahteve (npr.: publikacija / stran / točka) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalij | ISE - indirektna potenciometrija | DA / NE |  |
| 2. | Natrij | ISE - indirektna potenciometrija | DA / NE |  |
| 3. | Kloridi | ISE - indirektna potenciometrija | DA / NE |  |
| 4. | Kalcij | spektrofotometrija (UV/VIS), arzenazo ali enakovredno | DA / NE |  |
| 5. | Magnezij | spektrofotometrija (UV/VIS), xylidil modro ali enakovredno | DA / NE |  |
| 6. | Fosfat- anorganski | spektrofotometrija (UV/VIS), fosfomolibdat ali enakovredno | DA / NE |  |
| 7. | Železo | spektrofotometrija (UV/VIS), ferozin ali enakovredno | DA / NE |  |
| 8. | Glukoza | spektrofotometrija (UV/VIS), heksokinaza | DA / NE |  |
| 9. | Sečnina (urea) | spektrofotometrija (UV/VIS), ureaza/GLDH ali enakovredno | DA / NE |  |
| 10. | Kreatinin | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska IDMS sledljiva | DA / NE |  |
| 11. | Urat (sečna kislina) | spektrofotometrija (UV/VIS), urikaza-PAP ali enakovredno | DA / NE |  |
| 12. | Bilirubin - celokupni | spektrofotometrija (UV/VIS), DPD ali enakovredno | DA / NE |  |
| 13. | Bilirubin - direktni | spektrofotometrija (UV/VIS), diazo, Jendrassik-Groff ali enakovredno | DA / NE |  |
| 14. | Alkalna fosfataza | spektrofotometrija (UV/VIS), IFCC | DA / NE |  |
| 15. | Aspartat aminotransferaza | spektrofotometrija (UV/VIS), IFCC (s piridoksal fosfatom) | DA / NE |  |
| 16. | Alanin aminotransferaza | spektrofotometrija (UV/VIS), IFCC (s piridoksal fosfatom) | DA / NE |  |
| 17. | Gama-glutamil transferaza | spektrofotometrija (UV/VIS), IFCC | DA / NE |  |
| 18. | Alfa amilaza | spektrofotometrija (UV/VIS), IFCC (EPS) ali enakovredno | DA / NE |  |
| 19. | Lipaza | spektrofotometrija (UV/VIS), kolorimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |
| 20. | Laktat dehidrogenaza | spektrofotometrija (UV/VIS), IFCC | DA / NE |  |
| 21. | Kreatinin kinaza | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska ali enakovredno | DA / NE |  |
| 22. | Proteini, celokupni | spektrofotometrija (UV/VIS), biuret metoda brez slepega vzorca | DA / NE |  |
| 23. | Proteini v likvorju | imunourbidimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |
| 24. | Mikroalbumini (kvantitativno) | imunoturbidimetrična | DA / NE |  |
| 25. | Albumini | spektrofotometrija (UV/VIS), BCP ali enakovredno | DA / NE |  |
| 26. | Holesterol celokupni | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska kolorimetrična endpoint metoda ali enakovredno | DA / NE |  |
| 27. | Holesterol-HDL | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska kolorimetrična endpoint metoda ali enakovredno | DA / NE |  |
| 28. | Holesterol-LDL | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska kolorimetrična endpoint metoda ali enakovredno | DA / NE |  |
| 29. | Trigliceridi | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska kolorimetrična endpoint metoda ali enakovredno | DA / NE |  |
| 30. | Amoniak | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska | DA / NE |  |
| 31. | Laktat | spektrofotometrija (UV/VIS), laktat oksidaza | DA / NE |  |
| 32. | C- reaktivni protein | spektrofotometrija (imunoturbidimetrija) | DA / NE |  |
| 33. | Alkohol (etanol) | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska (ADH) fotometrična | DA / NE |  |
| 34. | Glikirani hemoglobin | spektrofotometrija (turbidimetrija, encimska) | DA / NE |  |
| 35. | Gentamicin | spektrofotometrija, turbidimetrija (PETINIA) | DA / NE |  |
| 36. | Vankomicin | spektrofotometrija, turbidimetrija (PETINIA) | DA / NE |  |
| 37. | Transferin | imunoturbidimetrično ali enakovredno | DA / NE |  |
| 38. | Revma faktor | imunoturbidimetrično ali enakovredno | DA / NE |  |
| 39. | Imunoglobulini A | imunoturbidimetrično ali enakovredno | DA / NE |  |
| 40. | Imunoglobulini G | imunoturbidimetrično ali enakovredno | DA / NE |  |
| 41. | Imunoglobulini M | imunoturbidimetrično ali enakovredno | DA / NE |  |
| 42. | Antistreptolisin | imunoturbidimetrično ali enakovredno | DA / NE |  |
| 43. | Holinesteraza | spektrofotometrija, oksidacijsko redukcijska kolorimetrična metoda BTC ali enakovredno | DA / NE |  |
| 44. | Kisla fosfataza | spektrofotometrična metoda | DA / NE |  |
| 45. | Žolčne kisline | spektrofotometrična metoda | DA / NE |  |
| 46. | Kreatinin kinaza MB | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 47. | Troponin - visoko občutljivi | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 48. | Mioglobin | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 49. | N- terminalni pro BNP | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 50. | Prokalcitonin | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 51. | Digoxin | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 52. | Humani horionski genadotropin | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 53. | Tirotropni hormon | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 54. | Trijodtironin – prosti | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 55. | Tiroksin- prosti | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 56. | Karcinoembrionalni antigen | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 57. | Karcinomski antigen 15-3 | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 58. | Karcinomski antigen 125 | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 59. | Karbohidratni antigen 19-9 | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 60. | Alfa 1 fetoprotein | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 61. | Prostata specifični antigen- celokupni | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 62. | Prostata specifični antigen- prosti | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 63. | Imunoglobulini E- celokupni | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 64. | Vitamin B 12 | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 65. | Folati | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 66. | Feritin | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 67. | Vitamin D | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 68. | Kortizol | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 69. | Nosečniški plazemski protein A | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 70. | Prosti βHCG | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 71. | Parathormon | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 72. | Protitelesa IgM proti Toxoplasmosi gondii | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 73. | Protitelesa IgG proti Toxoplasmosi gondii | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 74. | Anti HBc (protitelesa na jedrnemi hepatitis B) | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 75. | Anti-HBs (protitelesa na površinski hepatitis B) | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 76. | Anti HCV (protitelesa na hepatitis C) | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 77. | HBsAg (površinski antigen hepatitisa B) | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 78. | Anti HAV (celokupna protitelesa na hepatitis A) | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 79. | Anti HAV IgM (protitelesa IgM na hepatitis A) | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 80. | HIV combi PT | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 81. | Topni fibrinogenu podoben tirozin kinaza 1 | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 82. | Placenta rastni faktor1 | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 83. | Tireoglobulin | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 84. | Protitelesa na tireoglobulin | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 85. | Protitelesa na tiroidno peroksidazo | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |

Servis in podpora

Dobro organizirana servisna služba, pooblaščena od proizvajalca, s sedežem v EU, ki mora imeti odzivni čas pooblaščenega serviserja največ 1 uro, čas prvega prihoda na mesto okvare največ 4 ur in čas dokončne odprave napake največ 48 ur, če se pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita drugače.

Za odpravo napak morajo biti serviserji na voljo 24 ur, vse dni v letu (24/7), servisni inženirji morajo biti izšolani in redno dodatno usposabljani pri proizvajalcu.

Za odpravo napak v garancijski in pogarancijski dobi morata biti na voljo vsaj dva servisna inženirja in vsaj dva aplikacijska specialista, izšolana in certificirana pri proizvajalcu.

Zagotovljena brezplačni redni in izredni servis za celotno trajanja veljavnosti pogodbe.

Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji in mora imeti vse potrebne certifikate. Ponudniki lahko kopije ustreznih certifikatov predložijo v ponudbi, vendar to ni zahtevano. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika pred sklenitvijo pogodbe zahteva predložitev ustreznih dokazil.

Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja pogodbene opreme ter potrošni material za čas preizkusnega delovanja.

Ponudnik mora zagotoviti in izvesti priklop na obstoječ laboratorijski informacijski sistem (LIS).

Ponudnik dostavi analizator skupaj z UPS sistemom.

Ponudnik mora zagotoviti primeren program šolanja za uporabnike. Ponudnik se zaveže, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme usposobil (izšolal) delavce kupca.

Ponudnik zagotavlja naročniku strokovno podporo oz. pomoč uporabniku (reševanje strokovnih vprašanj, konzultacije, pomoč pri delu z opremo).

»Popolno« preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, redne vzdrževalne servise po navodilih dobavitelja (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto: ……………….).

»Popolno« izredno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika, izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

Datum:  								                           Žig in podpis ponudnika:

__________________________                                                                    ________________________

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA / PONUDBENI PREDRAČUN

PONUDBENI PREDRAČUN

Vsebine ponudbenega predračuna se ne sme spreminjati, tam kjer je to izrecno navedeno lahko ponudnik po potrebi doda dodatne vrstice.

Ponudnik mora Ponudbeni predračun izpolniti v elektronski obliki.

Ponudnik mora izpolniti vse sivo označene prazne stolpce.

Decimalna mesta se bodo pri cenah in vrednostih avtomatsko zaokrožila na dve (2) decimalni mesti. Ponudnika naprošamo, da v kolikor se zaokroževanje ne izvede, naj sam zaokroži cene in vrednsoti na dve (2) decimalni mesti.

Ponudnik mora obvezno ponuditi vse reagente, materiale za kontrolo kakovosti, materiale za kalibracije in vse potrošne materiale, ki se nanašajo na analize iz tehničnih specifikacij, za izvedbo vseh preiskav.

Pri vsakem posameznem materialu, potrebnem za izvajanje preiskav, mora ponudnik ločeno za vsako vrstico materiala obvezno navesti:

- Naziv materiala/artikla,

- Proizvajalca,

- Kataloško številko,

- Stabilnost reagenta/materiala na analizatorju v dnevih,

- Osnovno enoto mere (EM),

- Velikost pakiranja,

- Predvideno letno količino artikla na enoto mere (EM), zaokroženo na največ 4 decimalna mesta, vendar mora biti ponujena količina za 9 let celo število,

- Ceno na enoto mere (EM) brez DDV

- Stopnjo DDV (%)

Izračuni so v Ponudbeni predračun – Excel vnešeni, vendar ponudnike prosimo, da vse izračune še enkrat ročno preveri.

Ponudnik mora v obrazec Predračun ponujati/navesti vse pozicije, ob upoštevanju tehničnega dela dokumentacije, ki je sestavni del dokumentacije.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.

Popravek računskih napak, ki jih bo odkril naročnik, bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa 7. odstavek 89. člena ZJN-3. Naročnik sme popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Naročnik v primeru napačne ali pomanjkljive navedbe tipa in proizvajalca ne bo pozival k dopolnitvi, ker bi to pomenilo zamenjavo artikla in s tem nedopustno spreminjanje ponudbe. Ponudniki naj zato pri izpolnjevanju zahtevanih podatkov ponudbe le-to skrbno in natančno izpolnjujejo. Prospekti in drug material, ki bodo priloženi ponudbi, morajo odgovarjati tipu, ki je naveden v ponudbi in s priloženimi dokumenti mora biti izkazano izpolnjevanje tehničnih zahtev. Ponudniki naj izpolnjevanje posamezne karakteristike tudi primerno označijo.

Vsekakor pa bo naročnik pri pozivanju na dopustne dopolnitve in dodatna pojasnila upošteval zakonske podlage in prakso pristojnih institucij.

OPOZORILO:

Pri sestavi ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati vse vsebine, zajete z dokumentacijo in njenimi prilogami, tako, da naročnik na ceno ponudnika ne plačuje nobenih dodatkov, v enotnih cenah pa mora zajeti tudi vse pričakovane stroške, ki jih bo imel z realizacijo naročila.