RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

ODPRTI POSTOPEK

40. člen

(vrsta postopka)

»Motoriziran mikroskop z laser HW autofocus z live imaging komoro in spining disk napravo«

(predmet javnega naročila)

JN51/23

(interna oznaka javnega naročila)

(številka objave na Portalu RS oziroma EU)

Junij, 2023

KAZALO

VSEBINA:

Dokumentacijo sestavljajo:

1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

- 1.  nAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- 1.1 NAROČNIK

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI 55560822, matična številka 5051606000, transakcijski račun: IBAN: SI56 0110 0603 0344 242 odprt pri UJP Ljubljana, ki je na Portalu javnih naročil dne      , pod številko objave       objavil obvestilo o javnem naročilu za dobavo/izvedbo »MOTORIZIRAN MIKROSKOP Z  LASER HW AUTOFOCUS Z LIVE IMAGING KOMORO IN SPINING DISK NAPRAVO«.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe, v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije ter mora izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

- 1.2 splošne informacije JAVNEga NAROČILa

| Predmet: | MOTORIZIRAN MIKROSKOP Z LASER HW AUTOFOCUS Z LIVE IMAGING KOMORO IN SPINING DISK NAPRAVO |
| --- | --- |
| Kratki opis predmeta: | Motoriziran mikroskop s poudarkom na kompletno motoriziranem krmiljenju in laserskem autofokus sistemu, ki z uporabo dveh kamer za sočasen zajem signala v izjemno kratkih (milisekundnih intervalih) omogoča analizo dinamičnih procesoc v celicah, tkivih in bakterijskih biofilmih. |
| Oznaka: | ZN23_00438-PF |
| Področje naročila: | Splošno |
| Vrsta postopka: | Odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3 |
| Vrsta naročila: | Blago |
| Razdelitev na sklope: | Javno naročilo je celovito in ni razdeljeno na sklope. |
| Variantne ponudbe: | niso dopustne |
| Jezik ponudbe: | Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Izjema je tehnična dokumentacija, ki je lahko tudi v angleškem jeziku. |
| Rok veljavnosti ponudbe: | 30. 10. 2023 |
| Rok za sprejem vprašanj: | 3. 7. 2023 do 10:00 |
| Rok za predložitev ponudb: | 10. 7. 2023 do 10:00 |
| Odpiranje ponudb: | 10. 7. 2023 do 12:00 |

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - 2. točka teh navodil.

- 1.3 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja napodlagi določbe 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico neustreznost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

- 1.4 dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil. Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

- 1.5 prijava, PRIPRAVA IN oddaja ponudbe v sistemu Ejn

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke navedene v tehničnih specifikacijah. Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

- 1.6 CENA ponudbe

Cena mora vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno. V kolikor cena ni izražena v EUR, bo naročnik ponujeno cena preračunal v EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odpiranja ponudb.

- 1.7 SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.  Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo  mora vsak ponudnik v skupni ponudbi dokazati neobstoj razlogov za izključitev določeni v točki 1.13. (razlogi za izključitev). Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD). Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

- 1.8 PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 1.13- razlogi za izključitev) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 1.13.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika  poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci v OBRAZCU 1 označi, da se prijavlja s podizvajalci ter hkrati predloži OBRAZEC 3 – Podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila.

- 1.9 način ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi blaga/izvedbi storitve.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

- 1.10 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ63). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 10. 7. 2023 (datum) do 10:00 (ura). Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Instructions for foreign providers:

Due to the time-consuming process of applying to the E-jn system, we kindly ask foreign providers to start the process at least three days before the deadline. Please follow the instructions below.

https://ejn.gov.si/en/dam/jcr:c0e35424-fe9c-4a9b-a096-95c848776005/Instructions%20for%20the%20use%20of%20the%20e-JN%20information%20system.docx.

- 1.11 INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 10. 7. 2023 (datum) in se bo začelo ob 12:00 (ura) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

- 1.12 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno

3. 7. 2023 (datum) do 10:00 (ura).

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- 1.13 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| P1: Nekaznovanost | Dokazilo |
| --- | --- |
| Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz zgornjega odstavka, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi odstavek 75.člena ZJN- 3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami in Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| P2: Razlogi povezani s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost | Dokazilo |
| Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| P3: Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Dokazilo |
| Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| P4: Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Dokazilo |
| Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz zgornjega odstavka, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na b) točko četrtega odstavka 75.člena ZJN- 3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |

- 1.14 DOPUSTNOST PONUDB

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo podal dopustno ponudbo – to je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

  - OBRAZEC 1 – podatki o ponudniku

  - OBRAZEC 2 – podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

  - OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

  - OBRAZEC 4 – izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

  - OBRAZEC 5 – predračun

  - OBRAZEC 6 – vzorec pogodbe

  - OBRAZEC 7– prevzemni zapisnik za javno naročilo

  - OBRAZEC 8 – izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

  - Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

  - Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

  - OBRAZEC 1 – podatki o ponudniku

  - OBRAZEC 2 – podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

  - OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

  - OBRAZEC 4 – izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

  - OBRAZEC 5 – predračun

  - OBRAZEC 6 – vzorec pogodbe

  - OBRAZEC 7 – prevzemni zapisnik za javno naročilo

  - OBRAZEC 8 – izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

  - Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

- 1.15 OBRAZEC »PREDRAČUN«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

- 1.16 OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

1.17 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

MERILO – ekonomsko najugodnejša ponudba – najnižja cena v EUR brez  DDV

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV. V kolikor dva ali več ponudnikov ponudijo enako najnižjo ceno v EUR brez DDV bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil krajši dobavni rok, v kolikor bosta tudi v tem delu ponudbi enaki, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil daljši garancijski rok,  v kolikor bosta tudi v tem delu ponudbi enaki, bo izbran ponudnik, ki je prej oddal ponudbo.

- 1.18 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- 1.19 OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- 1.20 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- 1.21 POGODBA

Pogodbo bo podpisal Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, in sicer njegov zakonit zastopnik prof. dr. Boštjan Zalar.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

- 1.22 PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

»Motoriziran mikroskop z laser HW autofocus z live imaging komoro in spining disk napravo«

1. Motoriziran mikroskop z laser HW autofocus z live imaging komoro

| Kratek opis opreme in namena uporabe v slovenščini: (2-3 stavka) Motoriziran mikroskop s poudarkom na kompletno motoriziranem krmiljenju in laserskem autofokus sistemu, ki z uporabo dveh kamer za sočasen zajem signala v izjemno kratkih (milisekundnih intervalih) omogoča analizo dinamičnih procesoc v celicah, tkivih in bakterijskih biofilmih. Te je možno vzdrževati v in vivo pogojih v posebni komori direktno na mikroskopu, skozi celotno eksperimentalno obdobje. Pri tem poleg temperature in automatskega prilagajanja autofocusa objektivov sistem omogoča tudi nadzor atmosferskega mikrookolja zrak/CO2. Sistem z uporabo fluorescentnega vira svetlobe omogoča analizo strukturnih komponent celic, študij dinamičnih procesov in lokalizacijo molekul na znotrajceličnem nivoju. | Kratek opis opreme in namena uporabe v angleščini (2-3 stavka) A motorized microscope with an emphasis on fully motorized control and a laser autofocus system that, by using two cameras for simultaneous signal capture in extremely short (millisecond intervals), enables the analysis of dynamic processes in cells, tissues and bacterial biofilms. These can be maintained under in vivo conditions in a special chamber directly on the microscope, throughout the entire experimental period. In addition to the temperature and automatic adjustment of the autofocus of the lenses, the system also allows control of the atmospheric microenvironment air/CO2. The system, using a fluorescent light source, enables the analysis of structural components of cells, the study of dynamic processes and the localization of molecules at the intracellular level. |
| --- | --- |
| Tehnične specifikacije (SLO) : Motoriziran mikroskop z laser HW autofocus in live imaging komoro Ohišje mikroskopa: - Invertni okvir z vgrajenim dvostopenjskim fokusom, korak ostrenja 10 nm ali manj, hitrost ostrenja vsaj 3 mm/s, razpon v z-osi vsaj 10,5 mm. - Fokus se nastavlja z zunanjo enoto s koaksialnimi gumbi (makro/mikro vijak), ki se lahko prosto nastavi, glede na potrebe operaterja do razdalje 2 m. - Dvonivojski okvir – okvir z dvema sklopoma za priklope, kot je fluorescenčni revolver, dodatni izhod za kamero, menjalnik povečav itd. - Popolnoma motoriziran laserski sistem za kompenzacijo premika (HW autofokus): - Infrardeči laser za zaznavanje pokrivnega stekelca. - Zasnovan ko dodatni vtični modul, ki nima omejujočega učinka na namestitev sklopov na obeh nivojih okvirja. - Delovanje v načinu slikanja brez prekinitev v realnem času in za delo s celicami - Delovanje v načinu samodejnega ostrenja (One Shot Focus mode). - Popolna integracija v programsko opremo. - S kontrolno enoto na dotik – samodejno poišče fokusno ravnino z enim pritiskom. - Stranska vrata za priključitev kamere/konfokalne enote neposredno na ohišje, z motoriziranim preklapljanjem optične poti stranskih vrat/okularji v treh korakih (0:100, 50:50, 100:0), širina vidnega polja vsaj 19 mm. - Motoriziran revolver za objektive za vsaj 6 objektivov. - Kohlerjeva osvetlitev s 100 W halogensko žarnico s kontinuiranim nadzorom intenzitete svetlobe. - Nagibni osvetljevalni steber presevne svetlobe za enostavno ravnanje z vzorci z vgrajenim držalom za vsaj 4 filtre in omejevalnikom polja (field stop). - Ergonomsko krmiljenje višine kondenzatorja nameščeno spredaj izven delovnega območja kondenzatorja z možnostjo zaklepanja optimalnega položaja za Koehlerjevo osvetlitev. - Zunanja enota za napajanje in krmiljenje motoriziranih funkcij, ki zagotavlja stabilne pogoje pri dolgotrajnih poskusih. - Upravljanje mikroskopa omogočeno preko zunanje plošče na dotik in preko programske opreme. Opazovalni tubus: - Ergonomski binokularni tubus z nastavljivo medzenično razdaljo v območju najmanj 50 do 75 mm in kompenzacijo dioptrije med levim in desnim očesom. - Širokokotni okularji z 10-kratno povečavo, širino vidnega polja vsaj 22 mm (FN22) z gumijastimi zložljivimi ščitniki za oči. Mizica: - Motorizirana mizica s pomikom najmanj 120×80 mm2, največja hitrost premikanja vsaj 120 mm/s. - Ponovljivost boljša od 1 µm, ločljivost vsaj 10 nm. - Držalo vzorcev za plošče z 96 jamicami (multi-well), standardna stekelca in petrijevke. - Pomik v x/y-smeri s krmilno palico z gumbom za preklapljanje hitrosti (grobo/fino). Motoriziran kondenzer z dolgo delovno razdaljo - Delovna razdalja (WD) najmanj 27 mm, numerična apertura (NA) najmanj NA 0,55, motoriziran turret z najmanj 7 položaji za optične naprave, motorizirana zaslonke in polarizator. - Velik prostor za rokovanje za dvig kondenzatorja po višini – najmanj 80 mm. - Popolnoma motoriziran DIC za objektive 10x, 20x in 60x. Objektivi: - 4× povečava, vsaj plan akromatski, NA vsaj 0,10, WD vsaj 18,5 mm. - 10× povečava, vsaj plan fluoritni, NA vsaj 0,30, WD vsaj 10,0 mm. - 20× povečava, vsaj plan apokromatski s korekcijo kromatične aberacije v območju vsaj 400–1000 nm, NA vsaj 0,80, WD vsaj 0,60 mm. - 60× povečava, vsaj plan apokromatski s korekcijo kromatične aberacije v območju vsaj 400–1000 nm, NA vsaj 1,42, WD vsaj 0,15 mm. Oprema za fluorescenco - Motoriziran revolver za fluorescenčne kocke (filtre) z vsaj osmimi pozicijami, z vgrajenim motoriziranim zaklopom. - Omogočena mora biti enostavna namestitev in zamenjava filtrskih kock brez orodja - LED-izvir svetlobe z vsaj tremi LED-moduli. - Predvidena obstojnost LED-svetila vsaj 25.000 delovnih ur. - Neodvisna kontrola intenzitete posameznih modulov svetila preko zunanje krmilne enote v rangu 0–100 % s korakom 1 %. - Možnost preklapljanja posameznih LED modulov s TTL signali. - Tripasovni filter za DAPI/FITC/TRITC. - Ravni epifluorescentni izvor za homogeno osvetlitev vzorca v celotnem vidnem polju z vgrajenim omejevalnikom polja (field stop), drsnik z vsaj tremi pozicijami za filtre. Dve visoko občutljivi kameri - Monokromatska digitalna kamera. - Vsaj 4 Mpix, resolucija minimalno 2048×2048 pikslov. - sCMOS senzor, hlajen preko Peltierjevega elementa na vsaj -10 °C. - Z možnostjo vodnega hlajenja do temperature -30 °C. - Hitrost zajemanja slike vsaj 100 fps pri polni resoluciji kamere. - Povezava z računalnikom preko hitrega vmesnika CameraLink. - Velikost posameznega piksla vsaj 6,5 × 6,5 µm2. - Pretvornik A/D mora biti 16-bitni. - Kvantni izkoristek manj kot 82 % pri 560 nm ni sprejemljiv. - Binning kamere vsaj 2×2 in 4×4. Platforma za kombiniranje laserjev - Možnost montaže vsaj petih laserskih glav. - Možnost dodatne razširitve z drugo lasersko platformo. - Optični sistem z singlemode širokopasovnim vlaknom in kolimatorjem - Integrirana motorizirana zaslonka Krmilnik v realnem času - Zunanji vir natančnega merjenja časa (neodvisno od časa računalnika), ki se uporablja za sinhronizacijo kamere in izhodnih laserjev, da se doseže: - visoka ponovljivost. - večja zanesljivost kvantifikacije. - Zmanjšanje efekta pomanjkanja barve (photobleaching). - Manjša fototoksičnost in s tem daljša sposobnost preživetja celic. - Sinhronizacija in nadzor zunanjih naprav. - Časovna natančnost 100 µs ali boljša. - Vsaj 1x sprožilni izhod za sinhronizacijo kamere (BNC). - Vsaj 3x standardni TTL izhod (BNC). - Vsaj 4x digitalna vhodno/izhodna (I/O) vrata (BNC). - Vsaj 16x analogni izhod za neposredno modulacijo laserjev. - Povezava preko vmesnika USB 2.0 ali bolje. - Hitri zaklop za prepustno svetlobo, odpiralni čas 10 ms ali manj. Programska oprema za zajem slike - Programska oprema (SW) za zajem slike in popoln nadzor nad vsemi motoriziranimi komponentami mikroskopa, fluorescenčno osvetlitvijo in nadzorom kamere. - Popoln in intuitiven nadzor kamere v vseh načinih zajemanja slike. - Shranjevanje in arhiviranje slik za analizo slik, grafično in tabelarično vrednotenje. - Fluorescenčna obdelava, možnost ročne analize in merjenja slike. - Način dark room za grafični uporabniški vmesnik v SW. - Ustvarjanje delovnega toka (workflow) uporabniško ponavljajočih se procesov. - Kinetična analiza fluorescence, kolokalizacija, ročno merjenje, spectral unmixing. - Enostavno objektno orientirano grafično programiranje delovanja mikroskopa in zajemanja slik v prostoru in času brez potrebe po makrih ali poznavanju programskih jezikov. - EFI (Extended Focal Imaging) – samodejno združevanje več slik v z-osi v eno končno sliko z možnostjo ogleda vsake slike posebej. - Ustvarjanje videa v formatu AVI - Avtomatsko ostrenje – kombinacija SW ostrenja in strojnega avtofokusa - Možnost avtomatizacije uporabnika – nadzor kamere, ostrenje, izbira fluorescenčne kocke, sprememba metode opazovanja, menjava objektiva itd. - Preklop fluorescenčne razsvetljave je sinhroniziran z zagonom kamere. - Funkcije obdelave slik – filtri za optimizacijo kontrasta, inverzija slike, prilagoditev intenzivnosti in RGB, možnost vstavljanja opomb in besedila, oblik v sliko, aritmetične operacije za kalibracijo intenzitete posameznih kanalov, nastavitev dinamičnih oznak med zajemanjem s časovnim zamikom, zmanjšanje šum, 3D modeliranje slike in napredni filtri za zaznavanje robov - Napredne možnosti za merjenje dolžin, kotov, kvadratov, krogov, elips, mnogokotnikov, črt in krivulj. - Možnost interaktivnega merjenja na sliki v živo brez potrebe po zajemu slike. - Analiza mejnega praga slike (threshold) in izbranega interesnega območja (ROI) - izračun površin, izrezov površin, štetje objektov in njihov delež. - Možnost izdelave poročil – izvoz podatkov, interaktivno poročilo, MS Word združljivi podatki in izvoz podatkov v podatkovno bazo. - Analiza kolokalizacije fluorescenčnih signalov, analiza histograma, analiza ROI v času, analiza razmerja – analiza razmerja za dva fluorescenčna kanala, relokacija. - Osnovne metode prikaza in vizualizacije večdimenzionalnih datotek v dveh dimenzijah: ortoprojekcija, 3D-vizualizacija datotek optičnih presekov in večdimenzionalnih podatkov. - Funkcija ustvarjanja kimografov iz večdimenzionalnih podatkov. - Enostavna navigacija po multi-well ploščah/stekelcih prek grafičnega vmesnika, možnost ustvarjanja prilagojenih matrik za slikanje. - Možnost dodatnega modula za super resolucijsko skeniranje živih celic: - Ločljivost v x/y-smeri do 120 nm brez posebne priprave vzorca. - Istočasno skeniranje dveh fluorescenčnih kanalov po celotnem vidnem polju. - Visoka ločljivost pri slikah v živo. - Hitrost skeniranja najmanj 100 fps. Programska oprema High Content Screening – citometrija na podlagi slike - Baza podatkov predkalibriranih nastavitev za standardne plošče znanih proizvajalcev (vsaj Greiner, Nunc, Zell- kontakt, MatriCal ). - Možnost ustvarjanja dodatnih kalibracij za lastne plošče ali druge nosilce vzorcev, npr. predmetna stekelca, komorna stekelca, petrijevke, itd. - Možnost skeniranja plošč (multi-well), ki imajo 6 vdolbinic do takih, ki imajo 1536 vdolbinic. - Preprosto generiranje poročil za ponavljajoče tipe skeniranja. - Kombinacija programskega in strojnega avto fokusa na katerikoli lokaciji skeniranja. - Hkratno skeniranje in analiza rezultatov, stalna kontrola rezultatov in optimizacija časovno zamudnih eksperimentov. - Na podlagi selektivno izbranih objektov pri prvem skeniranju lahko ponovimo skeniranje in analizo na tako definiranih objektih, npr. s spremenjenim vnosom ali povečavo. - Identifikacija večnivojskih objektov (glavni objekt, podobjekti) z vsaj dvema algoritmoma. - Segmentacija objektov na podlagi klasifikacije preko modula strojnega učenja z umetno inteligenco (Deep Learning). Objektom prve ravni lahko dodeli podobjekte, ne glede na to, ali ležijo znotraj ali zunaj objekta. - Spectral unmixing. - Analiza in klasifikacija rezultatov na način pretočnega citometra. Raztreseni diagrami (korelacijski diagrami), histogrami, Gates – izbor klastrov objektov in njihova kasnejša analiza z istimi matematično-statističnimi metodami. Možnost kombiniranja gates z uporabo logičnih operacij (Boolovi operatorji). Ustvarjanje galerije predmetov iz določenih območij v grafikonih rezultatov za vizualni pregled. Izvoz skeniranih podatkov v formatu ISAC FCS 3.0. - Takojšnja identifikacija določenega predmeta iz kateregakoli grafa, njegova identifikacija na sliki. V primeru on-line analize tudi neposredno lokalizacijo na vzorcu v mikroskopu. - Omogočen nadzor napredka skeniranja in analize preko interneta. - Možnost dodajanja modulov z naslednjimi funkcijami: - In-time kinetična analiza citometričnih podatkov objektov. - 3D-dekonvolucija. - Modul deep learning, ki uporablja umetno inteligenco za ustvarjanje klasifikacijskih pravil za iskanje predmetov na podlagi sistemov učenja nevronskih mrež. Delovna postaja - Minimalno 4-jedrni procesor, test PassMark = vsaj 10.300 točk - Vsaj 128 GB ECC RAM - Vsaj 4 TB SDD - Vsaj 8 GB Nvidia Quatro serije grafična kartica - DVD-RW - Tipkovnica in optična miška - OS Microsoft Windows 10 Professional 64bit ENG - Vsaj 3 leta onsite podpore NBD (naslednji delovni dan) - Zaslon vsaj 43'' LED, 4k Inkubacijska komora: - Ogrevana zgornja inkubacijska komora z vgrajenim temperaturnim senzorjem. - Držala za 35 mm petrijeve, 1"×3" predmetna stekla in multi wel lplošče, združljive z uporabo perfuzijskih cevk. - Krmilnik vse v enem z ročnim mešalnikom CO2/zrak, za uporabo s 100 % CO2 in zrakom. - Digitalni termo krmilnik z zaslonom na dotik, nastavitev temperature 3°C nad okolico do 60°C (nastavljena točka minimalne temperature 25°C), temperaturna natančnost najmanj 0,3°C ali boljša. - Modul vlažnosti z ogrevano kolono z mehurčki. - Dvokanalni ročni regulator pretoka plina in zračna črpalka, območje regulacije koncentracije CO2 naj bo 0–15 %. - Objektni grelec. Antivibracijska miza: - Pnevmatsko blaženje za kar največjo odpravo mehanskih tresljajev. - Zračni kompresor s hrupom med delovanjem največ 30 dB. - Dimenzije optične mize najmanj 900x1500 mm2. - Debelina optične plošče najmanj 59 mm. - Kovinska zgornja plošča z navojno matrico M6 z razmikom 25 mm za pritrditev mikroskopa. | Technical specifications (ENG): Motorized microscope with laser HW autofocus and live imaging chamber Microscope frame: - Inverted frame with built-in at least two-step motorized focus (coarse/fine), minimum step size 10 nm or less, maximum focusing speed 3 mm/s or faster, z-axis range at least 10.5 mm. - Focus controlled by an external unit with coaxial knobs (micro/macro feed) can be freely positioned according to the needs of the microscope operator up to a distance of at least 2 m. - Frame with two decks for plug-ins such as fluorescence turret, additional camera output, magnification changer, etc. - Fully motorized laser temperature drift compensation system (HW autofocus): - Infrared laser for detecting the position of the cover glass - Designed as a plug-in module and does not have a limiting effect on the installation of both decks of the frame - Work in continuous mode for real-time imaging and working with cells - Work in One Shot Focus mode – automatic focus search - Full integration into the acquisition software and touch control unit - Automatically find a focus plane with one click of the button on the touch controller - Side port for connecting the camera/spinning disk confocal unit directly on the microscope body with motorized optical path switching of eyepieces/side port with three steps – 0:100/50:50/100:0, field number at least FN19. - Motorized revolving nosepiece with at least 6 positions for objective lenses. - True Koehler illumination with 100W halogen bulb with continuous light intensity control. - Tiltable illumination pillar for convenient sample handling, built-in holder for at least 4 filters, and built-in field stop. - Ergonomic condenser height adjustment control positioned frontally outside the condenser working area with the possibility of locking the optimal position for Koehler illumination. - External unit for power supply and control of motorized functions ensuring stable viewing conditions in long-term experiments. - Microscope control via external touch panel or SW. Observation Tube: - Ergonomic binocular tube with adjustable eyepiece spacing (pupillary distance) in the range of at least 50 to 75 mm and dioptric compensation of the difference between the left and right eyes. - Widefield eyepieces with 10x magnification, field number at least FN22 with rubber foldable eyeshields. Motorized x-y stage: - Moving range at least 120×80 mm, maximum speed of movement at least 120 mm/s. - Repeatability < 1 um, resolution ≤ 0,01 um. - Sample holders for multiwell plates, standard slides and Petri dishes. - Standard xy joystick with a button to switch between two scrolling speeds (coarse/fine). Motorized long working distance condenser: - Working distance at least 27 mm, numerical aperture at least NA 0.55, motorized turret with at least 7 positions for optical devices, motorized aperture stop, and polarizer. - Large handling space for condenser height travel – at least 80 mm. - Fully motorized DIC for objective lenses 10×, 20×, and 60×. Set of objective lenses: - Plan Achromatic: - 4x magnification, dry: - NA at least 0.10, WD at least 18.5 mm. - Plan Fluorite (Semi-Apochromatic): - 10x magnification, dry: - NA at least 0.30, WD at least 10.0 mm. - Plan-Apochromatic: - all lenses with chromatic aberration correction in the range of at least 400-1000 nm. - 20x magnification, dry: - NA at least 0.80, WD at least 0.60 mm. - 60x magnification with standard oil immersion: - NA at least 1.42, WD at least 0.15 mm, oil immersion. Fluorescence equipment: - Motorized turret for fluorescent cubes (filters) with at least 8 positions with built-in motorized shutter. - Easy tool-free installation and replacement of filter blocks. - LED excitation light source with at least 3 LED modules. - Lifetime of LED modules of at least 25 000 hours. - External hardware control of the intensities of individual LED modules independently in the range of 0–100% with a step of 1%. - Possibility of switching individual LED modules by TTL signals. - Triple band filter for DAPI/FITC/TRITC. - Straight epi-fluorescent illuminator for homogeneous illumination of the entire field of view, built-in field stop, slider with at least 3 positions for filters. Two high-sensitive sCMOS cameras - Monochrome digital sCMOS cameras with at least 4 Mpix resolution. - Peltier’s Cooling of the sCMOS sensor to at least -10°C. - Possibility to connect external water cooling for cooling up to -30°C. - Image resolution of at least 2048×2048 pixels. - Acquisition speed of at least 100 fps at full resolution. - Connection via high-speed Camera Link interface. - Pixel size at least 6.5 μm × 6.5 μm. - 16-bit A/D converter. - Quantum efficiency at least 82 % at 560 nm. - Binning at least 2x2 and 4x4. Laser combiner platform: - Possibility to mount at least five laser heads. - Expandable by another laser platform. - Fiber system with single-mode broadband fiber and collimator. - Integrated motorized shutter. Real-time controller: - External source of precise timing (independent of PC timing) used to synchronize the camera and excitation lasers to achieve: - High reproducibility. - Higher reliability of quantification. - Minimizing photobleaching. - Lower phototoxicity and longer viability of cells. - Synchronization and control of external devices. - Timing accuracy of at least 100 µs (100 microseconds) or better. - At least 1× trigger output for camera synchronization (BNC). - At least 3× standard TTL output (BNC). - At least 4× digital input/output (I/O) ports (BNC). - At least 16× analog output for direct modulation of lasers. - Connection via USB 2.0 interface. - Fast shutter for transmitted light, with an opening time of less than 10 ms. Acquisition software - Software for image capture and complete control of all motorized microscope components, fluorescence illumination and camera control. - Complete and intuitive camera control in all acquisition modes. - Saving and archiving images for image analysis, graphical and tabular evaluation. - Fluorescence processing, possibility of manual analysis and image measurement. - "Dark room" mode for a graphical user interface in the SW. - Creation of workflow of user-repetitive processes. - Kinetic analysis of fluorescence, colocalization, manual measurement, spectral unmixing. - Object-oriented graphic programming of microscope operation and image acquisition in space and time without the need for macros or knowledge of programming languages. - EFI (Extended Focal Imaging) – automatic merging of several images in the Z-axis into one final image with the possibility of viewing each image separately. - Video creation in AVI format. - Software autofocus, combination of SW focus with hardware autofocus. - User automation options – camera control, focusing, fluorescence cube replacement, change of observation methods, objective lens change, etc. - Synchronization of fluorescent lighting switching with camera launch. - Image processing functions – filters for contrast optimization, image inversion, intensity and RGB adjustment, the ability to insert notes and text, shapes into the image, arithmetic operations to calibrate the intensity of individual channels, setting dynamic markers during time-lapse acquisition, noise reduction, 3D image modeling and advanced filters for edge detection. - Advanced options for measuring lengths, angles, squares, circles, ellipses and polygons, lines and curves. - Possibility of interactive measurement in the live images without the need for image capture. - Threshold analysis of the image and selected ROI (area of interest) - calculation of areas, sections of areas, counting of objects and their percentage calculation. - Possibility to create reports - data export, interactive report, MS Word compatible data and data export to database. - Analysis of colocalization of fluorescence signals, histogram analysis, ROI analysis in time, Ratio analysis – ratio analysis for two fluorescence channels, relocation. - Basic methods of presentation and visualization of multidimensional files in 2D: ortho projection, 3D visualization of optical section files and multidimensional data. - Function of creating kymographs from multidimensional data. - Easy navigation on standard well plates/chamber slides via graphical user interface, possibility to create customized matrixes for image acquisition. - Possibility to add a module for Super-resolution for living cell scanning: - XY resolution up to 120 nm without the need for special sample preparation. - Simultaneous scanning of two fluorescent channels across the entire field of view. - Super-resolution in live images. - Scanning speed at least 100 frames/s High Content Screening software – image-based cytometry - Database of pre-calibrated settings for standard plates of well-known manufacturers (at least Greiner, Nunc, Zell-kontakt, MatriCal). - Possibility to create a calibration for your own plates or other sample carriers – slides, Petri dishes, chamber slides, etc. - Possibility of scanning from 6-well to 1536-well plates. - Easily create reports for repetitive scan types. - Combination of software and hardware autofocus for any scanned location. - Simultaneous scanning and analysis of results, continuous control of results and refinement of settings of time-consuming experiments. - On the basis of selectively selected objects in the first scan, scanning and analysis can be repeated on objects defined in this way, e.g. with modified input or magnification. - Identification of multi-level objects (main object, sub-objects) with at least 2 algorithms. - Segmentation of objects based on a classification created by the Deep Learning module. Assign sub-objects to first-level objects, whether they lie inside or outside the object. - Spectral unmixing. - Analysis and classification of the result in the style of a flow cytometer. Scatter plots (correlation diagrams), histograms, Gates – selection of clusters of objects and their subsequent analysis by the same mathematical-statistical means. Possibility of combining gates using logical operations (Boolean operators). Create galleries of objects from specific areas in result charts for visual inspection. Exporting scanned data in ISAC FCS 3.0 format. - Immediate identification of a specific object in any result graph, its identification in the image. In the case of online analysis also direct localization on the sample in the microscope. - Remote control of scanning and analysis progress over the network. - Possibility to add modules with functions: - Kinetic analysis of cytometric data of objects in time. - 3D deconvolution. - Deep learning module using artificial intelligence to create a classification rule for finding objects based on learning neural network systems. Acquisition workstation - At least 4-core processor, at least 10,300 points PassMark. - At least 128GB ECC RAM. - At least 4TB SDD data storage. - At least 8GB dedicated NVIDIA Quadro Series graphics card. - DVD-RW. - Keyboard + optical mouse. - OS Microsoft Windows 10 Professional 64bit ENG. - 3 years of NBD Onsite support (Next Business Day). - Min. 43“ LED 4K screen. Top Stage Incubation Chamber: - Heated top-stage incubation chamber with embedded temperature sensor. - Holders for 35 mm Petri, 1"x3" chamber slide, and multiwell plates, compatible with the use of perfusion tubings. - All-in-one controller with manual CO2/Air mixer, for application with 100% CO2 and background Air. - Digital thermal touch screen controller, temperature setting 3 °C above ambient to 60 °C (minimum temperature set point 25 °C), temperature accuracy at least ± 0.3°C or better. - Humidity module with heated bubbling column. - Two-channel manual gas flow regulator and an Air Pump, CO2 concentration regulation range of 0-15 %. - Objective Heater Antivibration table: - Pneumatic damping for maximum elimination of mechanical vibrations. - Air compressor with operating noise max. 30 dB. - Optical breadboard dimensions at least 900x1500 mm. - Optical breadboard thickness at least 59 mm. - Metal top plate with M6 thread matrix in 25 mm pitch for microscope fixing. |

2. Spining disk naprava

| Kratek opis opreme in namena uporabe v slovenščini: (2-3 stavka) Spining disk aparatura omogoča de-facto "live cell imaging", mikroskopske analize živih nativnih vzorcih. Zaradi zmanjšanega navzkrižnega zajemanja signala med luknjicami vrtečega diska (Nipkow disk), spining disk aparatura omogoča jasen zajem slike signalov monoslojev in debelejših bioloških vzorcev (tkivne rezine, sferoidi ali organoidi). Vrteči disk je osnovan za zajem večjega vidnega polja (FOV), kot ga omogoča konvencialna laserska mikroskopija. Izboljšani vgrajeni mehanizem naprave omogoča premike diskov v optični poti na način, da je omogočena zelo hitra in lahka konfokalna in ne-konfokalna projekcija slik s fluorescenco in faznim kontrastom. Zaradi omogočenih vhodov in sistema sočasnega zajemanja signalov z dvema kamerama ta aparatura omogoča uporabo različnih kombinacij barvil v nativnih vzorcih ter njihovo opazovanje skozi daljše časovno obdobje brez foto-bledenja tako pri nizkih kot pri visokih povečavah. | Kratek opis opreme in namena uporabe v angleščini (2-3 stavka) Spinning disk apparatus enables de-facto "live cell imaging", microscopic analysis of living native samples. Due to the reduced cross-capture of the signal between the holes of the spinning disk (Nipkow disk), the spinning disk apparatus enables clear image capture of the signals of monolayers and thicker biological samples (tissue slices, spheroids or organoids). The spinning disk is designed to capture a larger field of view (FOV) than conventional laser microscopy. The improved built-in mechanism of the device enables the movements of the discs in the optical path in such a way that a very fast and easy confocal and non-confocal projection of images with fluorescence and phase contrast is enabled. Thanks to the enabled inputs and the system of simultaneous capture of signals with two cameras, this apparatus allows the use of different combinations of dyes in native samples and their observation over a longer period of time without photo-fading at both low and high magnifications. |
| --- | --- |
| Tehnične specifikacije (SLO): Spining disk naprava Konfokalna spinning disk enota s tehnologijo mikroleč: - Popolnoma motorizirana konfokalna enota z vrtljivim diskom s tehnologijo mikroleč za učinkovito uporabo vzbujalnega laserskega žarka. - Povezan z levim priključkom okvirja invertnega mikroskopa prek motoriziranega menjalnika povečav, z vsaj 1× in 3,2× povečavo. - En vrteči se disk z luknjico velikosti 50 μm. - Hitrost vrtenja diska 1500 – 4000 rpm. - Hitrost zajema do 200 fps. - Efektivno vidno polje najmanj FN18. - Dve motorizirani kolesi filtra emisij z najmanj 10 položaji. - Možnost samodejnega premika diska iz optične poti za opazovanje v širokem polju. - Vsaj 3+3 položaji za dikroična zrcala z motoriziranim preklopom. - Izhoda za dve kameri z efektivnim vidnim poljem najmanj FN18. Set vzbujevalnih polprevodniških laserjev: - Štirje laserji: - 405 nm laser, najmanj 50 mW izhodne moči. - 488 nm laser, najmanj 100 mW izhodne moči. - 561 nm laser, najmanj 100 mW izhodne moči. - 640 nm laser, najmanj 100 mW izhodne moči. - Neprekinjen nadzor jakosti vseh laserjev v območju 0–100 % z 1 % koraki. - Vsi laserji morajo biti sinhronizirani s kamerami z zunanjim krmilnikom v realnem času. - Vse laserje je treba uvesti v konfokalno enoto z enim širokopasovnim singlemode vlaknom. - Kompleti pasovnega emisijskega filtra in dikroičnih zrcal za vse kombinacije fluorokroma, ki jih je mogoče vzbujati z uporabo priloženega laserskega kompleta. | Technical specifications (ENG): Spinning disk device – upgrade for scanR Confocal spinning disc unit with microlenses technology: - Fully motorized Spinning disc confocal unit with microlenses technology for efficient use of excitation laser beam intensity. - Connected to the left port of the microscope frame via motorized magnification changer with at least 1× and 3.2× magnifications. - One spinning disc with a pinhole size of 50 μm. - Disk rotation speed 1500 – 4000 rpm. - Up to 200 fps acquisition speed. - Effective field of view at least FN18. - Two motorized emission filter wheels with at least 10 positions. - Possibility to automatically move out the disc from the optical path for widefield observation. - At least 3+3 positions for dichroic mirrors with motorized switching. - Outputs for two cameras with an effective field of view of at least FN18. Set of excitation solid-state lasers: - Four lasers: - 405 nm laser, at least 50 mW output power. - 488 nm laser, at least 100 mW output power. - 561 nm laser, at least 100 mW output power. - 640 nm laser, at least 100 mW output power. - Continuous intensity control of all lasers in the range of 0–100 % with 1 % steps. - All lasers must be synchronized with the cameras by an external real-time controller. - All lasers must be introduced into the confocal unit with one broadband single-mode fiber. - Band-pass emission filter and dichroic mirror sets for all fluorochrome combinations excitable by using the supplied laser set. |

- 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik pripravi ponudbo tako, da vpiše vse zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži vso drugo zahtevano dokumentacijo. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali na obrazcih ponudnika, ki se vsebinsko ne smejo bistveno razlikovati od priloženih obrazcev.

Vsi zahtevani dokumenti ponudbene dokumentacije morajo biti izpolnjeni, podpisani s strani zakonitega zastopnika in opremljeni z žigom.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije:

- OBRAZEC 1 – podatki o ponudniku

- OBRAZEC 2 – podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

- OBRAZEC 4 – izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- OBRAZEC 5 – predračun

- OBRAZEC 6 – vzorec pogodbe

- OBRAZEC 7 – prevzemni zapisnik za javno naročilo

- OBRAZEC 8– izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

PODATKI O PONUDNIKU

OBRAZEC 1

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik (-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| IBAN in navedba banke: | SI56 |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalih javnih naročil se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo kot sledi(ustrezno označi):

|  | Samostojna ponudba, kot samostojni ponudnik |
| --- | --- |
|  | Skupna ponudba, pri čemer smo vodilni partner |

|  | Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci |
| --- | --- |
|  | Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno, s skupno prijavo, prijavo s podizvajalkci ali prijavo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

OBRAZEC 2

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik (-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| IBAN in navedba banke: | SI56 |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalih javnih naročil se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

| Zap. št. | Polni naziv | Področje dela | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo. V primeru partnerske ponudbe ponudnik navede partnerje v ESPD obrazcu (Ali gospodarski subjekt sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti. Navedite druge gospodarske subjekte, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila);vsi ponudniki (partnerji) v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

PODATKI IN SOGLASJE PODIZVAJALCA (za neposredna plačila)

OBRAZEC 3

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik(-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |

| Podatki o vrsti del in vrsti blaga, ki jih prevzema podizvajalec |  |
| --- | --- |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: |  |
| Količina del podizvajalca v %: |  |
| Vrednost del (v EUR brez DDV): |  |
| Rok izvedbe del: |  |
| Kraj izvedbe del: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

|  | DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika ter dajemo soglasje ter na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena zahtevamo, da bo naročnik Institut »Jožef Stefan« za javno naročilo, katerega predmet je , namesto ponudnika (naziv ponudnika) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam, na naš transakcijski račun. |
| --- | --- |
|  | NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. V tem primeru bomo plačilo za izvedeno delo prejeli s strani izbranega ponudnika. |

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

|  |  | Podizvajelec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira v potrebnem številu.

ESPD za vse gospodarske subjekte

OBRAZEC 4

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD– ostali sodelujoči«.

V EDSP obrazec vpišite vse zakonite zastopnike (za vse gospodarske subjekte), ter tudi vpišite njihove EMŠO številke.

PREDRAČUN

OBRAZEC 5

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |

Na  osnovi  vaše objave javnega naročila vam  pošiljamo naslednjo ponudbo

| PONUDBO št. |  |
| --- | --- |

| Vrsta nabave: |  | Storitev | x | Blago |  | Gradnja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zap. št. | Naziv opreme | Količina | Cena EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motoriziran mikroskop z laser HW autofocusom z live imaging komoro | komplet |  |
| 2 | Spining disk naprava | komplet |  |

| SKUPAJ EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| SKUPAJ EUR Z DDV |  |

| Plačilni pogoji: | 30 dni po izstavitvi računa |
| --- | --- |
| Dobavni rok: | do 15.10. 2023 |
| Veljavnost ponudbe do: | 30. 10. 2023 |
| Garancijski rok: | 12 mesecev |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji) ter vaš original ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

VZOREC POGODBE

OBRAZEC 6

POGODBA O DOBAVI » Motoriziranega mikroskopa z laser HW autofocus z live imaging komoro in spining disk napravo «

sklenjena med

| Naročnik: | Dobavitelj: |
| --- | --- |
| #### IJS V angl.jeziku: JSI INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl. jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 39 1000 Ljubljana ki ga zastopa prof. dr. BOŠTJAN ZALAR, direktor | ki ga zastopa , direktor/ica |
| Davčna številka: SI55560822 | Davčna številka: SI |
| Matična številka :5051606000 | Matična številka: |
| IBAN: SI56 0110 0603 0344 242, UJP | IBAN: SI56 |
| Številka pogodbe naročnika: | Številka pogodbe ponudnika: |

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek na osnovi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23, v nadaljevanju ZJN-3)  na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________, portalu EU objavljenega dne ____________ pod številko objave ____________________ in naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________ izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavi Motoriziranega mikroskopa z laser HW autofocus z live imaging komoro in spining disk napravo

3. člen

Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu s ponudbo številka _____________ z dne _______________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Sestavni del te pogodbe so tudi pogoji določeni z razpisno dokumentacijo, vsa ponudbena dokumentacija, vključno z vso tehnično dokumentacijo.

POGODBENA CENA

4. člen

| Zap. št. | Naziv opreme | Količina | Cena EUR brez DDV | DDV | Cena EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motoriziran mikroskop z laser HW autofocusom z live imaging komoro | komplet |  |  |  |
| 2 | Spining disk naprava | komplet |  |  |  |

Instalacija z izobraževanjem, obeh raziskovalnih oprem, je vključena v ceno.

Pogodbena cena za posamezno enoto je razvidna iz ponudbe dobavitelja, ki je sestavni del te pogodbe.

DOBAVNI ROK

5. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave najkasneje do 15.10.2023.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz opreme. Stroški prevoza in transportnega zavarovanja so vključeni v ceno navedeno v 4. členu te pogodbe. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (preko telefaksa, e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 15 delovnih dni pred nameravano dobavo.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev in instalacija pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

Dobavitelj mora dobavljeno opermo v prisotnosti naročnika preizkusiti.

Dobavitelj bo poskrbel za dobavo opreme sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

NAČIN PLAČILA

6. člen

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

PREVZEM BLAGA

7. člen

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Račun

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih komponent, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Primopredajni zapisnik

Brez predložitve dokumentov navedenih v zgornjem odstavku prevzem ni opravljen.

Prevzem opreme se izvrši ob dobavi opreme na lokaciji dobave z dobavnico. Količinski in kakovostni pregled dobavljene opreme se izvrši zapisniško v 8 dneh po dobavi. Predstavnik ponudnika je lahko prisoten pri pregledu. Prevzemni zapisnik o količinskem in kakovostnem pregledu podpišeta predstavnik naročnika in predstavnik dobavitelja, če je slednji prisoten.

V primeru zapisniško ugotovljenih količinskih ali očitnih kakovostnih napak, mora dobavitelj le-te odpraviti na lastne stroške v roku 14 dni od prejema zapisnika. Enako obveznost ima dobavitelj tudi, če se v roku šestih mesecev po prevzemu ugotovijo napake, ki jih naročnik z običajnim pregledom ni mogel opaziti.

V primeru, da v navedenem roku dobavitelj ne odpravi napak, je dobavitelj dolžan dostaviti naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kakovosti kot dobavljena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe.

JAMSTVA DOBAVITELJA IN ODGOVORNOST

8. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je vsaj 12 mesecev od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu dva delovna dneva po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme, ga mora dobavitelj zagotoviti v 5 delovnih dneh po ugotovitvi problema.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema novega blaga.

ODPRAVA NAPAKE IN ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV

9.člen

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Dobavitelje je dolžan napake, ki se pojavijo v času garancijskega roka odpraviti v roku 45 dni od datuma obvestila naročnika dobavitelju o napaki.

V kolikor napake ni mogoče odpraviti v roku za odpravo napak, mora dobavitelj najkasneje naslednji delovni dan naročniku brezplačno zagotoviti nadomestno blago vsaj z enakimi tehničnimi lastnostmi, kot je bilo blago z  napako.

V kolikor se pojavi ista napaka najmanj 2 krat zapored na isti opremi ali napaka ni odpravljena v roku 45 dni, od datuma pisnega obvestila naročnika ponudniku o napaki,  v času garancijskega roka, mora ponudnik naročniku ta kos opreme zamenjati z novim ekvivalentnim.

Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotavljal rezervne dele in proti plačilu nudil servisno podporo in rezervne dele vsaj še 7 (sedem) let od izteka garancijske dobe.

V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME

10. člen

Servisiranje so storitve popravil, ki se izvršijo v primeru okvare opreme na podlagi naročnikovega naročila po preteku garancijske dobe. Servisne storitve so namenjene vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Servisno vzdrževanje se obračunava po dejansko porabljenem času in materialu. S stroški servisiranja je naročnik predhodno seznanjen.

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

11. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi.

Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odstop od pogodbe velja od datuma prejema pisnega obvestila o odstopu v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti pogodbe. V kolikor dobavitelju pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, preneha pogodba veljati z dnem, ko je bila pošiljka oddana na pošti. Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do kakršnekoli odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

12. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj  zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

PODIZVAJALCI

14. člen

se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem

a. člen

Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

1.

| Naziv podizvajalca: | Matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri. |
| --- | --- |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA/NE |
| Vrsto dobav, ki jih bo opravil podizvajalec |  |
| Količina dobav, ki jih bo opravil podizvajalec | % |
| Vrednost del | EUR brez DDV |
| Kraj izvedbe dobav |  |
| Rok izvedbe dobav | Terminski plan |

2.

| Naziv podizvajalca: | Matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri. |
| --- | --- |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA/NE |
| Vrsto dobav, ki jih bo opravil podizvajalec |  |
| Količina dobav, ki jih bo opravil podizvajalec | % |
| Vrednost dobav | EUR brez DDV |
| Kraj izvedbe dobav |  |

Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če dobavitelj ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje dobave blaga in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Dobavitelj mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani dobavitelja, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom dobavitelja oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova te situacije dobavitelja nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo dobavitelju ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil dobavitelju in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

b. člen

se upošteva v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalcem

Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejeta dela v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno angažirani podizvajalec ne sme pričeti z izvedbo del prej preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

REŠEVANJE SPOROV

15. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

SKRBNIKI POGODBE

Skrbnik pogodbe s strani kupca je:

_______________________________________________________________________________________________________________

Tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika, ki bo skrbel za tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je:

______dr. Helena Motaln_______________________________________________________________________

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

KONČNE DOLOČBE

16. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod. /ali Pogodba se podpiše elektronsko.

| Naročnik: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| #### IJS V angl.jeziku: JSI |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof. dr. BOŠTJAN ZALAR |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Prevzemni zapisnik za javno naročilo

OBRAZEC 7

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Predmet: | Motoriziranega mikroskopa z laser HW autofocus z live imaging komoro in spining disk napravo |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Ponudnik |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena in inštalirana |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent in/ali del ustreza tehničnim specifikacijam naročila |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |

Dodaten komentar:

Ponudnik prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Ponudnik: |  | Naročnik: Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek, podpis) Predstavnik ponudnika |  | (ime in priimek, podpis) Oseba, zadolžena za nabavo |

IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

OBRAZEC 8

Podatki o naročniku/naročilu

| Naročnik | #### IJS V angl.jeziku: JSI INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl. jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka naročila | JN51/23 |
| Predmet naročila | Motoriziranega mikroskopa z laser HW autofocus z live imaging komoro in spining disk napravo |

Podatki o ponudniku

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam,

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv in sedež gospodarskega subjekta | Matična številka |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Povezana na način |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

|  |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |

Navodila: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.