Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: »Nabava merilnega sistema za hitro neprekinjeno zajemanje analognih vrednosti«

Oznaka javnega naročila: 302/18 - RIUM87-FERI02/2023

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to Prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v PDF obliki oz. tudi v Word obliki, v kolikor obrazec vsebuje aktivne spletne povezave do zahtevanih dokazil (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava merilnega sistema za hitro neprekinjeno zajemanje analognih vrednosti«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| Naziv in tip opreme, ki jo ponudnik ponuja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

|  | OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 3x | Merilni sistem |  |  |  |  |
|  | - 8 galvansko izoliranih vhodov na merilnik | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 4 HV vhodi na merilnik: do vsaj 1000 V, banana | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 4 LV vhodi na merilnik: DB9, IPPE, napajanje, PTX, Termočlen, LVDT, TEDS | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Merilno območje LV: ±100, 50, 20, 10, 5, 2.5, 1, 0.5, 0.25, 0.1, 0.05 V | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - A/D pretvornik: 16 bit | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Hitrost vzorčenja: 15 MS/s | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Način vzorčenja: hkratno na vseh kanalih (simultano) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - CAN vhod/izhod: 1 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Povezava do računalnika: USB kabel dolžine najmanj 5 m | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Napajalnik za merilni sistem | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - GPS sinhronizacija | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Sinhronizacija med merilniki |  |  |  |
|  | Programska oprema za zajemanje, shranjevaje in analizo podatkov (DAQ) |  |  |  |  |
|  | - Delovanje na 64-bitni CPU arhitekturi | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - "Povleci / Spusti" uporabniški vmesnik v Windows 10 okolju | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - "Plug and play" priključitev naprav, samodejno zaznavanje priključenih senzorjev in samodejna nastavitev merilnih kanalov | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Vizualizacija merjenih analognih in digitalnih signalov v časovni in frekvenčni domeni v obliki tabel, XY diagramov, 3D diagramov, Orbit, Scope, FFT, rainflow ipd. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Možnost zajema digitalnega video signala | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Knjižnica za sprotno preračunavanje veličin za električno omrežje (medfazne napetosti, fazne napetosti, delovna moč, jalova moč, FFT, kazalčni diagram, | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 2x | Povezovalni napajalni kabel med merilnimi sistemi: |  |  |  |  |
|  | - Napajalna povezava med merilnimi sistemi | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Dolžina vsaj 0,2m | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 2x | Sinhronizacijski kabel med merilnimi sistemi |  |  |  |  |
|  | - Dolžina vsaj 0,2m | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 2x | Senzor toka: |  |  |  |  |
|  | - +-100 A | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - DC, AC | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - DC – 2 MHz | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - DC točnost: boljša ali enaka 0,01 % | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - AC točnost 50 Hz: boljša ali enaka 0,02 % | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Senzor ne sme vnašati dodatne upornosti v merilno verigo | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 2x | GPS sinhronizator merilnih sistemov |  |  |  |  |
|  | - 10 Hz | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Dolžina kabla vsaj 10 m | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 1x | Toplotna kamera: |  |  |  |  |
|  | - 382 x 288 pikslov | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Temperaturni razpon -20°C do + 100°C | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - IP67 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Točnost: Boljša ali enaka 2°C | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Ločljivost: Boljša ali enaka 0,1 K | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Avtomatska integracija in časovna poravnava v programski opremi z merjenimi analognimi vrednostmi zgoraj podanega merilnega sistema | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Dolžina kabla 15m | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 1x | Napajalnik: |  |  |  |  |
|  | - DC napajalnik | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 0 - 80 V | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - +-150 A | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Ločljivost: boljša ali enaka 1 mV, 10mA | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Dvosmerni | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Regenerativni | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Ethernet, CAN povezava | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Remote sense | ☐ DA | ☐ NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti, ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik lahko navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.