Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: »Nabava sistema za merjenje trdote in mikrotrdote«

Oznaka javnega naročila: 302/21 - RIUM90-FS07/2023

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to Prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v PDF obliki oz. tudi v Word obliki, v kolikor obrazec vsebuje aktivne spletne povezave do zahtevanih dokazil (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava sistema za merjenje trdote in mikrotrdote«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| Naziv in tip opreme, ki jo ponudnik ponuja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

|  | OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1 | Merjenje makrotrdote |  |  |  |  |
|  | - Merilnik ima možnost za merjenje standardiziranih metod - Vickers: ISO 6507, ASTM E384, ASTM E92 - Knoop: ISO 4545, ASTM E384, ASTM E92 - Brinell: ISO 6506, ASTM E10 - Rockwell ISO 6508, ASTM E18 - Merjenje po Rockwellu ogljikovih materialov z vtiskovanjem kroglice po DIN EN 51917 - Merjenje polimernih materialov z vtiskovanjem kroglice po DIN EN ISO 2039 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Razpon obremenitev od 1 kg ali manj do vsaj 250 kg ali več | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Možnost merjenja kovinskih, polimernih in keramičnih materialov različnih oblik | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Samostoječe litoželezno ohišje z dvižno mizo | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Planska miza 235 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Preizkuševalna V-mizica za obdelovance premera 15‒55 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Možnost merjenja vzorcev višine od 0 do 400 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Dimenzije merilne mize premera vsaj 90 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Vsaj 2 vpenjalni čeljusti z vsaj 2 vpenjalnima nastavkoma | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Avtomatski 2-mestni revolver z 1 adapterjem za objektiv in 1 adapterjem za vtisno telo | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Objektiva - 5x objektiv z osvetlitvijo - 20x objektiv | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Avtomatsko ostrenje z vsaj 3-stopenjsko digitalno povečavo | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - visokoločljivostno kamero (ločljivost najmanj 12 Mpix) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Visokozmogljiv LED vertikalni iluminator | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - PLC merilno in krmilno elektroniko | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - barvni ekran na dotik z LED osvetlitvijo v sklopu naprave | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Integriran PC s sistemom OS WIN 10 IoT (64-bit), vsaj 128 GB SSD spomina, priključki vsaj 4 x USB 3.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - možnost izvoza podatkov z merilnika v oblikah xls, pdf in csv. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Merjenje mikrotrdote |  |  |  |  |
|  | - Merilnik ima možnost za merjenje standardiziranih metod: - Vickers: ISO 6507, ASTM E384, ASTM E92 - Knoop: ISO 4545, ASTM E384, ASTM E92 - Brinell: ISO 6506, ASTM E10 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Razpon obremenitve od 10 g ali manj do 30 kg ali več | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Vertikalno/horizontalno motorizirano preizkuševalno enoto | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Možnost popolnoma avtomatične izvedbe posameznih in serijskih meritev | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Možnost merjenja preizkušancev različnih oblik | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Natančnost pozicioniranja vsaj 0,0035 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Maksimalna višina testiranja vsaj 260 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - ogrodje z masivno granitno osnovno ploščo in s protivibracijskimi čeveljci | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - motoriziran 6-mestni revolverski nosilec, ki ima vsaj 5 adapterjev za objektive in 1 adapter za vtiskalo | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - avtomatska nastavitev obremenitve v celotnem območju | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - avtomatsko fokusiranje z vsaj trikratno digitalno povečavo (zoom) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - visokoločljivostna kamera (ločljivost najmanj 10 Mpix) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - visokozmogljiv LED vertikalni iluminator | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - PLC merilna in krmilna elektronika | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - X-, Y- in Z- linearna miza v asimetrične sestavi (pomik 150 x 150 x 260 mm) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - nosilna mizica vsaj 150 x 200 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - nastavljanje višine s hitrim hodom vsaj 24 mm/s | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Objektiva - 10x objektiv - 50x objektiv | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - Računalniški komplet: Računalnik s sistemom OS WIN 10 IoT (64-bit), primeren za povezavo z merilnikom s specifikacijami vsaj 128 GB SSD, vsaj 27 palični monitor, SLO tipkovnica in miška, priključki vsaj 4 x USB 3.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - možnost izvoza podatkov z merilnika v oblikah xls, pdf in csv | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 1 | Vtiskala in adapterji |  |  |  |  |
|  | - DIAMANT ROCKWELL Z MPA CERTIFIKATOM | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - VTISNO TELO S KROGLICO 2,5 mm – BRINELL Z MPA CERTIFIKATOM | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - VTISNO TELO VICKERS Z MPA CERTIFIKATOM ZA >= HV5 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - VTISNO TELO VICKERS Z MPA CERTIFIKATOM | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - ADAPTER ZA VPETJE VTISNEGA TELESA NASTAVLJIVI | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - DRŽALO ZA VZOREC PREMERA 40 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |

| Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) pri postavki 1 Merjenje mikrotrdote za Komplet računalniške opreme (osebni računalnik in zaslon) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DOKAZILO |
| - Osebni računalnik izpolnjuje zahtevo, da je izračunana običajna poraba energije (ETEC) manjša ali enaka zahtevi glede največje ETEC, kot je opisano v Prilogi III Meril EU za zeleno javno naročanje za elektronsko pisarniško opremo. | ☐ DA | ☐ NE |  |
| - Osebni računalniki je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | ☐ DA | ☐ NE |  |
| - Glasnost osebnega računalnika je izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | ☐ DA | ☐ NE |  |
| - Zaslon je v uvrščen v energijski razred D ali bolje, kot je določeno v Prilogi II k Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. | ☐ DA | ☐ NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik lahko navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

Za postavko 1 Merjenje mikrotrdote točka u), ki se nanaša na osebni računalnik in zaslon, kot dokazilo šteje potrdilo o ustreznem znaku za okolje tipa I ali znakom iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star, EPEAT, TCO), jasna navodila za razstavljanje in popravilo ter potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I ali drugo ustrezno dokazilo in veljavno energijsko nalepko, s čimer dokazuje, da blago izpolnjuje zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17,  64/19 in 121/21 ), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter priloži k ponudbi, skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ponudnika.

0 Hard Drive Operating.

LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij.