Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in

specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava linearnih vodil z nanometrsko ločljivostjo

Oznaka javnega naročila: 302/19 - RIUM88-FERI03-5/2023

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava linearnih vodil z nanometrsko ločljivostjo«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  |  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| Linearna vodila z nanometrsko ločljivostjo: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 4 | Horizontalno linearno vodilo z naslednjimi minimalnimi tehničnimi zahtevami : |  |  |  |
|  |  | - Maksimalni pomik: ≥ 150 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Najmanjši izveden pomik: ≤ 1 nm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Maksimalna hitrost pomika: ≥ 200 mm/s | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Maksimalni pospešek: ≥ 4 mm/s^2 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Maksimalna nosilnost: ≥ 100 N | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Tipična točnost pomikov: ≤ ± 600 nm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Tipična dvosmerna ponovljivost pomikov: ≤ ± 40 nm | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 1.2 | 2 | Vertikalno linearno vodilo z naslednjimi minimalnimi tehničnimi karakteristikami: |  |  |  |
|  |  | - Maksimalni pomik: ≥ 100 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Najmanjši možen izveden pomik: ≤ 500 nm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Maksimalna hitrost pomika: ≥ 20 mm/s | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Maksimalna nosilnost: ≥ 100 N | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Tipična točnost pomikov: ≤ ± 700 nm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Tipična dvosmerna ponovljivost pomikov: ≤ ± 200 nm | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 1.3 | 1 | Podporni material in naprave za omogočeno povezavo z računalnikom in krmiljenje: |  |  |  |
|  |  | - Povezovalni kabli | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Gonilniki za vsaj vseh 6 linearnih vodil | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | - Krmilniki za vsaj vseh 6 linearnih vodil | ☐ DA | ☐ NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije/zahteve.