SPECIFIKACIJA

za

Tekočinski kromatograf s tandemskim masnim spektrometrom in avtomatsko on-line SPE pripravo vzorcev

Online SPE-UPLC-MS/MS

A) PONUJENA OPREMA MORA VSEBOVATI:

A.1) Nabavo, transport, montažo in ustrezen priklop opreme za rutinsko uporabo v skladu s specifikacijo

A.2) Dostava  na lokacijo NLZOH Prvomajska 1 Maribor

A.3) Online avtomatska SPE UPLC priprava vzorcev

A.4) Tandemski masni spektrometer pripravljen za priklop na Online SPE UPLC pripravo vzorcev

A.5) Instalacije opreme , kvalifikacija instalacije in validacija instalirane opreme

A.6) Dodatno licenco za obdelavo podatkov na drugem računalniku

A.7) Izobraževanje uporabnika za delo z instalirano programsko opremo in vpeljavo metod po dogovoru

A.8) Vse zahteve iz točke ostale zahteve

B) OPIS KOMPONENT OPREME

B.1) Tandemski masni spektrometer:

B.1.1) tandemski masni spektrometer s trojno zaporedno namestitvijo masnih filtrov (QqQ)

B.1.2) vgrajen ES ionski izvor pri atmosferskem tlaku ali kombinacijo ES in kemijske ionizacije pri atmosferskem tlaku

B.1.3) infuzijska črpalka

B.1.4) linearno dinamično območje ≥6 redov velikosti

B.1.5) masni razpon (m/z) 5-2000 Da

B.1.6) masna stabilnost ≤ 0,1 Da v 24 urah

B.1.7) izmenjevanje polaritete na ES ionskem izvoru ≤ 5 ms

B.1.8)  hitrost skeniranja najmanj do 12000 Da/s

B.1.9) zmožnost delovanja v segmentnem načinu delovanja, znotraj katerih mora imeti možnost simultanega načina snemanja v pozitivnem in negativnem načinu snemanja

B.1.10) ustrezno programsko opremo združljivo s online SPE-UPLC sistemom

B.1.1) najkrajši čas merjenja(dwell time) 1ms

B.1.12) doseganje razmerje signal proti šumu najmanj 1.500.000:1 za reseperin pri vnosu 1 pg absolutno

B.1.13) doseganje razmerje signal proti šumu najmanj 1.500.000:1 za kloramfenikol pri vnosu 1 pg absolutno

B.1.14) Možnost uporabe obstoječe delovno postajo in programske opreme za vodenje tandemskega masnega spektrometra in obstoječega  on-line SPE tekočinskega kromatografa, ki bo delovala najmanj na Windows 10 okolju

B.1.15) turbomolekularna ali enakovredna suha črpalka za visoki vakum

B.2) Avtomatski On -line SPE UPLC sistem

B.2.1) on-line-SPE UHPLC sklop ( vzorčevalnik vzorcev, UHPLC, SPE ekstraktor……., )

B.2.2) možnost izbire več topil,

B.2.3) možnost izbire najmanj štirih mobilnih faz

B.2.4) količina tekočega vzorca od 0,5 do 10 mL ali več

B.2.5) dodajanje internega standarda

B.2.6) dodajanje reagentov

B.2.7) LC (direktno) injiciranje do 0,5 mL

B.2.8) On-line SPE injiciranje

B.2.9) možnost uporabe najmanj dveh SPE kolon

B.2.10) možnost uporabe najmanj dveh analitskih kolon

B.2.11) prostor za hlajenje najmanj dveh analitskih kolon

B.2.12) termostatiran nosilec vzorcev za najmanj 90 20 mL vial in najmanj 150 2 mL vial

B.2.13) kompatibilnost z MS/MS programsko opremo

B.2.14) namestitev programske opreme na skupno delovno postajo za MS/MS strojno opremo

C) Ostale zahteve:

C.1) instalacija opreme pri naročniku

C.2) vsa oprema mora biti nova

C.3) oprema je lahko od različnih proizvajalcev

C.4) navesti »carryover« nekaterih problematičnih analitov iz skupine pesticidov, farmacevtikov, perfluoro spojin, …… .

C.5) izobraževanje ob zagonu sistema (najmanj štiri dni za dve osebi)

C.6) ponujena programska in strojna oprema mora biti vodena z ene delovne postaje

C.7) odzivni čas servisa 24 ur

C.8) identifikacija napake v 48 urah

C.9) odprava napaka v 5 delovnih dnevih

C.10) servis za ponujeno programsko in strojno opremo mora biti zagotovljen s strani ponudnika, ki je usposobljen za servisiranje opreme in kjer vsa komunikacija poteka v slovenskem jeziku

C.11) garancijski rok na opremo mora biti najmanj 12 mesecev

C.12) kvalifikacija instalacije na vse instalirane programske in strojne opreme

C.13) usposabljanje naročnika za delo z dostavljeno in instalirano opremo

Ponudnik v katalogu oz. prospektnem materialu označi zahteve naročnika. V kolikor iz kataloga ni razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev lahko sestavi lasno izjavo s katero potrdi, da izpolnjuje zahteve iz specifikacije.