Gospodarski subjekt (naziv in sedež)

PONUDBA

V skladu z razpisnimi pogoji  po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.            za izvedbo javnega naročila za »Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti/zmogljivosti povezan z detektorjem za masno spektrometrijo visoke ločljivosti (UHPLC-HRMS)«

| Predmet javnega naročila | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti/zmogljivosti povezan z detektorjem za masno spektrometrijo visoke ločljivosti (UHPLC-HRMS) |  |  |  |

PONUDBENA IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- so ponujeno blago in storitve v celoti skladne s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, določenimi v poglavju 5 Navodil ponudnikom in obrazcu Tehnične zahteve in specifikacije (OBR 6);

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oz. kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavnem na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni dobaviti predmet naročila v skladu s tehničnimi specifikacijami iz obrazca Tehnične zahteve in specifikacije, in v roku, kot ga zahteva naročnik;

- zagotavljamo strokovno usposobljenega serviserja za servisiranje ponujene opreme;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave;

- naša ponudba je veljavna 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR – 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| ID. za DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR: |  |
| BIC BANKE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS DOKUMENTOV: |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR – 1a

PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

| NAZIV PONUDNIKA: (PARTNERJA): |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| ID. ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 2

IZJAVA O PODIZVAJALCIH,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti/zmogljivosti povezan z detektorjem za masno spektrometrijo visoke ločljivosti (UHPLC-HRMS)«

☐ izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

☐ izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

(ustrezno obkrožite)

Podizvajalec:

| Naziv, naslov: |  |
| --- | --- |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| TRR.: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E pošta: |  |
| Obseg in vrsta del: |  |
| Količina in vrednost izvedbe del v EUR: |  |
| Vrednost del v %: |  |
| Kraj in rok izvedbe del: |  |

Izjavljamo (samo v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila):

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem;

- da smo pridobili soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- se strinjamo z neposrednimi plačili podizvajalcu in vsem drugim podizvajalcem v verigi.

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da v kolikor ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti/zmogljivosti povezan z detektorjem za masno spektrometrijo visoke ločljivosti (UHPLC-HRMS)« izjavljamo, da

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli                                                                       v skladu z razpisnimi pogoji,

- izjavljamo, da zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkroži) neposredno plačilo,

- nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- smo seznanjeni s predpisi in zahtevami iz te razpisne dokumentacije in bomo prevzeta dela izvedli s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR – 3a

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

V zvezi z javnim naročilom »Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti/zmogljivosti povezan z detektorjem za masno spektrometrijo visoke ločljivosti (UHPLC-HRMS)« spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 4

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti/zmogljivosti povezan z detektorjem za masno spektrometrijo visoke ločljivosti (UHPLC-HRMS)«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis zakonitega zastopnika) |

OBR 5

Ponudnik (naziv in sedež)

PREDRAČUN

v EUR

| Zap. št. | Opis | Enota mere | Količina | Cena brez DDV/enoto mere | Skupaj vrednost brez DDV | Skupaj vrednost DDV | Skupaj vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) |
| 1. | Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti/zmogljivosti povezan z detektorjem za masno spektrometrijo visoke ločljivosti (UHPLC-HRMS) | kpl | 1 |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, davke,  takse in ostale dajatve ter popuste.

V končno ponudbeno ceno mora biti všteto:

  - Stroški dobave, namestitev sistema s pripadajočo programsko opremo, montaža,  vzpostavitev delovanja sistema, preizkus delovanja,

  - izobraževanje uporabnikov s trajanjem vsaj 4 dni,

  - posodobitve programske opreme vsaj še 10 let po uspešni inštalaciji sistema.

| Merilo dodatne tehnične prednosti |  |
| --- | --- |
| - Masni spektrometer visoke ločljivosti (Q-TOF) zagotavlja masno območje enako ali večje od 20-100.000 m/z* | (vpiši Da ali Ne): |
| - Masni spektrometer visoke ločljivosti (Q-TOF) zagotavlja masno območje za izolacijo prekurzorskih ionov enako ali večje od 4.000 m/z* | (vpiši Da ali Ne): |
| - Termostat za kolone vsebuje dva preklopna ventila* | (vpiši Da ali Ne): |
| - Tekočinski kromatograf in masni spektrometer sta od istega proizvajalca* | (vpiši Da ali Ne): |
| č) Število vgrajenih rezervoarjev (za uglaševanje in kalibracijo sistema) v masnem spektrometru* | (vpiši število): |
| - Sistem omogoča, da lahko pri čiščenju izvora masnega spektrometra dele izvora odstranimo brez orodja* | (vpiši Da ali Ne): |
| - Sistem omogoča ločbo med atmosfero vhoda in (pred)vakuumskega dela masnega spektrometra za namene čiščenja brez porušitve vakuuma* | (vpiši Da ali Ne): |
| - Sistem omogoča ortogonalne spremembe smeri ionskega toka pred vstopom v inštrument* | (vpiši število ortogonalnih sprememb smeri ionskega toka pred vstopom v inštrument, ki jih sistem omogoča): |

*V primeru, če ponudnik podatka ne bo vpisal in ne priložil ustrezno označene tehnične dokumentacije, iz katere bo razvidno izpolnjevanje dodatne tehnične prednosti, pri merilu ne bo pridobil točk.

Ponudba je veljavna do:       (najmanj 4 mesece od datuma za prejem ponudb)

Ponudnik na lastnem predračunu, ki je obvezen, predloži natančen popis z natančno tehnično specifikacijo ponujenega sistema.

Posebej mora posebej prikazati tudi ceno inštalacije aparata in šolanjem uporabnikov.

Ponudbena cena je nespremenljiva.

Ponudnik izpolnjen obrazec Predračun - v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 6

Ponudnik (naziv in sedež)

JAVNO NAROČILO: »Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti/zmogljivosti povezan z detektorjem za masno spektrometrijo visoke ločljivosti (UHPLC-HRMS)«

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.

V stolpcu »Dokazila za izpolnjevanje zahtev*« je potrebno natančno navesti vrsto dokazila (npr. tehnična dokumentacija, prospekt, priloga) in kje v priloženi dokumentaciji so podatki zabeleženi (stran priložene dokumentacije). Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati ali obkrožiti ali markirati).

| Zap. št. | Zahtevano | Dokazila za izpolnjevanje zahtev * |
| --- | --- | --- |
| Splošne zahteve za sistem |  |  |
| 1. | Ponujena oprema mora biti namizni tandemski masni spektrometer s kvadrupolnim analizatorjem in analizatorjem na čas preleta (Q-TOF) za namene karakterizacije in kvantifikacije zdravilnih učinkovin, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi ter njihovih presnovkov v bioloških vzorcih. |  |
| 2. | Masni spektrometer mora biti povezan s tekočinskim kromatografom ultra visoke zmogljivosti/ločljivosti (UHPLC). |  |
| 3. | Uradne specifikacije proizvajalca analitske opreme. Študije zunanjih/drugih izvajalcev niso ustrezno dokazilo. |  |
| 4. | Vsa ponujena analitska oprema mora biti nova. |  |
| Tekočinski kromatograf |  |  |
|  | Namizni masni spektrometer s kvadrupolnim analizatorjem in analizatorjem na čas preleta (Q-TOF) mora biti sklopljen s tekočinskim kromatografom z binarno črpalko z zmožnostjo delovanja vsaj do 1200 bar, primerna za uporabo kolon z delci stacionarne faze manjšimi od 2 µm. |  |
|  | Razlivni volumen (angl. band spread) mora biti manjši ali enak 9 µL. |  |
|  | Točnost mešanja mobilnih faz naj bo vsaj ± 0,5 % ali boljša. |  |
|  | Natančnost mešanja mobilnih faz naj bo manjša ali enaka od 0,15 % RSD. |  |
|  | Vgrajeno mora biti razplinjevanje/degaziranje mobilnih faz. |  |
|  | Območje pretoka mora biti od 0,1 do 2000 µL/min ali širše. |  |
|  | Točnost pretoka mora biti vsaj ± 1% ali boljša. |  |
|  | Natančnost pretoka mora biti vsaj 0,1 % RSD ali boljša. |  |
|  | Termostat mora imeti zmožnost uporabe vsaj štirih kolon z vsaj dvema neodvisnima temperaturnima conama ter aktivnim predgrelcem. Pri tem mora zagotavljati hlajenje do najmanj 15 °C pod temperaturo prostora. |  |
|  | Temperaturno območje termostata mora biti 4-90°C ali širše. |  |
|  | Termostat za kolone mora vsebovati vsaj en ventil za menjavo kolon. |  |
|  | Avtomatski vzorčevalnik mora omogočati možnost injiciranja 0,1 do 50 µL ter linearnost injektorja ≥ 0,999. |  |
|  | Avtomatski vzorčevalnik mora zagotavljati pretok mobilne faze skozi iglo (angl. needle flow-through). |  |
|  | Avtomatski vzorčevalnik mora biti termostatiran (gretje in hlajene, za doseganje temperature v območju vsaj med 5-30 °C) ali širše. Pri tem mora zagotavljati hlajenje do najmanj 17 °C pod temperaturo prostora. |  |
|  | Avtomatski vzorčevalnik mora sprejeti vsaj 80 2ml vial. Dodatno mora imeti možnost uporabe 96-kanalne plošče (angl. 96-well plate). |  |
|  | Tekočinski kromatograf mora imeti integriran sistem za zaznavanje puščanja mobilne faze. |  |
| Namizni masni spektrometer s kvadrupolnim analizatorjem in analizatorjem na čas preleta (Q-TOF) |  |  |
| 1. | Masni spektrometer s kvadrupolnim analizatorjem in analizatorjem na čas preleta (Q-TOF) mora biti zasnovan s kvadrupolom in analizatorjem na čas preleta (TOF), kolizijsko celico in masnim predfiltrom za preprečevanje kontaminacije analizatorja. |  |
| 2. | Imeti mora možnost ESI in APCI ionizacije. |  |
| 3. | Omogočati mora TOF-MRM (tarčni MRM) način snemanja za kvantitativne analize. |  |
| 4. | Masno območje mora biti vsaj 20-40.000 (Da) ali širše. |  |
| 5. | Masna resolucija mora biti večja od 40.000 FWHM. |  |
| 6. | Omogočati mora izolacijo prekurzorskih ionov v razponu mas vsaj 30-2250 m/z (Da). |  |
| 7. | Instrument mora vsebovati ustrezno turbomolekularno črpalko (zračno hlajena) ter predvakumsko črpalko "Dry vacume pump". |  |
| 8. | Občutljivost inštrumenta pri injiciranju 100 fg reserpina na kolono mora biti boljša kot: 300:1 S/N v MS načinu snemanja, 3000:1 S/N v TOF-MRM načinu snemanja in 1600:1 v MSMS načinu snemanja. |  |
| 9. | Instrument mora vsebovati tehnične rešitve za odstranitev neioniziranih (nevtralnih) snovi, ki preko ionskega izvora vstopijo v masni spektrometer. |  |
| 10. | Masni spektrometer ima vgrajen vsaj en rezervoar (za uglaševanje in kalibracijo sistema). |  |
| Dodatne zahteve |  |  |
| 1. | Sistem mora biti opremljen s programom, ki omogoča upravljanje instrumenta, obdelavo podatkov in kreiranje poročil. Ponudnik mora priskrbeti osebni računalnik z zaslonom z ustreznimi tehničnimi specifikacijami, kot jih predpisuje proizvajalec ponujene opreme. |  |
| 2. | Dodatni računalnik ki omogoča procesiranje podatkov (ustrezno tudi ponujena licenca za obdelavo podatkov). |  |
| 3. | Sistem mora vključevati knjižnice za namene toksikologije, ki mora vsebovati vsaj 900 MS/MS spektrov psihoaktivnih in toksičnih snovi ter njihovih presnovkov v kateremkoli načinu ionizacije. |  |
| 4. | V ponudbi je zajet tudi razvoj kromatografske metode na nameščenem instrumentu z ustrezno kromatografsko kolono, katera zagotavlja identifikacijo čim več psihoaktivnih in toksičnih snovi. Ustreznost metode bo preverjena s standardnimi raztopinami izbranih snovi na koncentracijskih nivojih 8,3; 16,6 in 83,3 ng/mL v končni raztopini z matrico ter z nekaj primeri vzorcev. Testne raztopine zagotovi naročnik. |  |

Ponudba mora vključevati:

- Ponudbena cena je fiksna in mora vključevati vse stroške, davke,  takse in ostale dajatve ter popuste.

- V končno ponudbeno ceno mora biti všteto:

  - stroški dobave, namestitev sistema s pripadajočo programsko opremo, montaža,  vzpostavitev delovanja sistema, preizkus delovanja,

  - izobraževanje uporabnikov s trajanjem vsaj 4 dni,

  - posodobitve programske opreme vsaj še 10 let po uspešni inštalaciji sistema.

Vzpostavitev delovanja in izobraževanje uporabnikov (pogoj za podpis primopredajnega zapisnika)

- Ponudnik mora dostaviti aparat v laboratorij naročnika in vzpostaviti njegovo delovanje tako, da je omogočena rutinska uporaba,

- Ponudnik mora zagotoviti »on-site« izobraževanje uporabnikov sistema v obsegu 4 dni.

Garancijska doba

- Garancijska doba 12 mesecev, vključno z vzdrževanjem v času garancije

- Garancijska doba začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. V tem času mora pobudnik na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi opreme (v stroške pa spadajo tudi rezervni deli, potrošni material, vse storitve in kilometrina servisne službe). V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti, jo mora ponudnik zamenjati z novo.

Ponudnik mora zagotavljati:

- servisno podporo na območju Slovenije z vsaj enim certificiranim serviserjem za masni spektrometer s kvadrupolnim analizatorjem in analizatorjem na čas preleta (Q-TOF),

- odzivni čas servisa: krajši od 24 ur po prijavi napake in v okviru delovnega časa,

- čas za odpravo napak: Za odpravo manjših napak velja rok 3 delovnih dni. Za odpravo večjih napak, kjer je potrebno naročiti rezervne dele iz tujine, pa je v treh delovnih dneh potrebno napako diagnosticirati, narediti načrt odprave napake in izvesti naročilo potrebnega materiala z hitro pošto.

Zagotavljanje servisa in nadomestnih delov: najmanj 10 let po uspešni inštalaciji sistema.

Rok dobave:

Ponudnik mora dobaviti ponujeno opremo najkasneje v 60 dneh po podpisu pogodbe.

Dodaten opis in zahteve:

Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata).

Ponudnik mora tej izjavi priložiti tehnično dokumentacijo, certifikat servisnih inženirjev za analitski sistem in programsko opremo, opis naprave, prospektni material. Tehnična dokumentacija je lahko v tujem, zlasti angleškem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevod, če bo to potrebno.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

Opomba: Ponudnik v pogodbo vnese vse manjkajoče podatke, ki se nanašajo nanj in so potrebni za njegovo morebitno sklenitev.

Pogodbo ponudnik parafira, s čimer potrjuje, da se strinja z njenimi določili.

OBR 7 - VZOREC POGODBE

| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI44752385 |
| Matična št. | 1627066000 |
| Poslovni račun | SI56 0110 0603 0708 380 |
| E-pošta | dekanat@mf.uni-lj.si |
| Podpisnik | prof. dr. Igor Švab, dr. med. |

in

| PRODAJALEC |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež |  |
| ID št. za DDV |  |
| Matična št. |  |
| Poslovni račun |  |
| E-pošta |  |
| Podpisnik |  |

skleneta naslednji

POGODBA št. …………..

za Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti/zmogljivosti povezan z detektorjem za masno spektrometrijo visoke ločljivosti (UHPLC-HRMS)

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za »Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti/zmogljivosti povezan z detektorjem za masno spektrometrijo visoke ločljivosti (UHPLC-HRMS)« po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - skl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23); v nadaljevanju ZJN-3), javno naročilo je bilo objavljeno na portalu e-naročanje, dne …., pod številko objave… ter na portalu EU dne ….. pod številko objave……………….

- je bil ponudnik izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila na podlagi naročnikove odločitve o oddaji naročila št.      , z dne       .

Sestavni del pogodbe je naročnikov razpis in celotna razpisna dokumentacija, ki je bila objavljena preko Portala JN in ponudba izbranega ponudnika (z vsemi spremembami, dopolnitvami in popravki).

VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.. Predčasno razdrtje pogodbe je možno zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Odpovedni rok prične teči z dnem unovčitve finančnega zavarovanja oz. v primeru, da se naročnik ne odloči za unovčitev finančnega zavarovanja ali le to iz kateregakoli razloga ni unovčljivo, bo naročnik izvajalca pisno obvestil o prenehanju pogodbe.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da naročniku za določeno kupnino dobavi in izroči v last in posest tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti/zmogljivosti povezan z detektorjem za masno spektrometrijo visoke ločljivosti (UHPLC-HRMS), ki zajema:

- dobavo opreme, kot je zahtevana v razpisu,

- vzpostavitev delovanja in preizkus delovanja opreme,

- izobraževanje uporabnikov s trajanjem vsaj 4 dni,

- predajo dokumentacije za uporabo izročene opreme,

- morebitne ostale stroške, ki bi se izkazali z delovanjem opreme, pa niso zajeti v razpisu, ponudnik pa tudi naročnika ni pred oddajo ponudbe ni opozoril, da so na delovanje opreme vezani tudi drugi stroški, čeprav bi kot dober gospodarstvenik vedel in mogel vedeti, da bodo nastali ti stroški.

Prodajalec zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo delovala brezhibno.

Blago, ki je predmet te pogodbe, v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika glede blaga iz predmetne razpisne dokumentacije, ki je objavljena preko Portala JN, skupaj z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da priskrbi primerno embalažo in transport na sedež naročnika ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

POGODBENA CENA  IN IZVEDBENI POGOJI

- člen

Pogodbena cena je fiksna, vključuje vse elemente cene, takse, carino, montažo, zagon, test delovanja, izobraževanje in vse druge stroške za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati. Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo.

| Zap. št. | Opis | Enota mere | Količina | Cena brez DDV v EUR /enoto mere | Skupaj vrednost brez DDV v EUR | Skupaj vrednost DDV v EUR | Skupaj vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) |
| 1. | Tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti/zmogljivosti povezan z detektorjem za masno spektrometrijo visoke ločljivosti (UHPLC-HRMS) | kpl | 1 |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |

| Lokacija dobave | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, Korytkova 2, 1000 Ljubljana |  |
| --- | --- | --- |
| Način realizacije | Izvedba | Sprememba cen |
|  | Ponudnik se zavezuje dobaviti blago in izvajati vse storitve na način in v obsegu, kot sta opredeljena v obrazcu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika in v tej pogodbi. | Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe |
| Rok dobave | 60 dni po podpisu pogodbe |  |
| Garancijski rok | 12 mesecev |  |
| Odzivni čas (čas za pristop k odpravi napake) in čas odprave napake za celotno obdobje veljavnosti pogodbe | Odzivni čas servisa: krajši od 24 ur po prijavi napake in v okviru delovnega časa, Čas za odpravo napak: Za odpravo manjših napak velja rok 3 delovnih dni. Za odpravo večjih napak, kjer je potrebno naročiti rezervne dele s tujine, pa je v treh delovnih dneh potrebno napako diagnosticirati, narediti načrt odprave napake in izvesti naročilo potrebnega materiala z hitro pošti. |  |
|  | Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake. |  |
| Rok zagotavljanja nadomestnih delov | - let po dobavi |  |

DOBAVA, IZROČITEV

- člen

S to pogodbo prodajalec proda ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa kupi blago, ki je predmet pogodbe.

Ob dobavi mora prodajalec hkrati z blagom naročniku izročiti tudi:

  - pravilno izpolnjeno dobavnico

  - tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo (priročnike o inštalaciji, delovanju, servisu, vzdrževanju in odpravljanju napak v papirni in elektronski verziji)

  - podpisane in žigosane garancijske dokumente

  - druge potrebne dokumente.

Prodajalec mora naročnika, o nameravani dobavi preko faksa, e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 7 dni pred nameravano dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga.

Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 1 delovnem dnevu po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Prodajalec je v primeru zamude pri dobavi blaga ali nepravilne dobave, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, kakor je določena v 13. členu te pogodbe. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da prodajalec zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

Prodajalec lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo, ali če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve bančne garancije.

PREVZEM

- člen

Prevzem blaga, ki je predmet razpisa, se opravi na podlagi dobavnice, ki jo na podlagi pravilno dobavljenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank.

Prodajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitnih odstopanj pri kontroli kakovosti blaga o tem v najkrajšem možnem času obvestil naročnika na telefonsko številko      , ter naknadno to potrdil tudi v pisni obliki.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo ali pa bo dobava šteta za nepravilno. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik po uspešno opravljeni inštalaciji, zagonu ter osnovnem izobraževanju.

NAČIN PLAČILA

- člen

Prodajalec izda račun po opravljeni primopredaji opreme.

Naročnik se obveže plačati pogodbeni znesek v 30 dneh po opravljeni primopredaji in prejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega e-računa. Prevzem (primopredaja) je izvršen ob podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščene osebe kupca in prodajalca. Kopija primopredajnega zapisnika mora biti priloga računa.

Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun prodajalca številka       odprt pri       .

Prodajalec je dolžan izstaviti e-račun (prek spletne aplikacije UJPnet). E-račun mora vsebovati opredeljeno ceno dobavljenega blaga/izvedene storitv  in višino davka na dodano vrednost (DDV), ki mora biti izražen v znesku in v odstotku od vrednosti blaga/storitve ter z vključenimi vsemi stroški in drugimi dajatvami v zvezi z dobavo blaga/izvedbo storitve. Vsebovati mora tudi navedbo matične in davčne številke izvajalca ter naziv in številko pogodbe.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: Dekanat@mf.uni-lj.si.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PRODAJALCA

- člen

Prodajalec naročniku jamči:

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak,

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije  in so sestavni del te pogodbe,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, prodajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti iz pogodbe, razpisne dokumentacije in ponudbe,

- za opremo, ki je predmet te pogodbe daje prodajalec 12 mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je prodajalec dolžan izdati nov garancijski list. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode.

ODPRAVA NAPAK,  NADOMESTNI DELI

- člen

Dobavitelj mora v okviru garancijske dobe odpravljati napake dobavljene opreme ter zagotoviti nadomestno ali novo opremo v primeru nezmožnosti popravila dobavljene opreme in zagotavljati servisiranje.

Odzivni čas servisa je krajši od 24 ur po prijavi napake in v okviru delovnega časa.  Za odpravo manjših napak velja rok 3 delovnih dni. Za odpravo večjih napak, kjer je potrebno naročiti rezervne dele iz tujine, pa je v treh delovnih dneh potrebno napako diagnosticirati, narediti načrt odprave napake in izvesti naročilo potrebnega materiala z hitro pošti.

V primeru, da okvarjena oprema ne bi bila popravljena v 60 dneh od prijave napake, se ponudnik zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati v roku 30 dni z novo opremo, ki izpolnjuje vse razpisne karakteristike.

V primeru, da ponudnik ne odpravi napake v pogodbenem roku in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve napake, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati tudi pogodbeno kazen.

Ponudnik se zavezuje, da bo zagotavljal servis in rezervne dele tudi v pogarancijskem obdobju (min. 9 let). V nasprotnem primeru je naročniku odgovoren za nastalo škodo.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN NAROČNIKA

- člen

Prodajalec se zavezuje, da bo:

- naročniku dobavil opremo v dogovorjenem roku;

- naročniku izročil dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme;

- opremo strokovno in kvalitetno vzdrževal le strokovno usposobljen serviser;

- v opremo vgrajeval le originalne rezervne  dele in potrošne materiale;

- zagotavljal nadomestne dele 10 let po dobavi opreme;

- med izvajanjem del skrbel za varnost pri delu in za varnostne ukrepe v skladu s predpisi o zdravju in varnosti pri delu;

- upošteval vsa navodila in protokole naročnika.

V primeru neizpolnitve navedenih obveznosti je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

- redno prijavljal ugotovljene napake in pomanjkljivosti po odgovorni osebi naročnika, ki je določena v 11. členu pogodbe;

- izvajalcu omogočil dostop do lokacije na kateri se izvajajo storitve in do prostorov in naprav, ki so predmet te pogodbe ter mu omogočil vpogled v vso spremljajočo razpoložljivo dokumentacijo, če je to potrebno.

ODGOVORNE OSEBE

- člen

Odgovorne osebe, skrbniki na strani naročnika,

- ki je pristojna za komuniciranje z izvajalcem, javljanje napak, naročanje tehnične podpore:              , tel.:           , e-pošta:

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

Odgovorne osebe na strani prodajalca,

- ki je po tej pogodbi odgovoren za izmenjavo informacij in vsa tehnična vprašanja v zvezi s to pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

POGODBENA KAZEN

- člen

Pogodbena kazen znaša 0,5 % (5 promilov) od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti, vendar  največ 10% pogodbene  vrednosti.

Poleg pogodbene kazni si naročnik pridržuje pravico zahtevati povrnitev celotne škode, ki bi nastala po krivdi ponudnika.

Ne glede na to, si naročnik pridržuje zahtevati povračilo celotne škode, ki bi mu nastala, ker pogodbenik ni izpolnil svoje obveznosti.

VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, kot jih priznava sodna praksa, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznost in sicer:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki in vsebini, glede na obrazec iz razpisne dokumentacije, v skupni višini 10 (deset)% od pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo z veljavnostjo vsaj še 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša, bo moral ponudnik podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja

ALI

- podpisano in žigosano bianco menico s pooblastilom za izpolnitev, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV,  z veljavnostjo z veljavnostjo vsaj še 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša, bo moral ponudnik podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja.

Obrazec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec) je na obrazcih OBR 8.1 in OBR 8.2.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

      - če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

      - če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

      - če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

      - če izvajalec krši zaupnost podatkov;

      - če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani;

      - v drugih primerih, kot to določa pogodba.

Izbrani ponudnik bo moral predložiti naročniku najkasneje v roku 5 delovnih dni po končni primopredaji finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku  in sicer:

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v zahtevani obliki in vsebini, glede na obrazec iz razpisne dokumentacije, v skupni višini 5 (pet)% od pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo z veljavnostjo do poteka garancijskega obdobja in 30 dni.

ALI

- podpisano in žigosano bianco menico s pooblastilom za izpolnitev, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV,  z veljavnostjo z veljavnostjo  do poteka garancijskega obdobja in 30 dni.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- v kolikor  prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi.

Obrazec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec) je na obrazcih OBR 9.1 in OBR 9.2.

V primeru, da se v garancijskem roku pojavijo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku.

Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za prevzem storitev in produktov.

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

- člen

Prodajalec  bo pogodbeno naročilo izvajal s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Dobavitelj se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če pri njej kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe (kot npr. nastavitve opreme, namen uporabe, podatki na pomnilniških medijih ipd.), predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se izvajalec zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Prodajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki in jih zavezati, da varujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sicer bodo odškodninsko in kazensko odgovorni.

Prodajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je delavec ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naročnika, ponudba prodajalca na javno naročilo, na podlagi katere je bil izbran in določila veljavnih predpisov.

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

- člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Predčasno razdrtje pogodbe je možno:

- zaradi uveljavljenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, odpoved velja z dnem unovčenja finančnega zavarovanja;

- zaradi neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene dobave oz. storitev; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi zamude izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje pogodbenih določil), odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi dosežka maksimalne višine pogodbene kazni; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- v primerih določenih v 96. členu ZJN-3, odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti, odpoved velja po preteku 30 dni od obvestila naročniku;

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. Odpoved velja z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- s pisnim dogovorom med obema strankama, odpoved velja z dnem, ki izhaja iz pisnega dogovora o prenehanju pogodbe, sicer pa z dnem sklenitve takšnega dogovora in po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe;

- naročnik lahko odpove pogodbo brez krivdnega razloga na strani izvajalca, brez povračila odškodnine, odpoved velja po preteku 1 meseca od prejema pisnega obvestila.

Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve.

- člen

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bosta stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod.

NAROČNIK:                                                                            PRODAJALEC:

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 002

1000 Ljubljana

V/na                      , dne                                                             V/na                      , dne

Ime in priimek:                                                                           Ime in priimek:

prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan

Priloge, ki so sestavni del te pogodbe (nahajajo se v arhivu naročnika):

- Priloga 1: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. 401-11/2023

- Priloga 2: Ponudbena dokumentacija izvajalca z dne           .

Priloge, ki so priložene pogodbi:

- Priloga 3: Predračun št.            .

Priloge, ki jih izvajalec izpolni in priloži podpisani pogodbi:

- Priloga 4: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Priloga 5: Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

OBR 8.1

VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

Datum: ........ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ........... (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: .... (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: ..... (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ...... (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. ... z dne ..... (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila sklenjene na podlagi postopka z oznako JN.....) za nakup reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala  v vrednosti ……….. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA: .... (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ...... (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ..... (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: ........ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ..... (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

OBR 8.2

VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH obveznosti

Podpisani       (v nadaljevanju: izdajatelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v pogodbi št. 401-11/2023 za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti. Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete, da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Izdajatelj je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

- Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

- Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

- Menični znesek na menici bo vpisan v višini                                                             EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

- Dospelost plačila bo vpisana: vista.

- Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

- Vpisane bodo menične klavzule:

| - Brez protesta. | - Brez obvestila. |
| --- | --- |

- Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

- Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

- Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

- Menica je domicilirana:

Fin.institucija:                                                             TRR

- Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice: do izteka pogodbene obveznosti.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum

|  | (podpis zakonitega zastopnika, žig) |
| --- | --- |

NAVODILO:

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše. Pri podpisu mora biti podana istovetnost podpisnika in mora predstavljati izvedbo priimka in imena ter mora biti prepoznaven namen podpisati se s polnim imenom.

Priloga: menica

OBR 9.1

VZOREC – OBRAZEC  ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                                             (žig in podpis)

OBR 9.2

VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Podpisani                      (v nadaljevanju: pooblastitelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v Pogodbi št. 401-11/2023 za       za odpravo napak v garancijskem roku izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti.  Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Pooblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

Izdajatelj je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

- Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

- Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

- Menični znesek na menici bo vpisan v višini                                                             EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

- Dospelost plačila bo vpisana: vista.

- Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

- Vpisane bodo menične klavzule:

| - Brez protesta. | - Brez obvestila. |
| --- | --- |

- Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

- Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

- Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

- Menica je domicilirana:

Fin. institucija:                                                             TRR

- Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice: do izteka pogodbene obveznosti.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum                                                                   Žig in podpis zakonitega zastopnik

NAVODILO:

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše. Pri podpisu mora biti podana istovetnost podpisnika in mora predstavljati izvedbo priimka in imena ter mora biti prepoznaven namen podpisati se s polnim imenom.

Priloga: menica

OBR 10

izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |

Lastniška struktura ponudnika:

  - Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek fizične osebe |  |
| --- | --- |
| Naslov stalnega prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

  - Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Naziv pravne osebe |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe |  |
| Delež lastništva |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

  - Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

| Naziv pravne osebe |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe |  |
| Vrsta povezave/delež lastništva |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število partnerjev v skupnem nastopu.

4Podprodajalec je skladno z ZJN-3 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če ima ponudnik več podizvajalcev, naj obrazec ustrezno kopira.