Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme – Popravek št. 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: »Nabava inštrumentacije za analizo ionov«

Oznaka javnega naročila: 302/20 – RIUM89-FKKT03/2023

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v PDF ali v Word obliki v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava inštrumentacije za analizo ionov« in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| Naziv in tip opreme, ki jo ponudnik ponuja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1. | UV-VIS spektrofotometer: |  |  |  |
| Npr.: | Osnovne zahteve: |  |  |  |
|  | - območje valovnih dolžin 190–1100 nm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - ekran na dotik | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - dvožarkovna optika | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - ultra hitro skeniranje, vsaj 29 000 nm/min | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - šum manj kot 0,00005 Abs (pri valovni dolžini 700 nm) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - razpšilna svetloba (angl. stray light): - manj kot 0,02 % pri valovni dolžini 220 nm (za merjenje NaI), - manj kot 0,02 % pri valovni dolžini 340 nm (za merjenje NaNO2), - manj kot 0,50 % pri valovni dolžini 198 nm (za merjenje KCl). | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Dodatne zahteve: |  |  |  |
|  | - 20 kosov kvarčnih kivet dolžine optične poti 10 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Računalniška strojna in programska oprema: |  |  |  |
|  | - programska oprema za vodenje instrumenta, zajem in obdelavo podatkov | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - programska oprema mora omogočati vključitev spektrofotometra v obstoječe okolje klient/server Shimadzu Labsolutions CS programske opreme in s tem shranjevanje podatkov analiz v skladu s FDA 21 CFR Part 11 in ER/ES direktivami | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - računalnik s procesorjem i9 z osnovno frekvenco 3,5 GHz (ali višje), vsaj 16 GB pomnilnika (ali več), SSD disk kapacitete 512 GB (ali večje kapacitete) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - programsko opremo Windows 11Pro Windows 10 ali novejše | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 32-palčni monitor s Full HD ali višjo ločljivostjo | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - brezžična tipkovnica Logitech Craft ali enakovredna | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - brezžična miška Logitech M705 Marathon ali enakovredna | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Instalacija: |  |  |  |
|  | - instalacija opreme v laboratoriju naročnika | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 2. | Sušilnik: |  |  |  |
|  | Osnovne zahteve: |  |  |  |
|  | - s prisilno ventilacijo; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - temperatura do vsaj 300 °C; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - volumen vsaj 50 L; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - vsebovati mora vsaj 2 polici | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 3. | Merilnik prevodnosti: |  |  |  |
|  | Osnovne zahteve: |  |  |  |
|  | - namizni merilnik prevodnosti; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - avtomatska in ročna temperaturna kompenzacija; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - merilno območje 0,0 do 200,00 mS ali višje. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Dodatne zahteve: |  |  |  |
|  | - 3 kosi elektrod za merjenje prevodnosti v območju od 10 µS do 100 ms, delovno območje od 0 do 80 °C | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 3 kosi elektrod za merjenje prevodnosti v območju od 100 µS do 200 ms, delovno območje od 0 do 80 °C | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 3 kosi elektrod za merjenje prevodnosti v območju od 0,1 µS do 1 ms, delovno območje od 0 do 60 °C | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 4. | Plinski kromatograf s TCD detektorjem in avtomatskim vzorčevalnikom: |  |  |  |
| Npr.: | Osnovne zahteve: |  |  |  |
|  | - vgrajena elektronska kontrola pretokov in tlakov vseh priključenih plinov (možen priklop na dušik, helij in vodik), vsebovati mora funkcijo varčevanja nosilnega plina in zaznavanje puščanja plinov | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - ekran na dotik | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - vgrajen angl. split/splitless injektor za kapilarne kolone | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - temperaturno območje angl. split/splitless injektorja do 450 °C; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - injektor je temperaturno nastavljiv do 450 °C v korakih po 1 °C, z elektronsko kontrolo pretoka in tlaka | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - možnost inštalacije do treh injektorjev | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - možnost inštalacije do štirih detektorjev hkrati | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - vgrajena luč za osvetlitev notranjosti GC-pečice | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - nastavitev temperature pečice v območju od (sobna temp. +2 °C) do 450 °C | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - čas ohlajevanja pečice od 450 °C do 50 °C v 3,4 minutah ali manj | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - TCD-detektor: - maksimalna delovna temperatura vsaj 350 °C, - občutljivost > 20000 mV x mL/mg (za merjenje dekana), - dinamično območje 1 x 105 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - avtomatski vzorčevalnik: - kapaciteta vsaj 30 mest za 1,5 mL viale, vsaj 4 mesta za 4 mL viale za spiranje, vsaj 4 mesta za 4 mL viale za odpad, - minimalni volumen injiciranja vzorca 10 nL, - maksimalni volumen injiciranja vzorca 200 µL | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Dodatki za GC-instrument: |  |  |  |
|  | - 5 kosov »Straight Z-liner« 3,4 mm notranjega premera; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 5 kosov »Single Taper Z-liner«, 3,4 mm notranjega premera | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 20 kosov grafitne ferule 0,8 mm; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 20 kosov grafitne ferule | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 20 kosov ferule za kolone notranjega premera 0,25 mm ali manjše | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 10 kosov ferule za kolone notranjega premera 0,32 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 2 kosa septa za injektor | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 4 kose filter za split | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 1 kos angl. smart syringe 2,5 mL HS vzorce | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 1 kos angl. smart syringe 10 µL za tekoče vzorce | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 9 kos SPME vlaken PDMS, | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 1000 kosov 20 mL HS-viala na navoj komplet z magnetnim pokrovčkom | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 1000 kosov 10 mL HS-viala na navoj komplet z magnetnim pokrovčkom | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 800 kosov 1,5 mL viala na navoj komplet s pokrovčkom (silikon/PTFE) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 500 kosov 1,5 mL temnih viala na navoj komplet s pokrovčkom (silikon/PTFE) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 5 kosov matice za povezovanje kolone na MS angl. Nut | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 5 kosov kapilarnih matic angl. slit nut | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 10 kosov matic, ki povezujejo kolono v injektor angl. capilliary fitting | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 1 kos nastavka za nastavitev kolone za split injektor angl. graphite fitting jig | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 10 kosov vial za spiranje za obstoječi vzorčevalnik AOC 6000 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 1 kos FID šobe angl. nozzle | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 2 kosa kolon za določevanje mineralnih olj s sestavo 95 % dimetilpolisiloksan in 5 % fenil, 30 m x 0,25 mm x 0,25 um | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 2 kosa kolon za določevanje mineralnih olj s sestavo 100 % dimetilpolisiloksan, 30 m x 0,25 mm x 0,25 um | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 4 kose kolon s sestavo 95 % dimetilpolisiloksan in 5 % fenil-arilen, 30 m x 0,25 mm x 0,25 um | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 3 kose kolon s sestavo 50 % dimetilpolisiloksan in 50 % fenil, 30 m x 0,25 mm x 0,25 um; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - zapiralec – za zapiranje 20 mm crimp vial angl. crimper | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - odpiralec – za zapiranje 20 mm crimp vial angl. decapper | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Računalniška strojna in programska oprema: |  |  |  |
|  | - programska oprema za vodenje instrumenta, zajem in obdelavo podatkov | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - programska oprema mora omogočati vključitev spektrofotometra v obstoječe okolje klient/server Shimadzu Labsolutions CS programske opreme in s tem shranjevanje podatkov analiz v skladu s FDA 21 CFR Part 11 in ER/ES direktivami | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - računalnik s procesorjem i9 z osnovno frekvenco 3,5 GHz (ali višje), vsaj 16 GB pomnilnika (ali več), SSD disk kapacitete 512 GB (ali večje kapacitete); | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - programsko opremo Windows 11Pro Windows 10 ali novejše | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 32-palčni monitor s Full HD ali višjo ločljivostjo | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - brezžična tipkovnica Logitech Craft ali enakovredna | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - brezžična miška Logitech M705 Marathon ali enakovredna | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Instalacija: |  |  |  |
|  | - instalacija opreme v laboratoriju naročnika | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 5. | ELSD detektor: |  |  |  |
|  | Osnovne zahteve: |  |  |  |
|  | - izvor svetlobe: laser | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - standardni pretok mobilne faze: 0,2–2,0 (ali več) mL/min; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - poraba plina (dušik ali zrak) manj kot 3 mL/min | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 6. | Vzorčevalnik in grafitna pečica za obstoječi inštrument AAS (Shimadzu AA 7000) in dodatki za obstoječi inštrument ICP-MS (Shimadzu ICPMS 2030): |  |  |  |
|  | Vzorčevalnik za AAS: |  |  |  |
|  | - podpira obe tehniki: plamensko in grafitno | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - voden preko programske opreme | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - število mest za vzorce in standarde/reagente: vsaj 60 x vzorec in vsaj 8 x standard/reagent, | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - vgrajen mehanizem izpiranja za preprečevanje kontaminacije med dvema vzorcema – nizek angl. carryover | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Grafitna pečica za AAS: |  |  |  |
|  | - temperaturni razpon od sobne vsaj do 3000 °C | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 2 vhoda za pline – en za inertni plin, kot npr. argon, drugi za oksidant kot npr. zrak | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - nastavitve temperaturnih programov: maksimalno 20 korakov, ali v načinu RAMPA ali v načinu KORAK | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - dve metodi korekcije ozadja, pri čemer se vsaj ena metoda korekcije ozadja, uporablja v celotnem območju valovne dolžine 185–900 nm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - hlajenje z recirkulatorjem vode; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - recirkulator vode; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - dodatek za izvajanje analiz s pomočjo grafitne tehnike. | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Dodatki za ICP-MS: |  |  |  |
|  | - 2 kosa radiofrekvenčnih tuljav (angl. RF-coil); | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 3 kosi angl. skimmer stožca iz bakra (angl. skimmer cone); | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 5 kosov tesnil (angl. gasket); | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 2 kosa razpršilnika (angl. nebulizer); | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 2 kosa mini bakel (angl. mini torch); | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 3 kosi bakrenih stožcev za vzorčenje (angl. sampling nozzle); | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 5 kosov ekstraktorjev (angl. extractor); | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 20 kosov cevi za peristaltično črpalko (angl. peristaltic pump tube); | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 1 kos ICP-MS raztopine za umerjanje; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 1000 kosov epruvet za avtomatski vzorčevalnik volumna 15 mL; | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 5 kosov šob za vzorec plamenska tehnika (angl. noozle assy flame); | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 5 kosov cevi za črpalko (angl. pump tube). | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Računalniška strojna in programska oprema: |  |  |  |
|  | - programska oprema mora omogočati vključitev AAS instrumenta v obstoječe okolje klient/server Shimadzu Labsolutions CS programske opreme in s tem shranjevanje podatkov analiz v skladu s FDA 21 CFR Part 11 in ER/ES direktivami | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | Instalacija: |  |  |  |
|  | - instalacija opreme v laboratoriju naročnika | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 7. | Namizni pH meter s pH elektrodo: |  |  |  |
|  | Osnovne zahteve: |  |  |  |
|  | - pH meter v kompletu s pH elektrodo z integriranim temperaturnim senzorjem | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - območje od 0 do 14 (ali širše) | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - umeritvene točke: avtomatsko od 1 do 3, dodatno še 2 po izbiri uporabnika | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - temperaturno območje meritev od 0 °C do 100 (ali višje) °C, z ločljivostjo 0,1 °C | ☐ DA | ☐ NE |  |

| Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) pri postavki 1.1 UV-VIS spektrofotometer in 1.4 Plinski kromatograf s TCD detektorjem in avtomatskim vzorčevalnikom: osebni računalniki in zasloni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DOKAZILO |
| - Osebni računalnik izpolnjuje zahtevo, da je izračunana običajna poraba energije (ETEC) manjša ali enaka zahtevi glede največje ETEC, kot je opisano v Prilogi III Meril EU za zeleno javno naročanje za elektronsko pisarniško opremo. | ☐ DA | ☐ NE |  |
| - Osebni računalniki je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | ☐ DA | ☐ NE |  |
| - Glasnost osebnega računalnika je izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | ☐ DA | ☐ NE |  |
| - Zaslon je v uvrščen v energijski razred D ali bolje F ali bolje, kot je določeno v Prilogi II k Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. | ☐ DA | ☐ NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

Za del postavke 1.1 UV-VIS spektrofotometer in 1.4 Plinski kromatograf s TCD detektorjem in avtomatskim vzorčevalnikom, ki se nanašata na osebni računalnik in zaslon, kot dokazilo šteje potrdilo o ustreznem znaku za okolje tipa I ali znakom iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star, EPEAT, TCO), jasna navodila za razstavljanje in popravilo ter potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I ali drugo ustrezno dokazilo in veljavno energijsko nalepko, s čimer dokazuje, da blago izpolnjuje zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17,  64/19 in 121/21 ), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter priloži k ponudbi, skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ponudnika.

0 Hard Drive Operating.

LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij.