Ponudnik

____________________________________

____________________________________

OBR 3-3_STROKOVNI KRITIRIJI

Predmet javnega naročila: NAKUP  BIOKEMIČNO-IMUNOKEMIJSTEGA ANALITSKEGA SISTEMA

SPLOŠNO O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je:

- nakup, dobava, postavitev in vzdrževanje biokemično-imunokemijskega analiznega sistema,

- dobava reagentov in potrošnega materiala za biokemično-imunokemijski analizni sistem za obdobje dveh (2) let,

- garancijsko servisno vzdrževanje biokemično-imunokemijskega analiznega sistema

- nakup sistema za pripravo deionizirane, demineralizirane vode, redne in izredne servise ter ves potrošni material  z garancijsko servisnim vzdrževanjem za obdobje 2 let.

- nakup ustreznega sistem za neprekinjeno napajanje (UPS) z garancijskim rokom najmanj 2 leti (lahko tudi več)

- nakup hladilne omare za shranjevanje reagentov iz razpisa, z garancijskim rokom najmanj 2 leti (lahko tudi več)

- Vzdrževanje biokemično-imunokemijskega analiznega sistema in sistema za pripravo deionizirane vode po preteku garancijske dobe za obdobje 7 let to je do 31.12.2031.

Spodaj je seznam preiskav s podanim številom izvedenih preiskav na leto.

| Naziv preiskave | Letno število preiskav |
| --- | --- |
| K-HbA1c | 966 |
| S-CRP | 5952 |
| S-Glukoza | 8727 |
| S-Bilirubin cel. | 5282 |
| S-Bilirubin direct. | 4322 |
| S-AST | 9700 |
| S-ALT | 9701 |
| S-gama-GT | 8635 |
| S-Alfa amilaza | 1734 |
| S-Alkalna fosfataza | 1254 |
| S-LDH | 572 |
| S-CK | 1144 |
| S-Kalcij | 1831 |
| P-D Dimer | 600 |
| S-Sečnina | 7439 |
| S, U-Kreatinin | 10900 |
| S-Urat (sečna k.) | 2710 |
| S-Trigliceridi | 7030 |
| S-Holesterol | 7373 |
| S-HDL Holesterol | 6922 |
| S-LDL Holesterol | 6940 |
| S-Natrij (Na+) | 6944 |
| S-Kalij (K+) | 7396 |
| S-Klorid (Cl-) | 5420 |
| S-Železo | 974 |
| S-TIBC | 192 |
| S-Transferin | 223 |
| S-TSH | 2587 |
| S-T3 prosti | 989 |
| S-T4 prosti | 994 |
| S-PSA | 1291 |
| S-PSA prosti | 23 |
| S-Feritin | 622 |
| S-Ca 125 | 161 |
| S-CEA | 235 |
| S-Ca 19-9 | 92 |
| S-Folna kislina | 860 |
| S-Vitamin B12 | 1091 |
| S-Vitamin D | 858 |
| S-NT pro BNP | 128 |
| U-albumin | 400 |
| U-proteini | 600 |

Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja, korigirano skladno s predvidenim trendom porasta / upada posameznih vrst preiskav. Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov, kontrol, kalibratorjev in vsega potrebnega potrošnega materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo.

V kolikor določene preiskave ne pokrijete s vašim aparatom, mora ponudnik ponuditi alternativno rešitev.

Ponujeni sistem mora omogočati nadgradnje z novimi preiskavami.

SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik naj v stolpec izpolnjevanje zahtev navede DA če ponuja v celoti enake lastnosti, kot jih navaja naročnik , v stolpec dokazila naj vpiše naziv dokumenta in stran, na kateri si naročnik lahko ogleda in ugotovili  ponujene lastnosti.

| zp | Opis zahtevanih lastnosti opreme | Izpolnjevanje zahtev | Dokazilo v ponudbi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popolnoma avtomatiziran nov modularni analitski sistem za biokemijo z ISE (ion selektivne elektrode) enoto in imunokemijo. Modula morata biti v celoti (programsko in strojno) povezana v enoten analitski sistem, ki ga je mogoče upravljati preko ene kontrolne postaje. Vsa oprema mora biti nova, nerabljena in sodobna. |  |  |
|  | Analitski sistem mora biti skladen z EU IVD predpisi (regulativo). |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti CE oznako. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati analizo vseh preiskav navedenih na seznamu preiskav (ponudbeni predračun), zagotavljati mora stabilno delovanje glede na predvideno letno število preiskav s predvideno 5-odstotno letno rastjo za celotno pogodbeno obdobje. |  |  |
|  | Princip merjenja biokemijskega in ISE modula morajo biti spektrofotometrija, imunoturbidimetrija in potenciometrija (ISE). Princip merjenja imunokemijskega modula morajo biti kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati v primeru okvare enega od modulov v analitskem sistemu, da se analize na ostalem izvajajo nemoteno. |  |  |
|  | Tloris analitskega sistema skupaj s servisnim prostorom in prostorom predvidenim za operaterja se umesti v razpoložljiv prostor naročnika. Naročnik prilaga tloris prostora. Prostor je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati analizo različnih tipov bioloških vzorcev (polna kri, serum, plazma, urin,..) |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vseh vzorcev s pomočjo ustreznih nosilcev (rack) z možnostjo dodajanja nujnih vzorcev, omogočati mora neprekinjeno dodajanje vzorcev in zbiranje izmerjenih vzorcev na enem skupnem mestu. |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost takojšnje analize nujnih vzorcev (STAT). |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost aspiracije vzorca neposredno iz različnih primarnih standardiziranih epruvet in iz vzorčnih posodic za majhne količine vzorcev (»sample cup«, »micro cup«). Ponudnik v ponudbo (potrošni material) vključi tudi ustrezne posodice za majhne količine vzorcev. Ocena uporabe vzorčnih posodic za majhne količine vzorcev je 1 % preiskav. |  |  |
|  | Mrtvi volumen za vzorce pacientov in kontrol kakovosti v standardnih posodicah za vzorce(»micro cup«) ne sme biti več kot 100 µL. |  |  |
|  | Analitski sistem mora na pipetorjih za aspiracijo vzorcev omogočati zaznavanje nivoja tekočine vzorca, prisotnost pene na vzorcu, detekcijo strdkov v vzorcu in avtomatsko izpiranje igle ob zaznavi strdka. V primeru naštetih zaznav mora analitski sistem opozoriti operaterja. |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti na vseh pipetorjih detektorje za nivo tekočine ter avtomatski sistem opozarjanja na potrebo po menjavi katerekoli komponente (reagent, diluent, potrošni material) potrebne za analizo vzorcev. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatično redčenje vzorca in ponavljanje meritve v primeru, da izmerjena vrednost presega osnovno merilno območje analita oz. po prej nastavljenih kriterijih. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatično ponavljanje meritev v primeru nizke vrednosti (»rerun«). |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti hladilni del, kjer so shranjeni reagenti. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati prepoznavanje vzorcev, reagentov, kalibratorjev in kontrol preko črtnih kod in/ali RFID. |  |  |
|  | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja). |  |  |
|  | Analitski sistem mora na podlagi povprečne dvomesečne porabe reagentov, avtomatsko izračunati količino in seznam reagentov, ki so potrebni za nadaljnjo 24-urno nemoteno delovanje analitskega sistema brez posredovanja uporabnika. |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost spremljanja porabe reagentov in imeti možnost nastavljanja alarmov, ki opozarjajo da bo reagenta zmanjkalo. |  |  |
|  | Analitski sistem mora avtomatsko označiti tiste teste, ki kalibracijo potrebujejo in ob tem pripraviti seznam potrebnih kalibracij. |  |  |
|  | Ponudniki morajo v svoji kalkulaciji upoštevati čas obstojnosti reagentov po odprtju na analitskem sistemu in ponuditi ustrezno količino reagentov v primeru da se celotni reagent ne porabi do poteka obstojnosti po priporočilih proizvajalca. |  |  |
|  | Dobavljeni diagnostični materiali morajo imeti isti lot vsaj za obdobje 6-ih mesecev. Rok trajanja reagentov mora biti tudi najmanj 6 mesecev od datuma prevzema blaga. |  |  |
|  | Obstojnost reagentov po odprtju na analitskem sistemu mora biti za preiskave v prilogi v povprečju najmanj 100 dni na biokemijskem delu in v povprečju najmanj 100 dni na imunokemijskem delu. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati uporabo dnevnih kontrol v dveh nivojih in spremljanje vrednosti kontrol z grafičnim in tabelaričnim prikazom z osnovnimi statističnimi podatki (srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti). |  |  |
|  | Ponudnik naj poleg analitskega sistema zagotovi tudi dodatno programsko opremo, ki omogoča samodejni (brez posredovanja uporabnika) prenos dnevne kontrole kakovosti vsakega vzorca v programsko opremo za zunanjo medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s primerjalno skupino. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol (črtna koda, USB, spletno omrežje,..) |  |  |
|  | Analitski sistem mora sam opraviti jutranji zagon (vzdrževanje) in se pripraviti za delo brez posega uporabnika. Celokupni jutranji zagon in zagon iz »stand by« ne sme presegati 30 min. |  |  |
|  | Večina rutinskih opravil (pregled stanja žarnice, sistemsko spiranje, spiranje vzorčne igle, shranjevanje podatkov,..) se mora opravljati avtomatsko. |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati možnost oddaljenega servisnega dostopa ( z ustreznim zagotavljanjem varnosti podatkov). |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti spletni pregled opravljenih in odprtih servisnih in aplikativnih storitev na analitskem sistemu ter arhiv delovnih nalogov. |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti storitev, ki omogoča neomejen (24/7) dostop do navodil, varnostnih listov, dokumentov z vrednostmi kontrol in kalibratorjev, dokumentov o sledljivosti in dokumentov o CE skladnosti reagentov ter certifikatov o analizi. |  |  |
|  | Ponudnik za vso ponujeno opremo, reagente, kontrole, kalibratorje in ostali potrošni material potrjuje skladnost z IVD direktivo. |  |  |
|  | Shranjevanje rezultatov: baza podatkov na trdem disku za vsaj 10.000 vzorcev pacientov z možnostjo dnevnega izpisa v vrstični obliki in shranjevanja podatkov na USB ali zunanji enoti; v obliki, ki se da pretvoriti v berljiv format (npr. EXCEL), neodvisen od programske opreme analizatorja. Opcijsko: sistem naj omogoča shranjevanje podatkov z analizatorja direktno na server naročnika, kjer bodo podatki dostopni z vsakega računalnika v mreži. |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti specifikacijo za prenos v laboratorijski informacijski sistem, omogočena mora biti dvosmerna povezava analizatorja in centralnega serverja, ki zagotavlja prenos tudi vseh demografskih podatkov ter izvoz podatkov v standardnih oblikah kot so npr. PDF, XLS in TXT datoteke. V laboratorijski informacijski sistem se morajo prenesti tudi opozorila ob rezultatih. |  |  |
|  | Izpisi naj bodo trajni; obvezen je zunanji laserski tiskalnik, ki je vključen v ceno ponudbe. Možnost izpisa izvida na A4 formatu, ki je primeren za izdajo naročniku za primere, ko LIS ne deluje – možnost, da se na izvid vnesejo ID podatki pacienta (priimek, ime, rojstni podatki, rezultati analize z ustreznimi enotami); priložiti primer izpisanega izvida iz analizatorja |  |  |
|  | Analizator mora imeti možnost arhiviranja rezultatov meritev kontrol in vzorcev pacientov na sekundarne elektronske medije v obliki, ki jo je možno izvoziti in pregledovati s splošno uporabno programsko opremo na osebnem računalniku (npr. Microsoft Excel). |  |  |
|  | SPECIFIKACIJA ZAHTEV ZA BIOKEMIJSKI MODUL |  |  |
|  | Biokemijski modul mora omogočati najmanj 500 fotometričnih in ISE testov na uro. |  |  |
|  | Biokemijski modul mora imeti na voljo vsaj 40 prostih mest za reagente, ki omogočajo sočasno izvedbo vsaj 30 različnih testov. |  |  |
|  | Biokemijski modul mora omogočati preiskave iz seruma, plazme, urina, polne krvi. |  |  |
|  | Biokemijski del analitskega sistema mora imeti kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto. |  |  |
|  | Analitski sistem mora na biokemičnem delu omogočati določanje serumskih indeksov za vsak vzorec za hemolizo, lipemičnost in ikteričnost ter avtomatsko vrednotenje rezultatov posameznih preiskav glede na izmerjene vrednosti serumskih indeksov. Ponudba mora vsebovati ves potrebni material za te meritve na vsakem vzorcu. |  |  |
|  | Biokemijski del mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo (carry over ) med vzorci, kot je npr. ultrazvočno čiščenje vzorčne igle, brezkontaktno mešanje reakcijske mešanice vzorca in reagenta ali drugo primerljivo čiščenje vzorčne igle. |  |  |
|  | Vse metode morajo biti usklajene s priporočili IFCC, če obstajajo. |  |  |
|  | Reagenti morajo biti validirani na ponujenih analitskih sistemih, za kar ponudnik priloži dokumentacijo. |  |  |
|  | Spodnja meja merilnega območja za CRP mora biti 4 mg/L ali manj. |  |  |
|  | Metoda za S-Kreatinin mora biti encimska. |  |  |
|  | SPECIFIKACIJA ZAHTEV ZA IMUNOKEMIJSKI MODUL |  |  |
|  | Imunokemijski modul mora omogočati vsaj 100 testov na uro |  |  |
|  | Imunokemijski modul mora omogočati preiskave iz seruma in plazme |  |  |
|  | Imunokemijski modul mora imeti na voljo sočasno vsaj 24 prostih mest za reagente. |  |  |
|  | Imunokemijski modul mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci, z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo za vsak vzorec in brezkontaktno mešanje reakcijske mešanice. |  |  |
|  | Funkcionalna občutljivost TSH mora biti manj ali enako 0,02 mIU/L |  |  |

SPLOŠNE ZAHTEVE

- Ponudbeni predračun mora vsebovati vse stroške (ceno aparata, strošek montaže, inštalacije, demonstracije in šolanja uporabnikov, prevozne in špediterske stroške, preizkusov in testiranj ter dovoljenj za obratovanje aparature, vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo predmetnega posla in varno obratovanje naprave, DDV, dostavo, itd. ter popuste in rabate. Prav tako mora ponudbena cena vsebovati stroške demontaže, odvoza in razgradnje obstoječega aparata. Kar ponudnik ni ponudil in je potrebno za delovanje ponujenega sistema, mora ponudnik dostaviti brezplačno.

- Ponudnik mora podati tudi ceno reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala na posamezno preiskavo. Izračuna naj se glede na predvideno število opravljenih preiskav v laboratoriju, na stabilnost reagentov na analizatorju (število testov reagenta mora biti primerno predvidenem številu opravljenih preiskav – v primeru izteka stabilnosti reagenta na aparatu je dobavitelj dolžan zagotoviti reagent z manjšim številom testov), menjavo lotov reagentov, na kalibracijski interval in tudi izvajanje notranje kontrole kakovosti. Notranja kontrola kakovosti se izvaja dvakrat dnevno vse mesece v letu, z izjemo mesecev julij in avgust. Takrat se izvaja enkrat dnevno.

- Ponudnik  mora ob priklopu predložiti tehnično dokumentacijo analitskega sistema, ki je usklajena z zahtevami Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine – 16. člen (Uradni list RS št. 64/04) in mora obsegati: podatke o proizvajalcu in vzdrževalcu opreme, tehnične podatke opreme, prospekte, varnostne listine, načrt vzdrževanja, navodila za uporabo, vzdrževanje in varno delo.

- Ponudnik mora ob postavitvi analitskega sistema poleg originalnih predložiti tudi navodila za delo in vzdrževanje in varno delo analitskega sistema, varnostne liste, navodila za uporabo reagentov v slovenskem jeziku.

- Ponudnik mora zagotoviti brezplačno šolanje uporabnikov, ki se izvede na sistemu v roku enega tedna po postavitvi. Za šolanje tudi izda potrdila o usposobljenosti.

- Ponudnik mora zagotavljati ustrezno strokovno podporo tudi po zaključenem začetnem usposabljanju uporabnikov in sicer za ves čas trajanja garancijskega in pogarancijskega vzdrževanja

- Celotno dobavljeno blago mora biti dobavljeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Slovenije (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

- Ponudnik mora za vse ponujeno blago (reagenti, kontrolni, kalibracijski material, potrošni material) predložiti dokazila o skladnosti z IVD direktivo, registracijo v EU (CE), oziroma v Sloveniji.

- Ponudnik mora zagotavljati najmanj petdnevni dobavni rok reagentov, kontrol, kalibratorjev in ostalega potrošnega materiala. Zagotavljati mora vsaj tedensko zalogo potrošnega materiala in reagentov, zato mora biti dostava potrošnega materiala in reagentov v primeru izrednih naročil izvedena najkasneje v dveh dneh po prejetem naročilu.

- Ponudnik mora predložiti katalog reagentov navedenih v tabeli.

- V primeru znižanja cen posameznega materiala pri proizvajalcu, ter v primeru akcijskih cen, mora ponudnik naročniku ponuditi posamezen material po znižanih oz. akcijskih cenah.

- V ponudbo mora biti brezplačno vključen ves potrebni material (reagenti, kalibratorji, kontrole, sistemski reagenti, čistilne raztopine) za zagon ob postavitvi analitskega sistema za primerjavo analitičnih metod po priporočilih CLSI. Količina testnih artiklov mora biti primerna za učinkovito preverjanje ustreznosti ponujenih artiklov glede na razpisane strokovne zahteve naročnika, kot so - pripraviti statistična poročila za primerjavo dveh metod (verifikacija), ki zajemajo najmanj analize kot so: linearna regresija, utežena linearna regresija, Passing Bablok,

določiti korelacijske koeficiente (Pearsonov, Spearmanov) določiti razlike (procentualne in absolutne) med metodama z Bland Altman,  pripraviti opisno statistiko analiziranih podatkov in grafični prikaz distribucije meritev (histograme).  Načeloma en testni komplet reagenta za minimalno 100 določitev na posamezno preiskavo, s pripadajočim kontrolnim, kalibracijskim in potrošnim materialom.

- Ponudniki morajo v svoji kalkulaciji upoštevati potrebno število testov za kalibracije glede na priporočila proizvajalca in jih dodati k razpisanemu številu testov. V kolikor ponudnik pri določenih analitih ne potrebuje kalibracije in se kalibracijska krivulja avtomatsko prilagaja tovarniški kalibraciji naj le-to jasno prikaže v ponudbi in upošteva v svojih izračunih. Vsekakor pa mora biti iz ponudbe vseh ponudnikov jasno razvidno kakšen je kalibracijski interval, koliko testov se porabi za kalibracijo in le-to upoštevano tako, da ponudnik ponudi zadostno količino reagentov in kalibracijskega materiala.

- V primeru analitične neustreznosti metode ali kliničnih odstopanj, lahko naročnik ponudbo zavrne.

- Ponudnik mora zagotoviti sukcesivno dobavo kontrol kakovosti iste serije za obdobje enega leta.

- V primeru novih generacij reagentov ali potrošnega materiala mora ponudnik zagotoviti brezplačne reagente za verifikacijo. Cena na test mora biti nespremenjena.

- V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški analiz. Blago, ki v ponudbenem predračunu ne bo navedeno, bo ponudnik dostavljal brezplačno.

- Ponudnik se zavezuje na svoje stroške k rednemu obveščanju kupca o posodobitvah ponujenih reagentov oziroma metod ter strokovni in aplikativni podpori uporabljenih metod.

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti zagon sistema v 70-ih dneh od datuma veljavnosti pogodbe. V navedenem obdobju bosta naročnik in programska hiša izvedla tudi povezavo analitskega sistema v laboratorijski informacijski sistem. Ponudnik mora dostaviti vse specifikacije in mora biti dosegljiv za uspešno povezavo v laboratorijski informacijski sistem.

- V kolikor je za postavitev analitskega sistema potreben adaptacijsko-gradbeni poseg na objektu, ga bo ponudnik vključil v ponudbeno ceno. Ponudnik izvede potrebna opravila (električni, mrežni priključki, odtoki…) za nemoteno postavitev analitskega sistema. Naročnik prilaga tloris prostora. Ogled prostora je možen izključno po predhodnem dogovoru skladno z navodili za oddajo ponudbe.

- Ponudnik v ponudbo vključi primerno enoto za brezprekinitveno električno napajanje (UPS) na katero bo priključen analitski sistem.

- Ponudnik mora v ponudbi vključiti dovolj zmogljiv sistem za pripravo deionizirane, demineralizirane vode, redne in izredne servise, ter ves potrošni material za obdobje 2 let.

- Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi hladilnik za shranjevanje reagentov, kapacitete 600L in zunanjimi merami z zunanjimi merami med višina 200 – 220 cm, širina med 65 in 85 cm in dolžina med 70 in 90 cm.

- Ponudnik priloži certifikat izpustnih tekočin (analizni certifikat za odpadne tekočine).

- Ponudnik mora poskrbeti za demontažo, odvoz in uničenje obstoječega analizatorja.

- Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam vzdrževalnih del s strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje). Navedena naj bo količina in vrsta vzdrževanja in zahtevani čas za izvedbo vzdrževanja za uporabnika.

SERVIS

- Ponudbi mora biti priložena servisna pogodba z določenimi stroški rednih  preventivnih servisov in morebitnih interventnih servisov. Pogodba mora vsebovati količino vzdrževalnih del (redni servisni posegi) in kaj je vključeno v redne servisne posege (količino ur, rezervni deli).

- Ponudnik mora zagotavljati redno servisiranje sistema. Dostop do nasveta serviserja mora biti zagotovljena v času dveh ur od prijave okvare, odprava okvare najkasneje v 48 urah od prijave.

- Ponudnik mora zagotoviti redni preventivni servis, ki mora biti izveden v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.

- Če serviser ne more ugotoviti napake ali nima rezervnih delov za takojšnje popravilo analitskega sistema in je zato onemogočeno delo za daljši čas (več kot 3 delovni dnevi), mora nadomestiti okvarjeni aparat z nadomestnim oz. zagotoviti  kritje stroškov, ki bi nastali zaradi naročanja preiskav v drugem laboratoriju.

- Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele še 10 let po nakupu sistema.

- Ponudnik  mora zagotoviti redne posodobitve in nadgradnje analizatorja. V primeru dotrajanosti ali nezmožnosti nadgradnje mora ponudnik zagotoviti enak ali zmogljivejši sistem, ki ustreza vsem ostalim razpisanimi tehničnim specifikacijam. Pri tem mora ostati cena ponujenega blaga na test za posamezno preiskavo nespremenjena.

- Ponudnik mora zagotoviti vsaj eno certificirano osebo za aplikativno podporo.

- Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva certificirana serviserja.

- Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega IT specialista.

- V garancijski dobi mora ponudnik zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje v skladu z zahtevami proizvajalca. V tem času mora na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi analizatorja (rezervni deli, storitve in kilometrine servisne službe). V primeru, da analizatorja ne bo mogoče popraviti, mora ponudnik analizator zamenjati z novim.

REFERENCE

- Ponudnik naj navede vsaj tri najbližje medicinske laboratorije v Sloveniji (Evropi), ki uporabljajo ponujeni aparat.