## 1. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 1. sklop: Zobozdravstvena enota za specialistične in odrasle ambulante – 8 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Splošne zahteve:
Izklop sočasnosti delovanja inštrumentov in premikanja stola
Nožno stikalo mora omogočati gibanje stola tudi, ko so cevi za instrument dvignjene iz ležišča (to zahtevo mora terapevt potrditi z nogo)
Možnost izklopa sesanja pri dvignjeni sesalni cevi z nogo s tipko, ne kot stikalo
Upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na asistentkini in zdravnikovi strani ter nožnega stikala
Priklic (s pomočjo hitre tipke) zadnje pozicije stola in avtomatsko gibanje v pozicijo splakovanja
Nožno stikalo naj ima tipko za premik pacienta na splakovanje in tipko za povratek v isto pozicijo
Ohišje je izdelano iz površinskega materiala, ki se lahko čisti in razkužuje
Ob izklopu stroja avtomatsko zaprta voda in zrak pred strojem
Eno samo multifunkcijsko nožno sikalo za upravljanje s stolom in instrumenti
Položaj stroja (pacientove glave) v sedečem položaju mora biti na enakem mestu kot so trenutno postavljeni stroji, dopuščamo odstopanje maksimalno 15 cm pomika v vse smeri
Možnost uporabe shranjenih nastavitev za stol in inštrumente za vsaj 2 različna zobozdravnika
Nožno stikalo mora imeti varnostno stikalo proti poškodbam
Zagotavljanje popravila v času garancije v 24h oz. dobava nadomestnega stroja za čas popravila
Dobavitelj mora omogočiti vpogled stola in demonstracijo dela na njem pred dokončnim izborom
2. | Element za asistentko s fontano
Snemljiva fontana, primerna za termodezinfekcijo
Premična fontana in vrtljiva okoli svoje osi
Fontana naj ima ročaj za premikanje
Del stola, kjer je fontana, je montiran na tla ob stolu za pacienta
Grelec za vodo (da ima pacient lahko toplo vodo)
Avtomatski izklop izpusta vode, tako za splakovanje pljuvalnika kot za lonček, čas in količino vode lahko določi osebje s pritiskom gumba (ne s poseganjem v stroj)
Avtomatski vklop vode v poziciji splakovanje
Vgrajen vodno dezinfekcijski sistem, preko katerega potuje vsa voda, ki pride v stik s pacientom. Ob dobavi v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom. Za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije
Vgrajena funkcija jutranjega splakovanja cevi, po katerih prihaja voda do pacienta
Funkcija intenzivne avtomatske tedenske dezinfekcije
Vodni blok s funkcijo razkuževanja vode po enem izmed evropskih standardov (kot je npr. DVGW)
Doziranje dezinfekcijskega sredstva mora biti dostopno od zunaj, brez poseganja v notranjost stroja
Ob naročilu možnost izbire med mokrim in suhim sesanjem, v primeru mokrega sesanja naj ima stroj v notranjosti elementa v ohišju nameščen amalgam separator, z močjo separacije več kot 95 %
Funkcija za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja med vsakim pacientom z pritiskom na gumb. Samostojna tipka za vklop funkcije
Nameščena dva sesalca, veliki (vakumski) in mali, kjer cevi delujeta ločeno 2 filtra sesalca, dostopna na zunanjem ohišju stroja
Snemljiv plastični nosilec sesalnih cevi
Sesalne cevi morajo biti gladke odznotraj
Puster s snemljivim ohišjem za asistentko voda-zrak-sprej, pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne
Roka za sesalce premična v več smereh, nastavljiva po višini (dolga ali kratka izbira - ob naročilu)
Dodatni nosilec in pladenj na enoto za asistentko
Pladenj mora biti snemljiv in imeti dimenzije za avtoklaviranje
Tipkovnica s tipkami, primerna za čiščenje in razkuževanje
Kontrolne tipke: vsaj 4 pozicije stola, smerne tipke za stol, tipka za fontano, tipka za kozarec, vklop luči, timer tipka, tipka za dezinfekcijo
Avtomatski izpust kondenza iz vhodnega zraka
3. | Stol za pacienta
Mora imeti sodobno, ergonomsko obliko, oblazinjen z materiali, ki se lahko čistijo in razkužujejo s sodobnimi sredstvi
Snemljiva zaščita za obutev
Sočasno usklajeno gibanje sedalnega naklona s hrbtnim naklonom stola
Varnostna stikala za ustavitev stola, če pride do ovire (vse znane možnosti poškodbe stroja ali osebja)
Možnost uporabe stola za delo z invalidi, vzglavnik obrnjen za 180 stopinj
Anatomsko oblikovano naslonjalo mora biti oblikovano tako, da je dostop do pacienta lažji (ozek hrbtni naslon)
Nosilnost stola za paciente vsaj 160 kg
Prosta izbira barve po barvnem ključu proizvajalca
Levi in desni ročaj na stolu za pacienta
4. | Element zdravnika
Terapevtska enota povezana s strojem, gibljiva in nastavljiva po višini
Spominske nastavitve instrumentov in stola
Spodnje ali zgornje cevi (izbira možna ob naročilu) (1 za turbino, 2 za mikromotor, 1 za puster in 1 za čiščenje zobnega kamna – tehnologija PIEZO), na nosilni roki
Piezo nastavek mora biti snemljiv in imeti možnost avtoklaviranja
Led svetloba naj bo vgrajena v piezo ročki
Na roki naj bo nameščenih 5 cevi
Vrstni red funkcionalnosti cevi izbere uporabnik sam
Regulacija vode za nasadne inštrumente mora biti na koncu cevi ali na samem nasadnem inštrumentu (mikromotor, turbina)
Ob roki naj bo nameščena večja nosilna mizica za instrumente, kjer se lahko postavita 2 kovinska pladnja, dimenzij za avtoklaviranje
Možnost montaže mizice levo ali desno od elementa zdravnika
Mizica mora biti fiksno pritrjena (z vijaki ali z mehanizmom na zaklop)
Možnost izbire mizice po izbiri za zgornje ali spodnje biče
Samostojne kontrolne tipke: vsaj 4 tipke za pozicije stola, smerne tipke za stol, tipka za fontano, tipka za kozarec, timer tipka, tipka za smer motorja, z neodvisno tipko za položaj za nezavestnega, tipka za izbiro spreja (tipke morajo delovati brez potrditev)
Ekran za prikazovanje, brez touch ekrana
Regulacija hitrosti vrtenja z nožnim stikalom: levo-desno
Možnost dograditve nosilca za kozarce za odpadke ob polici z instrumenti
Instrumenti delujejo: suho ali z zračnim izpihovanjem ali mokro (izbira s tipko)
Mikromotor (od 100 do 40000 obratov)
Možnost prikaza realne hitrosti instrumentov na displaju in večnivojskega programiranja (možno je po potrebi naknadno vklopiti)
Tipka na nožnem stikalu za izpihovanje z zrakom na instrumentih
Tipka na nožnem stikalu za spreminjanje smeri mikromotorja
Amortizer za nastavitev nosilne roke po višini - zvezno (brez pnevmatskih zavor)
Izvlek cevi zgornjih bičev za nasadne inštrumente mora biti vsaj 80 cm (merjeno od roba stroja do konca cevi)
Zgornji biči naj imajo vsaj 1 zaskok
5. | Reflektor
Vsaj 4 izvori s 4 LED diodami
Vklop s senzorjem, preklop na drugo svetlobo za delo s kompoziti tudi s senzorjem
Reflektor brez ventilatorja
Snemljive ročaje
4 osi gibanja reflektorja, z blokado ene osi
Nastavitev barve svetlobe od 4000 do 6000 K
Barvno ujemanje CRI več kot 90 (kvaliteta svetlobe)
Osvetlitveno polje naj ima približno 20 cm dolžine in 10 cm širine na razdalji 80 cm od izvora
6. | Nasadni inštrumenti
Rdeči kolenčnik - 8 kom
1:5 z luxom
20% manjša glava kot 25lp, izboljšana vidljivost zaradi ožje glave
100o/19o delovni kot
Moč svetlobe 25000 luxov
S keramičnimi ležaji
Tih in z malo vibracijami
Protizdrsna površina
Voda za hlajenje iz najmanj 3 šob
Uporaba turbinskih svedrov 1.6
Kot npr. M25 l mastermatic lux (porast hitrosti 1:5) ali enakovredno
Modri kolenčnik - 8 kom
1:1 z luxom
Moč svetlobe 25000 luxov
Z možnostjo zamenjave glave
Z glavo za ra svedre - razmerje 1:1
S protizdrsno površino
Turbina - 8 kom
Vsi za multiflex sklopko
Voda za hlajenje prihaja iz najmanj 4 šob
Z nepovratnim ventilom
Protizdrsno površino
Moč osvetlitve 25000 luxov
Višina glave 20 mm pri normalni glavi
Zamenljiv mikrofilter za hladilno vodo

## 2. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 2. sklop: Zobozdravstvena enota za otroške ambulante – 8 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Splošne zahteve:
Izklop sočasnosti delovanja inštrumentov in premikanja stola
Nožno stikalo mora omogočati gibanje stola tudi ko so cevi za instrument dvignjene iz ležišča (to zahtevo mora terapevt potrditi z nogo)
Možnost izklopa sesanja pri dvignjeni sesalni cevi z nogo s tipko, ne kot stikalo
Upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na asistentkini in zdravnikovi strani ter nožnega stikala
Priklic (s pomočjo hitre tipke) zadnje pozicije stola in avtomatsko gibanje v pozicijo splakovanja
Nožno stikalo naj ima tipko za premik pacienta na splakovanje in tipko za povratek v isto pozicijo.
Ohišje je izdelano iz površinskega materiala, ki se lahko čisti in razkužuje
Ob izklopu stroja avtomatsko zaprta voda in zrak pred strojem
Eno samo multifunkcijsko nožno stikalo za upravljanje s stolom in instrumenti
Položaj stroja (pacientove glave) v sedečem položaju mora biti na enakem mestu kot so trenutno postavljeni stroji, dopuščamo odstopanje maksimalno 15 cm pomika v vse smeri
Možnost uporabe shranjenih nastavitev za stol in inštrumente za vsaj 2 različna zobozdravnika
Nožno stikalo mora imeti varnostno stikalo proti poškodbam
Dobavitelj mora omogočiti vpogled stola in demonstracijo dela na njem pred dokončnim izborom
2. | Element za asistentko s fontano
Snemljiva fontana, primerna za termodezinfekcijo
Premična fontana in vrtljiva okoli svoje osi
Fontana naj ima ročaj za premikanje
Del stola, kjer je fontana, je montiran na tla ob stolu za pacienta
Grelec za vodo (da ima pacient lahko toplo vodo)
Avtomatski izklop izpusta vode, tako za splakovanje pljuvalnika kot za lonček, čas in količino vode lahko določi osebje s pritiskom gumba (ne s poseganjem v stroj)
Avtomatski vklop vode v poziciji splakovanje
Vgrajen vodno dezinfekcijski sistem, preko katerega potuje vsa voda, ki pride v stik s pacientom. Ob dobavi v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom. Za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije
Vgrajena funkcija jutranjega splakovanja cevi, po katerih prihaja voda do pacienta
Funkcija intenzivne avtomatske tedenske dezinfekcije
Vodni blok s funkcijo razkuževanja vode po enem izmed evropskih standardov (kot je npr. DVGW)
Doziranje dezinfekcijskega sredstva mora biti dostopno od zunaj, brez poseganja v notranjost stroja
Ob naročilu možnost izbire med mokrim in suhim sesanjem, v primeru mokrega sesanja naj ima stroj v notranjosti elementa v ohišju nameščen amalgam separator, z močjo separacije več kot 95 %
Funkcija za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja med vsakim pacientom z pritiskom na gumb. Samostojna tipka za vklop funkcije
Nameščena dva sesalca, veliki (vakumski) in mali, kjer cevi delujeta ločeno filtra sesalca, dostopna na zunanjem ohišju stroja
Snemljiv plastični nosilec sesalnih cevi
Sesalne cevi morajo biti gladke odznotraj
Puster s snemljivim ohišjem za asistentko voda-zrak-sprej, pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne
Roka za sesalce premična v več smereh, nastavljiva po višini (dolga ali kratka - izbira ob naročilu)
Dodatni nosilec in pladenj na enoto za asistentko
Pladenj mora biti snemljiv in imeti dimenzije za avtoklaviranje
Tipkovnica s tipkami, primerna za čiščenje in razkuževanje
Kontrolne tipke: vsaj 4 pozicije stola, smerne tipke za stol, tipka za fontano, tipka za kozarec, vklop luči, timer tipka, tipka za dezinfekcijo
Avtomatski izpust kondenza iz vhodnega zraka
3. | Stol za pacienta
Mora imeti sodobno, ergonomsko obliko, oblazinjen z materiali, ki se lahko čistijo in razkužujejo s sodobnimi sredstvi
Snemljiva zaščita za obutev
Sočasno usklajeno gibanje sedalnega naklona s hrbtnim naklonom stola
Varnostna stikala za ustavitev stola, če pride do ovire (vse znane možnosti poškodbe stroja ali osebja)
Možnost uporabe stola za delo z invalidi, vzglavnik obrnjen za 180 stopinj
Anatomsko oblikovano naslonjalo mora biti oblikovano tako, da je dostop do pacienta lažji (ozek hrbtni naslon)
Nosilnost stola za paciente vsaj 120 kg
Prosta izbira barve po barvnem ključu proizvajalca
Levi in desni ročaj na stolu za pacienta
4. | Element zdravnika
Terapevtska enota povezana s strojem, gibljiva in nastavljiva po višini
Spominske nastavitve instrumentov in stola
Spodnje ali zgornje cevi (izbira možna ob naročilu) (1 za turbino, 2 za mikromotor, 1 za puster in 1 za čiščenje zobnega kamna – tehnologija PIEZO), na nosilni roki
Piezo nastavek mora biti snemljiv in imeti možnost avtoklaviranja
Led svetloba naj bo vgrajena v piezo ročki
Na roki naj bo nameščenih 5 cevi
Vrstni red funkcionalnosti cevi izbere uporabnik sam
Regulacija vode za nasadne inštrumente mora biti na koncu cevi ali na samem nasadnem inštrumentu (mikromotor, turbina)
Ob roki naj bo nameščena večja nosilna mizica za instrumente, kjer se lahko postavita 2 kovinska pladnja, dimenzij za avtoklaviranje
Možnost montaže mizice levo ali desno od elementa zdravnika
Mizica mora biti fiksno pritjena (z vijaki ali z mehanizmom na zaklop)
Možnost izbire mizice po izbiri za zgornje ali spodnje biče
Samostojne kontrolne tipke: vsaj 4 tipke za pozicije stola, smerne tipke za stol, tipka za fontano, tipka za kozarec, timer tipka, tipka za smer motorja, z neodvisno tipko za položaj za nezavestnega, tipka za izbiro spreja (tipke morajo delovati brez potrditev)
Ekran za prikazovanje, brez touch ekrana
Regulacija hitrosti vrtenja z nožnim stikalom: levo-desno
Možnost dograditve nosilca za kozarce za odpadke ob polici z instrumenti
Instrumenti delujejo: suho ali z zračnim izpihovanjem ali mokro (izbira s tipko)
Mikromotor (od 100 do 40000 obratov)
Možnost prikaza realne hitrosti instrumentov na displaju in večnivojskega programiranja (možno je po potrebi naknadno vklopiti)
Tipka na nožnem stikalu za izpihovanje z zrakom na instrumentih
Tipka na nožnem stikalu za spreminjanje smeri mikromotorja
Amortizer za nastavitev nosilne roke po višini - zvezno (brez pnevmatskih zavor)
Izvlek cevi zgornjih bičev za nasadne inštrumente mora biti vsaj 80 cm (merjeno od roba stroja do konca cevi)
Zgornji biči naj imajo vsaj 1 zaskok
5. | Reflektor
Reflektor z LED izvori
Vklop s senzorjem, preklop na drugo svetlobo za delo s kompoziti tudi s senzorjem
Reflektor brez ventilatorja
Snemljive ročaje
Nastavitev barve svetlobe od 4000 do 6000 K
Barvno ujemanje CRI več kot 90 (kvaliteta svetlobe)
Osvetlitveno polje naj ima približno 20 cm dolžine in 10 cm širine na razdalji 80 cm od izvora
6. | Nasadni inštrumenti
Rdeči kolenčnik - 8 kom
1:5 z luxom
20% manjša glava kot 25lp, izboljšana vidljivost zaradi ožje glave
100o/19o delovni kot
Moč svetlobe 25000 luxov
S keramičnimi ležaji
Tih in z malo vibracijami
Protizdrsna površina
Voda za hlajenje iz najmanj 3 šob
Uporaba turbinskih svedrov 1.6
Kot npr. M25 l mastermatic lux (porast hitrosti 1:5) ali enakovredno
Modri kolenčnik - 8 kom
1:1 z luxom
Moč svetlobe 25000 luxov
Z možnostjo zamenjave glave
Z glavo za ra svedre - razmerje 1:1
S protizdrsno površino
Turbina - 8 kom
Vsi za multiflex sklopko
Voda za hlajenje prihaja iz najmanj 4 šob
Z nepovratnim ventilom
Protizdrsno površino
Moč osvetlitve 25000 luxov
Višina glave 20 mm pri normalni glavi
Zamenljiv mikrofilter za hladilno vodo

## 3. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 3. sklop: Električni aspirator oz. aparat za sukcijo - na prevoznem stojalu – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Električno napajanje 230 V
Vključeno mobilno stojalo z integiranim nožnim stikalom za vklop/izklop aspiratorja
Kolesa so hitro vodljiva in dva se lahko blokirata
Vakuum se da regulirati od 0 do -0,95 bar
Regulacija vakuuma z vrtečim gumbom
Omogočati mora preklop pretoka med 40, 50 in 60 lit/minuto
Manometer je nameščen tako, da je omogočena kontrola vakuuma med delom
Čim manj moteče delovanje, pod 40 db pri maksimalnem pretoku 60 lit/minuto
Vključena posoda za uporabo vrečk 2,5 lit
Kompatibilnost posod za uporabo vrečk za enkratno uporabo, ki imajo vgrajen antibakterijski filter, ki je istočasno tudi zaščita pred vdorom tekočine v aparat (primarno varovanje)
Varnostna posoda s plovcem kot dodatno mehansko varovalo pred vdorom tekočine v aparat (sekundarno varovanje)
Vsi sestavni deli morajo imeti dvojno tesnenje (posoda, konekti, vrečka, varnostna posoda,…) za čim manj možnosti spuščanja vakuuma in s tem hitro vzpostavitev vleka
Navodilo za delo v slovenskem jeziku
kot npr. Medela Dominant Flex mobile ali enakovredno

## 4. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 4. sklop: Kompresor | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Manjši kompresor s pokrovom za hrup (4 kom)
Enofazni motor
Sušilec zraka
Tank zraka od 30 do 40 litrov
Proizvodnja zraka pri 5 bar vsaj 150 N l/min
Nivo zvoka ne sme presegat 64 db
Za vsaj 2 delovni mesti
2. | Večji kompresor (2 kom)
Trifazni motor
Dva sušilca zraka
Tank zraka od 90 do 120 litrov
Proizvodnja zraka pri 5 bar vsaj 460 N l/min
Nivo zvoka ne sme presegat 75 db
Za vsaj 8 delovnih mest

## 5. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 5. sklop: Varilec folije – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Čas ogrevanja: cca 2 min.
Širina šiva 12 mm
Hitrost tesnjenja 1 m/min
Teža cca 7,3 kg
Dimenzije: cca 43,5 x 16 x 13,5 cm
Naprava potrjena v skladu z ISO 11607-2
Parametri tlaka, temperature in časa
Shranjevanje podatkov na priloženi sd kartici ali v omrežje
Delovanje preko zaslona
Nadzor nad procesom in integrirano spremljanje procesa
Izpis datuma

## 6. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 6. sklop: Namizni sterilizator – 4 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Namizna izvedba
Upravljanje programov preko prikazovalnika-zaslona, ki omogoča nastavitev in informacijo o stanju
Vgrajen tiskalnik ali dodan kot dodatni del, ki omogoča izpis uspešno izvedenega programa sterilizacije (zaporedna št. cikla, datum, čas pričetka in konec cikla, čas delovanja, trajanje sterilizacije na 121°C oz. 134°C, čas sušenja, dosežen nivo tlaka...
Globina sterilizacijske komore vsaj 58 cm in premera vsaj 24 cm (zaželjena globina 60 cm)
Prostornina komore vsaj 28 l (zaželjena 29 l)
Max teža vložnih instrumentov mora biti vsaj 6 kg
Programi pri temperaturi nad 120°C in pri 134°C
Čas sterilizacije na hitrem programu ne sme presegat 25 min s sušenjem vred
Čas sterilizacije na univerzalnem programu ne sme presegat 55 min s sušenjem vred
Možnost priklopa na internet preko pretvornika
Priklop na zunanjo demineralizirano vodo
Vsebovati mora nosilec pladnjev in vsaj tri pladnje (zaželjeno 5 pladnjev)
Nosilec pladnjev mora biti primeren za nošenje zaprtih kirurških in implatoloških setov
Primerljivo z modelom kot npr. Melag 24b/l ali enakovredno

## 7.sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 7. sklop: Ultrazvočna naprava za kirurgijo – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Naprava za kirurgijo z ultrazvočno tehnologijo
Led tehnologija osvetlitve (vsaj 2 moči in izklop)
Kabel ročnika vsaj 2 m
Ročnik naj bo snemljiv in mora imeti možnost avtoklaviranja
Funkcija Burst (učinek udarnega kladiva, ki ga lahko izberemo z nogo)
Mora imeti možnost izbire nastavkov za:
- kostno kirurgijo
- pripravljanje in vzdrževanje implantantov
- dvig sinusa in membrane
- paradontologijo
- endodontijo
- za odstranitev zobnega kamna
Pumpa za fiziološko raztopino naj ima zvezno regulacijo med 20 -70 ml
Možnost izbire programov za Kirurgijo, Perio in Endo
Reostat naj ima tipke za vklop in izklop vode, spremembo programa in Burst
Zadostovati mora IPX8 standard
Naj ima ročko za prenašanje z nogo
Komplet naj vsebuje set osnovnih konic

## 8. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 8. sklop: Operacijska svetilka – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Operacijska svetilka, stropni model
Svetilnost 160.000 lux
Led svetloba
Barvni indeks svetlobnega odboja ra = 98
Nastavljiva temperatura svetlobe 3.750 do 4.750 K
Velikost svetlobnega polja nastavljiva od 18 do 30 cm
Svetilnost nastavljiva od 5 do 100 %
Premer žarila 58 cm
69 led sijalk, življenjska doba led sijalk > 60.000 ur
Predpriprava glave žarila za video sistem
Transformator pritrjen na stropni nosilec, 190 W
Avtomatsko odstranjevanje senc
Več nosilnih zglobov za lažje premikanje luči
Kot npr. MACH LED 6 MC ali enakovredno

## 9, sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 9. sklop: Polimerizacijska lučka – 5 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Širok valovni spekter, ki pokriva vse vrste foto-iniciatorjev polimerizacije: minimalni razpon od 390 – 510 nm
Zagotovljeno hlajenje svetlobnega LED generatorja, oziroma lučka mora biti brez prekinitve sposobna polimerizirati, vsaj 30 zaporednih polimerizacijskih strjevanj po 15 s
Lučka mora biti brezžična. Kompaktna baterija mora zagotavljati 60 min delovanja s prekinitvami – brez polnitve (240 polnih strjevanj), v primeru izpraznitve baterije mora imeti možnost takojšnjega delovanja s priklopom na električno napajanje
Jakost polimerizacije 20000 mw/cm2 pri čemer naj se le ta izvaja preko svetlobnega prevodnika premera 1 cm
Dovoljenja so odstopanja +/- 10 %
Garancijska doba aparata (brez baterije) 3 leta