JN3-B/6/23

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

po odprtem postopku

OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov:

- sklop: Zobozdravstvena enota za specialistične in odrasle ambulante in nasadni inštrumenti

- sklop: Zobozdravstvena enota za otroške ambulante in nasadni inštrumenti

- sklop: Električni aspirator  oz. aparat za sukcijo - na prevoznem stojalu

- sklop: Kompresor

- sklop: Varilec folije

- sklop: Namizni sterilizator

- sklop: Ultrazvočna naprava za kirurgijo

- sklop: Operacijska svetilka

- sklop: Polimerizacijska lučka

Poslano na portal javnih naročil: 7. 7. 2023

V S E B I N A

I.   	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI  IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| III. 1. Obrazec: | PONUDBA |
| --- | --- |
| III. 2. Obrazec: | PODATKI O PONUDNIKU |
| III. 3. Obrazec: | PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| III. 4. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH |
| III. 5. Obrazec: | VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE |
| III. 6. Obrazec: | PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA |
| III. 7. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD |
| III. 8. Obrazec: | STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE) IN POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA |
| III. 9. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA |
| III.10. Obrazec: | POSEBNA PRILOGA PONUDBE |
| III.11. Obrazec: | IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI + VZOREC GARANCIJE |
| III.12. Obrazec: | IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI + VZOREC GARANCIJE |
| III.13. Obrazec: | PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV |

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: javna.narocila@zd-mb.si

3. Spletna stran: www.zd-mb.si

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov:

- sklop: Zobozdravstvena enota za specialistične in odrasle ambulante in nasadni inštrumenti

- sklop: Zobozdravstvena enota za otroške ambulante in nasadni inštrumenti

- sklop: Električni aspirator  oz. aparat za sukcijo - na prevoznem stojalu

- sklop: Kompresor

- sklop: Varilec folije

- sklop: Namizni sterilizator

- sklop: Ultrazvočna naprava za kirurgijo

- sklop: Operacijska svetilka

- sklop: Polimerizacijska lučka

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Sklenjena bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave: najkasneje 60 dni od prejema pisnega naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke.

POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, na portalu javnih naročil (EU obrazec), objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za nabavo blaga: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov:

- sklop: Zobozdravstvena enota za specialistične in odrasle ambulante in nasadni inštrumenti

- sklop: Zobozdravstvena enota za otroške ambulante in nasadni inštrumenti

- sklop: Električni aspirator  oz. aparat za sukcijo - na prevoznem stojalu

- sklop: Kompresor

- sklop: Varilec folije

- sklop: Namizni sterilizator

- sklop: Ultrazvočna naprava za kirurgijo

- sklop: Operacijska svetilka

- sklop: Polimerizacijska lučka

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Sklenjena bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

- ponudbo - priloga 1;

- podatke o ponudniku - priloga 2;

- podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

- izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

- vzorec kupoprodajne pogodbe - priloga 5;

- predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;

- izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;

- strokovna priporočila (reference) in potrdila referenčnega naročnika - priloga 8;

- izjavo ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga - priloga 9;

- posebno prilogo ponudbe - priloga 10;

- izjava o predložitvi bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - priloga 11;

- izjava o predložitvi bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi - priloga 12;

- podatki ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov - priloga 13

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec

(gospodarski subjekt izpolni priloženi obrazec, v katerega vpiše podatke z navedbo oseb in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega in nadzornega organa, na podlagi katerih bo naročnik lahko pridobil podatke iz kazenske evidence v e-Dosjeju (velja za ponudnika/podizvajalca/partnerja/druge subjekte).

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

  - Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od dneva pridobitve potrdila ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za izvajanje javnega naročila v skladu z izjavo ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga

Dokazilo: ESPD, izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga, strokovna priporočila, potrdila referenčnega naročnika, posebna priloga ponudbe.

FINANČNO ZAVAROVANJE – velja za 1. in 2. sklop:

- Ponudnik mora predložiti izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ob podpisu pogodbe predložil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV – priloga 11

Izbrani ponudnik je dolžan garancijo/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, naročniku predložiti skupaj s podpisom

pogodbe, in sicer  v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost finančnega

zavarovanja za dobro izvedbo pogodbene obveznosti mora biti še 30 dni po poteku

veljavnosti pogodbe.

- Ponudnik mora predložiti brezpogojno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ob uspešni končni primopredaji predložil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV – priloga 12

Izbrani ponudnik je dolžan garancijo/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, naročniku predložiti ob uspešni končni primopredaji, in sicer  v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbene obveznosti mora biti še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 27. 7. 2023 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN(v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –

OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Prav tako naloži v razdelek »Dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v Excel tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Zaradi sledljivosti naj bodo dokumenti naloženi v posamezne mape, po vrstnem redu in poimenovanju ter po alinejah, in sicer:

| PRILOGA 1 | – PONUDBA |
| --- | --- |
| PRILOGA 2 | – PODATKI O PONUDNIKU |
| PRILOGA 3 | – PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| PRILOGA 4 | – IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| PRILOGA 5 | – VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE |
| PRILOGA 6 | – PREDRAČUN – SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA (v Excel tabeli) |
| PRILOGA 7 | – IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV – ESPD (tudi v pdf) – BON oz. potrdilo |
| PRILOGA 8 | – STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE) IN POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA |
| PRILOGA 9 | – IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA |
| PRILOGA 10 | – POSEBNA PRILOGA PONUDBE |
| PRILOGA 11 | – IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |
| PRILOGA 12 | – IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI |
| PRILOGA 13 | – PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV) |

V primeru razhajanj med podatki naloženimi v razdelku »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 16. 8. 2023, do 9.00.ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 16. 8. 2023 in se bo začelo ob 13.00. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek»Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

VII. VRSTA, OPIS  IN OBSEG BLAGA

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov:

- sklop: Zobozdravstvena enota za specialistične in odrasle ambulante in nasadni inštrumenti

- sklop: Zobozdravstvena enota za otroške ambulante in nasadni inštrumenti

- sklop: Električni aspirator  oz. aparat za sukcijo - na prevoznem stojalu

- sklop: Kompresor

- sklop: Varilec folije

- sklop: Namizni sterilizator

- sklop: Ultrazvočna naprava za kirurgijo

- sklop: Operacijska svetilka

- sklop: Polimerizacijska lučka

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

Opis blaga:

1. sklop: Zobozdravstvena enota za specialistične in odrasle ambulante – 8 kom

- Splošne zahteve:

- Izklop sočasnosti delovanja inštrumentov in premikanja stola

- Nožno stikalo mora omogočati gibanje stola tudi, ko so cevi za instrument dvignjene iz ležišča (to zahtevo mora terapevt potrditi z nogo)

- Možnost izklopa sesanja pri dvignjeni sesalni cevi z nogo s tipko, ne kot stikalo

- Upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na asistentkini in zdravnikovi strani ter nožnega stikala

- Priklic (s pomočjo hitre tipke) zadnje pozicije stola in avtomatsko gibanje v pozicijo splakovanja

- Nožno stikalo naj ima tipko za premik pacienta na splakovanje in tipko za povratek v isto pozicijo

- Ohišje je izdelano iz površinskega materiala, ki se lahko čisti in razkužuje

- Ob izklopu stroja avtomatsko zaprta voda in zrak pred strojem

- Eno samo multifunkcijsko nožno sikalo za upravljanje s stolom in instrumenti

- Položaj stroja (pacientove glave) v sedečem položaju mora biti na enakem mestu kot so trenutno postavljeni stroji, dopuščamo odstopanje maksimalno 15 cm pomika v vse smeri

- Možnost uporabe shranjenih nastavitev za stol in inštrumente za vsaj 2 različna zobozdravnika

- Nožno stikalo mora imeti varnostno stikalo proti poškodbam

- Garancija vsaj 2 leti

- Dobavitelj mora omogočiti vpogled stola in demonstracijo dela na njem pred dokončnim izborom

- Element za asistentko s fontano

- Snemljiva fontana, primerna za termodezinfekcijo

- Premična fontana in vrtljiva okoli svoje osi

- Fontana naj ima ročaj za premikanje

- Del stola, kjer je fontana, je montiran na tla ob stolu za pacienta

- Grelec za vodo (da ima pacient lahko toplo vodo)

- Avtomatski izklop izpusta vode, tako za splakovanje pljuvalnika kot za lonček, čas in količino vode lahko določi osebje s pritiskom gumba (ne s poseganjem v stroj)

- Avtomatski vklop vode  v poziciji splakovanje

- Vgrajen vodno dezinfekcijski sistem, preko katerega potuje vsa voda, ki pride v stik s pacientom. Ob dobavi v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom. Za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije.

- Vgrajena  funkcija jutranjega splakovanja cevi, po katerih prihaja voda do pacienta.

- Funkcija intenzivne avtomatske tedenske dezinfekcije

- Vodni blok s funkcijo razkuževanja vode po enem izmed evropskih standardov (kot je npr. DVGW)

- Doziranje dezinfekcijskega sredstva mora biti dostopno od zunaj, brez poseganja v notranjost stroja

- Ob naročilu možnost izbire med mokrim in suhim sesanjem, v primeru mokrega sesanja naj ima stroj v notranjosti elementa v ohišju nameščen amalgam separator, z močjo separacije več kot 95 %

- Funkcija za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja med vsakim pacientom z pritiskom na gumb. Samostojna tipka za vklop funkcije

- Nameščena dva sesalca, veliki (vakumski) in mali, kjer cevi delujeta ločeno 2 filtra sesalca, dostopna na zunanjem ohišju stroja

- Snemljiv plastični nosilec sesalnih cevi

- Sesalne cevi morajo biti gladke odznotraj

- Puster s snemljivim ohišjem za asistentko voda-zrak-sprej, pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne

- Roka za sesalce premična v več smereh, nastavljiva po višini (dolga ali kratka izbira - ob naročilu)

- Dodatni nosilec in pladenj na enoto za asistentko

- Pladenj mora biti snemljiv in imeti dimenzije za avtoklaviranje

- Tipkovnica s tipkami, primerna za čiščenje in razkuževanje

- Kontrolne tipke: vsaj 4 pozicije stola, smerne tipke za stol, tipka za fontano, tipka za kozarec, vklop luči, timer tipka, tipka za dezinfekcijo

- Avtomatski izpust kondenza iz vhodnega zraka

- Stol za pacienta

- Mora imeti sodobno, ergonomsko obliko, oblazinjen z materiali, ki se lahko čistijo in razkužujejo s sodobnimi sredstvi

- Snemljiva zaščita za obutev

- Sočasno usklajeno gibanje sedalnega naklona s hrbtnim naklonom stola

- Varnostna stikala za ustavitev stola, če pride do ovire (vse znane možnosti poškodbe stroja ali osebja)

- Možnost uporabe stola za delo z invalidi, vzglavnik obrnjen za 180 stopinj

- Anatomsko oblikovano naslonjalo mora biti oblikovano tako, da je dostop do pacienta lažji (ozek hrbtni naslon)

- Nosilnost stola za paciente vsaj 160 kg

- Prosta izbira barve po barvnem ključu proizvajalca

- Levi in desni ročaj na stolu za pacienta

- Element zdravnika

- Terapevtska enota povezana s strojem, gibljiva in nastavljiva po višini

- Spominske nastavitve instrumentov in stola

- Spodnje ali zgornje cevi (izbira možna ob naročilu) (1 za turbino, 2 za mikromotor, 1 za puster in 1 za čiščenje zobnega kamna – tehnologija PIEZO), na nosilni roki

- Piezo nastavek mora biti snemljiv in imeti možnost avtoklaviranja

- Led svetloba naj bo vgrajena v piezo ročki

- Na roki naj bo nameščenih 5 cevi

- Vrstni red funkcionalnosti cevi  izbere uporabnik sam

- Regulacija vode za nasadne inštrumente mora biti na koncu cevi ali na samem nasadnem inštrumentu (mikromotor, turbina)

- Ob roki naj bo nameščena večja nosilna mizica za instrumente, kjer se lahko postavita 2 kovinska pladnja, dimenzij za avtoklaviranje

- Možnost montaže mizice levo ali desno od elementa zdravnika

- Mizica mora biti fiksno pritrjena (z vijaki ali z mehanizmom na zaklop)

- Možnost izbire mizice po izbiri za zgornje ali spodnje biče

- Samostojne kontrolne tipke: vsaj 4 tipke za pozicije stola, smerne tipke za stol, tipka za fontano, tipka za kozarec,  timer tipka, tipka za smer motorja, z neodvisno tipko za položaj za nezavestnega, tipka za izbiro spreja (tipke morajo delovati brez potrditev)

- Ekran za prikazovanje, brez touch ekrana

- Regulacija hitrosti vrtenja z nožnim stikalom: levo-desno

- Možnost dograditve nosilca za kozarce za odpadke ob polici z instrumenti

- Instrumenti delujejo: suho ali z zračnim izpihovanjem ali mokro (izbira s tipko)

- Mikromotor (od 100 do 40000 obratov)

- Možnost prikaza realne hitrosti instrumentov na displaju in večnivojskega programiranja (možno je po potrebi naknadno vklopiti)

- Tipka na nožnem stikalu za izpihovanje z zrakom na instrumentih

- Tipka na nožnem stikalu za spreminjanje smeri mikromotorja

- Amortizer za nastavitev nosilne roke po višini - zvezno  (brez pnevmatskih zavor)

- Izvlek cevi zgornjih bičev za nasadne inštrumente mora biti vsaj 80 cm (merjeno od roba stroja do konca cevi)

- Zgornji biči naj imajo vsaj 1 zaskok

- Reflektor

- Vsaj 4 izvori s 4 LED diodami

- Vklop s senzorjem, preklop na drugo svetlobo za delo s kompoziti tudi s senzorjem

- Reflektor brez ventilatorja

- Snemljive ročaje

- 4 osi gibanja reflektorja, z blokado ene osi

- Nastavitev barve svetlobe od 4000 do 6000 K

- Barvno ujemanje CRI več kot 90 (kvaliteta svetlobe)

- Osvetlitveno polje naj ima približno 20 cm dolžine in 10 cm širine na razdalji 80 cm od izvora

Nasadni inštrumenti

- Rdeči kolenčnik – 8 kom

- 1:5 z luxom

- 20 % manjša glava kot 25 LP, izboljšana vidljivost zaradi ožje glave

- 100o/19o delovni kot

- Moč svetlobe 25000 luxov

- S keramičnimi ležaji

- Tih in z malo vibracijami

- Protizdrsna površina

- Voda za hlajenje iz najmanj 3 šob

- Uporaba turbinskih svedrov 1.6

- Kot npr. M25 l mastermatic lux (porast hitrosti 1:5) ali enakovredno

- Modri kolenčnik – 8 kom

- 1:1 z luxom

- Moč svetlobe 25000 luxov

- Z možnostjo zamenjave glave

- Z glavo za ra svedre - razmerje 1:1

- S protizdrsno površino

- Turbina – 8 kom

- Vsi za multiflex sklopko

- Voda za hlajenje prihaja iz najmanj 4 šob

- Z nepovratnim ventilom

- Protizdrsno površino

- Moč osvetlitve 25000 luxov

- Višina glave 20 mm pri normalni glavi

- Zamenljiv mikrofilter za hladilno vodo

2. sklop: Zobozdravstvena enota za otroške ambulante – 8 kom

- Splošne zahteve:

- Izklop sočasnosti delovanja inštrumentov in premikanja stola

- Nožno stikalo mora omogočati gibanje stola tudi, ko so cevi za instrument dvignjene iz ležišča (to zahtevo mora terapevt potrditi z nogo)

- Možnost izklopa sesanja pri dvignjeni sesalni cevi z nogo s tipko, ne kot stikalo

- Upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na asistentkini in zdravnikovi strani ter nožnega stikala

- Priklic (s pomočjo hitre tipke) zadnje pozicije stola in avtomatsko gibanje v pozicijo splakovanja

- Nožno stikalo naj ima tipko za premik pacienta na splakovanje in tipko za povratek v isto pozicijo

- Ohišje je izdelano iz površinskega materiala, ki se lahko čisti in razkužuje

- Ob izklopu stroja avtomatsko zaprta voda in zrak pred strojem

- Eno samo multifunkcijsko nožno stikalo za upravljanje s stolom in instrumenti

- Položaj stroja (pacientove glave) v sedečem položaju mora biti na enakem mestu kot so trenutno postavljeni stroji, dopuščamo odstopanje maksimalno 15 cm pomika v vse smeri

- Možnost uporabe shranjenih nastavitev za stol in inštrumente za vsaj 2 različna zobozdravnika

- Nožno stikalo mora imeti varnostno stikalo proti poškodbam

- Garancija vsaj 2 leti

- Dobavitelj mora omogočiti vpogled stola in demonstracijo dela na njem pred dokončnim izborom

- Element za asistentko s fontano

- Snemljiva fontana, primerna za termodezinfekcijo

- Premična fontana in vrtljiva okoli svoje osi

- Fontana naj ima ročaj za premikanje

- Del stola, kjer je fontana, je montiran na tla ob stolu za pacienta

- Grelec za vodo (da ima pacient lahko toplo vodo)

- Avtomatski izklop izpusta vode, tako za splakovanje pljuvalnika kot za lonček, čas in količino vode lahko določi osebje s pritiskom gumba (ne s poseganjem v stroj)

- Avtomatski vklop vode  v poziciji splakovanje

- Vgrajen vodno dezinfekcijski sistem, preko katerega potuje vsa voda, ki pride v stik s pacientom. Ob dobavi v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom. Za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije

- Vgrajena  funkcija jutranjega splakovanja cevi, po katerih prihaja voda do pacienta

- Funkcija intenzivne avtomatske tedenske dezinfekcije

- Vodni blok s funkcijo razkuževanja vode po enem izmed evropskih standardov (kot je npr. DVGW)

- Doziranje dezinfekcijskega sredstva mora biti dostopno od zunaj, brez poseganja v notranjost stroja

- Ob naročilu možnost izbire med mokrim in suhim sesanjem, v primeru mokrega sesanja naj ima stroj v notranjosti elementa v ohišju nameščen amalgam separator, z močjo separacije več kot 95 %

- Funkcija za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja med vsakim pacientom z pritiskom na gumb. Samostojna tipka za vklop funkcije

- Nameščena dva sesalca, veliki (vakumski) in mali, kjer cevi delujeta ločeno

- filtra sesalca, dostopna na zunanjem ohišju stroja

- Snemljiv plastični nosilec sesalnih cevi

- Sesalne cevi morajo biti gladke odznotraj

- Puster s snemljivim ohišjem za asistentko voda-zrak-sprej, pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne

- Roka za sesalce premična v več smereh, nastavljiva po višini (dolga ali kratka - izbira ob naročilu)

- Dodatni nosilec in pladenj na enoto za asistentko

- Pladenj mora biti snemljiv in imeti dimenzije za avtoklaviranje

- Tipkovnica s tipkami, primerna za čiščenje in razkuževanje

- Kontrolne tipke: vsaj 4 pozicije stola, smerne tipke za stol, tipka za fontano, tipka za kozarec, vklop luči, timer tipka, tipka za dezinfekcijo

- Avtomatski izpust kondenza iz vhodnega zraka

- Stol za pacienta

- Mora imeti sodobno, ergonomsko obliko, oblazinjen z materiali, ki se lahko čistijo in razkužujejo s sodobnimi sredstvi

- Snemljiva zaščita za obutev

- Sočasno usklajeno gibanje sedalnega naklona s hrbtnim naklonom stola

- Varnostna stikala za ustavitev stola, če pride do ovire (vse znane možnosti poškodbe stroja ali osebja)

- Možnost uporabe stola za delo z invalidi, vzglavnik obrnjen za 180 stopinj

- Anatomsko oblikovano naslonjalo mora biti oblikovano tako, da je dostop do pacienta lažji (ozek hrbtni naslon)

- Nosilnost stola za paciente vsaj 120 kg

- Prosta izbira barve po barvnem ključu proizvajalca

- Levi in desni ročaj na stolu za pacienta

- Element zdravnika

- Terapevtska enota povezana s strojem, gibljiva in nastavljiva po višini

- Spominske nastavitve instrumentov in stola

- Spodnje ali zgornje cevi (izbira možna ob naročilu) (1 za turbino, 2 za mikromotor, 1 za puster in 1 za čiščenje zobnega kamna – tehnologija PIEZO), na nosilni roki

- Piezo nastavek mora biti snemljiv in imeti možnost avtoklaviranja

- Led svetloba naj bo vgrajena v piezo ročki

- Na roki naj bo nameščenih 5 cevi

- Vrstni red funkcionalnosti cevi izbere uporabnik sam

- Regulacija vode za nasadne inštrumente mora biti na koncu cevi ali na samem nasadnem inštrumentu (mikromotor, turbina)

- Ob roki naj bo nameščena večja nosilna mizica za instrumente, kjer se lahko postavita 2 kovinska pladnja, dimenzij za avtoklaviranje

- Možnost montaže mizice levo ali desno od elementa zdravnika

- Mizica mora biti fiksno pritjena (z vijaki ali z mehanizmom na zaklop)

- Možnost izbire mizice po izbiri za zgornje ali spodnje biče

- Samostojne kontrolne tipke: vsaj 4 tipke za pozicije stola, smerne tipke za stol, tipka za fontano, tipka za kozarec,  timer tipka, tipka za smer motorja, z neodvisno tipko za položaj za nezavestnega, tipka za izbiro spreja (tipke morajo delovati brez potrditev)

- Ekran za prikazovanje, brez touch ekrana

- Regulacija hitrosti vrtenja z nožnim stikalom: levo-desno

- Možnost dograditve nosilca za kozarce za odpadke ob polici z instrumenti

- Instrumenti delujejo: suho ali z zračnim izpihovanjem ali mokro (izbira s tipko)

- Mikromotor (od 100 do 40000 obratov)

- Možnost prikaza realne hitrosti instrumentov na displaju in večnivojskega programiranja (možno je po potrebi naknadno vklopiti)

- Tipka na nožnem stikalu za izpihovanje z zrakom na instrumentih

- Tipka na nožnem stikalu za spreminjanje smeri mikromotorja

- Amortizer za nastavitev nosilne roke po višini - zvezno  (brez pnevmatskih zavor)

- Izvlek cevi zgornjih bičev za nasadne inštrumente mora biti vsaj 80 cm (merjeno od roba stroja do konca cevi)

- Zgornji biči naj imajo vsaj 1 zaskok

- Reflektor

- Reflektor z LED izvori

- Vklop s senzorjem, preklop na drugo svetlobo za delo s kompoziti tudi s senzorjem

- Reflektor brez ventilatorja

- Snemljive ročaje

- Nastavitev barve svetlobe od 4000 do 6000 K

- Barvno ujemanje CRI več kot 90 (kvaliteta svetlobe)

- Osvetlitveno polje naj ima približno 20 cm dolžine in 10 cm širine na razdalji 80 cm od izvora

Nasadni inštrumenti

- Rdeči kolenčnik – 8 kom

- 1:5 z luxom

- 20 % manjša glava kot 25LP, izboljšana vidljivost zaradi ožje glave

- 100o/19o delovni kot

- Moč svetlobe 25000 luxov

- S keramičnimi ležaji

- Tih in z malo vibracijami

- Protizdrsna površina

- Voda za hlajenje iz najmanj 3 šob

- Uporaba turbinskih svedrov 1.6

- Kot npr. M25 l mastermatic lux (porast hitrosti 1:5) ali enakovredno

- Modri kolenčnik – 8 kom

- 1:1 z luxom

- Moč svetlobe 25000 luxov

- Z možnostjo zamenjave glave

- Z glavo za ra svedre - razmerje 1:1

- S protizdrsno površino

- Turbina – 8 kom

- Vsi za multiflex sklopko

- Voda za hlajenje prihaja iz najmanj 4 šob

- Z nepovratnim ventilom

- Protizdrsno površino

- Moč osvetlitve 25000 luxov

- Višina glave 20 mm pri normalni glavi

- Zamenljiv mikrofilter za hladilno vodo

3. sklop: Električni aspirator  oz. aparat za sukcijo - na prevoznem stojalu – 2 kom

- Električno napajanje 230 V

- Vključeno mobilno stojalo z integiranim nožnim stikalom za vklop/izklop aspiratorja

- Kolesa so hitro vodljiva in dva se lahko blokirata

- Vakuum se da regulirati od 0 do -0,95 bar

- Regulacija vakuuma z vrtečim gumbom

- Omogočati mora preklop pretoka med 40, 50 in 60 lit/minuto

- Manometer je nameščen tako, da je omogočena kontrola vakuuma med delom

- Čim manj moteče delovanje, pod 40 db pri maksimalnem pretoku 60 lit/minuto

- Vključena posoda za uporabo vrečk 2,5 lit

- Kompatibilnost posod za uporabo vrečk za enkratno uporabo, ki imajo vgrajen antibakterijski filter, ki je istočasno tudi zaščita pred vdorom tekočine v aparat (primarno varovanje)

- Varnostna posoda s plovcem kot dodatno mehansko varovalo pred vdorom tekočine v aparat (sekundarno varovanje)

- Vsi sestavni deli morajo imeti dvojno tesnenje (posoda, konekti, vrečka, varnostna posoda,…) za čim manj možnosti spuščanja vakuuma in s tem hitro vzpostavitev vleka

- Navodilo za delo v slovenskem jeziku

- Garancijski rok 2 leti

- kot npr. Medela Dominant Flex mobile ali enakovredno

4. sklop: Kompresor

- Manjši kompresor s pokrovom za hrup (4 kom)

- Enofazni motor

- Sušilec zraka

- Tank zraka od 30 do 40 litrov

- Proizvodnja zraka pri 5 bar vsaj 150 N l/min

- Nivo zvoka ne sme presegat 64 db

- Za vsaj 2 delovni mesti

- Večji kompresor (2 kom)

- Trifazni motor

- Dva sušilca zraka

- Tank zraka od 90 do 120 litrov

- Proizvodnja zraka pri 5 bar vsaj 460 N l/min

- Nivo zvoka ne sme presegat 75 db

- Za vsaj 8 delovnih mest

5. sklop: Varilec folije – 1 kom

- Čas ogrevanja: cca 2 min.

- Širina šiva 12 mm

- Hitrost tesnjenja 1 m/min

- Teža cca 7,3 kg

- Dimenzije: cca 43,5 x 16 x 13,5 cm

- Naprava potrjena v skladu z ISO 11607-2

- Parametri tlaka, temperature in časa

- Shranjevanje podatkov na priloženi sd kartici ali v omrežje

- Delovanje preko zaslona

- Nadzor nad procesom in integrirano spremljanje procesa

- Izpis datuma

6. sklop: Namizni sterilizator – 4 kom

- Namizna izvedba

- Upravljanje programov preko prikazovalnika-zaslona, ki omogoča nastavitev in informacijo o stanju

- Vgrajen tiskalnik ali dodan kot dodatni del, ki omogoča izpis uspešno izvedenega programa sterilizacije (zaporedna št. cikla, datum, čas pričetka in konec cikla, čas delovanja, trajanje sterilizacije na 121°C oz. 134°C, čas sušenja, dosežen nivo tlaka...

- Globina sterilizacijske komore vsaj 58 cm in premera vsaj 24 cm (zaželjena globina 60 cm)

- Prostornina komore vsaj 28 l (zaželjena 29 l)

- Max teža vložnih instrumentov mora biti vsaj 6 kg

- Programi pri temperaturi nad 120°C in pri 134°C

- Čas sterilizacije na hitrem programu ne sme presegat 25 min s sušenjem vred

- Čas sterilizacije na univerzalnem programu ne sme presegat 55 min s sušenjem vred

- Možnost priklopa na internet preko pretvornika

- Priklop na zunanjo demineralizirano vodo

- Vsebovati mora nosilec pladnjev in vsaj tri pladnje (zaželjeno 5 pladnjev)

- Nosilec pladnjev mora biti primeren za nošenje zaprtih kirurških in implatoloških setov

- Primerljivo z modelom kot npr. Melag 24b/l ali enakovredno

7. sklop: Ultrazvočna naprava za kirurgijo – 1 kom

- Naprava za kirurgijo z ultrazvočno tehnologijo

- Led tehnologija osvetlitve (vsaj 2 moči in izklop)

- Kabel ročnika vsaj 2 m

- Ročnik naj bo snemljiv in mora imeti možnost avtoklaviranja

- Funkcija Burst (učinek udarnega kladiva, ki ga lahko izberemo z nogo)

- Mora imeti možnost izbire nastavkov za:

-    kostno kirurgijo

-    pripravljanje in vzdrževanje implantantov

-    dvig sinusa  in membrane

-    paradontologijo

-    endodontijo

-    za odstranitev zobnega kamna

- Pumpa za fiziološko raztopino naj ima zvezno regulacijo med 20 -70 ml

- Možnost izbire programov za Kirurgijo, Perio in Endo

- Reostat naj ima tipke za vklop in izklop vode, spremembo programa in Burst

- Zadostovati mora IPX8 standard

- Naj ima ročko za prenašanje z nogo

- Komplet naj vsebuje set osnovnih konic

8. sklop: Operacijska svetilka – 1 kom

- Operacijska svetilka, stropni model

- Svetilnost 160.000 lux

- Led svetloba

- Barvni indeks svetlobnega odboja ra = 98

- Nastavljiva temperatura svetlobe 3.750 do 4.750 K

- Velikost svetlobnega polja nastavljiva od 18 do 30 cm

- Svetilnost nastavljiva od 5 do 100 %

- Premer žarila 58 cm

- 69 led sijalk, življenjska doba led sijalk > 60.000 ur

- Predpriprava glave žarila za video sistem

- Transformator pritrjen na stropni nosilec, 190 W

- Avtomatsko odstranjevanje senc

- Več nosilnih zglobov za lažje premikanje luči

- Kot npr. MACH LED 6 MC ali enakovredno

9. sklop: Polimerizacijska lučka – 5 kom

- Širok valovni spekter, ki pokriva vse vrste foto-iniciatorjev polimerizacije: minimalni razpon od 390 – 510 nm

- Zagotovljeno hlajenje svetlobnega LED generatorja, oziroma lučka mora biti brez prekinitve sposobna polimerizirati, vsaj 30 zaporednih polimerizacijskih strjevanj po 15 s

- Lučka mora biti brezžična. Kompaktna baterija mora zagotavljati 60 min delovanja s prekinitvami – brez polnitve (240 polnih strjevanj), v primeru izpraznitve baterije mora imeti možnost takojšnjega delovanja s priklopom na električno napajanje

- Jakost polimerizacije 20000 mw/cm2 pri čemer naj se le ta izvaja preko svetlobnega prevodnika premera 1 cm

- Dovoljenja so odstopanja +/- 10 %

- Garancijska doba aparata (brez baterije) 3 leta

Ostale zahteve naročnika:

Oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene.

Kratka navodila za uporabo v slovenskem jeziku; priložena pri dobavi opreme.

Ob namestitvi opreme je potrebno predstaviti način uporabe in vzdrževanja opreme.

Ponudnik mora zagotoviti vzdrževanje opreme in odzivnost v roku 4 ur. Ponudnik je dolžan k  popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila in čim prej poskrbeti za odpravo okvar.

V kolikor odprava napak v garancijskem roku ni možna, je ponudnik dolžan poskrbeti za nadomestno opremo za čas popravila v roku 5 delovnih dni in urediti novo opremo.

Obseg :

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti – to je 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali za oba sklopa, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

- ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji

- ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe po posameznem sklopu, določene na podlagi najnižje končne vrednost ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.

XII.  MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

1. Ocenjevanje ponudb

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

2. Izbira najugodnejše ponudbe

Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva edino merilo cena (končna vrednost ponudbe). V primeru enake cene bo naročnik izvedel žreb v prisotnosti ponudnikov z enako ceno.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

- če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

- če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 16. 1. 2024.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19 v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka  ter kontaktno osebo,

- ime naročnika

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o naročilu

- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

- 2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;

- 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

- Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.

- Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.

- V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

- Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik

Priloga:

- izjave, 12x

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN3-B/23	OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.:………………………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: ……………….….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujen sklop posebej)

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov (obkroži sklop): - sklop: Zobozdravstvena enota za specialistične in odrasle ambulante in nasadni inštrumenti - sklop: Zobozdravstvena enota za otroške ambulante in nasadni inštrumenti - sklop: Električni aspirator oz. aparat za sukcijo - na prevoznem stojalu - sklop: Kompresor - sklop: Varilec folije - sklop: Namizni sterilizator - sklop: Ultrazvočna naprava za kirurgijo - sklop: Operacijska svetilka - sklop: Polimerizacijska lučka

Končna vrednost ponudbe po posameznem sklopu: ............................ € z DDV Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): ……………….. € z DDV Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Navedba podizvajalcev ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ………………………………………..………………………. ………………………………………..………………………. Veljavnost ponudbe: 16. 1. 2024

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe  			                      Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN3-B/23	OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Kontaktna oseba: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Skrbnik pogodbe: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži DA NE

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji  JN3-B/23	OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji  JN3-B/23	OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov

I z j a v l j a m o ,

- da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

| Naziv in sedež podizv./partn. | Vrsta, opis dela podizv./partn. | Količina (delež v %) | Rok izvedbe del | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- da bomo, v primeru podpisa pogodbe,predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

- da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

- da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

ZAHTEVA PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

zahtevamo,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov, namesto ponudniku: _________________________________________________________________ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za plačila ponudniku)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

s o g l a š a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov, naše terjatve poravnal ponudniku:_________________________________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN3B/23	OBRAZEC

Ponudnik pogodbo izpolni z manjkajočimi podatki

III.5.  VZOREC

KUPOPRODAJNA POGODBA

o dobavi zobozdravstvene opreme

ki  jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik, kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.: …………………,  z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za blago, ki je predmet te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

- Predmet: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov:

- sklop: Zobozdravstvena enota za specialistične in odrasle ambulante in nasadni inštrumenti

- sklop: Zobozdravstvena enota za otroške ambulante in nasadni inštrumenti

- sklop: Električni aspirator  oz. aparat za sukcijo - na prevoznem stojalu

- sklop: Kompresor

- sklop: Varilec folije

- sklop: Namizni sterilizator

- sklop: Ultrazvočna naprava za kirurgijo

- sklop: Operacijska svetilka

- sklop: Polimerizacijska lučka

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz specifikacije predračuna in opisa blaga, ki je sestavni del te pogodbe.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Prodajalec mora vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opraviti kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga in predračunu.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo opravil svojo obveznost do naročnika v roku …… dni oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila, na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke (v primeru različnih rokov dobave se le-ti vpišejo za vsak sklop posebej).

7. člen

Naročnik naroči blago s pisno naročilnico.

8. člen

V primeru zamude z izvedbo pogodbenih obveznosti po krivdi prodajalca, bo prodajalec naročniku plačal pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer: za vsak dan zamude v višini 0,5 % celotne pogodbene vrednosti, vendar skupno največ 10 % skupne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

9. člen

Naročnik  se obvezuje naročeno blago  prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

Kvaliteto blaga mora naročniku reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

Kontaktna oseba naročnika:…………………………………………….…………………..…,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:…………………………………………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

VI. CENA

10. člen

Stranki se dogovorita za cene aparatov v skupni končni vrednosti vrednosti po posameznem sklopu:

- za 1. sklop:……………………………………

- za 2. sklop: …………………………………...

- za 3. sklop: …………………………………...

- za 4. sklop: …………………………………...

- za 5. sklop:……………………………………

- za 6. sklop: …………………………………...

- za 7. sklop: …………………………………...

- za 8. sklop: …………………………………...

- za 9. sklop: .......................................................

ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te kupoprodajne pogodbe.

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

11. člen

Naročnik se zaveže dobavljeno blago plačati v roku 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa na račun prodajalca, št.: ……………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

12. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

13. člen

Prodajalec se obvezuje, da:

-     da bo ob podpisu pogodbe predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavnost garancije mora biti

še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe;

- da bo ob uspešni končni primopredaji predložil garancijo za odpravo napak v  garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavnost garancije mora biti še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe;

- da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- da bo priučil delavce naročnika za delo z  aparati na licu mesta;

- da bo na svoje stroške opravil transport v ustrezni embalaži;

- da bo odstranil embalažo;

- da bo na svoje stroške ščitil in zavaroval pogodbeno blago in storitev pred vremenskimi, tehničnimi, transportnimi in vsakovrstnimi škodljivimi vplivi in poškodbami ter bo zagotavljal splošno varnost do predaje blaga v funkcijo;

- da bo z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvedel vgradnjo oz. montažo, namestitev, priključitev, zagon, preizkus in funkcionalno delovanje;

- da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika izročil naročniku tehnično dokumentacijo in navodila v slovenskem jeziku;

- da bo naročniku dostavil garancijski list in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature;

- da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni dokumentaciji.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen

Naročnik se obvezuje:

- prevzeti naročeno blago,

- poravnati finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

XI. GARANCIJA IN SERVIS

15. člen

Za aparate veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Garancija za zobozdravstveno enoto za specialistične in odrasle ambulante in nasadne inštrumente (sklop 1) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za zobozdravstveno enoto za otroške ambulante in nasadne inštrumente (sklop 2) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za električni aspirator  oz. aparat za sukcijo - na prevoznem stojalu (sklop 3) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za kompresor (sklop 4) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za varilec folije (sklop 5) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za namizni sterilizator (sklop 6) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za ultrazvočna naprava za kirurgijo (sklop 7) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za operacijska svetilko (sklop 8) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za polimerizacijsko lučo (brez baterije) (sklop 9) je 36 mesecev + dodatno ……… mesecev

Prodajalec lahko poleg garancijskih rokov ponudi še dodatno garancijo, s katero podaljšuje brezplačno vzdrževanje in servisiranje, kar pomeni vzdrževanje in servisiranje brez kakršnihkoli stroškov delovne sile, prevoza, servisa in popravila z vključenimi rezervnimi deli in materialom za dodatno ponujeni čas garancije.

Uporabnik naročnika je dolžan vse okvare in napake ter pomanjkljivosti, vezane na kvaliteto aparata, takoj, ko jo odkrije, javiti prodajalcu pisno po e-pošti.

Če je posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči nov garancijski rok.

Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

V obdobju veljavnosti garancije bo prodajalec vse okvare/napake, nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil v dogovorjenem roku (vključno z vsemi potrošnimi materiali, rezervnimi deli, servisi,…). Vse transportni stroški (dnevnice, kilometrine,…) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

Prodajalec zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščeni servis na območju Slovenije. Pooblaščeni serviser (kontaktni podatki – e-naslov, telefon, mobilni telefon): ……………

…………………………………………………………………………………………………..

Odzivni čas za odpravo napake je največ 4 ure od prejema obvestila o napaki. Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 5 delovnih dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila.

V kolikor odprava napak v garancijskem roku ni možna, je prodajalec dolžan poskrbeti za nadomestno opremo za čas popravila v roku 5 delovnih dni oz. urediti novo opremo.

XII. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XIII. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

17. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XIV. VELJAVNOST POGODBE

18. člen

Pogodba je veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank, preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije,  opredelita s pisnim aneksom.

XV. KONČNE DOLOČBE

20. člen

Sestavni del  te pogodbe so naslednje priloge:

- dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

- ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

- predračun

21. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

22. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

23. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

24. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.:                                                                          	Št.:

Datum:                                                                         	Datum:

PRODAJALEC	NAROČNIK:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN3-B/23	OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

- Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV), proizvajalca in tip ponujene opreme po posamezni postavki znotraj sklopa.

- Na osnovi gornjih podatkov iz specifikacije predračuna ponudnik, v spodnjo tabelo, vpiše še končno vrednost predračuna oz. ponudbe po posameznem sklopu.

- OPOZORILO: Ponudnik predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)

- V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

- V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.

| OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov | KONČNA VREDNOST v € z DDV |
| --- | --- |
| - sklop: Zobozdravstvena enota za specialistične in odrasle ambulante in nasadni inštrumenti |  |
| - sklop: Zobozdravstvena enota za otroške ambulante in nasadni inštrumenti |  |
| - sklop: Električni aspirator oz. aparat za sukcijo - na prevoznem stojalu |  |
| - sklop: Kompresor |  |
| - sklop: Varilec folije |  |
| - sklop: Namizni sterilizator |  |
| - sklop: Ultrazvočna naprava za kirurgijo |  |
| - sklop: Operacijska svetilka |  |
| - sklop: Polimerizacijska lučka |  |

- Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

- Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži Excel tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Priloga:

- Specifikacija predračuna

- predračun potrošnega materiala in vitalnih rezervnih delov

Kraj:

Datum:                                                                                               Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji  JN3-B/23	OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov

I z j a v l j a m o,  d a

- izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- bomo aparate dostavili naročniku v …………….... dneh, oz. najkasneje v 30 dneh od potrditve naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem;

- zagotavljamo dobavo za najmanj 100 %  razpisane vrste blaga po posameznem sklopu;

- bomo vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opravili kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga;

- smo si pri poslovnih partnerjih pridobili reference za dobavo ponujenega razpisanega blaga;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo v primeru, da bomo izbrani, naročniku ob primopredaji dostavili garancijski list, tovarniške ateste in certifikate, ki dokazujejo kakovost opreme in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature ter kratka navodila za rokovanje v slovenskem jeziku;

- zagotavljamo, da lastnosti opreme ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

i n   p r i l a g a m o

- obrazec ESPD(enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. in v elektronski obliki podpisan xml.

- fotokopija AJPES, kot npr. BON, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od pridobitve potrdila niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

- izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Ponudnik naloži zahtevana potrdila v .pdf obliki.

Priloge:

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. člena  ZIntPK, UL RS, št. 69/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb)

pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- da so z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv | Sedež | Matična štev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Kraj:		 Podpis odgovorne osebe

Datum: 				                                                          Žig

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji  JN3-B/23	OBRAZEC

III. 8. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov

I z j a v l j a m o ,

- da smo v preteklih treh letih oskrbovali poslovne partnerje s tehnično primerljivo zobozdravstveno opremo in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba vsaj enega poslovnega partnerja po posameznem sklopu:

## Poslovni partner z

## navedbo kontaktne osebe						         Poslovno sodelovanje

## tel. št. in e-naslovom                       Predmet posl. sodelovanja                         (od – do)

in prilagamo

potrjene reference s strani zgoraj navedenih poslovnih partnerjev za vsak posamezen sklop.

Kraj:

Datum: 	                                Podpis odgovorne osebe

Žig

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov

Potrdilo referenčnega naročnika

Naziv:______________________________________________________________________

Naslov:_____________________________________________________________________

Kontaktna oseba: ___________________________________________________________

Telefon:____________________________________________________________________

Elektronska pošta:___________________________________________________________

Predmet poslovnega sodelovanja: ZOBOZDRAVSTVENA OPREMA, za sklop …………

__________________________________________________________________________________________

(navedba predmeta)

Številka pogodbe/ponudbe: ___________________________________________________

Pogodbena/ponudbena vrednost: ______________________________________________

Datum izvedbe: _____________________________________________________________

Izjavljamo, da je ponudnik _____________________________________________________ dobavil blago po pogodbi pravočasno in kvalitetno ter ga ocenjujemo kot (ustrezno obkroži):

a) odličnega poslovnega partnerja

b) dobrega poslovnega partnerja

c) _________________________

Lastna ocena zadovoljstva o ponudniku vključno s poprodajnimi storitvami (garancija, servis, odprava napak,…) in vodij izvedbenih del:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraj:

Datum: 	                                 Podpis odgovorne osebe

referenčnega naročnika

Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji  JN3-B/23	OBRAZEC

III.9. IZJAVA PONUDNIKA  O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU

BLAGA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljene v 9 sklopov

(obrazec se izpolni za vsak ponujen sklop posebej)

Sklop: _____________________________________________________________________

I z j a v l j a m o ,

- da lahko v zvezi s servisiranjem in vzdrževanjem aparature zagotovimo:

- odpravo napak, rezervne dele in servis v Sloveniji

- Naslov servisa in skladišče rezervnih delov: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

4. Odzivni čas: …………ur oz. maksimalno 4 ure od naročnikovega obvestila o napaki

5.  Čas servisiranja:

- minimalno (manjše popravilo): ………….…………………………………………….

- maksimalno (večja, obsežnejša popravila) ………………, vendar ne več kot 5 delovnih

dni od prejema obvestila o napaki oz.se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile.

V kolikor odprava napake ne bi bila možna v zahtevanem roku, bomo za čas popravila poskrbeli za nadomestno opremo v roku 5 delovnih dni oz. uredili novo opremo.

6. Brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v

zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje aparata.

7. Za aparate veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa

primopredajnega zapisnika.

Garancija za zobozdravstveno enoto za specialistične in odrasle ambulante in nasadne inštrumente (sklop 1) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za zobozdravstveno enoto za otroške ambulante in nasadne inštrumente (sklop 2) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za električni aspirator  oz. aparat za sukcijo - na prevoznem stojalu (sklop 3) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za kompresor (sklop 4) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za varilec folije (sklop 5) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za namizni sterilizator (sklop 6) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za ultrazvočno napravo za kirurgijo (sklop 7) je 24 mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za operacijska svetilko (sklop 8) je 24mesecev + dodatno ……… mesecev

Garancija za polimerizacijsko lučko (brez baterije)  (sklop 9) je 36 mesecev + dodatno ……… mesecev

Ponudnik lahko poleg garancijskih rokov ponudi še dodatno garancijo, s katero podaljšuje brezplačno vzdrževanje in servisiranje, kar pomeni vzdrževanje in servisiranje brez kakršnihkoli stroškov delovne sile, prevoza, servisa in popravila z vključenimi rezervnimi deli in materialom za dodatno ponujeni čas garancije.

8. Obdobje vzdrževanja in zagotovitev rezervnih delov po poteku garancijske dobe:

najmanj 7 let.

Kraj:		Podpis odgovorne osebe

Datum:			                Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji  JN3-B/23	OBRAZEC

III.10.  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov

P r i l a g a m o

- tehnične podatke in slike/skice s podrobnim opisom ponujene opreme – njene funkcionalne lastnosti, z natančno označbo podatkov iz zaporedja v Excel tabeli. Tehnični podatki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku

i z j a v l j a m o

- da je iz Excel tabele in tehnične dokumentacije jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika (natančno označena dokazila vseh tehničnih karakteristik, po vrstnem redu v tabeli – sledljivost) za ponujeno opremo

Priloga:

- tabela

- tehnična dokumentacija, prospekti

Kraj:

Datum:	                                 Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji  JN3-B/23	VZOREC

III. 11. IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE – velja za 1. in 2. sklop.

Naziv banke ali zavarovalnice: _________________________________________________

Sedež banke ali zavarovalnice: _________________________________________________

Podjetje: ___________________________________________________________________

Naslov: ____________________________________________________________________

I Z J A V A

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis za blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov, pogodbena vrednost ……………. €  z DDV, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. ........................., z dne ..................... .

i z j a v l j a m o ,

da bomo organom odločanja predlagali v odobritev izdajo garancije za dobro izvedbo posla v višini 10 % vrednosti z DDV sklenjenega posla, in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Banka oz. zavarovalnica

(žig in podpis)

VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji  JN3-B/23

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – velja za 1. in 2. sklop.

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja, veljavnost garancije mora biti še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe )

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Banka oz. zavarovalnica

(žig, podpis)

PRILOGA 12 - k ponudbeni dokumentaciji  JN3-B/23	VZOREC

III. 12. IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE – velja za 1. in 2. sklop.

Naziv banke ali zavarovalnice: ________________________________________________________________

Sedež banke ali zavarovalnice: ________________________________________________________________

Ponudnik: ___________________________________________________________________

Naslov:

____________________________________________________________________

I Z J A V A

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis za blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov, pogodbena vrednost .............................. € z DDV,  ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. ....................., z dne ..................... .

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bo ponudnik …………………………………….………….. izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % vrednosti z DDV sklenjenega posla, in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Banka oz. zavarovalnica

(žig in podpis)

VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji  JN3-B/23

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V  GARANCIJSKEM ROK – velja za 1. in 2. sklop.

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja, veljavnost garancije mora biti še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe )

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Banka oz. zavarovalnica

(žig, podpis)

PRILOGA 13 - k ponudbeni dokumentaciji  JN3-B/23	OBRAZEC

III.13.  PODATKI

PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH

SUBJEKTOV) (V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci se obrazec izpolni za vsakega     posebej)

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC/DRUGI

SUBJEKT: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 9 sklopov

PODATKI ZA DOSTOP DO KAZENSKE EVIDENCE

Naročnik potrebuje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (e-Dosje) navedbo osebe in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov, in sicer:

| IME PRIIMEK | EMŠO |
| --- | --- |

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig